## Sheet1
CO_CD_OWNR | MFR_CD | DEVC_CD | MFR_DEVC_SER_NBR | TEST_DATE | TEST_OCCUR_NBR | ACTV_TYPE_CD | TEST_CD | TEST_CLASS_CD | DEVC_STOP_IND | EMP_SER_NBR | FULL_SCAL_DMND_QY | KW_RDG_AF | KW_RDG_AL | KWH_RDG_AF | KWH_RDG_AL | REPR_IND | SEAL_CD_AF | SEAL_CD_AL | SRS_ACC_AF_FL | SRS_ACC_AF_LAG | SRS_ACC_AF_LL | SRS_ACC_AL_FL | SRS_ACC_AL_LAG | SRS_ACC_AL_LL | STD_ID_NBR | TIMG_ACC_AF | TIMG_ACC_AL | TIMG_INT | UPS_ACC_AF | UPS_ACC_AL | ZERO_RDG_AF | ZERO_RDG_AL | RETR_CD | PULL_ID | TX_REMARKS | DFCT_CD_TEST_ONE | DFCT_CD_TEST_TWO | DFCT_CD_TEST_THREE | DAMG_TEST_ONE | DAMG_TEST_TWO | DAMG_TEST_THREE | GROUP_NAME | STATE_CD | DVSN_CD | KVARH_ACC_AF_FL | KVARH_ACC_AL_FL | KVARH_ACC_AF_LL | KVARH_ACC_AL_LL | KVARH_RDG_AF | KVARH_RDG_AL | LAST_UPDT_TS | KVARH_DVC_STOP_IND | FL_KIND_CD | LL_KIND_CD | STOP_KIND_CD | MISC_SRS_ACC_AF_FL | MISC_SRS_ACC_AF_LL | MISC_SRS_ACC_AL_FL | MISC_SRS_ACC_AL_LL | MISC_DEVC_STOP_FL | MISC_RDG_AF | MISC_RDG_AL | RESET_NB | RGST_RATIO_FL | KH_FL | LOAD_CHECK_FL | POST_TEST_DT
03 | 01 | EH006 | 300000130 | 20250409 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 74029 | 74029 | N |  |  | 100.17 | 100.17 | 100.20 | 100.17 | 100.17 | 100.20 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5LGR | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-15.15.31.758770 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 01 | EH006 | 300000250 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 126 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.06 | 100.10 | 100.03 | 100.06 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-14.30.30.810370 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 01 | EH006 | 300000252 | 20250522 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97942 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 100.05 | 100.00 | 99.90 | 100.05 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-08.59.35.278156 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300000321 | 20250522 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08422 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.04 | 100.01 | 99.88 | 100.04 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-08.59.35.339084 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300000323 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00331 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 100.04 | 100.09 | 99.87 | 100.04 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-15.28.18.621330 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300000355 | 20250522 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02224 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.61 | 99.99 | 99.85 | 99.61 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-08.59.35.372595 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300000418 | 20250522 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53284 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 100.02 | 99.99 | 99.91 | 100.02 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-08.59.35.409296 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300000443 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22544 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 100.01 | 99.93 | 99.81 | 100.01 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-14.18.22.678470 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300000577 | 20250523 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90603 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.01 | 99.93 | 99.93 | 100.01 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-23-08.59.13.925588 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-23
03 | 01 | EH006 | 300000618 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74098 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.99 | 99.92 | 99.67 | 99.99 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-13.18.56.014113 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 01 | EH006 | 300000724 | 20250210 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48003 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.03 | 99.93 | 99.96 | 100.03 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-13.16.36.499456 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 01 | EH006 | 300000769 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-08.47.23.796506 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 01 | EH006 | 300000770 | 20250522 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27852 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 100.03 | 99.93 | 99.86 | 100.03 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-08.59.35.445132 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300000776 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04217 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 100.00 | 100.09 | 99.83 | 100.00 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.43.341179 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 01 | EH006 | 300000837 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11564 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.98 | 99.99 | 99.77 | 99.98 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-14.56.34.321193 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300000906 | 20250620 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04291 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.60 | 99.92 | 99.75 | 99.60 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-10.53.44.287914 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 01 | EH006 | 300000933 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26255 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.99 | 99.97 | 99.74 | 99.99 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-15.30.38.110260 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300000961 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12126 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.99 | 100.00 | 99.95 | 99.99 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-14.56.34.432102 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300001060 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53844 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.96 | 99.91 | 99.89 | 99.96 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.43.364667 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 01 | EH006 | 300005128 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00025 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 100.03 | 100.01 | 99.86 | 100.03 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-14.18.22.834854 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300005147 | 20250220 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 001017 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.94 | 99.99 | 99.96 | 99.94 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-13.36.43.946357 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 01 | EH006 | 300005222 | 20250523 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33414 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.04 | 99.93 | 100.01 | 100.04 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RESET METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-23-08.59.13.965150 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-23
03 | 01 | EH006 | 300005284 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93984 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 100.11 | 99.98 | 100.09 | 100.11 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | COVER MELTED INTO METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-14.30.30.859864 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 01 | EH006 | 300005322 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39508 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 100.00 | 99.98 | 99.85 | 100.00 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-14.56.34.534150 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300005356 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02600 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.99 | 99.92 | 99.91 | 99.99 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-13.18.56.140527 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 01 | EH006 | 300005358 | 20250522 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04156 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.02 | 100.01 | 99.93 | 100.02 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-08.59.35.469112 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300005414 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25927 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.60 | 99.92 | 99.88 | 99.60 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-15.30.38.226967 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300005531 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86427 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.59 | 99.99 | 99.84 | 99.59 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-15.30.38.325278 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300005541 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90238 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 100.01 | 100.00 | 99.90 | 100.01 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-14.30.30.896074 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 01 | EH006 | 300005567 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.01 | 100.09 | 99.89 | 100.01 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-14.30.30.924815 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 01 | EH006 | 300005713 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91741 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 100.04 | 100.01 | 99.91 | 100.04 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-14.18.23.184512 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300005730 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33165 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.06 | 99.85 | 99.97 | 100.06 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-12.55.29.828231 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 01 | EH006 | 300005746 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04757 | 00000 | N | Y | Y | 100.47 | 99.82 | 99.96 | 100.47 | 99.82 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-13.14.40.513673 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 01 | EH006 | 300005773 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01607 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.03 | 100.10 | 100.01 | 100.03 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-14.30.30.951726 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 01 | EH006 | 300005783 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00721 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.06 | 100.00 | 99.93 | 100.06 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-13.18.56.243116 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 01 | EH006 | 300005804 | 20250708 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S290551 | 0.000 |  |  | 74930 | 00000 | N |  |  | 100.01 | 99.94 | 100.05 | 100.01 | 99.94 | 100.05 | 4635 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-06.15.06.797140 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 01 | EH006 | 300005827 | 20250620 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93629 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.02 | 100.08 | 99.89 | 100.02 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-10.53.44.439226 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 01 | EH006 | 300005902 | 20250411 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 38568 | 38568 | N |  |  | 99.96 | 99.97 | 100.00 | 99.96 | 99.97 | 100.00 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5LGR | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-11-12.20.31.897426 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-11
03 | 01 | EH006 | 300005955 | 20250411 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 91905 | 91905 | N |  |  | 99.95 | 99.92 | 99.98 | 99.95 | 99.92 | 99.98 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5LGR | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-11-14.11.33.383466 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-11
03 | 01 | EH006 | 300006023 | 20250708 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S290551 | 0.000 |  |  | 10269 | 00000 | N |  |  | 100.01 | 99.86 | 99.93 | 100.01 | 99.86 | 99.93 | 4635 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-06.15.06.933941 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 01 | EH006 | 300006059 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03518 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 100.01 | 99.98 | 99.91 | 100.01 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-14.56.34.640992 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300006113 | 20250522 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10454 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.00 | 100.00 | 99.88 | 100.00 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-08.59.35.491551 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300006121 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73306 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.63 | 99.92 | 99.90 | 99.63 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-13.18.56.342888 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 01 | EH006 | 300006165 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18497 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.91 | 99.93 | 99.89 | 99.91 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-13.14.40.620544 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 01 | EH006 | 300006194 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04530 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 100.03 | 99.92 | 99.90 | 100.03 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-14.56.34.742300 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300006251 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02468 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 100.03 | 100.02 | 99.92 | 100.03 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-14.18.23.295594 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300006303 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17172 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.67 | 99.92 | 99.86 | 99.67 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-12.55.29.970679 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 01 | EH006 | 300006356 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37407 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 100.02 | 100.00 | 99.90 | 100.02 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-14.56.34.841917 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300006375 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87883 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.04 | 99.98 | 100.03 | 100.04 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-12.55.30.076529 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 01 | EH006 | 300006417 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-13.14.40.750514 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 01 | EH006 | 300006430 | 20250522 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74668 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.02 | 100.00 | 99.94 | 100.02 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-08.59.35.514692 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300006437 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08431 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.63 | 99.94 | 99.99 | 99.63 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-13.14.40.871688 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 01 | EH006 | 300006517 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12418 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.04 | 99.99 | 99.95 | 100.04 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-12.55.30.186339 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 01 | EH006 | 300006567 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08201 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.06 | 99.91 | 99.96 | 100.06 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-14.56.34.938084 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300006582 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44535 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.99 | 99.93 | 99.60 | 99.99 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-14.18.23.394040 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300006610 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94797 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 100.02 | 99.90 | 99.83 | 100.02 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-14.56.35.038217 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300006616 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46769 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.61 | 100.00 | 99.91 | 99.61 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-14.56.35.140016 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300006622 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11991 | 00000 | N |  |  | 99.91 | 99.97 | 99.93 | 99.91 | 99.97 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-13.14.40.981482 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 01 | EH006 | 300006636 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14099 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.93 | 99.91 | 99.85 | 99.93 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-15.30.38.425234 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300006655 | 20250522 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44752 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 100.00 | 100.01 | 99.82 | 100.00 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-08.59.35.536229 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300006744 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09093 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.60 | 100.00 | 99.75 | 99.60 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-14.56.35.240334 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300006750 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44324 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.61 | 99.92 | 99.88 | 99.61 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-15.30.38.530806 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300006752 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48607 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.02 | 100.01 | 99.97 | 100.02 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-14.30.30.977676 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 01 | EH006 | 300006775 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40376 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.60 | 99.91 | 99.95 | 99.60 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-12.55.30.287561 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 01 | EH006 | 300006798 | 20250708 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S290551 | 0.000 |  |  | 3764 | 00000 | N |  |  | 100.03 | 99.88 | 99.94 | 100.03 | 99.88 | 99.94 | 4635 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-06.15.07.034823 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 01 | EH006 | 300006949 | 20250210 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50896 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.08 | 99.93 | 99.95 | 100.08 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-13.16.36.628154 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 01 | EH006 | 300006982 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00213 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.07 | 100.01 | 100.03 | 100.07 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-13.14.41.084272 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 01 | EH006 | 300006992 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01278 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.58 | 99.98 | 99.76 | 99.58 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-15.28.18.745772 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300006994 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71846 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 100.02 | 99.98 | 99.81 | 100.02 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-14.56.35.337359 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300007008 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44336 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.04 | 100.01 | 99.94 | 100.04 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-15.28.18.849526 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300007301 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07171 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.63 | 99.84 | 99.81 | 99.63 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-14.18.23.493731 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300007348 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74876 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 100.00 | 100.08 | 99.90 | 100.00 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-13.14.41.188734 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 01 | EH006 | 300007357 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31728 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 100.01 | 100.06 | 99.83 | 100.01 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-14.56.35.442349 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300007380 | 20250522 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27903 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.04 | 100.02 | 99.99 | 100.04 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-08.59.35.559981 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300007396 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95054 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.03 | 99.92 | 99.89 | 100.03 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-14.18.23.591796 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300007397 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03839 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 100.00 | 100.08 | 99.79 | 100.00 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-14.56.35.552374 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300007671 | 20250523 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07178 | 00000 | N |  |  | 99.89 | 100.02 | 99.93 | 99.89 | 100.02 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-23-08.59.14.004346 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-23
03 | 01 | EH006 | 300007684 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-13.14.41.293926 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 01 | EH006 | 300007694 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67104 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.04 | 100.01 | 99.99 | 100.04 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-14.30.31.000091 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 01 | EH006 | 300007719 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03367 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.06 | 100.01 | 99.97 | 100.06 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-13.14.41.432125 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 01 | EH006 | 300007754 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38766 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.63 | 100.09 | 100.02 | 99.63 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-10.27.18.285217 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 01 | EH006 | 300007796 | 20250708 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S290551 | 0.000 |  |  | 27843 | 00000 | N |  |  | 100.03 | 100.35 | 100.04 | 100.03 | 100.35 | 100.04 | 4635 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-06.15.07.135759 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 01 | EH006 | 300007797 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28887 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.02 | 99.92 | 99.94 | 100.02 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-14.18.23.692826 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300007823 | 20250708 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S290551 | 0.000 |  |  | 77215 | 00000 | N |  |  | 100.03 | 99.97 | 99.87 | 100.03 | 99.97 | 99.87 | 4635 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-06.15.07.234989 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 01 | EH006 | 300007830 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35777 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.99 | 99.98 | 99.72 | 99.99 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-15.30.38.634852 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300007838 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05825 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.09 | 100.08 | 99.99 | 100.09 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-14.30.31.024620 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 01 | EH006 | 300007863 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10702 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.62 | 99.93 | 100.00 | 99.62 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-13.14.41.534644 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 01 | EH006 | 300007931 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95943 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 100.02 | 99.90 | 99.85 | 100.02 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-14.56.35.655052 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300007959 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27689 | 00000 | N | Y | Y | 100.37 | 99.80 | 100.01 | 100.37 | 99.80 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-14.56.35.754825 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300008060 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94575 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.08 | 100.02 | 99.88 | 100.08 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-13.14.41.643750 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 01 | EH006 | 300008077 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67657 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.61 | 99.93 | 99.97 | 99.61 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-10.27.18.401447 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 01 | EH006 | 300008167 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05951 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.02 | 99.99 | 99.94 | 100.02 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-13.14.41.749081 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 01 | EH006 | 300008224 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00279 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 100.03 | 100.01 | 99.86 | 100.03 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-14.18.23.791721 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300008247 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07088 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.63 | 99.92 | 99.90 | 99.63 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-14.18.23.897167 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300008310 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.03 | 100.01 | 99.99 | 100.03 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-13.14.41.855504 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 01 | EH006 | 300008359 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30500 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.02 | 100.01 | 99.89 | 100.02 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-14.30.31.050700 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 01 | EH006 | 300008476 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52650 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.97 | 100.00 | 99.90 | 99.97 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-15.28.18.951937 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300008478 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01182 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.03 | 99.92 | 99.89 | 100.03 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-14.18.24.000736 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300008495 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24287 | 00000 | N | Y | Y | 100.19 | 99.77 | 99.92 | 100.19 | 99.77 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-13.14.41.959252 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 01 | EH006 | 300008499 | 20250522 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02362 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 100.03 | 100.01 | 99.86 | 100.03 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-08.59.35.593866 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300008500 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23066 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.66 | 100.09 | 99.95 | 99.66 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-12.55.30.390698 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 01 | EH006 | 300008595 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52797 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.96 | 99.98 | 99.87 | 99.96 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-13.18.56.445182 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 01 | EH006 | 300008612 | 20250210 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05015 | 00000 | N | Y | Y | 100.45 | 100.03 | 99.93 | 100.45 | 100.03 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-13.16.36.773767 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 01 | EH006 | 300008755 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26016 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.05 | 100.01 | 99.95 | 100.05 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-14.18.24.102114 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300008873 | 20250220 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07002 | 00000 | N |  |  | 99.89 | 99.96 | 99.90 | 99.89 | 99.96 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-13.36.44.078892 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 01 | EH006 | 300008936 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44824 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 100.01 | 100.03 | 99.80 | 100.01 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-13.18.56.547639 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 01 | EH006 | 300009135 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00229 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.99 | 100.07 | 99.97 | 99.99 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.43.384309 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 01 | EH006 | 300009160 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21517 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.02 | 99.93 | 99.89 | 100.02 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-14.18.24.200202 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300009187 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01926 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.03 | 99.91 | 99.98 | 100.03 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-14.18.24.302515 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300012160 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53037 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 100.02 | 99.92 | 99.85 | 100.02 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-15.28.19.052838 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300012212 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00317 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 100.83 | 99.92 | 99.73 | 100.83 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-10.27.18.502945 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 01 | EH006 | 300012241 | 20250522 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16440 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.02 | 100.01 | 99.89 | 100.02 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-08.59.35.613995 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300012255 | 20250220 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04394 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 100.00 | 100.01 | 99.73 | 100.00 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-13.36.44.182439 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 01 | EH006 | 300012292 | 20250522 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07966 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 100.00 | 99.99 | 99.84 | 100.00 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-08.59.35.633824 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300012311 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54418 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.00 | 99.99 | 99.93 | 100.00 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-14.56.35.862193 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300012338 | 20250620 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88284 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 100.02 | 99.92 | 99.91 | 100.02 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-10.53.44.545472 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 01 | EH006 | 300012370 | 20250210 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13656 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 100.04 | 100.09 | 99.65 | 100.04 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-13.16.36.880808 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 01 | EH006 | 300012391 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-14.18.24.426187 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300012409 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 8774 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 100.77 | 100.07 | 99.70 | 100.77 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-14.30.31.073355 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 01 | EH006 | 300012487 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80286 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.03 | 99.97 | 99.88 | 100.03 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-15.30.38.736269 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300012495 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00119 | 00000 | N |  |  | 100.02 | 100.02 | 100.00 | 100.02 | 100.02 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-10.27.18.602534 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 01 | EH006 | 300012544 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63805 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.61 | 100.01 | 99.89 | 99.61 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-14.18.24.533342 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300012546 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54012 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.61 | 99.92 | 99.83 | 99.61 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-14.56.35.962736 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300012577 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58312 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 100.03 | 99.99 | 99.81 | 100.03 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-14.18.24.628113 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300012647 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63855 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.03 | 100.10 | 100.04 | 100.03 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.43.411489 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 01 | EH006 | 300012660 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43597 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 100.01 | 99.98 | 99.85 | 100.01 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-14.56.36.061046 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300012690 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44274 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 100.01 | 99.90 | 99.86 | 100.01 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-15.30.38.841161 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300012712 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95045 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.60 | 99.92 | 99.86 | 99.60 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-14.18.24.724563 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300012730 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73939 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.03 | 100.08 | 99.98 | 100.03 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-14.56.36.162699 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300012737 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73634 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 100.01 | 100.00 | 99.85 | 100.01 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-15.28.19.153568 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300012769 | 20250522 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46764 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.03 | 99.93 | 99.95 | 100.03 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-08.59.35.656165 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300012817 | 20250522 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11464 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.04 | 100.08 | 99.97 | 100.04 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-08.59.35.679035 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300012832 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03129 | 00000 | N |  |  | 99.84 | 99.98 | 100.07 | 99.84 | 99.98 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-13.18.56.651461 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 01 | EH006 | 300012836 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73596 | 00000 | N | Y | Y | 99.13 | 99.99 | 100.01 | 99.13 | 99.99 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-12.55.30.504732 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 01 | EH006 | 300012854 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02625 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.01 | 99.93 | 99.94 | 100.01 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-14.18.24.833806 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300012858 | 20250522 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50739 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.03 | 99.92 | 99.96 | 100.03 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-08.59.35.702398 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300012873 | 20250522 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24763 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.83 | 100.03 | 99.97 | 99.83 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-08.59.35.727384 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300013002 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78051 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.49 | 99.92 | 99.65 | 99.49 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-13.18.56.751683 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 01 | EH006 | 300013008 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95916 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.99 | 99.98 | 99.65 | 99.99 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-15.30.38.942631 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300013061 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79453 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 100.00 | 100.01 | 99.79 | 100.00 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-13.18.56.876412 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 01 | EH006 | 300013062 | 20250410 | 1 | 07 | FD | 9 | N | CHAPMAR1 | 0.000 |  |  | 7245 | 7245 | N |  |  | 100.00 | 100.02 | 100.04 | 100.00 | 100.02 | 100.04 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5LGR | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-10.11.34.052494 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 01 | EH006 | 300013130 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14584 | 00000 | N | Y | Y | 100.22 | 100.00 | 99.91 | 100.22 | 100.00 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-14.56.36.263807 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300013165 | 20250522 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73747 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.98 | 100.01 | 99.87 | 99.98 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-14.18.24.947261 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 01 | EH006 | 300013237 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01260 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.96 | 99.92 | 99.85 | 99.96 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-15.30.39.042130 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 01 | EH006 | 300013328 | 20250409 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 12889 | 12889 | N |  |  | 99.99 | 100.01 | 100.04 | 99.99 | 100.01 | 100.04 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5LGR | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-13.38.32.182543 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 01 | EH006 | 300013379 | 20250708 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S290551 | 0.000 |  |  | 17372 | 00000 | N |  |  | 100.00 | 99.96 | 99.96 | 100.00 | 99.96 | 99.96 | 4635 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-06.15.07.337268 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 01 | EH036 | 300003996 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-13.14.40.324322 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 04 | EA006 | 532190463 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65992 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 99.99 | 100.13 | 100.09 | 99.99 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-14.02.16.735705 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EA006 | 532190604 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02066 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.86 | 99.93 | 99.88 | 99.86 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-10.19.35.666909 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EA006 | 532191595 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25451 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.00 | 100.14 | 100.03 | 100.00 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.15.41.607619 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EA006 | 532191631 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02063 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.68 | 99.90 | 99.84 | 99.68 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORRSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-13.36.02.073311 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EA006 | 532191639 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-13.31.30.394849 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EA006 | 532193492 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80505 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.70 | 100.08 | 99.99 | 99.70 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-09.44.15.659295 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EA006 | 532193516 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85402 | 00000 | N | Y | Y | 100.15 | 100.10 | 100.24 | 100.15 | 100.10 | 100.24 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-10.49.39.567261 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EA006 | 532193516 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00028 | 00000 | N | Y | Y | 100.25 | 100.24 | 100.40 | 100.25 | 100.24 | 100.40 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-14.58.10.534353 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EA006 | 532208410 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13315 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.91 | 99.81 | 99.79 | 99.91 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-12.05.50.295832 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EA006 | 532208548 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87771 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.67 | 99.76 | 99.74 | 99.67 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-08.56.41.433522 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532208528 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18699 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.72 | 99.76 | 99.73 | 99.72 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-15.44.32.403072 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EA006 | 532208710 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-09.45.07.292331 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EA006 | 532208759 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68138 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.98 | 99.98 | 99.96 | 99.98 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-15.44.53.923008 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EA006 | 532208915 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21930 | 00000 | N | Y | Y | 99.56 | 99.38 | 99.59 | 99.56 | 99.38 | 99.59 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-12.48.47.623798 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | EA006 | 532208937 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93282 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.97 | 100.07 | 99.97 | 99.97 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-15.29.43.734530 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EA006 | 532280220 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03111 | 00000 | N | Y | Y | 99.55 | 99.63 | 99.58 | 99.55 | 99.63 | 99.58 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.36.33.737636 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | EA006 | 532280230 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87644 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.55 | 99.85 | 99.82 | 99.55 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-14.31.04.316310 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EA006 | 532280372 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99217 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.92 | 99.92 | 99.94 | 99.92 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-12.06.03.429159 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532280505 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00047 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.86 | 99.90 | 99.87 | 99.86 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-15.27.57.985359 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EA006 | 532280685 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11236 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.05 | 99.95 | 99.89 | 100.05 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.32.55.361915 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EA006 | 532280690 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09041 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.08 | 100.06 | 100.04 | 100.08 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.32.55.518852 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EA006 | 532280703 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18648 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.82 | 99.93 | 99.88 | 99.82 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-12.43.36.469389 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EA006 | 532280775 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.01 | 100.06 | 100.03 | 100.01 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-12.43.36.598288 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EA006 | 532280801 | 20250203 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74452 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.89 | 99.65 | 99.79 | 99.89 | 99.65 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.44.51.719329 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EA006 | 532280868 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38784 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.93 | 99.88 | 99.89 | 99.93 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-15.44.53.979151 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EA006 | 532280987 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12611 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.23 | 99.91 | 99.88 | 100.23 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.24.00.179346 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EA006 | 532281036 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33138 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.70 | 99.85 | 99.79 | 99.70 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-10.02.50.032311 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EA006 | 532281056 | 20250401 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50631 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.62 | 99.62 | 99.61 | 99.62 | 99.62 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-01-14.32.36.756827 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-01
03 | 04 | EA006 | 532281065 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51592 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.72 | 99.86 | 99.80 | 99.72 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-11.42.07.373182 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EA006 | 532281112 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84041 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.92 | 100.00 | 99.95 | 99.92 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-12.17.18.930701 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EA006 | 532281221 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20901 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.07 | 100.05 | 100.01 | 100.07 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-12.09.52.122123 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EA006 | 532281290 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08653 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.90 | 100.00 | 99.96 | 99.90 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-14.42.23.496505 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EA006 | 532281328 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.40.55.051014 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EA006 | 532281507 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18442 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.01 | 100.05 | 100.03 | 100.01 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-12.54.32.647427 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EA006 | 532281535 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44884 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.70 | 99.85 | 99.81 | 99.70 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-08.52.13.939992 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EA006 | 532281562 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06938 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.75 | 99.97 | 99.88 | 99.75 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MISSING INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.53.02.911753 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EA006 | 532281697 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.68 | 99.82 | 99.76 | 99.68 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-14.23.14.752426 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EA006 | 532281854 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01152 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.94 | 99.63 | 99.83 | 99.94 | 99.63 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-15.30.17.844643 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EA006 | 532281890 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30077 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.88 | 99.91 | 99.80 | 99.88 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.23.996948 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EA006 | 532282075 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.04 | 100.07 | 100.04 | 100.04 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-15.23.43.647460 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EA006 | 532282141 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88218 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.77 | 99.84 | 99.72 | 99.77 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-12.17.19.051164 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EA006 | 532282127 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26959 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.76 | 99.71 | 99.73 | 99.76 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-12.09.52.272321 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EA006 | 532282202 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74154 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.84 | 99.86 | 99.82 | 99.84 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-15.30.17.982926 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EA006 | 532282294 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61213 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.67 | 100.07 | 100.02 | 99.67 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-12.47.44.187667 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EA006 | 532282353 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35975 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.70 | 99.80 | 99.76 | 99.70 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-08.52.13.993653 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EA006 | 532282449 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00816 | 00000 | N | Y | Y | 100.14 | 100.00 | 100.13 | 100.14 | 100.00 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-15.44.54.008228 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EA006 | 532282442 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED WATER INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-13.00.37.055576 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EA006 | 532282562 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74684 | 00000 | N |  |  | 100.00 | 100.28 | 100.04 | 100.00 | 100.28 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-11.52.00.998219 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EA006 | 532282662 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03359 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.88 | 99.92 | 99.85 | 99.88 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.08.23.455309 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EA006 | 532282768 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22394 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.94 | 99.99 | 99.99 | 99.94 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-14.53.18.134195 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EA006 | 532282822 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92669 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.67 | 99.78 | 99.76 | 99.67 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-14.44.27.556601 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EA006 | 532283088 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02318 | 00000 | N | Y | Y | 99.40 | 99.44 | 99.43 | 99.40 | 99.44 | 99.43 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.16.57.814749 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | EA006 | 532283146 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12831 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.79 | 99.77 | 99.73 | 99.79 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-08.56.41.581570 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532283228 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04249 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.13 | 100.00 | 99.96 | 100.13 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.11.20.856730 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EA006 | 532283246 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59130 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.30 | 100.25 | 100.02 | 100.30 | 100.25 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | PARTIAL DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.57.59.559548 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EA006 | 532283253 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49369 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.82 | 99.84 | 99.86 | 99.82 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MISSING INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.50.842211 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EA006 | 532283329 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01105 | 00000 | N | Y | Y | 100.12 | 100.08 | 100.11 | 100.12 | 100.08 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-15.22.23.075404 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532283345 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.14.33.476813 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EA006 | 532283343 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80089 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 99.87 | 99.94 | 99.93 | 99.87 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-08.28.10.497315 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EA006 | 532283472 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45250 | 00000 | N | Y | Y | 99.24 | 99.16 | 99.23 | 99.24 | 99.16 | 99.23 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.24.27.906770 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | EA006 | 532283545 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-14.29.22.149945 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EA006 | 532283553 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-12.04.19.061390 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EA006 | 532283707 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05909 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 100.11 | 99.89 | 99.83 | 100.11 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-14.31.04.385657 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EA006 | 532283803 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10226 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.02 | 100.09 | 100.06 | 100.02 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.58.08.210550 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EA006 | 532283874 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-14.00.39.046651 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EA006 | 532283947 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00264 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 100.25 | 100.15 | 100.16 | 100.25 | 100.15 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.15.41.739163 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EA006 | 532283996 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01854 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.81 | 100.05 | 99.98 | 99.81 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-12.42.50.102406 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EA006 | 532284082 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38494 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 100.00 | 99.89 | 99.87 | 100.00 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-13.28.09.521960 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | EA006 | 532284191 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-09.49.55.200163 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EA006 | 532284281 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48471 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.82 | 99.65 | 99.82 | 99.82 | 99.65 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-09.22.29.611376 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EA006 | 532284377 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00004 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 99.72 | 99.90 | 100.07 | 99.72 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-09.59.53.813948 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 04 | EA006 | 532284510 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83731 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.76 | 99.83 | 99.86 | 99.76 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.33.17.071500 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EA006 | 532284521 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09660 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.07 | 100.07 | 100.03 | 100.07 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-08.56.41.680348 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532284616 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29146 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.81 | 99.78 | 99.77 | 99.81 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-09.46.39.564789 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EA006 | 532284642 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64524 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.90 | 99.94 | 99.93 | 99.90 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-13.24.06.517165 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EA006 | 532284663 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00185 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.94 | 99.93 | 99.91 | 99.94 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-10.35.15.123173 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EA006 | 532284665 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08343 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.54 | 100.00 | 99.82 | 99.54 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.57.59.956623 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EA006 | 532284681 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.11 | 100.09 | 100.05 | 100.11 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-11.30.40.448675 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EA006 | 532284800 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14650 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.83 | 99.85 | 99.81 | 99.83 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.32.55.619531 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EA006 | 532284821 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63179 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.57 | 99.90 | 99.78 | 99.57 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.40.55.180126 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EA006 | 532284822 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28755 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.15 | 100.03 | 100.05 | 100.15 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-13.29.27.372288 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 04 | EA006 | 532284838 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39572 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.07 | 100.16 | 99.96 | 100.07 | 100.16 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-15.23.43.787550 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EA006 | 532284879 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44368 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 100.13 | 100.13 | 100.11 | 100.13 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-09.49.55.315978 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EA006 | 532284883 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49604 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.98 | 99.96 | 99.80 | 99.98 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-13.30.22.044406 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EA006 | 532285220 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22826 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 100.21 | 99.89 | 99.86 | 100.21 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-15.10.48.590652 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EA006 | 532285259 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54256 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.73 | 99.97 | 99.88 | 99.73 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-13.22.12.848325 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EA006 | 532285276 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00245 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.66 | 99.86 | 99.85 | 99.66 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-12.17.19.107985 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EA006 | 532285346 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.27 | 100.04 | 100.03 | 100.27 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.15.01.298797 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EA006 | 532285361 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76465 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.15 | 100.05 | 100.04 | 100.15 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.50.944883 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EA006 | 532285396 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87746 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.09 | 99.87 | 99.88 | 100.09 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-15.44.54.035124 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EA006 | 532285541 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21824 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.85 | 99.95 | 99.87 | 99.85 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-09.45.07.489103 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EA006 | 532285580 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19564 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.72 | 99.93 | 99.84 | 99.72 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-11.52.01.107983 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EA006 | 532285596 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53120 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.20 | 99.91 | 99.88 | 100.20 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-11.52.01.207392 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EA006 | 532285629 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10619 | 00000 | N |  |  | 100.05 | 100.36 | 100.08 | 100.05 | 100.36 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-08.28.10.645894 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EA006 | 532285667 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02378 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.02 | 100.13 | 100.06 | 100.02 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-08.52.14.029356 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EA006 | 532285690 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67921 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 100.14 | 100.14 | 100.11 | 100.14 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-13.58.42.289480 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EA006 | 532285773 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.11.20.894205 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EA006 | 532285788 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25025 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.82 | 99.88 | 99.84 | 99.82 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-13.28.09.574969 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | EA006 | 532285854 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10254 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.76 | 99.88 | 99.85 | 99.76 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-11.42.07.511663 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EA006 | 532285853 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18535 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.01 | 99.98 | 99.96 | 100.01 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-09.55.12.069920 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EA006 | 532285884 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03315 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.95 | 99.94 | 99.92 | 99.95 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-14.02.16.942318 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EA006 | 532285981 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPEDE ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.11.20.936587 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EA006 | 532286033 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74480 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.05 | 100.06 | 100.04 | 100.05 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-12.17.19.133386 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EA006 | 532286075 | 20250401 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-01-14.32.36.796255 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-01
03 | 04 | EA006 | 532286271 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10345 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.97 | 99.84 | 99.86 | 99.97 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-15.23.43.886835 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EA006 | 532286345 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-13.04.52.393720 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EA006 | 532286336 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22961 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.71 | 99.86 | 99.85 | 99.71 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-15.27.33.042145 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EA006 | 532286340 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12613 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.88 | 99.79 | 99.86 | 99.88 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-15.23.43.988549 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EA006 | 532286418 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32314 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.77 | 99.96 | 99.90 | 99.77 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-13.28.09.901162 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | EA006 | 532286423 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25989 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.76 | 99.92 | 99.88 | 99.76 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.24.116839 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EA006 | 532286485 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36840 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.79 | 99.88 | 99.86 | 99.79 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-11.52.01.304181 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EA006 | 532286494 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-13.00.37.126727 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EA006 | 532286557 | 20250107 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64448 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.84 | 99.88 | 99.85 | 99.84 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-07-14.43.41.331149 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-07
03 | 04 | EA006 | 532286673 | 20250401 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03121 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.53 | 99.78 | 99.66 | 99.53 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-01-14.32.36.861162 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-01
03 | 04 | EA006 | 532286709 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-08.28.10.744490 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EA006 | 532286805 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 96283 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.97 | 100.01 | 100.00 | 99.97 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-14.53.18.167510 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EA006 | 532286818 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56120 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.78 | 99.89 | 99.87 | 99.78 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-08.52.14.056606 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EA006 | 532286943 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-14.37.39.761297 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EA006 | 532286947 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-12.47.44.244803 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EA006 | 532287078 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-09.49.55.354510 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EA006 | 532287243 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21026 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.90 | 100.01 | 99.99 | 99.90 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-14.42.12.337424 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EA006 | 532287312 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08261 | 00000 | N |  |  | 99.84 | 99.85 | 99.87 | 99.84 | 99.85 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-09.49.55.387765 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EA006 | 532287344 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01128 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.86 | 99.91 | 99.78 | 99.86 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.36.37.895822 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EA006 | 532287354 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33113 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.56 | 99.73 | 99.65 | 99.56 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-09.46.39.970196 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EA006 | 532287369 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40809 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.90 | 99.91 | 99.93 | 99.90 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-14.28.57.547594 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EA006 | 532287374 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-11.30.40.508943 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EA006 | 532287386 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53980 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.22 | 99.99 | 99.93 | 100.22 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-08.56.41.785824 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532287410 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72829 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.79 | 99.76 | 99.75 | 99.79 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MISSING INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-15.44.54.060946 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EA006 | 532287415 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34553 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.19 | 100.02 | 100.01 | 100.19 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-10.49.39.624850 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EA006 | 532287455 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09074 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.78 | 99.91 | 99.82 | 99.78 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-13.33.07.928529 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EA006 | 532287459 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98877 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.62 | 99.80 | 99.74 | 99.62 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-08.57.20.973227 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EA006 | 532287509 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.11.20.962392 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EA006 | 532287541 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94059 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.58 | 99.87 | 99.82 | 99.58 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-12.48.47.655620 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | EA006 | 532287632 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69880 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.88 | 99.72 | 99.80 | 99.88 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-15.23.44.086578 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EA006 | 532287652 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68718 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.79 | 99.97 | 99.95 | 99.79 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-12.17.19.159151 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EA006 | 532287653 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47344 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.61 | 99.77 | 99.71 | 99.61 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-08.55.24.004197 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EA006 | 532287742 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15287 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 100.03 | 99.87 | 99.85 | 100.03 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-14.02.16.990185 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EA006 | 532287763 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74842 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.72 | 99.88 | 99.86 | 99.72 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORRSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.24.21.726457 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EA006 | 532287786 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27343 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.04 | 99.94 | 99.94 | 100.04 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-11.37.53.075114 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EA006 | 532287844 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09001 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.60 | 99.75 | 99.71 | 99.60 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-14.31.04.417996 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EA006 | 532287896 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95316 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.84 | 99.81 | 99.76 | 99.84 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-13.14.42.084715 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EA006 | 532287920 | 20250403 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-09.09.04.781622 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EA006 | 532287921 | 20250403 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-09.09.04.934847 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EA006 | 532288084 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68559 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.13 | 99.99 | 100.02 | 100.13 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-12.43.36.695710 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EA006 | 532288119 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00257 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.87 | 99.83 | 99.81 | 99.87 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-12.05.50.479450 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EA006 | 532288139 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71000 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.89 | 99.98 | 99.96 | 99.89 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-14.42.12.194582 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532288165 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18667 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.83 | 99.91 | 99.87 | 99.83 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-14.42.12.328629 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532288213 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13754 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 100.22 | 99.93 | 99.90 | 100.22 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-11.42.07.538999 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EA006 | 532288409 | 20250602 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14342 | 00000 | N | Y | Y | 100.50 | 100.39 | 100.48 | 100.50 | 100.39 | 100.48 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-10.03.12.374517 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EA006 | 532288410 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56468 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.81 | 99.90 | 99.89 | 99.81 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.50.968832 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EA006 | 532288474 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39676 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.74 | 99.77 | 99.79 | 99.74 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-08.55.24.157514 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EA006 | 532288536 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59259 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.74 | 99.82 | 99.77 | 99.74 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORRSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-09.44.15.727884 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EA006 | 532288609 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56223 | 00000 | N |  |  | 100.12 | 100.22 | 100.12 | 100.12 | 100.22 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-12.43.36.794775 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EA006 | 532288627 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31957 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.81 | 99.95 | 99.86 | 99.81 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.24.21.827964 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EA006 | 532288702 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-15.22.31.766822 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EA006 | 532288975 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06296 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.87 | 100.00 | 100.01 | 99.87 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.04.50.222540 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EA006 | 532289124 | 20250509 | 1 | 16 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S ON DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-08.52.14.094924 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EA006 | 532289184 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73754 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.73 | 99.93 | 99.89 | 99.73 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-10.28.41.921074 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EA006 | 532289425 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.24.21.862469 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EA006 | 532289492 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.24.224659 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EA006 | 532289509 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.02.53.585416 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EA006 | 532289658 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S ON DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-14.29.22.288154 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EA006 | 532289642 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-14.57.01.686885 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EA006 | 532289649 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-14.57.01.927542 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EA006 | 532289654 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-14.57.01.959567 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EA006 | 532289747 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63948 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.92 | 99.98 | 99.98 | 99.92 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-12.27.31.934582 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EA006 | 532289984 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60805 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.78 | 99.90 | 99.88 | 99.78 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-11.52.01.407704 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EA006 | 532290180 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00257 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.13 | 100.03 | 99.98 | 100.13 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-09.45.07.518637 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EA006 | 532290178 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06599 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.86 | 99.77 | 99.76 | 99.86 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.09.14.025588 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EA006 | 532290224 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27819 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.03 | 99.96 | 99.95 | 100.03 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-08.56.41.912116 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532290452 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63266 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.70 | 99.95 | 99.84 | 99.70 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-12.47.44.288740 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EA006 | 532290502 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43626 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.80 | 99.88 | 99.89 | 99.80 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-14.09.09.999282 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EA006 | 532290632 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97133 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.24 | 99.97 | 99.96 | 100.24 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-10.30.01.818914 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 04 | EA006 | 532290695 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26984 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.91 | 99.96 | 99.94 | 99.91 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-08.52.14.162441 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EA006 | 532290756 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19221 | 00000 | N | Y | Y | 100.24 | 100.35 | 100.28 | 100.24 | 100.35 | 100.28 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-11.13.22.459135 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EA006 | 532291154 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28923 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.81 | 99.93 | 99.89 | 99.81 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-09.22.18.858771 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EA006 | 532291406 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24549 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.03 | 100.08 | 100.06 | 100.03 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-10.49.39.670749 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EA006 | 532291546 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.02.53.732905 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EA006 | 532291621 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63395 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.65 | 99.93 | 99.74 | 99.65 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.25.07.119251 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EA006 | 532291669 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44637 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.91 | 99.99 | 99.96 | 99.91 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-10.28.41.969049 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EA006 | 532291774 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 988 | 00000 | N | Y | Y | 100.69 | 100.62 | 100.66 | 100.69 | 100.62 | 100.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | WATER INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.24.21.897521 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EA006 | 532291792 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52510 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.72 | 99.79 | 99.76 | 99.72 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-14.42.12.441872 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532292327 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94833 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.24 | 100.07 | 100.06 | 100.24 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-12.54.32.737866 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EA006 | 532292336 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28307 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.90 | 99.92 | 99.88 | 99.90 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-13.58.42.398142 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EA006 | 532292393 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76394 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.98 | 99.90 | 99.79 | 99.98 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-08.56.42.010114 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532292594 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00112 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.65 | 99.97 | 99.88 | 99.65 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-12.47.44.313943 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EA006 | 532292640 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.02.53.846255 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EA006 | 532292697 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16380 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.91 | 100.01 | 100.01 | 99.91 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-08.56.42.111163 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532292780 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-09.49.55.420609 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EA006 | 532292848 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16483 | 00000 | N | Y | Y | 75.67 | 77.96 | 77.38 | 75.67 | 77.96 | 77.38 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-09.14.18.647475 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EA006 | 532292890 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.11.20.993613 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EA006 | 532292958 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47016 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.15 | 100.03 | 100.00 | 100.15 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-14.53.18.193983 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EA006 | 532293016 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33772 | 00000 | N |  |  | 99.99 | 99.92 | 100.01 | 99.99 | 99.92 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-15.47.19.943664 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | EA006 | 532293166 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12385 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.08 | 99.83 | 99.93 | 100.08 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-09.49.55.464584 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EA006 | 532293229 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75072 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.65 | 99.77 | 99.74 | 99.65 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-10.30.01.873460 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 04 | EA006 | 532293338 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05314 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.90 | 99.97 | 99.96 | 99.90 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-12.39.11.699411 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EA006 | 532293427 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68386 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.98 | 99.84 | 99.96 | 99.98 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-13.00.37.176353 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EA006 | 532293479 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-10.20.52.507827 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EA006 | 532293683 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16952 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.02 | 100.03 | 100.03 | 100.02 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | INTERNAL RUBBER SEAL MISSING | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-12.06.03.566499 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532293772 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58029 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.90 | 99.92 | 99.89 | 99.90 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-13.28.09.942447 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | EA006 | 532293799 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16000 | 00000 | N | Y | Y | 100.29 | 100.55 | 100.31 | 100.29 | 100.55 | 100.31 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-15.44.54.101913 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EA006 | 532293836 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32801 | 00000 | N | Y | Y | 100.27 | 100.42 | 100.25 | 100.27 | 100.42 | 100.25 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-15.22.23.205867 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532293890 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18183 | 00000 | N | Y | Y | 100.12 | 100.56 | 100.11 | 100.12 | 100.56 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-14.28.57.576717 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EA006 | 532293913 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25711 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.95 | 99.95 | 99.96 | 99.95 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-12.17.19.193822 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EA006 | 532293917 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03839 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.88 | 99.84 | 99.85 | 99.88 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-14.29.22.400548 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EA006 | 532293942 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38484 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.90 | 99.95 | 99.94 | 99.90 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-13.29.27.413763 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 04 | EA006 | 532293943 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00479 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.89 | 99.89 | 99.88 | 99.89 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-13.29.27.441724 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 04 | EA006 | 532293993 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48139 | 00000 | N | Y | Y | 99.11 | 99.00 | 99.12 | 99.11 | 99.00 | 99.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-15.03.07.135993 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EA006 | 532294091 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31518 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.19 | 99.95 | 99.94 | 100.19 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.09.14.079530 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EA006 | 532294146 | 20250619 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.93 | 99.98 | 99.94 | 99.93 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.53.59.284110 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | EA006 | 532294258 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83509 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.92 | 99.91 | 99.89 | 99.92 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-11.42.07.574008 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EA006 | 532294272 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-09.03.42.022613 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EA006 | 532294558 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99480 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.89 | 99.89 | 99.87 | 99.89 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-13.36.02.151734 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EA006 | 532294576 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56006 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.02 | 100.06 | 100.05 | 100.02 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-10.28.42.012822 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EA006 | 532294631 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44159 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.90 | 99.96 | 99.92 | 99.90 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-10.28.42.038950 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EA006 | 532294638 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11944 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.85 | 99.91 | 99.89 | 99.85 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-13.58.42.503064 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EA006 | 532294639 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85408 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.85 | 99.83 | 99.83 | 99.85 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-13.58.42.607704 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EA006 | 532294752 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43999 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.87 | 99.96 | 99.90 | 99.87 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-12.06.09.616570 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EA006 | 532294757 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46276 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.84 | 99.94 | 99.90 | 99.84 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-10.28.42.061909 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EA006 | 532294793 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67267 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 100.14 | 100.11 | 100.07 | 100.14 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-12.06.03.707301 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532294798 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11205 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.88 | 99.74 | 99.87 | 99.88 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-09.49.55.486928 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EA006 | 532294947 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59174 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.83 | 99.94 | 99.89 | 99.83 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-14.31.04.446743 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EA006 | 532295057 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8' DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-12.04.19.228097 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EA006 | 532295059 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.02.53.956116 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EA006 | 532295159 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01073 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.83 | 100.00 | 99.91 | 99.83 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.07.56.972975 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EA006 | 532295303 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77723 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.12 | 99.95 | 99.95 | 100.12 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-09.46.40.098456 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EA006 | 532295451 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15413 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.76 | 99.91 | 99.88 | 99.76 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-13.36.02.177795 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EA006 | 532295497 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45761 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.79 | 99.85 | 99.82 | 99.79 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-08.55.24.281770 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EA006 | 532295513 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83481 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 99.95 | 99.92 | 99.98 | 99.95 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-10.45.26.899760 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EA006 | 532295690 | 20250401 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53491 | 00000 | N | Y | Y | 100.33 | 100.99 | 100.33 | 100.33 | 100.99 | 100.33 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-01-14.32.36.892460 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-01
03 | 04 | EA006 | 532295828 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76515 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.82 | 99.96 | 99.91 | 99.82 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-08.56.42.210636 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532295904 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55776 | 00000 | N |  |  | 99.69 | 99.54 | 99.71 | 99.69 | 99.54 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-12.06.03.816611 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532295935 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37505 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.63 | 99.93 | 99.78 | 99.63 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-11.13.22.587152 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EA006 | 532295940 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39513 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.75 | 99.91 | 99.87 | 99.75 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-14.45.44.386476 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EA006 | 532296059 | 20250513 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95536 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.30 | 100.06 | 100.03 | 100.30 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-15.47.09.591947 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EA006 | 532296089 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44564 | 00000 | N | Y | Y | 100.15 | 100.09 | 100.19 | 100.15 | 100.09 | 100.19 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.11.21.030098 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EA006 | 532296361 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86300 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.55 | 99.99 | 100.00 | 100.55 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-08.55.24.397048 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EA006 | 532296408 | 20250812 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39107 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 100.27 | 100.11 | 100.07 | 100.27 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-12-15.30.36.759932 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-12
03 | 04 | EA006 | 532296608 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-10.17.42.258355 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EA006 | 532296690 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08795 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.89 | 99.94 | 99.93 | 99.89 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-12.55.48.209013 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EA006 | 532296689 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94302 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.93 | 100.03 | 100.00 | 99.93 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-09.42.19.572349 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EA006 | 532296843 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00416 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.69 | 99.73 | 99.75 | 99.69 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-08.57.21.063009 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EA006 | 532296963 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.24.21.938879 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EA006 | 532297094 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08369 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.80 | 99.84 | 99.84 | 99.80 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-13.58.42.714654 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EA006 | 532297097 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35134 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.76 | 99.59 | 99.70 | 99.76 | 99.59 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-15.30.18.087068 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EA006 | 532297207 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48479 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 100.13 | 100.07 | 100.10 | 100.13 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-14.53.18.226333 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EA006 | 532297290 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14400 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.85 | 99.94 | 99.94 | 99.85 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-12.06.03.931878 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532297314 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOOPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.02.54.067213 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EA006 | 532297330 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20676 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 100.12 | 100.30 | 100.08 | 100.12 | 100.30 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-10.45.26.940839 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EA006 | 532297483 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23942 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 99.98 | 100.07 | 100.05 | 99.98 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-15.22.23.334428 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532297530 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37182 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.90 | 99.93 | 99.94 | 99.90 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-08.55.24.506349 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EA006 | 532297600 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66715 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.90 | 100.03 | 99.99 | 99.90 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-12.17.19.239038 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EA006 | 532297622 | 20250430 | 1 | 16 | SH | 9 | Y | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 04 | K5SAM | STOPPED-ALL 8'S ON DISPLAY | [6 empty] | K5I2B | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-12.48.25.257585 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EA006 | 532297800 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62823 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.61 | 99.77 | 99.73 | 99.61 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-15.22.23.440286 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532297932 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.58.00.461856 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EA006 | 532297936 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34850 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.68 | 99.91 | 99.82 | 99.68 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-13.36.02.200359 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EA006 | 532297974 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-08.28.10.861463 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EA006 | 532298048 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95647 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 99.99 | 100.23 | 100.11 | 99.99 | 100.23 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-13.36.02.225163 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EA006 | 532298060 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68766 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.99 | 99.89 | 99.83 | 99.99 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.33.17.211916 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EA006 | 532298069 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23574 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.06 | 100.04 | 100.05 | 100.06 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-09.55.12.193798 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EA006 | 532298175 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.95 | 99.82 | 99.79 | 99.95 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-13.28.09.983872 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | EA006 | 532298202 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19874 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.66 | 99.73 | 99.67 | 99.66 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-15.22.23.541600 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532298224 | 20250513 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28136 | 00000 | N |  |  | 99.99 | 99.90 | 100.03 | 99.99 | 99.90 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-15.47.09.831028 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EA006 | 532298225 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20470 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.90 | 99.95 | 99.94 | 99.90 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.07.57.031395 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EA006 | 532298264 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45923 | 00000 | N | Y | Y | 100.16 | 99.99 | 100.23 | 100.16 | 99.99 | 100.23 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-13.36.02.249006 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EA006 | 532298314 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-08.28.10.968826 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EA006 | 532298324 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21174 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.90 | 99.71 | 99.88 | 99.90 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-13.00.37.207237 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EA006 | 532298344 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59017 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.89 | 100.00 | 100.01 | 99.89 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.07.57.057003 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EA006 | 532298495 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-15.32.27.304876 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EA006 | 532298519 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 96084 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.81 | 99.87 | 99.86 | 99.81 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-13.36.02.277092 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EA006 | 532298640 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88948 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 99.98 | 100.08 | 100.05 | 99.98 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-11.42.07.618017 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EA006 | 532298659 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97154 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.65 | 99.83 | 99.80 | 99.65 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-12.48.47.683159 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | EA006 | 532298750 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.16.31.422871 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EA006 | 532298771 | 20250707 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78611 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.91 | 100.06 | 99.99 | 99.91 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-08.30.23.126898 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 04 | EA006 | 532298839 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58385 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.37 | 100.02 | 100.00 | 99.37 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-12.46.13.964074 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EA006 | 532298881 | 20250507 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09909 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.82 | 99.97 | 99.95 | 99.82 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | [10 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-12.18.01.710943 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EA006 | 532298989 | 20250602 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95420 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.92 | 99.99 | 99.96 | 99.92 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-10.03.12.468956 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EA006 | 532299090 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-12.48.47.713919 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | EA006 | 532299105 | 20251020 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-20-15.23.31.128389 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-20
03 | 04 | EA006 | 532299140 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88060 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 99.99 | 100.11 | 100.05 | 99.99 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.40.55.280454 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EA006 | 532299147 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-08.28.11.075378 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EA006 | 532299172 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-12.27.37.165847 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EA006 | 532299183 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.85 | 99.95 | 99.87 | 99.85 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-14.32.21.780839 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EA006 | 532299293 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25923 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.85 | 99.99 | 99.93 | 99.85 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-12.55.48.362700 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EA006 | 532299297 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.58.00.599377 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EA006 | 532299323 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00013 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.96 | 99.83 | 99.98 | 99.96 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-09.22.29.692120 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EA006 | 532299391 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.94 | 99.90 | 99.88 | 99.94 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-13.33.36.635769 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EA006 | 532299430 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41254 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.74 | 99.90 | 99.89 | 99.74 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-13.36.02.302826 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EA006 | 532299447 | 20250602 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80872 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.73 | 99.89 | 99.85 | 99.73 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-10.03.12.523382 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EA006 | 532299492 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07760 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.72 | 99.90 | 99.82 | 99.72 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-12.54.32.773159 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EA006 | 532299521 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38963 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.92 | 99.85 | 99.81 | 99.92 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-10.30.01.903668 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 04 | EA006 | 532299545 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79667 | 00000 | N |  |  | 99.92 | 99.82 | 99.96 | 99.92 | 99.82 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-12.54.32.958820 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EA006 | 532299553 | 20250207 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04787 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.93 | 100.05 | 99.98 | 99.93 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | COVER MELTED INTO COVER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-08.00.40.490816 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EA006 | 532299562 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36107 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.98 | 100.06 | 100.02 | 99.98 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-14.42.12.546562 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532299571 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82767 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 100.06 | 99.79 | 99.78 | 100.06 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.11.21.052036 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EA006 | 532299604 | 20250403 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02846 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.73 | 99.80 | 99.75 | 99.73 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-09.09.04.965582 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EA006 | 532354917 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67653 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.98 | 99.93 | 99.90 | 99.98 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.15.41.848741 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EA006 | 532462064 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85040 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.07 | 100.07 | 100.00 | 100.07 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-14.28.57.601569 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EA006 | 532462091 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8' DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-13.14.48.734288 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EA006 | 532462250 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.11 | 100.05 | 100.02 | 100.11 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-09.28.21.158219 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EA006 | 532462298 | 20250513 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69446 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 99.87 | 100.08 | 100.07 | 99.87 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-15.47.09.933610 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EA006 | 532462331 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18668 | 00000 | N | Y | Y | 100.13 | 100.24 | 100.20 | 100.13 | 100.24 | 100.20 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-13.33.07.989398 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EA006 | 532462527 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52901 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.56 | 99.91 | 99.84 | 99.56 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.33.17.323473 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EA006 | 532462589 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80395 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.09 | 100.06 | 100.00 | 100.09 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.41.45.317036 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EA006 | 532462608 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49810 | 00000 | N |  |  | 100.04 | 100.04 | 100.06 | 100.04 | 100.04 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.36.33.839603 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | EA006 | 532462620 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97870 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.09 | 100.02 | 100.00 | 100.09 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-08.56.42.315213 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532462786 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22321 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.87 | 99.91 | 99.87 | 99.87 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-12.46.14.021595 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EA006 | 532462803 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87069 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.81 | 99.84 | 99.82 | 99.81 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-08.56.42.419063 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532462823 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39321 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.70 | 99.75 | 99.72 | 99.70 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-09.03.42.179747 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EA006 | 532462875 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00230 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.72 | 99.84 | 99.81 | 99.72 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-12.04.19.339289 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EA006 | 532463214 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73097 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.92 | 99.97 | 99.94 | 99.92 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-08.57.21.089840 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EA006 | 532463211 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49642 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.68 | 99.96 | 99.90 | 99.68 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-15.22.31.833132 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EA006 | 532463231 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78185 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.84 | 99.97 | 99.94 | 99.84 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-11.52.01.507029 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EA006 | 532463397 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51533 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.79 | 99.92 | 99.92 | 99.79 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-11.42.07.647318 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EA006 | 532463504 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02010 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.98 | 99.99 | 99.96 | 99.98 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-12.47.44.338815 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EA006 | 532463519 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-08.28.11.183116 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EA006 | 532463592 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54530 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.85 | 100.01 | 99.79 | 99.85 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-12.04.19.455069 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EA006 | 532463669 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24003 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.13 | 99.98 | 99.97 | 100.13 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-12.17.19.268449 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EA006 | 532463733 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00065 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.85 | 99.83 | 99.78 | 99.85 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-11.54.34.243900 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EA006 | 532463943 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.24.27.988970 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | EA006 | 532463987 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79666 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.84 | 99.85 | 99.84 | 99.84 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-08.55.24.718224 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EA006 | 532464045 | 20250107 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51020 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.78 | 99.91 | 99.88 | 99.78 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-07-14.43.41.383665 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-07
03 | 04 | EA006 | 532464065 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02085 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.02 | 100.10 | 99.97 | 100.02 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-13.00.37.237367 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EA006 | 532464128 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72371 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.94 | 99.99 | 99.93 | 99.94 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-08.56.42.515016 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 532464140 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-14.19.17.319104 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 04 | EA006 | 532464230 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-13.51.55.805255 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EA006 | 532464349 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89934 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.07 | 100.02 | 99.96 | 100.07 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.09.14.103460 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EA006 | 532464514 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-09.22.19.029961 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EA006 | 532471671 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40751 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.93 | 99.96 | 99.91 | 99.93 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.53.03.027129 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EA006 | 532471719 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28446 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.01 | 99.89 | 99.89 | 100.01 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-08.57.21.114883 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EA006 | 532471760 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20959 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.72 | 99.87 | 99.83 | 99.72 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.24.349121 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EA006 | 532472099 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-09.42.19.737994 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EA006 | 532472176 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06811 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.90 | 99.96 | 99.95 | 99.90 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-11.13.22.694895 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EA006 | 532472331 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04365 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 100.21 | 100.11 | 100.10 | 100.21 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-10.49.39.725017 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EA006 | 532472467 | 20250415 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 8518 | 8518 | N |  |  | 100.12 | 100.01 | 100.14 | 100.12 | 100.01 | 100.14 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2B | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-11.33.34.150838 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EA006 | 532472593 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06586 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.92 | 99.76 | 99.92 | 99.92 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-14.44.18.988942 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EA006 | 532472615 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88904 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.78 | 99.88 | 99.85 | 99.78 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-15.32.27.455937 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EA006 | 532472677 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00549 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.41 | 100.05 | 99.99 | 100.41 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-14.31.04.475675 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EA006 | 532472756 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95076 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 99.57 | 99.92 | 100.03 | 99.57 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-14.32.35.947520 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EA006 | 532472782 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23054 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.83 | 99.95 | 99.94 | 99.83 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.24.28.052493 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | EA006 | 532472886 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 000000 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.93 | 99.80 | 99.90 | 99.93 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-09.49.55.518286 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EA006 | 532473018 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-12.06.09.690427 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EA006 | 532473067 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-09.30.24.189769 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EA006 | 532473097 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.73 | 99.79 | 99.76 | 99.73 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-12.33.21.564044 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 04 | EA006 | 532473140 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48599 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.77 | 99.89 | 99.86 | 99.77 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-09.22.19.144232 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EA006 | 532473194 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31957 | 00000 | N |  |  | 99.88 | 99.80 | 99.96 | 99.88 | 99.80 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-14.45.44.430337 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EA006 | 532473209 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58642 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.79 | 99.84 | 99.78 | 99.79 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-15.30.18.198078 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EA006 | 532473226 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34108 | 00000 | N | Y | Y | 100.26 | 100.55 | 100.40 | 100.26 | 100.55 | 100.40 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERNAIL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-12.54.33.046924 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EA006 | 532473229 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24035 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 100.48 | 100.08 | 100.07 | 100.48 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.09.14.129832 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EA006 | 532473482 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36444 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.22 | 100.06 | 100.03 | 100.22 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-12.48.47.746236 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | EA006 | 532587048 | 20250207 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43198 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.83 | 99.81 | 99.79 | 99.83 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-08.00.40.675725 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EA006 | 532587334 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61345 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 100.03 | 99.83 | 99.81 | 100.03 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.24.00.234272 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EA006 | 532587352 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-12.09.52.406351 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EA006 | 532661582 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.36.38.004611 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EA006 | 532763650 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41122 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.19 | 100.03 | 99.97 | 100.19 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.53.03.075307 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EA006 | 532763709 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55421 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.63 | 99.89 | 99.60 | 99.63 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-09.45.07.549920 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EA006 | 532763709 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.40.55.391992 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EA006 | 532763720 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97844 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.09 | 100.05 | 100.02 | 100.09 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-15.32.27.566512 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EA006 | 532763739 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54119 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.88 | 100.01 | 99.96 | 99.88 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-13.36.02.327607 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EA006 | 532763969 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00950 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.87 | 100.00 | 99.92 | 99.87 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-09.42.19.874156 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EA006 | 532764018 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02387 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 100.16 | 100.10 | 100.07 | 100.16 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-14.38.09.980121 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EA006 | 532764125 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00122 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 100.07 | 99.90 | 99.90 | 100.07 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-12.05.50.594021 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EA006 | 532764323 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00089 | 00000 | N |  |  | 99.89 | 99.95 | 99.91 | 99.89 | 99.95 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-08.28.11.292984 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EA006 | 532764479 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31931 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.94 | 100.05 | 100.01 | 99.94 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-09.22.19.248015 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EA006 | 532896796 | 20250403 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18084 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.93 | 99.90 | 99.88 | 99.93 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-09.09.04.995621 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EA006 | 532896813 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11591 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.01 | 99.93 | 99.88 | 100.01 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-13.04.52.463053 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EA006 | 532897208 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97581 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.95 | 100.00 | 99.96 | 99.95 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-10.20.52.565031 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EA006 | 532897240 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09749 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 100.11 | 99.95 | 99.86 | 100.11 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.51.003687 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EA006 | 532943468 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02328 | 00000 | N | Y | Y | 99.59 | 99.41 | 99.78 | 99.59 | 99.41 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.58.00.716945 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EA006 | 532943479 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62121 | 00000 | N | Y | Y | 100.19 | 100.16 | 100.21 | 100.19 | 100.16 | 100.21 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-14.57.44.812609 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EA006 | 532943852 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72020 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.93 | 99.92 | 99.91 | 99.93 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-13.45.02.760538 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EA006 | 532944251 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08951 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.69 | 99.75 | 99.73 | 99.69 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.04.50.277624 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EA006 | 532944299 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28695 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.99 | 99.79 | 99.79 | 99.99 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.21.04.553947 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 04 | EA006 | 532944338 | 20250611 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73956 | 00000 | N | Y | Y | 99.64 | 99.75 | 99.89 | 99.64 | 99.75 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.39.18.210641 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | EA006 | 532944874 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37983 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.94 | 99.99 | 99.93 | 99.94 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-15.30.18.306871 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EA006 | 532944916 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98746 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.01 | 99.99 | 100.01 | 100.01 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.15.41.957006 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EA006 | 533056094 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17652 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.88 | 99.88 | 99.87 | 99.88 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-08.55.24.822156 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EA006 | 533104104 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-12.09.52.531671 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EA006 | 533104126 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07815 | 00000 | N |  |  | 100.04 | 99.93 | 100.01 | 100.04 | 99.93 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-14.57.01.998089 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EA006 | 533104320 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.21.04.644007 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 04 | EA006 | 533104346 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED LL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.14.33.638754 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EA006 | 533116701 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95361 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 99.91 | 100.12 | 100.10 | 99.91 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-15.40.59.980938 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EA006 | 533116739 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-14.33.10.041572 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 04 | EA006 | 533116745 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8' DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-10.06.44.878488 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 04 | EA006 | 533116733 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41260 | 00000 | N | Y | Y | 100.17 | 100.24 | 100.08 | 100.17 | 100.24 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-13.30.22.119205 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EA006 | 533116808 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-15.47.19.992077 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | EA006 | 533116809 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8' DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-11.51.54.659638 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EA006 | 533116821 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-14.38.10.103530 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EA006 | 533116817 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52875 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.86 | 99.84 | 99.84 | 99.86 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-14.29.22.506910 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EA006 | 533116944 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.93 | 99.92 | 99.95 | 99.93 | 99.92 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-09.44.02.034900 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EA006 | 533122543 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16294 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.64 | 99.68 | 99.73 | 99.64 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-09.22.19.357395 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EA006 | 533122548 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.08.23.590033 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EA006 | 533122591 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75259 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.97 | 100.01 | 99.99 | 99.97 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-14.44.27.685870 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EA006 | 533122622 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15245 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.96 | 100.02 | 99.99 | 99.96 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-13.54.16.289168 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EA006 | 533122628 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62402 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.94 | 100.03 | 99.86 | 99.94 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-08.57.21.138523 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EA006 | 533122925 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02621 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.14 | 99.90 | 99.88 | 100.14 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-12.27.31.998576 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EA006 | 533122927 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00783 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.81 | 99.78 | 99.75 | 99.81 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-15.22.31.861826 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EA006 | 533122939 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28829 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.93 | 99.91 | 99.89 | 99.93 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-14.29.22.619543 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EA006 | 533122934 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75212 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.76 | 99.88 | 99.81 | 99.76 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-12.04.19.675534 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EA006 | 533123004 | 20250619 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.53.59.383090 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | EA006 | 533123057 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-08.14.31.417489 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EA006 | 533123072 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00278 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.12 | 99.95 | 99.93 | 100.12 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.51.028579 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EA006 | 533123091 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69167 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.10 | 100.09 | 100.03 | 100.10 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-08.57.21.164281 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EA006 | 533123125 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56463 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.95 | 99.94 | 99.94 | 99.95 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-14.37.39.904713 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EA006 | 533123195 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05901 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.83 | 99.98 | 99.99 | 99.83 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-11.52.01.614544 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EA006 | 533123260 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66272 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.88 | 100.00 | 99.99 | 99.88 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-10.20.52.595740 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EA006 | 533123425 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69238 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.86 | 99.96 | 99.89 | 99.86 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-14.30.31.103231 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 04 | EA006 | 533123426 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16968 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.87 | 99.96 | 99.93 | 99.87 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BENT TERMINAL BLADE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.24.21.983770 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EA006 | 533123449 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00201 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.82 | 99.92 | 99.87 | 99.82 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-12.06.09.741196 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EA006 | 533123510 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03712 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.06 | 99.97 | 99.94 | 100.06 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-10.20.52.621883 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EA006 | 533123568 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00005 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.89 | 99.94 | 99.83 | 99.89 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-13.00.37.270089 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EA006 | 533123620 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56916 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.54 | 99.67 | 99.61 | 99.54 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-10.02.50.290097 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EA006 | 533123672 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-15.32.27.679456 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EA006 | 533123763 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66558 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.97 | 100.08 | 100.02 | 99.97 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-08.57.21.187306 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EA006 | 533123780 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61195 | 00000 | N | Y | Y | 98.92 | 98.92 | 98.89 | 98.92 | 98.92 | 98.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-13.11.39.894829 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EA006 | 533123874 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.91 | 99.96 | 99.95 | 99.91 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-12.24.38.861394 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EA006 | 533123934 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 98337 | 98337 | N |  |  | 99.88 | 99.87 | 100.01 | 99.88 | 99.87 | 100.01 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | TESTS AT 240 HAD TO USE 261 TO GET METER TO BOOT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-12.42.16.285521 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EA006 | 533123983 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-15.30.18.423420 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EA006 | 533124018 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 96484 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.02 | 100.07 | 100.06 | 100.02 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-15.22.23.653393 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 533124047 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33144 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.83 | 99.93 | 99.88 | 99.83 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.24.22.034228 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EA006 | 533124107 | 20250619 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76882 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.73 | 99.91 | 99.76 | 99.73 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.53.59.446972 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | EA006 | 533124366 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56362 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.96 | 100.00 | 99.95 | 99.96 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-13.33.08.020170 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EA006 | 533124491 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14749 | 00000 | N |  |  | 99.88 | 100.16 | 99.89 | 99.88 | 100.16 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-12.09.52.648932 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EA006 | 533124707 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.40.55.522582 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EA006 | 533124710 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07216 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.93 | 100.02 | 99.96 | 99.93 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-13.36.02.353349 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EA006 | 533124745 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04840 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.04 | 99.97 | 99.95 | 100.04 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.07.57.082442 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EA006 | 533124945 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72060 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.89 | 99.88 | 99.71 | 99.89 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-13.33.08.050196 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EA006 | 533124987 | 20250619 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.58.34.282358 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | EA006 | 533125030 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45802 | 00000 | N |  |  | 99.91 | 99.94 | 100.05 | 99.91 | 99.94 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-12.09.52.754356 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EA006 | 533125080 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63175 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.06 | 100.04 | 100.03 | 100.06 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-11.52.01.718450 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EA006 | 533125242 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81109 | 00000 | N |  |  | 99.89 | 99.80 | 99.91 | 99.89 | 99.80 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-15.42.54.046410 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EA006 | 533125244 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-09.45.07.582205 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EA006 | 533125298 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31098 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.87 | 99.69 | 99.80 | 99.87 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-15.30.18.565142 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EA006 | 533125382 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08376 | 00000 | N |  |  | 99.90 | 99.89 | 99.89 | 99.90 | 99.89 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-14.44.19.042035 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EA006 | 533125437 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97577 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.95 | 100.00 | 99.97 | 99.95 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.24.453950 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EA006 | 533125483 | 20250602 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07071 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.89 | 99.88 | 99.90 | 99.89 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-10.03.12.561563 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EA006 | 533125613 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67783 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | ERROR ON DISPLAY NO PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-09.45.07.627883 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EA006 | 533125642 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 7881 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.72 | 99.70 | 99.62 | 99.72 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.11.21.087382 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EA006 | 533125681 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05971 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.97 | 99.94 | 99.96 | 99.97 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-14.42.23.662677 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EA006 | 533125750 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11893 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 99.91 | 100.11 | 100.03 | 99.91 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-12.43.36.896765 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EA006 | 533125753 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57863 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.11 | 99.97 | 100.00 | 100.11 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-08.55.24.945315 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EA006 | 533125951 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02855 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 99.94 | 100.07 | 100.04 | 99.94 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.24.554251 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EA006 | 533125968 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14933 | 00000 | N | Y | Y | 100.13 | 100.26 | 100.15 | 100.13 | 100.26 | 100.15 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-08.57.21.212075 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EA006 | 533125995 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74552 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.63 | 99.92 | 99.82 | 99.63 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.16.22.202844 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EA006 | 533126086 | 20250602 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25243 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.64 | 99.80 | 99.79 | 99.64 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-10.03.12.599344 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EA006 | 533126114 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13864 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.73 | 99.83 | 99.80 | 99.73 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.09.14.153414 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EA006 | 533126127 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-14.29.22.725152 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EA006 | 533126190 | 20250203 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30630 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.56 | 99.95 | 99.78 | 99.56 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.44.51.762194 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EA006 | 533126206 | 20250602 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67222 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.14 | 100.01 | 99.98 | 100.14 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-10.03.12.633446 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EA006 | 533126219 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.40.55.635532 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EA006 | 533126245 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92956 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.20 | 99.99 | 99.96 | 100.20 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-10.49.39.761507 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EA006 | 533126255 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16111 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.11 | 100.10 | 100.05 | 100.11 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-12.09.14.850647 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EA006 | 533126263 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25674 | 00000 | N | Y | Y | 99.27 | 99.17 | 99.28 | 99.27 | 99.17 | 99.28 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-12.43.37.044638 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EA006 | 533126259 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92106 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.71 | 99.84 | 99.82 | 99.71 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.24.28.078648 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | EA006 | 533126259 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.77 | 99.83 | 99.79 | 99.77 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-14.57.02.034087 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EA006 | 533126292 | 20250812 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21351 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.85 | 99.96 | 99.96 | 99.85 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-12-15.30.36.904971 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-12
03 | 04 | EA006 | 533126350 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00043 | 00000 | N | Y | Y | 100.26 | 100.39 | 100.27 | 100.26 | 100.39 | 100.27 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-12.39.16.069918 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EA006 | 533126372 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00025 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 99.99 | 99.99 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.35.09.919140 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 04 | EA006 | 533126472 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82578 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.97 | 99.97 | 99.95 | 99.97 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-13.36.02.382518 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EA006 | 533126533 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73962 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.91 | 99.98 | 99.88 | 99.91 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.53.03.116881 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EA006 | 533126793 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00056 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.08 | 100.16 | 100.06 | 100.08 | 100.16 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-13.00.37.302214 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EA006 | 533126939 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84276 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.89 | 99.87 | 99.89 | 99.89 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.01.33.956546 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EA006 | 533126971 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-12.09.52.864144 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EA006 | 533127073 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17351 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.75 | 100.04 | 99.89 | 99.75 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-10.49.39.791057 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EA006 | 533127085 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.58.00.826368 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EA006 | 533127108 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59905 | 00000 | N | Y | Y | 100.15 | 100.19 | 100.19 | 100.15 | 100.19 | 100.19 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-09.45.07.658854 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EA006 | 533127127 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.40.55.748867 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EA006 | 533127128 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30074 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.82 | 99.89 | 99.86 | 99.82 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.24.652073 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EA006 | 533127397 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52797 | 00000 | N | Y | Y | 100.17 | 100.20 | 100.22 | 100.17 | 100.20 | 100.22 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.53.03.154446 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EA006 | 533127696 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57657 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 100.02 | 100.04 | 99.98 | 100.02 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-13.33.08.072421 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EA006 | 533127926 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88943 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.01 | 100.05 | 100.01 | 100.01 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.32.55.727162 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EA006 | 533127927 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67425 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.88 | 99.99 | 99.95 | 99.88 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-13.36.02.410201 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EA006 | 533128772 | 20250403 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-09.09.05.038744 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EA006 | 533128886 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65616 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.98 | 99.92 | 99.91 | 99.98 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-12.06.04.037304 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EA006 | 533129011 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54142 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.80 | 100.09 | 99.97 | 99.80 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-10.02.50.409095 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EA006 | 533129034 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83759 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.07 | 100.06 | 100.02 | 100.07 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MISSING INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-08.57.21.237923 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EA006 | 533129225 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82995 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.86 | 99.84 | 99.81 | 99.86 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-15.03.07.274850 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EA006 | 533129205 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.09.14.198019 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EA006 | 533129233 | 20250401 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-01-14.32.36.943374 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-01
03 | 04 | EA006 | 533129271 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21821 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.13 | 99.99 | 99.97 | 100.13 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-13.36.02.436612 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EA006 | 533129573 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00563 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.02 | 100.03 | 99.99 | 100.02 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.24.752291 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EA006 | 533129739 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71584 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.75 | 99.90 | 99.79 | 99.75 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-09.22.29.740263 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EA006 | 533129748 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56074 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.91 | 100.00 | 99.94 | 99.91 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-11.02.09.800955 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EA006 | 533129759 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67257 | 00000 | N | Y | Y | 100.20 | 100.10 | 100.22 | 100.20 | 100.10 | 100.22 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-12.54.33.206531 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EA006 | 533130061 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82948 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.68 | 100.01 | 99.81 | 99.68 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-09.22.19.465090 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EA006 | 533130090 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-12.54.33.242350 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EA006 | 533130251 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31957 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.74 | 100.04 | 99.88 | 99.74 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.53.03.192787 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EA006 | 533130286 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91470 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 99.99 | 100.10 | 100.07 | 99.99 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.53.03.230420 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EA006 | 533130300 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35741 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 100.02 | 100.12 | 100.08 | 100.02 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MISSING INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-11.52.01.828834 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EA006 | 533130284 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-14.29.22.836375 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EA006 | 533130846 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-14.28.57.628428 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EA008 | 532299826 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.07.27.645326 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 04 | EA008 | 532299972 | 20250613 | 1 | 16 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.09.18.100816 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EA008 | 532353523 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.15.01.342424 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EA008 | 532353545 | 20250620 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-07.16.59.943277 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | EA008 | 532353559 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-14.19.17.122320 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 04 | EA008 | 532353561 | 20250523 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64138 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.60 | 99.70 | 99.69 | 99.60 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-23-08.59.14.026089 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-23
03 | 04 | EA008 | 533080598 | 20250613 | 1 | 16 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.16.22.043182 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EA008 | 533080657 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00251 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.97 | 99.94 | 99.93 | 99.97 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-14.19.17.436919 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 04 | EA008 | 533081138 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00483 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.88 | 99.88 | 99.89 | 99.88 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-14.56.38.661101 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EA008 | 533081708 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12567 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.15.01.387727 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EA008 | 533081728 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62605 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.77 | 99.87 | 99.80 | 99.77 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-14.19.17.545905 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 04 | EA008 | 533082629 | 20250210 | 1 | 09 | FD | 9 | N | HALLD | 0.000 |  |  | 17296 | 17296 | N |  |  | 99.94 | 99.95 | 99.93 | 99.94 | 99.95 | 99.93 | 2934 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | CREEP TEST OK-- V1N-123.1 V2N-123.2 V12-246.5 | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-14.35.34.698444 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EA008 | 533082664 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-13.48.06.715505 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 04 | EA008 | 533082699 | 20250523 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78751 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.09 | 100.00 | 99.97 | 100.09 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-23-08.59.14.055848 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-23
03 | 04 | EA008 | 533082942 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63463 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.03 | 99.87 | 100.02 | 100.03 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-15.22.05.974531 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EA008 | 533116519 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOOPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-13.48.06.832380 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 04 | EA015 | 532280123 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16213 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.95 | 99.88 | 99.84 | 99.95 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.07.27.608147 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 04 | EA015 | 532356737 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30054 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.82 | 99.79 | 99.79 | 99.82 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-06.42.16.449402 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EA015 | 532358343 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00153 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.98 | 99.94 | 99.92 | 99.98 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-14.32.21.901318 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EA015 | 532711873 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37288 | 00000 | N | Y | Y | 100.45 | 100.51 | 100.46 | 100.45 | 100.51 | 100.46 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-12.33.21.683652 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 04 | EA015 | 532865182 | 20250620 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 100.04 | 99.93 | 99.86 | 100.04 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-07.17.00.200393 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | EA015 | 532865177 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29031 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 100.02 | 100.09 | 100.11 | 100.02 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-12.04.19.570065 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EA015 | 532865198 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.13 | 100.12 | 100.13 | 100.13 | 100.12 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-13.22.13.005317 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EA015 | 532865231 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00258 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 100.02 | 99.82 | 99.87 | 100.02 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-09.49.55.554656 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EA015 | 532865240 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00129 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.89 | 99.91 | 99.92 | 99.89 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-12.42.50.240973 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EA015 | 532865298 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11761 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.84 | 99.87 | 99.83 | 99.84 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.02.54.174117 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EA015 | 532865332 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24734 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 99.88 | 100.21 | 100.09 | 99.88 | 100.21 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-11.13.22.797268 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533438544 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25487 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.81 | 99.87 | 99.86 | 99.81 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-08.40.32.757427 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533438609 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75013 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.69 | 99.75 | 99.70 | 99.69 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-12.27.32.035057 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533438591 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51510 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.90 | 99.78 | 99.88 | 99.90 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-09.44.43.475909 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533459037 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59493 | 00000 | N |  |  | 100.11 | 100.10 | 100.14 | 100.11 | 100.10 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.22.46.402640 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533442859 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00005 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 99.95 | 100.09 | 100.04 | 99.95 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-14.16.04.156625 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533459078 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30685 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.81 | 99.88 | 99.85 | 99.81 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.02.54.286152 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533459046 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07583 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.95 | 99.90 | 99.96 | 99.95 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-09.49.55.616141 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EH006 | 533463951 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00265 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.92 | 99.67 | 99.67 | 99.92 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-10.20.52.652948 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533463963 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69167 | 00000 | N |  |  | 99.84 | 99.86 | 99.87 | 99.84 | 99.86 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-14.02.45.663155 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533487466 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.87 | 99.83 | 99.79 | 99.87 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-15.07.15.299535 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533487476 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00508 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.89 | 99.93 | 99.88 | 99.89 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-13.51.55.966792 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533487815 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06199 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.88 | 99.93 | 99.86 | 99.88 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-13.30.22.164675 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533488148 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01061 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.05 | 100.06 | 100.02 | 100.05 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.07.57.117067 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533488160 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00236 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 100.01 | 100.01 | 99.93 | 100.01 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-09.22.19.569937 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533488579 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07241 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.55 | 99.81 | 99.78 | 99.55 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.25.07.277049 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533496784 | 20250919 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21859 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.98 | 99.99 | 99.96 | 99.98 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-19-09.25.32.988356 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-19
03 | 04 | EH006 | 533497850 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36071 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.64 | 99.77 | 99.70 | 99.64 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-08.30.55.363730 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533497851 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39315 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 100.05 | 99.95 | 99.91 | 100.05 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-14.42.23.793376 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533509102 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90599 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.89 | 99.84 | 99.79 | 99.89 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-12.17.19.302250 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 533509182 | 20250403 | 1 | 16 | SH | 9 | Y | S137841 | 0.000 |  |  | 84711 | 84711 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 04 | K5SAM | STOPPED METER WILL NOT PULSE | [6 empty] | K5I2C | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-13.07.25.836323 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533509191 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21310 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.74 | 99.95 | 99.82 | 99.74 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-14.33.24.087327 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533509247 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48494 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.69 | 99.77 | 99.76 | 99.69 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-13.36.02.461240 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EH006 | 533509277 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46151 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.90 | 99.86 | 99.85 | 99.90 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-10.31.06.365958 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533509295 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42478 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.97 | 99.98 | 99.95 | 99.97 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-12.43.37.190227 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533509326 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09273 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.08 | 99.90 | 99.88 | 100.08 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-14.02.17.030587 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533509500 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58916 | 00000 | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | STOPPED MELTED BASE, NO PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-09.22.19.688345 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533509590 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41516 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.62 | 99.90 | 99.76 | 99.62 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-09.46.40.213808 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533509726 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09358 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.61 | 99.73 | 99.70 | 99.61 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.28.00.389859 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533509778 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78797 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.84 | 99.90 | 99.84 | 99.84 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-08.55.25.052601 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 533509839 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49581 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.87 | 99.96 | 99.95 | 99.87 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.51.064125 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533509873 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07762 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.87 | 99.93 | 99.93 | 99.87 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.07.57.150798 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533509890 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-13.00.37.330733 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533509955 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06264 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.86 | 99.97 | 99.93 | 99.86 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.53.03.271100 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 533509948 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69773 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.82 | 99.94 | 99.87 | 99.82 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-12.04.19.789586 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533510035 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50460 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.91 | 99.81 | 99.82 | 99.91 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-13.00.37.372891 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533510088 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28838 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.83 | 99.89 | 99.86 | 99.83 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-10.05.08.723356 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EH006 | 533510114 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86234 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.74 | 99.81 | 99.79 | 99.74 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-13.36.02.487825 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EH006 | 533510125 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20977 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.10 | 99.98 | 99.95 | 100.10 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-15.44.54.131551 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533510275 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03644 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.97 | 99.88 | 99.88 | 99.97 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.09.14.260082 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533510281 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08137 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.94 | 99.70 | 99.91 | 99.94 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-09.22.29.777735 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533510300 | 20250718 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33350 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.94 | 99.93 | 99.90 | 99.94 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | DARK DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.38.58.983483 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | EH006 | 533510306 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41448 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.65 | 99.94 | 99.84 | 99.65 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-10.20.52.706700 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533510302 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11658 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.75 | 99.77 | 99.76 | 99.75 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-15.28.00.040812 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 533510371 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 409 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.73 | 99.94 | 99.89 | 99.73 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-12.43.37.300356 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533510393 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22292 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.87 | 99.87 | 99.82 | 99.87 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-13.14.42.178208 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EH006 | 533510383 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84472 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.61 | 99.82 | 99.74 | 99.61 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.22.46.591101 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533510495 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21158 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.87 | 99.91 | 99.89 | 99.87 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.09.14.290727 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533510532 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44406 | 00000 | N | Y | Y | 100.14 | 100.11 | 100.18 | 100.14 | 100.11 | 100.18 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-14.42.12.655973 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533510533 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37932 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.97 | 100.03 | 99.93 | 99.97 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.16.22.327949 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533510579 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50174 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.58 | 99.82 | 99.77 | 99.58 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-09.22.19.812734 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533510593 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00514 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.56 | 99.77 | 99.63 | 99.56 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.35.56.877396 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533510609 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01577 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.79 | 99.83 | 99.80 | 99.79 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-12.54.33.283154 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533510716 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18200 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.83 | 99.93 | 99.92 | 99.83 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-09.59.53.846290 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 04 | EH006 | 533510775 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97513 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.85 | 100.01 | 99.91 | 99.85 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.15.01.431976 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 533510796 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81380 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.98 | 99.89 | 99.96 | 99.98 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-15.30.18.691198 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533510873 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58642 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.95 | 99.80 | 99.94 | 99.95 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-15.30.18.799502 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533510953 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91570 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.75 | 99.79 | 99.81 | 99.75 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-12.09.15.002432 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533511058 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22259 | 00000 | N | Y | Y | 100.13 | 99.90 | 99.96 | 100.13 | 99.90 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-10.49.39.820950 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EH006 | 533511067 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04776 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.75 | 99.88 | 99.84 | 99.75 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-09.45.07.686662 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533511108 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67004 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.72 | 99.88 | 99.80 | 99.72 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.32.55.851830 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EH006 | 533511173 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85824 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.80 | 99.94 | 99.91 | 99.80 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.32.55.973324 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EH006 | 533511327 | 20250228 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00141 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.81 | 99.82 | 99.78 | 99.81 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-08.35.00.414759 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533511501 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | WIRES CUT INSIDE METER |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-12.42.50.384925 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533511564 | 20250107 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83177 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.75 | 99.98 | 99.94 | 99.75 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-07-14.43.41.415211 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-07
03 | 04 | EH006 | 533511635 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62275 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.79 | 99.92 | 99.83 | 99.79 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-12.39.11.766101 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533511775 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68648 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.82 | 99.79 | 99.79 | 99.82 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-13.45.02.871919 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533511826 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07006 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.87 | 99.90 | 99.89 | 99.87 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-14.02.17.065124 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533511868 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04387 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.41 | 99.88 | 99.71 | 99.41 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.09.18.237286 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533511913 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03650 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.80 | 99.89 | 99.83 | 99.80 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-08.55.25.166336 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 533511932 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00991 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.97 | 99.94 | 99.89 | 99.97 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-15.32.27.812259 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533512027 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08513 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.91 | 99.76 | 99.88 | 99.91 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-15.29.43.861345 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533512086 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09899 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.92 | 99.95 | 99.90 | 99.92 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.22.46.708002 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533512096 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26330 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.82 | 99.91 | 99.91 | 99.82 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.24.862782 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533512159 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13716 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.85 | 99.86 | 99.86 | 99.85 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-14.45.44.460429 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EH006 | 533512168 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91315 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.91 | 99.85 | 99.79 | 99.91 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.32.56.431915 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EH006 | 533512190 | 20250507 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61375 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.90 | 100.06 | 100.00 | 99.90 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-15.40.46.231354 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 533512206 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81669 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.90 | 99.85 | 99.81 | 99.90 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.24.22.077550 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533512226 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90819 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-09.22.19.922622 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533512260 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15607 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.81 | 99.73 | 99.79 | 99.81 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-13.30.22.196388 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533512273 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09952 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.81 | 100.00 | 99.84 | 99.81 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-15.22.31.889658 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533512291 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56151 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.76 | 99.94 | 99.94 | 99.76 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-14.57.02.070987 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533512474 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00106 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.70 | 99.89 | 99.86 | 99.70 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-10.02.50.540341 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 533512461 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38985 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.98 | 99.88 | 99.96 | 99.98 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-09.22.29.821151 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533512521 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 100.13 | 99.91 | 99.90 | 100.13 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.02.54.412655 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533512600 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63052 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.73 | 99.95 | 99.91 | 99.73 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.30.13.085621 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533512631 | 20250107 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17381 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.73 | 99.78 | 99.75 | 99.73 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-07-14.43.41.463994 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-07
03 | 04 | EH006 | 533512688 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23084 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.87 | 99.84 | 99.87 | 99.87 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-09.22.20.045707 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533512745 | 20250804 | 1 | 07 | FD | 9 | N | PREECEB | 0.000 |  |  | 5852 | 5852 | N |  |  | 99.93 | 99.91 | 100.03 | 99.93 | 99.91 | 100.03 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2C | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-04-14.51.37.738886 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-04
03 | 04 | EH006 | 533512857 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48762 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.89 | 99.68 | 99.84 | 99.89 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-13.00.37.405788 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533512933 | 20250401 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28143 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.70 | 99.82 | 99.82 | 99.70 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-01-14.32.36.999150 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-01
03 | 04 | EH006 | 533512949 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32935 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.81 | 99.83 | 99.77 | 99.81 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.24.966132 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533512975 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45227 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.00 | 99.89 | 99.98 | 100.00 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-09.22.29.888969 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533513028 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95637 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.89 | 100.00 | 99.98 | 99.89 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-08.56.42.615562 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533513075 | 20250605 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66991 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.74 | 99.86 | 99.84 | 99.74 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-11.05.55.420331 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533513089 | 20250228 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02118 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.79 | 99.84 | 99.84 | 99.79 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-08.35.00.590166 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533513142 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 61911 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 100.00 | 99.89 | 99.96 | 100.00 | 99.89 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.54.090216 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533513222 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.79 | 99.80 | 99.80 | 99.79 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-09.47.11.511520 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533513241 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62178 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.87 | 100.02 | 100.00 | 99.87 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.51.089618 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533513254 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00250 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.08 | 100.01 | 99.99 | 100.08 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-10.02.50.682078 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 533513392 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68302 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.87 | 99.95 | 99.92 | 99.87 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.32.57.866890 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EH006 | 533513611 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21932 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.76 | 99.78 | 99.71 | 99.76 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.08.23.650416 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 533513636 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.78 | 99.93 | 99.79 | 99.78 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.40.55.863834 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533513655 | 20250602 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61422 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.69 | 99.79 | 99.75 | 99.69 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-10.03.12.661839 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533513724 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07885 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.64 | 99.78 | 99.76 | 99.64 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-14.33.10.172397 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 04 | EH006 | 533513755 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40493 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.81 | 99.78 | 99.70 | 99.81 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.58.08.332980 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EH006 | 533513836 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35134 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.97 | 99.53 | 99.88 | 99.97 | 99.53 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-15.30.18.905078 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533513855 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21500 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.75 | 99.95 | 99.92 | 99.75 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-13.28.10.019143 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | EH006 | 533513864 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | WIRES UNPLUGED INSIDE METER |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-14.32.22.017464 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533513985 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49925 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.80 | 99.87 | 99.85 | 99.80 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-14.53.18.258811 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533514193 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38772 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.80 | 99.87 | 99.86 | 99.80 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-08.52.14.205019 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EH006 | 533514245 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81951 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.80 | 99.97 | 99.97 | 99.80 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.32.57.975351 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EH006 | 533514246 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50034 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.77 | 99.81 | 99.77 | 99.77 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.22.46.817275 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533514483 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39815 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.83 | 99.86 | 99.79 | 99.83 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-12.27.32.071980 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533514519 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99002 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.87 | 99.89 | 99.89 | 99.87 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-13.33.08.097876 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 533514537 | 20250107 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52937 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.65 | 99.87 | 99.85 | 99.65 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-07-14.43.41.485628 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-07
03 | 04 | EH006 | 533514537 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00064 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.77 | 99.86 | 99.86 | 99.77 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.35.09.973819 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 04 | EH006 | 533514559 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02555 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 100.04 | 99.95 | 99.91 | 100.04 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-11.42.07.686664 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533514561 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42567 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.08 | 100.01 | 99.97 | 100.08 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-09.46.40.491687 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533514565 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68590 | 00000 | N |  |  | 99.84 | 99.85 | 99.88 | 99.84 | 99.85 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-12.09.52.978181 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533514602 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04340 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.76 | 99.90 | 99.86 | 99.76 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-14.37.40.016877 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533514619 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34378 | 00000 | N |  |  | 99.74 | 99.76 | 99.64 | 99.74 | 99.76 | 99.64 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-12.15.41.538346 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533514658 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91014 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.85 | 99.80 | 99.83 | 99.85 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-14.03.00.021546 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 533514669 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18862 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.86 | 99.90 | 99.86 | 99.86 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-10.20.52.742575 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533514685 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21509 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.90 | 99.95 | 99.93 | 99.90 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-08.52.14.250624 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EH006 | 533514702 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45433 | 00000 | N | Y | Y | 99.64 | 99.74 | 99.70 | 99.64 | 99.74 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-14.44.27.786163 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533514839 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77193 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.66 | 99.81 | 99.86 | 99.66 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-12.48.47.772979 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | EH006 | 533514963 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28430 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.81 | 99.79 | 99.76 | 99.81 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-08.52.14.286516 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EH006 | 533514967 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03847 | 00000 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-11.52.01.959390 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EH006 | 533515019 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46653 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.95 | 100.04 | 100.01 | 99.95 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-13.45.02.977429 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533515022 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66998 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-12.06.04.158721 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533515081 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26606 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.88 | 99.97 | 99.94 | 99.88 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.25.092089 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533515106 | 20250619 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98065 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.55 | 99.99 | 99.78 | 99.55 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.53.59.486759 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | EH006 | 533515203 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30937 | 00000 | N |  |  | 99.76 | 99.81 | 99.82 | 99.76 | 99.81 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.25.192210 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533515224 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86815 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.62 | 100.03 | 99.99 | 100.62 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-13.45.03.077945 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533515247 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35720 | 00000 | N |  |  | 99.84 | 99.75 | 99.86 | 99.84 | 99.75 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-14.37.40.131160 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533515301 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71892 | 00000 | N | Y | Y | 99.58 | 99.44 | 99.61 | 99.58 | 99.44 | 99.61 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.40.55.972359 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533515302 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66911 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.83 | 100.01 | 99.98 | 99.83 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.40.56.085550 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533515307 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38208 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.83 | 99.86 | 99.81 | 99.83 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN INTERNAL RUBBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.25.295378 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533515347 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 18942 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.83 | 99.75 | 99.78 | 99.83 | 99.75 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.54.334389 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533515532 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30283 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.91 | 99.89 | 99.88 | 99.91 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-10.05.08.848765 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EH006 | 533515543 | 20250401 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03513 | 00000 | N | Y | Y | 99.54 | 99.45 | 99.58 | 99.54 | 99.45 | 99.58 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-01-14.32.37.041795 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-01
03 | 04 | EH006 | 533515556 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54416 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.58 | 99.77 | 99.78 | 99.58 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-14.44.27.904570 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533515578 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65903 | 00000 | N | Y | Y | 100.29 | 100.29 | 100.31 | 100.29 | 100.29 | 100.31 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.25.408163 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533515637 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37688 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.68 | 99.74 | 99.72 | 99.68 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-14.57.02.121403 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533515675 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08000 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.49 | 99.84 | 99.71 | 99.49 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.55.04.926674 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533515703 | 20250415 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 92494 | 92494 | N |  |  | 99.77 | 99.63 | 99.79 | 99.77 | 99.63 | 99.79 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2C | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-14.36.33.408428 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533515723 | 20250603 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06871 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.89 | 99.95 | 99.92 | 99.89 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-15.27.21.301823 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533515736 | 20250107 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75029 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.84 | 99.94 | 99.91 | 99.84 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-07-14.43.41.512094 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-07
03 | 04 | EH006 | 533515767 | 20250415 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33562 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.68 | 99.83 | 99.82 | 99.68 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.04.38.082407 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533515818 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83773 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.61 | 99.91 | 99.91 | 99.61 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-14.57.44.931127 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533515845 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07019 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.71 | 99.79 | 99.77 | 99.71 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-09.45.07.730570 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533515877 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33475 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.81 | 100.07 | 100.00 | 99.81 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-12.17.19.346816 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 533515912 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98412 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.98 | 99.90 | 99.81 | 99.98 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-09.49.55.662462 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EH006 | 533515977 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11049 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.77 | 99.84 | 99.85 | 99.77 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-14.57.45.038691 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533516064 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48251 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.84 | 99.81 | 99.86 | 99.84 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-10.02.50.796512 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 533516082 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56135 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 99.94 | 99.95 | 99.93 | 99.94 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-14.29.22.946787 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533516125 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00601 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.15 | 100.05 | 100.04 | 100.15 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-13.45.03.178675 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533516160 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51254 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.81 | 99.78 | 99.82 | 99.81 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-13.45.03.283004 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533516228 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92827 | 00000 | N |  |  | 99.77 | 99.69 | 99.78 | 99.77 | 99.69 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-14.57.02.154974 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533516249 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19462 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.65 | 99.80 | 99.81 | 99.65 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-14.45.44.510953 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EH006 | 533516231 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48943 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.66 | 99.90 | 99.84 | 99.66 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-12.09.53.086418 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533516264 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85515 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.89 | 100.00 | 99.95 | 99.89 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-13.45.03.392871 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533516344 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21017 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.78 | 99.77 | 99.75 | 99.78 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-13.45.03.491386 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533516379 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 210 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.83 | 99.89 | 99.91 | 99.83 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-14.09.10.136297 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533516373 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 0 | 00000 | N |  |  | 99.92 | 99.89 | 99.81 | 99.92 | 99.89 | 99.81 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-09.44.02.073416 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EH006 | 533516454 | 20250513 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16413 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.73 | 99.81 | 99.80 | 99.73 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-15.47.10.042404 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EH006 | 533516621 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44423 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.99 | 99.89 | 99.88 | 99.99 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-13.28.10.052953 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | EH006 | 533516623 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99118 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.86 | 100.05 | 99.96 | 99.86 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.30.13.123272 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533516648 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62042 | 00000 | N |  |  | 99.70 | 99.69 | 99.57 | 99.70 | 99.69 | 99.57 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-09.22.29.924537 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533516658 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00279 | 00000 | N |  |  | 100.04 | 99.98 | 100.06 | 100.04 | 99.98 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-14.09.10.243884 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533516979 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00018 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.86 | 99.92 | 99.90 | 99.86 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-12.42.50.539649 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533516983 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78434 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.82 | 99.85 | 99.82 | 99.82 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-09.03.42.223405 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533516970 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29546 | 00000 | N |  |  | 99.99 | 100.01 | 100.04 | 99.99 | 100.01 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-12.09.53.194411 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533517057 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53521 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 100.02 | 99.85 | 99.85 | 100.02 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | PARTIAL DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-08.30.55.496204 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533517105 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47656 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.00 | 100.02 | 99.97 | 100.00 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-10.05.08.973921 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EH006 | 533517126 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04315 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.77 | 99.95 | 99.84 | 99.77 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-13.28.10.109590 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | EH006 | 533517173 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92246 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.74 | 99.89 | 99.79 | 99.74 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-09.45.07.767802 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533517198 | 20250514 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41451 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.72 | 99.82 | 99.82 | 99.72 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-11.05.53.613255 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EH006 | 533517376 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35062 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.65 | 99.96 | 99.80 | 99.65 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.24.22.124386 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533517519 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89674 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.82 | 99.57 | 99.77 | 99.82 | 99.57 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-15.23.44.192690 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533517598 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38208 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.46 | 99.74 | 99.67 | 99.46 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-13.33.08.134941 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 533517604 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43061 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.81 | 99.97 | 99.93 | 99.81 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-10.17.42.430552 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533517611 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01735 | 00000 | N |  |  | 99.92 | 99.79 | 99.99 | 99.92 | 99.79 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-12.04.19.906860 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533517624 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72967 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.84 | 100.04 | 99.86 | 99.84 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-13.00.37.433056 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533517625 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30686 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.93 | 99.93 | 99.95 | 99.93 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-13.00.37.459246 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533517688 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75529 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.80 | 99.88 | 99.87 | 99.80 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-12.47.44.372609 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533517722 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16708 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.75 | 99.84 | 99.81 | 99.75 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-12.06.04.290920 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533517743 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42075 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.90 | 99.89 | 99.88 | 99.90 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.09.18.348789 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533517768 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51341 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 100.01 | 99.84 | 99.74 | 100.01 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-09.22.29.968041 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533517811 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07863 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.96 | 99.93 | 99.90 | 99.96 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-15.31.23.175947 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533517878 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51477 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 99.99 | 100.05 | 100.04 | 99.99 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-14.57.02.186337 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533517922 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93633 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.89 | 99.85 | 99.79 | 99.89 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-13.24.51.255578 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533518002 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36751 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.80 | 99.80 | 99.81 | 99.80 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-15.22.06.037463 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533518076 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89910 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 99.85 | 99.95 | 99.93 | 99.85 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-14.37.40.238397 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533518158 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14626 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.06 | 99.99 | 100.00 | 100.06 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-10.20.52.777423 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533518189 | 20250514 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49330 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.81 | 99.91 | 99.88 | 99.81 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-11.05.53.656866 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EH006 | 533518238 | 20250513 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00100 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.90 | 99.87 | 99.81 | 99.90 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-15.47.10.179078 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EH006 | 533518266 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.76 | 99.79 | 99.73 | 99.76 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-10.35.15.168363 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533518289 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06310 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.89 | 99.96 | 99.91 | 99.89 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-13.14.48.844487 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533518282 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52726 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.90 | 100.27 | 99.91 | 99.90 | 100.27 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-15.22.06.072503 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533518294 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | WIRES UNPLUGED INSIDE METER |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-13.51.56.088194 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533518379 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22446 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.77 | 99.88 | 99.86 | 99.77 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.51.151992 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533518384 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00900 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.78 | 99.78 | 99.75 | 99.78 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-14.37.40.357764 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533518373 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10735 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.95 | 99.95 | 99.91 | 99.95 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-09.22.29.998053 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533518420 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13753 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.82 | 99.97 | 99.96 | 99.82 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-08.56.42.720653 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533518487 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18801 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.96 | 99.95 | 99.95 | 99.96 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-15.03.07.381350 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 533518526 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72369 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 100.07 | 100.13 | 100.10 | 100.07 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-12.17.19.377639 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 533518524 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34004 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.71 | 99.80 | 99.66 | 99.71 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-11.37.53.161721 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533518554 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33045 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.97 | 100.02 | 99.95 | 99.97 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-11.51.54.841136 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533518572 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23852 | 00000 | N |  |  | 99.88 | 99.91 | 99.90 | 99.88 | 99.91 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-12.43.37.401271 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533518562 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17165 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.76 | 99.94 | 99.89 | 99.76 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-15.21.57.591848 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533518592 | 20250107 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47767 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.75 | 99.85 | 99.86 | 99.75 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-07-14.43.41.548778 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-07
03 | 04 | EH006 | 533518628 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04227 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.88 | 99.86 | 99.86 | 99.88 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-09.22.20.155134 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533518661 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53790 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.03 | 100.03 | 100.01 | 100.03 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-08.52.14.313581 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EH006 | 533518676 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76071 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.72 | 99.86 | 99.88 | 99.72 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-09.22.20.271723 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533518705 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42947 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.13 | 100.03 | 100.02 | 100.13 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-13.45.03.594773 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533518729 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75484 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.53 | 99.64 | 99.63 | 99.53 | 99.64 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-14.28.57.665089 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533518747 | 20250812 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21946 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.67 | 99.74 | 99.76 | 99.67 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-12-15.30.37.016392 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-12
03 | 04 | EH006 | 533518829 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | METER BROKEN COVER,DISPLAY ECT..... | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.58.00.946015 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533518881 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37006 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 100.05 | 99.94 | 100.07 | 100.05 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-10.15.33.928957 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 533518913 | 20250203 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60124 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.68 | 99.86 | 99.80 | 99.68 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.44.51.794728 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533518932 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01966 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.93 | 99.84 | 99.77 | 99.93 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-11.13.22.903324 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533518969 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78647 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.77 | 99.95 | 99.83 | 99.77 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.32.58.081540 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EH006 | 533519044 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09373 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.83 | 99.87 | 99.87 | 99.83 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-12.54.33.321397 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533519133 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62558 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.74 | 99.92 | 99.87 | 99.74 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.02.54.521354 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533519186 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13019 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.76 | 99.83 | 99.80 | 99.76 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.32.58.193500 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EH006 | 533519200 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97688 | 00000 | N | Y | Y | 100.28 | 100.85 | 100.30 | 100.28 | 100.85 | 100.30 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.02.54.632708 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533519294 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76656 | 00000 | N |  |  | 100.01 | 99.91 | 100.04 | 100.01 | 99.91 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-12.04.20.012932 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533519320 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06435 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.90 | 99.75 | 99.88 | 99.90 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-13.00.37.486294 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533519365 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32706 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.82 | 99.95 | 99.88 | 99.82 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.51.174355 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533519379 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 63185 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.85 | 100.03 | 99.85 | 99.85 | 100.03 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.54.542130 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533519412 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00348 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.83 | 99.89 | 99.88 | 99.83 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-12.24.39.001246 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533519435 | 20250603 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09162 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.73 | 99.80 | 99.80 | 99.73 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-15.27.21.457992 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533519436 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56538 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.87 | 99.91 | 99.90 | 99.87 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.53.03.309209 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 533519448 | 20250711 | 1 | 07 | FD | 9 | N | PREECEB | 0.000 |  |  | 14890 | 14890 | N |  |  | 100.11 | 100.13 | 99.93 | 100.11 | 100.13 | 99.93 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2C | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-11-16.22.33.243403 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-11
03 | 04 | EH006 | 533519482 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04604 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 100.04 | 99.85 | 99.84 | 100.04 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-09.03.42.298585 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533519503 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55805 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.71 | 99.80 | 99.78 | 99.71 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.53.03.347425 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 533519568 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17238 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.87 | 99.82 | 99.74 | 99.87 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-15.32.30.826751 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533519586 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01974 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.96 | 100.07 | 99.99 | 99.96 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-12.24.39.112244 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533519628 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08/159 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.72 | 99.73 | 99.72 | 99.72 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-13.22.13.181565 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 533519627 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91177 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.91 | 99.88 | 99.86 | 99.91 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-14.29.23.053883 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533519776 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18640 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.03 | 100.14 | 100.02 | 100.03 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-15.30.19.014346 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533519833 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15466 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.96 | 99.95 | 99.93 | 99.96 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-09.18.45.286486 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533519848 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70639 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.70 | 99.72 | 99.66 | 99.70 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.25.513053 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533519856 | 20250403 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61254 | 00000 | N |  |  | 99.92 | 99.80 | 99.95 | 99.92 | 99.80 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-09.09.05.135851 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 533519901 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61394 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.87 | 100.01 | 99.94 | 99.87 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-13.22.13.333062 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 533519908 | 20251112 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84555 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.03 | 99.88 | 100.02 | 100.03 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-12-15.30.44.706045 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-12
03 | 04 | EH006 | 533519952 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03387 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 100.01 | 99.68 | 99.85 | 100.01 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-10.45.26.974171 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EH006 | 533519998 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99817 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.94 | 99.96 | 99.93 | 99.94 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-15.22.23.777223 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533520000 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01743 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.94 | 99.91 | 99.87 | 99.94 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-08.28.11.390922 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533526921 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29780 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.84 | 99.88 | 99.78 | 99.84 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-09.28.21.317345 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 533526941 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10104 | 00000 | N |  |  | 99.57 | 99.61 | 99.69 | 99.57 | 99.61 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-11.01.21.968641 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533526956 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22470 | 00000 | N | Y | Y | 100.78 | 100.74 | 100.78 | 100.78 | 100.74 | 100.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-11.02.09.874884 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533526960 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94248 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.04 | 100.08 | 100.06 | 100.04 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-14.42.23.907019 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533579699 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14909 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.66 | 99.87 | 99.82 | 99.66 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-11.42.07.739097 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533582190 | 20250421 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94604 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.70 | 100.01 | 99.80 | 99.70 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-13.31.30.567705 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533582193 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 119967 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.87 | 99.80 | 99.85 | 99.87 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-15.23.44.317571 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533582375 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02316 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.81 | 99.97 | 99.93 | 99.81 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-14.42.12.784107 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533582430 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72771 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.90 | 99.82 | 99.84 | 99.90 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-14.29.23.158594 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533582476 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38591 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER WILLNOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-14.09.10.354396 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533582499 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.76 | 99.99 | 99.91 | 99.76 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-09.46.40.608633 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533582545 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52088 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.57 | 99.87 | 99.84 | 99.57 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.32.58.300969 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EH006 | 533582640 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87364 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.87 | 100.06 | 99.87 | 99.87 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-08.55.25.280285 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 533582653 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00037 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.77 | 99.91 | 99.93 | 99.77 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-14.37.40.459256 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533582654 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70187 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.77 | 99.86 | 99.86 | 99.77 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.51.204201 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533582653 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.77 | 99.93 | 99.94 | 99.77 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-14.16.04.301081 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533582674 | 20250107 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44590 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.67 | 99.87 | 99.87 | 99.67 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-07-14.43.41.576237 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-07
03 | 04 | EH006 | 533582684 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20191 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.53 | 99.93 | 99.95 | 99.53 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-13.14.42.215167 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EH006 | 533582761 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58432 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.85 | 99.87 | 99.86 | 99.85 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-15.44.54.167017 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533582828 | 20250602 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61342 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.62 | 99.84 | 99.82 | 99.62 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-10.03.12.706249 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533582841 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11746 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.73 | 99.95 | 99.94 | 99.73 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-13.36.02.517285 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EH006 | 533582968 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74842 | 00000 | N | Y | Y | 99.64 | 99.62 | 99.61 | 99.64 | 99.62 | 99.61 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-10.30.01.941328 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 04 | EH006 | 533583005 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24314 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.50 | 99.95 | 99.76 | 99.50 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.25.07.400742 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533583015 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44493 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.86 | 99.81 | 99.79 | 99.86 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-10.05.09.451431 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EH006 | 533583023 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91094 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.83 | 99.93 | 99.81 | 99.83 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-15.30.19.126062 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533583024 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57959 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.95 | 99.77 | 99.94 | 99.95 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-09.22.30.031203 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533583025 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49128 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.97 | 99.82 | 99.95 | 99.97 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-09.22.30.064432 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533583097 | 20250619 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23456 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.53.59.571382 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | EH006 | 533583102 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81050 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.98 | 99.92 | 99.93 | 99.98 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-12.54.33.364949 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533583112 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.94 | 99.99 | 99.90 | 99.94 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.02.54.739943 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533583179 | 20250107 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43238 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.76 | 99.92 | 99.83 | 99.76 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-07-14.43.41.604635 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-07
03 | 04 | EH006 | 533583358 | 20250619 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06999 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.51 | 99.93 | 99.76 | 99.51 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.53.59.610574 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | EH006 | 533583561 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33087 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.91 | 99.95 | 99.92 | 99.91 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-10.49.39.861845 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EH006 | 533583562 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | STOPPED WATER INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-15.30.19.232842 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533583594 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82963 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.61 | 99.78 | 99.77 | 99.61 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-15.03.07.496611 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 533583624 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28923 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.72 | 99.83 | 99.84 | 99.72 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-12.47.44.412469 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533583675 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85420 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.69 | 99.87 | 99.80 | 99.69 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-09.22.20.377953 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533583744 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65936 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.56 | 99.89 | 99.81 | 99.56 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-12.54.33.391943 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533583763 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14551 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.77 | 99.79 | 99.76 | 99.77 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-09.46.23.690150 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 533583846 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81991 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.45 | 99.68 | 99.63 | 99.45 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-11.42.07.775554 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533583989 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69166 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.70 | 99.91 | 99.86 | 99.70 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-12.01.41.326524 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533584027 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54257 | 00000 | N | Y | Y | 100.17 | 99.99 | 100.18 | 100.17 | 99.99 | 100.18 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-14.45.44.543172 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EH006 | 533584101 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04232 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.94 | 99.75 | 99.93 | 99.94 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-13.00.37.515948 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533584216 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35463 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.57 | 99.96 | 99.85 | 99.57 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-13.24.51.380631 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533584230 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20023 | 00000 | N | Y | Y | 100.12 | 99.93 | 100.11 | 100.12 | 99.93 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-11.13.23.013193 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533584253 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21418 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.00 | 100.03 | 99.97 | 100.00 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-14.57.45.158414 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533584383 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25389 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 99.97 | 100.13 | 100.11 | 99.97 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-14.45.44.578034 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EH006 | 533584387 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98561 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.67 | 99.69 | 99.68 | 99.67 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-13.00.37.546456 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533584437 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67474 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.67 | 99.83 | 99.82 | 99.67 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-11.42.07.803333 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533584457 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70882 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.61 | 99.77 | 99.71 | 99.61 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-13.14.42.253113 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EH006 | 533584594 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70538 | 00000 | N |  |  | 100.07 | 100.09 | 99.77 | 100.07 | 100.09 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-09.49.55.696983 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EH006 | 533584663 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.04 | 99.95 | 99.88 | 100.04 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-08.40.32.945310 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533584663 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.14 | 99.96 | 99.94 | 100.14 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-12.54.33.421305 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533584714 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43927 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.70 | 99.86 | 99.92 | 99.70 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-11.13.23.120842 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533584732 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90791 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.66 | 99.86 | 99.82 | 99.66 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-15.44.54.204980 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533584792 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91488 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.12 | 100.07 | 100.06 | 100.12 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.07.57.178799 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533584914 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-13.00.37.579841 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533584989 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41002 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.86 | 99.87 | 99.89 | 99.86 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-09.46.40.712789 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533585018 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66913 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.94 | 99.92 | 99.90 | 99.94 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-09.46.40.819935 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533585048 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30744 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 100.01 | 99.88 | 99.85 | 100.01 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.19.09.319044 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533585049 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25688 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.76 | 99.81 | 99.82 | 99.76 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-12.04.20.116798 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533585083 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32660 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.90 | 100.01 | 99.96 | 99.90 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.32.58.412061 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EH006 | 533585175 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.92 | 99.80 | 99.73 | 99.92 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-12.43.37.507618 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533585184 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99967 | 00000 | N | Y |  | 99.75 | 99.77 | 99.83 | 99.75 | 99.77 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-10.20.52.808916 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533585182 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85619 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.78 | 100.02 | 99.88 | 99.78 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-15.27.18.424938 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533585201 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26353 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.91 | 99.90 | 99.87 | 99.91 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-12.09.53.315799 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533585257 | 20250415 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14212 | 00000 | N | Y | Y | 96.19 | 96.44 | 96.23 | 96.19 | 96.44 | 96.23 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.04.38.182193 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533585275 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94145 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.76 | 99.89 | 99.83 | 99.76 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-12.27.32.107262 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533585337 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89560 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.84 | 99.92 | 99.90 | 99.84 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-12.09.15.133136 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533585351 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47715 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.79 | 99.85 | 99.84 | 99.79 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-09.46.23.973307 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 533585423 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06014 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.88 | 99.86 | 99.84 | 99.88 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.07.57.207654 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533585445 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93956 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.60 | 99.71 | 99.69 | 99.60 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-10.17.42.548539 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533585471 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15118 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.94 | 99.93 | 99.94 | 99.94 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-12.06.04.397858 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533585648 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76773 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.70 | 99.84 | 99.83 | 99.70 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-12.39.16.136317 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533585794 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 99.90 | 99.87 | 100.05 | 99.90 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-15.07.15.372279 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533585796 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24206 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.82 | 99.86 | 99.86 | 99.82 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-12.27.32.138975 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533585801 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28979 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.83 | 99.78 | 99.74 | 99.83 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-15.07.15.407005 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533585805 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80842 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.67 | 100.01 | 99.98 | 99.67 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.19.09.373577 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533585947 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13126 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.94 | 99.98 | 99.95 | 99.94 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.07.57.235057 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533585951 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26679 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 100.03 | 99.78 | 99.79 | 100.03 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-08.49.33.058921 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533586012 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29026 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.80 | 99.87 | 99.81 | 99.80 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-12.39.16.170467 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533586018 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48543 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.96 | 100.01 | 99.95 | 99.96 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-10.20.52.833631 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533586035 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31028 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.90 | 99.92 | 99.93 | 99.90 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-11.13.23.234936 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533586026 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40461 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.97 | 99.85 | 99.85 | 99.97 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-12.39.16.203526 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533586051 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00253 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.58 | 99.68 | 99.66 | 99.58 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-12.33.27.844750 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533586076 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66870 | 00000 | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | ERROR ON DISPLAY METER MELTED INSIDE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-09.55.12.267071 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533586107 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99074 | 00000 | N | Y | Y | 99.55 | 99.63 | 99.68 | 99.55 | 99.63 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.25.07.530149 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533586199 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08037 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.69 | 99.75 | 99.70 | 99.69 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-09.47.54.014049 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533586219 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06377 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.72 | 99.83 | 99.77 | 99.72 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-10.17.42.661257 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533586250 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15445 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.80 | 99.99 | 99.97 | 99.80 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CRACK DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-12.54.33.458953 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533586248 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59091 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.83 | 99.93 | 99.88 | 99.83 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-12.01.41.508604 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533586291 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88013 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.96 | 99.98 | 99.95 | 99.96 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-08.49.33.359415 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533586561 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00763 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.76 | 99.92 | 99.76 | 99.76 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-14.42.24.025003 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533586611 | 20250611 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35945 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.05 | 100.05 | 100.04 | 100.05 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.39.18.357783 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | EH006 | 533586615 | 20250611 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33956 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.18 | 100.06 | 100.03 | 100.18 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.39.18.492863 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | EH006 | 533586780 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25322 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.70 | 99.84 | 99.75 | 99.70 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.09.12.753426 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533586874 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26199 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.76 | 99.96 | 99.93 | 99.76 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-14.38.48.751061 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533586918 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55660 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.92 | 99.93 | 99.91 | 99.92 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.09.14.317315 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533587007 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28458 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.68 | 99.88 | 99.87 | 99.68 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-08.49.33.382081 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533587027 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65715 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.76 | 99.86 | 99.82 | 99.76 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-14.42.12.889188 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533587047 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERIAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-12.09.53.436564 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533587066 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00428 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.77 | 99.78 | 99.75 | 99.77 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-12.43.37.612981 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533587249 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | POTENTAL CLIP MISSING |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-11.30.40.572856 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533587258 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24289 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.71 | 99.95 | 99.85 | 99.71 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-09.46.24.075394 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 533587322 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27620 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.92 | 99.79 | 99.76 | 99.92 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-12.39.16.246100 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533587409 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15807 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.95 | 99.83 | 99.82 | 99.95 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-14.57.45.290261 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533587410 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07723 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.78 | 99.80 | 99.78 | 99.78 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.24.00.275808 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 533587435 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46244 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.99 | 100.02 | 99.98 | 99.99 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-14.29.23.261894 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533587597 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31325 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.74 | 99.82 | 99.72 | 99.74 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.27.44.741986 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533587599 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00321 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.83 | 99.71 | 99.66 | 99.83 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-15.31.23.316117 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533587655 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74346 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.91 | 99.67 | 99.65 | 99.91 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-14.38.48.805542 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533587668 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62901 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.70 | 99.82 | 99.82 | 99.70 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-14.38.48.832155 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533587681 | 20250415 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30361 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.94 | 99.90 | 99.91 | 99.94 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.04.38.233145 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533587691 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16044 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.94 | 99.97 | 99.95 | 99.94 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.24.00.326586 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 533587695 | 20250307 | 1 | 09 | FD | 9 | N | S353490 | 0.000 |  |  | 64715 | 64715 | N |  |  | 99.98 | 99.90 | 99.98 | 99.98 | 99.90 | 99.98 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  |  | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-08-06.28.04.077914 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-08
03 | 04 | EH006 | 533587712 | 20250602 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00156 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.75 | 99.78 | 99.76 | 99.75 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-10.03.12.741357 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533587698 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06737 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.94 | 99.92 | 99.78 | 99.94 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-14.58.10.587920 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533587767 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75676 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.85 | 99.79 | 99.75 | 99.85 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-12.47.44.439663 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533587857 | 20250415 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42054 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.67 | 100.02 | 99.92 | 99.67 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.04.38.261951 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533587868 | 20250718 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72215 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.77 | 99.81 | 99.80 | 99.77 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.38.59.182558 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | EH006 | 533587900 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65345 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.19 | 100.00 | 99.95 | 100.19 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-12.42.50.651876 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533587939 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00124 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.06 | 100.04 | 99.96 | 100.06 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-15.41.00.112514 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533587972 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50005 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.66 | 99.77 | 99.72 | 99.66 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-08.40.33.067194 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533588037 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31776 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.78 | 99.86 | 99.87 | 99.78 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-10.48.28.226969 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533588105 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80129 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.69 | 99.80 | 99.77 | 99.69 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-10.48.28.365777 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533588142 | 20251020 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82736 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.86 | 99.93 | 99.91 | 99.86 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DARK DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-20-15.23.31.203149 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-20
03 | 04 | EH006 | 533588144 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73332 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.88 | 99.78 | 99.80 | 99.88 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-08.49.33.441235 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533588212 | 20250718 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20326 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.58 | 99.86 | 99.71 | 99.58 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.38.59.300967 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | EH006 | 533588218 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11783 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.86 | 99.85 | 99.86 | 99.86 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.30.44.793598 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533588268 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08457 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.36 | 99.72 | 99.60 | 99.36 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-13.51.56.277043 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533588416 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78334 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.97 | 100.11 | 99.95 | 99.97 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-10.26.55.643594 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533588447 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65112 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.67 | 99.85 | 99.80 | 99.67 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.19.09.421291 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533588464 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66579 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.62 | 100.05 | 99.78 | 99.62 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.21.04.690779 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 04 | EH006 | 533588476 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13796 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.89 | 99.86 | 99.83 | 99.89 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BADE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-14.09.10.472104 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533588492 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02689 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.68 | 99.77 | 99.74 | 99.68 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-15.12.17.388146 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533588507 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81603 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.61 | 100.05 | 99.91 | 99.61 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.25.07.632995 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533588585 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17350 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.93 | 99.99 | 99.92 | 99.93 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-10.15.34.009702 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 533588613 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-12.42.50.762961 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533588679 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57557 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.86 | 99.92 | 99.90 | 99.86 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-12.55.30.646218 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 533588722 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16949 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.84 | 100.12 | 99.98 | 99.84 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.19.09.452474 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533588740 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83665 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.80 | 99.80 | 99.77 | 99.80 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-09.18.45.390044 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533588819 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23696 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.92 | 99.91 | 99.82 | 99.92 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-09.47.11.662683 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533588847 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51318 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.51 | 99.88 | 99.68 | 99.51 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-11.51.54.970193 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533588849 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89433 | 00000 | N | Y | Y | 100.24 | 100.00 | 100.33 | 100.24 | 100.00 | 100.33 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-09.03.42.431176 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533588903 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-10.17.42.771547 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533588928 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80722 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.57 | 99.78 | 99.76 | 99.57 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-09.46.24.173656 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 533589028 | 20250415 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01771 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.96 | 99.97 | 99.99 | 99.96 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.04.38.291640 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533589052 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73406 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.85 | 99.94 | 99.92 | 99.85 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-14.25.08.479104 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533589073 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41629 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.96 | 99.93 | 99.91 | 99.96 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-14.16.04.403557 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533589196 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19290 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.71 | 99.69 | 99.61 | 99.71 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-15.32.27.929970 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533589215 | 20250611 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24911 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.78 | 99.93 | 99.79 | 99.78 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.39.18.822662 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | EH006 | 533589255 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82153 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.95 | 99.90 | 99.90 | 99.95 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.09.14.344759 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533589272 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16092 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.76 | 99.74 | 99.75 | 99.76 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.43.58.644009 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 533589309 | 20250207 | 1 | 16 | SH | 9 | Y | S137841 | 0.000 |  |  | 54326 | 54326 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 04 | K5SAM | METER WILL NOT PULSE FOR TEST | [6 empty] | K5I2D | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-12.51.01.773536 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533589328 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26129 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.68 | 99.88 | 99.85 | 99.68 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-12.48.47.803118 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | EH006 | 533589347 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.85 | 99.91 | 99.82 | 99.85 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-13.30.22.225036 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533589363 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03601 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.93 | 100.02 | 99.91 | 99.93 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-15.44.32.533018 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533589472 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S276619 | 0.000 |  |  |  |  | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10212 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED COVER AND BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-14.44.34.538185 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533589488 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11386 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.93 | 99.87 | 99.88 | 99.93 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.43.58.688996 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 533589491 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49169 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.75 | 99.84 | 99.82 | 99.75 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-14.19.22.404203 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533589481 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.86 | 99.84 | 99.79 | 99.86 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.41.45.434266 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533589622 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08636 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.67 | 99.80 | 99.80 | 99.67 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-13.51.56.385190 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533589675 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53114 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.81 | 99.88 | 99.78 | 99.81 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.19.09.513733 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533589703 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07768 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.97 | 99.88 | 99.84 | 99.97 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-10.17.42.877920 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533589747 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58491 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.95 | 99.70 | 99.69 | 99.95 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-14.58.10.620353 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533589849 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30259 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.97 | 100.03 | 100.00 | 99.97 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-14.38.48.853115 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533589923 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-15.27.33.159117 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533589979 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19397 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.94 | 99.90 | 99.88 | 99.94 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.39.37.353555 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533589981 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02977 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.71 | 99.68 | 99.68 | 99.71 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-14.44.19.299255 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533590000 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76209 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.69 | 99.76 | 99.66 | 99.69 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-14.44.19.350777 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533590124 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07786 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.60 | 99.77 | 99.74 | 99.60 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-09.46.24.272212 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 533590264 | 20250415 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07718 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.81 | 99.86 | 99.79 | 99.81 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.04.38.320147 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533590292 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.93 | 99.71 | 99.67 | 99.93 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-11.13.23.342039 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533590284 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30755 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.99 | 100.07 | 99.95 | 99.99 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-14.00.39.195534 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533590303 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.79 | 99.89 | 99.85 | 99.79 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-08.35.35.796225 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533590365 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70661 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.76 | 99.90 | 99.82 | 99.76 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-13.21.23.118357 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533590380 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88040 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.70 | 99.95 | 99.78 | 99.70 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-13.51.56.500638 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533590401 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66983 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.82 | 99.87 | 99.84 | 99.82 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-09.18.45.416263 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533590397 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02767 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.74 | 99.81 | 99.71 | 99.74 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.10.02.281664 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 04 | EH006 | 533590418 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21381 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.72 | 99.84 | 99.81 | 99.72 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-13.14.48.878518 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533590475 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78334 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.99 | 100.06 | 99.99 | 99.99 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-10.26.55.711146 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533590487 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02535 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.00 | 100.14 | 100.04 | 100.00 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-10.26.55.771789 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533590508 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22328 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.86 | 99.78 | 99.85 | 99.86 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-09.47.54.157046 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533590516 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76123 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.98 | 99.96 | 99.97 | 99.98 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-08.14.31.541155 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533590550 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30765 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.95 | 99.97 | 99.91 | 99.95 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-10.17.42.979384 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533590571 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03742 | 00000 | N | Y | Y | 100.16 | 99.56 | 99.75 | 100.16 | 99.56 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.19.09.538757 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533590619 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05142 | 00000 | N | Y | Y | 99.56 | 99.26 | 99.67 | 99.56 | 99.26 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-09.28.21.614241 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 533590702 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79591 | 00000 | N | Y | Y | 99.52 | 99.52 | 99.80 | 99.52 | 99.52 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-14.32.22.156390 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533590717 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52501 | 00000 | N | Y | Y | 99.55 | 99.49 | 99.76 | 99.55 | 99.49 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.55.04.963446 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533590720 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10390 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.85 | 99.84 | 99.85 | 99.85 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-14.25.08.510519 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533590756 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13091 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.84 | 99.89 | 99.89 | 99.84 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-14.38.48.872689 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533590821 | 20250425 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07744 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.99 | 100.01 | 99.97 | 99.99 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-06.41.45.725339 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 04 | EH006 | 533590840 | 20250507 | 1 | 16 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 04 | K5SAM | BROKEN BASE | [6 empty] | K5I2D | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.09.41.744557 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | EH006 | 533590868 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68007 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.94 | 99.96 | 99.91 | 99.94 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-09.46.24.398039 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 533590923 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32625 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.02 | 100.03 | 99.98 | 100.02 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-12.55.30.762412 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 533590976 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82932 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.73 | 99.68 | 99.68 | 99.73 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-11.51.55.082895 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533590984 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02279 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.93 | 99.93 | 99.88 | 99.93 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-12.24.39.211891 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533591050 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78525 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.99 | 99.97 | 99.95 | 99.99 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-10.17.43.082950 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533591085 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22324 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.77 | 99.84 | 99.82 | 99.77 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-12.33.28.036568 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533591289 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99824 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.86 | 99.85 | 99.83 | 99.86 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-08.14.31.576152 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533591336 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48286 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.00 | 100.08 | 100.04 | 100.00 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-12.47.44.461418 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533591348 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01453 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.97 | 99.92 | 99.90 | 99.97 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-14.53.18.294660 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533591395 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81099 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.88 | 99.94 | 99.86 | 99.88 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-14.30.05.007604 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533591389 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07680 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.93 | 99.84 | 99.83 | 99.93 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-14.58.10.651459 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533591417 | 20251020 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09477 | 00000 | N | Y | Y | 99.56 | 99.41 | 99.56 | 99.56 | 99.41 | 99.56 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-20-15.23.31.244047 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-20
03 | 04 | EH006 | 533591483 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87710 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.75 | 99.89 | 99.87 | 99.75 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-14.38.48.896671 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533591541 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51133 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.84 | 99.79 | 99.75 | 99.84 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.24.00.354172 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 533591554 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34593 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.87 | 99.72 | 99.67 | 99.87 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-13.21.23.187971 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533591625 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32319 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.88 | 99.96 | 99.91 | 99.88 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-14.38.48.938158 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533591626 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24624 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.92 | 99.93 | 100.01 | 99.92 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-10.31.06.494009 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533591655 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03678 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 99.94 | 100.13 | 100.10 | 99.94 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.19.09.561539 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533591668 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32544 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.62 | 99.75 | 99.75 | 99.62 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-08.49.33.528552 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533591687 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | COMPONENT MISSING FROM INSIDE METER |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-10.26.55.796198 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533591793 | 20251020 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68246 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.68 | 99.93 | 99.88 | 99.68 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-20-15.23.31.272542 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-20
03 | 04 | EH006 | 533591818 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22273 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.87 | 99.91 | 99.84 | 99.87 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-09.46.40.932946 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533591850 | 20250605 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23224 | 00000 | N | Y | Y | 100.17 | 100.00 | 100.20 | 100.17 | 100.00 | 100.20 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-11.05.55.526812 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533591877 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28581 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.87 | 99.94 | 99.82 | 99.87 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-14.38.48.973136 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533592021 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79416 | 00000 | N | Y | Y | 100.17 | 100.21 | 100.24 | 100.17 | 100.21 | 100.24 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-09.47.11.785978 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533592076 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34381 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.67 | 99.81 | 99.78 | 99.67 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-14.30.05.067697 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533592143 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66297 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.79 | 99.95 | 99.94 | 99.79 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.19.09.588479 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533592145 | 20250519 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03596 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.94 | 99.90 | 99.88 | 99.94 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-07.58.23.579471 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 04 | EH006 | 533592169 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23687 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.77 | 100.01 | 99.94 | 99.77 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-12.39.16.269248 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533592233 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54449 | 00000 | N |  |  | 99.65 | 99.44 | 99.85 | 99.65 | 99.44 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-12.04.20.221861 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533592243 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00001 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.60 | 99.75 | 99.73 | 99.60 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-13.22.13.440162 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 533592268 | 20250605 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75484 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.70 | 99.72 | 99.72 | 99.70 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-11.05.55.593658 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533592284 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.59 | 99.49 | 99.61 | 99.59 | 99.49 | 99.61 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-13.51.56.611777 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533592316 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21827 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.85 | 99.93 | 99.92 | 99.85 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-07.39.33.903516 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533592400 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20808 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.78 | 99.75 | 99.74 | 99.78 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-15.44.32.846450 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533592410 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23475 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.82 | 99.95 | 99.93 | 99.82 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.11.21.117528 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533592483 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39291 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.25.07.743800 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533592530 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90262 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.76 | 99.89 | 99.84 | 99.76 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-10.31.06.523112 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533592620 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56336 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.88 | 99.83 | 99.84 | 99.88 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-14.42.24.130454 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533592647 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14382 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.96 | 99.96 | 99.93 | 99.96 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.22.46.956348 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533592670 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00323 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.83 | 99.90 | 99.89 | 99.83 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-09.03.42.634187 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533592677 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72960 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.94 | 99.85 | 99.82 | 99.94 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-09.46.24.529466 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 533592700 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18964 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.76 | 99.75 | 99.69 | 99.76 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-09.46.41.047221 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533592715 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30233 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 100.01 | 99.91 | 99.90 | 100.01 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-09.46.24.682397 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 533592759 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18793 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.98 | 99.93 | 99.88 | 99.98 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-12.47.44.488355 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533592793 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41507 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.92 | 99.97 | 99.92 | 99.92 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-12.42.50.875511 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533592798 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00808 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.89 | 99.92 | 99.88 | 99.89 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-12.47.44.514633 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533592826 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08714 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.79 | 99.84 | 99.76 | 99.79 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-10.26.55.835876 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533592871 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60484 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 100.12 | 100.00 | 100.11 | 100.12 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-09.44.55.636870 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 04 | EH006 | 533592886 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26458 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.94 | 99.98 | 99.93 | 99.94 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-12.27.37.242919 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533592964 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13233 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 100.00 | 99.83 | 99.82 | 100.00 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.24.00.387488 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 533593041 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00131 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.95 | 99.97 | 99.94 | 99.95 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-14.57.02.226018 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533593041 | 20251007 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00131 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.04 | 100.01 | 99.98 | 100.04 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-08.48.46.354780 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 04 | EH006 | 533593060 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59629 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.86 | 99.93 | 99.86 | 99.86 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.09.18.457775 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533593094 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26699 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.98 | 99.87 | 99.84 | 99.98 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.04.50.309761 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533593188 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15611 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.92 | 99.92 | 99.90 | 99.92 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-15.32.35.374747 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533593213 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55576 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.55 | 99.80 | 99.69 | 99.55 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.32.58.522723 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EH006 | 533593214 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34953 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.97 | 100.03 | 100.00 | 99.97 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-13.51.56.720028 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533593203 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00473 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.40 | 100.06 | 99.88 | 100.40 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-08.14.31.601615 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533593249 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01948 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.80 | 99.98 | 99.89 | 99.80 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-14.42.12.460271 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 533593289 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30319 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.73 | 99.79 | 99.76 | 99.73 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-14.29.23.365886 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533593310 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54746 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.99 | 99.95 | 99.97 | 99.99 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-08.14.31.623266 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533593317 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74068 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.79 | 99.77 | 99.78 | 99.79 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-12.01.41.613951 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533593420 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04117 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.67 | 99.91 | 99.75 | 99.67 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.25.07.856196 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533593476 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06138 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.92 | 99.88 | 99.88 | 99.92 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-13.21.23.217262 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533593545 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00216 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.77 | 99.94 | 99.91 | 99.77 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-12.42.50.979030 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533593635 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38011 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.79 | 99.80 | 99.76 | 99.79 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-14.38.49.004214 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533593660 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98859 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.91 | 99.90 | 99.87 | 99.91 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-15.44.54.230938 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533593781 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83470 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.90 | 99.81 | 99.74 | 99.90 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-15.34.36.602775 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 533593815 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00017 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 99.92 | 100.10 | 100.11 | 99.92 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.24.28.110338 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | EH006 | 533593815 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.09 | 99.96 | 100.11 | 100.09 | 99.96 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-14.57.02.280944 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533593900 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12510 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.84 | 99.84 | 99.77 | 99.84 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.55.08.020760 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 04 | EH006 | 533593908 | 20250519 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13963 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.92 | 100.00 | 99.94 | 99.92 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-07.58.23.696713 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 04 | EH006 | 533593905 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37496 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.89 | 99.86 | 99.83 | 99.89 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-14.28.57.692881 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533593996 | 20250605 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32624 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.83 | 99.93 | 99.87 | 99.83 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-11.05.55.624589 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533594018 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51200 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.74 | 99.93 | 99.89 | 99.74 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-12.55.30.871371 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 533594072 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13059 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.92 | 99.93 | 99.92 | 99.92 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-14.38.49.035616 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533594104 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45213 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.78 | 99.89 | 99.87 | 99.78 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-14.38.49.062645 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533594128 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52864 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.97 | 100.04 | 99.95 | 99.97 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-13.30.22.252921 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533594148 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54296 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.68 | 99.80 | 99.74 | 99.68 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-13.21.23.278431 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533594150 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27531 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.74 | 99.89 | 99.87 | 99.74 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-10.48.28.470276 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533594176 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66090 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.99 | 99.92 | 100.00 | 99.99 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-09.44.55.741769 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 04 | EH006 | 533594194 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79307 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 100.17 | 99.92 | 99.90 | 100.17 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.07.57.274136 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533594318 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21283 | 00000 | N |  |  | 99.90 | 99.86 | 99.92 | 99.90 | 99.86 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-13.21.23.300470 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533594379 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77840 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.94 | 100.00 | 99.96 | 99.94 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-13.21.23.326370 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533594386 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61702 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.77 | 99.87 | 99.81 | 99.77 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-13.21.23.357581 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533594491 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01525 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.70 | 99.84 | 99.81 | 99.70 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-09.49.02.553281 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533594503 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61172 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.80 | 99.72 | 99.78 | 99.80 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-10.19.54.805801 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533594569 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16104 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 99.97 | 100.10 | 100.11 | 99.97 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-14.42.13.007098 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533594558 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11780 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.76 | 99.85 | 99.83 | 99.76 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-12.05.50.743742 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533594579 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43188 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.88 | 99.85 | 99.79 | 99.88 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-13.24.06.549771 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 533594598 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22959 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.80 | 99.80 | 99.76 | 99.80 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-12.54.33.491763 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533594611 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00578 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.01 | 99.80 | 99.97 | 100.01 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-13.00.37.622622 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533594630 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05247 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.54 | 99.79 | 99.73 | 99.54 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-14.38.10.249341 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533594646 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18966 | 00000 | N |  |  | 100.01 | 100.04 | 100.04 | 100.01 | 100.04 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-14.44.19.372963 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533594666 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12747 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.92 | 99.98 | 99.93 | 99.92 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-12.42.51.088023 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533594702 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08631 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.73 | 100.00 | 99.92 | 99.73 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-08.57.21.294258 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EH006 | 533594759 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08362 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.98 | 100.04 | 100.01 | 99.98 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.16.22.441341 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533594783 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24969 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.15 | 100.10 | 100.05 | 100.15 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.08.23.682803 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 533594807 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68494 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.90 | 99.76 | 99.74 | 99.90 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.09.18.563078 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533594834 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09242 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.86 | 99.98 | 99.96 | 99.86 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-11.01.22.101412 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533594936 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62879 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.97 | 100.03 | 100.01 | 99.97 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-12.54.33.518958 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533594965 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67454 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.08 | 99.99 | 99.93 | 100.08 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.39.37.540110 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533595025 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | WIRES REMOVED FROM INSIDE METER |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-14.56.38.811358 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533595025 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | WIRES DISCONNECT INSIDE METER |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-09.47.54.281589 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533595087 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13821 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.86 | 99.83 | 99.83 | 99.86 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-13.21.23.378945 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533595112 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32015 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.72 | 99.80 | 99.77 | 99.72 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-09.47.11.887973 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533595111 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95773 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.07 | 100.11 | 100.06 | 100.07 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-12.01.41.723105 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533595143 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91627 | 00000 | N |  |  | 100.07 | 100.00 | 100.10 | 100.07 | 100.00 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-14.29.23.472015 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533595236 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19288 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.85 | 99.77 | 99.77 | 99.85 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-12.24.39.313714 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533595219 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34862 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.87 | 100.02 | 99.85 | 99.87 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-09.30.24.381549 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533595319 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29435 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.90 | 99.87 | 99.85 | 99.90 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-10.48.28.577250 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533595410 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37105 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.31 | 100.03 | 100.02 | 100.31 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-12.09.53.547189 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533595436 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47719 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.89 | 99.85 | 99.85 | 99.89 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-15.44.32.954274 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533595471 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92043 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.85 | 99.93 | 99.89 | 99.85 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-15.27.18.469301 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533595474 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49036 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.10 | 100.03 | 100.02 | 100.10 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.09.14.385065 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533595497 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61845 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.92 | 100.01 | 100.00 | 99.92 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-08.49.33.565642 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533595548 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00127 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.84 | 99.93 | 99.87 | 99.84 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-14.35.18.840003 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | EH006 | 533595603 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39815 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.89 | 99.88 | 99.82 | 99.89 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-09.14.18.732748 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533595685 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02066 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.80 | 99.91 | 99.83 | 99.80 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-13.21.23.408212 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533595706 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55634 | 00000 | N | Y | Y | 100.13 | 100.26 | 100.18 | 100.13 | 100.26 | 100.18 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-09.47.11.992965 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533595695 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11706 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.89 | 99.85 | 99.82 | 99.89 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-11.36.09.521536 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533595763 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28754 | 00000 | N | Y | Y | 100.15 | 100.25 | 100.14 | 100.15 | 100.25 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-08.49.33.599780 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533595828 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17320 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 100.11 | 100.14 | 100.09 | 100.11 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-15.32.28.041396 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533595835 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78057 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.86 | 100.03 | 99.99 | 99.86 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.19.09.613807 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533595913 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80289 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.74 | 99.89 | 99.88 | 99.74 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.19.09.646398 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533595932 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78893 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.99 | 99.91 | 99.92 | 99.99 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-12.33.28.149212 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533595996 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37846 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.93 | 100.03 | 99.99 | 99.93 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-12.01.41.824501 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533596023 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26723 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.50 | 99.73 | 99.67 | 99.50 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.09.18.671186 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533596064 | 20250403 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61457 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.87 | 99.95 | 99.90 | 99.87 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-09.09.05.166674 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 533596065 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03564 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.03 | 100.07 | 100.02 | 100.03 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-13.36.02.544780 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EH006 | 533596089 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33062 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.91 | 99.95 | 99.91 | 99.91 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.16.31.495324 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533600524 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61834 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.97 | 100.05 | 99.98 | 99.97 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-15.27.18.503668 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533600543 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38229 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.86 | 99.81 | 99.83 | 99.86 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-09.44.55.856941 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 04 | EH006 | 533600579 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03537 | 00000 | N | Y | Y | 100.16 | 100.06 | 100.20 | 100.16 | 100.06 | 100.20 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-10.06.44.996734 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 04 | EH006 | 533600642 | 20250605 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06049 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.71 | 99.84 | 99.78 | 99.71 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-11.05.55.662257 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533600656 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00471 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.69 | 99.71 | 99.63 | 99.69 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-12.47.44.542537 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533600659 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42109 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.89 | 99.92 | 99.89 | 99.89 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-13.24.51.495615 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533600678 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10603 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.60 | 99.89 | 99.72 | 99.60 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.24.22.205145 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533600679 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27726 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.59 | 99.90 | 99.75 | 99.59 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-09.14.18.769977 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533600689 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49291 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.49 | 99.64 | 99.65 | 99.49 | 99.64 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-14.25.08.532866 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533600681 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00109 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.95 | 99.88 | 99.83 | 99.95 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-12.04.20.325225 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533600707 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35923 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.95 | 99.98 | 99.96 | 99.95 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-14.58.10.715811 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533600703 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66785 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.47 | 99.69 | 99.67 | 99.47 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-09.42.19.999376 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533600866 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48099 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.86 | 99.89 | 99.84 | 99.86 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-14.42.13.111438 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533600867 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60011 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.00 | 99.91 | 99.88 | 100.00 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-14.42.13.216023 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533600935 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52999 | 00000 | N |  |  | 99.84 | 99.87 | 99.94 | 99.84 | 99.87 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-09.49.55.727156 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EH006 | 533600946 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74458 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.81 | 99.86 | 99.81 | 99.81 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-12.33.28.268010 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533601056 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92805 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.84 | 99.83 | 99.81 | 99.84 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-09.22.30.100315 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533601104 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60681 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.12 | 100.00 | 99.93 | 100.12 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-09.49.02.643945 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533601190 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | WATER INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-11.51.55.191300 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533601209 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47899 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.08 | 99.96 | 99.95 | 100.08 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-12.24.39.423542 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533601267 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00228 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.99 | 99.95 | 99.89 | 99.99 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-10.49.39.918746 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EH006 | 533601280 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14022 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.62 | 99.73 | 99.65 | 99.62 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-14.16.04.502230 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533601296 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91374 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.83 | 99.99 | 99.95 | 99.83 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.08.23.719496 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 533601410 | 20250415 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69553 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.62 | 99.98 | 99.71 | 99.62 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.04.38.350193 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533601441 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.55 | 99.54 | 99.67 | 99.55 | 99.54 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-15.47.20.038691 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | EH006 | 533601443 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16653 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.58 | 99.69 | 99.67 | 99.58 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-14.40.01.525550 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 04 | EH006 | 533601445 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50199 | 00000 | N | Y | Y | 100.14 | 100.09 | 100.17 | 100.14 | 100.09 | 100.17 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-09.42.20.107086 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533601519 | 20250619 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42352 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.72 | 99.92 | 99.87 | 99.72 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.53.59.645020 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | EH006 | 533601518 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83373 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.04 | 100.03 | 99.99 | 100.04 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-09.55.12.370783 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533601541 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55939 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.78 | 99.97 | 99.88 | 99.78 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-09.17.33.998834 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 04 | EH006 | 533601586 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-14.38.10.362006 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533601643 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66671 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.74 | 99.86 | 99.75 | 99.74 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.24.04.884812 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533601646 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-11.51.55.309833 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533601665 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42700 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 99.94 | 99.97 | 99.93 | 99.94 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-14.44.19.400581 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533601680 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53790 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.94 | 99.90 | 99.90 | 99.94 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.03.50.536392 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533601730 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01718 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.74 | 99.89 | 99.86 | 99.74 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-14.58.10.748276 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533601761 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13304 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.06 | 100.08 | 100.06 | 100.06 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.51.231061 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533601800 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50928 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.14 | 100.25 | 100.03 | 100.14 | 100.25 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.58.01.089656 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533601881 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14000 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.91 | 99.97 | 99.93 | 99.91 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.58.01.194730 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533601883 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18253 | 00000 | N |  |  | 99.73 | 99.77 | 99.75 | 99.73 | 99.77 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-12.01.41.925831 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533601931 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21699 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.98 | 99.94 | 99.91 | 99.98 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-12.24.39.546939 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533602018 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24308 | 00000 | N |  |  | 99.89 | 99.87 | 99.93 | 99.89 | 99.87 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.11.21.146306 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533602076 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 96862 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.92 | 100.01 | 99.99 | 99.92 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-15.31.23.418156 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533602136 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81918 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.86 | 99.90 | 99.90 | 99.86 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-14.58.10.770488 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533602141 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28031 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 100.00 | 99.90 | 99.87 | 100.00 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-09.55.12.406530 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533602199 | 20250619 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20841 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.89 | 99.87 | 99.73 | 99.89 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.53.59.681419 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | EH006 | 533602188 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81731 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.93 | 99.81 | 99.80 | 99.93 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-14.58.10.798303 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533602214 | 20250408 | 1 | 07 | FD | 9 | N | CHAPMAR1 | 0.000 |  |  | 26084 | 26084 | N |  |  | 100.19 | 100.00 | 100.22 | 100.19 | 100.00 | 100.22 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2E | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-14.08.33.339518 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | EH006 | 533602286 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 5596 | 00000 | N |  |  | 99.72 | 99.76 | 99.79 | 99.72 | 99.76 | 99.79 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.54.796544 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533602350 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14854 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.96 | 100.05 | 100.00 | 99.96 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-12.01.42.027031 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533602401 | 20250408 | 1 | 07 | FD | 9 | N | CHAPMAR1 | 0.000 |  |  | 90608 | 90608 | N |  |  | 99.86 | 99.69 | 99.86 | 99.86 | 99.69 | 99.86 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2E | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-15.53.39.178697 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | EH006 | 533602405 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00017 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.66 | 99.84 | 99.76 | 99.66 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-11.13.23.475203 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533602458 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03512 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 100.01 | 99.85 | 99.84 | 100.01 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-08.40.33.179381 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533602539 | 20250415 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07253 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.05 | 100.04 | 100.05 | 100.05 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.04.38.387168 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533602570 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85706 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.99 | 99.97 | 99.92 | 99.99 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-13.04.52.497505 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533602577 | 20250408 | 1 | 07 | FD | 9 | N | CHAPMAR1 | 0.000 |  |  | 11139 | 11139 | N |  |  | 99.87 | 99.56 | 99.88 | 99.87 | 99.56 | 99.88 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2E | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-13.36.36.549957 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | EH006 | 533602731 | 20250415 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09772 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.47 | 99.81 | 99.68 | 99.47 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.04.38.409881 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533602769 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80870 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.95 | 99.98 | 99.92 | 99.95 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-15.31.23.543585 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533602796 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27046 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.92 | 99.92 | 99.89 | 99.92 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-09.49.02.668390 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533602806 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.69 | 99.69 | 99.63 | 99.69 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-09.46.41.150056 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533602834 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60607 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.86 | 99.87 | 99.86 | 99.86 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-08.40.33.288309 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533602827 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00011 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.75 | 99.78 | 99.74 | 99.75 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-08.28.11.493668 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533602839 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37334 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.74 | 99.73 | 99.73 | 99.74 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-15.22.06.097324 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533602883 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45628 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.83 | 99.79 | 99.76 | 99.83 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-15.12.17.430714 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533602891 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02087 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.63 | 99.73 | 99.68 | 99.63 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-14.58.10.827935 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533602919 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20325 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.82 | 99.98 | 99.89 | 99.82 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.09.18.770108 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533602921 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00527 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.83 | 99.85 | 99.81 | 99.83 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.01.33.990116 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EH006 | 533602964 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | N STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-11.13.23.577612 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533602960 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43794 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.87 | 99.77 | 99.82 | 99.87 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-10.19.54.962649 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533603043 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00034 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.94 | 99.89 | 99.91 | 99.94 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-10.19.55.072218 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533603100 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20668 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.86 | 99.89 | 99.88 | 99.86 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-08.40.33.400314 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533603119 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27714 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 100.22 | 100.14 | 100.11 | 100.22 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-14.30.05.094803 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533603120 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22351 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.89 | 99.80 | 99.71 | 99.89 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.03.50.716027 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533603205 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06751 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.72 | 99.89 | 99.85 | 99.72 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD TERMINAL BLADE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-14.32.36.025573 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533603206 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68462 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.77 | 99.90 | 99.84 | 99.77 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-15.12.17.459895 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533603258 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92205 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.15.01.467034 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 533603272 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49209 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.76 | 99.75 | 99.74 | 99.76 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-14.25.08.558843 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533603308 | 20250619 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97819 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 99.75 | 100.18 | 100.04 | 99.75 | 100.18 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.53.59.754273 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | EH006 | 533603371 | 20250707 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02924 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.82 | 99.87 | 99.82 | 99.82 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-08.30.23.269622 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 04 | EH006 | 533603383 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99164 | 00000 | N | Y | Y | 100.18 | 99.62 | 99.97 | 100.18 | 99.62 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-15.47.20.068622 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | EH006 | 533603449 | 20250605 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93536 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.66 | 99.64 | 99.62 | 99.66 | 99.64 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-11.05.55.691248 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533603465 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38366 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.02 | 100.04 | 99.99 | 100.02 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-11.51.55.429504 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533603478 | 20250603 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78024 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.75 | 99.88 | 99.78 | 99.75 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-15.27.21.560193 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533603496 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00662 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.71 | 99.80 | 99.74 | 99.71 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-12.27.32.166690 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533603508 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00482 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.83 | 99.90 | 99.96 | 99.83 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-15.27.27.033823 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533603555 | 20250403 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30525 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 100.01 | 99.89 | 99.86 | 100.01 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-09.09.05.199470 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 533603566 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00817 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.80 | 99.70 | 99.67 | 99.80 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-12.39.16.298791 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533603565 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00019 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.04 | 100.00 | 100.02 | 100.04 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-10.19.55.182641 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533603609 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 8331 | 00000 | N |  |  | 99.88 | 99.96 | 99.92 | 99.88 | 99.96 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-09.22.20.483670 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533603682 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03448 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.72 | 99.88 | 99.82 | 99.72 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.02.54.849257 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533603698 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86534 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.69 | 99.74 | 99.69 | 99.69 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.19.09.680277 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533603739 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09934 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.83 | 99.84 | 99.87 | 99.83 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-15.12.17.485301 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533603792 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19477 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.00 | 99.90 | 99.88 | 100.00 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-14.58.10.851212 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533603799 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77721 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 100.10 | 99.78 | 99.74 | 100.10 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-15.27.27.298910 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533603832 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.63 | 99.86 | 99.71 | 99.63 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.36.38.139098 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533603902 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 000000 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.86 | 100.01 | 99.97 | 99.86 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-13.54.16.489574 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533603915 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04922 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 100.54 | 100.13 | 100.08 | 100.54 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-15.22.31.920579 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533603939 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35596 | 00000 | N |  |  | 99.67 | 99.78 | 99.69 | 99.67 | 99.78 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-12.01.42.133067 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533603968 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48855 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.80 | 99.92 | 99.87 | 99.80 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.02.54.955522 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533603972 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28504 | 00000 | N | Y | Y | 99.57 | 100.96 | 99.61 | 99.57 | 100.96 | 99.61 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-14.38.10.474050 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533603980 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86885 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-09.14.18.797779 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533604030 | 20250603 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64731 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.75 | 99.85 | 99.79 | 99.75 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-15.27.21.662818 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533604068 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-10.17.43.184001 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533604078 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68606 | 00000 | N |  |  | 99.76 | 99.80 | 99.80 | 99.76 | 99.80 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-12.06.04.519397 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533604091 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79047 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.94 | 99.83 | 99.74 | 99.94 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-08.40.33.508262 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533604174 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23416 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.97 | 100.01 | 99.95 | 99.97 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-09.44.55.977627 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 04 | EH006 | 533604315 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56894 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.70 | 99.86 | 99.92 | 99.70 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-12.55.30.988218 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 533604352 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65681 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.61 | 99.74 | 99.70 | 99.61 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-14.38.49.091286 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533604363 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.88 | 100.01 | 99.92 | 99.88 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-12.42.51.192662 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533604404 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26200 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.85 | 99.83 | 99.78 | 99.85 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-14.23.14.927432 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533604391 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07560 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.65 | 99.84 | 99.80 | 99.65 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-09.42.20.208915 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533604508 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39487 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.79 | 99.83 | 99.83 | 99.79 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-14.58.10.880171 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533604556 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44042 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.74 | 99.81 | 99.74 | 99.74 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.04.50.341882 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533604602 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62033 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.72 | 99.74 | 99.72 | 99.72 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-09.30.24.504679 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533604640 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20495 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.77 | 99.96 | 99.89 | 99.77 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-12.27.32.194483 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533604673 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66996 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.64 | 99.85 | 99.78 | 99.64 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.19.09.706286 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533604831 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57436 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.93 | 99.94 | 99.86 | 99.93 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-15.44.33.276418 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533604859 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83574 | 00000 | N |  |  | 99.92 | 100.03 | 99.94 | 99.92 | 100.03 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-14.38.10.581350 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533605195 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73965 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.88 | 99.97 | 99.91 | 99.88 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-11.13.23.686368 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533605197 | 20250415 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 2101 | 2101 | N |  |  | 99.99 | 99.67 | 100.00 | 99.99 | 99.67 | 100.00 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2E | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.32.35.541473 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533605208 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72132 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.59 | 99.65 | 99.61 | 99.59 | 99.65 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-13.21.23.444035 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533605289 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23856 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.93 | 99.88 | 99.81 | 99.93 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.11.21.173987 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533605290 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 3786 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 100.01 | 100.00 | 99.95 | 100.01 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-09.22.20.591326 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533605352 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34980 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.81 | 99.86 | 99.77 | 99.81 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-14.23.15.037760 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533605462 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01293 | 00000 | N | Y | Y | 99.53 | 99.55 | 99.64 | 99.53 | 99.55 | 99.64 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-08.14.31.646021 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533605479 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70781 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.71 | 99.80 | 99.71 | 99.71 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.03.50.815375 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533605512 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00371 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 99.86 | 100.02 | 99.98 | 99.86 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-14.57.02.307603 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533605621 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03728 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.79 | 99.74 | 99.73 | 99.79 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-14.29.23.573383 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533605688 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84460 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.05 | 99.90 | 100.05 | 100.05 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-10.26.55.861934 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533605770 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01017 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.94 | 99.85 | 99.80 | 99.94 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.39.37.695730 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533605809 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07109 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 100.11 | 99.88 | 99.86 | 100.11 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-15.42.48.061254 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533605843 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59337 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 100.12 | 99.73 | 99.72 | 100.12 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-14.28.57.724698 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533605861 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99277 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.56 | 99.84 | 99.72 | 99.56 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.03.50.916952 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533605955 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22769 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.75 | 99.85 | 99.83 | 99.75 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-15.07.15.429909 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533606004 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55918 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 100.10 | 99.98 | 99.91 | 100.10 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.03.51.016519 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533606026 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27128 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.71 | 99.96 | 99.87 | 99.71 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-12.05.50.856761 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533606061 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00756 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.66 | 99.81 | 99.75 | 99.66 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-11.51.55.536485 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533606067 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.57 | 99.53 | 99.60 | 99.57 | 99.53 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.30.12.997650 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 04 | EH006 | 533606128 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68206 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.66 | 99.70 | 99.63 | 99.66 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.24.05.016317 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533606212 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 2773 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.78 | 99.88 | 99.84 | 99.78 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-12.43.37.713816 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533606215 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06630 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 100.01 | 99.85 | 99.84 | 100.01 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-12.55.48.514516 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533606228 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.12 | 100.16 | 100.24 | 100.12 | 100.16 | 100.24 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-13.00.37.657103 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533606264 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01676 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 99.88 | 100.07 | 100.06 | 99.88 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.03.51.123887 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533606296 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90462 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.55 | 99.93 | 99.76 | 99.55 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.24.22.265057 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533606371 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25298 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.91 | 99.51 | 99.63 | 99.91 | 99.51 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-08.55.25.397435 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 533606410 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82077 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.90 | 99.92 | 99.89 | 99.90 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-14.30.05.147753 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533606438 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79686 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.62 | 99.76 | 99.66 | 99.62 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.24.05.126406 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533606446 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12725 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.87 | 99.81 | 99.85 | 99.87 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-14.44.19.427104 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533606477 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11718 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.92 | 99.78 | 99.78 | 99.92 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MISSING INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-12.54.33.547729 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533606581 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00088 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.66 | 100.05 | 99.90 | 99.66 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.25.07.996575 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533606628 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76980 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.72 | 99.77 | 99.70 | 99.72 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-08.40.33.651115 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533606629 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70347 | 00000 | N |  |  | 99.69 | 99.64 | 99.71 | 99.69 | 99.64 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-14.42.13.320992 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533606650 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07243 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 100.12 | 100.13 | 100.10 | 100.12 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-15.30.45.046396 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 533606662 | 20250605 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77478 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.94 | 99.91 | 99.86 | 99.94 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-11.05.55.727632 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533606776 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60980 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.64 | 99.98 | 99.77 | 99.64 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.24.05.225776 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533606801 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73342 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.70 | 99.91 | 99.75 | 99.70 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-14.58.10.913643 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533606812 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74001 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.80 | 99.92 | 99.82 | 99.80 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-12.39.11.839258 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533606820 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89940 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.62 | 99.89 | 99.82 | 99.62 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-14.33.24.223566 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533606840 | 20250605 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15382 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.93 | 99.97 | 99.89 | 99.93 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-11.05.55.753677 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533606884 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40310 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.85 | 99.98 | 99.68 | 99.85 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.53.03.382406 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 533606907 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04796 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.59 | 100.01 | 99.86 | 99.59 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-08.40.33.754409 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533606940 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63657 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.98 | 99.95 | 99.96 | 99.98 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-10.26.55.884106 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533607008 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16207 | 00000 | N | Y | Y | 99.57 | 99.58 | 99.95 | 99.57 | 99.58 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.55.04.993151 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533607033 | 20250519 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90018 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.01 | 100.04 | 100.04 | 100.01 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-07.58.23.829872 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 04 | EH006 | 533607093 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64507 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.88 | 100.03 | 99.96 | 99.88 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-15.27.58.110238 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533607130 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19574 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.69 | 99.84 | 99.81 | 99.69 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-13.24.51.619729 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533607189 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00016 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.94 | 100.08 | 99.99 | 99.94 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-13.14.42.317940 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EH006 | 533607250 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03859 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.78 | 99.92 | 99.91 | 99.78 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.04.50.368551 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533607263 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23247 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.98 | 99.90 | 99.87 | 99.98 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-11.37.53.196947 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533607263 | 20251023 | 2 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23247 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 100.04 | 99.95 | 99.91 | 100.04 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-11.37.53.223992 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533607295 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | -86860 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.58 | 99.77 | 99.74 | 99.58 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | - IN FRONT OF KW | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-14.23.15.149539 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533607475 | 20250207 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06098 | 00000 | N | Y | Y | 99.07 | 99.20 | 99.11 | 99.07 | 99.20 | 99.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-08.00.40.820927 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533607520 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46286 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.65 | 99.82 | 99.71 | 99.65 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-15.47.20.096611 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | EH006 | 533607573 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05491 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 100.05 | 100.13 | 100.08 | 100.05 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-14.16.04.602183 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533607603 | 20250513 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48988 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.80 | 99.77 | 99.76 | 99.80 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-15.47.10.292331 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EH006 | 533607673 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02962 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.51 | 99.98 | 99.73 | 99.51 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.58.01.301072 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533607707 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83353 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 99.99 | 100.15 | 100.04 | 99.99 | 100.15 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-09.14.18.823616 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533607807 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.80 | 100.02 | 99.79 | 99.80 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-08.14.31.671288 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533607828 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11728 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.79 | 99.82 | 99.81 | 99.79 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OE NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-14.25.08.586292 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533607850 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97395 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.90 | 100.10 | 99.74 | 99.90 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-13.24.51.729400 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533607843 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89567 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 99.82 | 99.96 | 99.93 | 99.82 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-15.22.31.948626 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533607878 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99854 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.69 | 99.93 | 99.86 | 99.69 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-12.54.33.588147 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533607913 | 20250415 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87381 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.10 | 100.07 | 100.00 | 100.10 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION TO TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.04.38.438384 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533607921 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35382 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.89 | 99.98 | 99.92 | 99.89 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-09.46.24.794474 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 533607930 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37146 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.74 | 99.66 | 99.70 | 99.74 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-15.29.43.986541 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533607940 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27927 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.03 | 100.37 | 100.01 | 100.03 | 100.37 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-14.44.19.451513 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533607962 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35136 | 00000 | N | Y | Y | 100.20 | 100.20 | 100.22 | 100.20 | 100.20 | 100.22 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-09.55.12.815068 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533607964 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78356 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.64 | 99.82 | 99.81 | 99.64 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-10.48.28.680690 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533608003 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07297 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.15 | 99.98 | 99.98 | 100.15 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-14.30.05.179085 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533608036 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00051 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 100.03 | 100.03 | 99.96 | 100.03 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-10.48.28.781323 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533608082 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70513 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.83 | 99.98 | 99.89 | 99.83 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-13.24.51.844573 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533608141 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39372 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.72 | 99.97 | 99.89 | 99.72 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.24.05.333081 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533608203 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65055 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.80 | 99.82 | 99.80 | 99.80 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-09.47.54.467241 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533608333 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22075 | 00000 | N |  |  | 99.58 | 99.49 | 99.66 | 99.58 | 99.49 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-15.42.54.129154 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533608343 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18241 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.93 | 99.99 | 99.96 | 99.93 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-11.51.55.648110 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533608349 | 20250421 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-13.31.30.693105 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533608355 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37388 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.67 | 99.75 | 99.72 | 99.67 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-09.14.18.852548 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533608357 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.65 | 99.81 | 99.77 | 99.65 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-09.14.18.877915 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533608348 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01596 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.89 | 100.03 | 99.88 | 99.89 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-09.44.56.089249 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 04 | EH006 | 533608400 | 20250408 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 75876 | 75876 | N |  |  | 100.05 | 99.82 | 100.06 | 100.05 | 99.82 | 100.06 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2E | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-13.18.32.302745 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | EH006 | 533608472 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | POTINAL CLIP MISSING |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-09.42.20.317310 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533608463 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13862 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.87 | 99.81 | 99.88 | 99.87 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-09.30.24.614519 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533608488 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43521 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.66 | 99.83 | 99.79 | 99.66 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-14.35.18.869130 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | EH006 | 533608478 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-15.27.18.570951 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533608507 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79066 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 100.01 | 99.81 | 99.77 | 100.01 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-07.39.33.978064 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533608520 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72810 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.86 | 99.88 | 99.82 | 99.86 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-10.31.06.553291 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533608535 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13487 | 00000 | N | Y | Y | 100.15 | 100.02 | 100.03 | 100.15 | 100.02 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.19.09.734312 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533608548 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00915 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.79 | 99.95 | 99.89 | 99.79 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.04.50.407384 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533608638 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.95 | 99.91 | 99.92 | 99.95 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-10.19.55.285671 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533608659 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.05 | 100.13 | 100.04 | 100.05 | 100.13 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CRACKED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-12.09.53.655730 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533608689 | 20250519 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57459 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.91 | 100.08 | 99.95 | 99.91 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-07.58.23.929090 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 04 | EH006 | 533608713 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60828 | 00000 | N | Y | Y | 100.12 | 100.14 | 100.15 | 100.12 | 100.14 | 100.15 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-15.32.35.487690 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533608799 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30054 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.91 | 99.98 | 99.96 | 99.91 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.02.55.068168 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533608839 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.04.50.436045 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533608842 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75235 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.91 | 100.10 | 99.99 | 99.91 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.07.57.301574 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533608962 | 20250508 | 1 | 16 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54448 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | MUD INSIDE METER , WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-14.42.13.689511 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533608970 | 20250519 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65023 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 99.94 | 100.07 | 100.06 | 99.94 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-07.58.24.025973 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 04 | EH006 | 533608966 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06754 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.99 | 100.05 | 99.99 | 99.99 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-09.30.24.720375 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533609005 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28454 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.83 | 99.99 | 99.89 | 99.83 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-15.47.20.123271 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | EH006 | 533609058 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64483 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.76 | 99.84 | 99.81 | 99.76 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-08.49.33.642714 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533609150 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73352 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.58.01.405227 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533609267 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00047 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.71 | 99.86 | 99.78 | 99.71 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-14.28.57.749510 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533609269 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16234 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.70 | 99.81 | 99.76 | 99.70 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.24.22.307451 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533609367 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28731 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.67 | 99.77 | 99.66 | 99.67 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.16.31.541672 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533609383 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12259 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.90 | 99.95 | 99.94 | 99.90 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-14.53.18.325415 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533609407 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | FULL OF MUD | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.55.047059 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533609433 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80514 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.71 | 99.86 | 99.81 | 99.71 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-14.32.36.096086 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533609565 | 20250416 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 76206 | 76206 | N |  |  | 100.00 | 99.90 | 99.98 | 100.00 | 99.90 | 99.98 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2E | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-16-11.50.33.877298 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-16
03 | 04 | EH006 | 533609621 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34933 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.62 | 99.85 | 99.78 | 99.62 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-12.46.14.049059 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EH006 | 533609737 | 20250415 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 60222 | 60222 | N |  |  | 99.95 | 99.67 | 99.97 | 99.95 | 99.67 | 99.97 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | ADVISED HOMEOWNER THEIR POLE WAS ABOUT TO BREAK AN | [6 empty] | K5I2E | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-09.05.38.011557 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533609742 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33375 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.72 | 100.06 | 99.89 | 99.72 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.58.01.512039 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533609744 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00520 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.87 | 99.82 | 99.83 | 99.87 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-14.23.15.258224 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533609746 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81046 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.85 | 99.93 | 99.73 | 99.85 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.19.09.761702 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533609798 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00298 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.72 | 99.76 | 99.73 | 99.72 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-14.42.13.809652 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533609807 | 20250305 | 1 | 09 | FD | 9 | N | CHAPMAR1 | 0.000 |  |  | 85182 | 85182 | N |  |  | 100.06 | 100.02 | 100.07 | 100.06 | 100.02 | 100.07 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-15.17.37.285762 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | EH006 | 533609848 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88773 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.86 | 99.89 | 99.84 | 99.86 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-12.24.39.656936 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533609865 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39461 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.74 | 99.99 | 99.83 | 99.74 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-15.47.20.150391 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | EH006 | 533609918 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-14.23.15.364209 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533609923 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58110 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.12 | 99.98 | 100.04 | 100.12 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-10.19.55.425821 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533609928 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13610 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 100.12 | 100.06 | 100.09 | 100.12 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-09.44.56.190144 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 04 | EH006 | 533609988 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45629 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.95 | 99.99 | 99.95 | 99.95 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-09.44.43.654112 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533610077 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02220 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.99 | 100.01 | 99.98 | 99.99 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-10.28.42.091554 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EH006 | 533610076 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74059 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.85 | 100.17 | 99.86 | 99.85 | 100.17 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-09.47.54.567426 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533610088 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-12.33.28.373568 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533610148 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.80 | 99.80 | 99.77 | 99.80 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-14.09.10.586050 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533610231 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-13.51.56.834961 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533610290 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64782 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 99.95 | 100.07 | 100.04 | 99.95 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.09.18.872803 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533610347 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07083 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.92 | 99.97 | 99.94 | 99.92 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-12.33.28.483267 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533610420 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10377 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.80 | 99.88 | 99.81 | 99.80 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-14.45.44.610950 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EH006 | 533610431 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08182 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.03 | 99.89 | 100.00 | 100.03 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-15.44.33.383506 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533610424 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57703 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.01 | 100.14 | 100.00 | 100.01 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-10.26.55.916737 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533610502 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08482 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.04 | 100.13 | 100.01 | 100.04 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-10.26.55.946206 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533610504 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91677 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.61 | 99.85 | 99.77 | 99.61 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-08.30.55.613929 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533610560 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.78 | 99.87 | 99.86 | 99.78 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-15.27.33.281712 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533610623 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88509 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.84 | 99.86 | 99.83 | 99.84 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.32.58.630512 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EH006 | 533610668 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17189 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.76 | 99.67 | 99.68 | 99.76 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.39.37.813984 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533610684 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69165 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.06 | 100.07 | 100.02 | 100.06 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-12.01.42.255630 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533610718 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82384 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.86 | 99.94 | 99.89 | 99.86 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-14.19.22.478351 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533610724 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75627 | 00000 | N |  |  | 99.91 | 99.89 | 99.92 | 99.91 | 99.89 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-14.29.23.686230 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533610769 | 20250611 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05864 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.06 | 100.04 | 99.93 | 100.06 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.39.18.953758 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | EH006 | 533610822 | 20250520 | 1 | 16 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19204 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-14.19.22.513136 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533610829 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89229 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.93 | 99.95 | 99.92 | 99.93 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-14.19.22.548429 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533610831 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81083 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.66 | 99.68 | 99.68 | 99.66 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-10.35.15.205933 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533610842 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.57 | 99.50 | 99.62 | 99.57 | 99.50 | 99.62 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CRACK DISPLAY & MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-14.29.23.793218 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533610870 | 20250408 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 84200 | 84200 | N |  |  | 99.76 | 99.54 | 99.77 | 99.76 | 99.54 | 99.77 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2E | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-15.36.31.303827 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | EH006 | 533610950 | 20250605 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92923 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.85 | 99.94 | 99.90 | 99.85 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-11.05.55.782015 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533610986 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51597 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.82 | 100.03 | 99.95 | 99.82 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.15.01.502471 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 533610975 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00187 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.86 | 99.77 | 99.71 | 99.86 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.09.14.419938 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533611008 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32216 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.78 | 99.98 | 99.85 | 99.78 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-15.47.20.179841 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | EH006 | 533611030 | 20250521 | 1 | 16 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87210 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-12.59.26.695466 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533611049 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 1 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15127 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.82 | 99.93 | 99.87 | 99.82 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-09.46.41.254180 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533611051 | 20250703 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42882 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.62 | 99.98 | 99.87 | 99.62 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-13.36.36.709786 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EH006 | 533611213 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41576 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.97 | 100.03 | 100.00 | 99.97 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.03.51.228311 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533611229 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0712407 | 00000 | N | Y | Y | 99.59 | 99.59 | 99.61 | 99.59 | 99.59 | 99.61 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-14.00.39.311715 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533611279 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33852 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.98 | 100.01 | 99.99 | 99.98 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-13.14.48.906077 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533611327 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73484 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.93 | 99.96 | 99.91 | 99.93 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-10.35.15.237104 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533611374 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01160 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.93 | 100.02 | 99.98 | 99.93 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-14.44.28.008782 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533611377 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71525 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.20 | 100.09 | 100.06 | 100.20 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.16.31.595933 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533618554 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92969 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.97 | 100.01 | 99.91 | 99.97 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-12.55.48.634619 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533611411 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03253 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.02 | 99.98 | 99.99 | 100.02 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-14.58.10.939142 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533618558 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25643 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.95 | 99.85 | 99.93 | 99.95 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-09.44.43.768413 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533618563 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09529 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.11 | 100.02 | 99.96 | 100.11 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-11.02.09.945056 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533618572 | 20250506 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95077 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.66 | 99.85 | 99.82 | 99.66 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-07.59.29.818977 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533618637 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52130 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.73 | 99.92 | 99.75 | 99.73 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.15.42.083410 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533618627 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57662 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.13 | 100.05 | 100.06 | 100.13 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-15.10.16.441649 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533618639 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08045 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.83 | 99.81 | 99.83 | 99.83 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-14.56.38.994470 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533649873 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66495 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.73 | 99.85 | 99.85 | 99.73 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-14.28.57.773580 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533649872 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23464 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.80 | 99.60 | 99.78 | 99.80 | 99.60 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-15.44.33.494020 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533649917 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71495 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.82 | 99.66 | 99.67 | 99.82 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-13.58.42.818564 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EH006 | 533649919 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45589 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.65 | 99.91 | 99.90 | 99.65 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-12.33.28.596318 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533649918 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 514 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.95 | 100.02 | 99.94 | 99.95 | 100.02 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.55.224441 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533649967 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36941 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.00 | 99.94 | 99.94 | 100.00 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.03.51.342016 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533650090 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67475 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.95 | 99.98 | 99.92 | 99.95 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-08.14.31.697158 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533650131 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18239 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.01 | 100.14 | 100.06 | 100.01 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.40.56.210630 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533650145 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81264 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.68 | 99.77 | 99.76 | 99.68 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-14.19.22.579914 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533650137 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09655 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.97 | 99.98 | 99.99 | 99.97 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.30.13.129956 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 04 | EH006 | 533650192 | 20250408 | 1 | 07 | FD | 9 | N | CHAPMAR1 | 0.000 |  |  | 36886 | 36886 | N |  |  | 100.03 | 99.86 | 100.06 | 100.03 | 99.86 | 100.06 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2F | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-15.04.32.681606 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | EH006 | 533650336 | 20250416 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 7641 | 7641 | N |  |  | 100.06 | 99.96 | 100.08 | 100.06 | 99.96 | 100.08 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2F | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-16-17.13.35.322009 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-16
03 | 04 | EH006 | 533650415 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14534 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 100.10 | 99.94 | 99.94 | 100.10 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-15.07.15.453438 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533650444 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19829 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.98 | 100.01 | 100.01 | 99.98 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.39.37.932878 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533650462 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39178 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.95 | 99.89 | 99.83 | 99.95 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-14.19.22.607494 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533650495 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00042 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.94 | 99.95 | 99.93 | 99.94 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-14.57.02.338528 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533650601 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72205 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.03 | 99.97 | 99.98 | 100.03 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD TERMINAL BLADE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.36.38.258387 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533650683 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00190 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.85 | 99.95 | 99.86 | 99.85 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-08.28.11.592190 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533650754 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05806 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.68 | 99.85 | 99.76 | 99.68 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.24.22.342279 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533650777 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06095 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.80 | 99.86 | 99.84 | 99.80 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.03.51.454357 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533650785 | 20250415 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 8584 | 8584 | N |  |  | 100.00 | 100.01 | 99.99 | 100.00 | 100.01 | 99.99 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2F | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-09.42.34.906773 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533650850 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03274 | 00000 | N | Y | Y | 99.64 | 99.34 | 99.79 | 99.64 | 99.34 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.24.05.444332 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533650882 | 20250417 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 1884 | 1884 | N |  |  | 100.14 | 100.05 | 100.16 | 100.14 | 100.05 | 100.16 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2F | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-17-15.30.35.527164 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-17
03 | 04 | EH006 | 533650887 | 20250416 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 59170 | 59170 | N |  |  | 100.05 | 99.78 | 100.13 | 100.05 | 99.78 | 100.13 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2F | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-16-16.28.34.030665 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-16
03 | 04 | EH006 | 533650919 | 20250603 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11511 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.97 | 99.74 | 99.76 | 99.97 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-15.27.21.765345 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533650924 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71027 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.61 | 100.05 | 99.91 | 99.61 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-09.14.18.905831 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533650941 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49916 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.09 | 99.99 | 100.03 | 100.09 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-15.42.54.162006 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533650987 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33873 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.53 | 99.80 | 99.61 | 99.53 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.24.22.378852 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533650992 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23244 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.85 | 99.81 | 99.88 | 99.85 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-09.47.54.672235 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533651073 | 20250519 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91700 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.00 | 100.02 | 100.01 | 100.00 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-07.58.24.126857 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 04 | EH006 | 533651084 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64958 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.76 | 99.87 | 99.84 | 99.76 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-14.38.49.117166 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533651126 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED TERMINAL BLADE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-14.38.10.694077 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533651352 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39665 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.00 | 100.04 | 100.02 | 100.00 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-08.56.42.825971 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533651490 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12864 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.78 | 99.95 | 99.90 | 99.78 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-08.52.14.341717 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EH006 | 533651538 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82356 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.99 | 99.90 | 99.87 | 99.99 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-09.55.12.852955 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533651594 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38826 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.78 | 99.89 | 99.81 | 99.78 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-09.14.18.934907 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533651651 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20736 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.86 | 99.88 | 99.86 | 99.86 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-08.47.23.938182 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533651709 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60384 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.70 | 99.79 | 99.74 | 99.70 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-08.40.33.860308 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533651810 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84151 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.80 | 99.92 | 99.90 | 99.80 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-09.18.45.443513 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533651837 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15723 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.76 | 100.00 | 99.90 | 99.76 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-12.39.16.323881 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533651891 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04230 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.95 | 100.01 | 99.95 | 99.95 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-11.13.23.786217 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533651911 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80392 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.93 | 99.89 | 99.85 | 99.93 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-13.21.23.471373 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533651902 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61649 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.70 | 99.78 | 99.79 | 99.70 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-13.14.48.940611 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533651983 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05637 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.70 | 99.81 | 99.77 | 99.70 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-14.34.38.835834 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533651991 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79742 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.04 | 99.99 | 99.99 | 100.04 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-09.18.45.467364 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533656696 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20180 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.91 | 99.86 | 99.79 | 99.91 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-15.22.31.971134 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533656735 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95916 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.77 | 99.69 | 99.70 | 99.77 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKRN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-11.01.22.236426 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533656740 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15392 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.79 | 99.82 | 99.81 | 99.79 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-09.47.54.775016 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533656785 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73302 | 00000 | N | Y | Y | 100.14 | 100.09 | 100.17 | 100.14 | 100.09 | 100.17 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-12.04.20.434384 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533656796 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93468 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.05 | 100.03 | 100.05 | 100.05 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-09.22.30.146632 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533656818 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49984 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.08 | 99.95 | 100.02 | 100.08 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-09.22.30.187084 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533656931 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00982 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.74 | 99.76 | 99.72 | 99.74 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-09.44.15.773369 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533656973 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98706 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.97 | 100.03 | 100.02 | 99.97 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.09.00.295083 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533657008 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58873 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.83 | 100.09 | 99.95 | 99.83 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.15.42.186162 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533657015 | 20250707 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56497 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.81 | 99.98 | 99.85 | 99.81 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-08.30.23.382180 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 04 | EH006 | 533657020 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07616 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.83 | 99.87 | 99.83 | 99.83 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.16.22.549450 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533657023 | 20250421 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10970 | 00000 | N | Y | Y | 99.52 | 99.71 | 99.60 | 99.52 | 99.71 | 99.60 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-14.34.46.598106 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533657042 | 20250703 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09808 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.79 | 99.92 | 99.77 | 99.79 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-13.36.36.750578 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EH006 | 533673354 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60855 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.84 | 99.93 | 99.89 | 99.84 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-09.46.41.358648 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533673385 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25499 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.70 | 99.85 | 99.80 | 99.70 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-15.32.28.146865 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533673417 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94082 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.81 | 100.00 | 99.95 | 99.81 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-15.22.31.998354 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533673439 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22131 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.24 | 99.66 | 99.60 | 99.24 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-09.55.12.885303 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533673475 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74530 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.85 | 99.94 | 99.85 | 99.85 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.14.33.763620 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533673570 | 20250107 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59795 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.72 | 99.99 | 99.94 | 99.72 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-07-14.43.41.632521 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-07
03 | 04 | EH006 | 533673611 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94693 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.96 | 99.88 | 99.89 | 99.96 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-08.52.14.375199 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EH006 | 533673735 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69543 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.42 | 99.68 | 99.83 | 99.42 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | DARK DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.11.21.203988 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533673764 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00035 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.63 | 99.92 | 99.81 | 99.63 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.21.04.722553 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 04 | EH006 | 533673779 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01269 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.68 | 99.54 | 99.66 | 99.68 | 99.54 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-09.22.30.224835 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533673864 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55464 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.59 | 99.88 | 99.80 | 99.59 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-12.46.14.078570 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EH006 | 533673892 | 20250423 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84182 | 0 | N | Y | Y | 100.04 | 99.86 | 100.00 | 100.04 | 99.86 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 04 | K5SAM | NO ACK OR NAK | [6 empty] | K5I2F | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-13.59.23.851945 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | EH006 | 533673922 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39584 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.79 | 99.97 | 99.95 | 99.79 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-09.03.42.890604 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533673947 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98927 | 00000 | N | Y | Y | 99.59 | 99.59 | 99.61 | 99.59 | 99.59 | 99.61 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-13.45.03.708267 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533673969 | 20250602 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47846 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.43 | 99.74 | 99.69 | 99.43 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-10.03.12.803890 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533674002 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01321 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.81 | 99.73 | 100.00 | 99.81 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.53.03.434723 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 533674019 | 20250107 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36807 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.65 | 99.93 | 99.85 | 99.65 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-07-14.43.41.663169 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-07
03 | 04 | EH006 | 533674050 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20220 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.88 | 99.96 | 99.89 | 99.88 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-13.22.13.546464 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 533674055 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82696 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.50 | 99.72 | 99.65 | 99.50 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-10.19.35.809820 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 533674084 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95672 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.79 | 99.84 | 99.78 | 99.79 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-15.29.44.087524 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533674119 | 20250403 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59119 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.68 | 99.93 | 99.88 | 99.68 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-09.09.05.230448 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 533674126 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33866 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.57 | 99.76 | 99.76 | 99.57 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-09.59.53.879810 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 04 | EH006 | 533674146 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52008 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 99.94 | 100.10 | 100.04 | 99.94 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-14.42.24.241549 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533674375 | 20250718 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54587 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.77 | 100.03 | 99.95 | 99.77 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.38.59.423502 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | EH006 | 533674395 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06888 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.85 | 99.90 | 99.91 | 99.85 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-14.57.02.375416 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533674526 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54561 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.69 | 99.83 | 99.85 | 99.69 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-15.44.54.262442 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533674540 | 20250430 | 1 | 16 | SH | 9 | Y | S137841 | 0.000 |  |  | 83530 | 83530 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 04 | K5SAM | METER WILL NOT PULSE FOR TEST | [6 empty] | K5I2F | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-12.38.45.724620 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533674554 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53584 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.66 | 99.79 | 99.70 | 99.66 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-09.03.43.248425 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533674644 | 20250407 | 1 | 16 | SH | 9 | Y | S137841 | 0.000 |  |  | 24979 | 24979 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 04 | K5SAM | STOPPED METER WILL NOT PULSE | [6 empty] | K5I2F | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-13.03.45.336151 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533674714 | 20250107 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00187 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.64 | 99.84 | 99.79 | 99.64 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-07-14.43.41.686336 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-07
03 | 04 | EH006 | 533674747 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50463 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.93 | 99.79 | 99.97 | 99.93 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.10.02.416657 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 04 | EH006 | 533674755 | 20250507 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21939 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.78 | 99.94 | 99.90 | 99.78 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | [10 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-12.20.18.499766 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 533674868 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39096 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 99.79 | 100.05 | 99.98 | 99.79 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-08.55.25.504471 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 533674963 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84029 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.63 | 99.92 | 99.84 | 99.63 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-13.11.40.011531 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 533674995 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16523 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.50 | 99.80 | 99.70 | 99.50 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-13.14.42.370032 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EH006 | 533675041 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00450 | 00000 | N |  |  | 99.91 | 99.95 | 99.99 | 99.91 | 99.95 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-11.02.09.976997 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533675055 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19554 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.63 | 99.68 | 99.62 | 99.63 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-08.49.33.679649 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533675068 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31129 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.74 | 99.97 | 99.92 | 99.74 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-14.57.45.410993 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533675059 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81934 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.77 | 99.66 | 99.76 | 99.77 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-09.22.30.258631 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533675177 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12448 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.64 | 99.81 | 99.81 | 99.64 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.51.255531 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533675213 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00027 | 00000 | N | Y | Y | 100.18 | 100.17 | 100.20 | 100.18 | 100.17 | 100.20 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-12.27.37.272671 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533675223 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73111 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.37 | 99.73 | 99.60 | 99.37 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.58.01.623896 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533675269 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15483 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.80 | 99.99 | 99.95 | 99.80 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-12.48.47.830169 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | EH006 | 533675291 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16063 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.66 | 99.74 | 99.75 | 99.66 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-14.53.18.361880 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533675429 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87723 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.83 | 99.70 | 99.82 | 99.83 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-13.30.22.555610 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533675431 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10948 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.53 | 99.76 | 99.72 | 99.53 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-13.58.42.936663 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EH006 | 533675609 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32252 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.63 | 99.76 | 99.74 | 99.63 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-14.57.02.409511 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533675644 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00727 | 00000 | N | Y | Y | 100.20 | 100.12 | 100.21 | 100.20 | 100.12 | 100.21 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MISSING INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.24.28.146229 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | EH006 | 533675661 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41345 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 99.98 | 100.08 | 100.05 | 99.98 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.25.621634 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533675735 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80509 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.60 | 100.11 | 99.91 | 99.60 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-12.55.48.888096 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533675772 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97792 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 99.99 | 100.06 | 100.06 | 99.99 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.01.34.025569 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EH006 | 533675785 | 20250513 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05178 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.79 | 99.86 | 99.81 | 99.79 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-15.47.10.404846 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EH006 | 533675831 | 20250602 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26608 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.86 | 100.02 | 99.92 | 99.86 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-10.03.12.838761 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533675886 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05132 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.63 | 99.91 | 99.83 | 99.63 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | WATER INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-11.51.55.761302 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533675970 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.24.22.426240 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533675982 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64524 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.83 | 99.88 | 99.86 | 99.83 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.53.03.468092 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 533676003 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33015 | 00000 | N |  |  | 99.71 | 99.56 | 99.94 | 99.71 | 99.56 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-09.03.43.389261 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533676015 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74322 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.76 | 99.92 | 99.88 | 99.76 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-13.31.30.811761 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533676049 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79436 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.86 | 99.73 | 99.88 | 99.86 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-13.00.37.686776 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533676035 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 710 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.95 | 99.86 | 99.93 | 99.95 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-15.28.00.192737 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 533676035 | 20251113 | 2 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00710 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.94 | 99.84 | 99.92 | 99.94 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-15.28.00.298875 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 533676113 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69436 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.76 | 99.93 | 99.90 | 99.76 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.24.28.184302 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | EH006 | 533676111 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71609 | 00000 | N |  |  | 99.77 | 99.62 | 99.79 | 99.77 | 99.62 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-12.54.33.615873 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533676154 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43190 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.71 | 99.90 | 99.84 | 99.71 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.51.293057 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533676174 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11410 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.95 | 99.74 | 99.92 | 99.95 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-09.49.55.759599 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EH006 | 533676212 | 20250403 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98024 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-09.09.05.262966 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 533676215 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95448 | 00000 | N |  |  | 99.84 | 99.72 | 99.89 | 99.84 | 99.72 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-12.04.20.542567 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533676266 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18657 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.68 | 100.03 | 99.95 | 99.68 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.51.331886 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533676323 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35127 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.86 | 99.89 | 99.88 | 99.86 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-09.46.41.465374 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533676329 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16161 | 00000 | N |  |  | 99.89 | 99.81 | 99.96 | 99.89 | 99.81 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-09.18.45.493319 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533676404 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00564 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.97 | 100.02 | 99.95 | 99.97 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.15.01.531344 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 533676465 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91593 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.63 | 99.81 | 99.79 | 99.63 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-13.04.52.544670 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533676501 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84950 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.73 | 99.94 | 99.91 | 99.73 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-14.53.18.400132 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533676505 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89796 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.66 | 99.75 | 99.74 | 99.66 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-14.30.05.219426 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533676549 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08859 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.78 | 99.96 | 99.90 | 99.78 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-14.42.13.915738 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533676565 | 20250513 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y2 | 99.66 | 99.51 | 99.71 | 99.66 | 99.51 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-15.47.10.520031 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EH006 | 533676568 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66190 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.86 | 99.94 | 99.90 | 99.86 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-15.27.27.348260 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533676577 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17943 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.61 | 99.78 | 99.73 | 99.61 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-08.52.14.404328 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EH006 | 533676587 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00014 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.51 | 99.85 | 99.69 | 99.51 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-11.54.34.302158 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533676822 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56599 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.80 | 99.99 | 99.88 | 99.80 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-14.16.04.708367 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533676840 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15275 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.53 | 99.75 | 99.65 | 99.53 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-08.57.21.370272 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EH006 | 533676849 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17415 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.72 | 99.93 | 99.93 | 99.72 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-14.53.18.426643 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533676900 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34447 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.62 | 99.95 | 99.82 | 99.62 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-08.57.21.392390 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EH006 | 533676961 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22877 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.61 | 99.88 | 99.79 | 99.61 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-09.44.15.809584 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533676967 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68738 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.75 | 99.83 | 99.81 | 99.75 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-14.02.17.103980 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533677011 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64170 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.76 | 99.96 | 99.88 | 99.76 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-13.14.42.414631 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EH006 | 533677070 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04510 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.79 | 99.99 | 99.95 | 99.79 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-14.44.28.117177 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533677110 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01803 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.87 | 99.93 | 99.91 | 99.87 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.07.57.331939 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533677178 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79285 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.94 | 99.98 | 99.97 | 99.94 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-14.37.40.564926 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533677249 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 7498/0 | 00000 | N | Y |  | 99.88 | 99.75 | 100.00 | 99.88 | 99.75 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-11.52.02.081284 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EH006 | 533677285 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25962 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.64 | 99.95 | 99.86 | 99.64 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-10.49.39.952501 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EH006 | 533677311 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89101 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.69 | 100.01 | 99.96 | 99.69 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OE NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.51.364923 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533677338 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18808 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.64 | 99.72 | 99.70 | 99.64 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-14.02.45.871788 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533677345 | 20250602 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01089 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.68 | 99.94 | 99.91 | 99.68 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-10.03.12.882733 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533677346 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34636 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.67 | 99.87 | 99.81 | 99.67 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MISSING INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.02.55.175979 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533677386 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30848 | 00000 | N | Y | Y | 99.51 | 99.33 | 99.49 | 99.51 | 99.33 | 99.49 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-08.30.55.726178 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533677408 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58501 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.69 | 99.90 | 99.82 | 99.69 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-14.28.57.796652 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533677431 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52779 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.65 | 99.87 | 99.82 | 99.65 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-11.42.07.837566 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533677435 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05935 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.70 | 99.79 | 99.84 | 99.70 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-14.28.57.828887 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533677533 | 20250602 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62001 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.90 | 99.99 | 99.94 | 99.90 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-10.03.12.924128 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533677552 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17598 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 99.90 | 100.18 | 100.09 | 99.90 | 100.18 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-08.56.42.934245 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533677703 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14457 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.64 | 99.97 | 99.82 | 99.64 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-14.34.38.889142 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533677789 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19099 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.85 | 99.93 | 99.87 | 99.85 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-15.22.32.032295 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533678003 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49316 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.82 | 99.86 | 99.80 | 99.82 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-06.42.16.599894 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533678016 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04943 | 00000 | N |  |  | 99.72 | 99.65 | 99.78 | 99.72 | 99.65 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-14.09.10.689475 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533678023 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 4054 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.69 | 99.92 | 99.89 | 99.69 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-12.43.37.814789 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533678025 | 20250513 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08542 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.89 | 100.03 | 99.98 | 99.89 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-15.47.10.636825 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EH006 | 533678034 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56654 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.80 | 99.97 | 99.94 | 99.80 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-14.53.18.451995 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533678041 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83174 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.67 | 99.88 | 99.82 | 99.67 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKRN INYERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.01.34.056508 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EH006 | 533728943 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55997 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.60 | 99.75 | 99.78 | 99.60 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.24.00.473081 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 533728940 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01191 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.91 | 99.86 | 99.88 | 99.91 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-09.44.56.294774 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 04 | EH006 | 533728964 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99002 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.89 | 99.85 | 99.79 | 99.89 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.16.22.652366 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533728968 | 20250718 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28635 | 00000 | N |  |  | 99.69 | 99.81 | 99.74 | 99.69 | 99.81 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.38.59.533362 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | EH006 | 533729014 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97258 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.81 | 100.01 | 99.93 | 99.81 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-14.57.02.450106 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533729043 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34156 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.85 | 100.09 | 99.95 | 99.85 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-12.24.39.787857 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533729043 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 100.13 | 100.07 | 100.09 | 100.13 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-15.30.19.343372 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533729137 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03127 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.83 | 99.72 | 99.73 | 99.83 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-13.14.48.976971 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533729156 | 20250619 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00001 | 00000 | N | Y | Y | 99.57 | 99.43 | 99.77 | 99.57 | 99.43 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.53.59.789198 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | EH006 | 533729238 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54062 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.12 | 100.05 | 100.00 | 100.12 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-15.12.17.519285 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533729255 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27233 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.80 | 99.61 | 99.77 | 99.80 | 99.61 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-08.14.31.722711 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533729299 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99615 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.13 | 100.05 | 100.03 | 100.13 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.39.38.063950 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533729311 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07598 | 00000 | N |  |  | 100.07 | 100.12 | 100.12 | 100.07 | 100.12 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-12.43.37.919844 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533729311 | 20250402 | 2 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07598 | 00000 | N |  |  | 100.14 | 100.12 | 100.18 | 100.14 | 100.12 | 100.18 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-12.43.38.017411 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533729398 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43648 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.15 | 99.99 | 99.97 | 100.15 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-08.49.33.708070 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533729404 | 20250718 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29732 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.75 | 99.82 | 99.81 | 99.75 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.38.59.644944 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | EH006 | 533729439 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47836 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 100.04 | 99.95 | 99.92 | 100.04 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-12.27.32.224887 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533729453 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.96 | 99.97 | 99.89 | 99.96 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-14.32.36.132636 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533729477 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15918 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.03 | 100.10 | 100.05 | 100.03 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-12.04.20.649666 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533729496 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82146 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.51 | 99.77 | 99.62 | 99.51 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.24.28.208918 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | EH006 | 533729499 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17717 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.84 | 99.91 | 99.85 | 99.84 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-11.46.32.514016 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 533729501 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26746 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.00 | 99.88 | 100.00 | 100.00 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-14.00.39.416609 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533729518 | 20250619 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36602 | 00000 | N | Y | Y | 99.54 | 99.42 | 99.80 | 99.54 | 99.42 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.53.59.843588 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | EH006 | 533729526 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97442 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.04 | 99.98 | 99.98 | 100.04 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-15.14.08.580386 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 04 | EH006 | 533729530 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.24.05.562113 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533729622 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92284 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.80 | 99.71 | 99.70 | 99.80 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-12.39.11.949950 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533729650 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71712 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.77 | 99.79 | 99.76 | 99.77 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-15.32.28.260894 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533729731 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18459 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.87 | 99.89 | 99.81 | 99.87 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.09.18.979671 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533729739 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15559 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.74 | 99.89 | 99.78 | 99.74 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.40.56.325779 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533729747 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93427 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.85 | 100.14 | 99.83 | 99.85 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.07.57.364125 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533729810 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06230 | 00000 | N | Y | Y | 99.50 | 99.57 | 99.76 | 99.50 | 99.57 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-11.54.34.366806 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533729907 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72122 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.76 | 99.87 | 99.84 | 99.76 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-13.51.56.954451 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533729987 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00607 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.91 | 99.80 | 99.76 | 99.91 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-10.31.06.592417 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533729994 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00464 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.79 | 99.82 | 99.76 | 99.79 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-12.05.50.975036 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533730084 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53153 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.72 | 99.97 | 99.85 | 99.72 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-14.25.08.640351 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533730181 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56410 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.85 | 99.77 | 99.73 | 99.85 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.02.55.287281 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533730190 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.58.01.749363 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533730233 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00231 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.79 | 99.86 | 99.80 | 99.79 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-10.28.57.343191 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533730243 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04642 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.74 | 99.83 | 99.80 | 99.74 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-15.32.28.371445 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533730255 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45384 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.99 | 100.03 | 99.97 | 99.99 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-14.42.14.025594 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533730281 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08408 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.69 | 99.68 | 99.62 | 99.69 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-10.19.55.533988 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533730284 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | WIRES UNPLUGER INSIDE POT CLIP MISSING |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-10.19.55.648853 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533730307 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07124 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.85 | 99.83 | 99.88 | 99.85 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-14.00.39.519021 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533730306 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45629 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.97 | 99.98 | 99.96 | 99.97 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-09.44.43.885230 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533730340 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17800 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.97 | 99.93 | 99.92 | 99.97 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.02.55.395764 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533730355 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86343 | 00000 | N | Y | Y | 99.58 | 99.37 | 99.71 | 99.58 | 99.37 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.40.56.430404 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533730431 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06419 | 00000 | N |  |  | 99.60 | 99.41 | 99.75 | 99.60 | 99.41 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-13.24.51.951840 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533730455 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01865 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.06 | 100.10 | 100.00 | 100.06 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-15.30.45.154467 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 533730465 | 20250718 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72308 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.77 | 99.88 | 99.85 | 99.77 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.38.59.762641 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | EH006 | 533730512 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64831 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.95 | 99.95 | 99.93 | 99.95 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.04.50.468088 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533730516 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24382 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.10 | 100.07 | 100.03 | 100.10 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-10.35.15.266619 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533730521 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64926 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.92 | 99.86 | 99.81 | 99.92 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-15.32.30.955684 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533730545 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.87 | 99.88 | 99.85 | 99.87 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-13.51.57.061369 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533730555 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38078 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.67 | 99.98 | 99.81 | 99.67 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-10.35.15.292485 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533730558 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93155 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 99.94 | 99.72 | 100.08 | 99.94 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-15.30.19.460250 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533730592 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00296 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.80 | 99.83 | 99.79 | 99.80 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-08.40.33.972929 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533730623 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01542 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.95 | 99.97 | 99.93 | 99.95 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-15.12.17.549937 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533730632 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51709 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.79 | 99.93 | 99.88 | 99.79 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-12.33.28.702762 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533730648 | 20250619 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67491 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.63 | 99.87 | 99.68 | 99.63 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.53.59.897248 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | EH006 | 533730642 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42644 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.94 | 100.05 | 99.83 | 99.94 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-15.29.44.189910 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533730679 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12784 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.91 | 99.84 | 99.92 | 99.91 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-09.44.56.396367 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 04 | EH006 | 533730733 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25990 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.98 | 99.88 | 99.84 | 99.98 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-12.39.11.979918 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533730759 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44085 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.78 | 99.73 | 99.65 | 99.73 | 99.61 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-14.44.19.484433 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533730831 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14126 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.97 | 99.91 | 99.89 | 99.97 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-12.27.32.258035 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533730885 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04138 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.85 | 99.85 | 99.79 | 99.85 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.33.17.538978 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533730889 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90234 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.88 | 99.92 | 99.87 | 99.88 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.28.00.439401 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533730928 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-10.48.28.890270 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533730956 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-15.27.33.385415 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533731006 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44133 | 00000 | N |  |  | 99.73 | 99.89 | 99.80 | 99.73 | 99.89 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-14.32.36.170088 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533731008 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.24.22.869784 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533731038 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04460 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.95 | 99.86 | 99.95 | 99.95 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-10.19.55.864014 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533731073 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35602 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.55 | 99.88 | 99.73 | 99.55 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-11.51.55.874860 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533731102 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37728 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.55 | 99.79 | 99.60 | 99.55 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.16.31.628388 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533731117 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01593 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.91 | 99.79 | 99.78 | 99.91 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.51.394793 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533731120 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63226 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.85 | 99.92 | 99.86 | 99.85 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.11.21.236991 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533731171 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00061 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.82 | 99.68 | 99.81 | 99.82 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-09.49.55.809895 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EH006 | 533731184 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55137 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.92 | 99.87 | 99.83 | 99.92 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-09.49.02.692188 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533731183 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09611 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.73 | 99.92 | 99.72 | 99.73 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-10.26.55.971911 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533731221 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35132 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.02 | 99.98 | 99.96 | 100.02 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-13.45.03.814744 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533731229 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.30.44.857787 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533731268 | 20250612 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74806 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.77 | 99.95 | 99.80 | 99.77 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-10.44.56.905603 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | EH006 | 533731282 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85260 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 100.05 | 99.98 | 99.95 | 100.05 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-15.42.54.459705 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533731336 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40517 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.83 | 99.77 | 99.76 | 99.83 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-12.59.26.812511 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533731346 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55254 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.78 | 99.94 | 99.87 | 99.78 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-13.14.49.008764 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533731410 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62527 | 00000 | N | Y | Y | 99.52 | 99.73 | 99.53 | 99.52 | 99.73 | 99.53 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-13.14.49.045613 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533731458 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30032 | 00000 | N | Y | Y | 99.51 | 99.24 | 99.70 | 99.51 | 99.24 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-09.03.43.703410 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533731529 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11868 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.93 | 99.96 | 99.94 | 99.93 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-15.27.33.497253 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533731549 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18384 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.86 | 99.97 | 99.89 | 99.86 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.02.55.509959 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533731554 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94336 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.90 | 99.85 | 99.82 | 99.90 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-12.59.26.932536 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533731569 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39767 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.96 | 99.87 | 99.88 | 99.96 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-14.57.45.514579 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533731603 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32447 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.74 | 99.83 | 99.80 | 99.74 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-09.18.45.522243 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533731617 | 20250521 | 1 | 16 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-12.59.27.044499 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533731622 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-10.48.29.020252 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533731716 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55878 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.94 | 99.78 | 99.92 | 99.94 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-14.00.39.622931 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533731724 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16371 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.63 | 99.69 | 99.65 | 99.63 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-12.39.12.010650 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533731773 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23481 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.86 | 99.78 | 99.87 | 99.86 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-08.14.31.750025 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533731800 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.60 | 99.80 | 99.69 | 99.60 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-15.27.18.617423 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533731816 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y |  | 99.76 | 99.78 | 99.77 | 99.76 | 99.78 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-14.42.12.591181 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 533731898 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-10.48.29.137386 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533731928 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19089 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.46 | 99.61 | 99.61 | 99.46 | 99.61 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.24.05.684859 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533732020 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40421 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.97 | 99.90 | 99.91 | 99.97 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-10.31.06.623839 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533732020 | 20250424 | 2 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40421 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.85 | 99.97 | 100.01 | 99.85 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-10.31.06.652904 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533732034 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25388 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.88 | 99.90 | 99.86 | 99.88 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-09.44.43.995954 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533732157 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 96374 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.63 | 99.88 | 99.83 | 99.63 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-08.40.34.077647 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533732201 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67309 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.94 | 99.73 | 99.73 | 99.94 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.24.00.507064 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 533732211 | 20251020 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00046 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.85 | 99.82 | 99.81 | 99.85 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-20-15.23.31.297319 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-20
03 | 04 | EH006 | 533732242 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55014 | 00000 | N |  |  | 100.03 | 100.17 | 100.10 | 100.03 | 100.17 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-14.09.10.795845 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533732311 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57131 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.90 | 99.89 | 99.84 | 99.90 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-12.33.28.816619 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533732334 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20448 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.96 | 99.97 | 99.95 | 99.96 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-15.29.44.308918 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533732373 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91454 | 00000 | N | Y | Y | 100.16 | 100.30 | 100.21 | 100.16 | 100.30 | 100.21 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-12.55.48.999976 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533732399 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85113 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.91 | 99.86 | 99.85 | 99.91 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-09.44.56.494026 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 04 | EH006 | 533732418 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07332 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.84 | 99.90 | 99.85 | 99.84 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-14.28.57.857184 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533732531 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06756 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 99.98 | 99.91 | 99.98 | 99.98 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-14.56.39.106346 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533732554 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66545 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 99.98 | 100.05 | 100.03 | 99.98 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-14.25.08.675798 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533732586 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99734 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.77 | 99.87 | 99.82 | 99.77 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-10.17.43.293052 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533732611 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13525 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-09.47.12.104065 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533732711 | 20250417 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 47112 | 47112 | N |  |  | 100.20 | 100.13 | 100.21 | 100.20 | 100.13 | 100.21 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2F | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-17-16.15.33.397679 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-17
03 | 04 | EH006 | 533732728 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37108 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.81 | 99.77 | 99.83 | 99.81 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-09.44.56.598974 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 04 | EH006 | 533732813 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78284 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.96 | 99.98 | 99.92 | 99.96 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-14.19.22.633060 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533732833 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56816 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.80 | 99.96 | 99.91 | 99.80 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-12.42.51.301454 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533732849 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00008 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.06 | 99.90 | 99.89 | 100.06 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-15.32.31.087762 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533732878 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84434 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.78 | 99.93 | 99.91 | 99.78 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-14.28.57.881548 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533732913 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15178 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.92 | 99.96 | 99.95 | 99.92 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-10.30.01.977465 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 04 | EH006 | 533732950 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60663 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.92 | 99.91 | 99.83 | 99.92 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.39.38.179171 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533733114 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36338 | 00000 | N | Y | Y | 99.64 | 99.87 | 99.67 | 99.64 | 99.87 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-14.09.10.902724 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533733138 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15924 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.99 | 100.06 | 100.02 | 99.99 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-14.16.04.818650 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533733153 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.64 | 99.69 | 99.67 | 99.64 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-12.48.47.855716 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | EH006 | 533733149 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15293 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.89 | 99.89 | 99.86 | 99.89 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-12.39.16.353098 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533733183 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52478 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.57 | 99.74 | 99.70 | 99.57 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-11.36.09.657819 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533733198 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25147 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.89 | 100.04 | 99.97 | 99.89 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.24.28.235978 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | EH006 | 533733196 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00620 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.93 | 99.80 | 99.86 | 99.93 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-15.44.33.604191 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533733322 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | -89988 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.85 | 99.83 | 99.77 | 99.85 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | -89988 ON DISPLY, FLASHING PARTIAL DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-12.17.19.406071 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 533733329 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 2719 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.83 | 99.77 | 99.86 | 99.83 | 99.77 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.55.363188 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533733438 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74441 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.71 | 99.79 | 99.72 | 99.71 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-10.17.43.401494 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533733460 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24817 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.99 | 99.95 | 99.94 | 99.99 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-14.19.22.661798 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533733529 | 20250603 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32450 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.00 | 100.04 | 100.02 | 100.00 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-15.27.21.869548 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533733591 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06044 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.76 | 99.74 | 99.71 | 99.76 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-10.19.55.970960 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533733682 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14646 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.83 | 99.82 | 99.81 | 99.83 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-08.40.34.183518 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533733697 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09344 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.94 | 99.96 | 99.94 | 99.94 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-09.49.02.735561 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533733696 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31134 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.99 | 99.97 | 99.98 | 99.99 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-10.26.55.998044 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533733732 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77171 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.78 | 99.85 | 99.83 | 99.78 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.07.57.414510 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533733779 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54447 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.83 | 99.84 | 99.80 | 99.83 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.16.31.658252 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533733803 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60773 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.89 | 100.05 | 99.96 | 99.89 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.04.50.499943 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533733827 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65256 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.96 | 99.90 | 99.87 | 99.96 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-09.49.02.758343 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533733882 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82978 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.84 | 99.82 | 99.85 | 99.84 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-15.44.33.712402 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533733926 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20592 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.70 | 99.89 | 99.92 | 99.70 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-13.51.57.165176 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533733996 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-15.32.35.595578 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533734019 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35713 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.89 | 99.98 | 99.92 | 99.89 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-12.39.12.036473 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533734080 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 96810 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.16 | 100.02 | 99.99 | 100.16 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-08.52.14.436871 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EH006 | 533734110 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00216 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.96 | 99.94 | 99.91 | 99.96 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-14.53.18.484826 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533734122 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48517 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.08 | 100.02 | 99.99 | 100.08 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.16.31.723614 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533734219 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32955 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.80 | 99.98 | 99.96 | 99.80 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-08.40.34.293766 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533734215 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68476 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.89 | 99.79 | 99.78 | 99.89 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.10.02.516392 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 04 | EH006 | 533734281 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26563 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.88 | 99.86 | 99.82 | 99.88 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.03.51.559696 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533734371 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-15.27.33.605337 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533734365 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90083 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.95 | 99.97 | 99.92 | 99.95 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-09.44.44.107297 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533734400 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68025 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.78 | 99.97 | 99.91 | 99.78 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-14.19.22.688867 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533734410 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65025 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 100.00 | 99.92 | 99.82 | 100.00 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-08.35.35.861352 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533734467 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22409 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.77 | 99.93 | 99.84 | 99.77 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-12.06.04.631547 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533734469 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48551 | 00000 | N | Y | Y | 100.16 | 100.06 | 100.15 | 100.16 | 100.06 | 100.15 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-12.27.32.287309 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533734471 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40797 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.94 | 99.98 | 99.95 | 99.94 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-14.25.08.702084 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533734527 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06738 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 100.03 | 100.15 | 100.09 | 100.03 | 100.15 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-09.42.20.552272 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533734575 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03860 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.76 | 99.80 | 99.81 | 99.76 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-12.39.16.389741 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533734621 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78293 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.72 | 99.82 | 99.79 | 99.72 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-14.58.10.969123 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533734686 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13518 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.94 | 100.22 | 100.00 | 99.94 | 100.22 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-13.24.52.058789 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533734786 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74297 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.88 | 100.05 | 99.93 | 99.88 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.03.51.665342 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533734787 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60442 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.58 | 99.73 | 99.63 | 99.58 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.03.51.769277 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533734788 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16573 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.71 | 99.88 | 99.83 | 99.71 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.03.51.872292 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533734819 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49952 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.81 | 99.83 | 99.81 | 99.81 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-13.04.52.574126 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533734806 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74544 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.90 | 99.98 | 99.90 | 99.90 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-09.44.44.212370 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533734827 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01790 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.87 | 100.12 | 100.00 | 99.87 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-06.42.16.711769 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533734891 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63936 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.89 | 99.91 | 99.89 | 99.89 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-12.39.12.071602 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533734905 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52059 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.88 | 99.91 | 99.87 | 99.88 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-14.19.22.714172 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533734911 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00016 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.81 | 99.93 | 99.90 | 99.81 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-12.48.47.890285 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | EH006 | 533734917 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38179 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.80 | 99.98 | 99.94 | 99.80 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-14.25.08.726745 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533734955 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19858 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.97 | 100.07 | 99.99 | 99.97 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-11.42.07.872665 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533735064 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92594 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.69 | 99.93 | 99.86 | 99.69 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-12.27.32.331276 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533735126 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07951 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.77 | 99.75 | 99.69 | 99.77 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-09.28.21.741325 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 533735140 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84616 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.84 | 99.75 | 99.73 | 99.84 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-12.39.12.107927 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533735196 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10096 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.80 | 99.93 | 99.86 | 99.80 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-08.40.34.406572 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533735242 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00467 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.86 | 100.06 | 99.99 | 99.86 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-14.31.04.508447 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EH006 | 533735282 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33407 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.83 | 99.90 | 99.89 | 99.83 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-08.40.34.724164 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533735291 | 20250416 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 26468 | 26468 | N |  |  | 100.11 | 99.97 | 100.12 | 100.11 | 99.97 | 100.12 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2G | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-16-15.09.38.366595 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-16
03 | 04 | EH006 | 533735366 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56521 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.98 | 99.95 | 99.99 | 99.98 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-12.59.27.245928 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533735421 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19776 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.84 | 99.90 | 99.86 | 99.84 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-12.27.32.360006 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533735429 | 20250718 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30032 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.91 | 99.88 | 99.86 | 99.91 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CRACKED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.38.59.877040 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | EH006 | 533735543 | 20250417 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 71542 | 71542 | N |  |  | 99.83 | 99.71 | 99.81 | 99.83 | 99.71 | 99.81 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2G | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-17-15.00.33.887136 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-17
03 | 04 | EH006 | 533735575 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55446 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.85 | 99.75 | 99.77 | 99.85 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.04.50.526841 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533735575 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00020 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.84 | 99.73 | 99.70 | 99.84 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-12.27.37.304884 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533735570 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78310 | 00000 | N | Y | Y | 99.16 | 99.15 | 99.22 | 99.16 | 99.15 | 99.22 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.30.13.240985 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 04 | EH006 | 533735724 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56668 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 100.21 | 100.10 | 100.08 | 100.21 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-15.10.48.837190 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533735758 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55796 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.39 | 99.84 | 99.74 | 99.39 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD TERMINSL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-11.42.07.909095 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533735759 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.24.05.805014 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533735745 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15968 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.71 | 99.82 | 99.69 | 99.71 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-14.44.19.515429 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533735796 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54524 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.73 | 99.79 | 99.84 | 99.73 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-14.09.11.008303 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533735857 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39811 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.85 | 99.82 | 99.85 | 99.85 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-13.30.22.617241 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533735865 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57658 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.84 | 99.98 | 99.91 | 99.84 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.03.51.972128 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533735867 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82008 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.74 | 99.95 | 99.88 | 99.74 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-11.51.55.979107 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533735885 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20186 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.81 | 100.02 | 99.99 | 99.81 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-09.22.20.709245 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533736006 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79932 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.06 | 100.15 | 100.03 | 100.06 | 100.15 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-15.29.44.412536 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533736043 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80448 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.79 | 99.80 | 99.79 | 99.79 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.04.50.552233 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533736057 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00169 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.64 | 99.71 | 99.65 | 99.64 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-14.57.45.618650 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533736106 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20197 | 00000 | N | Y | Y | 99.49 | 99.54 | 99.63 | 99.49 | 99.54 | 99.63 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-09.44.15.839989 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533736141 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02618 | 00000 | N | Y | Y | 99.54 | 99.66 | 99.80 | 99.54 | 99.66 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.25.08.136198 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533736205 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50822 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.35 | 100.03 | 100.02 | 99.35 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.27.44.874220 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533736226 | 20250619 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90228 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.29 | 99.83 | 99.68 | 99.29 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.53.59.931076 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | EH006 | 533736228 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93710 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.85 | 100.01 | 99.99 | 99.85 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-12.39.16.412426 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533736292 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.82 | 99.92 | 99.93 | 99.82 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-12.42.51.418783 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533736320 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30468 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 99.93 | 100.28 | 100.09 | 99.93 | 100.28 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-10.30.02.009241 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 04 | EH006 | 533736359 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50721 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.76 | 99.89 | 99.78 | 99.76 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-10.17.43.501523 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533736355 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17277 | 00000 | N |  |  | 99.67 | 99.66 | 99.69 | 99.67 | 99.66 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-14.44.19.539941 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533736392 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44484 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.63 | 99.83 | 99.76 | 99.63 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.04.50.575396 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533736542 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46849 | 00000 | N | N | N | 99.93 | 99.78 | 100.03 | 99.93 | 99.78 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MISSING POTENAL CLIP |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.24.05.928714 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533736599 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97108 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.08 | 100.08 | 100.05 | 100.08 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-12.05.51.095764 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533736611 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65015 | 00000 | N | Y | Y | 99.55 | 99.47 | 99.61 | 99.55 | 99.47 | 99.61 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.24.00.540225 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 533736616 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16267 | 00000 | N | Y | Y | 99.55 | 99.36 | 99.71 | 99.55 | 99.36 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-09.14.18.966878 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533736617 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28414 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.60 | 99.77 | 99.74 | 99.60 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-14.40.01.641089 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 04 | EH006 | 533736646 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19894 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.80 | 99.87 | 99.81 | 99.80 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-12.59.27.359403 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533736765 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01900 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.98 | 99.93 | 99.88 | 99.98 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-12.39.12.132574 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533736796 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73506 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.15 | 99.86 | 99.88 | 100.15 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.27.44.983014 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533736888 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04815 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.86 | 99.69 | 99.65 | 99.86 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-13.04.52.603385 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533736919 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09743 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.83 | 99.96 | 99.95 | 99.83 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-09.42.20.659642 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533736938 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01392 | 00000 | N | Y | Y | 99.54 | 99.85 | 99.60 | 99.54 | 99.85 | 99.60 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-12.47.44.570589 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533736945 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00053 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.88 | 99.95 | 99.95 | 99.88 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-13.51.57.273859 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533737001 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22640 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.84 | 99.86 | 99.80 | 99.84 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-12.43.38.112116 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533737025 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66616 | 00000 | N | Y | Y | 100.14 | 100.17 | 100.37 | 100.14 | 100.17 | 100.37 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.10.02.630137 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 04 | EH006 | 533737065 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23412 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.43 | 99.89 | 99.65 | 99.43 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-12.24.39.896559 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533737101 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62074 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.89 | 99.95 | 99.87 | 99.89 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-09.49.02.781112 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533737092 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32477 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.02 | 99.99 | 100.00 | 100.02 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-09.44.44.324771 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533737191 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05197 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.80 | 99.84 | 99.82 | 99.80 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-10.49.39.984438 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EH006 | 533737206 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29234 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.90 | 99.87 | 99.85 | 99.90 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-15.27.18.649912 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533737415 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82061 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.86 | 99.92 | 99.88 | 99.86 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-14.32.22.258865 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533737455 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18521 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.53 | 99.65 | 99.62 | 99.53 | 99.65 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-13.51.57.379022 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533737454 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01356 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.99 | 100.07 | 99.99 | 99.99 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-09.44.56.697122 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 04 | EH006 | 533737466 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30108 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.83 | 99.86 | 99.85 | 99.83 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-15.12.17.575363 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533737473 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63515 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.07 | 100.06 | 100.02 | 100.07 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.09.14.451050 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533737467 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71307 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.92 | 99.80 | 99.90 | 99.92 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-15.32.35.710979 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533737488 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 000 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.81 | 99.84 | 99.81 | 99.81 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-09.47.54.883745 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533737520 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00282 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.82 | 99.83 | 99.83 | 99.82 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-14.19.22.739842 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533737538 | 20250602 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46385 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.86 | 99.87 | 99.79 | 99.86 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-10.03.12.970309 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533737590 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80485 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.22 | 100.02 | 99.96 | 100.22 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.04.50.602485 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533737688 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87169 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.97 | 100.01 | 99.92 | 99.97 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-09.17.34.104153 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 04 | EH006 | 533737700 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81092 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.79 | 99.83 | 99.78 | 99.79 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-14.57.45.719948 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533737742 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-13.51.57.489132 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533737792 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-12.09.53.778461 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533737845 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47876 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.93 | 99.93 | 99.92 | 99.93 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-15.44.33.818883 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533737855 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23696 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.96 | 100.03 | 99.96 | 99.96 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-14.44.19.560883 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533737863 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00403 | 00000 | N |  |  | 99.84 | 99.98 | 99.88 | 99.84 | 99.98 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-12.04.20.758736 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533737865 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04962 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.01 | 100.00 | 99.97 | 100.01 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-09.44.44.433516 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533737866 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 72825 | 00000 | N |  |  | 99.77 | 99.90 | 99.63 | 99.77 | 99.90 | 99.63 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.55.489553 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533737984 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02801 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.83 | 100.01 | 99.99 | 99.83 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-14.19.22.767745 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533738095 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98319 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.73 | 99.84 | 99.79 | 99.73 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-14.58.10.996386 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533738145 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 004548 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.10 | 100.18 | 99.99 | 100.10 | 100.18 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-15.42.54.491077 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533738192 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27039 | 00000 | N |  |  | 99.72 | 99.71 | 99.75 | 99.72 | 99.71 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-09.18.45.555993 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533738242 | 20250513 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88610 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.77 | 99.92 | 99.91 | 99.77 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-15.47.10.742556 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EH006 | 533738305 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15991 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.55 | 99.78 | 99.60 | 99.55 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-09.22.20.822625 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533738322 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20672 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.81 | 99.76 | 99.83 | 99.81 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-14.44.19.588010 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533738368 | 20250129 | 1 | 09 | FD | 9 | N | CHAPMAR1 | 0.000 |  |  | 11783 | 11783 | N |  |  | 99.86 | 99.65 | 99.87 | 99.86 | 99.65 | 99.87 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-15.35.32.620748 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-01-29
03 | 04 | EH006 | 533738388 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-14.23.15.481782 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533738427 | 20250602 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21817 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.77 | 99.89 | 99.86 | 99.77 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-10.03.13.005338 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533738445 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-09.14.19.009304 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533738469 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00430 | 00000 | N | Y | Y | 99.64 | 99.56 | 99.73 | 99.64 | 99.56 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-09.55.12.935888 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533738516 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 56798 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.89 | 99.91 | 99.87 | 99.89 | 99.91 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-09.44.02.104703 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EH006 | 533738535 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47822 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.92 | 99.88 | 99.80 | 99.92 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.51.424343 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533738601 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91052 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.73 | 99.85 | 99.76 | 99.73 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-13.14.49.070469 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533738648 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42932 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.91 | 99.79 | 99.79 | 99.91 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-12.05.51.221658 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533738661 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67424 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.97 | 99.95 | 99.95 | 99.97 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-08.14.31.771568 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533738699 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45212 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.96 | 99.94 | 99.95 | 99.96 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-15.29.44.519143 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533738711 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86853 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.85 | 100.02 | 99.84 | 99.85 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.25.08.239016 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533738723 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39878 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.92 | 99.91 | 99.88 | 99.92 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-11.36.09.793347 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533738734 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31297 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.97 | 99.96 | 99.93 | 99.97 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-12.06.04.743869 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533738742 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42933 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.79 | 99.87 | 99.87 | 99.79 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-12.06.04.853717 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533738762 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21868 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.67 | 100.07 | 99.94 | 99.67 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.25.08.341372 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533738787 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65760 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.84 | 100.04 | 99.96 | 99.84 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.24.06.168150 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533738891 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48168 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.81 | 99.88 | 99.83 | 99.81 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-08.49.33.780642 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533738917 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62099 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.69 | 99.83 | 99.81 | 99.69 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-14.25.08.755126 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533738958 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 860 | 00000 | N |  |  | 99.91 | 99.91 | 99.99 | 99.91 | 99.91 | 99.99 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.55.642967 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533738960 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 54382 | 00000 | N |  |  | 99.92 | 99.92 | 99.89 | 99.92 | 99.92 | 99.89 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.55.777973 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533738967 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 19062 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 99.94 | 99.94 | 99.93 | 99.94 | 99.94 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.55.896915 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533739031 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33497 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.88 | 100.07 | 99.87 | 99.88 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-10.20.52.856847 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533739032 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49596 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.04 | 99.99 | 99.98 | 100.04 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.08.23.776123 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 533739049 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40183 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.20 | 99.94 | 99.93 | 100.20 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-10.49.40.014595 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EH006 | 533739055 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52499 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.86 | 99.89 | 99.80 | 99.86 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.24.28.263344 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | EH006 | 533739128 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05747 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.93 | 99.81 | 99.80 | 99.93 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.15.42.284030 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533739126 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02861 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.96 | 99.96 | 99.95 | 99.96 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.09.14.489836 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533739132 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80031 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.02 | 99.96 | 99.95 | 100.02 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-14.58.11.019902 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533739123 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58682 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.93 | 99.88 | 99.84 | 99.93 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-09.42.21.000422 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533739130 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95200 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.86 | 99.90 | 99.85 | 99.86 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-15.44.33.926640 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533739147 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20358 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.80 | 99.91 | 99.84 | 99.80 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-14.31.04.540337 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EH006 | 533739133 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86008 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.97 | 99.97 | 99.96 | 99.97 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-15.44.34.029525 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533739124 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67454 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.91 | 99.94 | 99.89 | 99.91 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-12.15.41.596172 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533739131 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88988 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.87 | 99.84 | 99.83 | 99.87 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-12.15.41.624781 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533739226 | 20250425 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75792 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.57 | 99.81 | 99.73 | 99.57 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-06.41.45.934492 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 04 | EH006 | 533739285 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-08.47.24.062584 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533739379 | 20250611 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60465 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.65 | 99.95 | 99.76 | 99.65 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.39.19.080105 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | EH006 | 533739416 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 96753 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.73 | 99.75 | 99.75 | 99.73 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.11.21.260421 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533739416 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00001 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.88 | 99.77 | 99.76 | 99.88 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-14.45.44.643940 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EH006 | 533739433 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11209 | 00000 | N |  |  | 99.69 | 99.67 | 99.73 | 99.69 | 99.67 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-11.37.53.255674 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533739459 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34873 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.76 | 99.87 | 99.80 | 99.76 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-14.42.24.350418 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533739474 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69010 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.92 | 100.04 | 99.99 | 99.92 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.22.47.064778 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533739666 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75807 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.83 | 99.95 | 99.91 | 99.83 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-09.42.21.099355 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533739696 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18379 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.96 | 99.93 | 99.86 | 99.96 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-09.47.12.220184 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533739677 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84691 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.84 | 99.87 | 99.85 | 99.84 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-12.39.16.439024 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533739746 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01606 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.55 | 99.78 | 99.74 | 99.55 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.29.56.234347 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533739754 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89051 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.82 | 99.93 | 99.92 | 99.82 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.39.38.303497 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533739770 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29692 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.34 | 99.82 | 99.65 | 99.34 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.24.22.918282 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533739802 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63474 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.79 | 99.74 | 99.75 | 99.79 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-10.17.43.607120 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533739834 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42086 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.74 | 99.82 | 99.78 | 99.74 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-15.10.48.865176 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533739851 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00130 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.48 | 99.80 | 99.80 | 99.48 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-13.54.16.564571 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533739891 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25522 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.86 | 99.96 | 99.90 | 99.86 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-14.19.22.793565 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533739893 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75173 | 00000 | N | Y | Y | 100.14 | 100.14 | 99.93 | 100.14 | 100.14 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-09.44.44.545699 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533739955 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32893 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.69 | 99.90 | 99.89 | 99.69 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-10.35.15.326691 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533739992 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18870 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.03 | 100.06 | 99.99 | 100.03 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.16.22.762503 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533739982 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94874 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.92 | 99.89 | 99.89 | 99.92 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-10.26.56.024246 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533740008 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44949 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.89 | 99.92 | 99.85 | 99.89 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-12.59.27.470607 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533740030 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17719 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.88 | 99.85 | 99.84 | 99.88 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-14.19.22.819271 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533740042 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05904 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.80 | 99.95 | 99.94 | 99.80 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-08.56.43.042065 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533740070 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00835 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 100.00 | 99.86 | 99.86 | 100.00 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.07.57.439634 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533740130 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38880 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.85 | 99.82 | 99.81 | 99.85 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-09.42.21.203705 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533740187 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17506 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.86 | 99.97 | 99.76 | 99.86 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | WATER INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-12.42.51.523102 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533740190 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76470 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.79 | 99.85 | 99.75 | 99.79 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.25.08.453487 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533740256 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15171 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.71 | 99.93 | 99.83 | 99.71 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD TERMINAL BLADE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.24.06.278794 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533740250 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38327 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.85 | 99.82 | 99.82 | 99.85 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-09.55.12.993722 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533740270 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81843 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.84 | 99.80 | 99.80 | 99.84 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-09.44.56.798026 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 04 | EH006 | 533740262 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18013 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.06 | 100.09 | 100.04 | 100.06 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-10.26.56.045595 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533740326 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69813 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.88 | 99.92 | 99.90 | 99.88 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-15.22.32.059241 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533740327 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44267 | 00000 | N |  |  | 99.67 | 99.66 | 99.75 | 99.67 | 99.66 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-15.22.32.097318 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533740318 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11634 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.65 | 99.61 | 99.68 | 99.65 | 99.61 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-14.44.19.619211 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533740419 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09177 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.97 | 99.82 | 99.95 | 99.97 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-14.44.19.642229 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533740469 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85742 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.91 | 99.89 | 99.83 | 99.91 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.04.50.648266 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533740545 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33465 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.07 | 100.05 | 99.98 | 100.07 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-09.47.54.989072 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533740585 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14623 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.96 | 99.99 | 99.94 | 99.96 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-12.39.12.156969 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533740601 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61056 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.99 | 100.01 | 99.99 | 99.99 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-11.42.07.947361 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533740652 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52627 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.77 | 99.89 | 99.86 | 99.77 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.30.13.153557 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533740697 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05414 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.67 | 99.82 | 99.81 | 99.67 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-09.49.02.804948 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533740721 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27333 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.66 | 99.64 | 99.66 | 99.66 | 99.64 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-13.00.37.723214 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533740887 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70579 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.40 | 99.67 | 99.63 | 99.40 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.09.12.804007 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533740945 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-14.44.28.220750 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533740993 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38444 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.01 | 100.01 | 99.97 | 100.01 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-12.59.27.582204 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533740994 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61254 | 00000 | N |  |  | 99.65 | 99.76 | 99.72 | 99.65 | 99.76 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-08.57.21.416302 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EH006 | 533741023 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50590 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.76 | 99.98 | 100.00 | 99.76 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-13.14.49.111480 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533741041 | 20250611 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93998 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.85 | 99.94 | 99.86 | 99.85 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.39.19.200804 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | EH006 | 533741060 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | WIRES CUT INSIDE METER |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-10.30.02.044277 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 04 | EH006 | 533741072 | 20250415 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 18892 | 18892 | N |  |  | 100.00 | 99.91 | 100.01 | 100.00 | 99.91 | 100.01 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2G | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-15.50.33.664328 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533741135 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62734 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.89 | 99.90 | 99.87 | 99.89 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.39.38.447209 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533741179 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55581 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.63 | 99.65 | 99.65 | 99.63 | 99.65 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.24.28.297017 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | EH006 | 533741200 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59869 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.87 | 99.99 | 100.02 | 99.87 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-09.18.45.585086 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533741206 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81512 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.86 | 99.96 | 99.90 | 99.86 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-10.49.40.044094 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EH006 | 533741214 | 20250613 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79253 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.70 | 99.80 | 99.74 | 99.70 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-07.26.58.987623 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533741215 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09804 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.60 | 99.81 | 99.65 | 99.60 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-15.27.33.727182 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533741247 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62476 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.92 | 99.97 | 99.97 | 99.92 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-15.31.23.648993 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533741443 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48756 | 00000 | N | Y | Y | 100.15 | 100.19 | 100.17 | 100.15 | 100.19 | 100.17 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.24.28.321507 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | EH006 | 533741455 | 20250603 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03452 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.14 | 99.95 | 99.93 | 100.14 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-15.27.21.972383 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533741473 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35359 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.39 | 99.88 | 99.71 | 99.39 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.25.08.561758 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533741478 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41012 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE METER WILL NOT PULS | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.16.31.756527 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533741485 | 20250513 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00213 | 00000 | N |  |  | 99.77 | 99.77 | 99.79 | 99.77 | 99.77 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-15.47.10.849726 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EH006 | 533741503 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67864 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.74 | 99.92 | 99.88 | 99.74 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-10.35.15.360456 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533741517 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29599 | 00000 | N | Y | Y | 99.57 | 99.53 | 99.61 | 99.57 | 99.53 | 99.61 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORRODION TO TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-15.30.45.269097 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 533741558 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21478 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.77 | 99.88 | 99.86 | 99.77 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.03.52.074322 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533741595 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-10.48.29.249113 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533741605 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46036 | 00000 | N | Y | Y | 98.74 | 98.82 | 98.82 | 98.74 | 98.82 | 98.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-09.44.15.876436 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533741599 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92098 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.53 | 99.83 | 99.92 | 99.53 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-12.09.53.899716 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533741617 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29845 | 0 | N | Y | Y | 99.40 | 99.42 | 99.41 | 99.40 | 99.42 | 99.41 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 04 | K5SAM | METER OUT OF ACCURACY | [6 empty] | K5I2G | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.03.20.547789 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | EH006 | 533741692 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97170 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.78 | 99.79 | 99.91 | 99.78 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-10.19.56.084936 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533741756 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26915 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 100.24 | 100.13 | 100.09 | 100.24 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.01.34.110423 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EH006 | 533741760 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45273 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.94 | 99.90 | 99.87 | 99.94 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-12.59.27.690877 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533741780 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | STOPPED MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-15.47.20.213333 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | EH006 | 533741804 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40928 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.85 | 99.76 | 99.74 | 99.85 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-09.49.02.837560 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533741835 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12613 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.72 | 99.58 | 99.67 | 99.72 | 99.58 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-15.23.44.423326 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533741839 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68725 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.79 | 99.72 | 99.68 | 99.79 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.40.56.538901 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533741857 | 20250612 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75187 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.75 | 99.89 | 99.82 | 99.75 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-10.44.56.949820 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | EH006 | 533741859 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88068 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 99.87 | 100.07 | 100.03 | 99.87 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-12.24.40.013444 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533741924 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25745 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.05 | 100.03 | 99.96 | 100.05 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-13.33.36.684067 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533741930 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73424 | 00000 | N |  |  | 99.68 | 99.59 | 99.70 | 99.68 | 99.59 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-09.18.45.610407 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533741983 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35545 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.77 | 99.91 | 99.87 | 99.77 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-12.24.40.115814 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533741993 | 20250513 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33958 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.14 | 100.08 | 100.06 | 100.14 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-15.47.11.067048 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EH006 | 533742044 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01757 | 00000 | N |  |  | 100.01 | 100.19 | 100.06 | 100.01 | 100.19 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-12.06.04.953971 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533742057 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22654 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 100.15 | 100.13 | 100.08 | 100.15 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-12.06.05.064246 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533742066 | 20250707 | 1 | 09 | FD | 9 | N | S353490 | 0.000 |  |  | 68194 | 68194 | N |  |  | 100.19 | 100.23 | 100.19 | 100.19 | 100.23 | 100.19 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  |  | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-12.24.28.598597 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 04 | EH006 | 533742068 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42200 | 00000 | N | Y |  | 99.56 | 99.39 | 99.80 | 99.56 | 99.39 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-09.44.15.917070 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533742129 | 20250203 | 1 | 09 | FD | 9 | N | HALLD | 0.000 |  |  | 20207 | 20207 | N |  |  | 99.87 | 99.57 | 99.89 | 99.87 | 99.57 | 99.89 | 2934 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | DCREEP TEST OK--V1N-124.2 V2N124.0 V12-246.8 I-1 | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-12.16.34.716338 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533742195 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-14.44.19.664552 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533742181 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37178 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.92 | 99.82 | 99.89 | 99.92 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-08.14.31.800478 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533742282 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47290 | 00000 | N | Y | Y | 99.42 | 99.37 | 99.44 | 99.42 | 99.37 | 99.44 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.27.45.091977 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533742267 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27204 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.01 | 100.05 | 99.98 | 100.01 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-15.44.34.130671 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533742322 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.85 | 99.92 | 99.64 | 99.85 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.03.52.188446 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533742382 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18115 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.85 | 99.96 | 99.94 | 99.85 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.19.09.797428 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533742385 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34683 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.91 | 99.95 | 99.93 | 99.91 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-10.17.43.715578 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533742439 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55356 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.90 | 100.09 | 99.90 | 99.90 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-12.15.41.646222 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533742491 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06783 | 00000 | N |  |  | 99.70 | 99.73 | 99.81 | 99.70 | 99.73 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-14.56.39.216648 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533742529 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55461 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.99 | 100.06 | 100.02 | 99.99 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-09.44.44.676509 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533742557 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 285 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 100.04 | 99.86 | 99.86 | 100.04 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-09.03.43.823428 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533742598 | 20250415 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50155 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.91 | 99.87 | 99.85 | 99.91 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.04.38.480463 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533742605 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33918 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.97 | 99.92 | 99.91 | 99.97 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-08.40.34.842732 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533742702 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05160 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.01 | 99.88 | 99.88 | 100.01 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-09.42.21.315282 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533742764 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74318 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.62 | 99.86 | 99.71 | 99.62 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-15.47.20.251182 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | EH006 | 533742768 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83452 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.85 | 99.92 | 99.91 | 99.85 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-09.18.45.642481 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533742803 | 20250611 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70998 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.67 | 99.88 | 99.75 | 99.67 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.39.19.324081 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | EH006 | 533742843 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91872 | 00000 | N |  |  | 100.04 | 100.04 | 100.09 | 100.04 | 100.04 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-12.09.54.014608 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533742863 | 20250507 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72593 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.88 | 99.87 | 99.85 | 99.88 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | [10 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-12.18.53.114200 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 533742867 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06934 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.92 | 99.92 | 99.89 | 99.92 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-11.36.09.896870 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533742941 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05185 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.97 | 99.92 | 99.88 | 99.97 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-08.52.14.462935 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EH006 | 533742974 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73568 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.63 | 99.68 | 99.63 | 99.63 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-13.24.06.580757 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 533742993 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05054 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.83 | 99.80 | 99.78 | 99.83 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-14.40.01.744214 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 04 | EH006 | 533743054 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97376 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.89 | 99.86 | 99.88 | 99.89 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-09.44.56.912572 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 04 | EH006 | 533743134 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00120 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.84 | 99.72 | 99.73 | 99.84 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.07.57.464522 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533743173 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72505 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.63 | 99.81 | 99.80 | 99.63 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.58.01.872139 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533743189 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45698 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.90 | 99.60 | 99.84 | 99.90 | 99.60 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-10.19.56.190660 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533743215 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59249 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.62 | 99.53 | 99.60 | 99.62 | 99.53 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-10.19.56.297629 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533743244 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23242 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.76 | 99.99 | 99.74 | 99.76 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-14.00.39.725634 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533743308 | 20250401 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21633 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.66 | 99.61 | 99.60 | 99.66 | 99.61 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-01-14.32.37.069342 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-01
03 | 04 | EH006 | 533743357 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76810 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.84 | 99.78 | 99.89 | 99.84 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-09.45.07.797254 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533743389 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42623 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.02 | 99.98 | 99.93 | 100.02 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-09.46.24.909443 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 533743401 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45196 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.76 | 99.90 | 99.83 | 99.76 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-12.06.05.191866 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533743459 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34553 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.89 | 99.93 | 99.86 | 99.89 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-14.31.04.567678 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EH006 | 533743526 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22346 | 00000 | N |  |  | 99.69 | 99.72 | 99.70 | 99.69 | 99.72 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-15.32.28.478722 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533743543 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75872 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 100.02 | 99.92 | 99.91 | 100.02 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-10.35.15.416937 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533743565 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19952 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.04 | 99.93 | 99.89 | 100.04 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-14.25.08.778919 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533743637 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75813 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.62 | 99.68 | 99.62 | 99.62 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-15.42.54.521081 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533743638 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44439 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 100.05 | 99.91 | 99.86 | 100.05 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-10.20.52.890269 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533743753 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.00 | 100.01 | 99.94 | 100.00 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.24.06.390425 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533743773 | 20250411 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 36048 | 36048 | N |  |  | 99.85 | 99.57 | 99.85 | 99.85 | 99.57 | 99.85 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2G | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-11-11.15.35.423253 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-11
03 | 04 | EH006 | 533743830 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.30.44.932410 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533743831 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02532 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.90 | 99.91 | 99.85 | 99.90 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-15.44.54.305935 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533743840 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76106 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.86 | 99.86 | 99.80 | 99.86 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.03.52.287355 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533743892 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.95 | 99.87 | 99.84 | 99.95 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-12.39.16.476746 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533743920 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03012 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.66 | 99.77 | 99.62 | 99.66 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.40.56.663601 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533743955 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69251 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.79 | 99.77 | 99.75 | 99.79 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-12.24.40.212830 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533744010 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06780 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.97 | 100.08 | 99.96 | 99.97 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-15.44.34.237019 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533744006 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20019 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.86 | 99.77 | 99.84 | 99.86 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-15.32.35.815431 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533744005 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04948 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.99 | 99.96 | 99.98 | 99.99 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-09.44.57.021626 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 04 | EH006 | 533744057 | 20250812 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43637 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.83 | 99.83 | 99.84 | 99.83 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-12-15.30.37.126614 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-12
03 | 04 | EH006 | 533744067 | 20250807 | 1 | 09 | FD | 9 | N | HALLD | 0.000 |  |  | 61996 | 61996 | N |  |  | 100.18 | 100.09 | 100.20 | 100.18 | 100.09 | 100.20 | 2934 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | CREEP TEST OK--V1N-124.1 V2N-124.1 V12-248.0 | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-07-14.59.32.472072 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-07
03 | 04 | EH006 | 533744068 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84117 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.60 | 99.67 | 99.63 | 99.60 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-15.27.33.824878 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533744100 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.10.02.735783 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 04 | EH006 | 533744126 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11840 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.79 | 99.89 | 99.84 | 99.79 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-09.17.34.206014 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 04 | EH006 | 533744218 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00055 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.74 | 100.00 | 99.82 | 99.74 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.55.05.018281 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533744238 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54485 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.75 | 99.79 | 99.76 | 99.75 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.24.06.496817 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533744268 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.93 | 99.91 | 100.00 | 99.93 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-15.27.18.679675 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533744294 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53561 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.76 | 99.88 | 99.86 | 99.76 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-12.47.44.593906 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533744324 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40122 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.73 | 99.78 | 99.72 | 99.73 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.04.50.671321 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533744330 | 20250414 | 1 | 09 | FD | 9 | N | S353490 | 0.000 |  |  | 3145 | 3145 | N |  |  | 100.30 | 99.96 | 100.32 | 100.30 | 99.96 | 100.32 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  |  | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-17.21.54.770901 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 04 | EH006 | 533744393 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42354 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | STOPPED MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.16.31.790360 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533744483 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00702 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.39 | 99.96 | 99.74 | 99.39 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-13.24.52.170836 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533744519 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36905 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.74 | 99.84 | 99.75 | 99.74 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.55.05.046499 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533744547 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01667 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.86 | 99.89 | 99.84 | 99.86 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-11.30.40.704209 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533744563 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49593 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.00 | 100.04 | 99.98 | 100.00 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-08.40.34.954231 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533744619 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.06 | 100.00 | 99.94 | 100.06 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.16.31.818785 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533744643 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00005 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.22 | 99.91 | 99.89 | 100.22 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-10.28.57.417821 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533744664 | 20250416 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 23479 | 23479 | N |  |  | 100.10 | 99.98 | 100.12 | 100.10 | 99.98 | 100.12 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2G | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-16-14.13.35.230968 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-16
03 | 04 | EH006 | 533744673 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02502 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.76 | 99.82 | 99.78 | 99.76 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-15.10.48.891857 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533744679 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20121 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.92 | 99.77 | 99.82 | 99.92 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-15.44.34.339089 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533744701 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11525 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.84 | 99.88 | 99.87 | 99.84 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.04.50.698339 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533744704 | 20250416 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 58010 | 58010 | N |  |  | 100.07 | 99.86 | 100.05 | 100.07 | 99.86 | 100.05 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2G | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-16-12.33.34.848396 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-16
03 | 04 | EH006 | 533744747 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71995 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.96 | 99.95 | 99.92 | 99.96 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-15.32.28.585453 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533744786 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57671 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.57 | 99.82 | 99.65 | 99.57 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-13.24.52.278863 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533744883 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92994 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.51 | 99.75 | 99.66 | 99.51 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-13.24.52.379185 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533744888 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13444 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.80 | 99.88 | 99.83 | 99.80 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-08.14.31.826691 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533744983 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19055 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.03 | 100.03 | 100.00 | 100.03 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.02.55.615365 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533744992 | 20250408 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 17560 | 17560 | N |  |  | 100.27 | 100.04 | 100.27 | 100.27 | 100.04 | 100.27 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2G | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-12.18.42.612212 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | EH006 | 533745115 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46818 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.93 | 99.86 | 99.85 | 99.93 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-09.42.21.424120 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533745109 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79019 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.80 | 99.74 | 99.77 | 99.80 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.10.02.870830 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 04 | EH006 | 533745127 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00194 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.94 | 99.89 | 99.87 | 99.94 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-11.13.23.898161 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533745127 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.91 | 99.77 | 99.78 | 99.91 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-10.15.34.048759 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 533745163 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.58.01.977860 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533745234 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03047 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.78 | 99.86 | 99.84 | 99.78 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.09.00.434649 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533745260 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03144 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 100.07 | 99.97 | 99.81 | 100.07 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-11.51.56.083159 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533745280 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77707 | 00000 | N |  |  | 99.67 | 99.68 | 99.64 | 99.67 | 99.68 | 99.64 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-14.56.39.326063 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533745289 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-09.14.19.061276 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533745296 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49222 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 100.21 | 100.13 | 100.09 | 100.21 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-12.24.40.316641 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533745311 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30077 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.85 | 99.84 | 99.82 | 99.85 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-09.47.55.096292 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533745322 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87074 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.82 | 99.91 | 99.79 | 99.82 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-15.32.35.918024 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533745362 | 20250203 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30848 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.89 | 100.07 | 99.97 | 99.89 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.44.51.830102 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533745362 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00001 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 100.10 | 100.15 | 100.11 | 100.10 | 100.15 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-09.47.12.328946 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533745364 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88756 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.93 | 99.90 | 99.92 | 99.93 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-10.19.56.402111 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533745463 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00314 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 100.08 | 100.09 | 100.07 | 100.08 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-15.27.33.927370 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533745531 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04615 | 00000 | N |  |  | 99.76 | 99.73 | 99.84 | 99.76 | 99.73 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-13.33.08.161723 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 533745541 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36505 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.94 | 99.95 | 99.95 | 99.94 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.04.50.719213 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533745644 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15696 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.77 | 99.95 | 99.79 | 99.77 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-13.33.36.717572 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533745659 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44042 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.99 | 100.01 | 99.90 | 99.99 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-10.31.06.681540 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533745727 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73995 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.95 | 99.86 | 99.91 | 99.95 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.10.02.976586 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 04 | EH006 | 533745787 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63205 | 00000 | N | Y | Y | 99.55 | 99.35 | 99.80 | 99.55 | 99.35 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | LOOK LIKW METER WAS IN A FIRE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.25.08.671875 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533745814 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15639 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.40.56.772721 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533745816 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00196 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.87 | 99.96 | 99.95 | 99.87 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.15.01.561218 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 533745822 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66802 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.53 | 99.91 | 99.80 | 99.53 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | ANTS INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.16.22.872371 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533745872 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67008 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.92 | 99.86 | 99.94 | 99.92 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-14.56.39.450803 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533745884 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21057 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.82 | 99.84 | 99.78 | 99.82 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-08.14.31.848901 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533745905 | 20250415 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 81685 | 81685 | N |  |  | 100.17 | 100.01 | 100.19 | 100.17 | 100.01 | 100.19 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2H | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-12.58.35.351125 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533745948 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20176 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.85 | 99.87 | 99.83 | 99.85 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.07.57.488665 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533746027 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | WIRES UNPLUGGED AND CUT INSIDE METER |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-09.47.55.198338 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533746070 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13352 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.03 | 100.04 | 100.02 | 100.03 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-14.00.39.834782 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533746165 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34018 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.73 | 99.79 | 99.76 | 99.73 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-14.25.08.801796 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533746192 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34454 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.86 | 99.93 | 99.95 | 99.86 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-14.44.28.332750 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533746246 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72764 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.93 | 99.94 | 99.83 | 99.93 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-15.10.48.917141 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533746290 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | C RINGS MISSING FROM THE TERMINAL BLADES |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.08.21.566020 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | EH006 | 533746317 | 20250529 | 1 | 09 | FD | 9 | N | K.WRIGHT | 0.000 |  |  | 68466 | 68466 | N |  |  | 100.21 | 100.17 | 100.21 | 100.21 | 100.17 | 100.21 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  |  | CREEP TEST:GOOD V:123.7 V2-N: 123.9 V1-V2: 247.1 | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-29-12.03.08.441901 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-29
03 | 04 | EH006 | 533746325 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24639 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.08 | 100.14 | 100.06 | 100.08 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.10.03.089899 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 04 | EH006 | 533746413 | 20250718 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17632 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.94 | 99.88 | 99.87 | 99.94 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.38.59.999101 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | EH006 | 533746410 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61169 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.03 | 99.84 | 100.01 | 100.03 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-09.22.30.290505 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533746510 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12936 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.87 | 99.89 | 99.85 | 99.87 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-08.14.31.881747 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533746557 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92112 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.73 | 99.91 | 99.87 | 99.73 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-15.32.28.694545 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533746556 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80795 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.80 | 99.85 | 99.78 | 99.80 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-09.44.44.785317 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533746619 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44058 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.93 | 100.04 | 100.00 | 99.93 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.16.31.843357 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533746629 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44685 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.90 | 99.77 | 99.78 | 99.90 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-12.59.27.796464 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533746655 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14083 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.34 | 99.79 | 99.61 | 99.34 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-11.51.56.192365 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533746716 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-14.16.04.925230 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533746771 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83568 | 00000 | N |  |  | 99.72 | 99.79 | 99.71 | 99.72 | 99.79 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-14.30.05.256528 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533746826 | 20250619 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48047 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.69 | 99.92 | 99.75 | 99.69 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.53.59.963896 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | EH006 | 533746839 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57770 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.12 | 100.08 | 100.04 | 100.12 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-13.45.03.918520 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533746840 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33746 | 00000 | N |  |  | 99.92 | 100.07 | 99.94 | 99.92 | 100.07 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-11.36.10.002675 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533746860 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37866 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.64 | 99.87 | 99.80 | 99.64 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-13.21.23.499096 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533746896 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95690 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.79 | 99.71 | 99.68 | 99.79 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-12.27.37.332224 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533746885 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.24.28.349695 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | EH006 | 533746936 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23184 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.74 | 99.84 | 99.73 | 99.74 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-10.19.56.511267 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533746967 | 20250415 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 11043 | 11043 | N |  |  | 100.29 | 100.05 | 100.30 | 100.29 | 100.05 | 100.30 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2H | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-14.59.36.493303 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533746990 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78567 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.89 | 99.88 | 99.84 | 99.89 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.24.00.569657 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 533747038 | 20250611 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10462 | 00000 | N | Y | Y | 99.57 | 99.42 | 99.71 | 99.57 | 99.42 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.39.19.445636 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | EH006 | 533747039 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01945 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.83 | 99.97 | 99.95 | 99.83 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-14.58.11.045321 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533747063 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00094 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.85 | 99.98 | 99.92 | 99.85 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-10.48.29.363550 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533747061 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94290 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.85 | 99.81 | 99.86 | 99.85 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-09.44.44.893314 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533747103 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41786 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.14 | 100.05 | 100.03 | 100.14 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-09.18.45.702410 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533747105 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97477 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.96 | 99.91 | 99.90 | 99.96 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-09.18.45.725367 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533747127 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81398 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.83 | 99.95 | 99.87 | 99.83 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-14.28.57.906593 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533747116 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 942909 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.88 | 99.89 | 99.86 | 99.88 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-09.44.45.016424 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533747158 | 20250613 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79574 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.81 | 99.76 | 99.71 | 99.81 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-07.26.59.065282 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533747151 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21145 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.82 | 99.85 | 99.78 | 99.82 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-09.30.24.825151 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533747243 | 20250415 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70893 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.89 | 99.85 | 99.79 | 99.89 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.04.38.512322 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533747245 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17393 | 00000 | N |  |  | 100.02 | 100.15 | 100.06 | 100.02 | 100.15 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-12.09.54.120723 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533747260 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06799 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.62 | 99.78 | 99.67 | 99.62 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-13.24.52.482681 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533747259 | 20250812 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70021 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.76 | 99.89 | 99.85 | 99.76 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-12-15.30.37.232303 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-12
03 | 04 | EH006 | 533747345 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45755 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.70 | 99.85 | 99.83 | 99.70 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.15.01.595634 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 533747348 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77161 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.16 | 100.03 | 100.01 | 100.16 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-14.09.11.126580 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533747358 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUS INSIDE METER STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.03.52.397695 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533747367 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46631 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.70 | 99.93 | 99.87 | 99.70 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-14.32.36.201418 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533747419 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11750 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 100.02 | 99.87 | 99.80 | 100.02 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-15.10.48.944066 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533747425 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05758 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.01 | 99.94 | 99.93 | 100.01 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-12.27.32.389445 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533747466 | 20250612 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41843 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.12 | 100.06 | 99.97 | 100.12 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-10.44.56.980875 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | EH006 | 533747477 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00031 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.83 | 99.79 | 99.78 | 99.79 | 99.65 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-13.30.22.652973 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533747558 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69000 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.96 | 100.00 | 99.95 | 99.96 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-08.14.31.902901 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533747595 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19218 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.83 | 99.81 | 99.80 | 99.83 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-09.22.20.935154 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533747582 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48202 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.91 | 99.92 | 99.94 | 99.91 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-09.47.12.445225 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533747580 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23167 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 100.05 | 99.85 | 99.84 | 100.05 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-12.39.16.498206 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533747607 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85216 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.65 | 99.70 | 99.68 | 99.65 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-12.46.14.113048 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EH006 | 533747658 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10158 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.83 | 99.93 | 99.88 | 99.83 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-12.27.32.415941 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533747750 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66185 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.74 | 99.72 | 99.72 | 99.74 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-15.44.54.337888 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533747844 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76114 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.06 | 100.19 | 100.05 | 100.06 | 100.19 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-10.19.56.621567 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533747960 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.80 | 99.98 | 99.91 | 99.80 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-12.33.28.916460 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 533748000 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09987 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.67 | 99.79 | 99.78 | 99.67 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-15.14.08.687563 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 04 | EH006 | 533748134 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70288 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 99.91 | 100.19 | 100.10 | 99.91 | 100.19 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-11.51.56.299362 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533748213 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28058 | 00000 | N | Y | Y | 99.52 | 99.84 | 99.68 | 99.52 | 99.84 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-13.24.52.590009 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533748249 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04359 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.87 | 99.89 | 99.91 | 99.87 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-15.27.27.374708 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533748285 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27655 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.74 | 99.85 | 99.83 | 99.74 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.35.10.008284 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 04 | EH006 | 533748297 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48827 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.77 | 99.96 | 99.84 | 99.77 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CRACKER DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-15.47.20.280976 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | EH006 | 533748328 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17382 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.57 | 99.70 | 99.71 | 99.57 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.24.00.599245 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 533748333 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80414 | 00000 | N | Y | Y | 99.51 | 99.27 | 99.69 | 99.51 | 99.27 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.58.02.085337 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533748341 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25692 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.68 | 99.75 | 99.71 | 99.68 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-10.35.15.458173 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533748419 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25350 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 100.11 | 100.09 | 100.10 | 100.11 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-09.49.02.877085 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533748437 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84668 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.92 | 99.86 | 99.83 | 99.92 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-09.49.02.929155 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533748441 | 20250718 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60242 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.83 | 99.83 | 99.85 | 99.83 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.39.00.126869 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | EH006 | 533748467 | 20250919 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09014 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.91 | 99.87 | 99.83 | 99.91 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-19-09.25.33.120904 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-19
03 | 04 | EH006 | 533748481 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62920 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.06 | 100.09 | 99.89 | 100.06 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-14.58.11.070101 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533748476 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17588 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.01 | 100.01 | 99.98 | 100.01 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-15.29.44.666379 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533748489 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40357 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.97 | 99.92 | 99.92 | 99.97 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-09.44.57.121778 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 04 | EH006 | 533748671 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-15.30.19.568102 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533748697 | 20250506 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25712 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 99.96 | 100.03 | 100.07 | 99.96 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-07.59.29.908077 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533748703 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87846 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.82 | 99.90 | 99.80 | 99.82 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-09.55.13.023328 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533748703 | 20250721 | 2 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87846 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.76 | 99.97 | 99.91 | 99.76 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-09.55.13.053012 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533748702 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61294 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.83 | 99.78 | 99.79 | 99.83 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-13.14.49.145213 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533748802 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15259 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.04 | 99.92 | 99.89 | 100.04 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-15.44.54.367608 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533748804 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43741 | 00000 | N | Y | Y | 99.64 | 99.63 | 99.63 | 99.64 | 99.63 | 99.63 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-12.27.32.441206 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533748806 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97587 | 00000 | N | Y | Y | 100.15 | 100.24 | 100.17 | 100.15 | 100.24 | 100.17 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-12.01.42.414331 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533748842 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43726 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.77 | 100.01 | 99.90 | 99.77 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-14.25.08.821158 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533748868 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18789 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 100.03 | 99.85 | 99.85 | 100.03 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-12.27.37.365890 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533748974 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59329 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 100.10 | 100.12 | 100.10 | 100.10 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-14.57.45.820207 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533749032 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77641 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 100.10 | 99.94 | 99.91 | 100.10 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.24.00.632894 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 533749027 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00658 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.96 | 99.90 | 99.97 | 99.96 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-15.22.06.129686 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533749066 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39212 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.00 | 100.01 | 99.97 | 100.00 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-08.55.25.617258 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 533749088 | 20250228 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57387 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.07 | 99.98 | 99.94 | 100.07 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-08.35.00.700677 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533749104 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07716 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.83 | 99.82 | 99.83 | 99.83 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.39.38.563788 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533749136 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63904 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.02 | 100.11 | 100.00 | 100.02 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT IN METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-14.44.19.700337 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533749183 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90229 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.70 | 99.58 | 99.70 | 99.70 | 99.58 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-14.00.39.940927 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533749222 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.88 | 99.94 | 99.88 | 99.88 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-09.30.24.933312 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533749260 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98844 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.77 | 99.95 | 99.86 | 99.77 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-12.39.16.540240 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533749268 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72494 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.69 | 99.67 | 99.85 | 99.69 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-10.26.56.065911 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533749320 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10752 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.84 | 99.96 | 99.94 | 99.84 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.22.47.181086 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533749431 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84380 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.65 | 99.63 | 99.66 | 99.65 | 99.63 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-14.44.19.727966 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533749438 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53962 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.79 | 99.78 | 99.78 | 99.79 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.10.03.205505 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 04 | EH006 | 533749440 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36416 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.95 | 99.83 | 99.81 | 99.95 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-08.55.25.724483 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 533749442 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00462 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.79 | 99.98 | 99.88 | 99.79 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-13.22.13.654550 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 533749506 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18645 | 00000 | N |  |  | 99.77 | 99.65 | 99.80 | 99.77 | 99.65 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-12.06.05.460677 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533749514 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31662 | 00000 | N | Y | Y | 96.58 | 96.22 | 96.41 | 96.58 | 96.22 | 96.41 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-09.14.19.094990 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533749524 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78304 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.85 | 99.82 | 99.81 | 99.85 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-12.39.12.183995 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533749554 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77186 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.99 | 99.92 | 99.85 | 99.99 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.39.38.675851 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533749560 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.73 | 99.94 | 99.77 | 99.73 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.21.04.766404 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 04 | EH006 | 533749575 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36509 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.66 | 100.07 | 99.87 | 99.66 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-15.28.03.423509 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533749580 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50510 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.79 | 99.79 | 99.71 | 99.79 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-13.22.13.762199 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 533749615 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76023 | 00000 | N | Y | Y | 99.55 | 99.43 | 99.54 | 99.55 | 99.43 | 99.54 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.09.12.845715 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533749706 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62832 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.44 | 99.84 | 99.70 | 99.44 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OE NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-09.44.15.955812 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533749730 | 20250619 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22136 | 00000 | N | Y | Y | 99.56 | 99.32 | 99.66 | 99.56 | 99.32 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.53.59.993619 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | EH006 | 533749737 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17568 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.68 | 99.85 | 99.70 | 99.68 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.16.22.994407 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533749797 | 20250409 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 17481 | 17481 | N |  |  | 99.80 | 99.86 | 99.79 | 99.80 | 99.86 | 99.79 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2H | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-17.38.38.565724 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533749843 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24566 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.97 | 99.59 | 99.76 | 99.97 | 99.59 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-09.49.55.842679 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EH006 | 533749902 | 20250506 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14012 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 100.21 | 100.09 | 100.08 | 100.21 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-07.59.29.932213 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533749896 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83311 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.80 | 99.86 | 99.83 | 99.80 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-15.42.48.116362 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533749933 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82353 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.87 | 100.02 | 99.95 | 99.87 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-12.01.42.528172 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533749945 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40216 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.85 | 99.97 | 99.95 | 99.85 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-09.47.12.546130 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533749985 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01308 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.96 | 100.04 | 99.97 | 99.96 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-10.27.18.709452 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 04 | EH006 | 533750032 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64934 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.93 | 100.06 | 99.96 | 99.93 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.14.33.874890 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533750053 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35090 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.90 | 99.80 | 99.87 | 99.90 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-10.15.34.078401 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 533750092 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89123 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.03 | 99.94 | 99.88 | 100.03 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-10.31.06.731367 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533750107 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00117 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 100.03 | 99.96 | 99.92 | 100.03 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-13.22.13.868762 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 533750122 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11444 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.89 | 99.98 | 99.89 | 99.89 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-15.07.15.480556 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533750173 | 20250425 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27584 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.68 | 99.85 | 99.77 | 99.68 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-06.41.46.045470 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 04 | EH006 | 533750167 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05763 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.75 | 99.62 | 99.77 | 99.75 | 99.62 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-15.22.06.158209 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533750187 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00027 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.95 | 100.05 | 100.01 | 99.95 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-12.27.37.394274 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533750216 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00115 | 00000 | N | Y | Y | 99.57 | 99.33 | 99.82 | 99.57 | 99.33 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.58.02.197134 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533750221 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85401 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.67 | 99.80 | 99.73 | 99.67 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.05.52.877134 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533750229 | 20250611 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09184 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.77 | 99.81 | 99.77 | 99.77 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CRACKED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.39.19.573444 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | EH006 | 533750236 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45751 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.97 | 100.00 | 99.95 | 99.97 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-10.20.52.919449 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533750248 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09236 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.49 | 99.89 | 99.60 | 99.49 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-11.54.34.402487 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533750257 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89244 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.12 | 100.04 | 100.02 | 100.12 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-13.54.16.604045 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533750278 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30578 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.95 | 100.00 | 99.96 | 99.95 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-09.44.15.989276 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533750311 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20599 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.80 | 99.82 | 99.80 | 99.80 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.30.13.182054 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533750313 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13403 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.89 | 99.96 | 99.87 | 99.89 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-13.45.04.025676 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533750306 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98997 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.92 | 99.99 | 99.93 | 99.92 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-12.05.51.367410 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533750317 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08279 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.69 | 99.90 | 99.83 | 99.69 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-14.33.24.329788 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533750310 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88132 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.90 | 99.74 | 99.85 | 99.90 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-09.47.55.316662 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533750339 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00709 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.86 | 99.86 | 99.78 | 99.86 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.24.00.661311 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 533750402 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84408 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.06 | 100.03 | 100.01 | 100.06 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-15.27.34.021071 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533750432 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46260 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.81 | 99.86 | 99.84 | 99.81 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-12.06.09.776903 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533750472 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00159 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 100.12 | 99.82 | 99.76 | 100.12 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-14.57.02.485130 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533750499 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69586 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.80 | 99.83 | 99.81 | 99.80 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-13.54.16.631277 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533750507 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31314 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.80 | 99.92 | 99.84 | 99.80 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-14.42.24.458400 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533750505 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40565 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.70 | 99.89 | 99.70 | 99.70 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-10.15.34.110590 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 533750601 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31955 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.13 | 100.00 | 99.98 | 100.13 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-13.31.30.924142 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533750643 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94653 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.78 | 99.76 | 99.73 | 99.78 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.08.23.820884 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 533750646 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82028 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.78 | 99.81 | 99.83 | 99.78 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.35.56.990611 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533750650 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09269 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.70 | 99.83 | 99.80 | 99.70 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-13.36.02.566993 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EH006 | 533750786 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03062 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 100.03 | 99.91 | 99.90 | 100.03 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-12.17.19.441621 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 533750800 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00136 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.78 | 99.98 | 99.89 | 99.78 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.25.08.785653 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533750842 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46736 | 00000 | N | Y | Y | 99.27 | 99.35 | 99.30 | 99.27 | 99.35 | 99.30 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.09.12.879942 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533750932 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58651 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.28 | 100.04 | 100.00 | 100.28 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-08.30.55.835168 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533750971 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85934 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.85 | 99.88 | 99.85 | 99.85 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-09.30.25.039928 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533750975 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40707 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.73 | 99.86 | 99.82 | 99.73 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-13.14.42.441165 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EH006 | 533750991 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45720 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.90 | 100.00 | 99.97 | 99.90 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.09.00.541565 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533751006 | 20250404 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 81783 | 81783 | N |  |  | 100.03 | 99.90 | 100.05 | 100.03 | 99.90 | 100.05 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | V1-N: 122.2 V2-N: 122.6 V1-V2: 245.0 CREEP TEST | [6 empty] | K5I2H | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-04-10.13.35.393218 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-04
03 | 04 | EH006 | 533750996 | 20250812 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31933 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.72 | 99.71 | 99.70 | 99.72 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-12-15.30.37.337359 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-12
03 | 04 | EH006 | 533750995 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16884 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.69 | 99.92 | 99.86 | 99.69 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.09.00.644257 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533751057 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-08.49.33.809736 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533751087 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51459 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.61 | 99.89 | 99.73 | 99.61 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-11.54.34.464353 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533751174 | 20250602 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87009 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.99 | 99.95 | 99.94 | 99.99 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-10.03.13.039671 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533751224 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42295 | 00000 | N | Y | Y | 99.64 | 99.70 | 99.67 | 99.64 | 99.70 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.15.01.627626 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 533751213 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13008 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.93 | 99.86 | 99.88 | 99.93 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-12.01.42.635236 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533751281 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08792 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.79 | 99.98 | 99.96 | 99.79 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-13.04.52.632822 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533751283 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99686 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.99 | 99.90 | 99.88 | 99.99 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-12.47.44.615105 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533751310 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83751 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.96 | 100.07 | 100.00 | 99.96 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-14.34.38.923661 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533751312 | 20250207 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 96422 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.77 | 99.91 | 99.97 | 99.77 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-08.00.40.948705 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533751346 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84825 | 00000 | N |  |  | 99.74 | 99.86 | 99.78 | 99.74 | 99.86 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-15.30.45.405267 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 533751363 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50107 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-09.30.25.139980 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533751409 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77987 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.82 | 99.77 | 99.79 | 99.82 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-09.49.02.951321 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533751422 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51811 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.89 | 99.93 | 99.80 | 99.89 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.08.23.862557 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 533751410 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75959 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.85 | 99.93 | 99.89 | 99.85 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-15.42.48.149413 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533751429 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24266 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 100.00 | 99.94 | 99.87 | 100.00 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.02.55.726931 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533751435 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10215 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.96 | 99.87 | 99.87 | 99.96 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-12.59.27.917836 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533751486 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02147 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.96 | 100.03 | 100.00 | 99.96 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-09.18.45.749336 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533751526 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48703 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.92 | 99.99 | 99.91 | 99.92 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-10.17.43.822472 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533751542 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94004 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.73 | 99.95 | 99.86 | 99.73 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-10.48.29.489210 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533751562 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77441 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.71 | 99.93 | 99.86 | 99.71 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-10.30.02.171896 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 04 | EH006 | 533751572 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16050 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.86 | 99.84 | 99.86 | 99.86 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORRSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-15.27.58.262088 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533751620 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.98 | 99.93 | 99.87 | 99.98 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-14.09.11.232414 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533751667 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05196 | 00000 | N | Y | Y | 99.54 | 99.54 | 99.61 | 99.54 | 99.54 | 99.61 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-13.04.52.660986 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533751690 | 20250506 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55351 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.71 | 99.88 | 99.83 | 99.71 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-07.59.29.963221 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533751729 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49788 | 00000 | N | Y | Y | 99.54 | 99.54 | 99.59 | 99.54 | 99.54 | 99.59 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-13.54.16.657318 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533751748 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46212 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.56 | 99.68 | 99.65 | 99.56 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.09.19.085804 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533751796 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.81 | 99.95 | 99.87 | 99.81 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-11.30.40.740872 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533751828 | 20250506 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12537 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.90 | 99.94 | 99.88 | 99.90 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-07.59.29.988088 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533751873 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07106 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 100.08 | 100.09 | 100.09 | 100.08 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-15.12.17.603526 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533751868 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82817 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.08 | 99.98 | 99.97 | 100.08 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-12.01.42.748057 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533751890 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46930 | 00000 | N | Y | Y | 100.13 | 100.29 | 100.19 | 100.13 | 100.29 | 100.19 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-09.47.12.650105 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533751933 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25594 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.85 | 99.98 | 99.96 | 99.85 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-12.27.32.466885 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533752013 | 20250812 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52509 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.01 | 100.07 | 100.05 | 100.01 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-12-15.30.37.442686 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-12
03 | 04 | EH006 | 533752099 | 20250507 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90954 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.85 | 99.90 | 99.83 | 99.85 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | [10 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-12.47.30.874792 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 533752114 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02816 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.65 | 99.96 | 99.74 | 99.65 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-11.54.34.525311 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533752118 | 20250718 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35616 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.81 | 99.93 | 99.89 | 99.81 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.39.00.241146 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | EH006 | 533752126 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04367 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.71 | 100.21 | 99.95 | 99.71 | 100.21 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-09.28.22.078799 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 533752129 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12679 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.94 | 99.98 | 99.88 | 99.94 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-14.19.22.841731 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533752159 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58995 | 00000 | N | Y | Y | 99.09 | 99.16 | 99.14 | 99.09 | 99.16 | 99.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-09.44.16.014994 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533752181 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62329 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.80 | 99.90 | 99.86 | 99.80 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-14.33.24.447076 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533752206 | 20250228 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12833 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.77 | 99.92 | 99.92 | 99.77 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-08.35.00.819190 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533752222 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21024 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.63 | 99.84 | 99.72 | 99.63 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.14.33.985003 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533752229 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01421 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.98 | 100.02 | 99.97 | 99.98 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-10.19.56.727650 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533752313 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50846 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.84 | 99.92 | 99.95 | 99.84 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-15.42.54.575128 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533752314 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28953 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.01 | 99.97 | 99.94 | 100.01 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-10.20.52.946339 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533752319 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00969 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.13 | 99.95 | 99.89 | 100.13 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-13.14.42.486206 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EH006 | 533752377 | 20250620 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49540 | 00000 | N | Y | Y | 99.41 | 99.31 | 99.58 | 99.41 | 99.31 | 99.58 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-07.17.00.327804 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | EH006 | 533752415 | 20250107 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99579 | 00000 | N | Y | Y | 100.14 | 100.18 | 100.22 | 100.14 | 100.18 | 100.22 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-07-14.43.41.711260 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-07
03 | 04 | EH006 | 533752418 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48652 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 99.94 | 100.04 | 100.03 | 99.94 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-11.30.40.778645 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533752477 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05648 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.73 | 100.09 | 99.88 | 99.73 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-08.35.35.899485 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533752502 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 7025 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.90 | 99.91 | 99.88 | 99.90 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-12.43.38.218153 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533752560 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03671 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.05 | 99.94 | 99.89 | 100.05 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-13.22.13.971680 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 533752593 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01278 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.03 | 99.97 | 99.95 | 100.03 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-15.32.31.206267 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533752648 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15498 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.12 | 100.07 | 99.98 | 100.12 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-11.30.40.812321 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533752645 | 20250812 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18380 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.83 | 99.95 | 99.89 | 99.83 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-12-15.30.37.578334 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-12
03 | 04 | EH006 | 533752656 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00932 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 100.00 | 99.99 | 99.91 | 100.00 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-11.30.40.840069 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533752659 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48705 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.23 | 100.06 | 100.00 | 100.23 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-14.23.15.611832 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533752672 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97458 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.81 | 99.94 | 99.86 | 99.81 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-15.41.00.232098 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533752762 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73427 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.74 | 99.81 | 99.80 | 99.74 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-12.09.15.251137 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533752764 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88209 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.75 | 99.82 | 99.78 | 99.75 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-13.04.52.688226 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533752878 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24056 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 100.11 | 99.91 | 100.09 | 100.11 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-10.15.34.138337 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 533752942 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17944 | 00000 | N | Y | Y | 99.57 | 99.40 | 99.73 | 99.57 | 99.40 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-09.22.21.040029 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533753012 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73785 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.87 | 99.99 | 99.92 | 99.87 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-13.04.52.728456 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533753051 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57351 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.82 | 99.94 | 99.84 | 99.82 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-15.27.18.709783 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533753072 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12315 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.95 | 100.11 | 100.02 | 99.95 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-09.49.02.980096 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533753086 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.82 | 99.86 | 99.84 | 99.82 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.01.34.156195 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EH006 | 533753087 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57090 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.90 | 99.89 | 99.90 | 99.90 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-08.30.55.945204 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533753150 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19276 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.01 | 100.05 | 100.01 | 100.01 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.14.34.090101 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533753208 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69069 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.86 | 99.85 | 99.79 | 99.86 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-14.02.17.136842 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533753255 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05625 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.90 | 100.00 | 99.98 | 99.90 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-15.27.34.117428 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533753259 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70725 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.84 | 100.03 | 99.99 | 99.84 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-15.42.48.179756 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533753284 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15252 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.82 | 99.92 | 99.83 | 99.82 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.51.462582 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533753312 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78618 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.02 | 100.15 | 100.06 | 100.02 | 100.15 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-11.52.02.189919 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EH006 | 533753347 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93828 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.77 | 99.78 | 99.71 | 99.77 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.09.00.742860 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533753430 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-14.28.57.930950 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533753421 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59273 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.14 | 100.06 | 100.00 | 100.14 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-14.29.23.910302 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533753446 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02388 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.16 | 100.06 | 99.99 | 100.16 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-10.20.52.972796 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533753465 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84944 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.92 | 99.84 | 99.80 | 99.92 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-12.39.12.210020 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533753518 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74035 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.71 | 99.66 | 99.72 | 99.71 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-09.14.04.697281 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533753567 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00188 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.85 | 99.99 | 99.91 | 99.85 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-15.27.34.217178 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533753643 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44005 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.91 | 100.06 | 100.02 | 99.91 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-14.16.05.053806 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533753680 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01004 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.77 | 99.77 | 99.73 | 99.77 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.55.05.072812 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533753728 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02996 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.93 | 100.00 | 99.97 | 99.93 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-15.22.32.126129 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533753779 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94975 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.03 | 100.05 | 99.98 | 100.03 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-09.44.16.066293 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533753785 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60755 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.95 | 100.02 | 99.98 | 99.95 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-08.47.24.178480 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533753809 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79616 | 00000 | N | Y |  | 99.54 | 99.48 | 99.58 | 99.54 | 99.48 | 99.58 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-11.01.22.348221 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533753862 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51089 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 100.11 | 99.98 | 99.91 | 100.11 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-11.52.02.297029 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EH006 | 533753854 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82353 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.75 | 99.84 | 99.76 | 99.75 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-09.22.30.323946 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533753913 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75103 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.94 | 99.92 | 99.86 | 99.94 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-08.52.14.489419 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EH006 | 533753929 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.89 | 99.85 | 99.82 | 99.89 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CRACK DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-14.29.24.017343 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533753965 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69985 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.81 | 99.92 | 99.79 | 99.81 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-09.30.25.240542 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533754045 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06584 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.83 | 100.01 | 99.80 | 99.83 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-10.26.56.092440 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533754101 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31423 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.77 | 99.99 | 99.96 | 99.77 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-09.14.19.145752 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533754102 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50255 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 100.05 | 99.90 | 99.82 | 100.05 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-08.35.35.949826 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533754116 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44423 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.78 | 99.88 | 99.83 | 99.78 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-14.42.24.571565 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533754117 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33344 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.85 | 99.77 | 99.76 | 99.85 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-09.03.44.261329 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533754125 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-14.56.39.567639 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533754164 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36030 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.90 | 100.00 | 99.92 | 99.90 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-13.21.23.531983 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533754177 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19409 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.86 | 99.91 | 99.81 | 99.86 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-08.52.14.518997 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EH006 | 533754314 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01459 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.55 | 99.73 | 99.65 | 99.55 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-11.54.34.564228 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533754317 | 20250605 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64427 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.85 | 99.95 | 99.88 | 99.85 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-11.05.55.817445 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533754326 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07336 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.74 | 99.98 | 99.86 | 99.74 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.09.19.194141 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533754334 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00297 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 100.18 | 99.99 | 99.90 | 100.18 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.09.14.513814 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533754364 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78372 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.81 | 100.03 | 99.98 | 99.81 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | ANTS INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-12.09.15.366412 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533754379 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35002 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.91 | 99.98 | 99.91 | 99.91 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-13.31.31.032431 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533754380 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54377 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.86 | 99.90 | 99.83 | 99.86 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-13.31.31.136710 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533754432 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76097 | 00000 | N | Y | Y | 99.57 | 99.58 | 99.90 | 99.57 | 99.58 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-15.27.27.401352 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533754461 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08409 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.81 | 99.86 | 99.80 | 99.81 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-13.51.57.607169 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533754622 | 20250812 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.75 | 99.81 | 99.81 | 99.75 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-12-15.30.37.711780 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-12
03 | 04 | EH006 | 533754646 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92407 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.96 | 99.97 | 99.94 | 99.96 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-14.56.39.694758 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533754680 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 60173 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 99.99 | 100.01 | 99.96 | 99.99 | 100.01 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.56.061837 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533754701 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31192 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.86 | 99.88 | 99.82 | 99.86 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-12.46.14.144367 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EH006 | 533754705 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56408 | 00000 | N | Y | Y | 99.49 | 99.69 | 99.50 | 99.49 | 99.69 | 99.50 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-10.02.51.018720 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 533754764 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00209 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.89 | 99.99 | 99.92 | 99.89 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.01.34.197640 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EH006 | 533754789 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35278 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.60 | 99.78 | 99.72 | 99.60 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-13.45.04.142921 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533754808 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24295 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.96 | 99.91 | 99.88 | 99.96 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.04.50.741958 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533754809 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65810 | 00000 | N | Y | Y | 100.25 | 100.28 | 100.36 | 100.25 | 100.28 | 100.36 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-13.33.36.752962 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533754848 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81150 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.13 | 100.02 | 99.99 | 100.13 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.36.38.376584 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533754860 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93747 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.80 | 99.81 | 99.77 | 99.80 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-14.02.17.164931 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533754941 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98091 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.83 | 99.94 | 99.90 | 99.83 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-15.27.58.390834 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533755004 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01294 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.56 | 99.84 | 99.75 | 99.56 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-15.28.03.466849 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533754996 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30912 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.99 | 99.87 | 99.93 | 99.99 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-10.15.34.183443 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 533755010 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55505 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.61 | 99.81 | 99.60 | 99.61 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.10.03.308501 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 04 | EH006 | 533755084 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83235 | 00000 | N | Y | Y | 99.57 | 99.62 | 99.60 | 99.57 | 99.62 | 99.60 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-13.45.04.245888 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533755135 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91828 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 100.07 | 99.98 | 99.91 | 100.07 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-13.31.31.235269 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533755150 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-14.38.10.806433 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533755178 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50649 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.03 | 99.97 | 99.88 | 100.03 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-12.06.09.817214 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533755177 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04319 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.78 | 99.86 | 99.75 | 99.78 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-10.15.34.210288 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 533755172 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15003 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.91 | 100.02 | 99.91 | 99.91 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-15.29.44.765729 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533755207 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09946 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.88 | 99.90 | 99.84 | 99.88 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-10.17.43.929232 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533755255 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70856 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.62 | 99.79 | 99.70 | 99.62 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-09.18.45.775807 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533755277 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01589 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-13.33.36.784797 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533755289 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06299 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.86 | 99.84 | 99.76 | 99.86 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-15.41.00.342755 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533755276 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28149 | 00000 | N | Y | Y | 99.56 | 99.46 | 99.63 | 99.56 | 99.46 | 99.63 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-15.27.18.783259 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533755322 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93232 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.88 | 100.11 | 99.83 | 99.88 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-14.03.00.175931 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 533755323 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58722 | 00000 | N | Y | Y | 102.38 | 102.37 | 102.44 | 102.38 | 102.37 | 102.44 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.10.03.411813 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 04 | EH006 | 533755379 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00173 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.85 | 100.01 | 100.00 | 99.85 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-14.42.24.681303 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533755484 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22033 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.63 | 99.76 | 99.70 | 99.63 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.08.23.892531 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 533755517 | 20250421 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43591 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.66 | 99.88 | 99.75 | 99.66 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-13.31.31.336557 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533755520 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80570 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.69 | 99.88 | 99.77 | 99.69 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.55.05.099451 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533755567 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07303 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 99.84 | 100.08 | 100.05 | 99.84 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.55.05.143665 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533755587 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39324 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.98 | 99.95 | 99.90 | 99.98 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-14.57.45.924581 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533755634 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66925 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.92 | 100.00 | 99.95 | 99.92 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-09.44.16.089199 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533755654 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61311 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.08 | 99.99 | 99.96 | 100.08 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.32.58.736830 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EH006 | 533755721 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01777 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 100.08 | 99.81 | 99.77 | 100.08 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | ANTS INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.14.34.198107 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533755724 | 20250421 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47460 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.96 | 100.03 | 99.78 | 99.96 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-14.34.46.741466 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533755784 | 20250611 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32283 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.86 | 99.94 | 99.88 | 99.86 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.39.19.686501 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | EH006 | 533755796 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39766 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.00 | 100.03 | 99.94 | 100.00 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-15.32.31.310440 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533755803 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80151 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.79 | 99.87 | 99.83 | 99.79 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-10.02.51.133445 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 533755804 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16336 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.89 | 99.92 | 99.90 | 99.89 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-14.03.00.286316 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 533755813 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23280 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-14.23.15.718659 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533755821 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 63735 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.78 | 99.77 | 99.78 | 99.78 | 99.77 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.56.213489 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533755881 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00366 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 100.07 | 99.89 | 99.91 | 100.07 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.09.00.855179 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533755980 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67305 | 00000 | N | Y | Y | 100.13 | 100.11 | 100.11 | 100.13 | 100.11 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-14.45.44.672918 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EH006 | 533755991 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42238 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.78 | 99.70 | 99.69 | 99.78 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-13.29.27.468272 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 04 | EH006 | 533756026 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00330 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.98 | 99.93 | 99.98 | 99.98 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-14.00.40.046136 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533756040 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10355 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.89 | 99.93 | 99.88 | 99.89 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-15.07.15.509893 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533756051 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05175 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.98 | 99.92 | 99.89 | 99.98 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-10.02.51.240130 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 533756058 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74922 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.81 | 99.80 | 99.73 | 99.81 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-14.42.14.145245 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533756061 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01958 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.88 | 99.91 | 99.88 | 99.88 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-12.09.15.493999 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533756124 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11883 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.78 | 99.84 | 99.82 | 99.78 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-15.22.23.887253 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533756167 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.85 | 99.89 | 99.83 | 99.85 | 99.89 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-09.44.02.138034 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EH006 | 533756210 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03311 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.91 | 99.69 | 99.66 | 99.91 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-12.27.37.426874 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533756221 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33898 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.05 | 100.04 | 100.02 | 100.05 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.09.12.932358 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533756244 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06448 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.04 | 100.00 | 99.96 | 100.04 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-08.49.33.859931 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533756284 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21893 | 00000 | N | Y | Y | 100.28 | 100.09 | 100.31 | 100.28 | 100.09 | 100.31 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-15.28.03.495880 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533756291 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50229 | 00000 | N |  |  | 99.76 | 99.83 | 99.83 | 99.76 | 99.83 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-13.24.06.609176 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 533756421 | 20250127 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S353490 | 0.000 |  |  | 1331 | 0.0 | N |  |  | 99.88 | 99.79 | 99.89 | 99.88 | 99.79 | 99.89 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  |  | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-14.19.51.024873 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | EH006 | 533756421 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01331 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.65 | 99.89 | 99.75 | 99.65 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-11.51.56.406875 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533756441 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.05.52.988561 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533756440 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-11.36.10.109032 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533756444 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.07 | 99.98 | 99.94 | 100.07 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-12.09.15.611838 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533756446 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32893 | 00000 | N | Y | Y | 99.51 | 99.53 | 99.51 | 99.51 | 99.53 | 99.51 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-09.44.16.116699 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533756461 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80211 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.65 | 99.67 | 99.65 | 99.65 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-13.21.23.562399 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533756510 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BPTTOM HALF OF METER MISSING |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-14.37.40.674108 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533756542 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48090 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.89 | 99.81 | 99.79 | 99.89 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-14.28.57.963504 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533756548 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58728 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.85 | 99.68 | 99.70 | 99.85 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-12.01.42.853475 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533756592 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41676 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.64 | 99.73 | 99.73 | 99.64 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-14.16.05.159688 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533756608 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72368 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | ERROR ON DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-12.27.37.452025 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533756609 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00025 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.84 | 99.81 | 99.90 | 99.84 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-12.09.54.223410 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533756617 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38705 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 100.08 | 100.10 | 100.08 | 100.08 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-13.22.14.073356 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 533756686 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57593 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 100.03 | 99.78 | 99.78 | 100.03 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-13.31.31.435069 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533756691 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90231 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.85 | 99.77 | 99.69 | 99.85 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-13.33.36.832379 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533756711 | 20250421 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49543 | 0000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-14.34.46.855644 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533756718 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54551 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 100.00 | 99.91 | 99.87 | 100.00 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.36.38.478828 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533756735 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80775 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.97 | 100.05 | 100.02 | 99.97 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-15.42.48.207837 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533756823 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00007 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.84 | 99.97 | 99.85 | 99.84 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.40.56.877918 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533756838 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44894 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.92 | 99.97 | 99.92 | 99.92 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-13.56.31.515912 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533756837 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26911 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.98 | 99.98 | 99.96 | 99.98 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-10.15.34.235915 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 533756868 | 20250506 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05099 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.77 | 99.83 | 99.82 | 99.77 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-07.59.30.014763 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533756902 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04002 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.01 | 99.95 | 99.96 | 100.01 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-14.33.10.283564 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 04 | EH006 | 533756954 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69504 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.92 | 99.97 | 99.88 | 99.92 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.22.47.296764 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533756969 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06024 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.79 | 99.77 | 99.77 | 99.79 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-14.16.05.265643 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533756967 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39851 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.04 | 100.32 | 100.02 | 100.04 | 100.32 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-09.30.25.344424 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533757035 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86450 | 00000 | N | Y |  | 99.95 | 99.86 | 99.96 | 99.95 | 99.86 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-11.01.22.453874 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533757036 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22796 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.66 | 99.90 | 99.81 | 99.66 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.55.05.165729 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533757106 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34625 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 99.95 | 100.12 | 100.05 | 99.95 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-12.06.09.848890 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533757129 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29377 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.68 | 99.80 | 99.74 | 99.68 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-13.11.40.072590 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 533757130 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79396 | 00000 | N | Y | Y | 100.12 | 100.28 | 99.99 | 100.12 | 100.28 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-10.15.34.258586 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 533757146 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-13.11.40.105791 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 533757189 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75679 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.85 | 99.88 | 99.81 | 99.85 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-15.12.17.628997 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533757182 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-15.27.34.323803 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533757240 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06432 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.97 | 100.05 | 100.02 | 99.97 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-12.54.33.768649 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533757230 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86910 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 100.02 | 99.93 | 99.90 | 100.02 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.09.00.964417 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533757227 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64323 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.84 | 99.78 | 99.81 | 99.84 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-15.22.06.185444 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533757254 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88215 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.81 | 99.79 | 99.78 | 99.81 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.22.47.400680 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533757392 | 20250703 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09475 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.04 | 100.09 | 100.01 | 100.04 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-13.36.36.785614 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EH006 | 533757411 | 20250619 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14371 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.74 | 100.04 | 99.95 | 99.74 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.54.00.030692 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | EH006 | 533757422 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10513 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.20 | 100.03 | 100.01 | 100.20 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.15.42.387159 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533757418 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00779 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.95 | 99.95 | 99.87 | 99.95 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-13.14.49.174486 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533757416 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07440 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.90 | 99.96 | 99.90 | 99.90 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-14.56.39.812089 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533757463 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65153 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.86 | 99.91 | 99.88 | 99.86 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-12.09.15.723145 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533757502 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47876 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.80 | 99.89 | 99.83 | 99.80 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-14.02.17.186535 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533757543 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89265 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.76 | 99.86 | 99.78 | 99.76 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-12.55.49.140418 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533757573 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31592 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.74 | 100.01 | 99.90 | 99.74 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.09.19.296639 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533757661 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00942 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.78 | 99.92 | 99.91 | 99.78 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-14.02.17.211744 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533757670 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20774 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.80 | 99.91 | 99.87 | 99.80 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.08.23.939405 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 533757710 | 20250707 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61977 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.77 | 99.78 | 99.76 | 99.77 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-08.30.23.487413 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 04 | EH006 | 533757715 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.66 | 99.78 | 99.77 | 99.66 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-11.30.40.877050 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533757734 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30290 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.80 | 99.73 | 99.73 | 99.80 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.09.12.963272 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533757801 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01231 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.65 | 99.55 | 99.62 | 99.65 | 99.55 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-14.42.24.798475 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533757818 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11228 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.98 | 99.97 | 99.74 | 99.98 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-14.53.18.529097 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533757823 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.36.38.598495 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533757852 | 20250205 | 1 | 09 | FD | 9 | N | COMBSAD | 0.000 |  |  | 70236 | 70236 | N |  |  | 99.97 | 99.98 | 99.90 | 99.97 | 99.98 | 99.90 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-12.52.31.315074 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 04 | EH006 | 533757853 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89482 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.87 | 99.88 | 99.85 | 99.87 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-15.44.34.442533 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533757889 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10110 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.82 | 100.02 | 99.85 | 99.82 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-13.24.52.694509 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533757890 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99919 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.57 | 99.69 | 99.67 | 99.57 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-14.33.10.387867 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 04 | EH006 | 533757900 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14878 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.71 | 99.91 | 99.93 | 99.71 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-15.41.00.458730 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533757901 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81278 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.82 | 99.85 | 99.83 | 99.82 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.14.34.496001 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533757909 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68378 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.85 | 99.81 | 99.79 | 99.85 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-06.42.16.817511 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533757922 | 20250228 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22554 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.86 | 99.97 | 99.93 | 99.86 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-08.35.00.939267 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533757929 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26694 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.86 | 99.87 | 99.83 | 99.86 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-12.46.14.168275 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EH006 | 533757971 | 20250228 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13922 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.81 | 99.68 | 99.74 | 99.81 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-08.35.01.038345 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533758059 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46397 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.19 | 100.00 | 99.99 | 100.19 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.25.729205 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533758115 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15181 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.78 | 99.80 | 99.74 | 99.78 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.10.03.528387 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 04 | EH006 | 533758188 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06434 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.71 | 99.71 | 99.69 | 99.71 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-14.02.17.234668 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533758205 | 20250415 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 60572 | 60572 | N |  |  | 100.25 | 100.26 | 100.13 | 100.25 | 100.26 | 100.13 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2I | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-16.31.35.377365 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533758242 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43383 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.77 | 99.78 | 99.78 | 99.77 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-10.28.57.452080 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533758289 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11867 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-09.28.22.195322 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 533758306 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79160 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.84 | 99.70 | 99.65 | 99.84 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-15.34.36.647490 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 533758315 | 20250919 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56925 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.84 | 99.91 | 99.92 | 99.84 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-19-09.25.33.230566 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-19
03 | 04 | EH006 | 533758334 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37928 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.60 | 99.89 | 99.76 | 99.60 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.16.23.096599 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533758339 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13148 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 100.23 | 100.12 | 100.10 | 100.23 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-14.42.24.905702 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533758352 | 20250611 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.76 | 99.78 | 99.77 | 99.76 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.39.19.796020 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | EH006 | 533758380 | 20250506 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74557 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.09 | 99.99 | 99.97 | 100.09 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-07.59.30.041896 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533758392 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32681 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.03 | 99.95 | 99.94 | 100.03 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-12.09.15.834029 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533758412 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61320 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.67 | 99.63 | 99.62 | 99.67 | 99.63 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.30.13.212831 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533758492 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10896 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.56 | 99.92 | 99.68 | 99.56 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD TERMINAL BLADE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.05.53.101831 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533758530 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55023 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.17 | 99.97 | 99.97 | 100.17 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-15.22.32.156533 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533758559 | 20250424 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61488 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 99.91 | 99.80 | 100.11 | 99.91 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-15.30.40.646629 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533758647 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07686 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.89 | 99.71 | 99.67 | 99.89 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-14.02.17.254961 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533758687 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15459 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.98 | 100.04 | 100.01 | 99.98 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-10.48.29.605794 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533758672 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54927 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.02 | 99.91 | 99.89 | 100.02 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-15.42.48.239579 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533758682 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56635 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.67 | 99.88 | 99.85 | 99.67 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-09.28.22.469823 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 533758681 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86946 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.95 | 99.89 | 99.94 | 99.95 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-10.15.34.282582 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 533758710 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37037 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.90 | 99.74 | 99.88 | 99.90 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-09.47.55.421774 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533758723 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15723 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.55 | 99.77 | 99.74 | 99.55 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-13.04.52.755025 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533758731 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23983 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.78 | 99.82 | 99.76 | 99.78 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.14.34.644270 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533758772 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61366 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.99 | 99.96 | 99.95 | 99.99 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.09.12.995828 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533758787 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80990 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.86 | 99.77 | 99.74 | 99.86 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.15.42.487633 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533758800 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09899 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 99.95 | 100.16 | 100.09 | 99.95 | 100.16 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.22.47.532986 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533758850 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00437 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.03 | 99.94 | 99.89 | 100.03 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | LOOK LIKE METER WAS IN A FIRE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-10.28.57.525074 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533758906 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15658 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.67 | 99.88 | 99.86 | 99.67 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-09.28.22.572846 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 533758924 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14165 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.11 | 99.98 | 99.96 | 100.11 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-15.22.32.179552 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533758926 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93856 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.97 | 99.89 | 99.95 | 99.97 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-15.22.06.212957 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533758922 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 307 | 00000 | N |  |  | 99.84 | 99.82 | 99.99 | 99.84 | 99.82 | 99.99 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.56.378784 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533758960 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00023 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.76 | 99.82 | 99.78 | 99.76 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-10.31.06.758139 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533758968 | 20250506 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26840 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.72 | 99.70 | 99.66 | 99.72 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-07.59.30.067492 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533758994 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19640 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.93 | 100.00 | 99.94 | 99.93 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-13.54.16.683888 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533758999 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22254 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.86 | 99.97 | 99.93 | 99.86 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-14.35.33.909296 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 04 | EH006 | 533759069 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00153 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.87 | 100.00 | 99.98 | 99.87 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-08.28.11.691216 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533759066 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 000006 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.93 | 99.98 | 99.90 | 99.93 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-14.57.02.518726 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533759116 | 20251020 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23435 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.87 | 99.90 | 99.88 | 99.87 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-20-15.23.31.322001 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-20
03 | 04 | EH006 | 533759116 | 20251020 | 2 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23435 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.83 | 100.00 | 99.96 | 99.83 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-20-15.23.31.356706 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-20
03 | 04 | EH006 | 533759167 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02363 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 100.10 | 99.87 | 99.83 | 100.10 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-13.21.23.588898 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533759218 | 20250425 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06844 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.80 | 99.80 | 99.68 | 99.80 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-06.41.46.154909 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 04 | EH006 | 533759235 | 20250403 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04682 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.67 | 99.81 | 99.71 | 99.67 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-09.09.05.304899 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 533759289 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.87 | 99.90 | 99.87 | 99.87 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-14.03.00.390266 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 533759337 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69039 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.02 | 100.01 | 100.00 | 100.02 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-14.23.15.843612 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533759344 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38939 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.86 | 99.85 | 99.80 | 99.86 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-10.48.29.709030 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533759469 | 20250124 | 1 | 09 | FD | 9 | N | KILBURB | 0.000 |  |  | 10085 | 10085 | N |  |  | 99.77 | 99.55 | 99.74 | 99.77 | 99.55 | 99.74 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-12.32.39.597866 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 04 | EH006 | 533759521 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78215 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.87 | 99.89 | 99.83 | 99.87 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-12.09.15.943170 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533759544 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76321 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 100.06 | 99.84 | 99.87 | 100.06 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-13.31.31.541225 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533759619 | 20250228 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43683 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.06 | 100.01 | 99.96 | 100.06 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-08.35.01.135476 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533759615 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30376 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.78 | 99.84 | 99.70 | 99.78 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.35.10.038557 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 04 | EH006 | 533759622 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01464 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.94 | 99.93 | 99.90 | 99.94 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-12.55.49.260289 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533759739 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80552 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.06 | 100.02 | 99.99 | 100.06 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.30.13.241414 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533759749 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38436 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.84 | 99.90 | 99.87 | 99.84 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-13.51.57.728949 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533759749 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00460 | 00000 | N |  |  | 99.88 | 99.96 | 99.91 | 99.88 | 99.96 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-10.30.02.207863 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 04 | EH006 | 533759796 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-10.27.18.825292 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 04 | EH006 | 533759800 | 20250819 | 1 | 09 | FD | 9 | N | KILBURB | 0.000 |  |  | 82897 | 82897 | N |  |  | 100.16 | 99.99 | 100.19 | 100.16 | 99.99 | 100.19 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-16.50.36.477373 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 04 | EH006 | 533759808 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97322 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.87 | 99.78 | 99.85 | 99.87 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-10.15.34.315986 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 533759835 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04316 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.89 | 100.03 | 99.94 | 99.89 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-10.28.57.574561 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533759906 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15258 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.69 | 99.78 | 99.72 | 99.69 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-09.46.41.568510 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533760007 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40585 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.79 | 99.78 | 99.77 | 99.79 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-15.34.36.679152 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 533760011 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89356 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.77 | 99.85 | 99.81 | 99.77 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.22.47.647423 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533760049 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36173 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.93 | 99.94 | 99.86 | 99.93 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.08.23.983921 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 533760051 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21601 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.83 | 99.98 | 99.93 | 99.83 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-13.33.36.854142 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533760056 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06454 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.92 | 99.90 | 99.88 | 99.92 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-14.16.05.371909 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533760054 | 20251112 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18304 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.75 | 99.50 | 99.71 | 99.75 | 99.50 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-12-15.30.44.821215 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-12
03 | 04 | EH006 | 533760082 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12291 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.94 | 99.79 | 99.73 | 99.94 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD TERMINAL BLADE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-13.54.16.714382 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533760157 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04536 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.57 | 99.76 | 99.62 | 99.57 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.55.05.195913 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533760232 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48148 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.83 | 99.91 | 99.83 | 99.83 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.55.05.219680 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533760245 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66669 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.99 | 99.95 | 99.92 | 99.99 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.36.38.716420 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533760308 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07782 | 00000 | N |  |  | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.16.31.871893 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533760327 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40059 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.88 | 99.87 | 99.86 | 99.88 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-14.42.14.251781 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533760403 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79041 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 100.13 | 99.95 | 99.92 | 100.13 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-11.01.22.556637 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533760444 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09139 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.77 | 99.75 | 99.74 | 99.77 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-09.59.53.912126 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 04 | EH006 | 533760454 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00020 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.88 | 99.95 | 99.93 | 99.88 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-10.49.40.074841 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EH006 | 533760457 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72505 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.69 | 99.84 | 99.77 | 99.69 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.05.53.218414 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533760494 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04623 | 00000 | N |  |  | 99.72 | 99.78 | 99.75 | 99.72 | 99.78 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.15.42.584948 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533760496 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58329 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 100.06 | 99.97 | 99.96 | 100.06 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-14.37.40.810691 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533760510 | 20250409 | 1 | 09 | FD | 9 | N | KILBURB | 0.000 |  |  | 39997 | 39997 | N |  |  | 99.88 | 99.78 | 99.86 | 99.88 | 99.78 | 99.86 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.07.32.145904 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533760525 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16683 | 00000 | N | Y | Y | 99.20 | 99.23 | 99.40 | 99.20 | 99.23 | 99.40 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.30.13.357127 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 04 | EH006 | 533760563 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38983 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.81 | 99.94 | 99.90 | 99.81 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-09.46.41.669328 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533760639 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.80 | 99.64 | 99.66 | 99.80 | 99.64 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-14.42.25.007914 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533760679 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84351 | 00000 | N | Y | Y | 100.13 | 100.17 | 100.36 | 100.13 | 100.17 | 100.36 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-10.31.06.789375 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533760699 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00056 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.80 | 100.00 | 99.99 | 99.80 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-14.16.05.473873 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533760711 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59975 | 00000 | N | Y | Y | 99.59 | 99.51 | 99.59 | 99.59 | 99.51 | 99.59 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.41.45.542031 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533760721 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76699 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.98 | 99.84 | 99.82 | 99.98 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-13.33.36.880779 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533760784 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00363 | 00000 | N | Y |  | 99.79 | 99.81 | 99.82 | 99.79 | 99.81 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-14.37.40.916104 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533760797 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40953 | 00000 | N |  |  | 99.73 | 99.71 | 99.77 | 99.73 | 99.71 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-10.28.57.606709 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533760825 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45493 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.77 | 99.82 | 99.74 | 99.77 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-14.00.40.155583 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533760862 | 20250603 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00172 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.83 | 99.89 | 99.87 | 99.83 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-15.27.22.078557 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533760873 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00015 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.93 | 99.88 | 99.85 | 99.93 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-08.28.11.794211 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533760882 | 20250228 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91281 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.88 | 99.93 | 99.87 | 99.88 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-08.35.01.240039 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533760880 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08577 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.89 | 99.99 | 99.90 | 99.89 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-15.22.06.237901 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533760901 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74170 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.94 | 99.88 | 99.87 | 99.94 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-15.34.36.708069 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 533760950 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48332 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 100.15 | 99.79 | 99.79 | 100.15 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-09.55.13.083228 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533761032 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57909 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.97 | 99.76 | 99.84 | 99.97 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-14.23.15.950143 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533761050 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01294 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.04 | 100.01 | 100.01 | 100.04 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.16.31.895313 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533761056 | 20250228 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52747 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.75 | 99.89 | 99.82 | 99.75 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-08.35.01.340990 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533761057 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-11.37.53.292746 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533761119 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38406 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.72 | 99.73 | 99.73 | 99.72 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-09.44.57.220507 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 04 | EH006 | 533761148 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98512 | 00000 | N | Y | Y | 99.64 | 99.76 | 99.73 | 99.64 | 99.76 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-14.32.36.234781 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533761174 | 20250919 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-19-09.25.33.341090 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-19
03 | 04 | EH006 | 533761187 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53452 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 100.06 | 99.89 | 99.86 | 100.06 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-13.31.31.640352 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533761201 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | LOOSE WIRES INSIDE METER |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.21.04.818255 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 04 | EH006 | 533761218 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97300 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.67 | 99.93 | 99.80 | 99.67 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-14.45.44.698959 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EH006 | 533761209 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 17318 | 00000 | N |  |  | 99.33 | 99.34 | 99.34 | 99.33 | 99.34 | 99.34 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | SLOW | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.56.585101 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533761216 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 33628 | 00000 | N |  |  | 99.54 | 99.58 | 99.66 | 99.54 | 99.58 | 99.66 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-09.44.02.166206 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EH006 | 533761295 | 20250506 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28709 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.87 | 99.80 | 99.81 | 99.87 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-07.59.30.090464 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533761308 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50367 | 00000 | N | Y |  | 99.72 | 99.74 | 99.58 | 99.72 | 99.74 | 99.58 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-15.00.53.991450 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533761303 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 20462 | 00000 | N |  |  | 99.77 | 99.78 | 99.85 | 99.77 | 99.78 | 99.85 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-09.44.02.196869 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EH006 | 533761370 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27037 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.49 | 99.73 | 99.62 | 99.49 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-15.30.45.516721 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 533761423 | 20250228 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03214 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.92 | 100.03 | 99.98 | 99.92 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-08.35.01.443922 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533761448 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84856 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.72 | 99.95 | 99.81 | 99.72 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-09.49.03.008027 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533761464 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57124 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.68 | 99.80 | 99.69 | 99.68 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-09.14.04.761907 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533761543 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64975 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.81 | 99.85 | 99.82 | 99.81 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-14.19.22.868550 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533761585 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01831 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.95 | 99.94 | 99.91 | 99.95 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-11.01.22.662527 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533761655 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46242 | 00000 | N | Y | Y | 99.57 | 99.32 | 99.64 | 99.57 | 99.32 | 99.64 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.09.13.025000 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533761706 | 20250227 | 1 | 09 | FD | 9 | N | KILBURB | 0.000 |  |  | 70431 | 70431 | N |  |  | 100.07 | 99.77 | 100.07 | 100.07 | 99.77 | 100.07 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-14.45.34.654487 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533761758 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49170 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.87 | 99.96 | 99.86 | 99.87 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.21.04.932779 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 04 | EH006 | 533761762 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00536 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.68 | 99.71 | 99.68 | 99.68 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-09.14.04.793657 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533761783 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-14.32.36.275141 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533761801 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00001 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.87 | 99.81 | 99.66 | 99.87 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-14.44.28.432688 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533761805 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00721 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.59 | 99.76 | 99.63 | 99.59 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-12.55.49.371900 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533761909 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80762 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.90 | 99.95 | 99.85 | 99.90 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-12.59.28.036432 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533761942 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00127 | 00000 | N |  |  | 99.76 | 99.82 | 99.88 | 99.76 | 99.82 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-08.35.35.981225 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533761945 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30802 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.08 | 99.99 | 99.96 | 100.08 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-11.37.53.341225 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533762003 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81656 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.05 | 100.19 | 100.02 | 100.05 | 100.19 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-15.31.35.020657 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533762015 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26701 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.02 | 99.95 | 99.89 | 100.02 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-13.04.52.785538 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533762043 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00001 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.89 | 99.99 | 99.94 | 99.89 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | D DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-14.32.36.324079 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533762104 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 510 | 00000 | N |  |  | 99.88 | 99.92 | 99.95 | 99.88 | 99.92 | 99.95 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-09.44.02.220692 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EH006 | 533762205 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49055 | 00000 | N | Y | Y | 99.52 | 99.42 | 99.59 | 99.52 | 99.42 | 99.59 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-12.43.38.322136 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533762262 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09879 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.85 | 99.78 | 99.79 | 99.85 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-14.02.45.982810 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533762350 | 20250506 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15647 | 00000 | N | Y | Y | 99.54 | 99.62 | 99.59 | 99.54 | 99.62 | 99.59 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-07.59.30.117645 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533762338 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00872 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.78 | 99.83 | 99.78 | 99.78 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-10.15.34.346079 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 533762358 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89458 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.85 | 99.93 | 99.82 | 99.85 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-10.15.34.372612 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 533762449 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47717 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.09 | 100.00 | 99.95 | 100.09 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-09.49.03.032528 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533762463 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31839 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.91 | 99.95 | 99.87 | 99.91 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-14.03.00.500560 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 533762458 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49242 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.86 | 99.96 | 99.84 | 99.86 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-09.30.25.448573 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533762475 | 20250117 | 1 | 09 | FD | 9 | N | COMBSAD | 0.000 |  |  | 47108 | 47108 | N |  |  | 99.89 | 99.72 | 99.89 | 99.89 | 99.72 | 99.89 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-17-17.09.34.472710 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-17
03 | 04 | EH006 | 533762505 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13113 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.91 | 99.88 | 99.84 | 99.91 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-12.09.16.053686 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533762518 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26489 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.69 | 99.76 | 99.73 | 99.69 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-15.27.58.501432 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533762593 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44206 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.96 | 99.97 | 99.97 | 99.96 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-14.02.17.282154 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533762687 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43252 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.61 | 100.03 | 99.90 | 99.61 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-13.56.31.587493 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533762730 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93289 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 99.95 | 100.08 | 100.04 | 99.95 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.30.13.267024 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533762743 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67022 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.91 | 99.89 | 99.84 | 99.91 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-12.33.21.799570 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 04 | EH006 | 533762767 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37412 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.86 | 99.91 | 99.86 | 99.86 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.05.53.318615 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533762795 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20162 | 00000 | N | Y |  | 99.85 | 99.75 | 99.89 | 99.85 | 99.75 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.05.53.420996 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533762803 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35353 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 99.99 | 100.07 | 100.03 | 99.99 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-08.47.24.277901 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533762815 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74178 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 100.08 | 99.86 | 99.81 | 100.08 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.30.13.290955 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533762853 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19809 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.78 | 99.75 | 99.74 | 99.78 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-09.28.22.676585 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 533762856 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 94480 | 00000 | N |  |  | 99.99 | 100.01 | 100.06 | 99.99 | 100.01 | 100.06 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.56.777054 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533762903 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79130 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 100.04 | 99.93 | 99.87 | 100.04 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-10.27.18.957330 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 04 | EH006 | 533762942 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40667 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.64 | 99.78 | 99.73 | 99.64 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.05.53.538940 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533762951 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33218 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.97 | 100.02 | 99.98 | 99.97 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-14.02.17.319182 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533763013 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65508 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.82 | 99.85 | 99.83 | 99.82 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-14.30.05.288408 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533763049 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01954 | 00000 | N | Y | Y | 99.55 | 99.53 | 99.61 | 99.55 | 99.53 | 99.61 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.24.28.383849 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | EH006 | 533763067 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76920 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.92 | 99.81 | 99.77 | 99.92 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-13.31.31.743745 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533763079 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40567 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.56 | 99.95 | 99.61 | 99.56 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.55.05.245650 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533763141 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78355 | 00000 | N |  |  | 99.64 | 99.58 | 99.66 | 99.64 | 99.58 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-12.01.42.961134 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533763182 | 20250707 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04499 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.91 | 99.87 | 99.84 | 99.91 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-08.30.23.591043 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 04 | EH006 | 533763189 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59910 | 00000 | N | Y | Y | 99.64 | 99.85 | 99.69 | 99.64 | 99.85 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-12.09.16.162801 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533763190 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | -59041 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.83 | 100.02 | 99.96 | 99.83 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-11.30.40.906132 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533763225 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35273 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.84 | 99.83 | 99.84 | 99.84 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-12.17.19.472121 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 533763228 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30547 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.81 | 99.94 | 99.91 | 99.81 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-09.28.22.783354 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 533763246 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07668 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.66 | 99.67 | 99.65 | 99.66 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-09.14.04.819367 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533763262 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08022 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.91 | 100.03 | 99.95 | 99.91 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.09.01.073557 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533763413 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00792 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.97 | 100.00 | 99.95 | 99.97 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-12.47.44.638944 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533763447 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15325 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.91 | 99.86 | 99.84 | 99.91 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.08.24.024869 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 533763477 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25061 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.88 | 99.95 | 99.94 | 99.88 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | COVER MELTED INTO THE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.08.21.689175 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | EH006 | 533763482 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33253 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.80 | 99.73 | 99.72 | 99.80 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-11.37.53.372844 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533763558 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45478 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.07 | 99.98 | 99.93 | 100.07 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.39.38.791515 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533763642 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32003 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.70 | 99.67 | 99.61 | 99.70 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-10.31.06.817469 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533763680 | 20250114 | 1 | 07 | FD | 9 | N | KILBURB | 0.000 |  |  | 75381 | 75381 | N |  |  | 99.99 | 99.45 | 99.95 | 99.99 | 99.45 | 99.95 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2I | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-11.43.35.310708 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533763680 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77272 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.90 | 99.89 | 99.89 | 99.90 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-10.28.57.629574 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533763700 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06461 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.99 | 99.97 | 99.98 | 99.99 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.41.45.646341 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533763739 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 000000 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.72 | 99.83 | 99.70 | 99.72 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-14.16.05.573996 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533763825 | 20250611 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32447 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.73 | 100.00 | 99.80 | 99.73 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.39.19.908036 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | EH006 | 533764052 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | STOPPED MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-14.28.57.991138 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533764088 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02008 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.75 | 99.83 | 99.80 | 99.75 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-08.55.25.828627 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 533764095 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33945 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.83 | 99.93 | 99.86 | 99.83 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-09.59.53.944086 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 04 | EH006 | 533764110 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33418 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.65 | 99.81 | 99.78 | 99.65 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.36.38.823316 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533764644 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44257 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.59 | 99.80 | 99.72 | 99.59 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.05.53.640531 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533764657 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00058 | 00000 | N |  |  | 99.71 | 99.80 | 99.76 | 99.71 | 99.80 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-08.28.11.894363 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533764730 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23121 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.90 | 99.90 | 99.92 | 99.90 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-09.59.53.966985 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 04 | EH006 | 533764770 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-15.28.12.497379 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533764811 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89495 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.85 | 99.88 | 99.86 | 99.85 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-09.47.12.752125 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533764824 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00010 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.69 | 99.83 | 99.82 | 99.69 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-13.14.49.203873 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533764837 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00648 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.00 | 100.01 | 99.93 | 100.00 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-09.28.22.895654 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 533764864 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12867 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.81 | 100.02 | 99.94 | 99.81 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.21.04.967950 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 04 | EH006 | 533764912 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08097 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.75 | 99.82 | 99.77 | 99.75 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.25.840875 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533764934 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10328 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.25.08.893831 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533764932 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03876 | 00000 | N | Y | Y | 100.12 | 100.13 | 100.04 | 100.12 | 100.13 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-14.03.00.605652 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 533764941 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46141 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.68 | 99.69 | 99.65 | 99.68 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-09.30.25.545539 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533764955 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46624 | 00000 | N | Y | Y | 99.56 | 99.55 | 99.76 | 99.56 | 99.55 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-12.39.12.240685 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533764956 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29903 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.56 | 99.77 | 99.61 | 99.56 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-13.54.16.748616 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533764946 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81474 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.95 | 100.03 | 99.99 | 99.95 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-09.47.12.854962 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533764945 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14644 | 00000 | N |  |  | 99.89 | 99.80 | 99.95 | 99.89 | 99.80 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-12.01.43.066087 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533764944 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82123 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.61 | 99.78 | 99.63 | 99.61 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.09.01.175354 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533764960 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00076 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 100.05 | 100.10 | 100.08 | 100.05 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-10.15.34.406128 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 533765064 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36266 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.01 | 100.08 | 99.98 | 100.01 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-10.28.57.653103 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533765087 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12456 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.99 | 99.89 | 99.89 | 99.99 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-10.27.19.100929 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 04 | EH006 | 533765191 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98701 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.79 | 99.80 | 99.78 | 99.79 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-09.49.03.058184 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533765180 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91429 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.87 | 99.82 | 99.89 | 99.87 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-14.03.00.702927 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 533765215 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-13.33.36.908722 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533765248 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73498 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.83 | 99.89 | 99.81 | 99.83 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-08.47.24.380986 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533765317 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15372 | 00000 | N | Y | Y | 100.17 | 100.24 | 100.20 | 100.17 | 100.24 | 100.20 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-15.27.34.525949 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533765320 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91026 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.44 | 99.69 | 99.61 | 99.44 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-11.37.53.403934 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533765310 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77523 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.74 | 99.78 | 99.74 | 99.74 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BRNT TERMINAL BLADE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-15.42.48.266137 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533765311 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00256 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.98 | 100.11 | 100.02 | 99.98 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-09.28.22.998771 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 533765347 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53830 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.73 | 99.88 | 99.80 | 99.73 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-14.34.38.946006 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533765349 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09778 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.73 | 99.97 | 99.79 | 99.73 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-10.02.51.351625 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 533765361 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01821 | 00000 | N |  |  | 100.00 | 100.06 | 100.04 | 100.00 | 100.06 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-12.04.20.861863 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533765362 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21989 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.97 | 99.95 | 99.94 | 99.97 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-15.22.06.260662 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533765381 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29054 | 00000 | N | Y | Y | 99.54 | 99.54 | 99.68 | 99.54 | 99.54 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-11.51.56.514070 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 533765397 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.07.57.518598 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533765420 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.15.42.689335 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533765421 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01114 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.82 | 99.92 | 99.85 | 99.82 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-14.02.46.217541 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533765424 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35471 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.77 | 99.77 | 99.79 | 99.77 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.08.24.067654 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 533765460 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01948 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 100.18 | 100.11 | 100.07 | 100.18 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-14.32.22.365508 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533765463 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.01 | 100.08 | 100.05 | 100.01 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-11.36.10.227480 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533765470 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-14.46.17.805122 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EH006 | 533765469 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59273 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.83 | 99.76 | 99.72 | 99.83 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-10.19.35.932417 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 533765540 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75685 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.83 | 99.73 | 99.84 | 99.83 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-13.30.22.687388 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533765613 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36946 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.90 | 99.97 | 99.93 | 99.90 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD TERMINAL BLADE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.09.19.401737 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533765612 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00007 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.98 | 99.93 | 99.85 | 99.98 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-09.55.13.118059 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 533765658 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81273 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.86 | 99.97 | 99.93 | 99.86 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-12.01.43.170852 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533765681 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 74207 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 99.97 | 99.86 | 99.98 | 99.97 | 99.86 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-09.44.02.247737 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EH006 | 533765745 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52601 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.59 | 99.87 | 99.74 | 99.59 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-15.27.58.613814 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533765748 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01508 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.62 | 99.89 | 99.85 | 99.62 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-10.48.29.840418 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 533765832 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00254 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.93 | 99.84 | 99.84 | 99.93 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-09.47.12.954563 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533765859 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24723 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.96 | 99.98 | 99.97 | 99.96 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.14.34.756905 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533765860 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 100.00 | 99.89 | 99.80 | 100.00 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-09.46.41.769264 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533765851 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17474 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.89 | 99.82 | 99.88 | 99.89 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-10.26.56.118674 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533765967 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00696 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.91 | 99.96 | 99.91 | 99.91 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-13.14.42.513732 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EH006 | 533766024 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09221 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.74 | 99.85 | 99.82 | 99.74 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-12.55.49.481772 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533766066 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53837 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 100.03 | 99.71 | 99.79 | 100.03 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-08.47.24.494669 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533766083 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10243 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.98 | 99.98 | 99.96 | 99.98 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-13.54.16.783653 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533766102 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 44391 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.80 | 99.85 | 99.79 | 99.80 | 99.85 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-09.44.02.276322 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EH006 | 533766149 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18757 | 00000 | N | Y | Y | 99.50 | 99.03 | 99.86 | 99.50 | 99.03 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.21.04.993522 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 04 | EH006 | 533766175 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38415 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.59 | 99.85 | 99.76 | 99.59 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-11.30.40.940585 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533766217 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94849 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.74 | 99.87 | 99.75 | 99.74 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-10.02.51.479183 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 533766229 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18333 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.70 | 99.95 | 99.73 | 99.70 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.55.05.270260 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533766251 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46705 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.63 | 99.86 | 99.70 | 99.63 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.27.05.139549 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533766247 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07935 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.81 | 99.80 | 99.82 | 99.81 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-14.03.00.802267 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 533766278 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 96061 | 00000 | N |  |  | 100.27 | 100.30 | 100.35 | 100.27 | 100.30 | 100.35 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-08.28.11.999111 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533766379 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.85 | 99.88 | 99.83 | 99.85 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-09.22.30.356805 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533766407 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79319 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.94 | 100.01 | 99.95 | 99.94 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-13.56.31.639813 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533766486 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31572 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.92 | 99.92 | 99.91 | 99.92 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.36.38.933889 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533766513 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89738 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.13 | 99.99 | 99.96 | 100.13 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-14.58.11.108223 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533766535 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08280 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.75 | 99.63 | 99.62 | 99.75 | 99.63 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-10.35.15.488472 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 533766579 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29365 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 99.99 | 100.07 | 100.06 | 99.99 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-14.42.25.112546 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533766605 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88440 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.09 | 99.95 | 99.94 | 100.09 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.07.57.557186 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 533766623 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 49701 | 00000 | N |  |  | 99.76 | 99.90 | 99.58 | 99.76 | 99.90 | 99.58 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.56.905705 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533766634 | 20250829 | 1 | 09 | FD | 9 | N | KILBURB | 0.000 |  |  | 81771 | 81771 | N |  |  | 100.03 | 99.97 | 100.05 | 100.03 | 99.97 | 100.05 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-29-13.39.40.019313 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-29
03 | 04 | EH006 | 533766685 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02685 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.15 | 100.03 | 99.95 | 100.15 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.55.08.063777 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 04 | EH006 | 533766716 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73366 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.10 | 100.00 | 100.01 | 100.10 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-12.59.28.151270 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533766747 | 20250919 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14829 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.45 | 99.68 | 99.61 | 99.45 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-19-09.25.33.456369 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-19
03 | 04 | EH006 | 533766785 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79690 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.93 | 99.95 | 99.94 | 99.93 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.30.13.318058 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533766845 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80850 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.79 | 99.81 | 99.77 | 99.79 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-13.56.31.663262 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533766846 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34864 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 100.05 | 100.14 | 100.07 | 100.05 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-10.31.06.843594 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533766864 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89621 | 00000 | N |  |  | 100.01 | 100.19 | 100.06 | 100.01 | 100.19 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-14.45.44.743062 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EH006 | 533766896 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64348 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.61 | 99.74 | 99.70 | 99.61 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.09.13.052105 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533766917 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89352 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.91 | 99.78 | 99.78 | 99.91 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-12.33.21.909638 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 04 | EH006 | 533766955 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66008 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.14 | 100.02 | 99.99 | 100.14 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-11.02.10.007883 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533766953 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38654 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.10 | 100.03 | 99.95 | 100.10 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-11.37.53.436848 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533766973 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00047 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.92 | 100.00 | 99.95 | 99.92 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.55.05.295547 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533767060 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01194 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.13 | 100.01 | 100.01 | 100.13 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-15.34.36.732553 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 533767063 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26394 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.88 | 99.86 | 99.78 | 99.88 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-09.59.53.987379 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 04 | EH006 | 533767046 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02381 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.96 | 100.01 | 99.95 | 99.96 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-11.46.32.571424 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 533767081 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33942 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.09 | 100.00 | 99.95 | 100.09 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-14.16.05.672932 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533767096 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01846 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.84 | 99.87 | 99.82 | 99.84 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-09.14.04.843573 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533767113 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06262 | 00000 | N | Y | Y | 99.57 | 99.35 | 99.73 | 99.57 | 99.35 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-11.54.34.593622 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533767127 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58801 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 100.08 | 99.82 | 99.81 | 100.08 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MISSING INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-14.16.05.776251 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533767171 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00329 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.38 | 99.67 | 99.62 | 99.38 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-12.42.51.646158 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533767239 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98486 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.63 | 99.66 | 99.62 | 99.63 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-15.32.31.416315 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533767269 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35756 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.81 | 99.94 | 99.91 | 99.81 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-13.22.14.174887 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 533767269 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03376 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.96 | 99.82 | 99.95 | 99.96 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-14.03.00.912930 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 533767337 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50854 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.80 | 99.82 | 99.80 | 99.80 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-13.33.08.192358 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 533767353 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25309 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 100.02 | 100.01 | 99.96 | 100.02 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-08.35.36.008627 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533767446 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60618 | 00000 | N |  |  | 99.73 | 99.65 | 99.79 | 99.73 | 99.65 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-11.30.40.964119 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533767502 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00541 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.81 | 99.87 | 99.80 | 99.81 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-12.47.44.665823 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533767569 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52777 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.75 | 99.67 | 99.66 | 99.75 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-11.30.40.988415 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533767592 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35948 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.72 | 99.86 | 99.80 | 99.72 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-13.04.52.815874 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533767631 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47238 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.66 | 100.00 | 99.85 | 99.66 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.55.05.321946 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533767632 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25722 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.75 | 99.89 | 99.79 | 99.75 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-15.44.54.393857 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533767694 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19710 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.47 | 99.78 | 99.65 | 99.47 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-14.33.24.552478 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533767769 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91646 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.72 | 99.63 | 99.60 | 99.72 | 99.63 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-14.02.46.329815 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533767801 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36483 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-14.02.46.456059 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533767784 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.22.47.763091 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533767795 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46525 | 00000 | N |  |  | 99.71 | 99.73 | 99.76 | 99.71 | 99.73 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-15.22.06.284732 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533767825 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.09.13.081966 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533767826 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWEN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-15.41.00.568324 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533767818 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00495 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.72 | 99.81 | 99.76 | 99.72 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-09.14.04.869589 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533767952 | 20250923 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 904473 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.91 | 99.96 | 99.95 | 99.91 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.16.18.398195 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 04 | EH006 | 533767981 | 20250117 | 1 | 09 | FD | 9 | N | COMBSAD | 0.000 |  |  | 47229 | 47229 | N |  |  | 100.12 | 99.77 | 100.14 | 100.12 | 99.77 | 100.14 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-17-14.09.38.112481 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-17
03 | 04 | EH006 | 533767982 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06551 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.85 | 99.86 | 99.88 | 99.85 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-09.44.45.121013 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533768022 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02381 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.56 | 99.69 | 99.65 | 99.56 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.58.08.441129 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EH006 | 533768065 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21339 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 100.08 | 99.86 | 99.85 | 100.08 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-09.47.13.057896 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533768086 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55314 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.94 | 100.14 | 99.91 | 99.94 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-09.47.13.160195 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533768108 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23921 | 00000 | N | Y | Y | 100.14 | 100.12 | 100.17 | 100.14 | 100.12 | 100.17 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-13.04.52.849272 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533768131 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84525 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.87 | 99.93 | 99.87 | 99.87 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-14.33.10.496100 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 04 | EH006 | 533768193 | 20250519 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09128 | 00000 | N |  |  | 99.92 | 100.04 | 99.94 | 99.92 | 100.04 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-07.58.24.229888 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 04 | EH006 | 533768275 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81715 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.76 | 99.95 | 99.89 | 99.76 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-13.22.14.276803 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 533768322 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60767 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.74 | 99.95 | 99.85 | 99.74 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-14.45.44.768275 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EH006 | 533768348 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 0 | 00000 | N |  |  | 100.02 | 99.78 | 99.89 | 100.02 | 99.78 | 99.89 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-09.44.02.304791 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EH006 | 533768388 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 0 | 00000 | N |  |  | 99.88 | 99.86 | 99.99 | 99.88 | 99.86 | 99.99 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.57.100016 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533768415 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 17776 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.84 | 99.96 | 99.80 | 99.84 | 99.96 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.57.350690 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533768413 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 95756 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 100.05 | 99.78 | 99.94 | 100.05 | 99.78 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-09.44.02.336700 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EH006 | 533768482 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76941 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 100.05 | 99.87 | 99.86 | 100.05 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-11.02.10.036598 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533768495 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 9220 | 00000 | N |  |  | 99.99 | 99.99 | 100.02 | 99.99 | 99.99 | 100.02 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-09.44.02.361091 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EH006 | 533768556 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09803 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.65 | 99.58 | 99.61 | 99.65 | 99.58 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-09.14.04.895168 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533768654 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12896 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.78 | 99.93 | 99.82 | 99.78 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.16.23.197267 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533768697 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.17 | 100.08 | 100.04 | 100.17 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-12.09.16.277886 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533768708 | 20251020 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62202 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.77 | 99.80 | 99.75 | 99.77 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-20-15.23.31.384588 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-20
03 | 04 | EH006 | 533768718 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01061 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.59 | 99.76 | 99.73 | 99.59 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-15.41.00.692925 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533768731 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64365 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.81 | 99.92 | 99.87 | 99.81 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-14.16.05.886650 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533768830 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00361 | 00000 | N |  |  | 99.77 | 99.81 | 99.78 | 99.77 | 99.81 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-08.49.33.889231 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533768848 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39138 | 00000 | N | Y | Y | 100.13 | 100.13 | 100.14 | 100.13 | 100.13 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-08.49.33.915701 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 533768845 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67299 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.72 | 99.73 | 99.68 | 99.72 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-10.19.56.834701 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 533768839 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25651 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.71 | 99.85 | 99.70 | 99.71 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-09.30.25.649745 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533768900 | 20250625 | 1 | 09 | FD | 9 | N | KILBURB | 0.000 |  |  | 71501 | 71501 | N |  |  | 100.03 | 99.93 | 100.05 | 100.03 | 99.93 | 100.05 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-10.02.34.809941 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | EH006 | 533768915 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23983 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 100.00 | 99.88 | 99.83 | 100.00 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-13.04.52.877100 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533769035 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.75 | 99.75 | 99.57 | 99.75 | 99.75 | 99.57 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.57.545992 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533769038 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62250 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.49 | 99.73 | 99.61 | 99.49 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.27.05.250459 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533769056 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04309 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.50 | 99.91 | 99.73 | 99.50 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-08.57.21.442404 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EH006 | 533769062 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93548 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.94 | 99.83 | 99.83 | 99.94 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.08.24.107065 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 533769061 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.67 | 99.71 | 99.63 | 99.67 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-10.30.02.241381 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 04 | EH006 | 533769150 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83722 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.01 | 100.03 | 99.95 | 100.01 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-09.03.44.303985 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533769158 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87602 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.83 | 99.94 | 99.87 | 99.83 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-13.11.40.140336 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 533769161 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-09.14.19.181085 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 533769292 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21127 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.97 | 99.87 | 99.77 | 99.97 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-11.01.22.780965 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533769296 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97454 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.92 | 100.01 | 99.95 | 99.92 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-09.14.04.921062 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533769312 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90571 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.91 | 99.84 | 99.85 | 99.91 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-15.34.36.758907 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 533769360 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35175 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.96 | 99.99 | 99.68 | 99.96 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.41.45.748746 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533769382 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40962 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.92 | 99.82 | 99.75 | 99.92 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-15.34.36.783755 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 533769407 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39439 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.83 | 99.77 | 99.75 | 99.83 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.24.22.949306 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533769416 | 20250207 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53294 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.96 | 99.98 | 99.92 | 99.96 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-08.00.41.068628 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533769411 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06251 | 00000 | N |  |  | 99.71 | 99.70 | 99.79 | 99.71 | 99.70 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-14.00.40.261997 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533769436 | 20250919 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54310 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.97 | 100.12 | 99.95 | 99.97 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-19-09.25.33.563605 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-19
03 | 04 | EH006 | 533769475 | 20250812 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00151 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.99 | 100.01 | 99.96 | 99.99 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-12-15.30.37.817922 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-12
03 | 04 | EH006 | 533769481 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54312 | 00000 | N |  |  | 99.90 | 100.06 | 99.97 | 99.90 | 100.06 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-11.02.10.062256 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533769486 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40479 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.86 | 99.88 | 99.85 | 99.86 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-15.22.06.306701 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533769522 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57092 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.96 | 99.84 | 99.80 | 99.96 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-14.23.16.061359 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533769530 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69628 | 00000 | N | Y |  | 99.87 | 99.87 | 99.88 | 99.87 | 99.87 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-11.01.22.894937 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533769582 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18961 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.94 | 99.91 | 99.92 | 99.94 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-14.02.46.565119 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533769764 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47689 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.85 | 99.84 | 99.84 | 99.85 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-09.45.07.843532 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533769837 | 20250415 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29650 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.95 | 99.90 | 99.86 | 99.95 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.04.38.538296 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533769842 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53479 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.67 | 99.92 | 99.75 | 99.67 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.36.39.035300 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533769906 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17741 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 100.18 | 100.16 | 100.11 | 100.18 | 100.16 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-10.31.06.870051 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533769919 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72253 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.04 | 100.07 | 100.06 | 100.04 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-09.49.03.088794 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533769965 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20047 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.81 | 99.79 | 99.74 | 99.81 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.15.42.807584 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533770008 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74780 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.76 | 99.90 | 99.84 | 99.76 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-15.22.32.199911 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533770024 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15478 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.95 | 100.00 | 99.89 | 99.95 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-15.41.00.798621 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533770123 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64757 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.02 | 100.10 | 100.00 | 100.02 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-14.02.46.663003 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533770127 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04549 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.81 | 99.95 | 99.90 | 99.81 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-15.27.34.627666 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533770183 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60768 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.87 | 99.81 | 99.80 | 99.87 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-13.54.16.819124 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533770211 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00036 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.77 | 99.87 | 99.83 | 99.77 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-13.33.36.938485 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533770210 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77254 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.95 | 100.00 | 99.94 | 99.95 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-14.56.39.930933 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533770267 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33344 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.90 | 99.84 | 99.77 | 99.90 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-14.42.14.350233 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533770286 | 20250718 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09778 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.93 | 99.89 | 99.85 | 99.93 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.39.00.356295 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | EH006 | 533770315 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94155 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.00 | 99.96 | 99.94 | 100.00 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-14.02.46.763407 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533770437 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21912 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.67 | 99.84 | 99.77 | 99.67 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.09.01.281905 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533770567 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43495 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.80 | 99.90 | 99.85 | 99.80 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-14.25.08.846156 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533770581 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42663 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.71 | 99.82 | 99.78 | 99.71 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-10.49.40.127081 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EH006 | 533770703 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78148 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.86 | 99.78 | 99.73 | 99.86 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-14.02.46.865264 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533770695 | 20251020 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15861 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.84 | 99.93 | 99.92 | 99.84 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-20-15.23.31.416674 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-20
03 | 04 | EH006 | 533770710 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05679 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.80 | 99.88 | 99.83 | 99.80 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-13.22.14.380484 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 533770726 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68883 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.79 | 99.85 | 99.83 | 99.79 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-10.31.06.901882 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533770724 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30185 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.72 | 99.81 | 99.72 | 99.72 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-09.30.25.759238 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533770767 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 62248 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.84 | 100.00 | 99.85 | 99.84 | 100.00 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.57.799839 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533770778 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82689 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.11 | 100.03 | 100.04 | 100.11 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-14.53.18.556593 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 533770796 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28857 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.94 | 99.70 | 99.68 | 99.94 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-10.49.40.156213 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EH006 | 533770818 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09378 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.88 | 99.87 | 99.86 | 99.88 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-10.26.56.143374 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533770867 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10573 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.96 | 99.95 | 99.89 | 99.96 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-15.03.07.724231 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 533770924 | 20250207 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32135 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.98 | 99.83 | 99.77 | 99.98 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-08.00.41.180842 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533770967 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59454 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.68 | 99.83 | 99.80 | 99.68 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-13.56.31.689626 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533771007 | 20250611 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79349 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.55 | 99.92 | 99.77 | 99.55 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD IN SIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.39.20.017593 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | EH006 | 533771035 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 6905 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.90 | 99.88 | 99.87 | 99.90 | 99.88 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.57.975822 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533771068 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68239 | 00000 | N | Y | Y | 99.57 | 100.49 | 99.66 | 99.57 | 100.49 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.09.13.114352 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533771079 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27120 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.50 | 99.85 | 99.66 | 99.50 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-11.54.34.627985 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533771104 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 28429 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.86 | 99.85 | 99.85 | 99.86 | 99.85 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-09.44.02.386277 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EH006 | 533771147 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76993 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.17 | 100.06 | 100.04 | 100.17 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.14.34.879551 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533771183 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68572 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.87 | 99.98 | 99.89 | 99.87 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-09.47.55.525799 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533771204 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42684 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.81 | 99.85 | 99.83 | 99.81 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.09.19.517881 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533771228 | 20250613 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76546 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.66 | 99.86 | 99.73 | 99.66 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-07.26.59.136736 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533771231 | 20251020 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20036 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.00 | 99.95 | 99.94 | 100.00 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-20-15.23.31.441920 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-20
03 | 04 | EH006 | 533771236 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51739 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.71 | 99.77 | 99.72 | 99.71 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-09.14.04.963030 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533771305 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74793 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.99 | 99.84 | 99.83 | 99.99 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MISSING INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-15.42.48.326910 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533771446 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.88 | 99.80 | 99.78 | 99.88 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.15.01.661678 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 533771449 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27743 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.81 | 99.70 | 99.83 | 99.81 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-14.56.40.044736 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533771484 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55114 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.73 | 99.87 | 99.79 | 99.73 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-12.27.32.492425 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533771538 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23388 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.85 | 99.78 | 99.79 | 99.85 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-14.33.24.653812 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533771613 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 61911 | 00000 | N |  |  | 99.88 | 99.89 | 99.90 | 99.88 | 99.89 | 99.90 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.58.170947 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533771641 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90737 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.88 | 99.93 | 99.87 | 99.88 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-11.13.24.012893 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533771663 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04529 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.78 | 99.87 | 99.82 | 99.78 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-13.33.36.960795 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533771662 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00141 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.91 | 99.87 | 99.80 | 99.91 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-14.29.24.126352 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 533771710 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30421 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.74 | 99.82 | 99.72 | 99.74 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-13.30.22.733381 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533771705 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29627 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.01 | 100.18 | 100.00 | 100.01 | 100.18 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-14.00.40.368946 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533771791 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09903 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.04 | 100.10 | 100.02 | 100.04 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-09.14.04.993184 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533771812 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97216 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.80 | 99.89 | 99.83 | 99.80 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.36.39.139276 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533771816 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41177 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.78 | 99.81 | 99.71 | 99.78 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-06.42.16.966833 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533771842 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49756 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.69 | 99.62 | 99.61 | 99.69 | 99.62 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-09.46.25.012069 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 533771959 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32579 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.95 | 99.83 | 99.82 | 99.95 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-15.27.34.731107 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533771994 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 87498 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.84 | 99.99 | 99.85 | 99.84 | 99.99 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BUGS IN METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.58.360651 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533772021 | 20250207 | 1 | 09 | FD | 9 | N | COMBSAD | 0.000 |  |  | 51565 | 51565 | N |  |  | 99.85 | 99.85 | 99.60 | 99.85 | 99.85 | 99.60 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-15.34.36.524962 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533772070 | 20250421 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79033 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.05 | 100.01 | 99.95 | 100.05 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-14.34.46.978532 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533772079 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18834 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 100.09 | 100.16 | 100.08 | 100.09 | 100.16 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-09.47.55.626085 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533772111 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91779 | 00000 | N |  |  | 99.68 | 99.72 | 99.71 | 99.68 | 99.72 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-11.01.23.026014 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533772171 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00757 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.87 | 99.80 | 99.81 | 99.87 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.35.57.091691 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533772178 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98104 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.04 | 99.77 | 99.76 | 99.04 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-14.38.10.923103 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 533772176 | 20251020 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97109 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.82 | 99.86 | 99.84 | 99.82 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-20-15.23.31.480418 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-20
03 | 04 | EH006 | 533772220 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90936 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.01 | 100.07 | 100.02 | 100.01 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | WATER INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-08.47.24.602543 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533772239 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02020 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.74 | 99.89 | 99.85 | 99.74 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-14.34.38.973201 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533772323 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39480 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.74 | 99.97 | 99.84 | 99.74 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-11.30.41.018183 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533772324 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0886508866 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.89 | 99.90 | 99.87 | 99.89 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-15.22.06.328832 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533772386 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68043 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.84 | 99.81 | 99.80 | 99.84 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-14.33.10.601046 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 04 | EH006 | 533772387 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98057 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.02 | 100.03 | 100.01 | 100.02 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-10.28.57.678134 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533772462 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52434 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.97 | 100.04 | 100.00 | 99.97 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-09.47.13.267405 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533772483 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 4445 | 00000 | N |  |  | 99.91 | 99.94 | 99.74 | 99.91 | 99.94 | 99.74 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.58.531610 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533772538 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38559 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.93 | 100.03 | 99.93 | 99.93 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-14.03.01.028836 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 533772569 | 20250107 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28460 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.88 | 99.58 | 99.85 | 99.88 | 99.58 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-07-14.43.41.743043 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-07
03 | 04 | EH006 | 533772590 | 20250506 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85232 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.88 | 99.89 | 99.86 | 99.88 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-07.59.30.141429 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533772616 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84703 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.90 | 99.95 | 99.91 | 99.90 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-12.27.37.483210 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533772652 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64693 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.69 | 99.77 | 99.70 | 99.69 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.16.23.299605 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533772676 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89464 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.05 | 100.09 | 100.02 | 100.05 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.03.52.510084 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH006 | 533772691 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13599 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.86 | 99.93 | 99.89 | 99.86 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-12.59.28.261437 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533772722 | 20250421 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.71 | 99.98 | 99.89 | 99.71 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-14.34.47.085092 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533772720 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21033 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.61 | 99.94 | 99.84 | 99.61 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-14.33.24.752738 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533772721 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71317 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.06 | 100.07 | 100.04 | 100.06 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-13.30.22.772279 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533772738 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51483 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.60 | 100.00 | 99.81 | 99.60 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.25.09.011069 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533772842 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43992 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.72 | 99.80 | 99.74 | 99.72 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-09.59.54.010447 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 04 | EH006 | 533772841 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54341 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.99 | 99.95 | 99.97 | 99.99 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-13.30.22.805554 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533772916 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93292 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.96 | 99.97 | 99.95 | 99.96 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-15.22.06.353144 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533772938 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39365 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.92 | 99.83 | 99.80 | 99.92 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-12.55.49.592271 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533772990 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06211 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.77 | 99.76 | 99.66 | 99.77 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-13.30.22.861525 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533773035 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 96030 | 00000 | N |  |  | 100.01 | 99.78 | 100.02 | 100.01 | 99.78 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-10.28.57.700325 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533773037 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28475 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.07 | 100.02 | 99.94 | 100.07 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.16.23.400340 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533773054 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24553 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.23 | 99.78 | 99.63 | 99.23 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-11.30.41.051162 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533773068 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00478 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.91 | 99.91 | 99.86 | 99.91 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-14.23.16.167135 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533773085 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74277 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.86 | 99.96 | 99.93 | 99.86 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-14.02.46.962512 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533773183 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86152 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.78 | 100.14 | 99.99 | 99.78 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | LOOK LIKE METER WAS IN A FIRE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-15.27.58.729311 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533773192 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29864 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.85 | 99.79 | 99.82 | 99.85 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-14.56.40.157358 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533773233 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-06.42.17.137107 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533773246 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57215 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.80 | 99.86 | 99.85 | 99.80 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-09.28.23.096000 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 533773296 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22066 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.77 | 99.81 | 99.81 | 99.77 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-14.37.41.022791 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533773302 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00522 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.92 | 99.92 | 99.91 | 99.92 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-15.42.48.360156 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533773339 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47928 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 100.03 | 100.07 | 100.09 | 100.03 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-11.01.23.140844 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533773398 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04319 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.91 | 99.89 | 99.84 | 99.91 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.09.13.155226 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533773492 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74570 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.89 | 99.86 | 99.85 | 99.89 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-08.56.43.146195 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533773590 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47184 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.69 | 99.93 | 99.85 | 99.69 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-11.02.10.087570 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533773615 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29720 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.87 | 99.97 | 99.78 | 99.87 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-15.28.03.524784 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533773631 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09262 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.40 | 99.80 | 99.60 | 99.40 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.24.22.985032 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533773639 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | STOPPED WATER INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.09.01.388746 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533773662 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57734 | 00000 | N | Y | Y | 101.29 | 101.44 | 101.42 | 101.29 | 101.44 | 101.42 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 03 |  | OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-14.33.24.852874 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533773690 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83638 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.00 | 100.15 | 99.95 | 100.00 | 100.15 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-09.44.45.223199 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533773745 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34916 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.65 | 99.90 | 99.77 | 99.65 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-11.54.34.724072 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533773756 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CUT WIRE INSIDE METER |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-11.54.34.752785 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533773771 | 20250718 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.73 | 99.94 | 99.87 | 99.73 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.39.00.474008 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | EH006 | 533773779 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18628 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.79 | 100.03 | 99.94 | 99.79 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-10.02.51.608990 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 533773788 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 19569 | 00000 | N |  |  | 100.08 | 100.06 | 100.05 | 100.08 | 100.06 | 100.05 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.58.669755 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533773811 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19809 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.02 | 100.03 | 100.02 | 100.02 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-14.02.47.064361 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533773819 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 514 | 00000 | N |  |  | 99.99 | 100.02 | 99.92 | 99.99 | 100.02 | 99.92 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-09.44.02.414594 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EH006 | 533773859 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88627 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.69 | 99.97 | 99.77 | 99.69 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-15.30.45.636896 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 533773860 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52928 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.90 | 99.86 | 99.87 | 99.90 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-15.41.00.910905 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533773883 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84991 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.89 | 100.01 | 99.94 | 99.89 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-08.35.36.033461 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533773898 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91690 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.91 | 99.89 | 99.86 | 99.91 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-11.02.10.110642 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533773908 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94456 | 00000 | N | Y | Y | 100.12 | 99.96 | 100.08 | 100.12 | 99.96 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.36.39.237580 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533773912 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95271 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.08 | 100.08 | 100.00 | 100.08 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.35.57.195572 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533773931 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99735 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.99 | 99.96 | 99.91 | 99.99 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-11.02.10.132946 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533773998 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 19542 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.97 | 99.82 | 99.78 | 99.97 | 99.82 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-09.44.02.443504 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EH006 | 533774024 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28996 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.88 | 99.90 | 99.85 | 99.88 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-08.52.14.557594 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EH006 | 533774067 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23466 | 00000 | N | Y | Y | 99.55 | 99.53 | 99.70 | 99.55 | 99.53 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-09.46.25.113724 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 533774070 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-08.47.24.716975 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533774118 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41579 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 100.06 | 99.99 | 99.91 | 100.06 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-15.22.23.998392 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533774219 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57822 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.91 | 99.75 | 99.72 | 99.91 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-14.19.22.897862 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533774241 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01798 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.82 | 99.83 | 99.83 | 99.82 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-12.06.09.876439 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533774316 | 20251020 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12222 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.86 | 99.91 | 99.90 | 99.86 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD IDISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-20-15.23.31.515550 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-20
03 | 04 | EH006 | 533774315 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05049 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.96 | 100.03 | 99.97 | 99.96 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-14.33.24.957428 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533774323 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10893 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.73 | 99.95 | 99.81 | 99.73 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.15.42.917676 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533774359 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78834 | 00000 | N |  |  | 99.54 | 99.46 | 99.60 | 99.54 | 99.46 | 99.60 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-13.24.06.635377 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 533774369 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60451 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.03 | 100.05 | 100.02 | 100.03 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-10.15.34.434828 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 533774377 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90841 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.94 | 99.99 | 99.91 | 99.94 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-14.00.40.483260 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533774403 | 20250506 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28545 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.91 | 99.91 | 99.83 | 99.91 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | [10 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-12.20.01.345046 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533774421 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29450 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.95 | 99.93 | 99.92 | 99.95 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-14.00.40.592848 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533774461 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09045 | 00000 | N | Y | Y | 100.12 | 100.28 | 100.15 | 100.12 | 100.28 | 100.15 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.09.13.179597 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533774541 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00236 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.93 | 99.76 | 99.79 | 99.93 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.11.21.285960 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533774544 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70469 | 00000 | N | Y |  | 100.09 | 100.29 | 100.10 | 100.09 | 100.29 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.15.43.014532 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533774548 | 20250513 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10340 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 100.23 | 100.06 | 100.09 | 100.23 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-15.47.11.167436 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EH006 | 533774594 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05725 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.03 | 100.03 | 99.97 | 100.03 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.35.57.295697 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533774605 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56762 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 99.95 | 100.14 | 100.07 | 99.95 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.09.19.626164 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533774708 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31463 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.01 | 100.01 | 99.99 | 100.01 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-14.02.47.165033 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533774754 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74198 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.19 | 100.16 | 100.06 | 100.19 | 100.16 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-15.41.01.020533 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533774774 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81020 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.43 | 99.93 | 99.72 | 99.43 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-11.54.34.811709 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533774776 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23650 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.94 | 99.95 | 99.91 | 99.94 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-14.33.25.053960 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533774919 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60353 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.70 | 99.68 | 99.60 | 99.70 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-10.31.06.930487 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533774946 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63331 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.05 | 100.03 | 100.02 | 100.05 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-10.06.45.104846 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 04 | EH006 | 533774966 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-14.16.05.995782 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533774971 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11204 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.79 | 99.97 | 99.90 | 99.79 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-09.28.23.194990 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 533775013 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03960 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.82 | 99.93 | 99.90 | 99.82 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-10.19.36.045050 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 533775050 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73473 | 00000 | N |  |  | 99.68 | 99.74 | 99.90 | 99.68 | 99.74 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-13.21.23.622993 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533775061 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00223 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.94 | 99.95 | 99.89 | 99.94 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-08.28.12.100270 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533775080 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34733 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.04 | 99.95 | 99.95 | 100.04 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.22.47.879923 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533775143 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09235 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.13 | 100.14 | 100.05 | 100.13 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.22.47.994007 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533775141 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19110 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 100.14 | 100.12 | 100.11 | 100.14 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-15.42.48.382927 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533775152 | 20250919 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90592 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.93 | 100.00 | 99.98 | 99.93 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-19-09.25.33.668027 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-19
03 | 04 | EH006 | 533775154 | 20251112 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47568 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.84 | 99.80 | 99.84 | 99.84 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-12-15.30.44.881673 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-12
03 | 04 | EH006 | 533775148 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17645 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.03 | 99.90 | 99.97 | 100.03 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-14.03.01.146841 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 533775153 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36995 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.89 | 100.00 | 99.88 | 99.89 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-09.14.05.030293 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533775197 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20950 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 100.22 | 100.07 | 100.07 | 100.22 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-15.32.31.532429 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533775225 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00723 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.84 | 99.96 | 99.93 | 99.84 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-13.11.40.178984 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 533775216 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 0 | 00000 | N |  |  | 99.76 | 99.93 | 99.52 | 99.76 | 99.93 | 99.52 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.58.819592 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533775262 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66438 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.91 | 99.86 | 99.80 | 99.91 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-11.02.10.156358 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533775329 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-06.42.17.252399 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533775374 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03609 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.74 | 99.77 | 99.75 | 99.74 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-09.44.16.159946 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533775403 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05803 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.99 | 100.03 | 99.94 | 99.99 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-15.34.36.810704 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 533775471 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00074 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.88 | 99.87 | 99.87 | 99.88 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-14.16.06.179714 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533775606 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51640 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.81 | 100.01 | 99.99 | 99.81 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-15.34.36.838681 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 533775624 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49183 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 100.03 | 99.93 | 99.90 | 100.03 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.55.05.348256 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533775674 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44528 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.79 | 99.96 | 99.88 | 99.79 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-08.35.36.057634 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533775731 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.84 | 99.86 | 99.81 | 99.84 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-10.30.02.280346 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 04 | EH006 | 533775744 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71535 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.80 | 99.84 | 99.77 | 99.80 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-09.45.07.875106 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533775803 | 20250424 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47855 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.96 | 99.99 | 99.89 | 99.96 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-15.30.40.686205 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533775813 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33071 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.77 | 99.80 | 99.72 | 99.77 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.24.23.036283 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 533775874 | 20250424 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34266 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.90 | 99.77 | 99.73 | 99.90 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-15.30.40.722802 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533775901 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49287 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.85 | 99.98 | 99.86 | 99.85 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.36.39.344220 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533775907 | 20250424 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34947 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.68 | 99.84 | 99.67 | 99.68 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-15.30.40.744489 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533775909 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 96213 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.79 | 99.90 | 99.80 | 99.79 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.09.19.734335 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533775942 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31923 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.55 | 99.75 | 99.69 | 99.55 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-15.41.01.162167 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533775957 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83098 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.98 | 100.04 | 100.00 | 99.98 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-11.37.53.477470 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533776031 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00671 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.97 | 99.95 | 99.92 | 99.97 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.14.35.007481 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533776040 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.77 | 99.91 | 99.88 | 99.77 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-08.47.24.831502 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533776057 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED TERMNAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-15.42.48.409933 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533776187 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18016 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.78 | 99.76 | 99.67 | 99.78 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.09.01.520166 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533776212 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34057 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.79 | 99.90 | 99.79 | 99.79 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-09.44.45.330967 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 533776234 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55659 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.83 | 99.85 | 99.76 | 99.83 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-09.46.41.875079 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533776242 | 20250228 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00141 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.86 | 99.90 | 99.83 | 99.86 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-08.35.01.551935 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533776257 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43124 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.63 | 99.55 | 99.61 | 99.63 | 99.55 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-09.30.25.857892 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533776262 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88057 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.85 | 99.79 | 99.76 | 99.85 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-09.59.54.031415 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 04 | EH006 | 533776279 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21513 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.77 | 99.90 | 99.86 | 99.77 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-13.54.16.847788 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533776342 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00470 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.67 | 99.94 | 99.65 | 99.67 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-13.22.14.486134 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 533776367 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51432 | 00000 | N | Y | Y | 100.16 | 100.13 | 100.19 | 100.16 | 100.13 | 100.19 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-15.34.36.873846 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 533776408 | 20250421 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-14.34.47.184711 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533776475 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04950 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.43 | 99.83 | 99.71 | 99.43 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-10.30.02.316816 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 04 | EH006 | 533776476 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20222 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.97 | 100.02 | 99.98 | 99.97 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-09.28.23.293976 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 533776469 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 99295 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.94 | 99.97 | 99.94 | 99.94 | 99.97 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.59.028229 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533776615 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95802 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.61 | 99.71 | 99.63 | 99.61 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.16.23.505340 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533776641 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03019 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.87 | 100.14 | 99.95 | 99.87 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.08.24.155840 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 533776667 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02016 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.97 | 99.94 | 99.85 | 99.97 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-14.33.25.152479 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533776795 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75756 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.73 | 99.86 | 99.82 | 99.73 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-14.02.17.347809 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533776818 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20975 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.19 | 100.01 | 99.97 | 100.19 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-15.41.01.271387 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533776823 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 39376 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.79 | 99.79 | 99.82 | 99.79 | 99.79 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-09.44.02.472345 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EH006 | 533776838 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 63735 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.82 | 99.84 | 99.83 | 99.82 | 99.84 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.59.188014 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533776865 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43050 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.96 | 99.99 | 99.97 | 99.96 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-13.30.22.903418 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533776872 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02160 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.46 | 99.94 | 99.75 | 99.46 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.21.05.018991 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 04 | EH006 | 533776879 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 4235 | 00000 | N |  |  | 99.88 | 99.88 | 99.92 | 99.88 | 99.88 | 99.92 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.59.320691 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533776900 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | STOPPED MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-12.27.37.514068 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533776923 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29838 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.06 | 100.01 | 100.02 | 100.06 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-09.14.05.060752 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533776932 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42945 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.04 | 99.99 | 99.98 | 100.04 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.14.35.125443 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533776950 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38061 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.01 | 100.06 | 100.02 | 100.01 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.29.56.273601 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533776952 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.81 | 99.78 | 99.76 | 99.81 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-11.13.24.125211 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533776934 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36673 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.84 | 99.75 | 99.84 | 99.84 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-15.22.06.374995 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533776964 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06398 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.63 | 99.97 | 99.86 | 99.63 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-13.04.52.901726 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533776967 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36370 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.79 | 99.81 | 99.93 | 99.79 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.39.38.906084 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533776986 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44368 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.72 | 99.68 | 99.66 | 99.72 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.14.35.242758 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533777002 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99500 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 100.04 | 99.98 | 99.95 | 100.04 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.15.43.111572 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533777052 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95944 | 00000 | N | Y | Y | 100.21 | 100.22 | 100.23 | 100.21 | 100.22 | 100.23 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-13.30.22.935579 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533777144 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05086 | 00000 | N |  |  | 99.92 | 100.06 | 99.98 | 99.92 | 100.06 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-14.42.12.696809 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 533777197 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13459 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.80 | 99.80 | 99.79 | 99.80 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-09.47.13.366804 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533777224 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55145 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.71 | 99.80 | 99.74 | 99.71 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.16.23.608223 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533777259 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40269 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.90 | 99.89 | 99.86 | 99.90 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-09.44.16.189281 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533777254 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74629 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.06 | 99.94 | 100.01 | 100.06 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-11.46.32.604456 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 533777279 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00353 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.94 | 99.88 | 99.83 | 99.94 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-14.57.02.549419 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533777350 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74350 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.94 | 99.85 | 99.79 | 99.94 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-11.30.41.112217 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533777352 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10027 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.95 | 99.83 | 99.84 | 99.95 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-10.02.51.718861 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 533777356 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74774 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.97 | 99.80 | 99.77 | 99.97 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-15.32.31.635726 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533777365 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00311 | 00000 | N |  |  | 99.67 | 99.71 | 99.68 | 99.67 | 99.71 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-14.09.11.352695 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533777429 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18628 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.86 | 99.96 | 99.97 | 99.86 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-09.59.54.050512 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 04 | EH006 | 533777460 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79232 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.73 | 99.78 | 99.75 | 99.73 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-09.59.54.072926 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 04 | EH006 | 533777484 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91406 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.83 | 99.92 | 99.89 | 99.83 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-08.47.24.931910 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533777490 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36633 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.98 | 99.96 | 99.94 | 99.98 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-14.02.47.266661 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533777492 | 20250424 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19179 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.78 | 99.84 | 99.78 | 99.78 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-15.30.40.767204 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533777494 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81605 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.05 | 99.97 | 99.95 | 100.05 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-14.02.47.364494 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533777505 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63024 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.00 | 99.98 | 99.94 | 100.00 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-14.33.10.700264 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 04 | EH006 | 533777743 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08650 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.74 | 99.68 | 99.73 | 99.74 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-15.22.06.395380 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533777771 | 20251020 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00185 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.74 | 99.91 | 99.85 | 99.74 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-20-15.23.31.558853 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-20
03 | 04 | EH006 | 533777756 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00470 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.65 | 99.93 | 99.86 | 99.65 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.09.01.626824 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533777828 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13646 | 00000 | N | Y |  | 99.89 | 99.87 | 99.95 | 99.89 | 99.87 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-12.06.09.910797 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 533777813 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58676 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.69 | 99.68 | 99.70 | 99.69 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-09.47.55.723558 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533777832 | 20251020 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01947 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.71 | 99.81 | 99.78 | 99.71 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-20-15.23.31.585604 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-20
03 | 04 | EH006 | 533777890 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.95 | 100.04 | 99.92 | 99.95 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-09.14.05.087409 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533777904 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25532 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.63 | 99.59 | 99.65 | 99.63 | 99.59 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-13.30.22.965189 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533777916 | 20250718 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.55 | 99.65 | 99.54 | 99.55 | 99.65 | 99.54 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.39.00.585361 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | EH006 | 533777917 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68055 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.84 | 99.90 | 99.85 | 99.84 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-15.42.48.438413 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533777937 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12786 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.49 | 99.95 | 99.83 | 99.49 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-14.37.41.164888 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 533777956 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67514 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 100.01 | 100.09 | 100.07 | 100.01 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-15.34.36.923007 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 533777996 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56248 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.82 | 99.90 | 99.83 | 99.82 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-14.30.05.320975 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533778039 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75148 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.66 | 99.84 | 99.86 | 99.66 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-11.30.41.144503 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533778042 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80227 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.97 | 99.96 | 99.86 | 99.97 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.21.05.042411 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 04 | EH006 | 533778061 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.83 | 99.66 | 99.70 | 99.83 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-14.09.11.453333 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 533778249 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 1224 | 00000 | N |  |  | 99.53 | 99.54 | 99.59 | 99.53 | 99.54 | 99.59 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-09.44.02.500995 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EH006 | 533778265 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17389 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.00 | 99.99 | 99.93 | 100.00 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.22.48.107463 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 533778392 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-09.28.23.399725 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 533778399 | 20250214 | 1 | 09 | FD | 9 | N | KILBURB | 0.000 |  |  | 50040 | 50040 | N |  |  | 99.84 | 99.54 | 99.84 | 99.84 | 99.54 | 99.84 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-15.53.35.351948 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533778451 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32621 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.60 | 99.97 | 99.98 | 99.60 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-13.22.14.604005 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 533778439 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13159 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.84 | 99.86 | 99.83 | 99.84 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-13.30.22.995314 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533778473 | 20250421 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-14.34.47.290952 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533778476 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20364 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 100.03 | 99.98 | 99.92 | 100.03 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-11.02.10.180857 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533778478 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21869 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.69 | 99.89 | 99.76 | 99.69 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.09.19.843983 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533778512 | 20250425 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62208 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.47 | 99.77 | 99.81 | 99.47 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-06.41.46.257926 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 04 | EH006 | 533778609 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03364 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.81 | 99.86 | 99.86 | 99.81 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN INTERNAL RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-14.02.47.465765 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533778702 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31983 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.02 | 100.04 | 99.97 | 100.02 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.05.53.740492 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533778725 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 3334 | 00000 | N |  |  | 99.76 | 99.91 | 99.52 | 99.76 | 99.91 | 99.52 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.59.468267 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533778765 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04564 | 00000 | N | Y | Y | 100.21 | 100.13 | 100.29 | 100.21 | 100.13 | 100.29 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-14.45.44.793353 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EH006 | 533778810 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97949 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.75 | 99.85 | 99.83 | 99.75 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-13.22.14.706227 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 533778825 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97040 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.02 | 100.01 | 99.97 | 100.02 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-14.33.25.252489 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533778827 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08866 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.85 | 100.02 | 99.84 | 99.85 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-15.22.06.418129 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533778908 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44763 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.12 | 100.15 | 100.06 | 100.12 | 100.15 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-14.23.16.269575 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533778927 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40017 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.86 | 99.76 | 99.69 | 99.86 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-14.25.08.870346 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533779012 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16823 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.97 | 99.89 | 99.86 | 99.97 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-11.02.10.204622 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533779089 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84614 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.89 | 99.91 | 99.92 | 99.89 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.09.01.729929 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533779074 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79642 | 00000 | N |  |  | 99.84 | 99.82 | 99.97 | 99.84 | 99.82 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-14.56.40.276413 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533779114 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00660 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.89 | 99.91 | 99.91 | 99.89 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-14.03.01.248839 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 533779115 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42803 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.91 | 100.02 | 99.90 | 99.91 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-14.56.40.403726 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533779325 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03780 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.61 | 99.69 | 99.63 | 99.61 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.09.13.205241 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533779332 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00457 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.04 | 99.92 | 99.88 | 100.04 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-10.49.40.180424 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EH006 | 533779373 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25262 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.55 | 99.76 | 99.70 | 99.55 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-15.42.48.463965 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533779404 | 20250423 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78575 | 0 | N | Y | Y | 99.17 | 99.19 | 99.14 | 99.17 | 99.19 | 99.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 04 | K5SAM | OUT OF ACCURACY | [6 empty] | K5I2J | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.06.55.902028 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | EH006 | 533779401 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69486 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 100.09 | 100.14 | 100.10 | 100.09 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-10.19.36.155643 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 533779466 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60714 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.05 | 99.99 | 99.97 | 100.05 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-13.31.31.844648 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 533779480 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25205 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.96 | 99.93 | 99.91 | 99.96 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.08.24.199129 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 533779502 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32924 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.81 | 99.89 | 99.84 | 99.81 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.32.58.842355 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EH006 | 533779502 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02865 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.87 | 99.80 | 99.85 | 99.87 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-15.23.44.528693 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533779550 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63203 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.89 | 99.95 | 99.67 | 99.89 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-08.35.36.081404 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533779578 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-15.47.20.319680 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | EH006 | 533779610 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06211 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNALCOMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-13.30.23.028445 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533779637 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00243 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.86 | 99.98 | 99.88 | 99.86 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-14.23.16.371653 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533779677 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15637 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.00 | 100.03 | 99.95 | 100.00 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-14.32.36.366994 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533779728 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03773 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.94 | 100.07 | 99.97 | 99.94 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-14.23.16.474317 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533779756 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00002 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 99.94 | 99.99 | 100.09 | 99.94 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-14.33.10.804291 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 04 | EH006 | 533779748 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20489 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.99 | 100.00 | 99.98 | 99.99 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-13.30.23.062723 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533779785 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48779 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.57 | 99.75 | 99.71 | 99.57 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-14.23.16.575273 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533779812 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01759 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.91 | 100.02 | 100.00 | 99.91 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-15.32.31.738759 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533779827 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37033 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.74 | 99.65 | 99.66 | 99.74 | 99.65 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-14.38.49.152089 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 533779898 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21729 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.06 | 100.00 | 99.95 | 100.06 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-11.02.10.229080 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533779961 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32275 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 99.96 | 100.07 | 99.98 | 99.96 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-15.34.36.954270 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 533780020 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17667 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.72 | 99.82 | 99.81 | 99.72 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-13.56.31.716176 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533780036 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13569 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.01 | 99.88 | 99.99 | 100.01 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-11.46.32.630808 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 533780118 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00829 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 100.11 | 99.99 | 99.94 | 100.11 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-14.45.44.821129 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EH006 | 533780123 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.96 | 100.03 | 99.95 | 99.96 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-10.30.02.354768 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 04 | EH006 | 533780128 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 0 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.87 | 99.73 | 99.85 | 99.87 | 99.73 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-09.44.02.528000 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EH006 | 533780139 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 14591 | 00000 | N |  |  | 100.05 | 100.07 | 100.13 | 100.05 | 100.07 | 100.13 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-09.44.02.550922 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EH006 | 533780150 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33473 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.77 | 99.85 | 99.77 | 99.77 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.09.13.234276 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533780154 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.73 | 99.80 | 99.79 | 99.73 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-15.32.31.846882 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533780175 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09783 | 00000 | N | Y | Y | 99.52 | 99.34 | 99.61 | 99.52 | 99.34 | 99.61 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-15.41.01.472871 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533780214 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69622 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.86 | 99.85 | 99.80 | 99.86 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-08.30.56.055242 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533780206 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 59702 | 00000 | N |  |  | 99.92 | 99.95 | 99.89 | 99.92 | 99.95 | 99.89 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.50.59.631797 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533780227 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01834 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.71 | 99.83 | 99.74 | 99.71 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-14.33.10.914812 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 04 | EH006 | 533780270 | 20250415 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52337 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.00 | 99.98 | 99.93 | 100.00 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.04.38.564093 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 533780272 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00641 | 00000 | N |  |  | 100.17 | 100.14 | 100.18 | 100.17 | 100.14 | 100.18 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-14.57.02.589804 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 533780392 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 61768 | 00000 | N |  |  | 99.67 | 99.69 | 99.86 | 99.67 | 99.69 | 99.86 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.51.12.485078 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533780447 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39850 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.78 | 99.87 | 99.83 | 99.78 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-13.24.06.664767 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 533780449 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23303 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.29 | 100.09 | 100.06 | 100.29 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.35.10.066964 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 04 | EH006 | 533780450 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10396 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.31 | 100.03 | 100.01 | 100.31 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-14.33.25.349878 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533780474 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67333 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.03 | 100.00 | 99.97 | 100.03 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.36.39.445605 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533780564 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57401 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.92 | 100.11 | 99.95 | 99.92 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-14.03.01.347148 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 533780672 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29283 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.95 | 99.99 | 99.90 | 99.95 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-15.34.36.982754 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 533780658 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 61768 | 00000 | N |  |  | 99.70 | 99.79 | 99.51 | 99.70 | 99.79 | 99.51 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.51.12.757230 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533780684 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 11 | 00000 | N |  |  | 99.90 | 99.90 | 99.84 | 99.90 | 99.90 | 99.84 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.51.00.289412 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533780698 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00347 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 100.00 | 99.77 | 99.92 | 100.00 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-14.33.25.446104 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533780760 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.68 | 99.87 | 99.76 | 99.68 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-15.42.48.493304 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 533780770 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11447 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.01 | 100.04 | 100.03 | 100.01 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.09.01.832882 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533780803 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91084 | 00000 | N |  |  | 100.20 | 100.25 | 100.21 | 100.20 | 100.25 | 100.21 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-12.01.43.274565 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 533780800 | 20251112 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17032 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.89 | 99.86 | 99.82 | 99.89 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-12-15.30.44.909736 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-12
03 | 04 | EH006 | 533780802 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32151 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.94 | 99.93 | 99.88 | 99.94 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-14.03.01.451517 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 533780831 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31089 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.86 | 99.86 | 99.78 | 99.86 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-14.44.28.538944 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533780830 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15343 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.84 | 99.73 | 99.83 | 99.84 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-09.30.25.954291 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533780904 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13697 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.05 | 100.08 | 100.03 | 100.05 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-09.59.54.096316 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 04 | EH006 | 533780895 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48324 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.89 | 99.82 | 99.88 | 99.89 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-14.56.40.527213 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 533780956 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76682 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.13 | 99.96 | 99.96 | 100.13 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-14.23.16.679323 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533780979 | 20250506 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21798 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.81 | 99.81 | 99.73 | 99.81 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-07.59.30.168616 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533781093 | 20250919 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20177 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 100.18 | 99.80 | 99.80 | 100.18 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-19-09.25.33.778658 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-19
03 | 04 | EH006 | 533781078 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00979 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.01 | 99.98 | 99.96 | 100.01 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-14.33.25.545260 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533781097 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-13.33.36.988590 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 533781108 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91550 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.94 | 100.02 | 99.98 | 99.94 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.05.53.846244 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533781109 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22516 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.80 | 99.81 | 99.80 | 99.80 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-15.41.01.582216 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 533781120 | 20250919 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28951 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.02 | 100.05 | 100.04 | 100.02 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-19-09.25.33.890989 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-19
03 | 04 | EH006 | 533781148 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16662 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.96 | 99.97 | 99.87 | 99.96 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-09.59.54.116725 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 04 | EH006 | 533781149 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69755 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.86 | 99.95 | 99.96 | 99.86 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-13.56.31.737413 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 533781156 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75781 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.45 | 99.95 | 99.75 | 99.45 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.40.56.983560 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533781189 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11255 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.85 | 99.81 | 99.77 | 99.85 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-13.36.02.588973 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EH006 | 533954903 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20026 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.83 | 99.87 | 99.87 | 99.83 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-08.55.25.946515 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 533954965 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06992 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.91 | 99.96 | 99.93 | 99.91 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-09.30.26.055736 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 533954980 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93641 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.88 | 99.83 | 99.74 | 99.88 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-10.05.09.585093 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EH006 | 533954988 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92756 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 100.01 | 99.94 | 99.90 | 100.01 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-14.42.12.813734 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 533954984 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02245 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.97 | 100.13 | 99.95 | 99.97 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-09.49.55.876052 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EH006 | 533954984 | 20251031 | 2 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02245 | 00000 | N |  |  | 100.07 | 100.06 | 100.25 | 100.07 | 100.06 | 100.25 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-09.49.55.908397 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EH006 | 533959264 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05734 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.82 | 99.81 | 99.75 | 99.82 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.51.490576 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 533959300 | 20250506 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74372 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.97 | 99.81 | 99.77 | 99.97 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-07.59.30.197029 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533959357 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03166 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.60 | 99.87 | 99.72 | 99.60 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.36.39.546025 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533959366 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00113 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.81 | 99.91 | 99.77 | 99.81 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-10.15.34.474159 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 533959368 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15514 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 100.06 | 99.93 | 99.92 | 100.06 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-09.44.16.220967 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 533959402 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12358 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.64 | 99.90 | 99.77 | 99.64 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-11.54.34.841119 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 533959408 | 20250919 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-19-09.25.33.999667 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-19
03 | 04 | EH006 | 533959424 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18198 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.98 | 100.05 | 99.96 | 99.98 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-09.49.03.125024 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 533959429 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04674 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.67 | 99.94 | 99.99 | 99.67 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-11.13.24.226125 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 533959466 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37354 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.85 | 99.89 | 99.82 | 99.85 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-14.00.40.697303 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 533959543 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10197 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.98 | 99.89 | 99.84 | 99.98 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-14.42.12.922897 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 533959593 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74984 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.97 | 99.98 | 99.95 | 99.97 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-09.17.34.310011 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 04 | EH006 | 533961290 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08127 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.69 | 99.83 | 99.66 | 99.69 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-12.39.12.271437 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 533968248 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08378 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.77 | 99.73 | 99.78 | 99.77 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-12.55.49.827583 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533968263 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56841 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.89 | 99.87 | 99.81 | 99.89 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-15.23.44.635339 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 533968255 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63721 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.93 | 99.74 | 99.82 | 99.93 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-15.28.00.406151 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 533968310 | 20250507 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23211 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 100.01 | 99.88 | 99.85 | 100.01 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-15.40.46.269080 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 533968323 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90557 | 00000 | N | Y | Y | 99.58 | 99.40 | 99.71 | 99.58 | 99.40 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-13.04.52.931867 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 533968331 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26486 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.99 | 99.94 | 99.88 | 99.99 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.30.13.349756 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533968385 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 68187 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.90 | 99.97 | 99.85 | 99.90 | 99.97 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.51.00.470823 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533968463 | 20251020 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87180 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.71 | 99.87 | 99.81 | 99.71 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-20-15.23.31.613564 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-20
03 | 04 | EH006 | 533968484 | 20250506 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32277 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.66 | 99.86 | 99.77 | 99.66 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-07.59.30.218852 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533968500 | 20250408 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 26037 | 26037 | N |  |  | 100.08 | 99.89 | 100.09 | 100.08 | 99.89 | 100.09 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2K | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-15.02.39.439202 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | EH006 | 533968500 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26041 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.96 | 99.95 | 99.85 | 99.96 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-08.14.31.925634 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 533968535 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01259 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 100.06 | 99.95 | 99.92 | 100.06 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-15.34.37.016795 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 533968536 | 20250506 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25279 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.25 | 100.13 | 100.00 | 100.25 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-07.59.30.241175 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533968535 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.92 | 100.07 | 99.93 | 99.92 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-14.03.01.553628 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 533968565 | 20250425 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69848 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.84 | 99.95 | 99.85 | 99.84 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-06.41.46.361502 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 04 | EH006 | 533968573 | 20250425 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38311 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.69 | 99.80 | 99.68 | 99.69 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-06.41.46.464537 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 04 | EH006 | 533968583 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 77886 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.83 | 99.87 | 99.85 | 99.83 | 99.87 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.51.00.644497 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 533968614 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23866 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 100.23 | 99.87 | 99.84 | 100.23 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-08.57.21.471019 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EH006 | 533968615 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03634 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.93 | 99.85 | 99.82 | 99.93 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-11.30.41.172558 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 533968620 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53518 | 00000 | N |  |  | 99.68 | 99.61 | 99.87 | 99.68 | 99.61 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.53.03.512266 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 533968623 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49438 | 00000 | N | Y | Y | 99.51 | 99.65 | 99.56 | 99.51 | 99.65 | 99.56 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-14.02.47.594025 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533968624 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60237 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.83 | 99.83 | 99.80 | 99.83 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-08.56.43.251378 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 533968648 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12593 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.09 | 100.08 | 99.99 | 100.09 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-11.52.02.400081 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EH006 | 533968658 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00178 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.83 | 99.80 | 99.75 | 99.83 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.30.44.961791 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 533968661 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20459 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.87 | 99.83 | 99.77 | 99.87 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.16.23.712338 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 533968694 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00391 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.96 | 99.86 | 99.82 | 99.96 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-14.44.28.644185 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 533968699 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.94 | 99.75 | 99.70 | 99.94 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-14.33.11.016600 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 04 | EH006 | 533968720 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77142 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.73 | 99.98 | 99.89 | 99.73 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.39.39.022898 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 533968770 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07240 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.77 | 99.92 | 99.76 | 99.77 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-12.54.33.814754 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 533968802 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00154 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 100.00 | 99.75 | 99.60 | 100.00 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-12.55.49.932948 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 533968811 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59349 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.93 | 99.92 | 99.90 | 99.93 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-12.55.31.097259 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 533968812 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35051 | 00000 | N | Y | Y | 99.52 | 99.59 | 99.54 | 99.52 | 99.59 | 99.54 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-13.24.06.696815 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 533968817 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.17 | 100.00 | 99.95 | 100.17 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-09.03.44.347925 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 533968844 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46373 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.80 | 99.87 | 99.85 | 99.80 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DARK DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-12.09.16.396175 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 533968874 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01192 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.12 | 99.94 | 99.88 | 100.12 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-15.27.19.535160 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 533968896 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95008 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.11 | 100.03 | 100.01 | 100.11 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-08.30.56.168082 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 533968889 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90315 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.88 | 99.98 | 99.92 | 99.88 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-15.10.16.612109 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 533968951 | 20250227 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19226 | 0 | N |  |  | 99.87 | 100.00 | 99.94 | 99.87 | 100.00 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 04 | K5SAM | NO ACK OR NAK | [6 empty] | K5I2K | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-13.54.44.184926 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | EH006 | 533968950 | 20250902 | 1 | 09 | FD | 9 | N | KILBURB | 0.000 |  |  | 31706 | 31706 | N |  |  | 100.04 | 100.09 | 100.03 | 100.04 | 100.09 | 100.03 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-02-15.53.37.706117 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-02
03 | 04 | EH006 | 533968964 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06542 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.89 | 99.96 | 99.87 | 99.89 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-15.34.37.043228 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 533969010 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88609 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.08 | 99.98 | 99.97 | 100.08 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.58.02.332647 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 533969027 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86751 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.86 | 99.79 | 99.79 | 99.86 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-09.42.21.525223 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 533969044 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06425 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.82 | 99.85 | 99.80 | 99.82 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-08.35.36.108057 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 533969114 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55976 | 00000 | N | Y | Y | 100.16 | 100.41 | 100.29 | 100.16 | 100.41 | 100.29 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-14.02.17.378906 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 533969167 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13409 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.92 | 99.95 | 99.88 | 99.92 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-14.33.25.644777 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 533969186 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07839 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.88 | 99.90 | 99.82 | 99.88 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.30.13.379365 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 534086635 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02997 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.78 | 99.86 | 99.86 | 99.78 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-11.42.07.981826 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 534086634 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83762 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.75 | 99.84 | 99.83 | 99.75 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.24.28.411375 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | EH006 | 534086643 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10060 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.88 | 99.94 | 99.93 | 99.88 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-14.33.25.746282 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 534086656 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07298 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.71 | 99.75 | 99.73 | 99.71 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-08.49.33.952791 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 534086673 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65702 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.91 | 99.99 | 99.97 | 99.91 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-14.38.49.184763 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 534086698 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27738 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.67 | 99.86 | 99.89 | 99.67 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.19.09.841310 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 534086701 | 20250611 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54555 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.95 | 100.03 | 99.95 | 99.95 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.39.20.137061 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | EH006 | 534086761 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00706 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.88 | 99.84 | 99.83 | 99.88 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-15.22.32.228842 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 534164120 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72051 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.84 | 99.95 | 99.96 | 99.84 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-10.02.51.832674 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 534164144 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57504 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.07 | 99.95 | 99.95 | 100.07 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-09.49.03.152966 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 534164185 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.48 | 99.94 | 99.93 | 99.48 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-10.49.40.211218 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EH006 | 534164188 | 20251212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 3432 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.88 | 99.89 | 99.81 | 99.88 | 99.89 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-12-15.51.00.798257 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-12
03 | 04 | EH006 | 534164255 | 20250513 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00129 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.81 | 99.85 | 99.71 | 99.81 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-15.47.11.272808 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EH006 | 534164586 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12128 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 100.10 | 99.78 | 99.79 | 100.10 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.09.14.541172 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 534164630 | 20250107 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89242 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.79 | 99.94 | 99.90 | 99.79 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-07-14.43.41.772228 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-07
03 | 04 | EH006 | 534164777 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29812 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.91 | 99.95 | 99.90 | 99.91 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-12.17.19.507201 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 534164786 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89093 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.10 | 99.91 | 99.88 | 100.10 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-14.19.22.927607 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 534164808 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05640 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.02 | 99.96 | 99.89 | 100.02 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-08.56.43.353635 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 534164811 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51946 | 00000 | N | Y | Y | 100.24 | 100.24 | 100.34 | 100.24 | 100.24 | 100.34 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.09.19.958750 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 534164835 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30820 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.85 | 99.92 | 99.86 | 99.85 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-13.56.31.765624 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 534164846 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26246 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.89 | 99.91 | 99.86 | 99.89 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-14.19.22.960096 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 534229452 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30352 | 00000 | N | Y | Y | 100.18 | 100.26 | 100.24 | 100.18 | 100.26 | 100.24 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-08.56.43.455185 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 534229485 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70520 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.01 | 100.07 | 100.04 | 100.01 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-09.59.54.246944 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 04 | EH006 | 534229494 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19898 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.00 | 99.96 | 99.95 | 100.00 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-13.54.16.881233 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 534229516 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43955 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.01 | 99.95 | 99.89 | 100.01 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-12.39.16.582258 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 534229541 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12744 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.05 | 100.15 | 100.02 | 100.05 | 100.15 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-09.46.25.221024 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 534229946 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-13.04.52.964973 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 534229986 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37042 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.69 | 99.68 | 99.66 | 99.69 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.09.14.579914 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 534230018 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41445 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.94 | 99.88 | 99.83 | 99.94 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-15.34.37.070905 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 538252917 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08923 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.89 | 99.99 | 99.94 | 99.89 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-15.22.24.102235 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 538253260 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59428 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.92 | 99.76 | 99.88 | 99.92 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-12.15.41.711034 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 538253285 | 20250605 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99862 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.82 | 99.85 | 99.79 | 99.82 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-11.05.55.848346 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 538253318 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00003 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.89 | 99.94 | 99.89 | 99.89 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-14.44.28.858705 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 538253347 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69234 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.88 | 99.85 | 99.84 | 99.88 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.39.39.592578 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 538253383 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03145 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.96 | 100.03 | 99.98 | 99.96 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-09.14.05.236948 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 538253640 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38777 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.90 | 99.99 | 99.94 | 99.90 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-09.42.21.749441 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 538254037 | 20250421 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26420 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.64 | 99.90 | 99.77 | 99.64 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-14.34.47.512792 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 538254041 | 20250707 | 1 | 16 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-08.30.23.836665 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 04 | EH006 | 538254060 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98093 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.82 | 99.90 | 99.87 | 99.82 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-09.45.07.933880 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 538254052 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51944 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.12 | 99.96 | 99.98 | 100.12 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.09.02.033419 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 538254083 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 96027 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.84 | 100.07 | 100.01 | 99.84 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-12.17.19.613735 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 538254088 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.33 | 100.17 | 103.94 | 100.33 | 100.17 | 103.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CRECK DISPLAY NO RF | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-15.10.16.730161 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 538254113 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75415 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 100.40 | 99.87 | 99.81 | 100.40 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-11.02.10.381988 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 538254800 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15099 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.86 | 99.95 | 99.92 | 99.86 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-14.25.08.917915 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 538254807 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37831 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.73 | 99.93 | 99.89 | 99.73 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-15.34.37.130376 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 04 | EH006 | 538254883 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75488 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.76 | 99.94 | 99.95 | 99.76 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.08.24.282414 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 538255420 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35336 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.89 | 99.91 | 99.82 | 99.89 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.09.02.142889 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 538255430 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92401 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.89 | 100.04 | 99.99 | 99.89 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-09.42.21.856390 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 538255456 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09780 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.85 | 99.74 | 99.84 | 99.85 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-10.26.56.171053 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 538256072 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07826 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 99.81 | 100.03 | 100.04 | 99.81 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-10.28.42.198647 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EH006 | 538256083 | 20250611 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.54 | 100.01 | 99.85 | 99.54 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.39.20.489091 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | EH006 | 538256071 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78665 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.80 | 99.96 | 99.96 | 99.80 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.24.28.491981 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | EH006 | 538256102 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.64 | 99.54 | 99.63 | 99.64 | 99.54 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-15.28.00.733216 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 538256385 | 20250507 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29362 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.95 | 100.02 | 99.98 | 99.95 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-15.40.46.698173 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 538256378 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04301 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.70 | 99.69 | 99.67 | 99.70 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DISPLAY LOOK WET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-10.30.02.460886 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 04 | EH006 | 538256410 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19483 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.86 | 99.89 | 99.83 | 99.86 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.39.39.707226 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 539392070 | 20250619 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00308 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.66 | 99.89 | 99.77 | 99.66 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.54.00.122613 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | EH006 | 539565975 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31030 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.68 | 99.74 | 99.67 | 99.68 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-10.28.57.783103 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 539565987 | 20250605 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17653 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.72 | 99.71 | 99.70 | 99.72 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-11.05.55.880898 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | EH006 | 539566034 | 20251030 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34003 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.96 | 99.82 | 99.95 | 99.96 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-30-09.22.30.398869 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-30
03 | 04 | EH006 | 539566042 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.78 | 99.84 | 99.83 | 99.78 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-08.47.25.663211 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 539566093 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74784 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.62 | 99.77 | 99.77 | 99.62 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.24.28.518905 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | EH006 | 539566153 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54604 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.83 | 99.91 | 99.91 | 99.83 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-12.39.12.310282 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 539566148 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60130 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.56 | 99.76 | 99.68 | 99.56 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-09.55.13.219587 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 539566138 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86498 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.82 | 99.93 | 99.94 | 99.82 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-14.28.58.029635 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 539566147 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80820 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.89 | 99.78 | 99.79 | 99.89 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-12.39.16.704131 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 645977345 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.24.06.827408 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 649937568 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42932 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.59 | 99.64 | 99.63 | 99.59 | 99.64 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-14.00.41.025598 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 649937581 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09270 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | ERROR ON DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-15.44.34.552563 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 649937608 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87522 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.75 | 99.82 | 99.74 | 99.75 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-14.25.08.942850 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 649937755 | 20250422 | 1 | 16 | SH | 9 | Y | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 04 | K5SAM | STOPPED-DEAD METER | [6 empty] | K5I2K | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-12.59.46.449819 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 649937813 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00574 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.87 | 99.74 | 99.78 | 99.87 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-12.01.43.510257 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 649937818 | 20250425 | 1 | 09 | FD | 9 | N | KILBURB | 0.000 |  |  | 39695 | 39695 | N |  |  | 99.82 | 99.81 | 99.82 | 99.82 | 99.81 | 99.82 | 9996 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-10.16.31.948253 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 04 | EH006 | 649937818 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39696 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.84 | 99.83 | 99.81 | 99.84 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.55.05.373964 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 649937843 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01477 | 00000 | N | Y | Y | 100.59 | 100.67 | 100.66 | 100.59 | 100.67 | 100.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-08.35.36.137865 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 649937848 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23051 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 100.01 | 99.84 | 99.75 | 100.01 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-14.32.22.598631 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 649937858 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-14.35.33.949472 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 04 | EH006 | 649937867 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18606 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | ERROR ON DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-08.47.25.765898 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 649937886 | 20250401 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37685 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.68 | 99.76 | 99.65 | 99.68 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-01-14.32.37.094508 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-01
03 | 04 | EH006 | 649937900 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33959 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.83 | 99.96 | 99.90 | 99.83 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-11.52.02.605735 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EH006 | 649937904 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 9433 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | ERROR ON DISPLAY NO PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-09.45.07.970150 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 649937908 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46848 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.76 | 99.85 | 99.68 | 99.76 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-13.45.04.465306 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 649937938 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52764 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.76 | 99.78 | 99.85 | 99.76 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.02.55.838016 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 649937961 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05414 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.18 | 100.07 | 99.99 | 100.18 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-11.37.53.706620 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 649937971 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08459 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.70 | 99.72 | 99.72 | 99.70 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-14.19.22.987707 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 654081805 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45426 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.54 | 99.66 | 99.60 | 99.54 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.53.03.549367 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 654081820 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00368 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.65 | 99.92 | 99.70 | 99.65 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-14.57.46.031632 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 654081822 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02333 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 100.12 | 99.82 | 99.81 | 100.12 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.32.59.061183 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EH006 | 654081853 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.14.35.851659 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 654081895 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-12.39.16.738778 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 654081898 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-10.15.34.507828 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 654081919 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-14.38.11.157124 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 654081935 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08758 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.72 | 99.85 | 99.70 | 99.72 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-08.55.26.052598 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 654081955 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60064 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.70 | 99.79 | 99.71 | 99.70 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-10.28.42.231652 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 04 | EH006 | 654081967 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-10.26.56.211092 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 654081981 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63417 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.78 | 99.78 | 99.81 | 99.78 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-09.42.21.962214 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 654081979 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91479 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.80 | 100.08 | 99.88 | 99.80 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.10.04.195776 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 04 | EH006 | 654082029 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01926 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.78 | 99.90 | 99.80 | 99.78 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-12.05.51.712619 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 654082064 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13917 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.79 | 99.80 | 99.84 | 99.79 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-13.21.23.653264 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 654082081 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05287 | 00000 | N |  |  | 99.57 | 99.45 | 99.83 | 99.57 | 99.45 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.16.32.044233 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 654082111 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71634 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.69 | 99.75 | 99.76 | 99.69 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-14.42.14.571894 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 654082100 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02867 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.72 | 99.72 | 99.76 | 99.72 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.09.02.261308 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 654082124 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75885 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.79 | 99.77 | 99.92 | 99.79 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-12.27.32.560393 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 654082143 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76487 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.79 | 99.89 | 99.79 | 99.79 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-10.28.57.814454 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 654082164 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-15.42.48.583191 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 654082171 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84474 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.74 | 99.90 | 99.72 | 99.74 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-15.42.54.930616 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 654082235 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01763 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.79 | 99.74 | 99.79 | 99.79 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-10.31.07.041207 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 654207128 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00254 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.69 | 99.75 | 99.61 | 99.69 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-10.28.57.842786 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 654207150 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00092 | 00000 | N |  |  | 99.60 | 99.56 | 99.62 | 99.60 | 99.56 | 99.62 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-08.28.12.202921 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 654207180 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77116 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.64 | 99.68 | 99.63 | 99.64 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-12.33.29.333022 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 654207253 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40005 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.60 | 99.71 | 99.61 | 99.60 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-10.49.40.270823 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EH006 | 654207249 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.88 | 99.84 | 99.79 | 99.88 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-09.14.05.276333 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 654207258 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78099 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.65 | 99.83 | 99.70 | 99.65 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-13.58.43.057540 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EH006 | 654207267 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19446 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.59 | 99.75 | 99.68 | 99.59 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.53.03.581650 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 654207273 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13573 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.80 | 99.85 | 99.69 | 99.80 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.51.545629 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 654207274 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42765 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.68 | 99.78 | 99.77 | 99.68 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-14.25.08.968978 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 654207302 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24680 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.69 | 99.68 | 99.74 | 99.69 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-14.25.08.990368 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 654207355 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22521 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.73 | 99.75 | 99.72 | 99.73 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-09.28.23.626145 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 654207381 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76366 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.86 | 99.86 | 99.87 | 99.86 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-13.21.23.682417 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 654207396 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26915 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.75 | 99.89 | 99.76 | 99.75 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-12.39.12.346130 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 654207401 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27401 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.63 | 99.81 | 99.60 | 99.63 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-14.38.11.286235 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 654207490 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04621 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.64 | 99.81 | 99.79 | 99.64 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.16.32.073197 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 654207534 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13435 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.70 | 99.77 | 99.75 | 99.70 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-12.48.47.982894 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | EH006 | 654207534 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.81 | 99.77 | 99.78 | 99.81 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-12.39.12.378816 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 654207562 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 2639 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.82 | 99.92 | 99.77 | 99.82 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-12.43.38.434222 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 654207567 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74380 | 00000 | N | Y | Y | 99.57 | 99.54 | 99.75 | 99.57 | 99.54 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-15.27.18.900892 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 654207555 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00049 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.73 | 99.69 | 99.71 | 99.73 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-15.32.36.134269 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 654207583 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.24.00.771765 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 654207587 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64921 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.61 | 99.59 | 99.63 | 99.61 | 99.59 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-09.14.05.313501 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 655042867 | 20250602 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47643 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.74 | 99.80 | 99.88 | 99.74 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-10.03.13.145670 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 655042891 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59925 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.68 | 99.79 | 99.69 | 99.68 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.05.54.056828 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 655042892 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02166 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.71 | 99.78 | 99.62 | 99.71 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-14.44.28.971859 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 655042892 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.72 | 99.81 | 99.75 | 99.72 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.14.35.972423 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 655042919 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 98313 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.82 | 99.81 | 99.80 | 99.82 | 99.81 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-12.52.31.260815 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EH006 | 655042953 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90966 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.77 | 99.82 | 99.77 | 99.77 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-14.38.49.264445 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 655042970 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74541 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.78 | 99.77 | 99.66 | 99.78 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-14.58.11.139143 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 655043032 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72943 | 00000 | N |  |  | 99.74 | 99.73 | 99.74 | 99.74 | 99.73 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-12.05.51.823810 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 655043030 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.64 | 99.72 | 99.71 | 99.64 | 99.72 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-10.15.34.561112 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 655043040 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08660 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.59 | 99.67 | 99.74 | 99.59 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ERT RESPONSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-09.03.44.384425 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 655043060 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91750 | 00000 | N | Y | Y | 99.59 | 99.64 | 99.72 | 99.59 | 99.64 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-13.14.49.274388 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 655043184 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25469 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.83 | 99.92 | 99.89 | 99.83 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.19.09.884290 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 655043216 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34218 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.73 | 99.79 | 99.67 | 99.73 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-15.27.18.941989 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 655043237 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68802 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.76 | 99.77 | 99.69 | 99.76 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.16.57.929881 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | EH006 | 655043272 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78964 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.79 | 99.79 | 99.82 | 99.79 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-14.32.22.706202 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 655043330 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48349 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.63 | 99.97 | 99.69 | 99.63 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-11.51.56.740850 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 655043326 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-12.05.52.172189 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 655043385 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61011 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.69 | 99.76 | 99.71 | 99.69 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-12.05.52.296897 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 655043431 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00031 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.69 | 99.69 | 99.75 | 99.69 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-09.46.42.087864 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 655043449 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15037 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.79 | 99.87 | 99.81 | 99.79 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.19.09.922938 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 655043518 | 20250611 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58830 | 00000 | N | Y | Y | 99.64 | 99.69 | 99.65 | 99.64 | 99.69 | 99.65 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.39.20.600333 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | EH006 | 655043521 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-09.49.55.954565 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EH006 | 655043516 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79959 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.74 | 99.78 | 99.78 | 99.74 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-10.26.56.254655 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 655043567 | 20250613 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72288 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.66 | 99.86 | 99.69 | 99.66 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-07.26.59.258066 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 655043571 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51821 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.72 | 99.71 | 99.78 | 99.72 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-08.49.34.028678 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 655043580 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-15.27.34.946625 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 655043595 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-15.27.18.984280 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 655043629 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28586 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.57 | 99.66 | 99.63 | 99.57 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.24.06.961509 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 655043642 | 20250107 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61661 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.67 | 99.75 | 99.60 | 99.67 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-07-14.43.41.869965 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-07
03 | 04 | EH006 | 655043652 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-13.14.49.306847 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 655043667 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04935 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.63 | 99.76 | 99.73 | 99.63 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-13.54.16.954064 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 655043698 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08987 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.83 | 99.88 | 99.88 | 99.83 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.32.30.837780 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 655043755 | 20250415 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87096 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.82 | 99.94 | 99.96 | 99.82 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.04.38.591749 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 655043768 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22218 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.88 | 99.93 | 99.74 | 99.88 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.53.03.612249 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 655043789 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-15.27.19.031035 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 655043827 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30481 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.84 | 99.84 | 99.77 | 99.84 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.32.30.881514 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 655043849 | 20250415 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.04.38.624352 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 655043859 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-14.37.41.279572 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 655043860 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14552 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.71 | 99.87 | 99.80 | 99.71 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.40.57.090438 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 655043866 | 20250415 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.04.38.663390 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 655043867 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-09.44.45.665203 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 655043943 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01972 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.75 | 99.79 | 99.80 | 99.75 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-14.44.29.082162 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 655044006 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61896 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.71 | 99.73 | 99.71 | 99.71 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-09.46.25.533522 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 655044010 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-15.27.19.064199 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 655044032 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49262 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.78 | 99.86 | 99.87 | 99.78 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-09.55.13.254836 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 655044056 | 20250403 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00588 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.74 | 99.79 | 99.76 | 99.74 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-09.09.05.410706 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 655044056 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.81 | 99.79 | 99.81 | 99.81 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.24.28.549136 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | EH006 | 655044072 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00290 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 100.04 | 99.60 | 99.62 | 100.04 | 99.60 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-11.42.08.503802 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 655044094 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-14.33.25.961061 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 655044100 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-12.33.29.443885 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 655044116 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-14.35.18.965430 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | EH006 | 655044118 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-14.38.11.401322 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 655044120 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.07.57.591170 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 655044121 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.25.09.348981 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 655044125 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-15.07.15.685129 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 655044141 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-14.35.19.000230 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | EH006 | 655044179 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14021 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.83 | 99.79 | 99.78 | 99.83 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-14.31.04.604562 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EH006 | 655044189 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.60 | 99.57 | 99.63 | 99.60 | 99.57 | 99.63 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-14.44.29.201908 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 655044223 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17210 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.76 | 99.88 | 99.82 | 99.76 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-14.38.49.290726 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 655044323 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-12.33.29.556397 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 655044332 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-15.07.15.736653 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 655044340 | 20250415 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.04.38.692051 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 655044349 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16892 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.59 | 99.80 | 99.66 | 99.59 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-09.46.25.635812 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 655044350 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-14.38.11.521526 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 655044359 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-12.33.29.662973 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 655044370 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79973 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.74 | 99.86 | 99.79 | 99.74 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-12.33.29.773180 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 655044371 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.24.00.819758 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 655044360 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-15.22.32.320413 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 655044429 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.24.00.865809 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 655044446 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43800 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 99.32 | 99.73 | 100.07 | 99.32 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-09.46.25.735714 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 655044506 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52996 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.72 | 99.80 | 99.75 | 99.72 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-09.46.25.834060 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 655044533 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07885 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.79 | 99.80 | 99.79 | 99.79 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-15.32.36.242585 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 655044549 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.24.00.905564 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 655044559 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04705 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.88 | 99.86 | 99.87 | 99.88 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-14.38.49.318486 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 655044561 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-13.33.37.148276 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 655044562 | 20250619 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.54.00.543176 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | EH006 | 655044547 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63096 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.78 | 99.86 | 99.73 | 99.78 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.32.30.901351 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 655044566 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-12.24.40.525338 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 655044567 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.16.32.102441 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 655044616 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17933 | 00000 | N |  |  | 99.68 | 99.76 | 99.73 | 99.68 | 99.76 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.26.054878 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 655044629 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84897 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.66 | 99.77 | 99.63 | 99.66 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.53.03.640068 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 655044633 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00564 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.66 | 99.74 | 99.74 | 99.66 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-13.51.57.839491 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 655044641 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-09.45.08.023489 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 655044774 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-12.24.40.644404 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 655044776 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.30.44.993393 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 655044771 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED TERMINAL BLADE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-13.14.49.354536 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 655044822 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70706 | 00000 | N | Y | Y | 99.59 | 99.54 | 99.91 | 99.59 | 99.54 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-09.55.13.285629 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 655044839 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.88 | 99.96 | 99.87 | 99.88 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-15.10.16.893134 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 655044910 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99949 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.75 | 99.67 | 99.74 | 99.75 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-13.14.49.392204 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 655044919 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00215 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.93 | 99.92 | 99.87 | 99.93 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-14.03.01.980420 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 655044934 | 20250415 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33636 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.95 | 99.83 | 99.97 | 99.95 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.04.38.774393 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 655083601 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26720 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.73 | 99.91 | 99.85 | 99.73 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-12.33.29.874532 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 655083621 | 20250415 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 40668 | 40668 | N |  |  | 99.82 | 99.80 | 99.82 | 99.82 | 99.80 | 99.82 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5PI1 | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-13.52.40.034117 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 655083664 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39321 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.69 | 99.71 | 99.73 | 99.69 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-10.30.02.505378 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 04 | EH006 | 655083680 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09585 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.80 | 99.83 | 99.79 | 99.80 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-12.05.52.406041 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 655083760 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.24 | 99.29 | 99.23 | 99.24 | 99.29 | 99.23 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | SLOW, CLEANED AND TRIED DIFFERENT BOARD NO CHANGE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-09.44.02.577971 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EH006 | 655083774 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11432 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.59 | 99.61 | 99.62 | 99.59 | 99.61 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-10.49.40.316613 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | EH006 | 655083808 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07429 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.67 | 99.74 | 99.70 | 99.67 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.16.23.935036 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 655083797 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08906 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.69 | 99.76 | 99.65 | 99.69 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-15.42.48.619807 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 655083810 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53871 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.72 | 99.72 | 99.71 | 99.72 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.15.43.506656 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 655083820 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30647 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.63 | 99.75 | 99.66 | 99.63 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.25.09.466597 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 655083861 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40212 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.71 | 99.85 | 99.72 | 99.71 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-11.51.56.846549 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | EH006 | 655083917 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32042 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.74 | 99.79 | 99.81 | 99.74 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.09.14.645700 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 655083927 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46289 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.73 | 99.84 | 99.76 | 99.73 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-12.39.12.408898 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 655083928 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32970 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.75 | 99.76 | 99.70 | 99.75 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-12.24.40.758760 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 655083955 | 20250403 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15222 | 00000 | N |  |  | 99.57 | 99.61 | 99.72 | 99.57 | 99.61 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-09.09.05.451655 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 655083957 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00490 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.68 | 99.68 | 99.72 | 99.68 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-12.55.50.369066 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 655083966 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69433 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.76 | 99.80 | 99.76 | 99.76 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-10.20.53.004329 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 655084012 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97070 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.76 | 99.71 | 99.72 | 99.76 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-14.23.16.792929 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 655084041 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78328 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.75 | 99.74 | 99.81 | 99.75 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-12.09.54.330207 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 04 | EH006 | 655525292 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00230 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.79 | 99.77 | 99.76 | 99.79 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-13.54.17.427474 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 655525408 | 20250718 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66226 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.81 | 99.73 | 99.77 | 99.81 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.39.01.049146 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | EH006 | 655525419 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 045812 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.80 | 99.78 | 99.81 | 99.80 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-09.59.54.342342 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 04 | EH006 | 655525432 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63923 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.69 | 99.75 | 99.80 | 99.69 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.05.54.160765 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 655525487 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16291 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.76 | 99.83 | 99.73 | 99.76 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-11.52.02.712074 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EH006 | 655525492 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50854 | 00000 | N | Y | Y | 99.59 | 99.68 | 99.76 | 99.59 | 99.68 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-12.09.16.756971 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 655525491 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48777 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.79 | 99.79 | 99.76 | 99.79 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-15.10.17.000517 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 655525575 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36478 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.74 | 99.81 | 99.81 | 99.74 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.15.01.787922 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH006 | 655525601 | 20250919 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19369 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.69 | 99.81 | 99.81 | 99.69 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-19-09.25.34.465195 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-19
03 | 04 | EH006 | 655525610 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED WATER INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-10.17.44.144666 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 655525622 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02303 | 00000 | N | Y | Y | 100.23 | 99.74 | 99.81 | 100.23 | 99.74 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.01.34.296168 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EH006 | 655525716 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82272 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.81 | 99.77 | 99.83 | 99.81 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-08.57.21.530474 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EH006 | 655525751 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81440 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.79 | 99.78 | 99.71 | 99.79 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-10.30.02.542929 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 04 | EH006 | 655525788 | 20250421 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90804 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.79 | 99.79 | 99.80 | 99.79 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-14.34.47.619889 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 655525791 | 20250425 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67414 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.66 | 99.76 | 99.67 | 99.66 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-06.41.46.566122 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 04 | EH006 | 655525911 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00163 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.76 | 99.77 | 99.79 | 99.76 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-08.14.31.990773 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 655525979 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | MELTED BASE STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-11.54.35.026406 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 655526010 | 20250919 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95177 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.64 | 99.78 | 99.76 | 99.64 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-19-09.25.34.575209 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-19
03 | 04 | EH006 | 655526060 | 20250620 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21310 | 00000 | N | Y | Y | 99.51 | 99.50 | 99.77 | 99.51 | 99.50 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-07.17.00.601888 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | EH006 | 655526066 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60704 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.71 | 99.81 | 99.77 | 99.71 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-15.07.15.767891 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 655526142 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.21.05.194087 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 04 | EH006 | 655526136 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31502 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.70 | 99.78 | 99.67 | 99.70 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-11.37.53.752892 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 655526197 | 20250513 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08229 | 00000 | N | Y | Y | 102.85 | 105.41 | 99.20 | 102.85 | 105.41 | 99.20 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-15.47.11.610640 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | EH006 | 655526203 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55807 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.82 | 99.86 | 100.00 | 99.82 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-13.33.37.192048 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 655526209 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00473 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.77 | 99.90 | 99.81 | 99.77 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-11.13.24.332690 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 655526244 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04773 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.69 | 99.68 | 99.62 | 99.69 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-08.30.56.396270 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 655526249 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04728 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.63 | 99.70 | 99.91 | 99.63 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-13.54.17.469230 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 655526294 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72732 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.71 | 99.85 | 99.78 | 99.71 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-08.30.56.508583 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 655526303 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40185 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.71 | 99.80 | 99.70 | 99.71 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-08.30.56.611570 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 655526346 | 20250401 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 2164 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.77 | 99.83 | 99.74 | 99.77 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-01-14.32.37.135409 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-01
03 | 04 | EH006 | 655526382 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12934 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.16 | 99.72 | 99.83 | 99.16 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-14.38.11.627483 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 655526417 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93344 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.87 | 99.88 | 99.86 | 99.87 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.26.168741 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 655526478 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23725 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.68 | 99.79 | 99.67 | 99.68 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.53.03.670199 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 655526497 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12559 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.74 | 99.68 | 99.71 | 99.74 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-13.36.02.647298 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 04 | EH006 | 655526664 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62500 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.78 | 99.90 | 99.74 | 99.78 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | PARTIAL DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-11.37.53.790414 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 655526685 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05144 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.75 | 99.75 | 99.70 | 99.75 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-10.02.52.162579 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 655526734 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43081 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.65 | 99.81 | 99.69 | 99.65 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-08.30.56.715008 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 655526785 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09553 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.75 | 99.86 | 99.79 | 99.75 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.05.54.262620 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 655526820 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20134 | 00000 | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | WIRES DISCONNECT INSIDE METER |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-15.27.35.064760 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 655526887 | 20250207 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ERROR ON DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-08.00.41.524252 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 655526884 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.75 | 99.72 | 99.81 | 99.75 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-13.14.49.420689 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 655526917 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06817 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.74 | 99.80 | 99.80 | 99.74 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.05.54.361481 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 655526949 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24031 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.75 | 99.81 | 99.87 | 99.75 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-12.06.05.791175 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 04 | EH006 | 655527007 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33796 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.70 | 99.88 | 99.76 | 99.70 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.15.43.611115 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 655527031 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 96637 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.83 | 99.86 | 99.82 | 99.83 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-06.42.17.364910 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 655527041 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22756 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.72 | 99.80 | 99.74 | 99.72 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-11.01.23.613380 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 655527052 | 20250403 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.78 | 99.75 | 99.72 | 99.78 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-09.09.05.482324 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 655527053 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62277 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.72 | 99.82 | 99.71 | 99.72 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-12.55.50.485929 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 04 | EH006 | 655527083 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18941 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.79 | 99.91 | 99.85 | 99.79 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-09.30.26.265933 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 04 | EH006 | 655527068 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56014 | 00000 | N |  |  | 99.68 | 99.74 | 99.73 | 99.68 | 99.74 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-14.56.40.869547 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 655527139 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49553 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.72 | 99.75 | 99.67 | 99.72 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.16.24.057767 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 655527208 | 20250207 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00066 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.85 | 99.98 | 99.87 | 99.85 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-08.00.41.654891 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 655527211 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44084 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.70 | 99.72 | 99.89 | 99.70 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-13.54.17.496496 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 655527208 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00665 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.80 | 99.87 | 99.74 | 99.80 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-09.47.13.574221 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 655527268 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23044 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.86 | 99.88 | 99.80 | 99.86 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-10.17.44.265763 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 655527295 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27435 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.72 | 99.78 | 99.69 | 99.72 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-15.42.55.000646 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 655527317 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45008 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.68 | 99.67 | 99.74 | 99.68 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-12.27.37.670997 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 655527351 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06948 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.72 | 99.86 | 99.84 | 99.72 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.55.05.408480 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 655645807 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90859 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.82 | 99.87 | 99.85 | 99.82 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-08.55.26.156545 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 655527399 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67936 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.63 | 99.63 | 99.65 | 99.63 | 99.63 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-12.05.52.519650 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 655527401 | 20250919 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75864 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.75 | 99.86 | 99.79 | 99.75 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-19-09.25.34.678685 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-19
03 | 04 | EH006 | 655527402 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06342 | 00000 | N | Y | Y | 99.64 | 99.76 | 99.77 | 99.64 | 99.76 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-09.28.23.742118 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 655798305 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22474 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.84 | 99.77 | 99.85 | 99.84 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-09.03.44.456803 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 655798339 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00224 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.69 | 99.83 | 99.67 | 99.69 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-12.04.21.087418 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 655798352 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03870 | 00000 | N | Y | Y | 99.27 | 99.63 | 99.27 | 99.27 | 99.63 | 99.27 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | CORROSION INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-15.41.02.176598 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 655798381 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80418 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.82 | 99.84 | 99.81 | 99.82 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-13.31.32.379220 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 655798414 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.67 | 99.69 | 99.66 | 99.67 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.14.36.079528 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 655798422 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85028 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.80 | 99.97 | 99.79 | 99.80 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-09.44.16.314438 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 655798452 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-08.28.12.314555 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 655798488 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-15.32.32.286128 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 655798515 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-10.20.53.037039 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 655798526 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07769 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.76 | 99.86 | 99.80 | 99.76 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-09.03.44.486033 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 655798680 | 20250619 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.54.00.592977 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | EH006 | 655798698 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59159 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.90 | 99.95 | 99.74 | 99.90 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.01.34.339812 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | EH006 | 655798700 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20869 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.81 | 99.80 | 99.85 | 99.81 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-14.03.02.088676 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 655798776 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53504 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.78 | 99.77 | 99.76 | 99.78 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.30.13.449316 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 655798804 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00483 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.87 | 99.84 | 99.81 | 99.87 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-09.03.44.520295 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 655798813 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10866 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.71 | 99.79 | 99.69 | 99.71 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-12.47.44.722190 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 655798822 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23314 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.80 | 99.94 | 99.83 | 99.80 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-11.42.08.534341 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 655798839 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44957 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.76 | 99.75 | 99.70 | 99.76 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-09.03.44.563964 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 655798868 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40215 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.81 | 99.78 | 99.89 | 99.81 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-15.47.20.410635 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | EH006 | 655798944 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69879 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.85 | 99.86 | 99.79 | 99.85 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-09.28.23.845053 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 04 | EH006 | 655799001 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17049 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.85 | 99.74 | 100.00 | 99.85 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-12.06.10.024278 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 655799059 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED ALL 8'S DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-09.49.56.001331 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | EH006 | 655799073 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23084 | 00000 | N | Y | Y | 99.40 | 99.43 | 99.42 | 99.40 | 99.43 | 99.42 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.10.04.306799 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 04 | EH006 | 655799077 | 20250207 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78527 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.63 | 99.68 | 99.73 | 99.63 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORRSION INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-08.00.41.766981 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 655799104 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.08.24.322332 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 655799122 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56646 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.73 | 99.96 | 99.84 | 99.73 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-12.33.22.143388 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 04 | EH006 | 655799156 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81149 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.76 | 99.92 | 99.90 | 99.76 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-09.45.08.067911 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 655799171 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25569 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.70 | 99.81 | 99.72 | 99.70 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-08.57.21.556596 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EH006 | 655799180 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25269 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.60 | 99.75 | 99.71 | 99.60 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-09.55.13.326928 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | EH006 | 655799183 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99354 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.77 | 99.78 | 99.81 | 99.77 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-08.28.12.428711 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 655799198 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37012 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.81 | 99.92 | 99.71 | 99.81 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-08.30.56.826590 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | EH006 | 655799245 | 20250307 | 1 | 09 | FD | 9 | N | S353490 | 0.000 |  |  | 71832 | 71832 | N |  |  | 99.85 | 99.83 | 99.85 | 99.85 | 99.83 | 99.85 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  |  | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-08-06.25.43.096664 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-08
03 | 04 | EH006 | 655799272 | 20250207 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-08.00.41.887616 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 655799274 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83486 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.93 | 99.89 | 99.87 | 99.93 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-15.32.32.399805 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 655799285 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15639 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.77 | 99.79 | 99.78 | 99.77 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.22.48.531615 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 655799386 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | STOPPED WATER INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-12.27.37.731451 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 655799418 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01273 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.95 | 99.79 | 99.87 | 99.95 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-14.00.41.131812 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 04 | EH006 | 655799448 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.90 | 99.78 | 99.85 | 99.90 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER STOPPED AFTER TEST | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-13.33.37.214899 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 655799465 | 20250207 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-08.00.42.009113 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 655799468 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.72 | 99.91 | 99.83 | 99.72 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-14.42.13.028766 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 655799476 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17165 | 00000 | N | Y | Y | 99.64 | 99.72 | 99.75 | 99.64 | 99.72 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-10.17.44.369763 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 655799468 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.75 | 99.85 | 99.81 | 99.75 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER STOP AFTER TEST | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-12.27.37.763991 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 655799490 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79233 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.74 | 99.78 | 99.76 | 99.74 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-12.09.16.871106 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 655799567 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10581 | 00000 | N | Y | Y | 99.57 | 99.61 | 99.60 | 99.57 | 99.61 | 99.60 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-14.28.58.066417 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 655799590 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07549 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.83 | 99.94 | 99.71 | 99.83 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.33.20.228745 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | EH006 | 655799615 | 20250919 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93397 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.64 | 99.66 | 99.65 | 99.64 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-19-09.25.34.783536 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-19
03 | 04 | EH006 | 655799618 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06614 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.74 | 99.75 | 99.71 | 99.74 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-14.33.11.437329 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 04 | EH006 | 655799678 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28073 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.66 | 99.78 | 99.78 | 99.66 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-12.06.10.057200 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 655799786 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02654 | 00000 | N |  |  | 100.07 | 99.79 | 99.83 | 100.07 | 99.79 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-12.39.12.437310 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 655799771 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14781 | 00000 | N |  |  | 100.05 | 99.90 | 99.95 | 100.05 | 99.90 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-08.49.34.059761 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 655799791 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09565 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.79 | 99.90 | 99.81 | 99.79 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-09.18.45.860784 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 655799881 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89279 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 99.83 | 99.96 | 100.05 | 99.83 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-06.42.17.474997 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 655799901 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-15.28.00.845771 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 04 | EH006 | 655799929 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.08.24.363742 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 655799941 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 8333 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.72 | 99.68 | 99.79 | 99.72 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-12.33.29.975921 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 655799932 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09931 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.68 | 99.68 | 99.65 | 99.68 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.32.30.924143 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 655799982 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91340 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.78 | 99.85 | 99.87 | 99.78 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-14.23.16.917799 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 655800055 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05487 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.73 | 99.80 | 99.73 | 99.73 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-10.02.52.272929 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | EH006 | 655800073 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 000000 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.86 | 99.83 | 99.79 | 99.86 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-07.39.34.049201 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 655800090 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00026 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.76 | 99.83 | 99.72 | 99.76 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-11.54.35.081694 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 655800090 | 20250610 | 2 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00026 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.74 | 99.86 | 99.84 | 99.74 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-11.54.35.108762 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 655800111 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74438 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.79 | 99.71 | 99.87 | 99.79 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.36.39.970788 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | EH006 | 655800132 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92778 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.83 | 99.71 | 99.86 | 99.83 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.09.02.466295 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 04 | EH006 | 655800160 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72437 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.88 | 99.77 | 99.94 | 99.88 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-12.09.16.982990 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 655800168 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25313 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.94 | 99.92 | 99.86 | 99.94 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-12.17.19.654807 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 655800257 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08825 | 00000 | N | Y | Y | 99.58 | 99.94 | 99.87 | 99.58 | 99.94 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.21.05.237987 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 04 | EH006 | 655800326 | 20250207 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90345 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.80 | 99.82 | 99.85 | 99.80 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-08.00.42.125311 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 655800362 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00822 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.83 | 99.90 | 99.89 | 99.83 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-10.27.19.402225 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 04 | EH006 | 655800381 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00631 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.86 | 99.85 | 99.75 | 99.86 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-14.30.05.397892 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 655800413 | 20250207 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49026 | 00000 | N |  |  | 99.90 | 99.83 | 100.03 | 99.90 | 99.83 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-08.00.42.231244 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 655800405 | 20250919 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08413 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.86 | 99.88 | 99.79 | 99.86 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-19-09.25.34.893985 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-19
03 | 04 | EH006 | 655800414 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01500 | 00000 | N | Y | Y | 99.59 | 99.74 | 99.79 | 99.59 | 99.74 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.21.05.263940 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 04 | EH006 | 656210094 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00932 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.71 | 99.83 | 99.73 | 99.71 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-12.27.37.823274 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 656210124 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01673 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.79 | 99.76 | 99.87 | 99.79 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-14.09.11.555308 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 656210139 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70206 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.73 | 99.86 | 99.84 | 99.73 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.16.24.165189 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | EH006 | 656210183 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17979 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.68 | 99.67 | 99.78 | 99.68 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.58.02.632756 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 656210201 | 20250818 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | STOPPED MELTED BASE WAYER INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.07.57.633522 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | EH006 | 656210276 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.56 | 99.74 | 99.68 | 99.56 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.09.13.377191 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 656210327 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49252 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.62 | 99.92 | 99.83 | 99.62 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-12.46.14.196382 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | EH006 | 656210369 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00064 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.77 | 99.75 | 99.72 | 99.77 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | PARTIAL DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-09.44.16.345709 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | EH006 | 656210398 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52032 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.78 | 99.96 | 99.82 | 99.78 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-13.28.10.180774 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | EH006 | 656210484 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12533 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.82 | 99.90 | 99.89 | 99.82 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-12.48.48.011716 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | EH006 | 656210535 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20197 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.89 | 99.96 | 99.87 | 99.89 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-11.30.41.203333 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 656210604 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00007 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.76 | 99.77 | 99.88 | 99.76 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.09.13.405158 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | EH006 | 656210621 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-13.54.17.533904 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 656210620 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 45000 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.78 | 99.80 | 99.79 | 99.78 | 99.80 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-12.52.31.292289 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | EH006 | 656210653 | 20250402 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91180 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.82 | 99.78 | 99.88 | 99.82 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-12.43.38.564869 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | EH006 | 656780466 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-12.04.21.200306 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 656780490 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59291 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.77 | 99.90 | 99.82 | 99.77 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-09.45.08.100466 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 656780501 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24805 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.85 | 99.90 | 99.78 | 99.85 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-14.04.50.771716 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | EH006 | 656780506 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 96466 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.79 | 99.84 | 99.79 | 99.79 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.24.23.086350 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 656780572 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10422 | 00000 | N |  |  | 99.66 | 99.66 | 99.76 | 99.66 | 99.66 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-08.28.12.535311 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 04 | EH006 | 656780597 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05838 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.60 | 99.87 | 99.66 | 99.60 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-13.33.37.274382 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 04 | EH006 | 656780619 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14758 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.88 | 99.91 | 99.89 | 99.88 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-14.56.40.987682 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 656780640 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45871 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.70 | 99.66 | 99.79 | 99.70 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-15.42.55.031190 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 656780624 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58142 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.75 | 99.68 | 99.78 | 99.75 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-12.05.52.635348 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 656780672 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69217 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.70 | 99.80 | 99.88 | 99.70 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | PARTIAL DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-12.24.40.865781 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 656780658 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92965 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.83 | 99.64 | 99.78 | 99.83 | 99.64 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-10.19.57.067217 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 656780717 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53851 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.90 | 99.91 | 99.91 | 99.90 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-12.47.44.759097 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 656780798 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50440 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.58 | 99.89 | 99.79 | 99.58 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-10.35.15.581239 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 04 | EH006 | 656780798 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.79 | 99.79 | 99.81 | 99.79 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-12.15.41.753402 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 04 | EH006 | 656780822 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95468 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.75 | 99.83 | 99.79 | 99.75 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-11.13.24.450190 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 656780822 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.80 | 99.89 | 99.86 | 99.80 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-12.27.37.849224 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 656780854 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14455 | 00000 | N | Y | Y | 99.64 | 99.61 | 99.75 | 99.64 | 99.61 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-13.51.57.948926 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 04 | EH006 | 656780854 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01795 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.72 | 99.68 | 99.62 | 99.72 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-11.37.53.835757 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 656780857 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.10.04.427018 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 04 | EH006 | 656780881 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59453 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.78 | 99.91 | 99.84 | 99.78 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-15.12.17.661465 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 656780885 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01581 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.72 | 99.87 | 99.68 | 99.72 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-12.05.52.740587 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 656780905 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79551 | 00000 | N | Y | Y | 100.12 | 99.73 | 99.89 | 100.12 | 99.73 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-14.30.05.449577 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 656780906 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59562 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.89 | 99.91 | 99.67 | 99.89 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-12.24.40.977315 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 656780906 | 20250812 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00002 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.87 | 99.82 | 99.96 | 99.87 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-12-15.30.37.949546 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-12
03 | 04 | EH006 | 656780925 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56790 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.80 | 99.72 | 99.78 | 99.80 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | PARTIAL DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.19.09.956964 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 657688511 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71668 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.71 | 99.79 | 99.75 | 99.71 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-12.42.51.971095 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 657688532 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43183 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.78 | 99.91 | 99.83 | 99.78 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-13.56.31.874731 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 657688570 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00092 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.58 | 99.80 | 99.65 | 99.58 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.40.57.202407 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | EH006 | 657688665 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88070 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.70 | 99.82 | 99.79 | 99.70 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-15.28.03.557792 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 657688693 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40235 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.78 | 99.79 | 99.78 | 99.78 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-09.18.45.898013 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 657688683 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-08.14.32.025348 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 04 | EH006 | 657688869 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORRSION INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-13.31.32.635857 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 04 | EH006 | 657688878 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04740 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.71 | 99.88 | 99.63 | 99.71 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-09.59.54.367214 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 04 | EH006 | 657688880 | 20250919 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08304 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.77 | 99.80 | 99.73 | 99.77 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-19-09.25.35.000905 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-19
03 | 04 | EH006 | 657688927 | 20251114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25731 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.96 | 99.87 | 99.87 | 99.96 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-14-10.15.34.591872 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-14
03 | 04 | EH006 | 657688931 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06755 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.74 | 99.82 | 99.76 | 99.74 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-10.20.53.087759 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 657688951 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53495 | 00000 | N | Y | Y | 99.64 | 99.79 | 99.88 | 99.64 | 99.79 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-08.47.25.877062 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 657688965 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | WATER INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-12.09.17.101076 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 657688986 | 20250107 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.75 | 99.83 | 99.74 | 99.75 | 99.83 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-07-14.43.41.916036 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-07
03 | 04 | EH006 | 657689018 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11004 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.72 | 99.82 | 99.74 | 99.72 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-15.22.32.359468 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 04 | EH006 | 657689024 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66215 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.74 | 99.89 | 99.83 | 99.74 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-15.42.55.060035 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 657689043 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02169 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.60 | 99.84 | 99.70 | 99.60 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-14.42.25.694969 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 04 | EH006 | 657689112 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02218 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.80 | 99.81 | 99.70 | 99.80 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-09.18.45.935962 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 04 | EH006 | 657689122 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62976 | 00000 | N |  |  | 99.77 | 99.72 | 99.81 | 99.77 | 99.72 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-08.49.34.086189 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 04 | EH006 | 657689224 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01388 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.77 | 99.71 | 99.76 | 99.77 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-12.05.52.849995 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 04 | EH006 | 657689217 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00012 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.64 | 99.75 | 99.71 | 99.64 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-15.32.36.347883 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH006 | 657689227 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67371 | 00000 | N | Y | Y | 93.48 | 99.98 | 99.89 | 93.48 | 99.98 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-06.42.17.581934 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 657689268 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.78 | 99.82 | 99.79 | 99.78 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.24.07.070228 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 657689279 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24693 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.87 | 99.86 | 99.68 | 99.87 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-14.23.17.021531 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 04 | EH006 | 657689281 | 20250228 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-08.35.01.677415 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 657689323 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35526 | 00000 | N | Y | Y | 93.34 | 93.95 | 104.68 | 93.34 | 93.95 | 104.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-09.14.05.380466 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | EH006 | 658372538 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.77 | 99.85 | 99.91 | 99.77 | 99.85 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-12.42.52.079510 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 658372528 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00093 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.62 | 99.81 | 99.73 | 99.62 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-15.42.48.650172 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 661372244 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68702 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.92 | 99.79 | 99.82 | 99.92 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-08.57.21.587605 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | EH006 | 661372254 | 20250718 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11717 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.86 | 99.84 | 99.93 | 99.86 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | PARTIAL DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.39.01.172369 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | EH006 | 661372278 | 20250107 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08604 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.74 | 99.85 | 99.71 | 99.74 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-07-14.43.41.947284 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-07
03 | 04 | EH006 | 661372278 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.75 | 99.86 | 99.80 | 99.75 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.55.08.106827 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 04 | EH006 | 661372313 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51370 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.76 | 99.87 | 99.78 | 99.76 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | PARTIAL DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-09.46.25.938286 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 661372298 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 010650 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.77 | 99.88 | 99.79 | 99.77 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.32.30.963221 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 661372315 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-09.45.08.151451 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 04 | EH006 | 661372319 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89111 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.90 | 99.86 | 99.87 | 99.90 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.08.24.421744 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | EH006 | 661372336 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78128 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 99.52 | 99.94 | 100.04 | 99.52 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-10.20.53.118526 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 661372716 | 20250919 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40905 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.80 | 99.92 | 99.91 | 99.80 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-19-09.25.35.115939 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-19
03 | 04 | EH006 | 661372750 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.07.27.698114 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 04 | EH006 | 661372780 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46112 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.93 | 99.93 | 99.88 | 99.93 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-14.34.39.082478 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 661372818 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10832 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.75 | 99.92 | 99.81 | 99.75 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-09.59.54.402364 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 04 | EH006 | 661372852 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19812 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 100.19 | 99.93 | 99.76 | 100.19 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-11.42.08.563924 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 04 | EH006 | 661717259 | 20250612 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41763 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.65 | 99.85 | 99.73 | 99.65 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-10.44.57.053061 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | EH006 | 661827396 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.24.07.176018 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | EH006 | 661876757 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00184 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.82 | 99.85 | 99.81 | 99.82 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-14.40.01.847204 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 04 | EH006 | 661876762 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67994 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.79 | 99.92 | 99.83 | 99.79 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-13.54.17.575876 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 04 | EH006 | 661876808 | 20250115 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.78 | 99.88 | 99.62 | 99.78 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-14.37.41.399695 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | EH006 | 661876823 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.67 | 99.90 | 99.77 | 99.67 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-15.42.55.089661 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | EH006 | 661876837 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59076 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 100.02 | 99.88 | 99.76 | 100.02 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-12.55.31.208883 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | EH006 | 661876875 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01041 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 99.73 | 99.83 | 100.10 | 99.73 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-15.44.54.456343 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | EH006 | 661876902 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18990 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.80 | 99.74 | 99.81 | 99.80 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-15.44.34.679906 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 661876932 | 20250415 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33912 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.69 | 99.88 | 99.92 | 99.69 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.04.38.803309 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 661876957 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82341 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.44 | 99.68 | 99.77 | 99.44 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.55.05.452548 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 661877097 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70236 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.82 | 99.81 | 99.85 | 99.82 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-13.21.23.711141 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 661877121 | 20250718 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26813 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.80 | 99.84 | 99.72 | 99.80 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.39.01.306215 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | EH006 | 661877212 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09245 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.79 | 99.84 | 99.78 | 99.79 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-15.42.48.682087 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 04 | EH006 | 661877238 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11559 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.80 | 99.91 | 99.85 | 99.80 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-14.02.17.540474 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | EH006 | 661877285 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83759 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.75 | 99.72 | 99.69 | 99.75 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-09.03.44.590463 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | EH006 | 661877353 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24475 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.83 | 99.85 | 99.76 | 99.83 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-13.33.08.219628 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 661877380 | 20250403 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00128 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.68 | 99.89 | 99.71 | 99.68 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.53.03.702556 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 661877424 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07528 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.76 | 99.81 | 99.75 | 99.76 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.55.05.479594 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | EH006 | 661877431 | 20250611 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20054 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.19 | 99.68 | 99.76 | 99.19 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.39.20.714466 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | EH006 | 661877440 | 20250415 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24812 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.75 | 99.90 | 99.73 | 99.75 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-10.25.43.461380 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 661877474 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02323 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.69 | 99.71 | 99.65 | 99.69 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.22.48.664534 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | EH006 | 661877502 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12628 | 00000 | N | Y | Y | 99.52 | 99.37 | 99.59 | 99.52 | 99.37 | 99.59 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.26.293767 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 04 | EH006 | 661877551 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 96695 | 00000 | N | Y | Y | 99.57 | 99.56 | 99.84 | 99.57 | 99.56 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-11.13.24.556763 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH006 | 661877567 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01872 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.69 | 99.74 | 99.69 | 99.69 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.21.05.291621 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 04 | EH006 | 661877594 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92523 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.62 | 99.81 | 99.66 | 99.62 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-14.33.11.543393 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 04 | EH006 | 661877597 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37896 | 00000 | N | Y | Y | 99.53 | 99.60 | 99.66 | 99.53 | 99.60 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-14.33.26.081665 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 04 | EH006 | 661877655 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41728 | 00000 | N | Y | Y | 99.58 | 99.49 | 99.63 | 99.58 | 99.49 | 99.63 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.21.05.318254 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 04 | EH006 | 661877665 | 20250207 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06543 | 00000 | N |  |  | 99.77 | 99.84 | 99.97 | 99.77 | 99.84 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-08.00.42.340927 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH006 | 661877679 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99715 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.64 | 99.97 | 99.84 | 99.64 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-12.17.19.683700 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 04 | EH006 | 661877724 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41888 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.70 | 99.85 | 99.66 | 99.70 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-12.59.28.369332 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 04 | EH006 | 661877780 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39738 | 00000 | N | Y | Y | 99.64 | 99.64 | 99.74 | 99.64 | 99.64 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-14.42.13.140842 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 04 | EH006 | 661877784 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00171 | 00000 | N |  |  | 99.71 | 99.76 | 99.72 | 99.71 | 99.76 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-11.01.23.732641 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 04 | EH006 | 661877791 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20865 | 00000 | N |  |  | 99.65 | 99.65 | 99.74 | 99.65 | 99.65 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.09.14.681961 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | EH006 | 661877840 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06127 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.78 | 99.74 | 99.77 | 99.78 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-14.38.11.746819 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | EH006 | 661877840 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-09.42.22.084000 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 04 | EH006 | 661877864 | 20250403 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.70 | 99.75 | 99.63 | 99.70 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-09.09.05.518565 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | EH006 | 661877872 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | STOPPED WATER INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-12.42.52.199458 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | EH006 | 661877878 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04358 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.62 | 99.73 | 99.63 | 99.62 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-13.21.23.739911 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | EH006 | 661877887 | 20250205 | 1 | 09 | FD | 9 | N | PREECEB | 0.000 |  |  | 15773 | 15773 | N |  |  | 99.70 | 99.73 | 99.68 | 99.70 | 99.73 | 99.68 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-15.56.34.957209 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 04 | EH006 | 661877901 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60896 | 00000 | N |  |  | 99.72 | 99.68 | 99.78 | 99.72 | 99.68 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-14.44.19.778189 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 04 | EH008 | 533611591 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41429 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.24.00.429464 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | EH008 | 533611610 | 20250207 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 74394 | 74394 | N |  |  | 99.91 | 99.65 | 99.94 | 99.91 | 99.65 | 99.94 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2E | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.04.36.843077 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | EH008 | 533611610 | 20250523 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80678 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.71 | 99.86 | 99.86 | 99.71 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-23-08.59.14.081403 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-23
03 | 04 | EH008 | 533611614 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12743 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.31 | 99.92 | 99.62 | 99.31 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-14.19.17.664066 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 04 | EH008 | 533611625 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56257 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.63 | 99.85 | 99.75 | 99.63 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-14.19.17.782852 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 04 | EH008 | 533611725 | 20250108 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40635 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 99.84 | 100.01 | 99.96 | 99.84 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-08-14.33.17.428907 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-08
03 | 04 | EH008 | 542070467 | 20250328 | 1 | 09 | FD | 9 | N | CHAPMAR1 | 0.000 |  |  | 99999 | 99999 | N |  |  | 99.91 | 99.92 | 99.64 | 99.91 | 99.92 | 99.64 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | CUSTOMERS METER DISPLAY IS MESSED UP. COULDNT PERF | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-28-08.59.34.755078 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-28
03 | 04 | EH008 | 542070467 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99999 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | -99999 ON DISPLAY METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.27.45.208275 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | EH008 | 542070469 | 20250620 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76914 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-07.17.00.462008 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | GNNA1 | 317968666 | 20250902 | 1 | 08 | FD | 1 | N | BURTONTR | 1.800 |  |  | 24228 | 24228 | N |  |  | 99.96 | 99.90 | 99.96 | 99.96 | 99.90 | 99.96 | 1194967 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-02-16.23.35.667549 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-02
03 | 04 | GNNA1 | 317988969 | 20250723 | 1 | 08 | FD | 1 | N | KILBURB | 1.800 |  |  | 56151 | 56151 | N |  |  | 100.15 | 100.03 | 100.06 | 100.15 | 100.03 | 100.06 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-11.44.33.518377 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | GNNA1 | 321053489 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 3 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BENT TERMINAL BLADE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.43.33.419841 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | GNNA1 | 321070970 | 20250602 | 1 | 03 | SH | 6 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 40001 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.96 | 99.91 | 99.94 | 99.96 | 99.91 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.21.25.102117 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | GNNA1 | 321070970 | 20250924 | 1 | 04 | SH | 6 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 000000 | 00000 | N |  |  | 100.11 | 99.93 | 99.96 | 100.11 | 99.93 | 99.96 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-24-09.23.10.529461 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-24
03 | 04 | GNNA1 | 321142430 | 20250717 | 1 | 08 | FD | 1 | N | COMBSAD | 1.800 |  |  | 18990 | 18990 | N |  |  | 99.98 | 99.94 | 99.95 | 99.98 | 99.94 | 99.95 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-17-14.19.32.412231 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-17
03 | 04 | GNNA1 | 321344488 | 20250613 | 1 | 08 | FD | 6 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 7948 | 7948 | N |  |  | 100.02 | 0.00 | 100.03 | 100.02 | 0.00 | 100.03 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.53.42.820613 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | GNNA1 | 321348304 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 1 | N | KILBURB | 3.600 |  |  | 94398 | 94398 | N |  |  | 100.01 | 99.99 | 100.06 | 100.01 | 99.99 | 100.06 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-14.07.36.568416 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | GNNA1 | 321369335 | 20250627 | 1 | 04 | SH | 6 | N | S137841 | 0.000 | 000.179 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.41 | 99.24 | 99.25 | 99.41 | 99.24 | 99.25 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-09.53.46.887964 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | GNNA1 | 321415856 | 20250707 | 1 | 08 | FD | 1 | N | KILBURB | 1.800 |  |  | 9612 | 9612 | N |  |  | 100.01 | 99.98 | 100.06 | 100.01 | 99.98 | 100.06 | 2958 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-19.18.36.356563 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 04 | GNNA1 | 321415799 | 20250807 | 1 | 08 | FD | 6 | N | JACKSOD6 | 7.205 |  |  | 28809 | 28809 | N |  |  | 100.21 | 0.00 | 100.25 | 100.21 | 0.00 | 100.25 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-07-09.09.35.812113 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-07
03 | 04 | GNNA1 | 321476452 | 20250205 | 1 | 08 | FD | 6 | N | KILBURB | 12.470 |  |  | 62006 | 62006 | N |  |  | 99.97 | 99.95 | 100.01 | 99.97 | 99.95 | 100.01 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-13.08.35.429322 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 04 | GNNA1 | 321476485 | 20250320 | 1 | 08 | FD | 1 | N | CHAPMAR1 | 2.000 |  |  | 195557 | 195557 | N |  |  | 99.78 | 99.79 | 99.76 | 99.78 | 99.79 | 99.76 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-20-15.20.35.461605 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-03-20
03 | 04 | GNNA1 | 321476439 | 20250723 | 1 | 08 | FD | 1 | N | KILBURB | 1.800 |  |  | 28803 | 28803 | N |  |  | 100.25 | 100.32 | 100.28 | 100.25 | 100.32 | 100.28 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-14.07.36.456008 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | GNNA1 | 323558475 | 20250131 | 1 | 03 | SH | 5 | N | S353490 | 0.000 | 0.016 | 0 | 7489 | 0 | N |  |  | 99.52 | 99.59 | 99.54 | 99.52 | 99.59 | 99.54 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 99.54 | 5 | 5 |  |  | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-31-12.19.25.954345 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-31
03 | 04 | GNNA1 | 323570532 | 20250708 | 1 | 08 | FD | 1 | N | CHAPMAR1 | 1.800 |  |  | 102279 | 102279 | N |  |  | 100.09 | 100.02 | 100.13 | 100.09 | 100.02 | 100.13 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-08.59.34.803146 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-08
03 | 04 | GNNA1 | 323570553 | 20250703 | 1 | 08 | FD | 2 | N | WRIGHTR4 | 2.700 |  |  | 4121 | 4121 | N |  |  | 100.03 | 99.98 | 100.01 | 100.03 | 99.98 | 100.01 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-15.36.33.049870 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | GNNA1 | 323570553 | 20250908 | 1 | 04 | SH | 2 | N | S353490 | 0.000 | 0.133 | 0.0 | 4362 | 0.0 | N |  |  | 99.92 | 99.92 | 99.93 | 99.92 | 99.92 | 99.93 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 99.84 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-08-09.59.39.526866 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-08
03 | 04 | GNNA1 | 323587417 | 20250821 | 1 | 08 | FD | 1 | N | HALLD | 1.800 |  |  | 4392 | 4392 | N |  |  | 99.88 | 99.89 | 99.88 | 99.88 | 99.89 | 99.88 | 8458 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | DEMAND TEST OK CREEP TEST OK | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-14.51.56.028928 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | GNNA1 | 323604254 | 20250610 | 1 | 08 | FD | 6 | N | WRIGHTR4 | 12.470 |  |  | 107925 | 107925 | N |  |  | 98.34 | 98.28 | 98.32 | 98.34 | 98.28 | 98.32 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-10.16.34.711492 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | GNNA1 | 323604254 | 20250723 | 1 | 04 | SH | 6 | N | S137841 | 0.000 | 4.993 | 000.000 | 107926 | 00000 | N |  |  | 97.58 | 97.64 | 97.64 | 97.58 | 97.64 | 97.64 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | METER OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-10.55.42.522954 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | GNNA1 | 428011823 | 20250606 | 1 | 08 | FD | 1 | N | CHAPMAR1 | 2.559 |  |  | 10492 | 10492 | N |  |  | 99.85 | 99.84 | 99.85 | 99.85 | 99.84 | 99.85 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-13.35.31.560335 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-06
03 | 04 | GNNA1 | 428057568 | 20250630 | 1 | 08 | FD | 6 | N | WRIGHTR4 | 3.600 |  |  | 74118 | 74118 | N |  |  | 99.93 | 99.92 | 99.93 | 99.93 | 99.92 | 99.93 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-10.02.43.271843 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 04 | GNNA1 | 428057576 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 1 | N | S137841 | 0.000 | .577 | 000.000 | 010612 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.92 | 99.88 | 99.86 | 99.92 | 99.88 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-10.45.04.117367 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 04 | GNNA1 | 428080733 | 20250709 | 1 | 08 | FD | 1 | N | CHAPMAR1 | 2.700 |  |  | 16409 | 16409 | N |  |  | 99.88 | 99.90 | 99.88 | 99.88 | 99.90 | 99.88 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-09-09.29.32.761882 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-09
03 | 04 | GNNA1 | 428173256 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 6 | N | CHAPMAR1 | 5.400 |  |  | 4372 | 4372 | N |  |  | 100.07 | 100.05 | 100.11 | 100.07 | 100.05 | 100.11 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-13.36.33.091697 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | GNNA1 | 428173368 | 20250703 | 1 | 08 | FD | 1 | N | CHAPMAR1 | 2.689 |  |  | 2929 | 2929 | N |  |  | 99.90 | 99.87 | 99.94 | 99.90 | 99.87 | 99.94 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-14.57.31.139195 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-03
03 | 04 | GNNA1 | 428265553 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 6 | N | S137841 | 0.000 | 00.24 | 000.000 | 19224 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.80 | 99.85 | 99.87 | 99.80 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.14.21.449721 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | GNNA1 | 428304405 | 20250805 | 1 | 08 | FD | 1 | N | PREECEB | 2.559 |  |  | 35061 | 35061 | N |  |  | 99.97 | 99.96 | 99.97 | 99.97 | 99.96 | 99.97 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-05-16.37.34.429048 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-05
03 | 04 | GNNA1 | 428304443 | 20250812 | 1 | 08 | FD | 1 | N | WRIGHTR4 | 1.800 |  |  | 136191 | 136191 | N |  |  | 99.94 | 99.88 | 99.97 | 99.94 | 99.88 | 99.97 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-12-20.09.34.436777 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-12
03 | 04 | GNNA1 | 428329980 | 20250709 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 2.494 |  |  | 15425 | 15425 | N |  |  | 99.79 | 99.80 | 99.80 | 99.79 | 99.80 | 99.80 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-09-11.22.37.713368 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-09
03 | 04 | GNNA1 | 428330440 | 20250207 | 1 | 08 | FD | 1 | N | KILBURB | 7.200 |  |  | 111111 | 111111 | N |  |  | 99.62 | 99.50 | 99.65 | 99.62 | 99.50 | 99.65 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-16.01.36.142823 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | GNNA1 | 428353724 | 20250117 | 1 | 08 | FD | 3 | N | KILBURB | 1.800 |  |  | 5591 | 5591 | N |  |  | 99.81 | 99.74 | 99.85 | 99.81 | 99.74 | 99.85 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-17-15.50.34.457540 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-17
03 | 04 | GNNA1 | 428385317 | 20250603 | 1 | 08 | FD | 6 | N | PREECEB | 2.400 |  |  | 10085 | 10085 | N |  |  | 99.87 | 99.88 | 99.82 | 99.87 | 99.88 | 99.82 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-15.40.56.220604 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | GNNA1 | 428425014 | 20250821 | 1 | 08 | FD | 3 | N | HALLD | 2.559 |  |  | 14202 | 14202 | N |  |  | 99.95 | 99.91 | 99.92 | 99.95 | 99.91 | 99.92 | 8458 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | CREEP MTEST OK--DEMAND TEST-99.81 REACTIVE DEMAND | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-14.51.55.613057 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | GNNA1 | 428454811 | 20250214 | 1 | 08 | FD | 1 | N | KILBURB | 7.200 |  |  | 11063 | 11063 | N |  |  | 99.91 | 99.87 | 99.93 | 99.91 | 99.87 | 99.93 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-12.45.37.095106 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 04 | GNNA1 | 428556317 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 6 | N | JACKSOD6 | 7.200 |  |  | 41147 | 41147 | N |  |  | 99.90 | 0.00 | 99.93 | 99.90 | 0.00 | 99.93 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-14.13.34.377827 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | GNNA1 | 428556339 | 20250812 | 1 | 08 | FD | 1 | N | CHAPMAR1 | 3.600 |  |  | 203768 | 203768 | N |  |  | 99.91 | 99.94 | 99.94 | 99.91 | 99.94 | 99.94 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-12-15.19.36.972840 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-12
03 | 04 | GNNA1 | 428556440 | 20250617 | 1 | 08 | FD | 6 | N | BLACKT | 6.235 |  |  | 33531 | 33531 | N |  |  | 99.89 | 99.91 | 99.90 | 99.89 | 99.91 | 99.90 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-11.37.35.041172 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | GNNA1 | 428556506 | 20250611 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 7.200 |  |  | 13064 | 13064 | N |  |  | 99.91 | 99.86 | 99.88 | 99.91 | 99.86 | 99.88 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-08.49.37.215358 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | GNNA1 | 428556516 | 20250703 | 1 | 08 | FD | 1 | N | WRIGHTR4 | 2.689 |  |  | 72779 | 72779 | N |  |  | 99.83 | 99.80 | 99.83 | 99.83 | 99.80 | 99.83 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.38.35.025057 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | GNNA1 | 428556557 | 20250709 | 1 | 08 | FD | 6 | N | JACKSOD6 | 1.800 |  |  | 18572 | 18572 | N |  |  | 99.87 | 0.00 | 99.90 | 99.87 | 0.00 | 99.90 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-09-07.57.33.190336 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-09
03 | 04 | GNNA1 | 428582267 | 20250924 | 1 | 04 | SH | 6 | N | S137841 | 0.000 | 000.520 | 000.000 | 002526 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.88 | 99.90 | 99.87 | 99.88 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-24-09.23.10.728503 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-24
03 | 04 | GNNA1 | 428582461 | 20250212 | 1 | 08 | FD | 1 | N | KILBURB | 2.559 |  |  | 1726 | 1726 | N |  |  | 99.94 | 99.87 | 99.98 | 99.94 | 99.87 | 99.98 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-09.55.32.506108 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | GNNA1 | 428582595 | 20250912 | 1 | 08 | FD | 1 | N | PREECEB | 1.047 |  |  | 96 | 96 | N |  |  | 99.79 | 99.81 | 99.80 | 99.79 | 99.81 | 99.80 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-12-15.54.35.566379 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-12
03 | 04 | GNNA1 | 428977955 | 20250109 | 1 | 08 | FD | 1 | N | KILBURB | 1.800 |  |  | 14317 | 14317 | N |  |  | 99.84 | 99.84 | 99.90 | 99.84 | 99.84 | 99.90 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-15.50.36.720739 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | GNNA1 | 435514312 | 20250620 | 1 | 08 | FD | 1 | N | WRIGHTR4 | 3.600 |  |  | 18435 | 18435 | N |  |  | 100.00 | 100.04 | 100.03 | 100.00 | 100.04 | 100.03 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-15.24.32.640947 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | GNNA1 | 435517613 | 20250905 | 1 | 08 | FD | 1 | N | HALLD | 1.800 |  |  | 56197 | 56197 | N |  |  | 99.74 | 99.68 | 99.60 | 99.74 | 99.68 | 99.60 | 8458 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | CREEP NTEST OK--DEMAND TEST 99.72 REACTIVE VAR--99 | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-05-13.56.36.630396 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-05
03 | 04 | GNNA1 | 435517626 | 20250205 | 1 | 08 | FD | 1 | N | CHAPMAR1 | 2.400 |  |  | 513 | 513 | N |  |  | 99.81 | 99.75 | 99.83 | 99.81 | 99.75 | 99.83 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-15.12.35.149434 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-02-05
03 | 04 | GNNA1 | 436139288 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 3.600 |  |  | 11360 | 11360 | N |  |  | 99.94 | 99.96 | 99.94 | 99.94 | 99.96 | 99.94 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.15.32.643878 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | GNNA1 | 436323556 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 1 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 003575 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.87 | 99.89 | 99.85 | 99.87 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-10.00.02.637416 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 04 | GS008 | 428009319 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 7.154 | 000.000 | 106616 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.85 | 99.95 | 99.95 | 99.85 | 99.95 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-10.45.03.974421 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 04 | GS008 | 428095156 | 20251230 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.90 | 99.97 | 99.87 | 99.90 | 99.97 | 99.87 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-30-15.35.26.085490 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-30
03 | 04 | GS008 | 428288500 | 20250627 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 6.050 | 000.000 | 000042 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.73 | 99.82 | 99.79 | 99.73 | 99.82 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-09.53.47.096968 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | GS008 | 428305010 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 5.973 | 000.000 | 123505 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 99.77 | 99.87 | 99.93 | 99.77 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-10.45.04.230926 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 04 | GS008 | 428539106 | 20250627 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.282 | 000.000 | 000002 | 00000 | N |  |  | 99.89 | 99.75 | 99.85 | 99.89 | 99.75 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | LOOSE INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-09.53.47.209782 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | GS008 | 428566002 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 77310 | 00000 | N |  |  | 99.76 | 99.76 | 99.79 | 99.76 | 99.76 | 99.79 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-12.07.21.588440 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | GS008 | 446412675 | 20250602 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 275324 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.88 | 99.84 | 99.83 | 99.88 | 99.84 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.21.26.094100 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | GS008 | 446412721 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.76 | 99.90 | 99.83 | 99.76 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-12.07.22.496088 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | GS008 | 446412726 | 20250221 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.398 | 000.000 | 251752 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.82 | 99.89 | 99.82 | 99.82 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-21-09.53.55.955440 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-21
03 | 04 | GS008 | 446412731 | 20250627 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 044173 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.83 | 99.87 | 99.83 | 99.83 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-09.53.48.269553 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | GS008 | 446412723 | 20250924 | 1 | 04 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 1817 | 0 | N |  |  | 99.86 | 99.85 | 99.89 | 99.86 | 99.85 | 99.89 | 801028 | 100.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  |  | CREEP TEST OK DEMAND 99.85 | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-24-12.39.39.910222 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-24
03 | 04 | G3NA1 | 428781766 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.800 |  |  | 32030 | 32030 | N |  |  | 99.80 | 0.00 | 99.84 | 99.80 | 0.00 | 99.84 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-14.06.34.698085 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | G3NA1 | 428782125 | 20250619 | 1 | 08 | FD | 1 | N | PREECEB | 2.689 |  |  | 1115 | 1115 | N |  |  | 99.92 | 99.93 | 99.89 | 99.92 | 99.93 | 99.89 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-13.37.33.320866 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | G3NA1 | 428783241 | 20250714 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 1.200 |  |  | 496 | 496 | N |  |  | 99.90 | 99.88 | 99.93 | 99.90 | 99.88 | 99.93 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-14-14.34.34.013811 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-14
03 | 04 | G3NA1 | 428783351 | 20250724 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 7.205 |  |  | 27709 | 27709 | N |  |  | 99.88 | 0.00 | 99.92 | 99.88 | 0.00 | 99.92 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-24-10.52.32.887523 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-24
03 | 04 | G3NA1 | 428783363 | 20250708 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 2.400 |  |  | 6038 | 6038 | N |  |  | 99.92 | 99.92 | 99.94 | 99.92 | 99.92 | 99.94 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-10.16.35.348389 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 04 | G3NA1 | 428783381 | 20250822 | 1 | 08 | FD | 1 | N | HALLD | 2.700 |  |  | 919 | 919 | N |  |  | 99.87 | 99.90 | 99.87 | 99.87 | 99.90 | 99.87 | 2934 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | CREEP TEST OK--DEMAND TEST-100.21--REACTIVE FL-99. | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-22-09.35.33.700985 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-22
03 | 04 | G3NA1 | 428783393 | 20250602 | 1 | 03 | SH | 5 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.72 | 99.91 | 99.84 | 99.72 | 99.91 | 99.84 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.21.25.232351 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | G3NA1 | 428783399 | 20250602 | 1 | 03 | SH | 5 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 4843 | 00000 | N |  |  | 99.90 | 99.89 | 99.85 | 99.90 | 99.89 | 99.85 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.21.25.338414 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | G3NA1 | 428783405 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 3 | N | CHAPMAR1 | 0.672 |  |  | 1093 | 1093 | N |  |  | 99.94 | 99.98 | 99.96 | 99.94 | 99.98 | 99.96 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-11.45.34.881902 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-08-13
03 | 04 | G3NA1 | 428783403 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 4216 | 00000 | N |  |  | 100.14 | 99.93 | 100.19 | 100.14 | 99.93 | 100.19 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-15.58.14.501935 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | G3NA1 | 428783413 | 20250501 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 18075 | 18075 | N |  |  | 99.87 | 0.00 | 99.89 | 99.87 | 0.00 | 99.89 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-08.27.32.479571 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | G3NA1 | 428783412 | 20250806 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 4.000 |  |  | 21874 | 21874 | N |  |  | 99.94 | 99.97 | 99.96 | 99.94 | 99.97 | 99.96 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-06-13.22.33.527183 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-06
03 | 04 | G3NA1 | 428783422 | 20250213 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 7.205 |  |  | 6084 | 6084 | N |  |  | 99.81 | 99.80 | 99.84 | 99.81 | 99.80 | 99.84 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-13.22.38.498355 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | G3NA1 | 428783418 | 20250822 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 8.313 |  |  | 65086 | 65086 | N |  |  | 99.92 | 0.00 | 99.90 | 99.92 | 0.00 | 99.90 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-22-10.19.32.480677 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-22
03 | 04 | G3NA1 | 428783427 | 20250714 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 0.000 |  |  | 1030 | 1030 | N |  |  | 99.96 | 99.90 | 99.99 | 99.96 | 99.90 | 99.99 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-14-13.30.34.724057 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-14
03 | 04 | G3NA1 | 428783429 | 20250723 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.156 |  |  | 12870 | 12870 | N |  |  | 99.94 | 99.87 | 99.96 | 99.94 | 99.87 | 99.96 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-11.26.36.583323 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA1 | 428783428 | 20250723 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 8.313 |  |  | 15163 | 15163 | N |  |  | 99.92 | 99.91 | 99.95 | 99.92 | 99.91 | 99.95 | 5232984 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-14.08.34.657671 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA1 | 428783425 | 20250902 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 8.313 |  |  | 24554 | 24554 | N |  |  | 99.98 | 99.97 | 99.98 | 99.98 | 99.97 | 99.98 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-02-13.23.39.160535 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-02
03 | 04 | G3NA1 | 428783436 | 20250115 | 1 | 08 | FD | 3 | N | KILBURB | 2.559 |  |  | 5977 | 5977 | N |  |  | 99.77 | 99.72 | 99.80 | 99.77 | 99.72 | 99.80 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-16.08.39.938731 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | G3NA1 | 428783433 | 20250728 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.156 |  |  | 614 | 614 | N |  |  | 99.88 | 0.00 | 99.87 | 99.88 | 0.00 | 99.87 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-28-10.22.37.431748 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-28
03 | 04 | G3NA1 | 428783446 | 20250123 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 6.651 |  |  | 38857 | 38857 | N |  |  | 99.88 | 99.89 | 99.91 | 99.88 | 99.89 | 99.91 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-11.04.31.875806 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 04 | G3NA1 | 428783447 | 20250624 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 8.313 |  |  | 4849 | 4849 | N |  |  | 99.92 | 100.00 | 99.94 | 99.92 | 100.00 | 99.94 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-10.38.34.146234 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA1 | 428783451 | 20250904 | 1 | 08 | FD | 1 | N | CHAPMAR1 | 2.400 |  |  | 1522 | 1522 | N |  |  | 99.89 | 99.89 | 99.91 | 99.89 | 99.89 | 99.91 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-04-12.11.34.310324 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-09-04
03 | 04 | G3NA1 | 428783462 | 20250501 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 18549 | 18549 | N |  |  | 99.91 | 0.00 | 99.87 | 99.91 | 0.00 | 99.87 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-10.25.32.749415 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | G3NA1 | 428783468 | 20250604 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 3.325 |  |  | 41070 | 41070 | N |  |  | 99.98 | 100.00 | 99.97 | 99.98 | 100.00 | 99.97 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-08.40.31.791575 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | G3NA1 | 428783470 | 20250402 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 4.988 |  |  | 33059 | 33059 | N |  |  | 99.91 | 99.88 | 99.94 | 99.91 | 99.88 | 99.94 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-17.29.33.226222 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | G3NA1 | 428783477 | 20250327 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.600 |  |  | 8098 | 8098 | N |  |  | 99.88 | 99.85 | 99.90 | 99.88 | 99.85 | 99.90 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-27-11.28.34.062286 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-27
03 | 04 | G3NA1 | 428783480 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-15.30.28.236354 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 428783485 | 20250721 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 7.205 |  |  | 23069 | 23069 | N |  |  | 99.97 | 99.95 | 100.01 | 99.97 | 99.95 | 100.01 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-12.40.36.430854 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | G3NA1 | 428783494 | 20250513 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 3.602 |  |  | 7939 | 7939 | N |  |  | 99.94 | 99.93 | 99.91 | 99.94 | 99.93 | 99.91 | 9494 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-15.26.35.153361 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | G3NA1 | 428783495 | 20250611 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 7.200 |  |  | 7318 | 7318 | N |  |  | 99.99 | 99.98 | 99.95 | 99.99 | 99.98 | 99.95 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-11.02.34.570917 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA1 | 428783500 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 3 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 5735 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.87 | 99.89 | 99.87 | 99.87 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-10.45.04.862392 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 04 | G3NA1 | 428783501 | 20250324 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.602 |  |  | 34004 | 34004 | N |  |  | 100.07 | 99.47 | 100.19 | 100.07 | 99.47 | 100.19 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-24-18.20.32.113319 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-24
03 | 04 | G3NA1 | 428783503 | 20250603 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 0.000 |  |  | 12955 | 12955 | N |  |  | 99.98 | 99.99 | 99.96 | 99.98 | 99.99 | 99.96 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-14.46.31.333540 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | G3NA1 | 428783504 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 13076 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.80 | 99.87 | 99.86 | 99.80 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.43.33.817376 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 428783512 | 20250325 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 1.800 |  |  | 2373 | 2373 | N |  |  | 99.87 | 99.87 | 99.92 | 99.87 | 99.87 | 99.92 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-25-13.08.31.954371 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-25
03 | 04 | G3NA1 | 428783513 | 20250327 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 4.988 |  |  | 22211 | 22211 | N |  |  | 99.81 | 99.87 | 99.79 | 99.81 | 99.87 | 99.79 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-27-12.14.31.314611 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-27
03 | 04 | G3NA1 | 428783513 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.500 | 000.000 | 22255 | 00000 | N |  |  | 99.63 | 99.69 | 99.68 | 99.63 | 99.69 | 99.68 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.01.33.583300 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | G3NA1 | 428783535 | 20250606 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 7.205 |  |  | 15282 | 15282 | N |  |  | 99.91 | 99.90 | 99.91 | 99.91 | 99.90 | 99.91 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-08.56.37.667063 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | G3NA1 | 428783542 | 20250221 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | STOPPED DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-21-09.53.55.670097 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-21
03 | 04 | G3NA1 | 428783546 | 20250102 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 4.800 |  |  | 40825 | 40825 | N |  |  | 99.87 | 99.81 | 99.89 | 99.87 | 99.81 | 99.89 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-02-15.48.33.286055 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-02
03 | 04 | G3NA1 | 428783554 | 20250327 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 7.200 |  |  | 921 | 921 | N |  |  | 99.89 | 99.87 | 99.89 | 99.89 | 99.87 | 99.89 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-27-16.31.36.041738 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-27
03 | 04 | G3NA1 | 428783564 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 6.928 |  |  | 15698 | 15698 | N |  |  | 99.89 | 99.91 | 99.90 | 99.89 | 99.91 | 99.90 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-20.49.35.255060 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | G3NA1 | 428783570 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.09 | 000.000 | 22999 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.80 | 99.85 | 99.85 | 99.80 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.43.33.925203 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 428783584 | 20250129 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.600 |  |  | 56339 | 56339 | N |  |  | 99.90 | 99.91 | 99.92 | 99.90 | 99.91 | 99.92 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-15.13.34.994919 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3NA1 | 428783586 | 20250627 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 4.156 |  |  | 8290 | 8290 | N |  |  | 99.97 | 99.93 | 100.02 | 99.97 | 99.93 | 100.02 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-12.16.36.855303 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA1 | 428783592 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 2.400 |  |  | 12946 | 12946 | N |  |  | 99.76 | 0.00 | 99.77 | 99.76 | 0.00 | 99.77 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-13.03.32.121047 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | G3NA1 | 428783602 | 20250716 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 7.200 |  |  | 58768 | 58768 | N |  |  | 99.89 | 99.88 | 99.92 | 99.89 | 99.88 | 99.92 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-16-12.20.35.261027 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-16
03 | 04 | G3NA1 | 428783603 | 20250326 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.600 |  |  | 1944 | 1944 | N |  |  | 100.15 | 95.72 | 100.36 | 100.15 | 95.72 | 100.36 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-26-11.20.33.737928 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-26
03 | 04 | G3NA1 | 428783608 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 6.928 |  |  | 6764 | 6764 | N |  |  | 99.90 | 99.91 | 99.92 | 99.90 | 99.91 | 99.92 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-14.35.37.903757 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-10
03 | 04 | G3NA1 | 428783609 | 20250626 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 12109 | 12109 | N |  |  | 99.86 | 0.00 | 99.91 | 99.86 | 0.00 | 99.91 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-08.58.37.429279 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 428783617 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 12825 | 00000 | N |  |  | 99.63 | 99.91 | 99.84 | 99.63 | 99.91 | 99.84 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-14.33.20.670284 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3NA1 | 428783614 | 20250811 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 7.200 |  |  | 44914 | 44914 | N |  |  | 99.86 | 99.81 | 99.89 | 99.86 | 99.81 | 99.89 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-11-15.37.36.184774 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-11
03 | 04 | G3NA1 | 428783626 | 20250221 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 08228 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.65 | 99.74 | 99.87 | 99.65 | 99.74 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-21-09.53.55.724381 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-21
03 | 04 | G3NA1 | 428783630 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 22390 | 00000 | N |  |  | 99.64 | 99.69 | 99.83 | 99.64 | 99.69 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-15.14.11.250351 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 428783636 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 00.14 | 000.000 | 08335 | 00000 | N |  |  | 99.63 | 99.55 | 99.61 | 99.63 | 99.55 | 99.61 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-13.22.25.683134 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA1 | 428783637 | 20250624 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 3.602 |  |  | 17946 | 17946 | N |  |  | 99.94 | 99.96 | 99.94 | 99.94 | 99.96 | 99.94 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-07.45.35.576584 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA1 | 428783638 | 20250714 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 8.313 |  |  | 22885 | 22885 | N |  |  | 99.92 | 99.84 | 99.95 | 99.92 | 99.84 | 99.95 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-14-11.58.34.151830 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-14
03 | 04 | G3NA1 | 428783643 | 20250714 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.600 |  |  | 29496 | 29496 | N |  |  | 100.02 | 99.97 | 100.05 | 100.02 | 99.97 | 100.05 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-14-14.43.35.665522 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-14
03 | 04 | G3NA1 | 428783644 | 20250603 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 4.800 |  |  | 4889 | 4889 | N |  |  | 99.83 | 99.84 | 99.86 | 99.83 | 99.84 | 99.86 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-10.18.33.539876 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | G3NA1 | 428783659 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.08 | 000.000 | 06705 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.89 | 99.82 | 99.87 | 99.89 | 99.82 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.01.33.627966 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | G3NA1 | 428783664 | 20250624 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 8.313 |  |  | 12379 | 12379 | N |  |  | 99.96 | 100.04 | 99.96 | 99.96 | 100.04 | 99.96 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-12.58.35.000422 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA1 | 428783687 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 3 | N | S137841 | 0.000 | 000.66 | 000.000 | 02220 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.77 | 99.86 | 99.87 | 99.77 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-15.14.11.285652 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 428783694 | 20250711 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 6.928 |  |  | 8124 | 8124 | N |  |  | 99.92 | 99.99 | 99.91 | 99.92 | 99.99 | 99.91 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-11-09.59.35.437557 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-11
03 | 04 | G3NA1 | 428783704 | 20250123 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.325 |  |  | 73307 | 73307 | N |  |  | 99.82 | 99.80 | 99.87 | 99.82 | 99.80 | 99.87 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-10.22.36.746757 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 04 | G3NA1 | 428783706 | 20250715 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 5.403 |  |  | 21 | 21 | N |  |  | 99.91 | 99.89 | 99.94 | 99.91 | 99.89 | 99.94 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-15-14.28.33.978945 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-15
03 | 04 | G3NA1 | 428783743 | 20250821 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.680 | 000.000 | 40916 | 00000 | N |  |  | 99.63 | 99.77 | 99.76 | 99.63 | 99.77 | 99.76 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-13.09.50.835470 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3NA1 | 428783746 | 20250507 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 1.200 |  |  | 19792 | 19792 | N |  |  | 99.94 | 99.95 | 99.94 | 99.94 | 99.95 | 99.94 | 2944 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-14.22.35.701617 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 04 | G3NA1 | 428783782 | 20250603 | 1 | 08 | FD | 3 | N | HALLD | 2.559 |  |  | 4326 | 4326 | N |  |  | 99.88 | 99.83 | 99.89 | 99.88 | 99.83 | 99.89 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | CREEP TEST OK--DEMAND TEST 99.69 | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-13.59.37.595785 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | G3NA1 | 428783783 | 20250708 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 2.400 |  |  | 720 | 720 | N |  |  | 100.01 | 100.01 | 100.03 | 100.01 | 100.01 | 100.03 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-09.59.33.529422 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 04 | G3NA1 | 428783820 | 20250207 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 6.651 |  |  | 6127 | 6127 | N |  |  | 99.79 | 99.72 | 99.85 | 99.79 | 99.72 | 99.85 | 6999 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.15.38.432028 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | G3NA1 | 428783828 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 6.928 |  |  | 3529 | 3529 | N |  |  | 100.15 | 100.03 | 100.17 | 100.15 | 100.03 | 100.17 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-10.08.33.935615 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-10
03 | 04 | G3NA1 | 428783829 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.45 | 000.000 | 71044 | 00000 | N |  |  | 99.64 | 99.93 | 99.83 | 99.64 | 99.93 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.43.34.035269 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 428783857 | 20250401 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 3.600 |  |  | 6995 | 6995 | N |  |  | 99.70 | 99.68 | 99.68 | 99.70 | 99.68 | 99.68 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-01-11.29.39.047450 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-01
03 | 04 | G3NA1 | 428783858 | 20250811 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.156 |  |  | 1180 | 1180 | N |  |  | 99.95 | 0.00 | 99.97 | 99.95 | 0.00 | 99.97 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-11-12.35.32.307678 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-11
03 | 04 | G3NA1 | 428783863 | 20250129 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 6.928 |  |  | 619 | 619 | N |  |  | 99.69 | 99.59 | 99.70 | 99.69 | 99.59 | 99.70 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-18.20.35.446647 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3NA1 | 428783866 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-10.45.04.988154 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 04 | G3NA1 | 428783867 | 20250611 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 2.400 |  |  | 1327 | 1327 | N |  |  | 99.85 | 99.50 | 99.85 | 99.85 | 99.50 | 99.85 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-09.51.35.378989 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA1 | 428783873 | 20250606 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 6.928 |  |  | 5779 | 5779 | N |  |  | 99.96 | 99.93 | 99.99 | 99.96 | 99.93 | 99.99 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-16.00.42.624869 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | G3NA1 | 428783874 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 4.156 |  |  | 18728 | 18728 | N |  |  | 99.94 | 99.93 | 99.96 | 99.94 | 99.93 | 99.96 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-10.29.34.266119 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | G3NA1 | 428783879 | 20250828 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 0.000 |  |  | 849 | 849 | N |  |  | 99.97 | 99.96 | 99.97 | 99.97 | 99.96 | 99.97 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-28-10.49.35.114473 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-28
03 | 04 | G3NA1 | 428783888 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | .75 | 000.000 | 13003 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.90 | 99.85 | 99.86 | 99.90 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | COLD WEATHER METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-15.14.11.319125 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 428783889 | 20250619 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 26117 | 26117 | N |  |  | 99.93 | 100.11 | 99.93 | 99.93 | 100.11 | 99.93 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-09.34.33.953509 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | G3NA1 | 428783890 | 20250903 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 1.732 |  |  | 3642 | 3642 | N |  |  | 99.67 | 99.73 | 99.70 | 99.67 | 99.73 | 99.70 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-03-11.01.33.466054 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-03
03 | 04 | G3NA1 | 428783898 | 20250828 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 73029 | 73029 | N |  |  | 99.81 | 0.00 | 99.84 | 99.81 | 0.00 | 99.84 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-28-09.08.32.159275 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-28
03 | 04 | G3NA1 | 428783902 | 20250714 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 8.313 |  |  | 833 | 833 | N |  |  | 99.98 | 0.00 | 100.00 | 99.98 | 0.00 | 100.00 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-14-09.10.34.994044 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-14
03 | 04 | G3NA1 | 428783907 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 8.313 |  |  | 19292 | 19292 | N |  |  | 99.98 | 99.98 | 99.99 | 99.98 | 99.98 | 99.99 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-16.51.33.328058 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | G3NA1 | 428783903 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 0.000 |  |  | 5066 | 5066 | N |  |  | 99.90 | 99.90 | 99.92 | 99.90 | 99.90 | 99.92 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.21.38.922938 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 428783920 | 20250701 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 8.000 |  |  | 960 | 960 | N |  |  | 99.94 | 0.00 | 99.97 | 99.94 | 0.00 | 99.97 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-08.34.35.817735 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | G3NA1 | 428783928 | 20250709 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 3.600 |  |  | 50403 | 50403 | N |  |  | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-09-09.13.34.191736 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-09
03 | 04 | G3NA1 | 428783940 | 20250529 | 1 | 08 | FD | 3 | N | KILBURB | 3.600 |  |  | 57593 | 57593 | N |  |  | 99.90 | 99.89 | 99.92 | 99.90 | 99.89 | 99.92 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-29-10.37.35.504577 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-29
03 | 04 | G3NA1 | 428783941 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.43 | 000.000 | 14927 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.68 | 99.73 | 99.85 | 99.68 | 99.73 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.43.34.138365 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 428783942 | 20250619 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 48.000 |  |  | 19388 | 19388 | N |  |  | 99.80 | 0.00 | 99.91 | 99.80 | 0.00 | 99.91 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-08.27.37.505167 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | G3NA1 | 428783943 | 20250324 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 1.800 |  |  | 32162 | 32162 | N |  |  | 99.91 | 0.00 | 99.93 | 99.91 | 0.00 | 99.93 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-24-09.00.36.196634 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-24
03 | 04 | G3NA1 | 428783945 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 2.19 | 000.000 | 000009 | 00000 | N |  |  | 99.63 | 99.69 | 99.61 | 99.63 | 99.69 | 99.61 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-15.30.44.385841 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | G3NA1 | 428783959 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 5.196 |  |  | 2924 | 2924 | N |  |  | 99.93 | 99.84 | 99.94 | 99.93 | 99.84 | 99.94 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-08.05.33.981568 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | G3NA1 | 428783965 | 20250806 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 4.156 |  |  | 43 | 43 | N |  |  | 99.79 | 99.73 | 99.80 | 99.79 | 99.73 | 99.80 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-06-12.50.30.831653 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-08-06
03 | 04 | G3NA1 | 428783985 | 20250212 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 6.235 |  |  | 499 | 499 | N |  |  | 99.81 | 99.82 | 99.83 | 99.81 | 99.82 | 99.83 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-13.21.32.834648 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | G3NA1 | 428783994 | 20250611 | 1 | 08 | FD | 3 | N | JACKSOD6 | 7.205 |  |  | 7138 | 7138 | N |  |  | 99.93 | 0.00 | 99.94 | 99.93 | 0.00 | 99.94 | 1949464 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-07.52.31.877734 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA1 | 428783992 | 20251007 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02482 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.80 | 99.86 | 99.87 | 99.80 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-12.23.27.294894 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 04 | G3NA1 | 428784001 | 20250627 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 6.928 |  |  | 13512 | 13512 | N |  |  | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-11.45.31.551280 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA1 | 428784002 | 20250611 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 1905 | 1905 | N |  |  | 99.93 | 99.89 | 99.94 | 99.93 | 99.89 | 99.94 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-09.39.36.893679 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA1 | 428784010 | 20250806 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 7.205 |  |  | 1916 | 1916 | N |  |  | 99.84 | 99.89 | 99.89 | 99.84 | 99.89 | 99.89 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-06-12.03.32.807683 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-06
03 | 04 | G3NA1 | 428784015 | 20250708 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 4.156 |  |  | 22334 | 22334 | N |  |  | 99.87 | 99.89 | 99.84 | 99.87 | 99.89 | 99.84 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-17.11.33.307915 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 04 | G3NA1 | 428784024 | 20251224 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 5189 | 00000 | N |  |  | 100.15 | 99.94 | 100.20 | 100.15 | 99.94 | 100.20 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-24-13.14.16.041498 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-24
03 | 04 | G3NA1 | 428784036 | 20250708 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 3.325 |  |  | 777 | 777 | N |  |  | 99.93 | 99.95 | 99.95 | 99.93 | 99.95 | 99.95 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-15.53.34.438266 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 04 | G3NA1 | 428784031 | 20250811 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 3.602 |  |  | 8215 | 8215 | N |  |  | 99.83 | 99.82 | 99.86 | 99.83 | 99.82 | 99.86 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-11-15.37.35.781394 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-11
03 | 04 | G3NA1 | 428784042 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.600 |  |  | 19193 | 19193 | N |  |  | 99.92 | 99.87 | 100.03 | 99.92 | 99.87 | 100.03 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-10.29.39.113096 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-10
03 | 04 | G3NA1 | 428784045 | 20251224 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 4464 | 00000 | N |  |  | 100.34 | 99.91 | 100.02 | 100.34 | 99.91 | 100.02 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | WONT COMMUNICATE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-24-12.37.42.295745 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-24
03 | 04 | G3NA1 | 428784075 | 20250604 | 1 | 08 | FD | 3 | N | WRIGHTR4 | 5.100 |  |  | 17052 | 17052 | N |  |  | 99.93 | 99.89 | 99.95 | 99.93 | 99.89 | 99.95 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.14.33.338907 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | G3NA1 | 428784093 | 20250626 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 4.800 |  |  | 10703 | 10703 | N |  |  | 99.87 | 99.89 | 99.87 | 99.87 | 99.89 | 99.87 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-18.15.34.628074 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 428784096 | 20250401 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 53059 | 53059 | N |  |  | 99.92 | 0.00 | 99.95 | 99.92 | 0.00 | 99.95 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-01-10.46.36.303168 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-01
03 | 04 | G3NA1 | 428784098 | 20250327 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 6.928 |  |  | 16053 | 16053 | N |  |  | 99.90 | 99.89 | 99.90 | 99.90 | 99.89 | 99.90 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-27-14.39.35.891283 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-27
03 | 04 | G3NA1 | 428784103 | 20250702 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.602 |  |  | 9526 | 9526 | N |  |  | 99.83 | 99.88 | 99.86 | 99.83 | 99.88 | 99.86 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-13.34.36.795874 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | G3NA1 | 428784106 | 20250516 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.602 |  |  | 23737 | 23737 | N |  |  | 99.88 | 99.87 | 99.93 | 99.88 | 99.87 | 99.93 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-08.52.32.239900 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA1 | 428784109 | 20250619 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.800 |  |  | 30334 | 30334 | N |  |  | 99.92 | 0.00 | 99.91 | 99.92 | 0.00 | 99.91 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-07.46.35.177175 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | G3NA1 | 428784110 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.05 | 000.000 | 01263 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.75 | 99.77 | 99.87 | 99.75 | 99.77 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.43.34.251506 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 428784111 | 20250619 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.800 |  |  | 24802 | 24802 | N |  |  | 99.86 | 0.00 | 99.88 | 99.86 | 0.00 | 99.88 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-14.07.35.080291 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | G3NA1 | 428784129 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 00.02 | 000.000 | 10706 | 00000 | N |  |  | 100.10 | 99.92 | 99.92 | 100.10 | 99.92 | 99.92 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-10.23.16.544425 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA1 | 428784131 | 20250404 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.600 |  |  | 22670 | 22670 | N |  |  | 99.88 | 99.81 | 99.91 | 99.88 | 99.81 | 99.91 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-04-16.18.34.837602 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-04
03 | 04 | G3NA1 | 428784132 | 20250305 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 7.200 |  |  | 13688 | 13688 | N |  |  | 99.96 | 99.96 | 99.94 | 99.96 | 99.96 | 99.94 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-15.27.33.788212 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA1 | 428784137 | 20250221 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 00.24 | 000.000 | 27675 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.91 | 99.86 | 99.86 | 99.91 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-21-09.53.55.754601 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-21
03 | 04 | G3NA1 | 428784147 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.39 | 000.000 | 29223 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.88 | 99.88 | 99.86 | 99.88 | 99.88 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | NO RF RESPONSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.43.34.358983 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 428784148 | 20251007 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 00.54 | 000.000 | 56186 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.80 | 99.85 | 99.87 | 99.80 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-12.23.27.348044 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 04 | G3NA1 | 428784163 | 20250325 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 7.205 |  |  | 1233 | 1233 | N |  |  | 99.91 | 99.84 | 99.92 | 99.91 | 99.84 | 99.92 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-25-11.35.32.653158 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-25
03 | 04 | G3NA1 | 428784168 | 20250603 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 4.000 |  |  | 9313 | 9313 | N |  |  | 99.76 | 99.68 | 99.79 | 99.76 | 99.68 | 99.79 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-10.07.32.655484 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | G3NA1 | 428784170 | 20250612 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 2.400 |  |  | 5295 | 5295 | N |  |  | 99.95 | 99.72 | 99.99 | 99.95 | 99.72 | 99.99 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-13.06.32.737040 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA1 | 428784171 | 20250605 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 1.800 |  |  | 3004 | 3004 | N |  |  | 99.90 | 99.90 | 99.89 | 99.90 | 99.90 | 99.89 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-09.11.36.708762 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | G3NA1 | 428784169 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 7.205 |  |  | 16183 | 16183 | N |  |  | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-15.23.32.710335 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 428784174 | 20250327 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.600 |  |  | 7985 | 7985 | N |  |  | 99.93 | 99.89 | 99.94 | 99.93 | 99.89 | 99.94 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-27-12.39.35.217080 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-27
03 | 04 | G3NA1 | 428784176 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 00.24 | 000.000 | 02012 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.80 | 99.81 | 99.87 | 99.80 | 99.81 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.14.22.912799 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3NA1 | 428784179 | 20250707 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.602 |  |  | 46126 | 46126 | N |  |  | 99.85 | 99.80 | 99.90 | 99.85 | 99.80 | 99.90 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-18.01.33.199151 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 04 | G3NA1 | 428784181 | 20250219 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 9636 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.92 | 99.85 | 99.86 | 99.92 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 0.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-14.34.17.678587 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | G3NA1 | 428784182 | 20250711 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 8.313 |  |  | 21395 | 21395 | N |  |  | 99.93 | 100.03 | 99.90 | 99.93 | 100.03 | 99.90 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-11-12.12.34.987755 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-11
03 | 04 | G3NA1 | 428784185 | 20250530 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 7.200 |  |  | 49262 | 49262 | N |  |  | 99.69 | 99.72 | 99.69 | 99.69 | 99.72 | 99.69 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-12.58.34.904614 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | G3NA1 | 428784187 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 7.205 |  |  | 56963 | 56963 | N |  |  | 99.89 | 99.86 | 99.89 | 99.89 | 99.86 | 99.89 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-08.59.34.966308 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | G3NA1 | 428784194 | 20250123 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 0.000 |  |  | 582 | 582 | N |  |  | 99.90 | 99.82 | 99.92 | 99.90 | 99.82 | 99.92 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-12.41.31.887219 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 04 | G3NA1 | 428784202 | 20250325 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 7.205 |  |  | 17909 | 17909 | N |  |  | 99.67 | 99.64 | 99.67 | 99.67 | 99.64 | 99.67 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC |  | 01 | [6 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-25-12.31.36.824661 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-25
03 | 04 | G3NA1 | 428784215 | 20250327 | 1 | 08 | FD | 1 | N | COMBSAD | 6.928 |  |  | 7 | 7 | N |  |  | 99.90 | 99.87 | 99.90 | 99.90 | 99.87 | 99.90 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-27-13.37.33.853653 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-27
03 | 04 | G3NA1 | 428784219 | 20250619 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 7.205 |  |  | 23833 | 23833 | N |  |  | 99.91 | 99.83 | 99.96 | 99.91 | 99.83 | 99.96 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-08.36.34.790734 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | G3NA1 | 428784221 | 20250603 | 1 | 08 | FD | 3 | N | PREECEB | 2.689 |  |  | 41951 | 41951 | N |  |  | 99.98 | 99.97 | 99.98 | 99.98 | 99.97 | 99.98 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-12.47.34.681533 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | G3NA1 | 428784240 | 20250210 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 3.602 |  |  | 85506 | 85506 | N |  |  | 99.71 | 99.69 | 99.73 | 99.71 | 99.69 | 99.73 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-15.45.32.908683 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | G3NA1 | 428784241 | 20250613 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 3.602 |  |  | 15467 | 15467 | N |  |  | 99.94 | 99.91 | 99.87 | 99.94 | 99.91 | 99.87 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.00.38.505194 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | G3NA1 | 428784295 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 7.205 |  |  | 14998 | 14998 | N |  |  | 99.90 | 99.93 | 99.85 | 99.90 | 99.93 | 99.85 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-15.42.32.964426 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | G3NA1 | 428784297 | 20250728 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 8.000 |  |  | 34216 | 34216 | N |  |  | 99.92 | 99.89 | 99.95 | 99.92 | 99.89 | 99.95 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-28-12.48.33.509455 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-28
03 | 04 | G3NA1 | 428784299 | 20250210 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 7.200 |  |  | 14881 | 14881 | N |  |  | 99.82 | 99.86 | 99.89 | 99.82 | 99.86 | 99.89 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-16.54.32.355115 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | G3NA1 | 428784301 | 20250805 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 4.156 |  |  | 10612 | 10612 | N |  |  | 99.93 | 99.94 | 99.95 | 99.93 | 99.94 | 99.95 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-05-10.34.31.674615 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-05
03 | 04 | G3NA1 | 428784304 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 1 | N | CHAPMAR1 | 6.928 |  |  | 278 | 278 | N |  |  | 99.97 | 99.97 | 99.99 | 99.97 | 99.97 | 99.99 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-14.40.34.323020 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-08-13
03 | 04 | G3NA1 | 428784314 | 20250826 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BURTONTR | 5.403 |  |  | 980 | 980 | N |  |  | 99.95 | 99.94 | 99.97 | 99.95 | 99.94 | 99.97 | 1194967 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-26-12.30.32.110628 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-26
03 | 04 | G3NA1 | 428784320 | 20250603 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 1.732 |  |  | 2623 | 2623 | N |  |  | 99.94 | 99.96 | 99.98 | 99.94 | 99.96 | 99.98 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-11.36.44.220709 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | G3NA1 | 428784323 | 20250213 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 6.928 |  |  | 1372 | 1372 | N |  |  | 99.74 | 99.65 | 99.75 | 99.74 | 99.65 | 99.75 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-12.14.34.279237 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | G3NA1 | 428784332 | 20250626 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 4.156 |  |  | 2930 | 2930 | N |  |  | 99.89 | 99.91 | 99.91 | 99.89 | 99.91 | 99.91 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-11.14.37.285538 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 428784333 | 20250626 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 4.156 |  |  | 7741 | 7741 | N |  |  | 99.94 | 99.97 | 100.00 | 99.94 | 99.97 | 100.00 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-15.30.34.001472 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 428784334 | 20250626 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 4.000 |  |  | 22902 | 22902 | N |  |  | 100.00 | 100.00 | 99.97 | 100.00 | 100.00 | 99.97 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-13.00.34.182366 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 428784341 | 20250402 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.156 |  |  | 45865 | 45865 | N |  |  | 99.95 | 99.99 | 99.98 | 99.95 | 99.99 | 99.98 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-14.37.33.718540 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | G3NA1 | 428784342 | 20250613 | 1 | 08 | FD | 3 | N | COMBSAD | 1.800 |  |  | 288 | 288 | N |  |  | 99.99 | 99.98 | 100.02 | 99.99 | 99.98 | 100.02 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.39.35.307718 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | G3NA1 | 428784345 | 20250327 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 6.235 |  |  | 23934 | 23934 | N |  |  | 99.88 | 0.00 | 99.91 | 99.88 | 0.00 | 99.91 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-27-09.29.35.041133 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-27
03 | 04 | G3NA1 | 428784349 | 20250328 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.800 |  |  | 27236 | 27236 | N |  |  | 99.94 | 0.00 | 100.00 | 99.94 | 0.00 | 100.00 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-28-12.32.33.733709 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-28
03 | 04 | G3NA1 | 428784352 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 21418 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.92 | 99.90 | 99.87 | 99.92 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-13.22.25.716162 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA1 | 428784358 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 4.800 |  |  | 9018 | 9018 | N |  |  | 99.98 | 99.92 | 100.00 | 99.98 | 99.92 | 100.00 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-13.30.40.608018 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 428784375 | 20250711 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 4.800 |  |  | 20505 | 20505 | N |  |  | 99.74 | 99.76 | 99.80 | 99.74 | 99.76 | 99.80 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-11-15.11.36.239165 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-11
03 | 04 | G3NA1 | 428784379 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.63 | 99.69 | 99.77 | 99.63 | 99.69 | 99.77 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-13.22.25.744829 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA1 | 428784381 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 26868 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 100.03 | 99.91 | 99.87 | 100.03 | 99.91 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-13.22.25.769169 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA1 | 428784391 | 20250219 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 06023 | 000.000 | 06023 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.88 | 99.86 | 99.86 | 99.88 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 0.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-14.34.17.798905 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | G3NA1 | 428784428 | 20250723 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 6.928 |  |  | 8 | 8 | N |  |  | 99.91 | 0.00 | 99.93 | 99.91 | 0.00 | 99.93 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-08.38.37.029013 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA1 | 435693820 | 20250401 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 6.928 |  |  | 7240 | 7240 | N |  |  | 99.94 | 99.91 | 99.93 | 99.94 | 99.91 | 99.93 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-01-09.11.39.638886 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-01
03 | 04 | G3NA1 | 435775996 | 20250606 | 1 | 08 | FD | 3 | N | CHAPMAR1 | 1.800 |  |  | 6695 | 6695 | N |  |  | 99.89 | 99.85 | 99.92 | 99.89 | 99.85 | 99.92 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-12.51.40.378490 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-06
03 | 04 | G3NA1 | 435894919 | 20250714 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 0.000 |  |  | 363 | 363 | N |  |  | 99.85 | 99.86 | 100.07 | 99.85 | 99.86 | 100.07 | 523 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-14-12.24.35.932938 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-14
03 | 04 | G3NA1 | 435710855 | 20250723 | 1 | 04 | SH | 3 | N | S137841 | 0.000 | 00.04 | 000.00 | 00936 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.90 | 99.84 | 99.87 | 99.90 | 99.84 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-10.55.42.651111 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA1 | 435776562 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 3 | N | WRIGHTR4 | 4.800 |  |  | 862 | 862 | N |  |  | 100.00 | 99.97 | 100.03 | 100.00 | 99.97 | 100.03 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-16.06.37.353595 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | G3NA1 | 435905162 | 20250402 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 7.205 |  |  | 3969 | 3969 | N |  |  | 99.95 | 0.00 | 99.96 | 99.95 | 0.00 | 99.96 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-14.26.36.719422 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | G3NA1 | 435914422 | 20250701 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 12.470 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 99.90 | 99.89 | 99.90 | 99.90 | 99.89 | 99.90 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-15.10.34.535428 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | G3NA1 | 435917090 | 20250624 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 7.205 |  |  | 27618 | 27618 | N |  |  | 99.99 | 100.02 | 100.00 | 99.99 | 100.02 | 100.00 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-12.36.32.027066 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA1 | 435917092 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.602 |  |  | 11847 | 11847 | N |  |  | 100.03 | 99.97 | 100.05 | 100.03 | 99.97 | 100.05 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-10.07.34.893758 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 435917094 | 20250630 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 88 | 88 | N |  |  | 99.99 | 0.00 | 100.01 | 99.99 | 0.00 | 100.01 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.47.32.322497 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 04 | G3NA1 | 435917097 | 20250210 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 7.200 |  |  | 85691 | 85691 | N |  |  | 99.89 | 99.86 | 99.92 | 99.89 | 99.86 | 99.92 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-17.20.31.180471 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | G3NA1 | 435917100 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 07055 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.91 | 99.91 | 99.87 | 99.91 | 99.91 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-13.22.25.836129 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA1 | 435917107 | 20250604 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 16.627 |  |  | 37635 | 37635 | N |  |  | 99.89 | 99.84 | 99.90 | 99.89 | 99.84 | 99.90 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.03.34.016724 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | G3NA1 | 435917108 | 20250602 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.600 |  |  | 7743 | 7743 | N |  |  | 99.95 | 99.95 | 100.01 | 99.95 | 99.95 | 100.01 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-16.25.33.993970 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | G3NA1 | 435917111 | 20250328 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.156 |  |  | 22081 | 22081 | N |  |  | 99.96 | 0.00 | 99.95 | 99.96 | 0.00 | 99.95 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-28-10.09.39.265422 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-28
03 | 04 | G3NA1 | 435917112 | 20250611 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 36151 | 36151 | N |  |  | 99.98 | 0.00 | 100.00 | 99.98 | 0.00 | 100.00 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-11.55.33.380177 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA1 | 435917118 | 20250821 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | STOPPED, BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-13.09.50.927839 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3NA1 | 435917127 | 20250731 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BURTONTR | 4.156 |  |  | 8252 | 8252 | N |  |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1194967 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-31-14.44.33.395013 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-31
03 | 04 | G3NA1 | 435917135 | 20250925 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 0.000 | 1.38 | 1.38 | 70871 | 70871 | N |  |  | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100.01 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 99.92 | 99.92 | 0.00 | 0.00 | 9056 | 9056 | 2025-09-30-15.52.47.567904 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-30
03 | 04 | G3NA1 | 435917381 | 20250328 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 5.196 |  |  | 6959 | 6959 | N |  |  | 100.05 | 99.98 | 100.06 | 100.05 | 99.98 | 100.06 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-28-11.30.32.825677 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-28
03 | 04 | G3NA1 | 435941856 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 2.400 |  |  | 21534 | 21534 | N |  |  | 99.98 | 99.98 | 100.02 | 99.98 | 99.98 | 100.02 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-09.21.36.224916 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 435941868 | 20250708 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 4.156 |  |  | 43600 | 43600 | N |  |  | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-12.21.34.373659 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 04 | G3NA1 | 435941869 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.800 |  |  | 33674 | 33674 | N |  |  | 100.02 | 0.00 | 100.04 | 100.02 | 0.00 | 100.04 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.53.33.792322 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | G3NA1 | 435941869 | 20250821 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.070 | 000.000 | 33675 | 00000 | N |  |  | 100.10 | 100.03 | 99.93 | 100.10 | 100.03 | 99.93 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-13.09.51.040216 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3NA1 | 435941884 | 20250723 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.602 |  |  | 24879 | 24879 | N |  |  | 99.96 | 99.96 | 100.06 | 99.96 | 99.96 | 100.06 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-09.22.37.220156 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA1 | 435941889 | 20250709 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.600 |  |  | 31841 | 31841 | N |  |  | 100.03 | 100.04 | 100.18 | 100.03 | 100.04 | 100.18 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-09-13.05.35.461362 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-09
03 | 04 | G3NA1 | 435941893 | 20250617 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 2.400 |  |  | 9689 | 9689 | N |  |  | 100.05 | 100.10 | 100.06 | 100.05 | 100.10 | 100.06 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-13.10.30.808419 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | G3NA1 | 435941895 | 20250825 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 3.602 |  |  | 23993 | 23993 | N |  |  | 99.99 | 100.01 | 100.01 | 99.99 | 100.01 | 100.01 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-25-15.22.36.347047 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-25
03 | 04 | G3NA1 | 435941905 | 20250326 | 1 | 08 | FD | 1 | N | JACKSOD6 | 4.800 |  |  | 168 | 168 | N |  |  | 99.89 | 0.00 | 99.96 | 99.89 | 0.00 | 99.96 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-26-13.01.34.361361 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-26
03 | 04 | G3NA1 | 435941906 | 20250326 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 6.928 |  |  | 4723 | 4723 | N |  |  | 99.97 | 99.95 | 99.98 | 99.97 | 99.95 | 99.98 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-26-09.13.34.428346 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-26
03 | 04 | G3NA1 | 435941913 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 0.000 |  |  | 3953 | 3953 | N |  |  | 99.95 | 99.94 | 99.97 | 99.95 | 99.94 | 99.97 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-09.36.35.909496 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | G3NA1 | 435941917 | 20250611 | 1 | 08 | FD | 1 | N | KILBURB | 1.800 |  |  | 5533 | 5533 | N |  |  | 99.99 | 99.99 | 100.02 | 99.99 | 99.99 | 100.02 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-11.26.32.998882 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA1 | 435941920 | 20250815 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 8.313 |  |  | 33066 | 33066 | N |  |  | 99.99 | 99.96 | 100.02 | 99.99 | 99.96 | 100.02 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-14.14.32.922568 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-08-15
03 | 04 | G3NA1 | 435941941 | 20250627 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 1.800 |  |  | 836 | 836 | N |  |  | 100.05 | 100.07 | 100.06 | 100.05 | 100.07 | 100.06 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-10.45.31.171221 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA1 | 435941942 | 20250620 | 1 | 08 | FD | 3 | N | BURTONTR | 0.672 |  |  | 506 | 506 | N |  |  | 100.05 | 99.98 | 100.05 | 100.05 | 99.98 | 100.05 | 2523298 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-09.50.33.405701 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA1 | 435941952 | 20250714 | 1 | 08 | FD | 1 | N | BLACKT | 7.205 |  |  | 9863 | 9863 | N |  |  | 100.01 | 99.93 | 100.03 | 100.01 | 99.93 | 100.03 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-14-11.07.32.024705 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-14
03 | 04 | G3NA1 | 435941961 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 28852 | 00000 | N |  |  | 100.12 | 99.98 | 100.20 | 100.12 | 99.98 | 100.20 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-15.58.14.563364 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | G3NA1 | 435941974 | 20250717 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 2.400 |  |  | 2235 | 2235 | N |  |  | 100.10 | 99.85 | 100.09 | 100.10 | 99.85 | 100.09 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-17-11.04.30.798818 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-17
03 | 04 | G3NA1 | 435941983 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 07801 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.91 | 99.93 | 99.87 | 99.91 | 99.93 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-14.33.20.927712 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3NA1 | 435941985 | 20250701 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 2.400 |  |  | 109 | 109 | N |  |  | 100.02 | 99.87 | 100.10 | 100.02 | 99.87 | 100.10 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-13.11.38.215186 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | G3NA1 | 435941987 | 20250612 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 7.205 |  |  | 73682 | 73682 | N |  |  | 100.01 | 100.04 | 100.05 | 100.01 | 100.04 | 100.05 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-15.21.30.701742 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA1 | 435941994 | 20250212 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 7.205 |  |  | 33880 | 33880 | N |  |  | 99.87 | 99.80 | 99.87 | 99.87 | 99.80 | 99.87 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-12.00.32.879274 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | G3NA1 | 435942001 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.602 |  |  | 27013 | 27013 | N |  |  | 99.95 | 99.92 | 99.98 | 99.95 | 99.92 | 99.98 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-14.29.32.741441 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | G3NA1 | 435942005 | 20250109 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 7.205 |  |  | 6076 | 6076 | N |  |  | 99.80 | 99.74 | 99.83 | 99.80 | 99.74 | 99.83 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-10.24.31.215063 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 04 | G3NA1 | 435942006 | 20250428 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.600 |  |  | 13106 | 13106 | N |  |  | 99.96 | 99.98 | 100.02 | 99.96 | 99.98 | 100.02 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.02.35.157596 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 04 | G3NA1 | 435942007 | 20250325 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 5.403 |  |  | 5598 | 5598 | N |  |  | 99.93 | 99.83 | 100.00 | 99.93 | 99.83 | 100.00 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-25-15.05.34.316569 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-25
03 | 04 | G3NA1 | 435942016 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 00.11 | 000.000 | 10349 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.90 | 99.87 | 99.87 | 99.90 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-14.33.20.968837 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3NA1 | 435942012 | 20250724 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 3.600 |  |  | 89072 | 89072 | N |  |  | 99.96 | 99.97 | 99.91 | 99.96 | 99.97 | 99.91 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-24-08.04.35.658746 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-24
03 | 04 | G3NA1 | 435942019 | 20250321 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.600 |  |  | 21343 | 21343 | N |  |  | 100.08 | 100.09 | 100.06 | 100.08 | 100.09 | 100.06 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-21-11.30.32.092053 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-03-21
03 | 04 | G3NA1 | 435942020 | 20250321 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.602 |  |  | 74349 | 74349 | N |  |  | 99.91 | 99.89 | 99.88 | 99.91 | 99.89 | 99.88 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-21-10.41.37.244502 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-03-21
03 | 04 | G3NA1 | 435942021 | 20250702 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.600 |  |  | 14338 | 14338 | N |  |  | 100.01 | 99.99 | 100.04 | 100.01 | 99.99 | 100.04 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-12.04.36.134170 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-02
03 | 04 | G3NA1 | 435942024 | 20250129 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.602 |  |  | 26684 | 26684 | N |  |  | 99.88 | 99.90 | 99.92 | 99.88 | 99.90 | 99.92 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-15.37.33.931923 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-01-29
03 | 04 | G3NA1 | 435942028 | 20250617 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 7.205 |  |  | 48905 | 48905 | N |  |  | 100.07 | 100.06 | 100.04 | 100.07 | 100.06 | 100.04 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-16.00.31.577114 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | G3NA1 | 435942031 | 20250514 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.602 |  |  | 33723 | 33723 | N |  |  | 100.00 | 100.02 | 100.04 | 100.00 | 100.02 | 100.04 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.37.40.477869 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-05-14
03 | 04 | G3NA1 | 435942034 | 20250321 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.600 |  |  | 19393 | 19393 | N |  |  | 100.00 | 100.04 | 100.00 | 100.00 | 100.04 | 100.00 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-21-12.04.43.041628 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-03-21
03 | 04 | G3NA1 | 435942037 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 00.08 | 000.000 | 00439 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 100.02 | 99.93 | 99.87 | 100.02 | 99.93 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-14.33.20.993481 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3NA1 | 435942044 | 20250605 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 1.247 |  |  | 18344 | 18344 | N |  |  | 100.03 | 99.96 | 100.06 | 100.03 | 99.96 | 100.06 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-15.21.35.272437 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | G3NA1 | 435942045 | 20250204 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 8.313 |  |  | 14208 | 14208 | N |  |  | 99.82 | 99.82 | 99.85 | 99.82 | 99.82 | 99.85 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-15.02.31.403279 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-02-04
03 | 04 | G3NA1 | 435942046 | 20250605 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 3.602 |  |  | 20938 | 20938 | N |  |  | 99.95 | 99.95 | 99.96 | 99.95 | 99.95 | 99.96 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-10.17.35.313149 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | G3NA1 | 435942097 | 20250828 | 1 | 08 | FD | 3 | N | WRIGHTR4 | 2.689 |  |  | 29609 | 29609 | N |  |  | 99.89 | 99.90 | 99.91 | 99.89 | 99.90 | 99.91 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-28-09.59.39.891480 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-28
03 | 04 | G3NA1 | 435942104 | 20250910 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 3.600 |  |  | 23772 | 23772 | N |  |  | 99.93 | 99.86 | 99.94 | 99.93 | 99.86 | 99.94 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-10-11.31.33.817883 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-10
03 | 04 | G3NA1 | 435942105 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 4.800 |  |  | 9144 | 9144 | N |  |  | 99.95 | 99.89 | 99.97 | 99.95 | 99.89 | 99.97 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-11.46.34.747527 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | G3NA1 | 435942109 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-13.22.25.889400 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA1 | 435942112 | 20250617 | 1 | 08 | FD | 3 | N | CHAPMAR1 | 2.689 |  |  | 4458 | 4458 | N |  |  | 99.92 | 99.97 | 100.20 | 99.92 | 99.97 | 100.20 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.08.31.622390 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-17
03 | 04 | G3NA1 | 435942113 | 20250716 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 5.403 |  |  | 69695 | 69695 | N |  |  | 99.95 | 99.98 | 99.96 | 99.95 | 99.98 | 99.96 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-16-11.10.33.613397 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-16
03 | 04 | G3NA1 | 435942117 | 20250626 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 7.205 |  |  | 13102 | 13102 | N |  |  | 100.03 | 100.02 | 100.04 | 100.03 | 100.02 | 100.04 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-14.29.34.385328 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 435942118 | 20250212 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 7.205 |  |  | 31722 | 31722 | N |  |  | 99.86 | 99.87 | 99.87 | 99.86 | 99.87 | 99.87 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.14.34.881545 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | G3NA1 | 435942119 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.10 | 99.89 | 99.99 | 100.10 | 99.89 | 99.99 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-15.30.28.801291 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 435942120 | 20250904 | 1 | 08 | FD | 3 | N | WRIGHTR4 | 2.700 |  |  | 12317 | 12317 | N |  |  | 99.96 | 99.97 | 99.96 | 99.96 | 99.97 | 99.96 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-04-15.22.33.406633 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-04
03 | 04 | G3NA1 | 435942126 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 4.800 |  |  | 10420 | 10420 | N |  |  | 100.05 | 99.98 | 100.05 | 100.05 | 99.98 | 100.05 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.16.32.309439 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 435942139 | 20250410 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 6.928 |  |  | 1748 | 1748 | N |  |  | 99.94 | 0.00 | 99.96 | 99.94 | 0.00 | 99.96 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-14.14.34.000029 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | G3NA1 | 435942144 | 20250731 | 1 | 08 | FD | 3 | N | JACKSOD6 | 5.196 |  |  | 453 | 453 | N |  |  | 99.99 | 0.00 | 100.02 | 99.99 | 0.00 | 100.02 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-31-14.38.49.367321 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-31
03 | 04 | G3NA1 | 435942148 | 20250729 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 7.205 |  |  | 8050 | 8050 | N |  |  | 100.07 | 100.01 | 100.04 | 100.07 | 100.01 | 100.04 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-29-14.04.31.259627 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-29
03 | 04 | G3NA1 | 435942152 | 20250821 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | STOPPED MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-13.09.51.065173 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3NA1 | 435942164 | 20250717 | 1 | 08 | FD | 3 | N | COMBSAD | 1.800 |  |  | 9462 | 9462 | N |  |  | 99.99 | 99.92 | 99.97 | 99.99 | 99.92 | 99.97 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-17-10.07.39.849163 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-17
03 | 04 | G3NA1 | 435942167 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 00.21 | 000.000 | 21016 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.93 | 99.93 | 99.87 | 99.93 | 99.93 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-13.22.25.926485 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA1 | 435942171 | 20250213 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 12.470 |  |  | 19821 | 19821 | N |  |  | 99.88 | 99.84 | 99.90 | 99.88 | 99.84 | 99.90 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-10.57.34.944341 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | G3NA1 | 435942173 | 20250716 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 7.205 |  |  | 3305 | 3305 | N |  |  | 100.08 | 100.16 | 100.11 | 100.08 | 100.16 | 100.11 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-16-16.00.35.080371 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-16
03 | 04 | G3NA1 | 435942169 | 20250731 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 2.400 |  |  | 15383 | 15383 | N |  |  | 100.02 | 99.86 | 100.00 | 100.02 | 99.86 | 100.00 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-31-14.09.33.048850 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-31
03 | 04 | G3NA1 | 435942173 | 20250828 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 7.205 |  |  | 3940 | 3940 | N |  |  | 100.08 | 100.16 | 100.11 | 100.08 | 100.16 | 100.11 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-28-14.37.39.625085 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-28
03 | 04 | G3NA1 | 435942176 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 0.000 |  |  | 10175 | 10175 | N |  |  | 99.98 | 99.93 | 100.02 | 99.98 | 99.93 | 100.02 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.04.32.788215 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | G3NA1 | 435942192 | 20250804 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 8272 | 8272 | N |  |  | 100.11 | 0.00 | 100.11 | 100.11 | 0.00 | 100.11 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-04-11.49.40.697372 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-04
03 | 04 | G3NA1 | 435942194 | 20250721 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 23446 | 23446 | N |  |  | 100.02 | 100.19 | 100.02 | 100.02 | 100.19 | 100.02 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-10.41.35.673761 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | G3NA1 | 435942193 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 4.000 |  |  | 32822 | 32822 | N |  |  | 100.03 | 99.97 | 100.04 | 100.03 | 99.97 | 100.04 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-15.15.33.605869 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | G3NA1 | 435942204 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.800 |  |  | 4765 | 4765 | N |  |  | 100.09 | 100.45 | 100.09 | 100.09 | 100.45 | 100.09 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-13.02.37.153396 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 435942202 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 0.000 |  |  | 2444 | 2444 | N |  |  | 100.00 | 100.03 | 99.95 | 100.00 | 100.03 | 99.95 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-13.22.33.706694 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 435942201 | 20250827 | 1 | 08 | FD | 1 | N | JACKSOD6 | 1.571 |  |  | 43 | 43 | N |  |  | 99.94 | 99.85 | 100.24 | 99.94 | 99.85 | 100.24 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-27-09.26.34.988999 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-27
03 | 04 | G3NA1 | 435942209 | 20250701 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 1.552 |  |  | 1942 | 1942 | N |  |  | 100.04 | 0.00 | 99.78 | 100.04 | 0.00 | 99.78 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-13.28.37.950363 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | G3NA1 | 435942207 | 20250818 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 7.205 |  |  | 1021 | 1021 | N |  |  | 99.98 | 0.00 | 100.00 | 99.98 | 0.00 | 100.00 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-10.03.38.253942 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | G3NA1 | 435942218 | 20250620 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.602 |  |  | 11663 | 11663 | N |  |  | 99.96 | 99.97 | 100.02 | 99.96 | 99.97 | 100.02 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-14.14.32.846641 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA1 | 435942216 | 20250903 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BURTONTR | 4.156 |  |  | 12264 | 12264 | N |  |  | 99.98 | 99.93 | 99.98 | 99.98 | 99.93 | 99.98 | 1194967 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-03-09.47.39.147838 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-03
03 | 04 | G3NA1 | 435942220 | 20250522 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 4.156 |  |  | 12924 | 12924 | N |  |  | 99.98 | 99.96 | 99.98 | 99.98 | 99.96 | 99.98 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-11.19.34.316775 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 04 | G3NA1 | 435942223 | 20250321 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 6.235 |  |  | 97850 | 97850 | N |  |  | 99.94 | 0.00 | 99.96 | 99.94 | 0.00 | 99.96 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-21-14.15.31.175226 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-21
03 | 04 | G3NA1 | 435942225 | 20250513 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 6.235 |  |  | 5235 | 5235 | N |  |  | 99.94 | 99.91 | 99.96 | 99.94 | 99.91 | 99.96 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-09.47.35.920427 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 04 | G3NA1 | 435942231 | 20250701 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.156 |  |  | 13235 | 13235 | N |  |  | 100.00 | 100.01 | 100.01 | 100.00 | 100.01 | 100.01 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-08.48.32.638774 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | G3NA1 | 435942232 | 20250703 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 12.470 |  |  | 26970 | 26970 | N |  |  | 99.96 | 0.00 | 100.00 | 99.96 | 0.00 | 100.00 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-07.07.34.538788 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | G3NA1 | 435942233 | 20250709 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 4.156 |  |  | 8557 | 8557 | N |  |  | 100.03 | 99.99 | 100.04 | 100.03 | 99.99 | 100.04 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-09-12.15.30.782180 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-09
03 | 04 | G3NA1 | 435942240 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 00.01 | 000.000 | 00044 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.92 | 99.88 | 99.87 | 99.92 | 99.88 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.14.23.489606 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3NA1 | 435942245 | 20250501 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.156 |  |  | 3869 | 3869 | N |  |  | 99.91 | 0.00 | 99.87 | 99.91 | 0.00 | 99.87 | 1969496 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.54.37.759904 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | G3NA1 | 435942251 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.156 |  |  | 3003 | 3003 | N |  |  | 99.98 | 99.98 | 100.00 | 99.98 | 99.98 | 100.00 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-08.11.32.083502 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-10
03 | 04 | G3NA1 | 435942252 | 20250701 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.600 |  |  | 23353 | 23353 | N |  |  | 100.00 | 99.94 | 100.03 | 100.00 | 99.94 | 100.03 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.47.35.864413 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | G3NA1 | 435942259 | 20250620 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 6.235 |  |  | 16088 | 16088 | N |  |  | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-07.38.31.084187 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA1 | 435942260 | 20250708 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 0.000 |  |  | 10118 | 10118 | N |  |  | 99.95 | 99.93 | 99.96 | 99.95 | 99.93 | 99.96 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-13.29.35.346184 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 04 | G3NA1 | 435942262 | 20250708 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 0.000 |  |  | 8536 | 8536 | N |  |  | 100.00 | 99.94 | 100.00 | 100.00 | 99.94 | 100.00 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-13.28.31.774335 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 04 | G3NA1 | 435942261 | 20250826 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BURTONTR | 8.313 |  |  | 17177 | 17177 | N |  |  | 99.94 | 99.94 | 99.98 | 99.94 | 99.94 | 99.98 | 1197967 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-26-16.02.40.147214 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-26
03 | 04 | G3NA1 | 435942268 | 20250613 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.800 |  |  | 27331 | 27331 | N |  |  | 99.94 | 99.96 | 99.96 | 99.94 | 99.96 | 99.96 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-11.10.33.061786 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | G3NA1 | 435942270 | 20250613 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.800 |  |  | 27196 | 27196 | N |  |  | 100.01 | 100.00 | 100.02 | 100.01 | 100.00 | 100.02 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-11.19.33.353188 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | G3NA1 | 435942271 | 20250701 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 2.400 |  |  | 2568 | 2568 | N |  |  | 100.03 | 100.06 | 100.06 | 100.03 | 100.06 | 100.06 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-11.46.34.030915 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | G3NA1 | 435942272 | 20250709 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.600 |  |  | 15807 | 15807 | N |  |  | 99.99 | 99.91 | 100.00 | 99.99 | 99.91 | 100.00 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-09-08.00.33.941318 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-09
03 | 04 | G3NA1 | 435942276 | 20250612 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 1.200 |  |  | 23457 | 23457 | N |  |  | 100.11 | 100.16 | 100.13 | 100.11 | 100.16 | 100.13 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-11.41.37.759299 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA1 | 435942282 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 3.602 |  |  | 9263 | 9263 | N |  |  | 99.95 | 99.99 | 99.91 | 99.95 | 99.99 | 99.91 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-21.41.31.808652 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | G3NA1 | 435942279 | 20250728 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 7.205 |  |  | 64403 | 64403 | N |  |  | 100.22 | 0.00 | 100.16 | 100.22 | 0.00 | 100.16 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-28-13.58.34.802930 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-28
03 | 04 | G3NA1 | 435942287 | 20250501 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 44723 | 44723 | N |  |  | 99.95 | 0.00 | 99.98 | 99.95 | 0.00 | 99.98 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.11.31.194744 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | G3NA1 | 435942295 | 20250715 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 7.200 |  |  | 4442 | 4442 | N |  |  | 100.15 | 0.00 | 100.24 | 100.15 | 0.00 | 100.24 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-15-13.41.32.374372 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-15
03 | 04 | G3NA1 | 435942296 | 20250617 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.602 |  |  | 21897 | 21897 | N |  |  | 99.98 | 99.98 | 100.10 | 99.98 | 99.98 | 100.10 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-09.09.35.407184 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | G3NA1 | 435942293 | 20250821 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 8.313 |  |  | 2249 | 2249 | N |  |  | 99.98 | 0.00 | 100.00 | 99.98 | 0.00 | 100.00 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-13.23.32.132596 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3NA1 | 435942299 | 20250619 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 2.400 |  |  | 9707 | 9707 | N |  |  | 100.01 | 100.01 | 100.02 | 100.01 | 100.01 | 100.02 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-11.38.32.635993 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | G3NA1 | 435942300 | 20250715 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 6.651 |  |  | 59498 | 59498 | N |  |  | 100.30 | 0.00 | 100.46 | 100.30 | 0.00 | 100.46 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-15-12.01.30.731082 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-15
03 | 04 | G3NA1 | 435942301 | 20250626 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 2.400 |  |  | 3038 | 3038 | N |  |  | 100.02 | 0.00 | 100.10 | 100.02 | 0.00 | 100.10 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-08.04.34.575166 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 435942302 | 20250612 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 2.400 |  |  | 6275 | 6275 | N |  |  | 99.97 | 99.91 | 100.01 | 99.97 | 99.91 | 100.01 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-09.41.34.760105 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA1 | 435942304 | 20250321 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.117 |  |  | 146 | 146 | N |  |  | 99.96 | 100.24 | 99.96 | 99.96 | 100.24 | 99.96 | 1969646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-21-13.23.38.999101 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-21
03 | 04 | G3NA1 | 435942306 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 00.13 | 000.000 | 30205 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.91 | 99.90 | 99.87 | 99.91 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-14.33.21.026883 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3NA1 | 435942311 | 20250624 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.000 |  |  | 27700 | 27700 | N |  |  | 100.09 | 100.11 | 100.12 | 100.09 | 100.11 | 100.12 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-13.19.32.473257 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA1 | 435942312 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.000 |  |  | 18220 | 18220 | N |  |  | 100.03 | 99.93 | 100.03 | 100.03 | 99.93 | 100.03 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-07.51.31.878046 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 435942314 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.156 |  |  | 7977 | 7977 | N |  |  | 100.00 | 99.23 | 100.01 | 100.00 | 99.23 | 100.01 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-08.33.34.259905 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 435942317 | 20250620 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BURTONTR | 16.627 |  |  | 4194 | 4194 | N |  |  | 99.98 | 99.87 | 100.05 | 99.98 | 99.87 | 100.05 | 2523298 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-07.33.34.181146 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA1 | 435942324 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 4.156 |  |  | 378 | 378 | N |  |  | 100.02 | 100.06 | 100.06 | 100.02 | 100.06 | 100.06 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-13.48.35.792100 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-08-13
03 | 04 | G3NA1 | 435942324 | 20250924 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00379 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.87 | 99.90 | 99.87 | 99.87 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-24-09.23.11.236820 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-24
03 | 04 | G3NA1 | 435942331 | 20250806 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 7.205 |  |  | 69449 | 69449 | N |  |  | 99.95 | 0.00 | 99.98 | 99.95 | 0.00 | 99.98 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-06-12.17.32.480653 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-06
03 | 04 | G3NA1 | 435942326 | 20250829 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 3.600 |  |  | 34970 | 34970 | N |  |  | 99.99 | 99.99 | 99.96 | 99.99 | 99.99 | 99.96 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-29-13.49.33.373929 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-29
03 | 04 | G3NA1 | 435942339 | 20250324 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 45494 | 45494 | N |  |  | 99.81 | 0.00 | 99.84 | 99.81 | 0.00 | 99.84 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-24-12.49.32.382940 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-24
03 | 04 | G3NA1 | 435942338 | 20250806 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 0.000 |  |  | 2274 | 2274 | N |  |  | 100.00 | 100.03 | 100.02 | 100.00 | 100.03 | 100.02 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-06-13.39.31.775795 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-08-06
03 | 04 | G3NA1 | 435942342 | 20250702 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.156 |  |  | 7764 | 7764 | N |  |  | 99.85 | 99.87 | 99.86 | 99.85 | 99.87 | 99.86 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-09.05.35.044567 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | G3NA1 | 435942351 | 20250611 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 7.200 |  |  | 17466 | 17466 | N |  |  | 99.98 | 100.04 | 99.99 | 99.98 | 100.04 | 99.99 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-12.25.35.113060 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA1 | 435942359 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | ERROR DISPLAY 000202 | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-14.33.21.059443 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3NA1 | 435942357 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 3.600 |  |  | 6978 | 6978 | N |  |  | 100.03 | 100.06 | 100.05 | 100.03 | 100.06 | 100.05 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-10.41.36.443859 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | G3NA1 | 435942355 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.600 |  |  | 25569 | 25569 | N |  |  | 99.97 | 99.88 | 99.99 | 99.97 | 99.88 | 99.99 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-11.09.34.980548 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-08-13
03 | 04 | G3NA1 | 435942362 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 8.313 |  |  | 3782 | 3782 | N |  |  | 100.03 | 0.00 | 100.05 | 100.03 | 0.00 | 100.05 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-13.30.34.571274 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 435942367 | 20250902 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BURTONTR | 8.313 |  |  | 18684 | 18684 | N |  |  | 99.94 | 99.94 | 99.96 | 99.94 | 99.94 | 99.96 | 2523298 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-02-13.31.31.781931 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-02
03 | 04 | G3NA1 | 435942370 | 20250708 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.156 |  |  | 6605 | 6605 | N |  |  | 100.04 | 100.03 | 100.06 | 100.04 | 100.03 | 100.06 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-14.26.36.714987 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 04 | G3NA1 | 435942373 | 20250714 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 7.205 |  |  | 7191 | 7191 | N |  |  | 100.01 | 0.00 | 100.04 | 100.01 | 0.00 | 100.04 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-14-10.58.37.750049 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-14
03 | 04 | G3NA1 | 435942371 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 4.156 |  |  | 23863 | 23863 | N |  |  | 99.96 | 99.94 | 99.97 | 99.96 | 99.94 | 99.97 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.32.39.694037 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 435942368 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 4.000 |  |  | 10580 | 10580 | N |  |  | 100.02 | 100.00 | 100.07 | 100.02 | 100.00 | 100.07 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-18.21.30.984788 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | G3NA1 | 435942376 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 00.03 | 000.000 | 11850 | 00000 | N |  |  | 100.10 | 99.87 | 99.90 | 100.10 | 99.87 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-14.33.21.101391 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3NA1 | 435942380 | 20250623 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 4.156 |  |  | 4952 | 4952 | N |  |  | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-11.49.33.825730 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA1 | 435942381 | 20250623 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 4.156 |  |  | 38805 | 38805 | N |  |  | 100.02 | 100.05 | 100.00 | 100.02 | 100.05 | 100.00 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-16.27.31.015875 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA1 | 435942382 | 20250627 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 7.205 |  |  | 30184 | 30184 | N |  |  | 100.05 | 100.07 | 100.08 | 100.05 | 100.07 | 100.08 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-13.41.33.562088 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA1 | 435942387 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 2.400 |  |  | 79133 | 79133 | N |  |  | 100.06 | 100.08 | 100.03 | 100.06 | 100.08 | 100.03 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-17.37.33.056916 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 435942388 | 20250627 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 72.000 |  |  | 35455 | 35455 | N |  |  | 100.04 | 100.07 | 100.02 | 100.04 | 100.07 | 100.02 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-14.22.34.832490 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA1 | 435942383 | 20250806 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 3.600 |  |  | 59966 | 59966 | N |  |  | 100.01 | 100.03 | 100.05 | 100.01 | 100.03 | 100.05 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-06-14.02.34.043954 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-06
03 | 04 | G3NA1 | 435942386 | 20250806 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 3.600 |  |  | 20868 | 20868 | N |  |  | 100.01 | 100.04 | 100.03 | 100.01 | 100.04 | 100.03 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-06-15.04.34.831132 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-06
03 | 04 | G3NA1 | 435942390 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 26422 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.86 | 99.89 | 99.87 | 99.86 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.43.34.592091 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 435942399 | 20250403 | 1 | 08 | FD | 3 | N | COMBSAD | 2.559 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 100.18 | 100.16 | 100.20 | 100.18 | 100.16 | 100.20 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.45.35.524237 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | G3NA1 | 435942399 | 20250403 | 2 | 08 | FD | 3 | N | COMBSAD | 2.559 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 100.18 | 100.16 | 100.20 | 100.18 | 100.16 | 100.20 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-12.46.32.619478 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | G3NA1 | 435942401 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.156 |  |  | 11473 | 11473 | N |  |  | 100.11 | 100.19 | 100.12 | 100.11 | 100.19 | 100.12 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-14.09.32.345417 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 435942407 | 20250805 | 1 | 08 | FD | 5 | N | HALLD | 3.600 |  |  | 21503 | 21503 | N |  |  | 100.11 | 100.14 | 100.13 | 100.11 | 100.14 | 100.13 | 2934 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | CREEP TEST OK-DEMAND TEST-99.89 REACTIVE FL-100.0 | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-06-07.34.33.050560 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-05
03 | 04 | G3NA1 | 435942411 | 20250626 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 5.196 |  |  | 93734 | 93734 | N |  |  | 99.88 | 99.86 | 99.90 | 99.88 | 99.86 | 99.90 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-13.42.34.440918 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 435942413 | 20250124 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 6.928 |  |  | 9350 | 9350 | N |  |  | 99.80 | 99.68 | 99.80 | 99.80 | 99.68 | 99.80 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-08.29.33.250128 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 04 | G3NA1 | 435942412 | 20250723 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 12.470 |  |  | 76749 | 76749 | N |  |  | 100.00 | 0.00 | 100.04 | 100.00 | 0.00 | 100.04 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-11.46.35.372811 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA1 | 435942416 | 20250725 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 6.235 |  |  | 10292 | 10292 | N |  |  | 99.93 | 99.94 | 99.89 | 99.93 | 99.94 | 99.89 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-25-14.32.38.691197 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-25
03 | 04 | G3NA1 | 435942416 | 20250728 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 6.235 |  |  | 10296 | 10296 | N |  |  | 99.92 | 99.81 | 99.92 | 99.92 | 99.81 | 99.92 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-28-09.40.35.876228 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-28
03 | 04 | G3NA1 | 435942409 | 20250902 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.800 |  |  | 1317 | 1317 | N |  |  | 100.09 | 100.02 | 100.09 | 100.09 | 100.02 | 100.09 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-02-15.16.38.844454 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-02
03 | 04 | G3NA1 | 435942427 | 20250805 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 4.156 |  |  | 14648 | 14648 | N |  |  | 100.03 | 100.04 | 100.10 | 100.03 | 100.04 | 100.10 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-05-12.48.31.523582 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-05
03 | 04 | G3NA1 | 435942427 | 20250807 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 4.156 |  |  | 14648 | 14648 | N |  |  | 100.03 | 100.04 | 100.10 | 100.03 | 100.04 | 100.10 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-07-16.27.33.557895 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-07
03 | 04 | G3NA1 | 435942435 | 20250708 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 78048 | 78048 | N |  |  | 100.40 | 0.00 | 100.23 | 100.40 | 0.00 | 100.23 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-07.30.33.919626 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 04 | G3NA1 | 435942436 | 20250708 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 21075 | 21075 | N |  |  | 99.94 | 0.00 | 100.07 | 99.94 | 0.00 | 100.07 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-07.56.33.585816 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 04 | G3NA1 | 435942439 | 20250708 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 16.627 |  |  | 23150 | 23150 | N |  |  | 100.01 | 0.00 | 100.05 | 100.01 | 0.00 | 100.05 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-09.43.33.796910 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 04 | G3NA1 | 435942441 | 20250623 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 47900 | 47900 | N |  |  | 100.18 | 0.00 | 100.25 | 100.18 | 0.00 | 100.25 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.22.32.151731 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA1 | 435942442 | 20250626 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 6.928 |  |  | 34818 | 34818 | N |  |  | 99.97 | 99.90 | 100.00 | 99.97 | 99.90 | 100.00 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-08.25.33.883107 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 435942459 | 20250623 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 2.400 |  |  | 541 | 541 | N |  |  | 99.88 | 99.99 | 100.01 | 99.88 | 99.99 | 100.01 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-15.02.33.892606 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA1 | 435942461 | 20250708 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 2940 | 2940 | N |  |  | 100.25 | 0.00 | 100.15 | 100.25 | 0.00 | 100.15 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-10.35.37.223534 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 04 | G3NA1 | 435942463 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 00.08 | 000.000 | 00832 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.93 | 99.90 | 99.87 | 99.93 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-14.33.21.131489 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3NA1 | 435942466 | 20250702 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 2.400 |  |  | 17491 | 17491 | N |  |  | 100.03 | 99.96 | 100.04 | 100.03 | 99.96 | 100.04 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.07.37.310782 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | G3NA1 | 435942470 | 20250219 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 04431 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.91 | 99.90 | 99.86 | 99.91 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-14.34.18.060047 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | G3NA1 | 435942476 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 4.988 |  |  | 240 | 240 | N |  |  | 99.96 | 100.02 | 100.00 | 99.96 | 100.02 | 100.00 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-11.50.33.438590 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 435942483 | 20250522 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 2.400 |  |  | 19203 | 19203 | N |  |  | 99.92 | 99.88 | 99.94 | 99.92 | 99.88 | 99.94 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-09.15.37.290935 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 04 | G3NA1 | 435942484 | 20250603 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 1.800 |  |  | 15778 | 15778 | N |  |  | 99.98 | 99.98 | 99.99 | 99.98 | 99.98 | 99.99 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-10.36.34.769067 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | G3NA1 | 435942488 | 20250402 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 7.205 |  |  | 3098 | 3098 | N |  |  | 99.98 | 0.00 | 99.99 | 99.98 | 0.00 | 99.99 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-10.42.33.666746 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | G3NA1 | 435942491 | 20250123 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.600 |  |  | 73979 | 73979 | N |  |  | 99.89 | 99.84 | 99.91 | 99.89 | 99.84 | 99.91 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-13.30.36.030370 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 04 | G3NA1 | 435942492 | 20250530 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 0.000 |  |  | 844 | 844 | N |  |  | 99.91 | 99.92 | 99.96 | 99.91 | 99.92 | 99.96 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-17.01.38.668252 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | G3NA1 | 435942548 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 4.000 |  |  | 3543 | 3543 | N |  |  | 99.98 | 100.00 | 100.01 | 99.98 | 100.00 | 100.01 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-11.58.34.032621 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 435942549 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 8.313 |  |  | 32353 | 32353 | N |  |  | 100.07 | 99.99 | 100.10 | 100.07 | 99.99 | 100.10 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-13.50.33.467545 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 435942553 | 20250328 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 3.600 |  |  | 38296 | 38296 | N |  |  | 99.96 | 100.00 | 99.98 | 99.96 | 100.00 | 99.98 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-28-15.15.33.772839 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-28
03 | 04 | G3NA1 | 435942559 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 2.078 |  |  | 7003 | 7003 | N |  |  | 99.93 | 99.94 | 99.97 | 99.93 | 99.94 | 99.97 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-14.07.32.826498 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | G3NA1 | 435942560 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.156 |  |  | 12295 | 12295 | N |  |  | 99.95 | 99.94 | 99.97 | 99.95 | 99.94 | 99.97 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-13.03.36.579972 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | G3NA1 | 435942555 | 20250818 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 0.000 |  |  | 4050 | 4050 | N |  |  | 99.69 | 99.70 | 99.62 | 99.69 | 99.70 | 99.62 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.24.34.268650 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | G3NA1 | 435942567 | 20250808 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 3.602 |  |  | 37251 | 37251 | N |  |  | 100.01 | 100.00 | 100.03 | 100.01 | 100.00 | 100.03 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-08-13.20.32.031603 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-08
03 | 04 | G3NA1 | 435942569 | 20250624 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 5.403 |  |  | 43828 | 43828 | N |  |  | 100.02 | 100.07 | 100.06 | 100.02 | 100.07 | 100.06 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-12.52.35.845228 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA1 | 435942572 | 20250617 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 4.200 |  |  | 25683 | 25683 | N |  |  | 100.05 | 100.06 | 100.04 | 100.05 | 100.06 | 100.04 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-09.55.32.726853 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | G3NA1 | 435942573 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 1 | N | COMBSAD | 1.800 |  |  | 457 | 457 | N |  |  | 100.02 | 99.99 | 99.99 | 100.02 | 99.99 | 99.99 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-11.46.32.901157 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 435942577 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 03777 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 100.04 | 99.87 | 99.86 | 100.04 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-15.14.11.376249 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 435942585 | 20250501 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 1.801 |  |  | 21741 | 21741 | N |  |  | 100.00 | 99.95 | 100.02 | 100.00 | 99.95 | 100.02 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-10.15.38.332328 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | G3NA1 | 435942588 | 20250609 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 6.235 |  |  | 1202 | 1202 | N |  |  | 99.98 | 99.92 | 99.99 | 99.98 | 99.92 | 99.99 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.44.34.839197 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 04 | G3NA1 | 435942589 | 20250605 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 6.235 |  |  | 11483 | 11483 | N |  |  | 100.03 | 100.04 | 100.04 | 100.03 | 100.04 | 100.04 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-16.20.32.200125 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | G3NA1 | 435942598 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 000202 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.88 | 99.86 | 99.86 | 99.88 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | ERROR 202 ON DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.43.34.694823 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 435942607 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00444 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.92 | 99.90 | 99.87 | 99.92 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-14.33.21.177140 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3NA1 | 435942608 | 20250709 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.600 |  |  | 7846 | 7846 | N |  |  | 99.99 | 99.99 | 100.10 | 99.99 | 99.99 | 100.10 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-09-14.09.38.762588 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-09
03 | 04 | G3NA1 | 435942610 | 20250212 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 3.602 |  |  | 15694 | 15694 | N |  |  | 99.89 | 99.84 | 99.91 | 99.89 | 99.84 | 99.91 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-11.09.34.365007 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | G3NA1 | 435942610 | 20250602 | 1 | 03 | SH | 5 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 15711 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.87 | 99.83 | 99.85 | 99.87 | 99.83 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.21.25.548372 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | G3NA1 | 435942620 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 9855 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.88 | 99.90 | 99.87 | 99.88 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-13.22.25.956161 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA1 | 435942621 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 6.928 |  |  | 890 | 890 | N |  |  | 100.02 | 99.96 | 100.06 | 100.02 | 99.96 | 100.06 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.22.34.554186 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | G3NA1 | 435942625 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.600 |  |  | 15966 | 15966 | N |  |  | 99.93 | 99.95 | 99.97 | 99.93 | 99.95 | 99.97 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.46.36.674335 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-18
03 | 04 | G3NA1 | 435942627 | 20250711 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 5.196 |  |  | 45 | 45 | N |  |  | 99.97 | 0.00 | 99.98 | 99.97 | 0.00 | 99.98 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-11-08.30.34.137241 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-11
03 | 04 | G3NA1 | 435942630 | 20250129 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 7.200 |  |  | 47863 | 47863 | N |  |  | 99.95 | 99.97 | 99.93 | 99.95 | 99.97 | 99.93 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-16.54.32.417146 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3NA1 | 435942631 | 20250123 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 3.600 |  |  | 18676 | 18676 | N |  |  | 99.89 | 99.92 | 99.85 | 99.89 | 99.92 | 99.85 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-15.23.32.999074 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 04 | G3NA1 | 435942641 | 20250626 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.325 |  |  | 2775 | 2775 | N |  |  | 100.03 | 100.08 | 100.06 | 100.03 | 100.08 | 100.06 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-15.09.34.069392 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 435942646 | 20250616 | 1 | 08 | FD | 3 | N | JACKSOD6 | 2.689 |  |  | 24886 | 24886 | N |  |  | 100.14 | 0.00 | 100.22 | 100.14 | 0.00 | 100.22 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-09.11.35.786137 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 04 | G3NA1 | 435942648 | 20250627 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.602 |  |  | 35383 | 35383 | N |  |  | 99.98 | 100.00 | 99.98 | 99.98 | 100.00 | 99.98 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-08.02.34.974300 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA1 | 435942654 | 20250327 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.600 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 100.07 | 100.03 | 100.05 | 100.07 | 100.03 | 100.05 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-27-12.29.35.718081 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-03-27
03 | 04 | G3NA1 | 435942655 | 20250325 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 7.200 |  |  | 59209 | 59209 | N |  |  | 99.95 | 99.90 | 99.90 | 99.95 | 99.90 | 99.90 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-25-16.34.33.530208 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-25
03 | 04 | G3NA1 | 435942652 | 20250821 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 56655 | 56655 | N |  |  | 100.19 | 0.00 | 100.10 | 100.19 | 0.00 | 100.10 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-09.49.34.826735 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3NA1 | 435942661 | 20250716 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 6.928 |  |  | 39787 | 39787 | N |  |  | 100.01 | 100.02 | 100.03 | 100.01 | 100.02 | 100.03 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-16-12.44.34.459884 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-16
03 | 04 | G3NA1 | 435942659 | 20251224 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.39 | 99.93 | 100.19 | 100.39 | 99.93 | 100.19 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-24-12.37.42.468082 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-24
03 | 04 | G3NA1 | 435942681 | 20250620 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.156 |  |  | 20473 | 20473 | N |  |  | 99.96 | 99.92 | 99.97 | 99.96 | 99.92 | 99.97 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-11.43.34.847754 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA1 | 435942682 | 20250616 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.156 |  |  | 48351 | 48351 | N |  |  | 99.97 | 0.00 | 100.00 | 99.97 | 0.00 | 100.00 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-10.13.31.611374 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 04 | G3NA1 | 435942683 | 20250624 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.156 |  |  | 21124 | 21124 | N |  |  | 100.01 | 100.02 | 100.03 | 100.01 | 100.02 | 100.03 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-08.20.32.148693 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA1 | 435942677 | 20250917 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 7.205 |  |  | 25804 | 25804 | N |  |  | 100.13 | 0.00 | 100.14 | 100.13 | 0.00 | 100.14 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-14.38.37.444618 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 04 | G3NA1 | 435942686 | 20250402 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.600 |  |  | 18330 | 18330 | N |  |  | 99.98 | 99.98 | 99.99 | 99.98 | 99.98 | 99.99 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-02-15.25.33.395548 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-02
03 | 04 | G3NA1 | 435942690 | 20250604 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 2.400 |  |  | 34452 | 34452 | N |  |  | 99.99 | 100.16 | 99.85 | 99.99 | 100.16 | 99.85 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.49.35.219705 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | G3NA1 | 435942685 | 20250804 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 27559 | 27559 | N |  |  | 100.17 | 0.00 | 100.09 | 100.17 | 0.00 | 100.09 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-04-10.39.32.355142 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-04
03 | 04 | G3NA1 | 435942698 | 20250711 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 3.600 |  |  | 8219 | 8219 | N |  |  | 100.05 | 100.06 | 100.02 | 100.05 | 100.06 | 100.02 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-11-10.17.34.450904 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-11
03 | 04 | G3NA1 | 435942701 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 18847 | 18847 | N |  |  | 99.97 | 0.00 | 99.95 | 99.97 | 0.00 | 99.95 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-10.34.35.406796 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-10
03 | 04 | G3NA1 | 435942704 | 20250328 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.800 |  |  | 23958 | 23958 | N |  |  | 100.05 | 100.06 | 100.06 | 100.05 | 100.06 | 100.06 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-28-14.02.37.754062 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-28
03 | 04 | G3NA1 | 435942705 | 20250328 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.800 |  |  | 26340 | 26340 | N |  |  | 99.99 | 99.90 | 99.99 | 99.99 | 99.90 | 99.99 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-28-13.51.31.665641 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-28
03 | 04 | G3NA1 | 435942702 | 20250801 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 13807 | 13807 | N |  |  | 99.94 | 0.00 | 99.87 | 99.94 | 0.00 | 99.87 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-01-07.21.32.146699 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-01
03 | 04 | G3NA1 | 435942703 | 20250903 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 0.000 |  |  | 7313 | 7313 | N |  |  | 100.06 | 99.99 | 100.06 | 100.06 | 99.99 | 100.06 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-03-11.14.34.699870 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-03
03 | 04 | G3NA1 | 435942706 | 20250328 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.800 |  |  | 27215 | 27215 | N |  |  | 100.03 | 100.04 | 100.05 | 100.03 | 100.04 | 100.05 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-28-15.22.30.920687 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-28
03 | 04 | G3NA1 | 435942709 | 20250708 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.156 |  |  | 28491 | 28491 | N |  |  | 99.98 | 0.00 | 100.01 | 99.98 | 0.00 | 100.01 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-09.06.41.198159 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 04 | G3NA1 | 435942710 | 20250617 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 43005 | 43005 | N |  |  | 100.22 | 0.00 | 100.24 | 100.22 | 0.00 | 100.24 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.03.34.772779 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | G3NA1 | 435942720 | 20250623 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 7.205 |  |  | 6367 | 6367 | N |  |  | 100.24 | 0.00 | 100.39 | 100.24 | 0.00 | 100.39 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.56.31.165643 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA1 | 435942713 | 20250806 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 2.400 |  |  | 8224 | 8224 | N |  |  | 99.93 | 0.00 | 99.89 | 99.93 | 0.00 | 99.89 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-06-07.48.35.225599 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-06
03 | 04 | G3NA1 | 435942718 | 20250818 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 0.000 |  |  | 16446 | 16446 | N |  |  | 99.95 | 99.94 | 99.94 | 99.95 | 99.94 | 99.94 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-11.31.38.491089 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | G3NA1 | 435942716 | 20250818 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 0.000 |  |  | 13949 | 13949 | N |  |  | 100.02 | 100.02 | 100.01 | 100.02 | 100.02 | 100.01 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-14.07.30.566208 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | G3NA1 | 435942721 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 4.156 |  |  | 3605 | 3605 | N |  |  | 100.04 | 99.93 | 100.02 | 100.04 | 99.93 | 100.02 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-19.16.35.624973 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | G3NA1 | 435942717 | 20250828 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 8183 | 8183 | N |  |  | 100.04 | 0.00 | 100.03 | 100.04 | 0.00 | 100.03 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-28-11.49.37.599766 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-28
03 | 04 | G3NA1 | 435942715 | 20250905 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 0.000 |  |  | 24250 | 24250 | N |  |  | 100.01 | 99.99 | 100.01 | 100.01 | 99.99 | 100.01 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-05-14.00.35.137475 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-05
03 | 04 | G3NA1 | 435942730 | 20250603 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.600 |  |  | 1710 | 1710 | N |  |  | 99.97 | 99.95 | 100.01 | 99.97 | 99.95 | 100.01 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-14.32.36.766415 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | G3NA1 | 435942731 | 20250729 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 6.928 |  |  | 2345 | 2345 | N |  |  | 100.05 | 100.02 | 100.08 | 100.05 | 100.02 | 100.08 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-29-11.16.32.666188 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-29
03 | 04 | G3NA1 | 435942735 | 20250124 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.600 |  |  | 2788 | 2788 | N |  |  | 99.75 | 99.68 | 99.81 | 99.75 | 99.68 | 99.81 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-09.08.38.224633 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 04 | G3NA1 | 435942740 | 20250212 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 3.600 |  |  | 10632 | 10632 | N |  |  | 99.93 | 99.87 | 99.96 | 99.93 | 99.87 | 99.96 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-13.14.30.725451 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | G3NA1 | 435942747 | 20250620 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 5.196 |  |  | 67636 | 67636 | N |  |  | 99.95 | 0.00 | 99.95 | 99.95 | 0.00 | 99.95 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-07.18.34.427160 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA1 | 435942750 | 20250613 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 2.400 |  |  | 328 | 328 | N |  |  | 100.03 | 100.04 | 100.05 | 100.03 | 100.04 | 100.05 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-15.48.35.534447 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-13
03 | 04 | G3NA1 | 435942756 | 20250514 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 2.400 |  |  | 1434 | 1434 | N |  |  | 99.99 | 99.98 | 99.99 | 99.99 | 99.98 | 99.99 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-15.14.32.668434 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-05-14
03 | 04 | G3NA1 | 435942757 | 20250321 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 0.000 |  |  | 8995 | 8995 | N |  |  | 100.02 | 100.02 | 100.00 | 100.02 | 100.02 | 100.00 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-21-12.36.33.788294 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-03-21
03 | 04 | G3NA1 | 435942758 | 20250514 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 2.400 |  |  | 11171 | 11171 | N |  |  | 100.03 | 99.98 | 100.05 | 100.03 | 99.98 | 100.05 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-15.41.39.110662 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-05-14
03 | 04 | G3NA1 | 435942764 | 20250711 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.156 |  |  | 214 | 214 | N |  |  | 100.05 | 100.01 | 100.07 | 100.05 | 100.01 | 100.07 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-11-11.19.34.967653 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-11
03 | 04 | G3NA1 | 435942766 | 20250818 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BURTONTR | 7.205 |  |  | 10573 | 10573 | N |  |  | 99.96 | 99.94 | 99.96 | 99.96 | 99.94 | 99.96 | 1194967 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-12.53.39.069686 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | G3NA1 | 435942760 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 97 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.97 | 100.25 | 99.94 | 99.97 | 100.25 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-15.58.14.585841 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | G3NA1 | 435942771 | 20250626 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 5.403 |  |  | 10925 | 10925 | N |  |  | 100.20 | 0.00 | 100.09 | 100.20 | 0.00 | 100.09 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-13.22.33.738676 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 435942773 | 20250701 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 2.400 |  |  | 7628 | 7628 | N |  |  | 100.01 | 100.02 | 100.02 | 100.01 | 100.02 | 100.02 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.08.33.327994 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | G3NA1 | 435942770 | 20250801 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 8 | 8 | N |  |  | 99.97 | 100.48 | 99.97 | 99.97 | 100.48 | 99.97 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-01-12.38.31.568906 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-01
03 | 04 | G3NA1 | 435942774 | 20250711 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 1.800 |  |  | 15950 | 15950 | N |  |  | 100.05 | 100.01 | 100.07 | 100.05 | 100.01 | 100.07 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-11-10.40.32.154163 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-11
03 | 04 | G3NA1 | 435942783 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 7310 | 7310 | N |  |  | 99.92 | 0.00 | 99.97 | 99.92 | 0.00 | 99.97 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-11.21.36.385924 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-10
03 | 04 | G3NA1 | 435942785 | 20250501 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 8360 | 8360 | N |  |  | 99.97 | 0.00 | 100.04 | 99.97 | 0.00 | 100.04 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-11.15.35.189432 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | G3NA1 | 435942786 | 20250501 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 12546 | 12546 | N |  |  | 99.95 | 0.00 | 100.08 | 99.95 | 0.00 | 100.08 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-12.15.33.389412 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | G3NA1 | 435942784 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 24966 | 24966 | N |  |  | 99.99 | 0.00 | 100.38 | 99.99 | 0.00 | 100.38 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-12.44.32.607528 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 435942799 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 3 | N | WRIGHTR4 | 1.706 |  |  | 608 | 608 | N |  |  | 99.87 | 99.86 | 99.89 | 99.87 | 99.86 | 99.89 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-09.47.31.747765 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | G3NA1 | 435942802 | 20250812 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 7.205 |  |  | 55345 | 55345 | N |  |  | 100.08 | 100.12 | 100.09 | 100.08 | 100.12 | 100.09 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-12-14.11.34.706215 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-12
03 | 04 | G3NA1 | 435942801 | 20250827 | 1 | 08 | FD | 5 | N | HALLD | 16.627 |  |  | 87939 | 87939 | N |  |  | 99.94 | 99.96 | 99.96 | 99.94 | 99.96 | 99.96 | 2934 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | CREEP TEST OK--DEMAND TEST-100.21 | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-27-11.52.34.196746 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-27
03 | 04 | G3NA1 | 435942817 | 20250805 | 1 | 08 | FD | 5 | N | HALLD | 4.800 |  |  | 9382 | 9382 | N |  |  | 100.05 | 100.08 | 100.08 | 100.05 | 100.08 | 100.08 | 2938 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | CREEP TEST OK--DEMAND TEST-99.98 | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-06-07.34.32.754390 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-05
03 | 04 | G3NA1 | 435942829 | 20250908 | 1 | 08 | FD | 3 | N | PREECEB | 2.400 |  |  | 3339 | 3339 | N |  |  | 99.92 | 99.94 | 99.93 | 99.92 | 99.94 | 99.93 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-08-14.25.40.246119 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-08
03 | 04 | G3NA1 | 435942838 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 3 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00172 | 00000 | N |  |  | 66.53 | 66.51 | 66.52 | 66.53 | 66.51 | 66.52 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | B PHASE OUT OF CONTROL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.43.34.834142 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 435942837 | 20250815 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 2.400 |  |  | 24553 | 24553 | N |  |  | 99.99 | 100.00 | 100.03 | 99.99 | 100.00 | 100.03 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-11.19.34.820214 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-08-15
03 | 04 | G3NA1 | 435942871 | 20250716 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 8.313 |  |  | 22041 | 22041 | N |  |  | 99.98 | 99.98 | 100.01 | 99.98 | 99.98 | 100.01 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-16-11.40.31.817869 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-16
03 | 04 | G3NA1 | 435942875 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 4.156 |  |  | 4985 | 4985 | N |  |  | 99.99 | 100.01 | 100.03 | 99.99 | 100.01 | 100.03 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-12.32.34.215960 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-18
03 | 04 | G3NA1 | 435942872 | 20250723 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 12226 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.93 | 99.86 | 99.86 | 99.93 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-10.55.42.907392 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA1 | 435942874 | 20250723 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 5338 | 5338 | N |  |  | 100.03 | 0.00 | 100.06 | 100.03 | 0.00 | 100.06 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-13.40.35.854859 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA1 | 435942884 | 20250829 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 4.156 |  |  | 23819 | 23819 | N |  |  | 100.00 | 100.00 | 100.01 | 100.00 | 100.00 | 100.01 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-29-10.26.37.191094 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-29
03 | 04 | G3NA1 | 435942906 | 20250903 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 16.627 |  |  | 20670 | 20670 | N |  |  | 100.08 | 99.97 | 100.11 | 100.08 | 99.97 | 100.11 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-03-16.27.35.773895 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-03
03 | 04 | G3NA1 | 435942912 | 20250702 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 4.156 |  |  | 319 | 319 | N |  |  | 100.02 | 100.03 | 100.05 | 100.02 | 100.03 | 100.05 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-13.20.31.054182 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-02
03 | 04 | G3NA1 | 435942915 | 20250514 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 2.700 |  |  | 38301 | 38301 | N |  |  | 99.92 | 99.93 | 99.95 | 99.92 | 99.93 | 99.95 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-10.09.32.617869 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | G3NA1 | 435942913 | 20250829 | 1 | 08 | FD | 5 | N | HALLD | 4.000 |  |  | 2341 | 2341 | N |  |  | 100.03 | 99.96 | 100.03 | 100.03 | 99.96 | 100.03 | 2934 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | CREEP TEST OK--DEMAND TEST-99.96 | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-29-16.41.36.909465 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-29
03 | 04 | G3NA1 | 435942922 | 20250611 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 6.651 |  |  | 11375 | 11375 | N |  |  | 100.15 | 0.00 | 100.30 | 100.15 | 0.00 | 100.30 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.24.31.956418 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA1 | 435942922 | 20250620 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BURTONTR | 6.651 |  |  | 11409 | 11409 | N |  |  | 100.00 | 100.05 | 99.97 | 100.00 | 100.05 | 99.97 | 2523298 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-08.51.37.187706 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA1 | 435942919 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.602 |  |  | 8186 | 8186 | N |  |  | 99.92 | 99.94 | 100.01 | 99.92 | 99.94 | 100.01 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.50.39.128583 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 435942935 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.156 |  |  | 9213 | 9213 | N |  |  | 100.03 | 100.01 | 100.03 | 100.03 | 100.01 | 100.03 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-13.56.35.988532 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-10
03 | 04 | G3NA1 | 435942936 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 16.000 |  |  | 23934 | 23934 | N |  |  | 100.06 | 0.00 | 100.08 | 100.06 | 0.00 | 100.08 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-12.14.36.478395 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-10
03 | 04 | G3NA1 | 435942938 | 20250324 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.000 |  |  | 13974 | 13974 | N |  |  | 99.98 | 0.00 | 100.00 | 99.98 | 0.00 | 100.00 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-24-11.46.43.491995 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-24
03 | 04 | G3NA1 | 435942944 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.000 |  |  | 1917 | 1917 | N |  |  | 100.02 | 100.00 | 100.05 | 100.02 | 100.00 | 100.05 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-12.37.33.175410 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | G3NA1 | 435942948 | 20250702 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.600 |  |  | 17620 | 17620 | N |  |  | 100.03 | 99.98 | 100.05 | 100.03 | 99.98 | 100.05 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.17.34.784996 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-02
03 | 04 | G3NA1 | 435942953 | 20250603 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 5.403 |  |  | 31142 | 31142 | N |  |  | 100.04 | 100.01 | 100.32 | 100.04 | 100.01 | 100.32 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-12.30.38.840495 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | G3NA1 | 435942958 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.43.34.949909 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 435942962 | 20250715 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 7.200 |  |  | 67037 | 67037 | N |  |  | 99.91 | 99.93 | 99.99 | 99.91 | 99.93 | 99.99 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-15-07.53.31.644626 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-15
03 | 04 | G3NA1 | 435942966 | 20250616 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 7.205 |  |  | 16819 | 16819 | N |  |  | 99.96 | 99.86 | 100.01 | 99.96 | 99.86 | 100.01 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-18.41.22.545741 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 04 | G3NA1 | 435942969 | 20250626 | 1 | 08 | FD | 3 | N | CHAPMAR1 | 2.559 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 99.80 | 99.80 | 99.82 | 99.80 | 99.80 | 99.82 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-10.40.35.837431 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 435942972 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.156 |  |  | 21186 | 21186 | N |  |  | 100.03 | 100.08 | 100.05 | 100.03 | 100.08 | 100.05 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-13.13.32.755290 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 435942973 | 20250715 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.156 |  |  | 61672 | 61672 | N |  |  | 100.02 | 99.96 | 100.05 | 100.02 | 99.96 | 100.05 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-15-12.44.30.850296 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-15
03 | 04 | G3NA1 | 435942974 | 20250804 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 20280 | 20280 | N |  |  | 99.97 | 0.00 | 99.99 | 99.97 | 0.00 | 99.99 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-04-12.49.34.273370 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-04
03 | 04 | G3NA1 | 435942976 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.156 |  |  | 12196 | 12196 | N |  |  | 100.03 | 0.00 | 100.08 | 100.03 | 0.00 | 100.08 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-13.47.34.047365 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | G3NA1 | 435942971 | 20250815 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 23888 | 23888 | N |  |  | 99.94 | 0.00 | 99.97 | 99.94 | 0.00 | 99.97 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-08.36.38.939653 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | G3NA1 | 435942982 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 36170 | 36170 | N |  |  | 99.85 | 0.00 | 99.87 | 99.85 | 0.00 | 99.87 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-08.13.37.497048 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-10
03 | 04 | G3NA1 | 435942983 | 20250305 | 1 | 08 | FD | 3 | N | CHAPMAR1 | 5.196 |  |  | 18876 | 18876 | N |  |  | 99.98 | 99.93 | 99.97 | 99.98 | 99.93 | 99.97 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-14.36.33.361565 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA1 | 435942986 | 20250603 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 4.800 |  |  | 22156 | 22156 | N |  |  | 100.01 | 100.49 | 100.19 | 100.01 | 100.49 | 100.19 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-12.08.32.113358 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | G3NA1 | 435942996 | 20250624 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.000 |  |  | 78921 | 78921 | N |  |  | 99.98 | 99.91 | 99.99 | 99.98 | 99.91 | 99.99 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-11.04.35.056730 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA1 | 435942998 | 20250731 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 4.000 |  |  | 42878 | 42878 | N |  |  | 100.01 | 99.99 | 100.04 | 100.01 | 99.99 | 100.04 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-31-16.24.35.914414 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-31
03 | 04 | G3NA1 | 435943004 | 20250822 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 2.400 |  |  | 8649 | 8649 | N |  |  | 100.00 | 0.00 | 99.97 | 100.00 | 0.00 | 99.97 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-22-13.57.33.606325 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-22
03 | 04 | G3NA1 | 435943006 | 20250612 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 2.400 |  |  | 9345 | 9345 | N |  |  | 100.03 | 0.00 | 100.02 | 100.03 | 0.00 | 100.02 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-13.22.35.608653 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA1 | 435943007 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 3.600 |  |  | 8902 | 8902 | N |  |  | 99.97 | 99.97 | 99.91 | 99.97 | 99.97 | 99.91 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.22.34.514144 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | G3NA1 | 435943011 | 20250612 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 25807 | 25807 | N |  |  | 99.96 | 0.00 | 99.99 | 99.96 | 0.00 | 99.99 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-12.24.33.035903 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA1 | 435943013 | 20250725 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 1.800 |  |  | 9253 | 9253 | N |  |  | 100.01 | 100.02 | 100.00 | 100.01 | 100.02 | 100.00 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-25-13.19.37.606570 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-25
03 | 04 | G3NA1 | 435943012 | 20250903 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 0.000 |  |  | 8751 | 8751 | N |  |  | 100.09 | 100.08 | 100.09 | 100.09 | 100.08 | 100.09 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-03-15.15.35.601376 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-03
03 | 04 | G3NA1 | 435943018 | 20250805 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 23531 | 23531 | N |  |  | 100.21 | 0.00 | 100.15 | 100.21 | 0.00 | 100.15 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-05-10.22.33.451095 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-05
03 | 04 | G3NA1 | 435943020 | 20250822 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 16.600 |  |  | 43600 | 43600 | N |  |  | 99.97 | 99.95 | 99.99 | 99.97 | 99.95 | 99.99 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-22-09.07.33.387930 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-22
03 | 04 | G3NA1 | 435943030 | 20250724 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 2.078 |  |  | 318 | 318 | N |  |  | 100.08 | 0.00 | 100.14 | 100.08 | 0.00 | 100.14 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-24-12.59.34.736388 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-24
03 | 04 | G3NA1 | 435943032 | 20250724 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 2.400 |  |  | 1607 | 1607 | N |  |  | 99.97 | 0.00 | 100.00 | 99.97 | 0.00 | 100.00 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-24-13.21.35.798882 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-24
03 | 04 | G3NA1 | 435943028 | 20250805 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.156 |  |  | 2271 | 2271 | N |  |  | 99.95 | 0.00 | 99.90 | 99.95 | 0.00 | 99.90 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-05-10.53.35.750417 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-05
03 | 04 | G3NA1 | 435943037 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.117 |  |  | 36043 | 36043 | N |  |  | 99.97 | 0.00 | 99.98 | 99.97 | 0.00 | 99.98 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-08.14.33.621584 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | G3NA1 | 435943041 | 20250328 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.800 |  |  | 25446 | 25446 | N |  |  | 100.03 | 100.04 | 100.05 | 100.03 | 100.04 | 100.05 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-28-15.13.34.414724 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-28
03 | 04 | G3NA1 | 435943036 | 20250723 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 2.400 |  |  | 5897 | 5897 | N |  |  | 100.02 | 100.31 | 100.02 | 100.02 | 100.31 | 100.02 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-11.01.34.042288 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA1 | 435943028 | 20250806 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.156 |  |  | 2271 | 2271 | N |  |  | 99.95 | 0.00 | 99.90 | 99.95 | 0.00 | 99.90 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-06-08.16.32.372613 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-06
03 | 04 | G3NA1 | 435943047 | 20250716 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 13240 | 13240 | N |  |  | 100.02 | 0.00 | 100.00 | 100.02 | 0.00 | 100.00 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-16-13.44.32.260288 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-16
03 | 04 | G3NA1 | 435943049 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 2.400 |  |  | 19230 | 19230 | N |  |  | 99.98 | 0.00 | 100.05 | 99.98 | 0.00 | 100.05 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-09.11.35.441796 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | G3NA1 | 435943062 | 20250328 | 1 | 08 | FD | 3 | N | CHAPMAR1 | 1.800 |  |  | 11782 | 11782 | N |  |  | 100.04 | 100.05 | 100.09 | 100.04 | 100.05 | 100.09 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-28-14.48.36.948598 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-28
03 | 04 | G3NA1 | 435943063 | 20250731 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 12.470 |  |  | 32428 | 32428 | N |  |  | 100.09 | 0.00 | 100.12 | 100.09 | 0.00 | 100.12 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-31-13.25.34.810862 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-31
03 | 04 | G3NA1 | 435943067 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 3 | N | HALLD | 2.689 |  |  | 13620 | 13620 | N |  |  | 99.92 | 99.94 | 100.01 | 99.92 | 99.94 | 100.01 | 2934 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-15.02.39.516855 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 435943064 | 20250731 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 8.313 |  |  | 2510 | 2510 | N |  |  | 99.94 | 0.00 | 99.96 | 99.94 | 0.00 | 99.96 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-31-08.31.34.207360 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-31
03 | 04 | G3NA1 | 435943065 | 20250731 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.800 |  |  | 47321 | 47321 | N |  |  | 100.00 | 0.00 | 99.95 | 100.00 | 0.00 | 99.95 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-31-12.03.41.830349 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-31
03 | 04 | G3NA1 | 435943079 | 20250717 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 12.470 |  |  | 24122 | 24122 | N |  |  | 100.01 | 0.00 | 100.03 | 100.01 | 0.00 | 100.03 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-17-13.35.31.743295 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-17
03 | 04 | G3NA1 | 435943077 | 20250721 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 4.156 |  |  | 71257 | 71257 | N |  |  | 100.00 | 100.01 | 100.03 | 100.00 | 100.01 | 100.03 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-14.17.32.757438 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-21
03 | 04 | G3NA1 | 435943080 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 2.400 |  |  | 32702 | 32702 | N |  |  | 99.98 | 0.00 | 100.03 | 99.98 | 0.00 | 100.03 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-08.50.32.790907 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | G3NA1 | 435943087 | 20250703 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 8657 | 8657 | N |  |  | 99.97 | 99.99 | 100.01 | 99.97 | 99.99 | 100.01 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-13.40.32.435776 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | G3NA1 | 435943091 | 20250731 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 7.200 |  |  | 53206 | 53206 | N |  |  | 100.04 | 99.95 | 100.09 | 100.04 | 99.95 | 100.09 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-31-11.30.35.095406 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-31
03 | 04 | G3NA1 | 435943099 | 20250709 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 7.205 |  |  | 8715 | 8715 | N |  |  | 100.03 | 100.05 | 100.05 | 100.03 | 100.05 | 100.05 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-09-13.47.33.146064 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-09
03 | 04 | G3NA1 | 435943101 | 20250627 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 2.400 |  |  | 188 | 188 | N |  |  | 100.03 | 99.97 | 100.03 | 100.03 | 99.97 | 100.03 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-12.02.38.155691 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA1 | 435943107 | 20250624 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 1.800 |  |  | 77150 | 77150 | N |  |  | 100.01 | 100.06 | 100.09 | 100.01 | 100.06 | 100.09 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-12.05.32.861395 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA1 | 435943108 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 7.205 |  |  | 24949 | 24949 | N |  |  | 99.99 | 99.91 | 99.99 | 99.99 | 99.91 | 99.99 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-07.33.36.200639 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 435943105 | 20250827 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 2.400 |  |  | 10920 | 10920 | N |  |  | 99.99 | 99.93 | 99.99 | 99.99 | 99.93 | 99.99 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-27-14.31.31.703026 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-27
03 | 04 | G3NA1 | 435943113 | 20250210 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 7.200 |  |  | 48838 | 48838 | N |  |  | 99.96 | 99.86 | 99.98 | 99.96 | 99.86 | 99.98 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-14.54.36.213410 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-02-10
03 | 04 | G3NA1 | 435943116 | 20250819 | 1 | 08 | FD | 5 | N | HALLD | 2.400 |  |  | 11880 | 11880 | N |  |  | 100.05 | 100.07 | 100.07 | 100.05 | 100.07 | 100.07 | 2934 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | CREEP TEST OK | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-14.29.35.837036 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 04 | G3NA1 | 435943118 | 20250205 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 8.300 |  |  | 36755 | 36755 | N |  |  | 99.85 | 99.74 | 99.86 | 99.85 | 99.74 | 99.86 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-09.29.31.167924 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 04 | G3NA1 | 435943119 | 20250701 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 3.600 |  |  | 35150 | 35150 | N |  |  | 100.01 | 100.01 | 100.00 | 100.01 | 100.01 | 100.00 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-16.59.32.694315 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | G3NA1 | 435943120 | 20250326 | 1 | 03 | SH | 5 | N | S304615 | 0.000 | 1.13 | 1.13 | 15782 | 15782 | N |  |  | 99.94 | 99.97 | 99.93 | 99.94 | 99.97 | 99.93 | 9656 | 0.00 | 0.00 | 5 | 99.94 | 99.94 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-10.40.38.550481 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 04 | G3NA1 | 435943120 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 4.000 |  |  | 15871 | 15871 | N |  |  | 99.95 | 99.98 | 99.97 | 99.95 | 99.98 | 99.97 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.02.33.982072 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-18
03 | 04 | G3NA1 | 435943123 | 20250808 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 19249 | 19249 | N |  |  | 100.03 | 100.06 | 100.06 | 100.03 | 100.06 | 100.06 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-08-14.28.32.863367 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-08
03 | 04 | G3NA1 | 435943124 | 20250730 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.600 |  |  | 39324 | 39324 | N |  |  | 99.99 | 99.97 | 100.01 | 99.99 | 99.97 | 100.01 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-30-13.35.36.972929 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-30
03 | 04 | G3NA1 | 435943132 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 4.100 |  |  | 4356 | 4356 | N |  |  | 100.00 | 99.94 | 100.04 | 100.00 | 99.94 | 100.04 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.02.34.184114 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | G3NA1 | 435943136 | 20250627 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 2.400 |  |  | 389 | 389 | N |  |  | 100.01 | 100.02 | 100.04 | 100.01 | 100.02 | 100.04 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-17.30.34.601366 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA1 | 435943140 | 20250701 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 2.400 |  |  | 14465 | 14465 | N |  |  | 100.02 | 99.93 | 100.02 | 100.02 | 99.93 | 100.02 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-11.04.42.791256 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | G3NA1 | 435943148 | 20250626 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 2.400 |  |  | 6230 | 6230 | N |  |  | 100.04 | 99.99 | 100.05 | 100.04 | 99.99 | 100.05 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.21.32.538530 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 435943145 | 20250807 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 34144 | 34144 | N |  |  | 99.97 | 99.96 | 99.98 | 99.97 | 99.96 | 99.98 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-07-10.14.37.673003 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-07
03 | 04 | G3NA1 | 435943147 | 20250815 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 6.928 |  |  | 1455 | 1455 | N |  |  | 100.00 | 99.91 | 100.01 | 100.00 | 99.91 | 100.01 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-07.42.33.507725 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | G3NA1 | 435943150 | 20250828 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 4.156 |  |  | 6545 | 6545 | N |  |  | 100.03 | 100.01 | 99.99 | 100.03 | 100.01 | 99.99 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-28-10.10.36.276472 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-28
03 | 04 | G3NA1 | 435943155 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 14062 | 00000 | N |  |  | 100.42 | 99.89 | 100.20 | 100.42 | 99.89 | 100.20 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-15.58.14.607380 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | G3NA1 | 435943160 | 20250812 | 1 | 08 | FD | 5 | N | HALLD | 0.000 |  |  | 11076 | 11076 | N |  |  | 100.07 | 100.09 | 100.08 | 100.07 | 100.09 | 100.08 | 2934 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | CREEP TEST OK | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-12-15.38.34.323952 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-12
03 | 04 | G3NA1 | 435943176 | 20250825 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 4.156 |  |  | 2818 | 2818 | N |  |  | 100.01 | 100.02 | 99.93 | 100.01 | 100.02 | 99.93 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-25-16.15.36.837133 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-25
03 | 04 | G3NA1 | 435943181 | 20250828 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 3.602 |  |  | 41741 | 41741 | N |  |  | 100.00 | 100.02 | 99.99 | 100.00 | 100.02 | 99.99 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-28-12.15.41.805440 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-28
03 | 04 | G3NA1 | 435943189 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 10432 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.79 | 99.81 | 99.86 | 99.79 | 99.81 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-13.22.25.994328 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA1 | 435943244 | 20250624 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.800 |  |  | 8345 | 8345 | N |  |  | 99.99 | 99.98 | 100.00 | 99.99 | 99.98 | 100.00 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-09.47.33.659872 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA1 | 435943246 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 2.400 |  |  | 7399 | 7399 | N |  |  | 99.94 | 99.92 | 99.97 | 99.94 | 99.92 | 99.97 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-13.10.37.537323 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 435943252 | 20250213 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.600 |  |  | 8127 | 8127 | N |  |  | 99.82 | 99.70 | 99.85 | 99.82 | 99.70 | 99.85 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-14.53.34.801930 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | G3NA1 | 435943249 | 20250827 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 32141 | 32141 | N |  |  | 99.97 | 99.90 | 99.98 | 99.97 | 99.90 | 99.98 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-27-13.25.36.112563 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-27
03 | 04 | G3NA1 | 435943255 | 20250724 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 6.928 |  |  | 7326 | 7326 | N |  |  | 99.98 | 0.00 | 100.00 | 99.98 | 0.00 | 100.00 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-24-10.02.38.862016 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-24
03 | 04 | G3NA1 | 435943262 | 20250610 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.600 |  |  | 41828 | 41828 | N |  |  | 99.95 | 99.96 | 99.98 | 99.95 | 99.96 | 99.98 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.05.32.252208 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-10
03 | 04 | G3NA1 | 435943267 | 20250716 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.156 |  |  | 26478 | 26478 | N |  |  | 99.94 | 99.84 | 99.96 | 99.94 | 99.84 | 99.96 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-16-15.29.34.701334 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-16
03 | 04 | G3NA1 | 435943267 | 20250924 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.37 | 000.000 | 26690 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.89 | 99.83 | 99.87 | 99.89 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-24-09.23.11.359148 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-24
03 | 04 | G3NA1 | 435943268 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 2.400 |  |  | 22160 | 22160 | N |  |  | 100.00 | 100.03 | 100.01 | 100.00 | 100.03 | 100.01 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-13.04.35.137201 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-10
03 | 04 | G3NA1 | 435943274 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 4.800 |  |  | 4452 | 4452 | N |  |  | 99.95 | 99.90 | 100.00 | 99.95 | 99.90 | 100.00 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-12.37.33.703796 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-10
03 | 04 | G3NA1 | 435943278 | 20250501 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 6.235 |  |  | 4382 | 4382 | N |  |  | 99.97 | 0.00 | 99.98 | 99.97 | 0.00 | 99.98 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-07.37.33.511224 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 04 | G3NA1 | 435943280 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 5.403 |  |  | 30316 | 30316 | N |  |  | 100.00 | 100.01 | 100.02 | 100.00 | 100.01 | 100.02 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-11.23.31.658294 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | G3NA1 | 435943281 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 5.403 |  |  | 60672 | 60672 | N |  |  | 100.07 | 100.10 | 100.12 | 100.07 | 100.10 | 100.12 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-18.48.34.873733 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 435943282 | 20250804 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 2.400 |  |  | 12347 | 12347 | N |  |  | 99.97 | 99.98 | 100.00 | 99.97 | 99.98 | 100.00 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-04-17.04.34.463717 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-04
03 | 04 | G3NA1 | 435943293 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.27 | 000.000 | 27227 | 00000 | N |  |  | 100.10 | 99.89 | 99.86 | 100.10 | 99.89 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.43.35.065149 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 435943289 | 20250811 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 2.689 |  |  | 11853 | 11853 | N |  |  | 100.27 | 0.00 | 100.21 | 100.27 | 0.00 | 100.21 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-11-11.44.32.216519 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-11
03 | 04 | G3NA1 | 435943311 | 20250324 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 7.205 |  |  | 4605 | 4605 | N |  |  | 99.97 | 0.00 | 99.98 | 99.97 | 0.00 | 99.98 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-24-13.38.31.516519 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-24
03 | 04 | G3NA1 | 435943314 | 20250709 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 6.928 |  |  | 830 | 830 | N |  |  | 100.02 | 100.03 | 100.03 | 100.02 | 100.03 | 100.03 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-09-16.05.34.542437 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-09
03 | 04 | G3NA1 | 435943313 | 20250804 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 2238 | 2238 | N |  |  | 100.21 | 0.00 | 100.19 | 100.21 | 0.00 | 100.19 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-04-14.16.35.621166 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-04
03 | 04 | G3NA1 | 435943321 | 20250616 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 2.078 |  |  | 2617 | 2617 | N |  |  | 100.02 | 0.00 | 100.06 | 100.02 | 0.00 | 100.06 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-13.13.32.442863 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 04 | G3NA1 | 435943324 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 2.078 |  |  | 15451 | 15451 | N |  |  | 99.98 | 99.94 | 100.10 | 99.98 | 99.94 | 100.10 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.41.35.924842 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | G3NA1 | 435943325 | 20250210 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 6.928 |  |  | 1415 | 1415 | N |  |  | 99.82 | 99.83 | 99.85 | 99.82 | 99.83 | 99.85 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-10.22.32.432953 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-02-10
03 | 04 | G3NA1 | 435943335 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 2.400 |  |  | 4540 | 4540 | N |  |  | 100.00 | 100.01 | 100.02 | 100.00 | 100.01 | 100.02 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-14.09.32.511245 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-10
03 | 04 | G3NA1 | 435943332 | 20250808 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 8.313 |  |  | 24226 | 24226 | N |  |  | 100.05 | 99.97 | 100.05 | 100.05 | 99.97 | 100.05 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-08-11.49.34.289095 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-08
03 | 04 | G3NA1 | 435943337 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 7.205 |  |  | 25589 | 25589 | N |  |  | 100.03 | 100.08 | 100.05 | 100.03 | 100.08 | 100.05 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-15.53.34.637437 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 435943340 | 20250703 | 1 | 08 | FD | 3 | N | CHAPMAR1 | 2.689 |  |  | 10049 | 10049 | N |  |  | 100.04 | 100.05 | 100.09 | 100.04 | 100.05 | 100.09 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-13.02.32.471474 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-03
03 | 04 | G3NA1 | 435943344 | 20250708 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 5608 | 5608 | N |  |  | 100.01 | 100.02 | 100.03 | 100.01 | 100.02 | 100.03 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-14.14.37.438398 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 04 | G3NA1 | 435943351 | 20250827 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 34687 | 34687 | N |  |  | 99.95 | 99.93 | 99.97 | 99.95 | 99.93 | 99.97 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-27-15.11.31.656234 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-27
03 | 04 | G3NA1 | 435943355 | 20251003 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 1.800 |  |  | 1001 | 1001 | N |  |  | 100.05 | 100.14 | 100.07 | 100.05 | 100.14 | 100.07 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-03-13.41.37.192598 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-03
03 | 04 | G3NA1 | 435943360 | 20250711 | 1 | 08 | FD | 3 | N | CHAPMAR1 | 1.706 |  |  | 4407 | 4407 | N |  |  | 100.02 | 100.10 | 100.05 | 100.02 | 100.10 | 100.05 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-11-15.27.34.230975 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-11
03 | 04 | G3NA1 | 435943369 | 20250702 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 2.400 |  |  | 13382 | 13382 | N |  |  | 100.03 | 99.96 | 100.04 | 100.03 | 99.96 | 100.04 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-16.32.32.927238 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | G3NA1 | 435943370 | 20250603 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 7.205 |  |  | 26074 | 26074 | N |  |  | 100.10 | 100.14 | 100.13 | 100.10 | 100.14 | 100.13 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-15.13.34.813591 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | G3NA1 | 435943370 | 20250605 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 7.205 |  |  | 26081 | 26081 | N |  |  | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-09.13.31.299058 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | G3NA1 | 435943371 | 20250630 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 4.156 |  |  | 7316 | 7316 | N |  |  | 99.99 | 99.99 | 100.01 | 99.99 | 99.99 | 100.01 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-09.56.31.933340 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-30
03 | 04 | G3NA1 | 435943373 | 20250826 | 1 | 08 | FD | 3 | N | WRIGHTR4 | 2.689 |  |  | 2380 | 2380 | N |  |  | 99.91 | 99.87 | 99.90 | 99.91 | 99.87 | 99.90 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-26-10.56.34.284391 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-26
03 | 04 | G3NA1 | 435943374 | 20250711 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 8.313 |  |  | 5048 | 5048 | N |  |  | 100.02 | 99.93 | 100.06 | 100.02 | 99.93 | 100.06 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-11-11.30.35.222729 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-11
03 | 04 | G3NA1 | 435943380 | 20250514 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 4.000 |  |  | 6537 | 6537 | N |  |  | 99.93 | 99.89 | 99.94 | 99.93 | 99.89 | 99.94 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-09.18.35.669287 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | G3NA1 | 435943381 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.10 | 99.91 | 99.93 | 100.10 | 99.91 | 99.93 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-13.22.26.030590 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA1 | 435943384 | 20250530 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 12.470 |  |  | 21649 | 21649 | N |  |  | 99.99 | 99.98 | 100.02 | 99.99 | 99.98 | 100.02 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-14.40.34.558438 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | G3NA1 | 435943393 | 20250714 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.600 |  |  | 17924 | 17924 | N |  |  | 100.06 | 100.09 | 100.10 | 100.06 | 100.09 | 100.10 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-14-13.49.34.759610 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-14
03 | 04 | G3NA1 | 435943397 | 20250715 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 6643 | 6643 | N |  |  | 100.40 | 0.00 | 100.20 | 100.40 | 0.00 | 100.20 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-15-10.54.31.748657 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-15
03 | 04 | G3NA1 | 435943405 | 20250711 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 7.200 |  |  | 62471 | 62471 | N |  |  | 100.09 | 100.11 | 100.10 | 100.09 | 100.11 | 100.10 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-11-14.01.32.826544 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-11
03 | 04 | G3NA1 | 435943401 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 7.205 |  |  | 59808 | 59808 | N |  |  | 100.01 | 100.03 | 100.01 | 100.01 | 100.03 | 100.01 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-12.18.37.040945 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 435943409 | 20250502 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 6.928 |  |  | 18182 | 18182 | N |  |  | 100.03 | 100.02 | 100.04 | 100.03 | 100.02 | 100.04 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-15.57.34.053776 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 04 | G3NA1 | 435943415 | 20250324 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.800 |  |  | 72577 | 72577 | N |  |  | 99.99 | 0.00 | 99.96 | 99.99 | 0.00 | 99.96 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-24-10.42.31.134837 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-24
03 | 04 | G3NA1 | 435943417 | 20250714 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.156 |  |  | 21481 | 21481 | N |  |  | 100.06 | 0.00 | 100.09 | 100.06 | 0.00 | 100.09 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-14-13.55.33.984719 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-14
03 | 04 | G3NA1 | 435943419 | 20250821 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 001.44 | 000.000 | 30268 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.87 | 99.88 | 99.87 | 99.87 | 99.88 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | BROKEN TERMINAL BLADE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-13.09.51.102499 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3NA1 | 435943424 | 20250716 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 7.200 |  |  | 12797 | 12797 | N |  |  | 100.03 | 100.05 | 100.07 | 100.03 | 100.05 | 100.07 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-16-13.31.34.076104 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-16
03 | 04 | G3NA1 | 435943427 | 20250627 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 4.156 |  |  | 15723 | 15723 | N |  |  | 99.94 | 100.04 | 99.93 | 99.94 | 100.04 | 99.93 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-11.01.35.863955 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA1 | 435943435 | 20250610 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 7.205 |  |  | 42153 | 42153 | N |  |  | 100.03 | 99.99 | 100.08 | 100.03 | 99.99 | 100.08 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-14.39.39.122318 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-10
03 | 04 | G3NA1 | 435943452 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 11391 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.99 | 99.90 | 99.86 | 99.99 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.01.33.705919 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | G3NA1 | 435943457 | 20250617 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.156 |  |  | 27125 | 27125 | N |  |  | 99.99 | 0.00 | 100.01 | 99.99 | 0.00 | 100.01 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.44.30.936922 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | G3NA1 | 435943458 | 20250613 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 2.400 |  |  | 646 | 646 | N |  |  | 99.99 | 0.00 | 100.07 | 99.99 | 0.00 | 100.07 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-08.14.36.119900 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | G3NA1 | 435943458 | 20250711 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 2.400 |  |  | 646 | 646 | N |  |  | 99.99 | 0.00 | 100.07 | 99.99 | 0.00 | 100.07 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-11-14.13.37.394011 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-11
03 | 04 | G3NA1 | 435943456 | 20250829 | 1 | 08 | FD | 3 | N | PREECEB | 7.200 |  |  | 8619 | 8619 | N |  |  | 100.08 | 100.07 | 100.12 | 100.08 | 100.07 | 100.12 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-29-11.30.36.820948 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-29
03 | 04 | G3NA1 | 435943463 | 20250328 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.156 |  |  | 2900 | 2900 | N |  |  | 99.98 | 0.00 | 100.00 | 99.98 | 0.00 | 100.00 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-28-08.42.31.987223 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-28
03 | 04 | G3NA1 | 435943464 | 20250328 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.156 |  |  | 2919 | 2919 | N |  |  | 99.99 | 0.00 | 100.00 | 99.99 | 0.00 | 100.00 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-28-09.09.31.793255 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-28
03 | 04 | G3NA1 | 435943465 | 20250328 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.000 |  |  | 8884 | 8884 | N |  |  | 100.03 | 0.00 | 100.05 | 100.03 | 0.00 | 100.05 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-28-08.26.36.188520 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-28
03 | 04 | G3NA1 | 435943460 | 20250827 | 1 | 08 | FD | 5 | N | HALLD | 5.403 |  |  | 22783 | 22783 | N |  |  | 99.97 | 99.84 | 99.97 | 99.97 | 99.84 | 99.97 | 2934 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | CREEP TEST-OK DEMAND TEST 99.92 | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-27-10.57.34.361845 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-27
03 | 04 | G3NA1 | 435943461 | 20251224 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 99 | 00000 | N |  |  | 100.11 | 99.96 | 100.22 | 100.11 | 99.96 | 100.22 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-24-12.37.42.607751 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-24
03 | 04 | G3NA1 | 435943476 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 27518 | 27518 | N |  |  | 100.13 | 0.00 | 100.27 | 100.13 | 0.00 | 100.27 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-09.54.33.100199 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | G3NA1 | 435943478 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 40620 | 40620 | N |  |  | 100.04 | 0.00 | 100.06 | 100.04 | 0.00 | 100.06 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-11.36.30.467759 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | G3NA1 | 435943477 | 20250723 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.602 |  |  | 29863 | 29863 | N |  |  | 99.95 | 99.96 | 99.97 | 99.95 | 99.96 | 99.97 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-14.01.35.948517 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA1 | 435943482 | 20250401 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 4.000 |  |  | 8895 | 8895 | N |  |  | 100.10 | 100.04 | 99.99 | 100.10 | 100.04 | 99.99 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-01-15.41.40.425036 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-01
03 | 04 | G3NA1 | 435943483 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 3 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 6253 | 6253 | N |  |  | 100.17 | 0.00 | 100.25 | 100.17 | 0.00 | 100.25 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-11.39.31.682476 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 435943508 | 20250822 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 5.400 |  |  | 6392 | 6392 | N |  |  | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-22-10.16.37.125857 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-22
03 | 04 | G3NA1 | 435943512 | 20250828 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 4.156 |  |  | 6214 | 6214 | N |  |  | 100.02 | 100.00 | 100.04 | 100.02 | 100.00 | 100.04 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-28-12.47.36.724663 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-28
03 | 04 | G3NA1 | 435943532 | 20250729 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 2.400 |  |  | 6780 | 6780 | N |  |  | 99.94 | 99.64 | 99.94 | 99.94 | 99.64 | 99.94 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-29-12.06.35.112352 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-29
03 | 04 | G3NA1 | 435943535 | 20250826 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 4.000 |  |  | 23265 | 23265 | N |  |  | 99.98 | 99.98 | 100.00 | 99.98 | 99.98 | 100.00 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-26-12.26.35.463128 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-26
03 | 04 | G3NA1 | 435943535 | 20251224 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 23275 | 00000 | N |  |  | 100.09 | 99.94 | 100.22 | 100.09 | 99.94 | 100.22 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-24-12.37.42.731924 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-24
03 | 04 | G3NA1 | 435943544 | 20250716 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.600 |  |  | 30115 | 30115 | N |  |  | 100.09 | 100.12 | 100.12 | 100.09 | 100.12 | 100.12 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-16-15.39.33.239065 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-16
03 | 04 | G3NA1 | 435943545 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 38254 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.92 | 99.88 | 99.86 | 99.92 | 99.88 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.43.35.169044 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 435943557 | 20250616 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BURTONTR | 3.325 |  |  | 1020 | 1020 | N |  |  | 100.07 | 100.02 | 100.04 | 100.07 | 100.02 | 100.04 | 2523298 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-18.41.43.680676 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 04 | G3NA1 | 435943561 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 8022 | 8022 | N |  |  | 99.96 | 0.00 | 100.02 | 99.96 | 0.00 | 100.02 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-13.21.35.512354 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 435943556 | 20250731 | 1 | 08 | FD | 3 | N | JACKSOD6 | 2.689 |  |  | 4213 | 4213 | N |  |  | 99.94 | 0.00 | 99.97 | 99.94 | 0.00 | 99.97 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-31-08.17.32.956306 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-31
03 | 04 | G3NA1 | 435943558 | 20250826 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.988 |  |  | 16980 | 16980 | N |  |  | 100.16 | 0.00 | 100.12 | 100.16 | 0.00 | 100.12 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-26-09.20.34.643169 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-26
03 | 04 | G3NA1 | 435943568 | 20250611 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.156 |  |  | 518 | 518 | N |  |  | 99.99 | 0.00 | 99.94 | 99.99 | 0.00 | 99.94 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-09.21.32.541306 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA1 | 435943580 | 20250626 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 2.400 |  |  | 4216 | 4216 | N |  |  | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-10.42.36.646765 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 435943583 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 00.92 | 00.000 | 77676 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.94 | 99.92 | 99.87 | 99.94 | 99.92 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-13.22.26.057940 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA1 | 435943584 | 20250701 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 3.600 |  |  | 21053 | 21053 | N |  |  | 99.99 | 99.97 | 100.02 | 99.99 | 99.97 | 100.02 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-12.30.35.791453 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | G3NA1 | 435943582 | 20250721 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 0.000 |  |  | 9914 | 9914 | N |  |  | 99.97 | 99.98 | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 99.97 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-12.58.40.726311 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | G3NA1 | 435943595 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 6.928 |  |  | 14526 | 14526 | N |  |  | 100.06 | 100.05 | 100.06 | 100.06 | 100.05 | 100.06 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-09.00.37.016043 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | G3NA1 | 435943604 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 3 | N | S137841 | 0.000 | 000.39 | 000.000 | 07997 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.92 | 99.91 | 99.86 | 99.92 | 99.91 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.43.35.294924 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 435943605 | 20250812 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 7.205 |  |  | 12060 | 12060 | N |  |  | 99.94 | 99.90 | 99.97 | 99.94 | 99.90 | 99.97 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-12-13.37.34.920808 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-08-12
03 | 04 | G3NA1 | 435943610 | 20250717 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 3.600 |  |  | 33561 | 33561 | N |  |  | 99.99 | 99.98 | 100.00 | 99.99 | 99.98 | 100.00 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-17-10.02.31.494927 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-17
03 | 04 | G3NA1 | 435943617 | 20250723 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.800 |  |  | 6498 | 6498 | N |  |  | 99.90 | 0.00 | 99.96 | 99.90 | 0.00 | 99.96 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-08.14.35.549128 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA1 | 435943628 | 20250701 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 7.200 |  |  | 14278 | 14278 | N |  |  | 100.01 | 100.02 | 100.05 | 100.01 | 100.02 | 100.05 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-11.22.37.115108 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | G3NA1 | 435943631 | 20250514 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.600 |  |  | 77466 | 77466 | N |  |  | 99.90 | 100.01 | 99.90 | 99.90 | 100.01 | 99.90 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.02.34.469422 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-05-14
03 | 04 | G3NA1 | 435943638 | 20250721 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 4.156 |  |  | 3741 | 3741 | N |  |  | 99.97 | 99.98 | 99.98 | 99.97 | 99.98 | 99.98 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-14.02.37.072055 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | G3NA1 | 435943643 | 20250603 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.600 |  |  | 35706 | 35706 | N |  |  | 100.01 | 100.05 | 100.05 | 100.01 | 100.05 | 100.05 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-17.06.35.005744 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-03
03 | 04 | G3NA1 | 435943645 | 20250617 | 1 | 08 | FD | 3 | N | CHAPMAR1 | 1.800 |  |  | 26422 | 26422 | N |  |  | 99.96 | 99.98 | 100.00 | 99.96 | 99.98 | 100.00 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.57.35.926581 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-17
03 | 04 | G3NA1 | 435943648 | 20250522 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 2.400 |  |  | 2789 | 2789 | N |  |  | 100.10 | 100.38 | 99.98 | 100.10 | 100.38 | 99.98 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-22-14.24.38.607009 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-22
03 | 04 | G3NA1 | 435943674 | 20250702 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 7.205 |  |  | 4548 | 4548 | N |  |  | 99.98 | 100.01 | 99.99 | 99.98 | 100.01 | 99.99 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-12.08.39.428922 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | G3NA1 | 435943680 | 20250610 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.602 |  |  | 5011 | 5011 | N |  |  | 99.99 | 99.94 | 100.02 | 99.99 | 99.94 | 100.02 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-08.34.30.924053 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-10
03 | 04 | G3NA1 | 435943684 | 20250702 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 3.600 |  |  | 16237 | 16237 | N |  |  | 99.89 | 99.81 | 99.91 | 99.89 | 99.81 | 99.91 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-16.06.37.773133 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | G3NA1 | 435943688 | 20250716 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.600 |  |  | 44633 | 44633 | N |  |  | 99.88 | 99.86 | 99.91 | 99.88 | 99.86 | 99.91 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-16-14.03.34.716893 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-16
03 | 04 | G3NA1 | 435943689 | 20250210 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 3.602 |  |  | 22025 | 22025 | N |  |  | 99.92 | 99.88 | 99.96 | 99.92 | 99.88 | 99.96 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-14.08.30.960278 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | G3NA1 | 435943691 | 20250403 | 1 | 08 | FD | 1 | N | COMBSAD | 1.800 |  |  | 89 | 89 | N |  |  | 100.10 | 100.00 | 100.12 | 100.10 | 100.00 | 100.12 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-15.21.31.643800 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 04 | G3NA1 | 435943697 | 20250429 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 1011 | 1011 | N |  |  | 100.06 | 0.00 | 100.10 | 100.06 | 0.00 | 100.10 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.35.236305 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 04 | G3NA1 | 435943710 | 20250328 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 1365 | 1365 | N |  |  | 99.98 | 0.00 | 99.99 | 99.98 | 0.00 | 99.99 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-28-10.23.36.084769 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-28
03 | 04 | G3NA1 | 435943730 | 20250626 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 7.205 |  |  | 27848 | 27848 | N |  |  | 100.06 | 100.05 | 100.07 | 100.06 | 100.05 | 100.07 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-17.59.35.349969 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 435943785 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | ENTIRE METER IS BROKEN | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-11.59.48.690472 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 04 | G3NA1 | 435943822 | 20251224 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 12531 | 00000 | N |  |  | 100.13 | 99.99 | 100.36 | 100.13 | 99.99 | 100.36 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-24-12.37.42.838775 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-24
03 | 04 | G3NA1 | 435943834 | 20250627 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 04601 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.87 | 99.88 | 99.87 | 99.87 | 99.88 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-09.53.47.829063 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA1 | 435943841 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 96818 | 96818 | N |  |  | 99.99 | 0.00 | 100.02 | 99.99 | 0.00 | 100.02 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-10.14.35.171757 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-10
03 | 04 | G3NA1 | 435943849 | 20250212 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.600 |  |  | 38003 | 38003 | N |  |  | 99.86 | 99.76 | 99.90 | 99.86 | 99.76 | 99.90 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.40.31.115741 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | G3NA1 | 435943855 | 20250528 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 2.400 |  |  | 3995 | 3995 | N |  |  | 100.02 | 100.32 | 99.88 | 100.02 | 100.32 | 99.88 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-28-13.05.31.242091 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-28
03 | 04 | G3NA1 | 435943872 | 20250219 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | DEFECTIVE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-14.34.21.191809 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | G3NA1 | 435943880 | 20250611 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.600 |  |  | 21260 | 21260 | N |  |  | 100.04 | 100.04 | 100.06 | 100.04 | 100.04 | 100.06 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-12.39.40.906207 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA1 | 435943882 | 20250606 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 2.400 |  |  | 4391 | 4391 | N |  |  | 99.98 | 100.38 | 99.99 | 99.98 | 100.38 | 99.99 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-09.32.33.347201 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | G3NA1 | 435943884 | 20250818 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 0.000 |  |  | 23539 | 23539 | N |  |  | 99.97 | 100.00 | 99.99 | 99.97 | 100.00 | 99.99 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-15.55.32.322691 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | G3NA1 | 435943889 | 20250709 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.600 |  |  | 10191 | 10191 | N |  |  | 99.91 | 99.84 | 99.93 | 99.91 | 99.84 | 99.93 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-09-12.28.35.938638 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-09
03 | 04 | G3NA1 | 435943936 | 20250303 | 1 | 08 | FD | 1 | N | COMBSAD | 3.600 |  |  | 4260 | 4260 | N |  |  | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-15.51.34.906470 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 04 | G3NA1 | 435943941 | 20250815 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 9428 | 9428 | N |  |  | 99.94 | 0.00 | 99.95 | 99.94 | 0.00 | 99.95 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-09.51.35.973140 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | G3NA1 | 435943947 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 7.205 |  |  | 436 | 436 | N |  |  | 100.04 | 100.48 | 100.00 | 100.04 | 100.48 | 100.00 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-15.15.33.306527 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | G3NA1 | 435943946 | 20250806 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 6.928 |  |  | 13012 | 13012 | N |  |  | 99.99 | 100.05 | 100.02 | 99.99 | 100.05 | 100.02 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-06-15.40.32.468534 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-08-06
03 | 04 | G3NA1 | 435943942 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 5 | N | S293347 | 0.000 |  |  | 9247 | 9247 | N |  |  | 99.95 | 100.36 | 99.88 | 99.95 | 100.36 | 99.88 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-12.55.00.450433 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 04 | G3NA1 | 435943949 | 20250613 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 8112 | 8112 | N |  |  | 100.16 | 0.00 | 100.29 | 100.16 | 0.00 | 100.29 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-07.23.32.448139 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | G3NA1 | 435943949 | 20250711 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 8235 | 8235 | N |  |  | 100.16 | 0.00 | 100.29 | 100.16 | 0.00 | 100.29 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-11-07.10.32.487212 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-11
03 | 04 | G3NA1 | 435943953 | 20250401 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 5190 | 5190 | N |  |  | 99.96 | 100.26 | 99.95 | 99.96 | 100.26 | 99.95 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-01-13.06.34.770525 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-01
03 | 04 | G3NA1 | 435943956 | 20250613 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 2.400 |  |  | 14495 | 14495 | N |  |  | 100.07 | 100.12 | 100.09 | 100.07 | 100.12 | 100.09 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-15.26.38.148349 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | G3NA1 | 435943960 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.602 |  |  | 2963 | 2963 | N |  |  | 100.00 | 100.02 | 100.11 | 100.00 | 100.02 | 100.11 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.32.33.076771 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | G3NA1 | 435943957 | 20250804 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 230 | 230 | N |  |  | 100.11 | 0.00 | 100.15 | 100.11 | 0.00 | 100.15 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-04-11.14.40.540899 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-04
03 | 04 | G3NA1 | 435943967 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 2.400 |  |  | 3710 | 3710 | N |  |  | 99.93 | 0.00 | 99.91 | 99.93 | 0.00 | 99.91 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-09.41.38.622230 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | G3NA1 | 435943975 | 20250514 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 2.400 |  |  | 10928 | 10928 | N |  |  | 100.07 | 100.07 | 100.10 | 100.07 | 100.07 | 100.10 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-12.43.36.247732 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-05-14
03 | 04 | G3NA1 | 435943980 | 20250617 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 2.400 |  |  | 5909 | 5909 | N |  |  | 99.90 | 99.92 | 99.91 | 99.90 | 99.92 | 99.91 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-11.05.33.406019 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | G3NA1 | 435943984 | 20250821 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.87 | 99.82 | 99.87 | 99.87 | 99.82 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | DIRT IN SIDE METER ERROR202 | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-13.09.51.138540 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3NA1 | 435943998 | 20250325 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 7.200 |  |  | 28735 | 28735 | N |  |  | 99.94 | 99.95 | 99.94 | 99.94 | 99.95 | 99.94 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-25-10.54.37.733787 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-03-25
03 | 04 | G3NA1 | 435944004 | 20250606 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 7.205 |  |  | 20183 | 20183 | N |  |  | 100.01 | 100.01 | 100.02 | 100.01 | 100.01 | 100.02 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-15.03.46.066051 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | G3NA1 | 435944014 | 20250613 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 2.400 |  |  | 45892 | 45892 | N |  |  | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-09.54.32.768160 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | G3NA1 | 435944020 | 20250703 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.600 |  |  | 40846 | 40846 | N |  |  | 100.13 | 100.13 | 100.13 | 100.13 | 100.13 | 100.13 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.19.38.257012 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-03
03 | 04 | G3NA1 | 435944021 | 20250829 | 1 | 08 | FD | 3 | N | PREECEB | 0.000 |  |  | 12332 | 12332 | N |  |  | 100.06 | 100.05 | 100.08 | 100.06 | 100.05 | 100.08 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-29-12.09.33.546539 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-29
03 | 04 | G3NA1 | 435944045 | 20250624 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 5.403 |  |  | 34949 | 34949 | N |  |  | 100.03 | 100.05 | 100.04 | 100.03 | 100.05 | 100.04 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-10.39.33.683547 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA1 | 435944064 | 20250715 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.156 |  |  | 79604 | 79604 | N |  |  | 100.04 | 100.04 | 100.05 | 100.04 | 100.04 | 100.05 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-15-09.23.34.495073 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-15
03 | 04 | G3NA1 | 435944065 | 20250616 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 5.403 |  |  | 10173 | 10173 | N |  |  | 99.96 | 0.00 | 99.98 | 99.96 | 0.00 | 99.98 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-10.59.35.975441 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 04 | G3NA1 | 435944066 | 20250711 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.156 |  |  | 17302 | 17302 | N |  |  | 99.98 | 100.02 | 100.01 | 99.98 | 100.02 | 100.01 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-11-08.54.34.026369 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-11
03 | 04 | G3NA1 | 435944073 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.75 | 000.000 | 57329 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.87 | 99.85 | 99.87 | 99.87 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-15.14.11.399758 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 435944074 | 20250721 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.602 |  |  | 22097 | 22097 | N |  |  | 100.01 | 100.01 | 100.02 | 100.01 | 100.01 | 100.02 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-14.31.35.725794 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | G3NA1 | 435944071 | 20250721 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.602 |  |  | 7087 | 7087 | N |  |  | 100.08 | 99.98 | 100.02 | 100.08 | 99.98 | 100.02 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-15.01.40.001689 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | G3NA1 | 435944092 | 20250210 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 7.205 |  |  | 4172 | 4172 | N |  |  | 99.87 | 99.90 | 99.84 | 99.87 | 99.90 | 99.84 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-15.16.32.412492 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | G3NA1 | 435944095 | 20250701 | 1 | 08 | FD | 3 | N | JACKSOD6 | 5.196 |  |  | 1883 | 1883 | N |  |  | 100.03 | 0.00 | 100.05 | 100.03 | 0.00 | 100.05 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-09.23.38.002353 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | G3NA1 | 435944107 | 20250711 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 7.205 |  |  | 57101 | 57101 | N |  |  | 100.00 | 100.01 | 100.01 | 100.00 | 100.01 | 100.01 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-11-09.54.31.545613 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-11
03 | 04 | G3NA1 | 435944112 | 20250623 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 4.800 |  |  | 32139 | 32139 | N |  |  | 100.05 | 100.08 | 100.01 | 100.05 | 100.08 | 100.01 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-15.02.33.636258 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA1 | 435944114 | 20250627 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 2.400 |  |  | 4263 | 4263 | N |  |  | 100.01 | 100.01 | 99.95 | 100.01 | 100.01 | 99.95 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-09.30.34.989596 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA1 | 435944116 | 20250715 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 26804 | 26804 | N |  |  | 100.01 | 0.00 | 100.03 | 100.01 | 0.00 | 100.03 | 1969646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-15-09.30.32.408745 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-15
03 | 04 | G3NA1 | 435944119 | 20250624 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 5.403 |  |  | 38496 | 38496 | N |  |  | 99.93 | 99.96 | 100.01 | 99.93 | 99.96 | 100.01 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-15.20.36.421164 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA1 | 435944118 | 20250827 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 2.400 |  |  | 980 | 980 | N |  |  | 99.92 | 0.00 | 99.90 | 99.92 | 0.00 | 99.90 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-27-13.24.37.249389 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-27
03 | 04 | G3NA1 | 435944121 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 0.000 |  |  | 17586 | 17586 | N |  |  | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-13.08.40.287676 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-10
03 | 04 | G3NA1 | 435944122 | 20250623 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 3.602 |  |  | 11757 | 11757 | N |  |  | 100.09 | 100.09 | 100.02 | 100.09 | 100.09 | 100.02 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-21.55.33.323380 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA1 | 435944125 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 0.000 |  |  | 9126 | 9126 | N |  |  | 99.93 | 99.93 | 99.91 | 99.93 | 99.93 | 99.91 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-09.44.31.378835 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-10
03 | 04 | G3NA1 | 435944126 | 20250903 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 0.000 |  |  | 12009 | 12009 | N |  |  | 99.93 | 99.98 | 99.94 | 99.93 | 99.98 | 99.94 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-03-12.23.34.187579 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-03
03 | 04 | G3NA1 | 435944130 | 20250707 | 1 | 08 | FD | 3 | N | KILBURB | 4.800 |  |  | 40 | 40 | N |  |  | 99.96 | 99.97 | 99.96 | 99.96 | 99.97 | 99.96 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-13.40.36.754924 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 04 | G3NA1 | 435944132 | 20250616 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.800 |  |  | 8602 | 8602 | N |  |  | 99.95 | 0.00 | 99.92 | 99.95 | 0.00 | 99.92 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-12.18.30.610206 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 04 | G3NA1 | 435944135 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 8.313 |  |  | 12612 | 12612 | N |  |  | 100.00 | 100.02 | 100.00 | 100.00 | 100.02 | 100.00 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-12.28.33.278777 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | G3NA1 | 435944136 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 4.800 |  |  | 43393 | 43393 | N |  |  | 100.02 | 100.04 | 99.97 | 100.02 | 100.04 | 99.97 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-13.36.30.749967 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-10
03 | 04 | G3NA1 | 435944137 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 1.200 |  |  | 6770 | 6770 | N |  |  | 100.01 | 100.05 | 100.04 | 100.01 | 100.05 | 100.04 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-15.00.35.458506 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-10
03 | 04 | G3NA1 | 435944138 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 3.600 |  |  | 20443 | 20443 | N |  |  | 99.98 | 100.00 | 100.00 | 99.98 | 100.00 | 100.00 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-15.10.34.734576 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 435944139 | 20250818 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 0.000 |  |  | 5851 | 5851 | N |  |  | 100.01 | 100.02 | 99.94 | 100.01 | 100.02 | 99.94 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-15.16.31.940275 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | G3NA1 | 435944141 | 20250617 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 0.000 |  |  | 18157 | 18157 | N |  |  | 99.97 | 99.92 | 99.98 | 99.97 | 99.92 | 99.98 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.00.35.394468 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | G3NA1 | 435944142 | 20250903 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 0.000 |  |  | 30725 | 30725 | N |  |  | 100.02 | 100.05 | 100.06 | 100.02 | 100.05 | 100.06 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-03-13.15.33.730794 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-03
03 | 04 | G3NA1 | 435944148 | 20250715 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 2.400 |  |  | 21597 | 21597 | N |  |  | 100.00 | 99.97 | 100.01 | 100.00 | 99.97 | 100.01 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-15-12.19.35.027446 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-15
03 | 04 | G3NA1 | 435944149 | 20250404 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.988 |  |  | 4659 | 4659 | N |  |  | 99.92 | 99.84 | 99.93 | 99.92 | 99.84 | 99.93 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-04-14.54.34.297542 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-04
03 | 04 | G3NA1 | 435944150 | 20250415 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.800 |  |  | 8780 | 8780 | N |  |  | 99.98 | 100.31 | 99.96 | 99.98 | 100.31 | 99.96 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-14.17.55.096532 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 04 | G3NA1 | 435944153 | 20250619 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 2.400 |  |  | 586 | 586 | N |  |  | 99.95 | 99.88 | 99.97 | 99.95 | 99.88 | 99.97 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.46.31.211038 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | G3NA1 | 435944154 | 20250626 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 13840 | 13840 | N |  |  | 99.94 | 0.00 | 99.96 | 99.94 | 0.00 | 99.96 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-07.42.32.097085 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 435944151 | 20250801 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 4771 | 4771 | N |  |  | 100.05 | 0.00 | 100.09 | 100.05 | 0.00 | 100.09 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-01-14.01.34.974425 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-01
03 | 04 | G3NA1 | 435944155 | 20250325 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.602 |  |  | 5174 | 5174 | N |  |  | 99.92 | 99.89 | 99.92 | 99.92 | 99.89 | 99.92 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-25-12.10.35.047967 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-03-25
03 | 04 | G3NA1 | 435944161 | 20250701 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 7.205 |  |  | 78694 | 78694 | N |  |  | 100.07 | 100.03 | 100.08 | 100.07 | 100.03 | 100.08 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.16.33.374873 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | G3NA1 | 435944165 | 20250711 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 7.200 |  |  | 70357 | 70357 | N |  |  | 100.02 | 100.02 | 100.09 | 100.02 | 100.02 | 100.09 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-11-11.05.35.712915 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-11
03 | 04 | G3NA1 | 435944172 | 20250723 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 16.627 |  |  | 39460 | 39460 | N |  |  | 100.01 | 0.00 | 100.04 | 100.01 | 0.00 | 100.04 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-12.42.37.461582 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA1 | 435944179 | 20250611 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 8.313 |  |  | 6755 | 6755 | N |  |  | 99.94 | 0.00 | 99.96 | 99.94 | 0.00 | 99.96 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.06.31.399654 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA1 | 435944179 | 20250620 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BURTONTR | 8.313 |  |  | 6773 | 6773 | N |  |  | 99.94 | 99.86 | 99.97 | 99.94 | 99.86 | 99.97 | 2523298 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-08.49.34.468733 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA1 | 435944183 | 20250715 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.800 |  |  | 16724 | 16724 | N |  |  | 100.05 | 0.00 | 100.12 | 100.05 | 0.00 | 100.12 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-15-08.50.33.146768 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-15
03 | 04 | G3NA1 | 435944191 | 20250624 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 4.000 |  |  | 9175 | 9175 | N |  |  | 99.94 | 100.01 | 99.94 | 99.94 | 100.01 | 99.94 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-08.21.33.252454 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA1 | 435944195 | 20250708 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.988 |  |  | 3973 | 3973 | N |  |  | 100.15 | 0.00 | 100.06 | 100.15 | 0.00 | 100.06 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-12.45.36.943332 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 04 | G3NA1 | 435944200 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 2.400 |  |  | 5216 | 5216 | N |  |  | 99.94 | 99.97 | 99.96 | 99.94 | 99.97 | 99.96 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-11.10.37.526301 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 435944212 | 20250624 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.602 |  |  | 254711 | 254711 | N |  |  | 100.02 | 99.93 | 100.03 | 100.02 | 99.93 | 100.03 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-08.52.32.869120 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA1 | 435944215 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 18403 | 18403 | N |  |  | 100.02 | 0.00 | 100.02 | 100.02 | 0.00 | 100.02 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-07.32.33.473406 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 435944216 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 21995 | 21995 | N |  |  | 99.98 | 0.00 | 100.00 | 99.98 | 0.00 | 100.00 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-07.40.32.102204 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 435944214 | 20250728 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 6.928 |  |  | 95 | 95 | N |  |  | 100.06 | 0.00 | 100.10 | 100.06 | 0.00 | 100.10 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-28-11.21.32.569468 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-28
03 | 04 | G3NA1 | 435944224 | 20250603 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.600 |  |  | 77127 | 77127 | N |  |  | 99.99 | 99.96 | 100.04 | 99.99 | 99.96 | 100.04 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-11.29.34.816159 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 04 | G3NA1 | 435944227 | 20250805 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 6.651 |  |  | 27540 | 27540 | N |  |  | 100.24 | 0.00 | 100.14 | 100.24 | 0.00 | 100.14 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-05-09.31.31.927705 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-05
03 | 04 | G3NA1 | 435944225 | 20250828 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.602 |  |  | 2066 | 2066 | N |  |  | 99.95 | 99.97 | 99.94 | 99.95 | 99.97 | 99.94 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-28-10.06.33.070095 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-08-28
03 | 04 | G3NA1 | 435944232 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00029 | 00000 | N |  |  | 100.10 | 99.87 | 99.98 | 100.10 | 99.87 | 99.98 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-13.22.26.087314 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA1 | 435944234 | 20250213 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 4.156 |  |  | 22609 | 22609 | N |  |  | 99.91 | 99.81 | 99.93 | 99.91 | 99.81 | 99.93 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-10.57.35.239195 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 04 | G3NA1 | 435944235 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 39886 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.92 | 99.95 | 99.87 | 99.92 | 99.95 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-14.33.21.209357 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3NA1 | 435944247 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.43.35.402312 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 435944258 | 20250630 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 7.205 |  |  | 6683 | 6683 | N |  |  | 100.00 | 99.98 | 100.03 | 100.00 | 99.98 | 100.03 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.33.35.413676 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 04 | G3NA1 | 435944270 | 20250324 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.156 |  |  | 6427 | 6427 | N |  |  | 99.89 | 0.00 | 99.92 | 99.89 | 0.00 | 99.92 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-24-10.11.35.570562 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-24
03 | 04 | G3NA1 | 435944271 | 20250708 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 6.928 |  |  | 13485 | 13485 | N |  |  | 100.00 | 100.01 | 99.98 | 100.00 | 100.01 | 99.98 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-11.11.34.193113 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 04 | G3NA1 | 435944268 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 8.313 |  |  | 5803 | 5803 | N |  |  | 100.00 | 100.00 | 100.01 | 100.00 | 100.00 | 100.01 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.35.40.421632 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | G3NA1 | 435944274 | 20250624 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.600 |  |  | 60175 | 60175 | N |  |  | 99.98 | 99.94 | 99.99 | 99.98 | 99.94 | 99.99 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-07.48.33.219113 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA1 | 435944277 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.600 |  |  | 3501 | 3501 | N |  |  | 99.95 | 99.94 | 99.97 | 99.95 | 99.94 | 99.97 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-11.45.33.426804 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-10
03 | 04 | G3NA1 | 435944279 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.000 |  |  | 680 | 680 | N |  |  | 100.08 | 0.00 | 100.10 | 100.08 | 0.00 | 100.10 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-13.12.36.210223 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-10
03 | 04 | G3NA1 | 435944275 | 20250902 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BURTONTR | 4.156 |  |  | 36507 | 36507 | N |  |  | 99.99 | 99.99 | 100.03 | 99.99 | 99.99 | 100.03 | 1194967 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-02-13.58.30.686938 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-02
03 | 04 | G3NA1 | 435944281 | 20250702 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 8.000 |  |  | 32563 | 32563 | N |  |  | 99.94 | 99.92 | 99.95 | 99.94 | 99.92 | 99.95 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-09.53.35.455809 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | G3NA1 | 435944282 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 2165 | 2165 | N |  |  | 100.00 | 0.00 | 100.06 | 100.00 | 0.00 | 100.06 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-12.50.35.751923 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-10
03 | 04 | G3NA1 | 435944285 | 20250619 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.156 |  |  | 10593 | 10593 | N |  |  | 99.96 | 99.95 | 99.97 | 99.96 | 99.95 | 99.97 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-08.18.33.215003 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | G3NA1 | 435944284 | 20250807 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 7.200 |  |  | 10026 | 10026 | N |  |  | 99.97 | 0.00 | 100.00 | 99.97 | 0.00 | 100.00 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-07-10.36.33.870083 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-07
03 | 04 | G3NA1 | 435944294 | 20250325 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 6.928 |  |  | 164 | 164 | N |  |  | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-25-08.38.34.683190 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-25
03 | 04 | G3NA1 | 435944298 | 20250619 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 38398 | 38398 | N |  |  | 99.94 | 0.00 | 99.97 | 99.94 | 0.00 | 99.97 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-11.49.35.911433 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | G3NA1 | 435944297 | 20250806 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 0.000 |  |  | 9804 | 9804 | N |  |  | 100.05 | 100.05 | 100.06 | 100.05 | 100.05 | 100.06 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-06-16.40.33.695582 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-06
03 | 04 | G3NA1 | 435944301 | 20250327 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.600 |  |  | 5208 | 5208 | N |  |  | 99.89 | 99.88 | 99.93 | 99.89 | 99.88 | 99.93 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-27-10.19.36.894977 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-27
03 | 04 | G3NA1 | 435944302 | 20250613 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 7.205 |  |  | 56394 | 56394 | N |  |  | 100.03 | 0.00 | 100.05 | 100.03 | 0.00 | 100.05 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-10.53.34.096618 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | G3NA1 | 435944303 | 20250327 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 7.205 |  |  | 5093 | 5093 | N |  |  | 99.89 | 0.00 | 99.90 | 99.89 | 0.00 | 99.90 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-27-09.58.36.296983 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-27
03 | 04 | G3NA1 | 435944314 | 20250624 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 71998 | 71998 | N |  |  | 100.31 | 0.00 | 100.37 | 100.31 | 0.00 | 100.37 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-13.09.34.197366 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA1 | 435944317 | 20250701 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 2.400 |  |  | 1685 | 1685 | N |  |  | 99.94 | 99.95 | 99.98 | 99.94 | 99.95 | 99.98 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.30.34.350697 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-01
03 | 04 | G3NA1 | 435944328 | 20250611 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.100 |  |  | 1409 | 1409 | N |  |  | 99.95 | 0.00 | 99.97 | 99.95 | 0.00 | 99.97 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-12.43.38.784366 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA1 | 435944333 | 20250701 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 6.928 |  |  | 89 | 89 | N |  |  | 100.00 | 100.00 | 100.01 | 100.00 | 100.00 | 100.01 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.00.32.964773 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | G3NA1 | 435944338 | 20250806 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 0.000 |  |  | 2635 | 2635 | N |  |  | 100.36 | 0.00 | 100.25 | 100.36 | 0.00 | 100.25 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-06-09.37.31.449397 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-06
03 | 04 | G3NA1 | 435944409 | 20250717 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.117 |  |  | 5309 | 5309 | N |  |  | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-17-09.46.33.430307 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-17
03 | 04 | G3NA1 | 435944411 | 20250606 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 3.600 |  |  | 9069 | 9069 | N |  |  | 100.04 | 100.01 | 100.06 | 100.04 | 100.01 | 100.06 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-14.54.41.015777 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | G3NA1 | 435944412 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04254 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 100.02 | 99.97 | 99.86 | 100.02 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-14.33.21.238757 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3NA1 | 435944424 | 20250716 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 7.205 |  |  | 52000 | 52000 | N |  |  | 100.01 | 100.02 | 100.04 | 100.01 | 100.02 | 100.04 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-16-12.36.33.742023 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-16
03 | 04 | G3NA1 | 435944427 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 3.600 |  |  | 59416 | 59416 | N |  |  | 99.99 | 100.04 | 100.03 | 99.99 | 100.04 | 100.03 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-17.51.34.936149 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 435944436 | 20250613 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.800 |  |  | 16145 | 16145 | N |  |  | 99.94 | 0.00 | 99.99 | 99.94 | 0.00 | 99.99 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-09.45.38.811470 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | G3NA1 | 435944441 | 20250723 | 1 | 04 | SH | 3 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 000000 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.91 | 99.90 | 99.87 | 99.91 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-13.55.14.379986 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA1 | 435944444 | 20250611 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 2.078 |  |  | 2579 | 2579 | N |  |  | 100.23 | 0.00 | 100.32 | 100.23 | 0.00 | 100.32 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-13.50.35.404157 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA1 | 435944448 | 20250725 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 4.156 |  |  | 10118 | 10118 | N |  |  | 100.08 | 100.07 | 100.01 | 100.08 | 100.07 | 100.01 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-25-10.30.34.828364 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-25
03 | 04 | G3NA1 | 435944447 | 20250827 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BURTONTR | 2.400 |  |  | 3110 | 3110 | N |  |  | 99.98 | 100.02 | 99.98 | 99.98 | 100.02 | 99.98 | 2533298 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-27-11.05.38.615608 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-27
03 | 04 | G3NA1 | 435944459 | 20250724 | 1 | 08 | FD | 3 | N | JACKSOD6 | 1.800 |  |  | 4017 | 4017 | N |  |  | 100.06 | 0.00 | 100.16 | 100.06 | 0.00 | 100.16 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-24-09.12.31.178766 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-24
03 | 04 | G3NA1 | 435944459 | 20251224 | 1 | 04 | SH | 3 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 4017 | 00000 | N |  |  | 100.13 | 99.95 | 100.24 | 100.13 | 99.95 | 100.24 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-24-13.14.16.215269 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-24
03 | 04 | G3NA1 | 435944464 | 20250702 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.600 |  |  | 20798 | 20798 | N |  |  | 99.95 | 99.94 | 100.09 | 99.95 | 99.94 | 100.09 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-12.48.38.122475 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | G3NA1 | 435944464 | 20250703 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 20803 | 20803 | N |  |  | 100.16 | 0.00 | 100.05 | 100.16 | 0.00 | 100.05 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-10.04.37.792212 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | G3NA1 | 435944475 | 20250715 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.600 |  |  | 2200 | 2200 | N |  |  | 99.97 | 99.89 | 100.04 | 99.97 | 99.89 | 100.04 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-15-13.27.35.790393 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-15
03 | 04 | G3NA1 | 435944479 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.602 |  |  | 14818 | 14818 | N |  |  | 100.00 | 99.99 | 100.12 | 100.00 | 99.99 | 100.12 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-07.07.34.870461 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 435944481 | 20250624 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.600 |  |  | 60936 | 60936 | N |  |  | 99.97 | 99.95 | 100.03 | 99.97 | 99.95 | 100.03 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-06.59.31.772256 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA1 | 435944478 | 20250903 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BURTONTR | 2.078 |  |  | 3008 | 3008 | N |  |  | 99.96 | 99.97 | 99.96 | 99.96 | 99.97 | 99.96 | 1197967 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-03-13.29.31.418762 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-03
03 | 04 | G3NA1 | 435944484 | 20250627 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 53555 | 53555 | N |  |  | 100.26 | 0.00 | 100.22 | 100.26 | 0.00 | 100.22 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-07.22.31.887065 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA1 | 435944487 | 20250714 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 2.078 |  |  | 1848 | 1848 | N |  |  | 100.03 | 0.00 | 100.00 | 100.03 | 0.00 | 100.00 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-14-10.12.34.847074 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-14
03 | 04 | G3NA1 | 435944494 | 20250721 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 4215 | 4215 | N |  |  | 100.22 | 0.00 | 100.34 | 100.22 | 0.00 | 100.34 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-11.30.31.156076 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | G3NA1 | 435944499 | 20250428 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 0.000 |  |  | 11768 | 11768 | N |  |  | 100.00 | 99.94 | 100.05 | 100.00 | 99.94 | 100.05 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.46.34.681052 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 04 | G3NA1 | 435944502 | 20250602 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.600 |  |  | 21872 | 21872 | N |  |  | 100.02 | 99.94 | 100.07 | 100.02 | 99.94 | 100.07 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-14.54.37.345268 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | G3NA1 | 435944503 | 20250715 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.988 |  |  | 22857 | 22857 | N |  |  | 100.18 | 0.00 | 100.28 | 100.18 | 0.00 | 100.28 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-15-12.30.32.471356 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-15
03 | 04 | G3NA1 | 435944505 | 20250715 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.600 |  |  | 27174 | 27174 | N |  |  | 99.99 | 99.96 | 100.01 | 99.99 | 99.96 | 100.01 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-15-11.21.33.670485 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-15
03 | 04 | G3NA1 | 435944506 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.600 |  |  | 19414 | 19414 | N |  |  | 99.96 | 99.97 | 100.10 | 99.96 | 99.97 | 100.10 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-11.30.31.793690 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | G3NA1 | 435944507 | 20250731 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 4.988 |  |  | 1461 | 1461 | N |  |  | 99.87 | 99.84 | 99.93 | 99.87 | 99.84 | 99.93 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-31-12.02.38.869105 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-31
03 | 04 | G3NA1 | 435944511 | 20250605 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 3.600 |  |  | 2137 | 2137 | N |  |  | 99.98 | 99.96 | 99.98 | 99.98 | 99.96 | 99.98 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-13.18.38.031946 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | G3NA1 | 435944517 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 7.205 |  |  | 9494 | 9494 | N |  |  | 100.15 | 0.00 | 100.22 | 100.15 | 0.00 | 100.22 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.26.36.202237 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | G3NA1 | 435944516 | 20250815 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 1.801 |  |  | 16327 | 16327 | N |  |  | 100.17 | 0.00 | 100.14 | 100.17 | 0.00 | 100.14 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-11.44.34.867034 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | G3NA1 | 435944518 | 20250818 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 9131 | 9131 | N |  |  | 100.13 | 0.00 | 100.09 | 100.13 | 0.00 | 100.09 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-11.09.40.566709 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | G3NA1 | 435944526 | 20250804 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 6062 | 6062 | N |  |  | 100.15 | 0.00 | 100.16 | 100.15 | 0.00 | 100.16 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-04-13.39.36.983080 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-04
03 | 04 | G3NA1 | 435944523 | 20250815 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 6424 | 6424 | N |  |  | 100.13 | 0.00 | 100.12 | 100.13 | 0.00 | 100.12 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-13.39.35.701510 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | G3NA1 | 435944524 | 20250815 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 16327 | 16327 | N |  |  | 100.17 | 0.00 | 100.14 | 100.17 | 0.00 | 100.14 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-14.15.40.589804 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 04 | G3NA1 | 435944530 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 3.602 |  |  | 42134 | 42134 | N |  |  | 99.97 | 99.94 | 100.05 | 99.97 | 99.94 | 100.05 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-11.32.36.882929 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-10
03 | 04 | G3NA1 | 435944528 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 7.205 |  |  | 30068 | 30068 | N |  |  | 99.99 | 100.01 | 100.02 | 99.99 | 100.01 | 100.02 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-10.28.31.369984 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-08-13
03 | 04 | G3NA1 | 435944525 | 20250821 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 7733 | 7733 | N |  |  | 100.15 | 0.00 | 100.10 | 100.15 | 0.00 | 100.10 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-12.23.32.226340 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3NA1 | 435944522 | 20250826 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BURTONTR | 3.600 |  |  | 8065 | 8065 | N |  |  | 100.05 | 99.99 | 100.11 | 100.05 | 99.99 | 100.11 | 1197967 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-26-11.09.35.345589 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-26
03 | 04 | G3NA1 | 435944534 | 20250624 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 3.600 |  |  | 14667 | 14667 | N |  |  | 100.08 | 100.01 | 100.09 | 100.08 | 100.01 | 100.09 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-11.59.33.797865 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA1 | 435944549 | 20250210 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 3.117 |  |  | 64135 | 64135 | N |  |  | 100.02 | 99.97 | 100.03 | 100.02 | 99.97 | 100.03 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-15.19.33.430356 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 04 | G3NA1 | 435944550 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 13857 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 100.03 | 99.92 | 99.87 | 100.03 | 99.92 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-13.22.26.134381 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA1 | 435944551 | 20250604 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 4.156 |  |  | 9766 | 9766 | N |  |  | 100.05 | 100.13 | 100.07 | 100.05 | 100.13 | 100.07 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-14.21.34.146010 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | G3NA1 | 435944564 | 20250210 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.600 |  |  | 49486 | 49486 | N |  |  | 99.90 | 99.89 | 99.93 | 99.90 | 99.89 | 99.93 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-13.54.30.770303 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-02-10
03 | 04 | G3NA1 | 435944572 | 20250626 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 3.600 |  |  | 9606 | 9606 | N |  |  | 100.02 | 100.04 | 100.04 | 100.02 | 100.04 | 100.04 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-15.48.33.925226 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 435944601 | 20250207 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 4.800 |  |  | 5193 | 5193 | N |  |  | 99.86 | 99.96 | 99.88 | 99.86 | 99.96 | 99.88 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-10.58.31.410859 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-02-07
03 | 04 | G3NA1 | 435944635 | 20250729 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 5.196 |  |  | 2634 | 2634 | N |  |  | 99.98 | 99.92 | 100.00 | 99.98 | 99.92 | 100.00 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-29-17.29.31.543298 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-29
03 | 04 | G3NA1 | 435944683 | 20250714 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 1.200 |  |  | 2330 | 2330 | N |  |  | 100.09 | 100.49 | 100.09 | 100.09 | 100.49 | 100.09 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-14-12.48.30.833381 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-14
03 | 04 | G3NA1 | 435944686 | 20250714 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.117 |  |  | 10081 | 10081 | N |  |  | 100.08 | 0.00 | 100.12 | 100.08 | 0.00 | 100.12 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-14-13.14.35.345838 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-14
03 | 04 | G3NA1 | 435944687 | 20250716 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.156 |  |  | 27953 | 27953 | N |  |  | 100.07 | 100.05 | 100.08 | 100.07 | 100.05 | 100.08 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-16-10.25.36.248824 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-16
03 | 04 | G3NA1 | 435944689 | 20250716 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.156 |  |  | 7302 | 7302 | N |  |  | 100.03 | 100.03 | 100.07 | 100.03 | 100.03 | 100.07 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-16-11.06.31.504771 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-16
03 | 04 | G3NA1 | 435944693 | 20250327 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.800 |  |  | 25436 | 25436 | N |  |  | 100.00 | 98.71 | 100.06 | 100.00 | 98.71 | 100.06 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-27-12.24.34.893858 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-27
03 | 04 | G3NA1 | 435944695 | 20250617 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 7.200 |  |  | 15731 | 15731 | N |  |  | 100.06 | 100.07 | 100.20 | 100.06 | 100.07 | 100.20 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-15.05.35.032570 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | G3NA1 | 435944691 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 3.600 |  |  | 20277 | 20277 | N |  |  | 100.01 | 100.04 | 100.01 | 100.01 | 100.04 | 100.01 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.02.33.284920 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 435944697 | 20250731 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 3638 | 3638 | N |  |  | 100.11 | 100.78 | 100.14 | 100.11 | 100.78 | 100.14 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-31-10.59.35.389701 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-31
03 | 04 | G3NA1 | 435944709 | 20250605 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 4.156 |  |  | 6573 | 6573 | N |  |  | 99.98 | 100.02 | 99.98 | 99.98 | 100.02 | 99.98 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-11.08.36.769487 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | G3NA1 | 435944703 | 20250805 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 2.400 |  |  | 10686 | 10686 | N |  |  | 99.93 | 0.00 | 99.91 | 99.93 | 0.00 | 99.91 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-05-07.58.33.203188 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-05
03 | 04 | G3NA1 | 435944706 | 20250828 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.325 |  |  | 6150 | 6150 | N |  |  | 100.15 | 0.00 | 100.13 | 100.15 | 0.00 | 100.13 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-28-08.20.36.281694 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-28
03 | 04 | G3NA1 | 435944713 | 20250616 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 12.470 |  |  | 41403 | 41403 | N |  |  | 99.97 | 0.00 | 99.98 | 99.97 | 0.00 | 99.98 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-11.38.34.494449 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 04 | G3NA1 | 435944711 | 20250806 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.602 |  |  | 9502 | 9502 | N |  |  | 100.09 | 0.00 | 100.04 | 100.09 | 0.00 | 100.04 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-06-13.16.34.955420 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-06
03 | 04 | G3NA1 | 435944714 | 20250806 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 7.205 |  |  | 36186 | 36186 | N |  |  | 100.10 | 0.00 | 100.09 | 100.10 | 0.00 | 100.09 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-06-13.47.32.871625 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-06
03 | 04 | G3NA1 | 435944722 | 20250613 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 34466 | 34466 | N |  |  | 100.11 | 0.00 | 100.23 | 100.11 | 0.00 | 100.23 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-09.00.35.313653 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | G3NA1 | 435944723 | 20250327 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.800 |  |  | 25940 | 25940 | N |  |  | 99.90 | 98.46 | 100.00 | 99.90 | 98.46 | 100.00 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-27-10.13.34.213905 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-27
03 | 04 | G3NA1 | 435944724 | 20250612 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.800 |  |  | 25795 | 25795 | N |  |  | 99.97 | 99.95 | 99.94 | 99.97 | 99.95 | 99.94 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-10.47.31.523701 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA1 | 435944725 | 20250327 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.800 |  |  | 26638 | 26638 | N |  |  | 99.81 | 98.33 | 99.84 | 99.81 | 98.33 | 99.84 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-27-10.20.33.992105 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-27
03 | 04 | G3NA1 | 435944726 | 20250327 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.800 |  |  | 24902 | 24902 | N |  |  | 99.85 | 98.04 | 99.94 | 99.85 | 98.04 | 99.94 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-27-10.07.34.135031 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-27
03 | 04 | G3NA1 | 435944727 | 20250701 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.156 |  |  | 6308 | 6308 | N |  |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-09.02.35.517481 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | G3NA1 | 435944730 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 11049 | 00000 | N |  |  | 100.10 | 100.03 | 99.89 | 100.10 | 100.03 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.14.23.616670 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3NA1 | 435944731 | 20250612 | 1 | 08 | FD | 3 | N | KILBURB | 7.200 |  |  | 363 | 363 | N |  |  | 100.04 | 100.04 | 100.06 | 100.04 | 100.04 | 100.06 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-11.01.31.809161 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA1 | 435944742 | 20250401 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 16.627 |  |  | 14326 | 14326 | N |  |  | 99.83 | 0.00 | 99.86 | 99.83 | 0.00 | 99.86 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-01-11.58.33.433383 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-01
03 | 04 | G3NA1 | 435944749 | 20250630 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.600 |  |  | 33091 | 33091 | N |  |  | 100.07 | 100.06 | 100.10 | 100.07 | 100.06 | 100.10 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-10.37.36.569028 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-30
03 | 04 | G3NA1 | 436034994 | 20250605 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 3.600 |  |  | 20271 | 20271 | N |  |  | 99.92 | 99.93 | 99.96 | 99.92 | 99.93 | 99.96 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-13.28.32.468221 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 04 | G3NA1 | 436034997 | 20250613 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 4.000 |  |  | 9646 | 9646 | N |  |  | 100.03 | 99.98 | 100.06 | 100.03 | 99.98 | 100.06 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-11.28.35.351145 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | G3NA1 | 436035004 | 20250808 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 3.600 |  |  | 35662 | 35662 | N |  |  | 99.97 | 99.99 | 99.99 | 99.97 | 99.99 | 99.99 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-08-10.56.37.005938 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-08
03 | 04 | G3NA1 | 436035010 | 20250715 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 7.200 |  |  | 3221 | 3221 | N |  |  | 99.96 | 99.99 | 99.97 | 99.96 | 99.99 | 99.97 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-15-08.35.31.818297 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-15
03 | 04 | G3NA1 | 436035011 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 3.600 |  |  | 8071 | 8071 | N |  |  | 100.01 | 99.97 | 100.01 | 100.01 | 99.97 | 100.01 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-12.25.32.246079 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | G3NA1 | 436035007 | 20250808 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 1.800 |  |  | 54636 | 54636 | N |  |  | 99.96 | 99.89 | 99.97 | 99.96 | 99.89 | 99.97 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-08-09.43.35.924301 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-08
03 | 04 | G3NA1 | 436035012 | 20250808 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 2.700 |  |  | 41018 | 41018 | N |  |  | 100.03 | 100.03 | 100.04 | 100.03 | 100.03 | 100.04 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-08-17.04.30.526809 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-08
03 | 04 | G3NA1 | 436035024 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 1 | N | COMBSAD | 1.800 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 99.97 | 99.91 | 99.95 | 99.97 | 99.91 | 99.95 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-08.16.33.635341 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 436035026 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.600 |  |  | 29051 | 29051 | N |  |  | 99.99 | 99.98 | 100.01 | 99.99 | 99.98 | 100.01 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.22.32.249255 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 436035029 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 1.800 |  |  | 15867 | 15867 | N |  |  | 99.95 | 99.98 | 99.96 | 99.95 | 99.98 | 99.96 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-10.43.31.787529 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 436035028 | 20250807 | 1 | 08 | FD | 5 | N | HALLD | 4.000 |  |  | 10076 | 10076 | N |  |  | 100.05 | 99.99 | 100.08 | 100.05 | 99.99 | 100.08 | 2934 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | CREEP TEST OK-- METER CHANGED HAS ER CODE 202 | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-07-14.54.35.559813 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-07
03 | 04 | G3NA1 | 436035032 | 20250807 | 1 | 08 | FD | 5 | N | HALLD | 0.000 |  |  | 7820 | 7820 | N |  |  | 100.03 | 100.02 | 100.05 | 100.03 | 100.02 | 100.05 | 2934 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | CREEP TEST OK | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-07-14.54.39.185925 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-07
03 | 04 | G3NA1 | 436035028 | 20250924 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 000202 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.75 | 99.85 | 99.86 | 99.75 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | EEPROM ERROR | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-24-09.23.11.486001 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-24
03 | 04 | G3NA1 | 436035041 | 20250514 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 16.627 |  |  | 9082 | 9082 | N |  |  | 99.98 | 99.96 | 99.99 | 99.98 | 99.96 | 99.99 | 9494 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.01.32.862336 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | G3NA1 | 436035025 | 20251224 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.09 | 100.09 | 100.33 | 100.09 | 100.09 | 100.33 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-24-12.37.43.017807 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-24
03 | 04 | G3NA1 | 436035097 | 20250619 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 2.400 |  |  | 40607 | 40607 | N |  |  | 99.92 | 100.30 | 99.80 | 99.92 | 100.30 | 99.80 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-10.26.34.265697 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | G3NA1 | 436035089 | 20250723 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 7.205 |  |  | 142 | 142 | N |  |  | 99.97 | 99.89 | 99.98 | 99.97 | 99.89 | 99.98 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-08.08.35.512356 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA1 | 436035110 | 20250627 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 7.205 |  |  | 30607 | 30607 | N |  |  | 99.98 | 99.99 | 100.00 | 99.98 | 99.99 | 100.00 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-16.20.32.858865 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA1 | 436035119 | 20250401 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 2.400 |  |  | 3669 | 3669 | N |  |  | 99.98 | 100.20 | 99.98 | 99.98 | 100.20 | 99.98 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-01-16.37.34.490833 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-01
03 | 04 | G3NA1 | 436035120 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00539 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.90 | 99.85 | 99.85 | 99.90 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-15.30.29.036851 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 436035116 | 20250721 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 3.117 |  |  | 24757 | 24757 | N |  |  | 99.94 | 0.00 | 99.95 | 99.94 | 0.00 | 99.95 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-13.33.36.094834 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | G3NA1 | 436035123 | 20250903 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BURTONTR | 8.313 |  |  | 52460 | 52460 | N |  |  | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 1194976 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-03-10.40.32.556996 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-03
03 | 04 | G3NA1 | 436035122 | 20250903 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BURTONTR | 2.689 |  |  | 61262 | 61262 | N |  |  | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 1194967 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-03-11.36.31.783081 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-03
03 | 04 | G3NA1 | 436035131 | 20250702 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 2.400 |  |  | 12209 | 12209 | N |  |  | 99.97 | 99.91 | 100.00 | 99.97 | 99.91 | 100.00 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-08.28.38.861011 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | G3NA1 | 436035132 | 20250620 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 6.928 |  |  | 97015 | 97015 | N |  |  | 99.92 | 99.94 | 99.97 | 99.92 | 99.94 | 99.97 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-13.29.45.421280 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA1 | 436437361 | 20250325 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 4.800 |  |  | 5861 | 5861 | N |  |  | 99.86 | 99.80 | 99.87 | 99.86 | 99.80 | 99.87 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-25-10.25.32.936140 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-25
03 | 04 | G3NA1 | 441099758 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 0 | 00000 | N |  |  | 100.10 | 100.00 | 100.14 | 100.10 | 100.00 | 100.14 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-15.58.14.632885 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | G3NA1 | 441099785 | 20250619 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 7.205 |  |  | 153 | 1538 | N |  |  | 99.89 | 99.87 | 99.91 | 99.89 | 99.87 | 99.91 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-10.22.33.468513 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | G3NA1 | 441099797 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 1 | N | JACKSOD6 | 2.689 |  |  | 6817 | 6817 | N |  |  | 99.71 | 0.00 | 99.82 | 99.71 | 0.00 | 99.82 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-08.53.34.751297 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 441099793 | 20250808 | 1 | 08 | FD | 3 | N | WRIGHTR4 | 8.313 |  |  | 11368 | 11368 | N |  |  | 99.94 | 99.92 | 99.95 | 99.94 | 99.92 | 99.95 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-08-08.24.37.508754 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-08
03 | 04 | G3NA1 | 441099852 | 20250602 | 1 | 03 | SH | 5 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 47016 | 00000 | N |  |  | 99.89 | 99.91 | 99.99 | 99.89 | 99.91 | 99.99 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.21.25.984475 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | G3NA1 | 441099853 | 20250207 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 3.602 |  |  | 29830 | 29830 | N |  |  | 99.95 | 99.97 | 99.94 | 99.95 | 99.97 | 99.94 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-12.24.35.227054 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-02-07
03 | 04 | G3NA1 | 441099881 | 20250701 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 7.205 |  |  | 25356 | 25356 | N |  |  | 100.08 | 100.09 | 100.09 | 100.08 | 100.09 | 100.09 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-08.51.35.312870 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 04 | G3NA1 | 441099898 | 20250709 | 1 | 08 | FD | 1 | N | PREECEB | 2.700 |  |  | 751 | 751 | N |  |  | 100.05 | 100.06 | 100.05 | 100.05 | 100.06 | 100.05 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-09-15.20.32.183832 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-09
03 | 04 | G3NA1 | 441099913 | 20250123 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 1.400 |  |  | 4134 | 4134 | N |  |  | 99.98 | 99.99 | 100.01 | 99.98 | 99.99 | 100.01 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-14.30.33.852067 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 04 | G3NA1 | 441099914 | 20250602 | 1 | 08 | FD | 3 | N | CHAPMAR1 | 2.559 |  |  | 87 | 87 | N |  |  | 99.99 | 100.02 | 100.04 | 99.99 | 100.02 | 100.04 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-13.29.35.724045 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | G3NA1 | 441099926 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 03197 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.80 | 99.83 | 99.85 | 99.80 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-15.14.11.445021 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 441197819 | 20250305 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 7.205 |  |  | 1541 | 1541 | N |  |  | 99.96 | 99.98 | 99.94 | 99.96 | 99.98 | 99.94 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-12.40.31.397153 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA1 | 441198213 | 20250212 | 1 | 08 | FD | 3 | N | KILBURB | 5.196 |  |  | 2242 | 2242 | N |  |  | 99.91 | 99.91 | 99.94 | 99.91 | 99.91 | 99.94 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-11.32.32.624459 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | G3NA1 | 441199006 | 20250305 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 7.205 |  |  | 155 | 155 | N |  |  | 100.00 | 100.01 | 100.04 | 100.00 | 100.01 | 100.04 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-11.28.34.043133 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA1 | 441199392 | 20250530 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 3.600 |  |  | 11633 | 11633 | N |  |  | 99.97 | 99.99 | 100.01 | 99.97 | 99.99 | 100.01 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-11.41.36.222479 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | G3NA1 | 441199641 | 20250613 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 4.156 |  |  | 236 | 236 | N |  |  | 100.00 | 100.04 | 99.97 | 100.00 | 100.04 | 99.97 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-11.11.37.162487 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 04 | G3NA1 | 445494453 | 20250124 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 5.196 |  |  | 3554 | 3554 | N |  |  | 99.89 | 99.89 | 99.91 | 99.89 | 99.89 | 99.91 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-16.26.34.340453 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 04 | G3NA1 | 445494599 | 20250514 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 7.205 |  |  | 630 | 630 | N |  |  | 100.03 | 99.99 | 100.02 | 100.03 | 99.99 | 100.02 | 9494 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-12.03.35.501233 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 04 | G3NA1 | 445526269 | 20250703 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 7.205 |  |  | 1490 | 1490 | N |  |  | 100.02 | 100.02 | 99.99 | 100.02 | 100.02 | 99.99 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-10.04.37.186526 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | G3NA1 | 445514486 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 6.928 |  |  | 55 | 55 | N |  |  | 99.81 | 0.00 | 99.88 | 99.81 | 0.00 | 99.88 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-09.53.39.808250 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 441199007 | 20250724 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 4.156 |  |  | 2978 | 2978 | N |  |  | 100.00 | 0.00 | 100.04 | 100.00 | 0.00 | 100.04 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-24-07.56.33.563307 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-24
03 | 04 | G3NA1 | 445749024 | 20250327 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 7.205 |  |  | 11611 | 11611 | N |  |  | 99.93 | 0.00 | 99.95 | 99.93 | 0.00 | 99.95 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-27-08.47.35.056131 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-27
03 | 04 | G3NA1 | 445749042 | 20250624 | 1 | 08 | FD | 3 | N | WRIGHTR4 | 1.706 |  |  | 18 | 18 | N |  |  | 100.09 | 100.12 | 100.10 | 100.09 | 100.12 | 100.10 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-10.45.35.483409 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA1 | 451176375 | 20250731 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 6.928 |  |  | 3995 | 3995 | N |  |  | 100.05 | 100.09 | 100.07 | 100.05 | 100.09 | 100.07 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-31-10.57.34.254843 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-31
03 | 04 | G3NA1 | 445749026 | 20251224 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 272 | 00000 | N |  |  | 100.36 | 99.96 | 100.26 | 100.36 | 99.96 | 100.26 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-24-12.37.43.173370 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-24
03 | 04 | G3NA1 | 455078103 | 20250619 | 1 | 08 | FD | 5 | N | BLACKT | 4.800 |  |  | 3952 | 3952 | N |  |  | 99.90 | 99.91 | 100.02 | 99.90 | 99.91 | 100.02 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-09.54.34.681669 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | G3NA1 | 455078106 | 20250311 | 1 | 09 | FD | 5 | N | HALLD | 4.800 |  |  | 26834 | 26834 | N |  |  | 99.93 | 99.94 | 99.97 | 99.93 | 99.94 | 99.97 | 9656 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | CREEP TEST OK--DEMAND TEST 100.14 --V1N-124.5 V3N | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-11-11.38.40.187691 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-11
03 | 04 | G3NA1 | 455078105 | 20250828 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 1.800 |  |  | 25356 | 25356 | N |  |  | 100.03 | 100.06 | 100.06 | 100.03 | 100.06 | 100.06 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-28-11.25.30.865851 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-08-28
03 | 04 | G3NA1 | 455078121 | 20250207 | 1 | 08 | FD | 5 | N | WRIGHTR4 | 4.800 |  |  | 8592 | 8592 | N |  |  | 99.97 | 99.98 | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 99.97 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-10.08.34.409310 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | G3NA1 | 455078166 | 20250604 | 1 | 08 | FD | 3 | N | CHAPMAR1 | 7.200 |  |  | 657 | 657 | N |  |  | 99.85 | 99.89 | 99.89 | 99.85 | 99.89 | 99.89 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-11.07.30.835124 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-04
03 | 04 | G3NA1 | 455078179 | 20250205 | 1 | 08 | FD | 3 | N | CHAPMAR1 | 1.800 |  |  | 569 | 569 | N |  |  | 99.83 | 99.82 | 99.84 | 99.83 | 99.82 | 99.84 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-10.31.31.932666 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-02-05
03 | 04 | G3NA1 | 455078186 | 20250604 | 1 | 08 | FD | 3 | N | CHAPMAR1 | 2.689 |  |  | 4509 | 4509 | N |  |  | 99.97 | 100.07 | 100.00 | 99.97 | 100.07 | 100.00 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-12.44.40.992917 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-04
03 | 04 | G3NA1 | 455078188 | 20250319 | 1 | 03 | SH | 5 | N | S353490 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 1510 | 0.0 | N |  |  | 99.87 | 99.88 | 99.85 | 99.87 | 99.88 | 99.85 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 100.09 | 5 | 5 |  |  | CREEP TEST: GOOD KWHD: 1510 KWHR: 21 NO DEMAND | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-19-15.02.57.426773 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-19
03 | 04 | G3NA1 | 455078189 | 20250411 | 1 | 08 | FD | 5 | N | JACKSOD6 | 7.205 |  |  | 7672 | 7672 | N |  |  | 99.87 | 0.00 | 99.89 | 99.87 | 0.00 | 99.89 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-11-11.06.33.251982 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-11
03 | 04 | G3NA1 | 455078195 | 20250617 | 1 | 08 | FD | 3 | N | BLACKT | 3.464 |  |  | 42018 | 42018 | N |  |  | 99.98 | 99.96 | 99.93 | 99.98 | 99.96 | 99.93 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-14.06.31.145301 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | G3NA1 | 455078194 | 20250804 | 1 | 08 | FD | 3 | N | JACKSOD6 | 2.689 |  |  | 2103 | 2103 | N |  |  | 99.95 | 0.00 | 99.99 | 99.95 | 0.00 | 99.99 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-04-09.06.34.915780 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-04
03 | 04 | G3NA1 | 455078202 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 1 | N | JACKSOD6 | 2.700 |  |  | 21910 | 21910 | N |  |  | 100.02 | 0.00 | 100.04 | 100.02 | 0.00 | 100.04 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-10.29.32.300114 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | G3NA1 | 455078259 | 20250721 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 6.928 |  |  | 1132 | 1132 | N |  |  | 100.01 | 100.03 | 100.05 | 100.01 | 100.03 | 100.05 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-17.30.34.566994 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | G3NA1 | 455078326 | 20250604 | 1 | 08 | FD | 3 | N | WRIGHTR4 | 2.559 |  |  | 521 | 521 | N |  |  | 99.91 | 99.87 | 99.91 | 99.91 | 99.87 | 99.91 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-09.01.33.762921 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | G3NA1 | 455078361 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 3 | N | PREECEB | 5.196 |  |  | 5311 | 5311 | N |  |  | 100.00 | 100.02 | 100.09 | 100.00 | 100.02 | 100.09 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-13.40.33.779836 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | G3NA1 | 455078379 | 20250318 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 0.000 |  |  | 1400 | 1400 | N |  |  | 99.89 | 99.85 | 99.87 | 99.89 | 99.85 | 99.87 | 9656 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-18-11.24.35.420539 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-18
03 | 04 | G3NA1 | 455078377 | 20250821 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 25845 | 00000 | N |  |  | 99.62 | 99.82 | 99.73 | 99.62 | 99.82 | 99.73 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-13.09.51.515225 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3NA1 | 455078387 | 20250325 | 1 | 08 | FD | 1 | N | CHAPMAR1 | 4.800 |  |  | 1923 | 1923 | N |  |  | 99.83 | 99.80 | 99.84 | 99.83 | 99.80 | 99.84 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-25-09.58.38.052485 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-03-25
03 | 04 | G3NA1 | 455078393 | 20250715 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 2.078 |  |  | 1953 | 1953 | N |  |  | 100.11 | 100.21 | 100.12 | 100.11 | 100.21 | 100.12 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-15-11.32.31.897092 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-15
03 | 04 | G3NA1 | 455078401 | 20250325 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 0.000 |  |  | 242 | 242 | N |  |  | 99.79 | 99.79 | 99.81 | 99.79 | 99.79 | 99.81 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-25-11.43.35.918187 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-25
03 | 04 | G3NA1 | 455078408 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 1.49 | 000.000 | 13486 | 00000 | N |  |  | 99.64 | 99.70 | 99.61 | 99.64 | 99.70 | 99.61 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.43.35.521144 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA1 | 455078413 | 20250610 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 4.800 |  |  | 18956 | 18956 | N |  |  | 99.93 | 100.00 | 99.95 | 99.93 | 100.00 | 99.95 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-11.18.32.153673 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-10
03 | 04 | G3NA1 | 455078413 | 20250612 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 4.800 |  |  | 18956 | 18956 | N |  |  | 99.93 | 100.00 | 99.95 | 99.93 | 100.00 | 99.95 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-14.29.34.957313 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA1 | 455078424 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 13839 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.91 | 99.87 | 99.87 | 99.91 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-13.22.26.271050 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA1 | 455078449 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 5 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00373 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.81 | 99.84 | 99.87 | 99.81 | 99.84 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-13.22.26.317329 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA1 | 456203458 | 20250604 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 8.313 |  |  | 9910 | 9910 | N |  |  | 99.98 | 100.00 | 100.01 | 99.98 | 100.00 | 100.01 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-16.07.32.665281 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 04 | G3NA1 | 456203491 | 20250617 | 1 | 08 | FD | 5 | N | COMBSAD | 7.205 |  |  | 46846 | 46846 | N |  |  | 99.95 | 99.96 | 99.90 | 99.95 | 99.96 | 99.90 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-08.59.32.109178 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 04 | G3NA1 | 456203543 | 20250204 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 2.000 |  |  | 20200 | 20200 | N |  |  | 99.82 | 99.79 | 99.85 | 99.82 | 99.79 | 99.85 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-18.00.32.429750 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 04 | G3NA1 | 456794069 | 20250627 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 2.400 |  |  | 289 | 289 | N |  |  | 100.05 | 100.06 | 100.09 | 100.05 | 100.06 | 100.09 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-18.09.34.497271 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA1 | 456794073 | 20250903 | 1 | 08 | FD | 5 | N | KILBURB | 6.900 |  |  | 5079 | 5079 | N |  |  | 100.05 | 100.06 | 100.07 | 100.05 | 100.06 | 100.07 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-03-13.14.40.887802 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-03
03 | 04 | G3NA1 | 456794093 | 20250625 | 1 | 08 | FD | 5 | N | CHAPMAR1 | 7.205 |  |  | 15867 | 15867 | N |  |  | 99.95 | 99.98 | 99.96 | 99.95 | 99.98 | 99.96 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-09.10.36.435852 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA1 | 456794123 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 1 | N | CHAPMAR1 | 1.792 |  |  | 3722 | 3722 | N |  |  | 100.01 | 100.07 | 100.04 | 100.01 | 100.07 | 100.04 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.01.37.340775 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 456794133 | 20250708 | 1 | 08 | FD | 5 | N | PREECEB | 7.205 |  |  | 21147 | 21147 | N |  |  | 100.10 | 100.11 | 100.12 | 100.10 | 100.11 | 100.12 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-13.33.37.990396 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 04 | G3NA1 | 456794141 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 3 | N | CHAPMAR1 | 2.689 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 99.82 | 99.87 | 99.84 | 99.82 | 99.87 | 99.84 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-16.20.32.027645 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-18
03 | 04 | G3NA1 | 462746695 | 20250620 | 1 | 08 | FD | 3 | N | BURTONTR | 0.672 |  |  | 6256 | 6256 | N |  |  | 98.98 | 100.02 | 99.96 | 98.98 | 100.02 | 99.96 | 2523298 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-10.26.31.264996 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA1 | 462746715 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 3 | N | BLACKT | 3.600 |  |  | 8423 | 8423 | N |  |  | 100.01 | 100.02 | 100.03 | 100.01 | 100.02 | 100.03 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-11.46.32.696663 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA1 | 475587331 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 4 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 100 | 00000 | N |  |  | 100.11 | 99.99 | 100.19 | 100.11 | 99.99 | 100.19 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-15.58.14.656576 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | G3NA1 | 475587331 | 20251224 | 1 | 04 | SH | 4 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 100 | 00000 | N |  |  | 100.09 | 100.09 | 100.04 | 100.09 | 100.09 | 100.04 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-24-12.37.43.302421 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-24
03 | 04 | G3NA1 | 485091634 | 20250327 | 1 | 08 | FD | 3 | N | COMBSAD | 5.196 |  |  | 7218 | 7218 | N |  |  | 99.88 | 99.87 | 99.87 | 99.88 | 99.87 | 99.87 | 6969 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-27-10.45.32.619737 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-27
03 | 04 | G3NA1 | 485091651 | 20250606 | 1 | 08 | FD | 3 | N | CHAPMAR1 | 7.200 |  |  | 2367 | 2367 | N |  |  | 100.01 | 100.08 | 100.04 | 100.01 | 100.08 | 100.04 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-11.53.39.209958 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-06
03 | 04 | G3NA1 | 485091658 | 20250327 | 1 | 08 | FD | 3 | N | CHAPMAR1 | 2.559 |  |  | 2005 | 2005 | N |  |  | 99.99 | 99.99 | 99.93 | 99.99 | 99.99 | 99.93 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-27-13.47.32.907316 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-03-27
03 | 04 | G3NA8 | 428780053 | 20250821 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 16959 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.86 | 99.83 | 99.97 | 99.86 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-05.44.47.718892 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3NA8 | 428780204 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 38740 | 00000 | N |  |  | 99.50 | 99.57 | 99.58 | 99.50 | 99.57 | 99.58 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-13.22.25.594230 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA8 | 428780218 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00385 | 00000 | N |  |  | 99.64 | 99.63 | 99.74 | 99.64 | 99.63 | 99.74 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-10.45.04.733635 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 04 | G3NA8 | 428780247 | 20250530 | 1 | 08 | FD | 7 | N | COMBSAD | 83.138 |  |  | 31943 | 31943 | N |  |  | 99.88 | 99.92 | 99.91 | 99.88 | 99.92 | 99.91 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-13.49.33.952970 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 04 | G3NA8 | 428780272 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 57392 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.80 | 99.82 | 99.81 | 99.80 | 99.82 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.01.33.547366 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | G3NA8 | 428780380 | 20250723 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 04865 | 00000 | N |  |  | 99.60 | 99.59 | 99.62 | 99.60 | 99.59 | 99.62 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-10.55.42.614581 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA8 | 428780391 | 20251230 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 30020 | 00000 | N |  |  | 99.65 | 99.62 | 99.65 | 99.65 | 99.62 | 99.65 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | DISPLAY INTERMITTENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-30-15.35.26.798402 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-30
03 | 04 | G3NA8 | 428780403 | 20250707 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 3.8 | 0 | 83599 | 0 |  |  |  | 99.76 | 99.74 | 99.80 | 99.76 | 99.74 | 99.80 | 2934 | 100.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-14.19.44.531831 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 04 | G3NA8 | 428780408 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 10319 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 100.38 | 99.93 | 99.81 | 100.38 | 99.93 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-14.23.18.139890 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA8 | 428780422 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-15.30.28.113450 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA8 | 428780430 | 20250219 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 09272 | 00000 | N |  |  | 99.64 | 99.62 | 99.71 | 99.64 | 99.62 | 99.71 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-14.34.17.448158 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | G3NA8 | 428780497 | 20250219 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 14290 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.74 | 99.85 | 99.82 | 99.74 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-14.34.17.567840 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | G3NA8 | 428780509 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 24651 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.85 | 99.86 | 99.95 | 99.85 | 99.86 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.000619 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 428780510 | 20250624 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 25.5 | 000.000 | 12321 | 00000 | N |  |  | 99.49 | 99.53 | 99.50 | 99.49 | 99.53 | 99.50 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RE SET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-15.27.06.836216 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 428780568 | 20250627 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 4.4 | 000.000 | 89934 | 00000 | N |  |  | 99.84 | 99.84 | 99.80 | 99.84 | 99.84 | 99.80 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-09.53.47.472027 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA8 | 428780628 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 52005 | 00000 | N |  |  | 99.64 | 99.70 | 99.72 | 99.64 | 99.70 | 99.72 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.067036 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 428780674 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 03696 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.68 | 99.89 | 99.81 | 99.68 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.14.22.439218 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3NA8 | 428780703 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 03842 | 00000 | N |  |  | 99.66 | 99.61 | 99.78 | 99.66 | 99.61 | 99.78 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.14.22.552577 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3NA8 | 428780740 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 32713 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.83 | 99.89 | 99.80 | 99.83 | 99.89 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.093116 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 428780809 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 001.6 | 000.000 | 58981 | 00000 | N |  |  | 99.66 | 100.72 | 99.77 | 99.66 | 100.72 | 99.77 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.14.22.692389 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3NA8 | 428780816 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 15.7 | 000.000 | 79150 | 00000 | N |  |  | 99.49 | 99.55 | 99.60 | 99.49 | 99.55 | 99.60 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-15.30.35.034930 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 428780997 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 40.00 | 000.000 | 25331 | 00000 | N |  |  | 99.65 | 100.36 | 99.98 | 99.65 | 100.36 | 99.98 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.14.43.461388 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3NA8 | 435740150 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.9 | 000.000 | 84569 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.82 | 99.84 | 99.82 | 99.82 | 99.84 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-15.30.44.515823 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | G3NA8 | 435740172 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.8 | 000.000 | 52698 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.67 | 99.98 | 99.82 | 99.67 | 99.98 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.14.23.264931 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3NA8 | 435740176 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00796 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.69 | 99.77 | 99.80 | 99.69 | 99.77 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-15.30.28.583586 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA8 | 435740215 | 20250924 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04023 | 00000 | N |  |  | 99.72 | 99.75 | 99.76 | 99.72 | 99.75 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-24-09.23.10.849535 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-24
03 | 04 | G3NA8 | 435940979 | 20251230 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 97169 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 99.91 | 99.89 | 99.96 | 99.91 | 99.89 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-30-15.35.27.327045 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-30
03 | 04 | G3NA8 | 435941004 | 20250723 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 17729 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.86 | 99.90 | 99.97 | 99.86 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-10.55.42.778662 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA8 | 435941025 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.98 | 99.96 | 99.97 | 99.98 | 99.96 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-15.30.28.688949 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA8 | 435941052 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 49090 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 99.95 | 99.92 | 99.96 | 99.95 | 99.92 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-15.30.44.626726 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | G3NA8 | 435941051 | 20250821 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 18520 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 100.00 | 99.90 | 99.81 | 100.00 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-13.09.50.968762 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3NA8 | 435941060 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 83521 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.97 | 99.91 | 99.97 | 99.97 | 99.91 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-15.30.44.740281 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | G3NA8 | 435941062 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 02780 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.85 | 99.85 | 99.80 | 99.85 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.01.33.669017 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | G3NA8 | 435941102 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 4 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.98 | 99.99 | 99.95 | 99.98 | 99.99 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.121880 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 435941291 | 20250723 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 57445 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.88 | 99.96 | 99.94 | 99.88 | 99.96 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-13.55.13.965730 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA8 | 435941407 | 20250723 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01873 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.93 | 99.90 | 99.97 | 99.93 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-13.55.14.072224 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA8 | 435941459 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 003.300 | 000.000 | 00911 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.87 | 99.89 | 99.97 | 99.87 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-15.30.44.843303 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | G3NA8 | 435941496 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 003.400 | 000.000 | 86773 | 00000 | N |  |  | 99.88 | 99.93 | 99.94 | 99.88 | 99.93 | 99.94 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-15.30.44.946405 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 04 | G3NA8 | 435941501 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 100.47 | 100.05 | 99.82 | 100.47 | 100.05 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | ERROR ON DISPLAY 200 | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.14.23.374471 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3NA8 | 435941503 | 20250624 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 02042 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 100.01 | 99.94 | 99.95 | 100.01 | 99.94 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-15.27.06.894378 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 435941512 | 20251230 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 21937 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.94 | 99.97 | 99.95 | 99.94 | 99.97 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-30-15.35.27.511254 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-30
03 | 04 | G3NA8 | 435941526 | 20250611 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 2.3 | 000.000 | 13102 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.83 | 99.99 | 99.94 | 99.83 | 99.99 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-15.24.42.764251 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA8 | 435941569 | 20250723 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 37697 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.84 | 99.89 | 99.82 | 99.84 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-10.55.42.807610 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA8 | 435941573 | 20250723 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 000000 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.86 | 99.83 | 99.95 | 99.86 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-10.55.42.833777 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA8 | 435941592 | 20250612 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00304 | 00000 | N |  |  | 99.89 | 99.84 | 99.95 | 99.89 | 99.84 | 99.95 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-08.52.40.845538 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA8 | 435941628 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 009.2 | 0.000 | 81224 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.74 | 100.08 | 99.81 | 99.74 | 100.08 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-10.45.05.106942 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 04 | G3NA8 | 435941622 | 20250723 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22775 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 99.89 | 99.91 | 99.96 | 99.89 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-10.55.42.869685 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA8 | 435941630 | 20250723 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06513 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.82 | 99.84 | 99.80 | 99.82 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-13.55.14.174401 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA8 | 435941646 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 19575 | 00000 | N |  |  | 99.74 | 99.92 | 100.10 | 99.74 | 99.92 | 100.10 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-10.45.05.217310 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 04 | G3NA8 | 435941681 | 20250723 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 25568 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.80 | 99.81 | 99.82 | 99.80 | 99.81 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-13.55.14.273207 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA8 | 435941701 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 11561 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.62 | 99.99 | 99.95 | 99.62 | 99.99 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-14.23.18.249321 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA8 | 435941721 | 20250821 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.79 | 99.84 | 99.81 | 99.79 | 99.84 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-13.09.51.013434 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3NA8 | 435941754 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 05542 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.83 | 100.00 | 99.97 | 99.83 | 100.00 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-14.23.18.281142 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA8 | 435941774 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 52618 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 100.34 | 100.06 | 99.97 | 100.34 | 100.06 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-13.22.48.623089 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA8 | 436009070 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 001.2 | 000.000 | 05446 | 00000 | N |  |  | 99.76 | 99.79 | 99.74 | 99.76 | 99.79 | 99.74 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.01.33.738671 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | G3NA8 | 436009240 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69418 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.75 | 99.98 | 99.81 | 99.75 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-13.22.26.170808 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA8 | 436009246 | 20251230 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 167 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.80 | 99.78 | 99.79 | 99.80 | 99.78 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-30-15.35.27.667457 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-30
03 | 04 | G3NA8 | 436009369 | 20250206 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 5.9 | 0.0 | 23,064 | 0.0 | N |  |  | 99.99 | 99.98 | 100.01 | 99.99 | 99.98 | 100.01 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 100.09 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-14.50.33.080832 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | G3NA8 | 436009370 | 20250609 | 1 | 08 | FD | 7 | N | S304615 | 0.000 |  |  | 59602 | 59602 | N |  |  | 99.93 | 99.93 | 99.91 | 99.93 | 99.93 | 99.91 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-13.33.06.993187 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 04 | G3NA8 | 436009371 | 20250715 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 9411 | 0 | N |  |  | 99.94 | 99.94 | 99.98 | 99.94 | 99.94 | 99.98 | 2934 | 100.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-15-15.09.45.607011 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-15
03 | 04 | G3NA8 | 436009373 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 4.6 | 000.000 | 00192 | 00000 | N |  |  | 99.64 | 99.69 | 99.76 | 99.64 | 99.69 | 99.76 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.50.18.629530 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436009374 | 20250611 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 40167 | 00000 | N |  |  | 99.75 | 99.84 | 99.84 | 99.75 | 99.84 | 99.84 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-15.25.37.625302 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA8 | 436009387 | 20250611 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 1.6 | 000.000 | 24372 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.73 | 99.89 | 99.78 | 99.73 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-15.25.37.732579 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA8 | 436009389 | 20250117 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 |  |  | 41,534 | 41,534 | N |  |  | 99.87 | 99.88 | 99.89 | 99.87 | 99.88 | 99.89 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-07.20.20.859394 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | G3NA8 | 436009390 | 20250117 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 |  |  | 63,175 | 63,175 | N |  |  | 99.76 | 99.72 | 99.80 | 99.76 | 99.72 | 99.80 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-07.10.59.525320 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | G3NA8 | 436009391 | 20250606 | 1 | 08 | FD | 7 | N | S304615 | 0.000 | 15 | 15 | 73891 | 73891 | N |  |  | 100.13 | 100.12 | 100.12 | 100.13 | 100.12 | 100.12 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-16.29.46.919025 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 04 | G3NA8 | 436009392 | 20250407 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 9.2 | 0 | 2270 | 0 | N |  |  | 99.92 | 99.91 | 99.93 | 99.92 | 99.91 | 99.93 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-12.46.54.788285 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | G3NA8 | 436009406 | 20250113 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 1.8 | 1.8 | 46742 | 46742 | N |  |  | 99.94 | 99.91 | 99.98 | 99.94 | 99.91 | 99.98 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 99.91 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-08.28.47.030228 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | G3NA8 | 436009407 | 20250714 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 67430 | 0 | N |  |  | 99.97 | 99.92 | 99.98 | 99.97 | 99.92 | 99.98 |  | 100.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-15-15.04.40.440709 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-15
03 | 04 | G3NA8 | 436009413 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 47377 | 00000 | N |  |  | 99.90 | 99.85 | 99.86 | 99.90 | 99.85 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.50.18.736219 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436009415 | 20250624 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 89189 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 100.02 | 99.96 | 99.94 | 100.02 | 99.96 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-13.27.26.349067 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436009416 | 20250624 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 07520 | 00000 | N |  |  | 99.84 | 99.87 | 99.88 | 99.84 | 99.87 | 99.88 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-13.27.26.407350 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436009465 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 80634 | 00000 | N |  |  | 99.71 | 100.10 | 99.99 | 99.71 | 100.10 | 99.99 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-13.22.26.202140 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA8 | 436009385 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 016.4 | 000.000 | 61651 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.81 | 99.80 | 99.80 | 99.81 | 99.80 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-15.37.40.920230 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 04 | G3NA8 | 436009386 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 006.000 | 000.000 | 05704 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 99.93 | 99.91 | 99.96 | 99.93 | 99.91 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-15.37.41.060623 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 04 | G3NA8 | 436009524 | 20250821 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 027.9 | 000.000 | 69771 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 99.84 | 99.88 | 99.96 | 99.84 | 99.88 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-13.09.51.218263 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3NA8 | 436009559 | 20250602 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 52 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.88 | 99.90 | 99.79 | 99.88 | 99.90 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.21.25.660082 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | G3NA8 | 436038512 | 20250630 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | .7 | 000.000 | 93570 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 99.86 | 99.89 | 99.98 | 99.86 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-08.07.14.338072 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 04 | G3NA8 | 436038515 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 015.1 | 000.000 | 14982 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.90 | 99.88 | 99.97 | 99.90 | 99.88 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-15.37.41.163888 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 04 | G3NA8 | 436038513 | 20250925 | 1 | 08 | FD | 7 | N | KILBURB | 0.000 | 21.6 | 21.6 | 91785 | 91785 | N |  |  | 99.89 | 99.89 | 99.88 | 99.89 | 99.89 | 99.88 |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100.05 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-25-16.02.14.148217 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-25
03 | 04 | G3NA8 | 436038520 | 20250627 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 21.2 | 000.000 | 61803 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.78 | 99.82 | 99.78 | 99.78 | 99.82 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-11.27.12.610594 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA8 | 436038524 | 20250627 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 4.4 | 000.000 | 50419 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.80 | 99.88 | 99.95 | 99.80 | 99.88 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-11.27.12.726618 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA8 | 436038522 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 035.5 | 000.000 | 04946 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.90 | 99.89 | 99.80 | 99.90 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-15.37.41.268048 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 04 | G3NA8 | 436038521 | 20250821 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 005.800 | 000.000 | 13696 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.83 | 99.81 | 99.81 | 99.83 | 99.81 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 | PRDC | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-05.44.47.812375 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3NA8 | 436038523 | 20251007 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 90059 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.81 | 99.87 | 99.80 | 99.81 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 | PRDC | ANTS INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-08.15.26.955196 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 04 | G3NA8 | 436050135 | 20250612 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 3.4 | 000.000 | 30763 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.83 | 99.84 | 99.79 | 99.83 | 99.84 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-08.52.41.036415 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA8 | 436050139 | 20250407 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 3.7 | 0 | 61390 | 0 | N |  |  | 99.84 | 99.81 | 99.85 | 99.84 | 99.81 | 99.85 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-12.48.40.128508 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | G3NA8 | 436050137 | 20251007 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 011.8 | 000.000 | 31546 | 00000 | N |  |  | 99.71 | 99.79 | 99.81 | 99.71 | 99.79 | 99.81 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-12.23.27.437279 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 04 | G3NA8 | 436050150 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 52912 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.79 | 99.87 | 99.79 | 99.79 | 99.87 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.153353 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436050151 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 0.8 | 000.000 | 16593 | 00000 | N |  |  | 99.76 | 99.88 | 99.85 | 99.76 | 99.88 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-15.30.35.181470 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436050153 | 20250612 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 97162 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.82 | 99.82 | 99.95 | 99.82 | 99.82 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-08.52.41.150063 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA8 | 436050148 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 092215 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.80 | 99.80 | 99.85 | 99.80 | 99.80 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-15.37.41.368378 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 04 | G3NA8 | 436050154 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 38651 | 00000 | N |  |  | 99.76 | 99.70 | 99.73 | 99.76 | 99.70 | 99.73 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.50.18.843566 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436050155 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00726 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.76 | 99.80 | 99.80 | 99.76 | 99.80 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.50.18.957751 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436050162 | 20250624 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 12.7 | 000.000 | 28537 | 00000 | N |  |  | 99.66 | 99.75 | 99.74 | 99.66 | 99.75 | 99.74 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-13.27.26.454233 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436050164 | 20250627 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 2.8 | 000.000 | 06414 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.84 | 99.85 | 99.78 | 99.84 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-11.27.12.828833 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA8 | 436050165 | 20250627 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 93203 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.86 | 99.87 | 99.79 | 99.86 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-11.27.13.012516 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA8 | 436050169 | 20250630 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 04828 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.77 | 99.80 | 99.83 | 99.77 | 99.80 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-08.07.14.594479 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 04 | G3NA8 | 436050171 | 20250624 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 11565 | 00000 | N |  |  | 99.70 | 99.74 | 99.78 | 99.70 | 99.74 | 99.78 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-13.27.26.481252 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436050172 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 05211 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.78 | 99.81 | 99.80 | 99.78 | 99.81 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.50.19.056627 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436050173 | 20250620 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 40643 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.86 | 99.81 | 99.78 | 99.86 | 99.81 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 | PRDC | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-13.46.32.354150 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA8 | 436050166 | 20250821 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 023.7 | 000.000 | 73720 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.71 | 99.80 | 99.81 | 99.71 | 99.80 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-13.09.51.358205 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3NA8 | 436050170 | 20251007 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 02175 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.89 | 99.86 | 99.81 | 99.89 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-08.48.46.272397 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 04 | G3NA8 | 436050174 | 20250627 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 17528 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.84 | 99.82 | 99.79 | 99.84 | 99.82 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-09.53.47.945790 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA8 | 436050176 | 20250630 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 05425 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.78 | 99.81 | 99.82 | 99.78 | 99.81 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-08.07.14.630391 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 04 | G3NA8 | 436050177 | 20250627 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 38430 | 00000 | N |  |  | 99.90 | 99.77 | 99.78 | 99.90 | 99.77 | 99.78 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | PRDC | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-11.27.13.161644 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA8 | 436050179 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 54319 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.76 | 99.79 | 99.81 | 99.76 | 99.79 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-10.23.16.646483 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 436050181 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 16512 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.76 | 99.74 | 99.83 | 99.76 | 99.74 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-15.37.41.473338 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 04 | G3NA8 | 436050182 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 009.4 | 000.000 | 73325 | 00000 | N |  |  | 99.65 | 99.86 | 99.79 | 99.65 | 99.86 | 99.79 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-15.37.41.571031 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 04 | G3NA8 | 436050175 | 20250821 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 011.2 | 000.000 | 43507 | 00000 | N |  |  | 99.64 | 99.71 | 99.78 | 99.64 | 99.71 | 99.78 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-13.09.51.397921 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3NA8 | 436050191 | 20250612 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 15.2 | 000.000 | 70644 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.68 | 99.83 | 99.81 | 99.68 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-08.52.41.250798 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA8 | 436050194 | 20250630 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 6.8 | 000.000 | 17371 | 00000 | N |  |  | 99.91 | 99.90 | 99.87 | 99.91 | 99.90 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-08.07.14.650115 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 04 | G3NA8 | 436050209 | 20250117 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 23.9 | 23.9 | 92,980 | 92,980 | N |  |  | 99.88 | 99.83 | 99.90 | 99.88 | 99.83 | 99.90 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 99.99 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-07.15.32.794587 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | G3NA8 | 436050210 | 20250319 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S304615 | 0.000 |  |  | 5231 | 5231 | N |  |  | 99.97 | 99.99 | 99.97 | 99.97 | 99.99 | 99.98 | 9656 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-19-17.26.00.600849 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-19
03 | 04 | G3NA8 | 436050215 | 20250319 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S304615 | 0.000 |  |  | 14221 | 14221 | N |  |  | 99.96 | 99.94 | 99.96 | 99.96 | 99.94 | 99.96 | 9656 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-19-17.04.33.550634 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-19
03 | 04 | G3NA8 | 436050216 | 20250620 | 1 | 08 | FD | 7 | N | S304615 | 0.000 | 12.8 | 12.8 | 15040 | 15040 | N |  |  | 99.98 | 99.96 | 100.00 | 99.98 | 99.96 | 100.00 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 15 | 100.12 | 100.12 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-15.09.25.559857 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA8 | 436050217 | 20250408 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 31594 | 0 | N |  |  | 99.89 | 99.86 | 99.89 | 99.89 | 99.86 | 99.89 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST OK | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-14.10.24.184238 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | G3NA8 | 436050218 | 20250117 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 29.7 | 29.7 | 51,856 | 51,856 | N |  |  | 99.83 | 0.00 | 0.00 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-07.13.16.985829 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | G3NA8 | 436050224 | 20250610 | 1 | 08 | FD | 7 | N | S304615 | 0.000 |  |  | 21256 | 21256 | N |  |  | 99.87 | 99.85 | 99.89 | 99.87 | 99.85 | 99.89 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-16.17.36.736870 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 04 | G3NA8 | 436050231 | 20250624 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 29202 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.81 | 99.83 | 99.80 | 99.81 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-15.27.06.932392 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436050233 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 7.6 | 000.000 | 58452 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.77 | 99.83 | 99.79 | 99.77 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-15.30.35.284103 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436050234 | 20250611 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43054 | 00000 | N |  |  | 99.75 | 99.81 | 99.81 | 99.75 | 99.81 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-15.24.09.336207 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA8 | 436050235 | 20250630 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 5.7 | 000.000 | 06505 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.79 | 99.80 | 99.82 | 99.79 | 99.80 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-08.07.14.676239 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 04 | G3NA8 | 436050237 | 20250602 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.79 | 99.85 | 99.81 | 99.79 | 99.85 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.21.25.767299 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | G3NA8 | 436050239 | 20250406 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 31172 | 0 | N |  |  | 99.85 | 99.85 | 99.87 | 99.85 | 99.85 | 99.87 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST OK | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-15.45.32.098918 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | G3NA8 | 436050240 | 20250204 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 17.5 | 17.5 | 90,325 | 90,325 | N |  |  | 99.89 | 99.88 | 99.91 | 99.89 | 99.88 | 9.91 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 100.01 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.00.52.037330 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | G3NA8 | 436050242 | 20250408 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 93546 | 0 | N |  |  | 99.90 | 99.87 | 99.90 | 99.90 | 99.87 | 99.90 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST OK | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-14.12.06.477723 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | G3NA8 | 436050238 | 20251007 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 002.9 | 000.000 | 18325 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.89 | 99.87 | 99.79 | 99.89 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-08.15.27.039146 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 04 | G3NA8 | 436050244 | 20250630 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 2.2 | 000.000 | 20807 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 99.92 | 99.89 | 99.98 | 99.92 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-08.07.14.708755 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 04 | G3NA8 | 436050247 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 81252 | 00000 | N |  |  | 99.84 | 99.81 | 99.83 | 99.84 | 99.81 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-15.30.35.383573 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436050248 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 76166 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.81 | 99.83 | 99.95 | 99.81 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-15.30.35.479860 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436050249 | 20250624 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 03964 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.89 | 99.85 | 99.80 | 99.89 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-13.27.26.504950 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436050251 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 64319 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.84 | 99.80 | 99.80 | 99.84 | 99.80 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.179078 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436050252 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 21012 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.83 | 99.81 | 99.94 | 99.83 | 99.81 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.203804 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436050245 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 33103 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.89 | 99.81 | 99.81 | 99.89 | 99.81 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-15.37.41.668864 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 04 | G3NA8 | 436050246 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 013.0 | 000.000 | 41364 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.76 | 99.80 | 99.79 | 99.76 | 99.80 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-15.37.41.769712 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 04 | G3NA8 | 436050253 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 3336 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.84 | 99.80 | 99.82 | 99.84 | 99.80 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.224344 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436050254 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 62334 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.84 | 99.81 | 99.80 | 99.84 | 99.81 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.251983 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436050261 | 20250612 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 3.8 | 000.000 | 42321 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.80 | 99.84 | 99.85 | 99.80 | 99.84 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-08.52.41.357168 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA8 | 436050255 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 98778 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.89 | 99.78 | 99.80 | 99.89 | 99.78 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-15.37.41.867213 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 04 | G3NA8 | 436050256 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 006.9 | 000.000 | 98781 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.72 | 99.75 | 99.81 | 99.72 | 99.75 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-15.37.41.966600 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 04 | G3NA8 | 436050263 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 64521 | 00000 | N |  |  | 99.64 | 99.70 | 99.73 | 99.64 | 99.70 | 99.73 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.276549 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436050264 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 19787 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.85 | 99.90 | 99.79 | 99.85 | 99.90 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.300446 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436050265 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 40748 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.84 | 99.83 | 99.81 | 99.84 | 99.83 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.328982 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436050266 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 26087 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.80 | 99.74 | 99.79 | 99.80 | 99.74 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.353271 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436050267 | 20250115 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 0.7 | 0.7 | 63,845 | 63,845 | N |  |  | 99.80 | 99.79 | 99.82 | 99.80 | 99.79 | 99.82 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 99.93 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-15.14.21.631734 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | G3NA8 | 436050268 | 20250113 | 5 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 4.6 | 4.6 | 68300 | 68300 | N |  |  | 99.84 | 99.81 | 99.86 | 99.84 | 99.81 | 99.86 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 99.85 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-08.21.10.202122 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | G3NA8 | 436050269 | 20250204 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 1.6 | 1.6 | 78,121 | 78,121 | N |  |  | 99.88 | 99.87 | 99.90 | 99.88 | 99.87 | 99.90 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 100.09 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.17.30.714172 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | G3NA8 | 436050270 | 20250408 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K3605692 | 0.000 | 0 | 0 | 13451 | 0 | N |  |  | 99.82 | 99.79 | 99.84 | 99.82 | 99.79 | 99.84 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST OK | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-15.49.40.970297 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | G3NA8 | 436050271 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 25268 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.83 | 99.85 | 99.80 | 99.83 | 99.85 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.382032 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436050272 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 30861 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.80 | 99.90 | 99.80 | 99.80 | 99.90 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.409243 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436050273 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 96061 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.78 | 99.82 | 99.82 | 99.78 | 99.82 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.437355 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436050274 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 58213 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.84 | 99.84 | 99.80 | 99.84 | 99.84 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.460235 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436050275 | 20250625 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 001.1 | 000.000 | 27193 | 00000 | N |  |  | 99.77 | 99.75 | 99.81 | 99.77 | 99.75 | 99.81 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-06.37.36.556166 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA8 | 436050279 | 20250624 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 11.3 | 000.000 | 74205 | 00000 | N |  |  | 99.65 | 99.73 | 99.78 | 99.65 | 99.73 | 99.78 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-13.27.26.531692 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436050280 | 20250624 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 4.4 | 000.000 | 30376 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.83 | 99.86 | 99.94 | 99.83 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-13.27.26.556071 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436050281 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 61876 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.89 | 99.86 | 99.82 | 99.89 | 99.86 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.48.31.162130 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436050278 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09093 | 00000 | N |  |  | 99.63 | 99.79 | 99.79 | 99.63 | 99.79 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-15.37.42.064337 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 04 | G3NA8 | 436050282 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 8.2 | 000.000 | 68134 | 00000 | N |  |  | 99.72 | 99.84 | 99.82 | 99.72 | 99.84 | 99.82 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-15.30.35.580876 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436050283 | 20250620 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48037 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.83 | 99.85 | 99.80 | 99.83 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-13.46.32.476585 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA8 | 436050284 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 23.2 | 000.000 | 07298 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.80 | 99.83 | 99.87 | 99.80 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.50.19.167528 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436050285 | 20250624 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 12.8 | 000.000 | 49559 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 99.87 | 99.83 | 99.96 | 99.87 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-15.27.07.000079 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436050286 | 20250612 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 17.2 | 000.000 | 72639 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 99.78 | 99.88 | 99.93 | 99.78 | 99.88 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-08.52.41.459704 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA8 | 436050287 | 20250620 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15666 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.80 | 99.84 | 99.80 | 99.80 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-13.46.32.582060 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA8 | 436050288 | 20250611 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 5.6 | 000.000 | 05663 | 00000 | N |  |  | 99.66 | 99.79 | 99.79 | 99.66 | 99.79 | 99.79 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-15.25.37.840175 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA8 | 436050289 | 20250624 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 15.7 | 000.000 | 58200 | 00000 | N |  |  | 99.62 | 99.74 | 99.75 | 99.62 | 99.74 | 99.75 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-13.27.26.633159 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436050290 | 20250612 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 9.1 | 000.000 | 96226 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 99.91 | 99.90 | 99.96 | 99.91 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-08.52.41.558576 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA8 | 436050291 | 20250620 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 57.5 | 000.000 | 56652 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 99.91 | 99.90 | 99.96 | 99.91 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-13.46.32.676845 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA8 | 436050292 | 20250627 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 16.0 | 000.000 | 03702 | 00000 | N |  |  | 99.90 | 99.89 | 99.92 | 99.90 | 99.89 | 99.92 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-11.27.13.293295 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA8 | 436050293 | 20250627 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 75321 | 00000 | N |  |  | 99.92 | 99.82 | 99.88 | 99.92 | 99.82 | 99.88 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-11.27.13.410104 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA8 | 436050294 | 20250611 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 4.1 | 000.000 | 25351 | 00000 | N |  |  | 99.74 | 99.77 | 99.83 | 99.74 | 99.77 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-15.28.09.677477 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA8 | 436050295 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 18.5 | 000.000 | 98256 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 99.85 | 99.87 | 99.93 | 99.85 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.50.19.268814 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436050296 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 17288 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.90 | 99.85 | 99.94 | 99.90 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.50.19.369169 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436050297 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 69499 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.83 | 99.83 | 99.79 | 99.83 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.50.19.468478 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436050299 | 20250627 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 25138 | 00000 | N |  |  | 98.88 | 100.37 | 98.90 | 98.88 | 100.37 | 98.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-09.53.48.050897 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA8 | 436050300 | 20250624 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 13193 | 00000 | N |  |  | 99.77 | 99.85 | 99.83 | 99.77 | 99.85 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-13.27.26.654698 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436050301 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.89 | 99.84 | 99.95 | 99.89 | 99.84 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.485721 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436050302 | 20250612 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 9.2 | 000.000 | 63455 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.86 | 99.84 | 99.80 | 99.86 | 99.84 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-08.52.41.662634 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA8 | 436050303 | 20250620 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 02587 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.89 | 99.86 | 99.80 | 99.89 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-13.46.32.784961 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA8 | 436050304 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 81009 | 00000 | N |  |  | 99.89 | 99.88 | 99.88 | 99.89 | 99.88 | 99.88 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-15.30.35.680916 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436050306 | 20250624 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 14995 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.79 | 99.87 | 99.80 | 99.79 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-13.27.26.674439 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436050307 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 33746 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.84 | 99.82 | 99.82 | 99.84 | 99.82 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.514522 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436050308 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 40356 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.87 | 99.86 | 99.80 | 99.87 | 99.86 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.540123 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436050309 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 57581 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.90 | 99.89 | 99.82 | 99.90 | 99.89 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.570204 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436050310 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 38706 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 100.10 | 100.11 | 99.97 | 100.10 | 100.11 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.594142 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436050311 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 22325 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.92 | 99.87 | 99.79 | 99.92 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-15.30.35.782129 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436050312 | 20250624 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 10.3 | 000.000 | 84109 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.88 | 99.82 | 99.80 | 99.88 | 99.82 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-15.27.07.043861 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436050313 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 93791 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.82 | 99.82 | 99.80 | 99.82 | 99.82 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.618234 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436050315 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 29691 | 00000 | N |  |  | 99.77 | 99.70 | 99.73 | 99.77 | 99.70 | 99.73 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-15.30.35.876424 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436050316 | 20250612 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 92213 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.82 | 99.83 | 99.80 | 99.82 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-08.52.41.767127 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA8 | 436050317 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 8850 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.82 | 99.88 | 99.95 | 99.82 | 99.88 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.30.18.643426 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436050320 | 20250620 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 10823 | 00000 | N |  |  | 99.65 | 99.76 | 99.72 | 99.65 | 99.76 | 99.72 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-13.46.32.881777 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA8 | 436050321 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 8.1 | 000.000 | 87888 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.87 | 99.85 | 99.80 | 99.87 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-15.30.35.978612 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436050322 | 20250612 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 5.1 | 000.000 | 67109 | 00000 | N |  |  | 99.74 | 99.74 | 99.81 | 99.74 | 99.74 | 99.81 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-08.52.41.871701 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA8 | 436050323 | 20250627 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 26007 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.87 | 99.89 | 99.79 | 99.87 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-11.27.13.513890 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA8 | 436050324 | 20250624 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 10.1 | 000.000 | 18060 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.81 | 99.80 | 99.81 | 99.81 | 99.80 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-13.27.26.697928 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436050325 | 20250611 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 29501 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.72 | 99.81 | 99.82 | 99.72 | 99.81 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-15.28.09.779637 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA8 | 436050326 | 20250624 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 9.4 | 000.000 | 67819 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.84 | 99.86 | 99.82 | 99.84 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-13.27.26.723228 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436213196 | 20250204 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 49.1 | 49.1 | 67,671 | 67,671 | N |  |  | 99.86 | 99.85 | 99.88 | 99.86 | 99.85 | 99.88 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 99.91 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.23.34.324495 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | G3NA8 | 436213197 | 20250211 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 |  |  | 77,564 | 0.0 | N |  |  | 99.89 | 99.87 | 99.93 | 99.89 | 99.87 | 99.93 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-11-10.50.23.872405 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-11
03 | 04 | G3NA8 | 436213198 | 20250612 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 9.6 | 000.000 | 40755 | 00000 | N |  |  | 99.77 | 99.77 | 99.80 | 99.77 | 99.77 | 99.80 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-08.52.41.977119 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA8 | 436213199 | 20250624 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 17.1 | 000.000 | 73557 | 00000 | N |  |  | 99.76 | 99.78 | 99.85 | 99.76 | 99.78 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-13.27.26.747555 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436213200 | 20250612 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 05301 | 00000 | N |  |  | 99.91 | 99.79 | 99.86 | 99.91 | 99.79 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-08.52.42.079890 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA8 | 436213201 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 6.4 | 000.000 | 87599 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.88 | 99.89 | 99.79 | 99.88 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-15.30.46.761685 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436213202 | 20250612 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 16.5 | 000.000 | 68747 | 00000 | N |  |  | 99.65 | 99.73 | 99.80 | 99.65 | 99.73 | 99.80 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-08.52.42.182374 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA8 | 436213204 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11783 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.81 | 99.80 | 99.80 | 99.81 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-15.37.42.167959 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 04 | G3NA8 | 436213203 | 20251007 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 22.0 | 000.000 | 46550 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.77 | 99.84 | 99.80 | 99.77 | 99.84 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-08.48.46.322625 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 04 | G3NA8 | 436213206 | 20250625 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 7.7 | 000.000 | 53369 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.70 | 99.80 | 99.78 | 99.70 | 99.80 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-06.37.49.201372 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3NA8 | 436213215 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 02247 | 00000 | N |  |  | 99.66 | 100.36 | 99.97 | 99.66 | 100.36 | 99.97 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-13.22.26.237675 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA8 | 436213216 | 20250611 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 01257 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.88 | 99.86 | 99.81 | 99.88 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-15.28.09.879107 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA8 | 436213218 | 20250116 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 1.0 | 1.0 | 2743 | 2743 | N |  |  | 99.86 | 99.84 | 99.89 | 99.86 | 99.84 | 99.89 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 99.91 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-17-08.02.00.526322 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-17
03 | 04 | G3NA8 | 436213220 | 20250116 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 1.3 | 0.0 | 22,120 | 0.0 | N |  |  | 99.91 | 99.87 | 99.93 | 99.91 | 99.87 | 99.93 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 99.89 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-21-15.22.07.917995 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-21
03 | 04 | G3NA8 | 436213221 | 20250408 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 45627 | 0 | N |  |  | 99.87 | 99.84 | 99.89 | 99.87 | 99.84 | 99.89 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST OK | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-13.48.45.178194 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | G3NA8 | 436213223 | 20250611 | 1 | 08 | FD | 7 | N | S304615 | 0.000 | 15.3 | 15.3 | 54158 | 54158 | N |  |  | 99.90 | 99.87 | 99.90 | 99.90 | 99.87 | 99.90 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 15 | 99.87 | 99.87 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-07.18.36.435228 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA8 | 436213224 | 20250205 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 |  |  | 12,969 | O.O | N |  |  | 99.97 | 99.84 | 99.93 | 99.97 | 99.84 | 99.93 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-11.41.12.675989 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | G3NA8 | 436213230 | 20250624 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 38806 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.78 | 99.87 | 99.80 | 99.78 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-13.27.26.774157 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436213231 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 48591 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.84 | 99.85 | 99.80 | 99.84 | 99.85 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.48.31.221779 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436213232 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 9430 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 99.88 | 99.93 | 99.98 | 99.88 | 99.93 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.48.31.245585 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436213233 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 82072 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.88 | 99.79 | 99.80 | 99.88 | 99.79 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-14.48.31.266814 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 04 | G3NA8 | 436213234 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 004.1 | 000.000 | 87683 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.74 | 99.86 | 99.81 | 99.74 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-15.37.42.267993 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 04 | G3NA8 | 436213236 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 036.1 | 000.000 | 89525 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.77 | 99.79 | 99.81 | 99.77 | 99.79 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-15.37.42.362414 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 04 | G3NA8 | 436213238 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 44670 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.87 | 99.83 | 99.82 | 99.87 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.51.04.651119 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436213238 | 20250623 | 2 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 23.5 | 000.000 | 44670 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.84 | 99.87 | 99.97 | 99.84 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.51.04.818268 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436213240 | 20250611 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 7.4 | 000.000 | 34086 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.76 | 99.77 | 99.86 | 99.76 | 99.77 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-15.28.09.982914 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA8 | 436213241 | 20250624 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 80370 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.76 | 99.77 | 99.80 | 99.76 | 99.77 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-13.27.26.801164 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436213242 | 20250707 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 14936 | 0 | N |  |  | 99.92 | 99.89 | 99.95 | 99.92 | 99.89 | 99.95 | 2934 | 100.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-14.41.17.820774 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 04 | G3NA8 | 436213243 | 20250115 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 3,954 | 3,954 | N |  |  | 99.79 | 99.76 | 99.80 | 99.79 | 99.76 | 99.80 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 99.83 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-15.20.04.934571 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | G3NA8 | 436213244 | 20250115 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 12.5 | 12.5 | 52,419 | 52,419 | N |  |  | 99.88 | 99.84 | 99.89 | 99.88 | 99.84 | 99.89 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 99.89 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-15.17.13.940912 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | G3NA8 | 436213245 | 20250205 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 |  |  | 54,948 | 0.0 | N |  |  | 99.92 | 99.88 | 99.95 | 99.92 | 99.88 | 99.95 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-11.38.32.111128 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | G3NA8 | 436213245 | 20250723 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00642 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.79 | 99.82 | 99.79 | 99.79 | 99.82 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-13.55.14.486097 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3NA8 | 436213237 | 20251007 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 47464 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.87 | 99.88 | 99.82 | 99.87 | 99.88 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 | PRDC | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-08.15.27.069512 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 04 | G3NA8 | 436213247 | 20250627 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 18.3 | 000.000 | 76172 | 00000 | N |  |  | 99.76 | 99.84 | 99.83 | 99.76 | 99.84 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-09.53.48.165533 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA8 | 436213250 | 20250611 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 2.5 | 000.000 | 03817 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.68 | 99.86 | 99.78 | 99.68 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-15.28.43.200600 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA8 | 436213253 | 20250624 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 5.3 | 000.000 | 40624 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.89 | 99.87 | 99.81 | 99.89 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-13.27.26.827081 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436213246 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 73040 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.82 | 99.82 | 99.79 | 99.82 | 99.82 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-15.37.42.459312 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 04 | G3NA8 | 436213254 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04716 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.81 | 99.84 | 99.81 | 99.81 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-15.37.42.555790 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 04 | G3NA8 | 436213257 | 20250627 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 06267 | 00000 | N |  |  | 99.76 | 99.78 | 99.77 | 99.76 | 99.78 | 99.77 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | PRDC | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-11.27.13.621365 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA8 | 436213262 | 20250116 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 85,116 | 85,116 | N |  |  | 99.90 | 99.88 | 99.91 | 99.90 | 99.88 | 99.91 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 100.01 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-17-07.57.58.348804 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-17
03 | 04 | G3NA8 | 436213263 | 20250116 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 |  |  | 57,328 | 0.0 | N |  |  | 99.90 | 99.87 | 99.91 | 99.90 | 99.87 | 99.91 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-21-15.18.49.770370 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-21
03 | 04 | G3NA8 | 436213267 | 20250114 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 25,842 | 25,842 | N |  |  | 99.91 | 99.87 | 99.94 | 99.91 | 99.87 | 99.94 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 100.01 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-09.18.18.873795 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | G3NA8 | 436213268 | 20250205 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 11.9 | 0.0 | 60,630 | 0.0 | N |  |  | 99.92 | 99.89 | 99.93 | 99.92 | 99.89 | 99.93 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 99.88 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-11.49.53.441438 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | G3NA8 | 436213269 | 20250114 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 33.7 | 0.0 | 96,041 | 0.0 | N |  |  | 99.89 | 99.85 | 99.91 | 99.89 | 99.85 | 99.91 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 99.98 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-09.29.49.526810 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | G3NA8 | 436213270 | 20250611 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 28.1 | 000.000 | 59035 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.85 | 99.87 | 99.82 | 99.85 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-15.28.10.179491 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA8 | 436213271 | 20250611 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 23.7 | 000.000 | 19719 | 00000 | N |  |  | 99.62 | 99.72 | 99.82 | 99.62 | 99.72 | 99.82 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-15.28.10.276823 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA8 | 436213274 | 20250116 | 5 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 |  |  | 84,797 | 0.0 | N |  |  | 99.92 | 99.88 | 99.95 | 99.92 | 99.88 | 99.95 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-21-15.24.46.052634 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-21
03 | 04 | G3NA8 | 436213273 | 20251007 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 004.7 | 000.000 | 77774 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.81 | 99.77 | 99.81 | 99.81 | 99.77 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-12.23.27.483531 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 04 | G3NA8 | 436213277 | 20250116 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 13.4 | 0.0 | 3,044 | 0.0 | N |  |  | 99.91 | 99.87 | 99.93 | 99.91 | 99.87 | 99.93 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 99.97 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-21-15.27.26.397327 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-21
03 | 04 | G3NA8 | 436213290 | 20250113 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S304615 | 0.000 | 19.2 | 19.2 | 35049 | 35049 | N |  |  | 99.86 | 99.83 | 99.88 | 99.86 | 99.83 | 99.88 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 15 | 99.89 | 99.89 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-07.54.15.698157 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | G3NA8 | 436213291 | 20250205 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 44.2 | 0.0 | 5,327 | 0.0 | N |  |  | 99.97 | 99.93 | 99.99 | 99.97 | 99.93 | 99.99 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 99.91 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-11.44.34.927734 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | G3NA8 | 436213292 | 20250408 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 39867 | 0 | N |  |  | 99.90 | 99.88 | 99.92 | 99.90 | 99.88 | 99.92 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST OK | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-14.03.44.676413 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | G3NA8 | 436213293 | 20250714 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 50479 | 0 | N |  |  | 99.83 | 99.81 | 99.80 | 99.83 | 99.81 | 99.80 | 2934 | 100.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-15-15.07.41.115113 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-15
03 | 04 | G3NA8 | 436213294 | 20250114 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S304615 | 0.000 | 14.4 | 14.4 | 53810 | 53810 | N |  |  | 99.77 | 99.77 | 99.80 | 99.77 | 99.77 | 99.80 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-08.08.36.861433 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | G3NA8 | 436213295 | 20250114 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S304615 | 0.000 | 20.6 | 20.6 | 30012 | 30012 | N |  |  | 99.78 | 99.74 | 99.82 | 99.78 | 99.74 | 99.82 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 15 | 100.12 | 100.12 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-07.58.17.717758 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | G3NA8 | 436213296 | 20250408 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K3605692 | 0.000 | 0 | 0 | 69794 | 0 | N |  |  | 99.89 | 99.86 | 99.90 | 99.89 | 99.86 | 99.90 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST OK | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-13.52.42.324810 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | G3NA8 | 436213297 | 20250205 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 4.2 | 0.0 | 99,945 | 0.0 | N |  |  | 99.86 | 99.84 | 99.87 | 99.86 | 99.84 | 99.87 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 99.90 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-11.47.46.744439 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | G3NA8 | 436213299 | 20250408 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 55846 | 0 | N |  |  | 99.89 | 99.88 | 99.94 | 99.89 | 99.88 | 99.94 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST OK | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-13.57.28.976022 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | G3NA8 | 436213300 | 20250114 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 25.9 | 25.9 | 47,847 | 47,847 | N |  |  | 99.90 | 99.87 | 99.90 | 99.90 | 99.87 | 99.90 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 100.02 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-09.21.19.285990 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | G3NA8 | 436213301 | 20250408 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 59359 | 0 | N |  |  | 99.95 | 99.95 | 99.96 | 99.95 | 99.95 | 99.96 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST OK | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-14.01.43.649925 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | G3NA8 | 436213303 | 20250620 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 91428 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.90 | 99.85 | 99.95 | 99.90 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-13.46.32.983204 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA8 | 436213304 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 0.8 | 000.000 | 22808 | 00000 | N |  |  | 99.72 | 99.91 | 99.82 | 99.72 | 99.91 | 99.82 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.50.19.692098 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436213305 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 1.4 | 000.000 | 54711 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.81 | 99.83 | 99.78 | 99.81 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-15.30.36.173138 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436213310 | 20250417 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 75500 | 0.0 | N |  |  | 99.97 | 99.94 | 100.02 | 99.97 | 99.94 | 100.02 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 99.95 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-17-09.12.33.649650 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-17
03 | 04 | G3NA8 | 436213311 | 20250407 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 11904 | 0 | N |  |  | 99.90 | 99.88 | 99.91 | 99.90 | 99.88 | 99.91 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-12.15.00.594625 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | G3NA8 | 436213312 | 20250417 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 38310 | 0.0 | N |  |  | 99.95 | 99.91 | 99.97 | 99.95 | 99.91 | 99.97 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 99.93 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-17-09.14.25.730189 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-17
03 | 04 | G3NA8 | 436213313 | 20250113 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 16.2 | 16.2 | 13934 | 13934 | N |  |  | 99.90 | 99.87 | 99.91 | 99.90 | 99.87 | 99.91 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 100.07 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-08.31.31.241110 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | G3NA8 | 436213315 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 15013 | 00000 | N |  |  | 99.66 | 99.73 | 99.87 | 99.66 | 99.73 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.50.19.800702 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436213307 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 41674 | 00000 | N |  |  | 99.76 | 99.72 | 99.81 | 99.76 | 99.72 | 99.81 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-15.37.42.657016 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 04 | G3NA8 | 436213309 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 46190 | 00000 | N |  |  | 99.66 | 100.00 | 99.79 | 99.66 | 100.00 | 99.79 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-15.37.42.761091 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 04 | G3NA8 | 436213317 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 2.3 | 000.000 | 84568 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.84 | 99.83 | 99.95 | 99.84 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.50.19.904950 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436213318 | 20250204 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 10.4 | 10.4 | 41,791 | 41,791 | N |  |  | 99.93 | 99.89 | 99.94 | 99.93 | 99.89 | 99.94 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 99.97 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.04.10.496101 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | G3NA8 | 436213319 | 20250206 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 11.4 | 0.0 | 65,935 | 0.0 | N |  |  | 99.89 | 99.89 | 99.90 | 99.89 | 99.89 | 99.90 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 99.93 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-14.48.06.059566 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | G3NA8 | 436213320 | 20250113 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 4.7 | 4.7 | 73296 | 73296 | N |  |  | 99.92 | 99.93 | 99.95 | 99.92 | 99.93 | 99.95 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 100.06 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-08.34.45.156246 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | G3NA8 | 436213322 | 20250714 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 44418 | 0 | N |  |  | 99.93 | 99.89 | 99.94 | 99.93 | 99.89 | 99.94 | 2934 | 100.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-15-15.01.20.845012 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-15
03 | 04 | G3NA8 | 436213326 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 67848 | 00000 | N |  |  | 99.76 | 99.78 | 99.83 | 99.76 | 99.78 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.50.20.006898 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436213327 | 20250624 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 34539 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.81 | 99.81 | 99.79 | 99.81 | 99.81 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-13.27.26.855450 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436213328 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 07166 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.77 | 99.84 | 99.81 | 99.77 | 99.84 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.50.20.107485 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436213329 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 28.3 | 000.000 | 65832 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.86 | 99.82 | 99.80 | 99.86 | 99.82 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-15.30.36.273582 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436213330 | 20250408 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 99386 | 0 | N |  |  | 99.90 | 99.88 | 99.90 | 99.90 | 99.88 | 99.90 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST OK | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-13.55.18.890686 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | G3NA8 | 436213334 | 20250408 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 25047 | 0 | N |  |  | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST OK | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-15.47.22.740038 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | G3NA8 | 436213335 | 20250620 | 1 | 08 | FD | 7 | N | S304615 | 0.000 | 3.0 | 3.0 | 21085 | 21085 | N |  |  | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-14.28.15.711954 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA8 | 436213336 | 20250408 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 3107 | 0 | N |  |  | 99.83 | 99.87 | 99.93 | 99.83 | 99.87 | 99.93 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST OK | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-13.46.14.300498 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | G3NA8 | 436289678 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 4.6 | 000.000 | 69076 | 00000 | N |  |  | 99.65 | 99.77 | 99.76 | 99.65 | 99.77 | 99.76 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.50.20.207862 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436289679 | 20250620 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 85308 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.78 | 99.83 | 99.81 | 99.78 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-13.46.33.083068 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA8 | 436289680 | 20250611 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 8.9 | 000.000 | 24512 | 00000 | N |  |  | 99.71 | 99.75 | 99.86 | 99.71 | 99.75 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-15.28.10.377892 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA8 | 436289681 | 20250612 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 10963 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.90 | 99.85 | 99.79 | 99.90 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-08.52.42.284369 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA8 | 436289683 | 20250611 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 11.9 | 000.000 | 31280 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.87 | 99.92 | 99.94 | 99.87 | 99.92 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-15.28.43.310809 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA8 | 436289686 | 20250627 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 6.7 | 000.000 | 50329 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.85 | 99.82 | 99.80 | 99.85 | 99.82 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-11.27.56.169164 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3NA8 | 436289687 | 20250620 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46063 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.79 | 99.84 | 99.81 | 99.79 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-13.46.33.190741 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA8 | 436289689 | 20250624 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 17981 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.79 | 99.78 | 99.80 | 99.79 | 99.78 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-13.27.26.882521 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436289690 | 20250204 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 15.3 | 15.3 | 55,618 | 55,618 | N |  |  | 99.93 | 99.90 | 99.96 | 99.93 | 99.90 | 99.96 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 100.05 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.14.55.059004 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 04 | G3NA8 | 436289691 | 20250113 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S304615 | 0.000 | 18 | 18 | 29597 | 29597 | N |  |  | 99.78 | 99.77 | 99.79 | 99.78 | 99.77 | 99.79 | S304615 | 0.00 | 0.00 | 5 | 99.95 | 99.95 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-08.01.17.311723 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | G3NA8 | 436289692 | 20250408 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 4044 | 0 | N |  |  | 99.83 | 99.80 | 99.84 | 99.83 | 99.80 | 99.84 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST OK | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-15.51.26.475462 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | G3NA8 | 436289693 | 20250408 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 23006 | 0 | N |  |  | 99.79 | 99.76 | 99.81 | 99.79 | 99.76 | 99.81 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST OK | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-14.08.05.549177 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | G3NA8 | 436289694 | 20250113 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S304615 | 0.000 | 5.4 | 5.4 | 56755 | 56755 | N |  |  | 99.80 | 99.80 | 99.82 | 99.80 | 99.80 | 99.82 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 5 | 99.93 | 99.93 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-08.20.25.831367 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 04 | G3NA8 | 436289695 | 20250114 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S304615 | 0.000 | 32.9 | 32.9 | 78266 | 78266 | N |  |  | 99.72 | 99.71 | 99.73 | 99.72 | 99.71 | 99.73 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 5 | 99.72 | 99.72 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-07.48.14.784758 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 04 | G3NA8 | 436289697 | 20250620 | 1 | 08 | FD | 7 | N | S304615 | 0.000 | 2.1 | 2.1 | 92593 | 92593 | N |  |  | 99.88 | 99.87 | 99.88 | 99.88 | 99.87 | 99.88 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 15 | 99.91 | 99.91 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-14.32.56.412932 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | G3NA8 | 436289698 | 20250408 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 2472 | 0 | N |  |  | 99.86 | 99.84 | 99.89 | 99.86 | 99.84 | 99.89 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST OK | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-14.06.08.838603 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | G3NA8 | 436289699 | 20250117 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 4.0 | 4.0 | 13,990 | 13,990 | N |  |  | 99.85 | 99.79 | 99.86 | 99.85 | 99.79 | 99.86 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 99.89 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-07.18.14.141398 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 04 | G3NA8 | 436289700 | 20250408 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 92141 | 0 | N |  |  | 99.98 | 99.98 | 100.00 | 99.98 | 99.98 | 100.00 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-13.59.56.554283 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | G3NA8 | 436289701 | 20250707 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 20.5 | 0 | 31155 | 0 | N |  |  | 99.92 | 99.86 | 99.93 | 99.92 | 99.86 | 99.93 | 2934 | 100.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-14.15.15.864660 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-08
03 | 04 | G3NA8 | 436289702 | 20250407 | 1 | 03 | SH | 7 | N | K360569 | 0.000 | 45.7 | 0 | 77146 | 0 | N |  |  | 99.87 | 99.86 | 99.89 | 99.97 | 99.86 | 99.89 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-12.50.38.243850 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 04 | G3NA8 | 436289706 | 20250612 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 6.6 | 000.000 | 71020 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.78 | 99.90 | 99.83 | 99.78 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-08.52.42.392291 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | G3NA8 | 436289707 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 63336 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.87 | 99.86 | 99.95 | 99.87 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-15.30.36.381335 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436289708 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 76119 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.95 | 99.90 | 99.86 | 99.95 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-15.30.36.483688 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436289709 | 20250624 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 6.4 | 000.000 | 20186 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.89 | 99.87 | 99.94 | 99.89 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-15.27.07.098537 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 436289710 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 37927 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.90 | 99.88 | 99.97 | 99.90 | 99.88 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.50.20.312263 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436289711 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 24.1 | 000.000 | 20962 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.78 | 99.83 | 99.80 | 99.78 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.50.20.421352 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3NA8 | 436289712 | 20250611 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79461 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.68 | 99.82 | 99.82 | 99.68 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-15.24.10.683430 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 04 | G3NA8 | 436289705 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 002.1 | 000.000 | 59507 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.83 | 99.79 | 99.80 | 99.83 | 99.79 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-15.37.42.858625 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 04 | G3NA8 | 436471000 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 82609 | 00000 | N |  |  | 99.66 | 99.77 | 99.74 | 99.66 | 99.77 | 99.74 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | METER COVER BROKEN | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-15.26.14.276914 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA8 | 441070274 | 20250207 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 12.9 | 12.9 | 16,551 | 16,551 | N |  |  | 99.95 | 99.97 | 99.98 | 99.95 | 99.97 | 99.98 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 100.02 | 5 | 5 |  |  | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-16.36.00.439893 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 04 | G3NA8 | 441070295 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 12828 | 00000 | N |  |  | 99.91 | 99.76 | 99.79 | 99.91 | 99.76 | 99.79 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-15.30.29.157433 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3NA8 | 441070304 | 20250602 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.81 | 99.77 | 99.79 | 99.81 | 99.77 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.21.25.873567 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | G3NA8 | 441017988 | 20251230 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 10292 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.88 | 99.89 | 99.80 | 99.88 | 99.89 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-30-15.35.27.813507 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-30
03 | 04 | G3NA8 | 441017989 | 20251230 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 39469 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.78 | 99.83 | 99.79 | 99.78 | 99.83 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-30-15.35.27.967903 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-30
03 | 04 | G3NA8 | 441118655 | 20250221 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83580 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.94 | 99.97 | 99.97 | 99.94 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-21-09.53.55.885008 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-21
03 | 04 | G3NA8 | 441118665 | 20250924 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 01114 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.88 | 99.93 | 99.97 | 99.88 | 99.93 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-24-09.23.11.626189 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-24
03 | 04 | G3NA8 | 441172689 | 20250221 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 73510 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 99.99 | 99.97 | 99.96 | 99.99 | 99.97 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-21-09.53.55.931001 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-21
03 | 04 | G3NA8 | 441172700 | 20250821 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21714 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.84 | 99.85 | 99.81 | 99.84 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-13.09.51.476659 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3NA8 | 441172729 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 51616 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 100.37 | 100.00 | 99.82 | 100.37 | 100.00 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.14.23.740301 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3NA8 | 446322862 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 50541 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 99.87 | 99.90 | 99.96 | 99.87 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-15.26.14.369299 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | G3NA8 | 450412952 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-14.34.43.562336 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450412953 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.09 | 100.03 | 100.09 | 100.09 | 100.03 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-14.34.43.628353 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450412954 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.09 | 100.00 | 100.02 | 100.09 | 100.00 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-14.34.43.652583 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450412955 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.01 | 100.03 | 100.00 | 100.01 | 100.03 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-14.34.43.673646 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450412956 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.05 | 100.07 | 100.04 | 100.05 | 100.07 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-10.57.40.749798 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412957 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 99.96 | 100.02 | 99.96 | 99.96 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-10.57.40.885152 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412958 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 100.04 | 100.00 | 99.96 | 100.04 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-10.57.40.911808 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412959 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 99.94 | 99.97 | 99.98 | 99.94 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-10.57.40.933997 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412960 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.09 | 100.00 | 100.03 | 100.09 | 100.00 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-13.28.30.887426 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412961 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.03 | 99.97 | 100.07 | 100.03 | 99.97 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-13.28.30.940058 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412962 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.02 | 100.06 | 100.02 | 100.02 | 100.06 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-13.28.30.962037 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412963 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.96 | 99.98 | 99.86 | 99.96 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-13.28.30.988803 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412964 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.02 | 100.04 | 100.02 | 100.02 | 100.04 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-06.36.40.209863 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412965 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.05 | 99.99 | 100.00 | 100.05 | 99.99 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-06.36.40.303740 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412966 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 100.02 | 100.01 | 99.98 | 100.02 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-06.36.40.683749 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412967 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 100.03 | 99.97 | 99.97 | 100.03 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-06.36.40.712462 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412968 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.01 | 100.08 | 100.10 | 100.01 | 100.08 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-10.57.40.961795 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412969 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 100.03 | 100.08 | 99.98 | 100.03 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-10.57.40.988172 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412970 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.06 | 100.04 | 100.01 | 100.06 | 100.04 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-10.57.41.010632 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412971 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.06 | 100.11 | 100.06 | 100.06 | 100.11 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-06.36.40.734067 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412972 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.09 | 100.01 | 100.04 | 100.09 | 100.01 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-13.55.31.126748 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450412973 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.10 | 99.98 | 100.00 | 100.10 | 99.98 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-13.55.31.175560 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450412974 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 100.03 | 100.07 | 99.98 | 100.03 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-13.55.31.197919 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450412975 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.03 | 99.97 | 100.04 | 100.03 | 99.97 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-13.55.31.217164 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450412976 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 100.01 | 100.03 | 99.95 | 100.01 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-14.34.43.692354 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450412977 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.11 | 100.06 | 100.04 | 100.11 | 100.06 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-14.34.43.714693 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450412978 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.92 | 99.99 | 99.98 | 99.92 | 99.99 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-14.34.43.740723 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450412979 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.91 | 100.01 | 100.01 | 99.91 | 100.01 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-14.34.43.761443 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450412980 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.00 | 99.99 | 100.03 | 100.00 | 99.99 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-06.36.40.755047 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412981 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.08 | 100.03 | 100.01 | 100.08 | 100.03 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-06.36.40.783156 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412982 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.12 | 100.07 | 100.02 | 100.12 | 100.07 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-06.36.40.814453 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412983 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.99 | 100.01 | 100.03 | 99.99 | 100.01 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-06.36.40.836850 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412984 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.12 | 100.04 | 100.05 | 100.12 | 100.04 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-13.28.31.016268 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412985 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.98 | 99.99 | 99.94 | 99.98 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-13.28.31.054666 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412986 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.05 | 100.01 | 100.03 | 100.05 | 100.01 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-13.28.31.082091 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412987 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.10 | 99.91 | 100.00 | 100.10 | 99.91 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-13.28.31.120368 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412988 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.05 | 100.02 | 100.03 | 100.05 | 100.02 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-10.57.41.058025 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412989 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.96 | 99.99 | 99.83 | 99.96 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-10.57.41.084404 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412990 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 100.03 | 100.02 | 99.97 | 100.03 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-10.57.41.106677 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412991 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 100.01 | 100.02 | 99.93 | 100.01 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-10.57.41.130725 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412992 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.08 | 100.09 | 100.08 | 100.08 | 100.09 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-10.57.41.155664 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412993 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.92 | 100.07 | 99.98 | 99.92 | 100.07 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-10.57.41.186809 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412994 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.99 | 100.02 | 100.03 | 99.99 | 100.02 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-10.57.41.212835 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412995 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.08 | 99.90 | 99.98 | 100.08 | 99.90 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-10.57.41.241090 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412996 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.05 | 100.08 | 100.03 | 100.05 | 100.08 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-13.28.31.146571 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412997 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.16 | 100.08 | 100.04 | 100.16 | 100.08 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-06.36.40.856176 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412998 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 100.00 | 100.03 | 99.97 | 100.00 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-06.36.40.876152 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450412999 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.92 | 100.04 | 99.97 | 99.92 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-06.36.40.897530 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450413000 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 100.00 | 99.99 | 99.98 | 100.00 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-12.48.27.219180 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413001 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.08 | 100.09 | 100.06 | 100.08 | 100.09 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-12.48.27.292380 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413002 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.91 | 100.03 | 100.03 | 99.91 | 100.03 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-12.48.27.318118 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413003 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.10 | 99.98 | 100.03 | 100.10 | 99.98 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-12.48.27.361832 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413004 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.94 | 100.00 | 99.97 | 99.94 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-13.55.31.239791 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413005 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 100.02 | 100.07 | 99.96 | 100.02 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-13.55.31.272433 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413006 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.09 | 99.99 | 99.98 | 100.09 | 99.99 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-13.55.31.293956 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413007 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.07 | 100.06 | 100.04 | 100.07 | 100.06 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-13.55.31.311173 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413008 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.06 | 99.99 | 99.98 | 100.06 | 99.99 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-12.48.27.391626 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413009 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.89 | 100.02 | 100.03 | 99.89 | 100.02 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-12.48.27.426773 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413010 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.12 | 99.96 | 100.02 | 100.12 | 99.96 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-12.48.27.452972 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413011 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 99.99 | 99.99 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-12.48.27.478502 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413012 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.92 | 99.95 | 99.96 | 99.92 | 99.95 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-06.36.40.914681 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450413013 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.99 | 100.03 | 99.97 | 99.99 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-06.36.40.933319 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450413014 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.99 | 100.10 | 100.09 | 99.99 | 100.10 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-06.36.40.949974 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450413015 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.09 | 100.02 | 100.03 | 100.09 | 100.02 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-06.36.40.969982 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450413016 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 100.02 | 99.97 | 99.82 | 100.02 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-10.57.41.274785 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450413017 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.02 | 100.00 | 100.02 | 100.02 | 100.00 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-10.57.41.299560 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450413018 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.02 | 100.01 | 99.98 | 100.02 | 100.01 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-10.57.41.321769 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450413019 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.88 | 99.95 | 99.96 | 99.88 | 99.95 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-10.57.41.743415 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450413020 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.05 | 100.05 | 100.02 | 100.05 | 100.05 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-06.36.40.990096 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450413021 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.91 | 99.97 | 100.05 | 99.91 | 99.97 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-06.36.41.007512 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450413022 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.09 | 99.99 | 100.01 | 100.09 | 99.99 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-06.36.41.024171 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450413023 | 20250305 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.04 | 100.03 | 100.03 | 100.04 | 100.03 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-05-06.36.41.045499 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-05
03 | 04 | G3NA8 | 450413024 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 100.01 | 100.03 | 99.93 | 100.01 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-12.48.27.506330 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413025 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.03 | 100.06 | 100.01 | 100.03 | 100.06 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-12.48.27.536577 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413026 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.09 | 100.06 | 100.08 | 100.09 | 100.06 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-12.48.27.558674 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413027 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 99.98 | 99.97 | 99.96 | 99.98 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-12.48.27.600236 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413028 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.99 | 100.00 | 100.07 | 99.99 | 100.00 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-12.48.27.632249 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413029 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.06 | 100.06 | 100.04 | 100.06 | 100.06 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-12.48.27.658246 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413030 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.03 | 99.98 | 100.02 | 100.03 | 99.98 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-12.48.27.681216 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413031 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 99.99 | 100.02 | 99.98 | 99.99 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-12.48.27.704386 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413032 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.92 | 100.07 | 100.04 | 99.92 | 100.07 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-12.48.27.724479 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413033 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.00 | 99.97 | 99.99 | 100.00 | 99.97 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-12.48.27.748710 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413034 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 100.04 | 100.01 | 99.98 | 100.04 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-12.48.27.779209 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413035 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.08 | 100.15 | 100.11 | 100.08 | 100.15 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-12.48.27.800651 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413036 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 99.97 | 100.01 | 99.96 | 99.97 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-13.55.31.330855 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413037 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.02 | 100.05 | 100.04 | 100.02 | 100.05 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-13.55.31.348462 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413038 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 100.03 | 100.07 | 99.97 | 100.03 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-13.55.31.365086 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413039 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.07 | 99.93 | 100.02 | 100.07 | 99.93 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-13.55.31.383373 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413040 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 100.01 | 100.06 | 99.94 | 100.01 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-13.55.31.399442 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413041 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.07 | 99.98 | 100.01 | 100.07 | 99.98 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-13.55.31.422195 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413042 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 100.04 | 100.01 | 99.98 | 100.04 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-13.55.31.445363 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413043 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 99.99 | 100.04 | 99.96 | 99.99 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-13.55.31.475486 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413044 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.90 | 100.00 | 100.00 | 99.90 | 100.00 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-13.55.31.502055 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413045 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.10 | 100.12 | 100.10 | 100.10 | 100.12 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-13.55.31.520177 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413046 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.02 | 100.06 | 100.04 | 100.02 | 100.06 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-13.55.31.541234 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 450413047 | 20250304 | 1 | 01 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.08 | 99.98 | 99.98 | 100.08 | 99.98 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-13.55.31.560642 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3NA8 | 455078457 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.100 | 000.000 | 01196 | 00000 | N |  |  | 99.75 | 99.85 | 99.87 | 99.75 | 99.85 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.01.33.911199 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | G3NA8 | 455078611 | 20250624 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 16122 | 00000 | N |  |  | 99.84 | 99.88 | 99.84 | 99.84 | 99.88 | 99.84 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-15.27.07.131363 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 455078620 | 20250624 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 77276 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.79 | 99.86 | 99.87 | 99.79 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-15.27.07.165474 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | G3NA8 | 455078659 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 799 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.69 | 100.08 | 99.81 | 99.69 | 100.08 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.35.53.518364 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3NA8 | 455078671 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 73526 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.64 | 99.97 | 99.82 | 99.64 | 99.97 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-14.23.18.333624 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 04 | G3NA8 | 459461384 | 20250627 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.88 | 99.83 | 99.91 | 99.88 | 99.83 | 99.91 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-09.53.48.379921 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G30F8 | 428995277 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.88 | 99.53 | 99.86 | 99.88 | 99.53 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.14.23.050496 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G30F8 | 435802761 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-10.00.02.556229 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 04 | G30F8 | 435802800 | 20250821 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.1 | 000.000 | 11558 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.88 | 99.85 | 99.83 | 99.88 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-13.09.50.898985 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G30F8 | 435802814 | 20250924 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 000202 | 00000 | N |  |  | 99.90 | 99.53 | 99.84 | 99.90 | 99.53 | 99.84 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | EEPROM ERROR | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-24-09.23.10.978536 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-24
03 | 04 | G30F8 | 435802827 | 20250723 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-10.55.42.697474 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G30F8 | 435802829 | 20250924 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 00.11 | 000.000 | 00001 | 00000 | N |  |  | 99.71 | 99.50 | 99.77 | 99.71 | 99.50 | 99.77 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-24-09.23.11.121003 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-24
03 | 04 | G30F8 | 435802860 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.55 | 99.84 | 99.80 | 99.55 | 99.84 | 99.80 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.35.53.393055 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G30F8 | 435940791 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 17331 | 00000 | N |  |  | 99.99 | 100.01 | 99.93 | 99.99 | 100.01 | 99.93 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-12.48.47.591950 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | G30F8 | 441118371 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 58931 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.91 | 99.95 | 99.94 | 99.91 | 99.95 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.01.33.773945 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | G30F8 | 441118411 | 20250821 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 04964 | 00000 | N |  |  | 100.07 | 99.89 | 99.95 | 100.07 | 99.89 | 99.95 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-13.09.51.444899 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3008 | 428776621 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 20188 | 00000 | N |  |  | 99.77 | 99.69 | 99.81 | 99.77 | 99.69 | 99.81 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-12.07.21.660267 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3008 | 428776648 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 12243 | 00000 | N |  |  | 99.90 | 99.78 | 99.92 | 99.90 | 99.78 | 99.92 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-15.14.11.102725 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 428777148 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 20557 | 00000 | N |  |  | 99.88 | 99.79 | 99.89 | 99.88 | 99.79 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.14.21.628216 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3008 | 428777202 | 20250723 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 16.8 | 000.000 | 28549 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.74 | 99.82 | 99.83 | 99.74 | 99.82 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-13.55.13.814806 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3008 | 428777217 | 20250821 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 011.8 | 000.000 | 42785 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.64 | 99.87 | 99.82 | 99.64 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-13.09.50.733984 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3008 | 428777250 | 20250627 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-09.53.47.340505 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3008 | 428777257 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 000202 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.74 | 99.80 | 99.78 | 99.74 | 99.80 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | 000202 EFFORT ON DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.19.08.837100 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 428777258 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00900 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.70 | 99.86 | 99.80 | 99.70 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-13.14.42.079281 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 04 | G3008 | 428777298 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 11493 | 00000 | N |  |  | 99.68 | 99.56 | 99.68 | 99.68 | 99.56 | 99.68 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-12.07.21.698008 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3008 | 428777312 | 20250221 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28278 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.73 | 99.88 | 99.82 | 99.73 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-21-09.53.55.552997 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-21
03 | 04 | G3008 | 428777350 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 37924 | 00000 | N |  |  | 99.64 | 99.68 | 99.75 | 99.64 | 99.68 | 99.75 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-12.07.21.724302 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3008 | 428777367 | 20250221 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 000555 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.70 | 99.90 | 99.83 | 99.70 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-21-09.53.55.607211 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-21
03 | 04 | G3008 | 428777380 | 20250625 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 08869 | 00000 | N |  |  | 99.68 | 99.63 | 99.75 | 99.68 | 99.63 | 99.75 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-06.37.19.670341 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 428777387 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 94145 | 00000 | N |  |  | 99.72 | 99.57 | 99.75 | 99.72 | 99.57 | 99.75 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.14.21.746486 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3008 | 428777406 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 10402 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.88 | 99.78 | 99.82 | 99.88 | 99.78 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-15.58.14.402488 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | G3008 | 428777454 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 02575 | 00000 | N |  |  | 99.65 | 99.63 | 99.68 | 99.65 | 99.63 | 99.68 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-15.14.11.157634 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 428777461 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 11.8 | 000.000 | 20305 | 00000 | N |  |  | 99.64 | 99.63 | 99.74 | 99.64 | 99.63 | 99.74 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-10.45.04.366754 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 04 | G3008 | 428777466 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 006.9 | 000.000 | 84784 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.75 | 99.81 | 99.79 | 99.75 | 99.81 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.14.21.875253 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3008 | 428777467 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 25.2 | 000.000 | 46332 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.88 | 99.89 | 99.83 | 99.88 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | NO RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-14.46.14.803337 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 04 | G3008 | 428777486 | 20250219 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 002.9 | 000.000 | 31425 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.77 | 99.86 | 99.79 | 99.77 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-14.34.16.807348 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | G3008 | 428777622 | 20251230 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 11704 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.78 | 99.75 | 99.79 | 99.78 | 99.75 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-30-15.35.26.301866 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-30
03 | 04 | G3008 | 428777622 | 20251230 | 2 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.77 | 99.76 | 99.78 | 99.77 | 99.76 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-30-15.35.26.485390 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-30
03 | 04 | G3008 | 428777656 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 05165 | 00000 | N |  |  | 99.75 | 99.77 | 99.84 | 99.75 | 99.77 | 99.84 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.01.33.480938 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | G3008 | 428777659 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 56546 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.83 | 99.82 | 99.80 | 99.83 | 99.82 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-15.58.14.451361 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | G3008 | 428777694 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 008.2 | 000.000 | 15864 | 00000 | N |  |  | 99.57 | 99.53 | 99.60 | 99.57 | 99.53 | 99.60 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-12.07.21.771596 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3008 | 428777813 | 20250219 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 010.1 | 000.000 | 75346 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.67 | 99.86 | 99.80 | 99.67 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-14.34.16.980537 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | G3008 | 428777856 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 07337 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.73 | 99.83 | 99.80 | 99.73 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | NO FR RESPONSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-15.14.11.212751 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 428777964 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 5.3 | 000.000 | 69656 | 00000 | N |  |  | 99.56 | 99.51 | 99.57 | 99.56 | 99.51 | 99.57 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.43.33.596643 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3008 | 428777992 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 67081 | 00000 | N |  |  | 99.77 | 99.74 | 99.83 | 99.77 | 99.74 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.14.21.992267 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3008 | 428778053 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 16703 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.78 | 99.90 | 99.80 | 99.78 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-12.07.22.269155 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3008 | 428778102 | 20250219 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 29922 | 000.000 | 11174 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.76 | 99.90 | 99.83 | 99.76 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-14.34.17.093962 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | G3008 | 428778134 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 25723 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.78 | 99.81 | 99.78 | 99.78 | 99.81 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-15.30.27.941691 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3008 | 428778141 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 005.9 | 00.000 | 23826 | 00000 | N |  |  | 99.68 | 99.57 | 99.70 | 99.68 | 99.57 | 99.70 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-10.45.04.489088 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 04 | G3008 | 428778163 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 000200 | 00000 | N |  |  | 99.77 | 99.70 | 99.82 | 99.77 | 99.70 | 99.82 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | ERROR 200 | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-12.07.22.324453 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3008 | 428778165 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 29937 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.67 | 99.81 | 99.79 | 99.67 | 99.81 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.14.22.097423 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3008 | 428778197 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 6.7 | 000.000 | 73799 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.73 | 99.83 | 99.80 | 99.73 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.19.08.901705 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 428778210 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.75 | 99.86 | 99.78 | 99.75 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | UNCAL DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-10.45.04.598003 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 04 | G3008 | 428778245 | 20250219 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 00.95 | 000.000 | 49506 | 00000 | N |  |  | 99.75 | 99.66 | 99.81 | 99.75 | 99.66 | 99.81 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-14.34.17.204922 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | G3008 | 428778371 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 005.1 | 000.000 | 22647 | 00000 | N |  |  | 99.62 | 99.57 | 99.70 | 99.62 | 99.57 | 99.70 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.14.22.213263 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3008 | 428778413 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 12107 | 00000 | N |  |  | 99.89 | 99.86 | 99.82 | 99.89 | 99.86 | 99.82 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-15.58.14.475827 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | G3008 | 428778466 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 46703 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.76 | 99.86 | 99.79 | 99.76 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.14.22.328917 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3008 | 428778477 | 20250221 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 001.8 | 000.000 | 79626 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.75 | 99.87 | 99.78 | 99.75 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-21-09.53.55.640723 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-21
03 | 04 | G3008 | 428778515 | 20251007 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 014.9 | 000.000 | 01390 | 00000 | N |  |  | 99.57 | 99.53 | 99.57 | 99.57 | 99.53 | 99.57 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-12.23.27.177971 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 04 | G3008 | 428778602 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 020.9 | 000.000 | 72590 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.79 | 99.88 | 99.79 | 99.79 | 99.88 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-13.14.42.204793 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 04 | G3008 | 428778616 | 20251007 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 16549 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.78 | 99.84 | 99.81 | 99.78 | 99.84 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-12.23.27.264839 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 04 | G3008 | 428778646 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 24349 | 00000 | N |  |  | 99.76 | 99.65 | 99.83 | 99.76 | 99.65 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.19.08.927079 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 428778680 | 20251230 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 29641 | 00000 | N |  |  | 99.92 | 99.85 | 99.81 | 99.92 | 99.85 | 99.81 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BENT LUGS | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-30-15.35.26.610383 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-30
03 | 04 | G3008 | 428778701 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 14.9 | 00.000 | 10971 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.76 | 99.86 | 99.80 | 99.76 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-14.46.14.951908 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 04 | G3008 | 428778787 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 004.0 | 000.000 | 03875 | 00000 | N |  |  | 99.91 | 99.79 | 99.90 | 99.91 | 99.79 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | WILL NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-12.07.22.358598 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3008 | 428778810 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.5 | 000.000 | 031025 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.65 | 99.85 | 99.78 | 99.65 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.43.33.707838 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3008 | 428778866 | 20250219 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 67505 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.77 | 99.89 | 99.83 | 99.77 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-14.34.17.327916 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | G3008 | 428957175 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.55 | 99.43 | 110.85 | 99.55 | 99.43 | 110.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | ERROR 200 | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-12.48.47.547036 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | G3008 | 435503080 | 20250219 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 002.3 | 000.000 | 12252 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.76 | 99.87 | 99.81 | 99.76 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-14.34.17.932416 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 04 | G3008 | 435657044 | 20250821 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 015.3 | 000.000 | 82211 | 00000 | N |  |  | 99.64 | 99.52 | 99.85 | 99.64 | 99.52 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-13.09.50.865603 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3008 | 435657097 | 20251031 | 1 | 09 | FD | 7 | N | HALLD | 48.000 |  |  | 20830 | 20830 | N |  |  | 99.88 | 99.87 | 99.88 | 99.88 | 99.87 | 99.88 | 9656 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | CREEP TEST OK --DEMAND TEST 99.87 VOLTS 249 IA-7 | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-13.16.35.866415 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 04 | G3008 | 435657120 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | ERROR DISPLAY UNCF6 | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-14.33.20.809561 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3008 | 435657126 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED LOOSE INTERNAL COMPONENTS | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.19.08.955432 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 435657142 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 09758 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.84 | 99.86 | 99.82 | 99.84 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.19.08.994667 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 435657153 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 18134 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.82 | 99.93 | 99.95 | 99.82 | 99.93 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-14.46.15.056974 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 04 | G3008 | 435657203 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | INTERNAL ERROR | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-12.07.22.398042 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3008 | 435657283 | 20251230 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 375 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.89 | 99.85 | 99.94 | 99.89 | 99.85 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-30-15.35.26.983515 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-30
03 | 04 | G3008 | 435657291 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 11427 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.88 | 99.94 | 99.86 | 99.88 | 99.94 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-12.07.22.436407 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3008 | 435657362 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.84 | 99.72 | 99.89 | 99.84 | 99.72 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.43.34.470483 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3008 | 435657424 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.19.09.018334 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 435657430 | 20250602 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.92 | 99.89 | 99.83 | 99.92 | 99.89 | 99.83 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.21.25.444010 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | G3008 | 435657429 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 84416 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.87 | 99.89 | 99.83 | 99.87 | 99.89 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-15.58.14.537511 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 04 | G3008 | 435657440 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 000202 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.71 | 99.84 | 99.83 | 99.71 | 99.84 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | ERROR 00020 ON DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-15.30.28.368995 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3008 | 435657475 | 20250221 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-21-09.53.55.788496 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-21
03 | 04 | G3008 | 435657477 | 20250627 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 000202 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.78 | 105.72 | 99.80 | 99.78 | 105.72 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | ERROR 000202 ON DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-09.53.47.587839 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3008 | 435704342 | 20250221 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-21-09.53.55.830145 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-21
03 | 04 | G3008 | 435718946 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 08096 | 00000 | N |  |  | 99.84 | 99.82 | 99.89 | 99.84 | 99.82 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.19.09.052408 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 435719019 | 20250623 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 7.4 | 000.000 | 19782 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.81 | 99.84 | 99.86 | 99.81 | 99.84 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-12.50.18.486436 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | G3008 | 435719034 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 07549 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.85 | 99.89 | 99.83 | 99.85 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-15.30.28.481284 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3008 | 435738380 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 05628 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.77 | 99.94 | 99.86 | 99.77 | 99.94 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.14.23.161036 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 04 | G3008 | 435738393 | 20250627 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 18322 | 00000 | N |  |  | 99.77 | 99.64 | 99.85 | 99.77 | 99.64 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-09.53.47.702374 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | G3008 | 435738434 | 20250103 | 1 | 09 | FD | 7 | N | KILBURB | 0.000 |  |  | 18142 | 18142 | N |  |  | 99.82 | 99.78 | 99.82 | 99.82 | 99.78 | 99.82 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-03-13.32.32.949323 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-03
03 | 04 | G3008 | 435738475 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.8 | 000.000 | 37599 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.66 | 99.86 | 99.81 | 99.66 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.19.09.089006 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 435738584 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 07047 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.84 | 99.87 | 99.79 | 99.84 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-15.14.11.352071 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 435738622 | 20251007 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00372 | 00000 | N |  |  | 99.92 | 99.85 | 99.92 | 99.92 | 99.85 | 99.92 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-12.23.27.385322 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 04 | G3008 | 435738610 | 20251230 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 2020 | 00000 | N |  |  | 99.88 | 99.90 | 99.87 | 99.88 | 99.90 | 99.87 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-30-15.35.27.154867 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-30
03 | 04 | G3008 | 435738771 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 000200 | 00000 | N |  |  | 99.91 | 99.88 | 99.86 | 99.91 | 99.88 | 99.86 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | EEPROM ERROR | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.19.09.117095 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 435927295 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.83 | 99.89 | 99.95 | 99.83 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.19.09.148617 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 435927408 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 69062 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.88 | 99.96 | 99.85 | 99.88 | 99.96 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-14.46.15.164339 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 04 | G3008 | 435927425 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 3.3 | 000.000 | 33273 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.85 | 99.98 | 99.94 | 99.85 | 99.98 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.19.09.193049 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 435927454 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.88 | 99.90 | 99.94 | 99.88 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.19.09.218692 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 435927682 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 010.0 | 000.000 | 20978 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 99.91 | 99.96 | 99.98 | 99.91 | 99.96 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-10.23.16.610539 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 04 | G3008 | 435927711 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-14.46.15.283441 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 04 | G3008 | 435927735 | 20250723 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 63880 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.76 | 99.89 | 99.83 | 99.76 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-10.55.42.745070 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | G3008 | 435927772 | 20250221 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 00.000 | 60954 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.72 | 99.85 | 99.80 | 99.72 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-21-09.53.55.860482 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-21
03 | 04 | G3008 | 435927776 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.82 | 99.87 | 99.85 | 99.82 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.19.09.244085 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 435979437 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 07789 | 00000 | N |  |  | 99.76 | 99.71 | 99.75 | 99.76 | 99.71 | 99.75 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-15.30.28.925369 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3008 | 435979435 | 20250828 | 1 | 09 | FD | 7 | N | CHAPMAR1 | 96.000 |  |  | 46905 | 46905 | N |  |  | 99.96 | 99.93 | 99.96 | 99.96 | 99.93 | 99.96 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-28-14.20.39.666227 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-08-28
03 | 04 | G3008 | 436006611 | 20251104 | 1 | 09 | FD | 7 | N | CHAPMAR1 | 76.000 |  |  | 39954 | 39954 | N |  |  | 99.88 | 99.84 | 99.88 | 99.88 | 99.84 | 99.88 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-10.38.35.367486 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-11-04
03 | 04 | G3008 | 436006626 | 20250821 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 37690 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.69 | 99.87 | 99.79 | 99.69 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-13.09.51.175611 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | G3008 | 436006710 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 014.4 | 00.000 | 43782 | 00000 | N |  |  | 99.75 | 99.68 | 99.76 | 99.75 | 99.68 | 99.76 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-13.14.42.335830 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 04 | G3008 | 436006741 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 66539 | 00000 | N |  |  | 99.82 | 99.89 | 99.87 | 99.82 | 99.89 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.19.09.273845 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 436006873 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 4 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.82 | 99.93 | 99.94 | 99.82 | 99.93 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-10.45.05.332100 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 04 | G3008 | 436006994 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 37208 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 99.83 | 99.88 | 99.93 | 99.83 | 99.88 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-15.14.11.419734 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 436007073 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.80 | 99.84 | 99.80 | 99.80 | 99.84 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.19.09.302956 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 454207048 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 300200 | 000000 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | ERROR ON DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.01.33.848887 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 04 | G3008 | 454207075 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 71721 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.67 | 99.81 | 99.78 | 99.67 | 99.81 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-13.14.42.460764 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 04 | G3008 | 455049169 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 00.000 | 46757 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.71 | 99.85 | 99.78 | 99.71 | 99.85 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-14.46.15.412266 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 04 | G3008 | 455049189 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.99 | 99.93 | 100.03 | 99.99 | 99.93 | 100.03 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | METER FILLED WITH DIRT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-12.07.22.548677 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3008 | 455049227 | 20251230 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 41412 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 99.93 | 99.89 | 99.96 | 99.93 | 99.89 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-30-15.35.28.107207 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-30
03 | 04 | G3008 | 455049272 | 20250221 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 008.4 | 000.000 | 46115 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 99.83 | 99.99 | 99.98 | 99.83 | 99.99 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-21-09.53.55.985687 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-21
03 | 04 | G3008 | 455049275 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | ERROR DISPLAY UNCF6 | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-14.33.21.271261 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3008 | 455049299 | 20250124 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 74531 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 99.90 | 100.00 | 99.98 | 99.90 | 100.00 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-13.14.42.574468 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 04 | G3008 | 455049343 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 05518 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.78 | 99.94 | 99.87 | 99.78 | 99.94 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.19.09.331575 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 467023435 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 00.000 | 11052 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 99.90 | 100.01 | 99.98 | 99.90 | 100.01 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-12.07.22.603268 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3008 | 467023483 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 018.9 | 000.000 | 45369 | 00000 | N |  |  | 100.01 | 99.92 | 100.04 | 100.01 | 99.92 | 100.04 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-14.33.21.311754 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3008 | 467023489 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 27495 | 00000 | N |  |  | 100.01 | 99.90 | 100.05 | 100.01 | 99.90 | 100.05 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-12.07.22.638216 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 04 | G3008 | 482815428 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 75547 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.85 | 99.92 | 99.85 | 99.85 | 99.92 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-15.30.29.272078 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 04 | G3008 | 482815446 | 20250602 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | MULTIPLE ERRORS NO PULESE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.21.26.216437 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | G3008 | 484785760 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 21869 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 99.91 | 99.98 | 99.93 | 99.91 | 99.98 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-15.14.11.472242 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 04 | G3008 | 484785776 | 20251230 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 97823 | 00000 | N |  |  | 100.18 | 100.13 | 100.11 | 100.18 | 100.13 | 100.11 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-30-15.35.28.238977 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-30
03 | 04 | G3008 | 484785800 | 20250919 | 1 | 09 | FD | 7 | N | CHAPMAR1 | 0.000 |  |  | 48447 | 48447 | N |  |  | 100.17 | 100.21 | 100.19 | 100.17 | 100.21 | 100.19 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-19-15.39.37.049539 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-19
03 | 04 | HSNA1 | 455047987 | 20250805 | 1 | 08 | FD | 6 | N | JACKSOD6 | 4.156 |  |  | 16106 | 16106 | N |  |  | 99.95 | 0.00 | 99.97 | 99.95 | 0.00 | 99.97 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-05-14.25.34.120626 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-05
03 | 04 | N3008 | 675646616 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.87 | 99.94 | 99.80 | 99.87 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-14.19.17.892542 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 04 | N3008 | 675646625 | 20250523 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.81 | 99.93 | 99.87 | 99.81 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-23-08.59.14.111870 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-23
03 | 04 | N3008 | 675646652 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32316 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.75 | 99.88 | 99.87 | 99.75 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-13.29.27.507094 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 04 | N3008 | 675646674 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44536 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.92 | 99.93 | 99.83 | 99.92 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-13.29.27.541033 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 04 | N3008 | 685219688 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94813 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.91 | 99.97 | 99.97 | 99.91 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-12.48.48.037066 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | N3008 | 685219725 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02186 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.88 | 99.85 | 99.81 | 99.88 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-13.29.27.567671 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 04 | N3008 | 685219742 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15797 | 00000 | N |  |  | 99.88 | 99.81 | 99.91 | 99.88 | 99.81 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-12.48.48.066892 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | N3008 | 685219771 | 20250523 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.57 | 99.91 | 100.02 | 99.57 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-23-08.59.14.138923 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-23
03 | 04 | N3008 | 685219791 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22618 | 00000 | N |  |  | 99.71 | 99.64 | 99.85 | 99.71 | 99.64 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-13.29.27.593974 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 04 | N3008 | 685219834 | 20250523 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.87 | 99.89 | 99.83 | 99.87 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-23-08.59.14.163350 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-23
03 | 04 | N3008 | 685219882 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-12.48.48.092103 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | N3008 | 685219952 | 20250523 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.81 | 99.86 | 99.85 | 99.81 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-23-08.59.14.185574 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-23
03 | 04 | PSNA1 | 569722636 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 2 | N | S137841 | 0.000 | 1.222 | 000.000 | 007222 | 00000 | N |  |  | 100.10 | 99.99 | 100.00 | 100.10 | 99.99 | 100.00 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-10.00.02.732775 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 04 | PSNA1 | 568479173 | 20250721 | 1 | 08 | FD | 1 | N | PREECEB | 5.196 |  |  | 41840 | 41840 | N |  |  | 99.87 | 99.88 | 99.88 | 99.87 | 99.88 | 99.88 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-16.04.32.809119 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | PSNA1 | 568479224 | 20250724 | 1 | 08 | FD | 1 | N | BURTONTR | 1.047 |  |  | 38070 | 38070 | N |  |  | 99.62 | 99.96 | 99.91 | 99.62 | 99.96 | 99.91 | 1194967 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-24-11.25.40.377528 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-24
03 | 04 | PSNA1 | 568479235 | 20250821 | 1 | 08 | FD | 1 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 13867 | 13867 | N |  |  | 99.94 | 99.90 | 99.95 | 99.94 | 99.90 | 99.95 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-21-08.32.36.796577 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-21
03 | 04 | PSNA1 | 574041048 | 20250627 | 1 | 08 | FD | 1 | N | WRIGHTR4 | 2.500 |  |  | 29996 | 29996 | N |  |  | 99.77 | 99.75 | 99.80 | 99.77 | 99.75 | 99.80 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-15.24.33.143719 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | PSNA1 | 574041053 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 1 | N | JACKSOD6 | 3.600 |  |  | 15004 | 15004 | N |  |  | 99.78 | 0.00 | 99.79 | 99.78 | 0.00 | 99.79 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-13.17.33.295947 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | PSNA1 | 574041056 | 20250612 | 1 | 08 | FD | 1 | N | KILBURB | 2.559 |  |  | 387 | 387 | N |  |  | 99.94 | 99.94 | 99.97 | 99.94 | 99.94 | 99.97 | 9996 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-09.34.34.930703 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | PSNA1 | 574041061 | 20250811 | 1 | 08 | FD | 1 | N | JACKSOD6 | 1.500 |  |  | 2018 | 2018 | N |  |  | 99.80 | 100.39 | 99.80 | 99.80 | 100.39 | 99.80 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-11-14.53.35.392745 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-11
03 | 04 | PSNA1 | 574041058 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 2 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 23063 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.89 | 100.02 | 99.81 | 99.89 | 100.02 | 4792 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-15.54.54.112330 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 04 | PSNA1 | 574041068 | 20250709 | 1 | 08 | FD | 1 | N | PREECEB | 4.800 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 99.82 | 99.86 | 99.80 | 99.82 | 99.86 | 99.80 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-09-17.31.32.374601 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-09
03 | 04 | PSNA1 | 574041071 | 20250729 | 1 | 08 | FD | 1 | N | KILBURB | 6.928 |  |  | 14129 | 14129 | N |  |  | 99.83 | 99.82 | 99.84 | 99.83 | 99.82 | 99.84 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-29-10.09.35.170352 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-29
03 | 04 | PSNA1 | 574041073 | 20250730 | 1 | 08 | FD | 1 | N | BURTONTR | 2.400 |  |  | 118898 | 118898 | N |  |  | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 1194967 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-30-13.36.36.386350 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-30
03 | 04 | PSNA1 | 574041077 | 20250724 | 1 | 08 | FD | 1 | N | COMBSAD | 1.800 |  |  | 26969 | 26969 | N |  |  | 99.81 | 99.79 | 99.83 | 99.81 | 99.79 | 99.83 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-24-12.51.38.268241 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-24
03 | 04 | PSNA1 | 574041076 | 20250730 | 1 | 08 | FD | 1 | N | BURTONTR | 1.800 |  |  | 32 | 32 | N |  |  | 99.86 | 99.87 | 99.86 | 99.86 | 99.87 | 99.86 | 1194967 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-30-14.35.35.461465 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-30
03 | 04 | PSNA1 | 574041080 | 20250324 | 1 | 08 | FD | 1 | N | KILBURB | 1.800 |  |  | 8252 | 8252 | N |  |  | 99.80 | 9.74 | 99.81 | 99.80 | 9.74 | 99.81 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-24-16.54.30.922306 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-24
03 | 04 | PSNA1 | 574041088 | 20250212 | 1 | 08 | FD | 1 | N | KILBURB | 2.700 |  |  | 52001 | 52001 | N |  |  | 99.97 | 99.95 | 100.00 | 99.97 | 99.95 | 100.00 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-17.25.30.986313 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 04 | PSNA1 | 574041093 | 20250624 | 1 | 08 | FD | 4 | N | WRIGHTR4 | 2.689 |  |  | 2629 | 2629 | N |  |  | 99.98 | 99.99 | 99.99 | 99.98 | 99.99 | 99.99 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-24-09.20.34.001560 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-24
03 | 04 | PSNA1 | 580345136 | 20250724 | 1 | 08 | FD | 4 | N | BURTONTR | 1.571 |  |  | 10911 | 10911 | N |  |  | 99.94 | 99.94 | 99.99 | 99.94 | 99.94 | 99.99 | 2523298 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-24-09.18.36.091764 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-24
03 | 04 | PSNA1 | 580474883 | 20250620 | 1 | 08 | FD | 4 | N | BLACKT | 5.403 |  |  | 2077 | 2077 | N |  |  | 99.95 | 99.99 | 99.94 | 99.95 | 99.99 | 99.94 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-08.41.33.548362 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | PSNA1 | 580474877 | 20250721 | 1 | 08 | FD | 4 | N | JACKSOD6 | 1.600 |  |  | 7559 | 7559 | N |  |  | 100.10 | 0.00 | 100.17 | 100.10 | 0.00 | 100.17 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-09.48.34.727844 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | PSNA1 | 580345138 | 20250724 | 1 | 08 | FD | 1 | N | BURTONTR | 2.689 |  |  | 10451 | 10451 | N |  |  | 99.86 | 99.90 | 99.86 | 99.86 | 99.90 | 99.86 | 1194967 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-24-10.39.36.202896 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-24
03 | 04 | PSNA1 | 580474874 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 1 | N | JACKSOD6 | 1.571 |  |  | 35151 | 35151 | N |  |  | 99.95 | 100.62 | 99.96 | 99.95 | 100.62 | 99.96 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-08.18.31.657387 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | PSNA1 | 580474885 | 20250613 | 1 | 08 | FD | 4 | N | CHAPMAR1 | 3.600 |  |  | 4142 | 4142 | N |  |  | 99.90 | 99.92 | 99.93 | 99.90 | 99.92 | 99.93 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-13.40.34.606367 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-13
03 | 04 | PSNA1 | 580474894 | 20250828 | 1 | 08 | FD | 4 | N | HALLD | 2.559 |  |  | 3972 | 3972 | N |  |  | 99.91 | 99.98 | 99.91 | 99.91 | 99.98 | 99.91 | 8458 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | CREEP TEST OK--DEMAND TEST 100.04 VAR DEMAND-99.8 | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-28-13.29.37.146641 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-28
03 | 04 | PSNA1 | 580474895 | 20250829 | 1 | 08 | FD | 1 | N | HALLD | 2.689 |  |  | 9215 | 9215 | N |  |  | 99.98 | 100.02 | 99.95 | 99.98 | 100.02 | 99.95 | 8458 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-29-09.39.41.394710 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-29
03 | 04 | PSNA1 | 580474900 | 20250709 | 1 | 08 | FD | 1 | N | JACKSOD6 | 2.689 |  |  | 24184 | 24184 | N |  |  | 100.28 | 0.00 | 100.22 | 100.28 | 0.00 | 100.22 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-09-09.17.31.532943 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-09
03 | 04 | PSNA1 | 580474899 | 20250721 | 1 | 08 | FD | 4 | N | BURTONTR | 5.403 |  |  | 2850 | 2850 | N |  |  | 99.83 | 99.91 | 99.83 | 99.83 | 99.91 | 99.83 | 2523298 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-13.24.38.774467 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 04 | PSNA1 | 580474897 | 20250808 | 1 | 08 | FD | 4 | N | CHAPMAR1 | 1.400 |  |  | 66 | 66 | N |  |  | 99.92 | 99.98 | 99.95 | 99.92 | 99.98 | 99.95 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-08-15.16.32.080265 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-08-08
03 | 04 | PSNA1 | 580474912 | 20250723 | 1 | 08 | FD | 1 | N | COMBSAD | 2.559 |  |  | 868 | 868 | N |  |  | 99.98 | 100.04 | 99.99 | 99.98 | 100.04 | 99.99 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-09.53.35.530372 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | PSNA1 | 581510053 | 20250828 | 1 | 08 | FD | 4 | N | PREECEB | 2.600 |  |  | 4814 | 4814 | N |  |  | 99.94 | 99.93 | 99.95 | 99.94 | 99.93 | 99.95 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-28-16.32.39.926951 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-28
03 | 04 | PSNA1 | 581510054 | 20250905 | 1 | 08 | FD | 1 | N | HALLD | 1.800 |  |  | 4019 | 4019 | N |  |  | 100.00 | 99.93 | 100.00 | 100.00 | 99.93 | 100.00 | 2934 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | CREEP TEST OK-DEMAND TEST 100.04 | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-05-13.58.36.226303 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-05
03 | 04 | PSNA1 | 581510057 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 1 | N | WRIGHTR4 | 7.200 |  |  | 4639 | 4639 | N |  |  | 99.98 | 99.96 | 99.98 | 99.98 | 99.96 | 99.98 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.26.33.941776 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | PSNA1 | 581510059 | 20250627 | 1 | 08 | FD | 4 | N | CHAPMAR1 | 1.800 |  |  | 2910 | 2910 | N |  |  | 99.95 | 100.01 | 100.00 | 99.95 | 100.01 | 100.00 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-14.55.35.798348 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | PSNA1 | 581510063 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 4 | N | PREECEB | 4.800 |  |  | 1002 | 1002 | N |  |  | 99.86 | 99.87 | 99.95 | 99.86 | 99.87 | 99.95 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-19.19.31.887509 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-10
03 | 04 | PSNA1 | 581510058 | 20250822 | 1 | 08 | FD | 4 | N | WRIGHTR4 | 2.600 |  |  | 15930 | 15930 | N |  |  | 100.01 | 100.03 | 99.99 | 100.01 | 100.03 | 99.99 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-22-11.54.31.301381 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-22
03 | 04 | PSNA1 | 581510056 | 20250829 | 1 | 08 | FD | 4 | N | PREECEB | 2.689 |  |  | 8580 | 8580 | N |  |  | 99.96 | 99.95 | 99.97 | 99.96 | 99.95 | 99.97 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-29-10.24.35.799871 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-29
03 | 04 | PSNA1 | 581510055 | 20250904 | 1 | 08 | FD | 1 | N | HALLD | 2.689 |  |  | 47 | 47 | N |  |  | 99.96 | 99.95 | 99.96 | 99.96 | 99.95 | 99.96 | 2934 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | CREEP TEST OK--DEMAND TEST 99.97 | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-05-07.36.31.823477 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-04
03 | 04 | PSNA1 | 582450761 | 20250620 | 1 | 08 | FD | 1 | N | JACKSOD6 | 2.600 |  |  | 14265 | 14265 | N |  |  | 99.95 | 0.00 | 99.96 | 99.95 | 0.00 | 99.96 | 1949464 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-08.41.32.376229 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | PSNA1 | 582450762 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 1 | N | JACKSOD6 | 2.689 |  |  | 999999 | 999999 | N |  |  | 99.91 | 99.92 | 99.90 | 99.91 | 99.92 | 99.90 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.50.32.782819 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | PSNA1 | 581510065 | 20250730 | 1 | 08 | FD | 4 | N | JACKSOD6 | 4.156 |  |  | 69 | 69 | N |  |  | 99.97 | 0.00 | 100.01 | 99.97 | 0.00 | 100.01 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-30-11.36.36.553383 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-30
03 | 04 | PSNA1 | 582450763 | 20250805 | 1 | 08 | FD | 4 | N | PREECEB | 7.205 |  |  | 15521 | 15521 | N |  |  | 99.96 | 99.94 | 100.04 | 99.96 | 99.94 | 100.04 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-05-15.29.33.594849 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-05
03 | 04 | PSNA1 | 582450765 | 20250708 | 1 | 08 | FD | 4 | N | CHAPMAR1 | 5.403 |  |  | 20001 | 20001 | N |  |  | 99.94 | 99.96 | 100.00 | 99.94 | 99.96 | 100.00 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-12.38.36.737589 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-08
03 | 04 | PSNA1 | 582450767 | 20250708 | 1 | 08 | FD | 4 | N | CHAPMAR1 | 3.325 |  |  | 5556 | 5556 | N |  |  | 99.88 | 99.92 | 99.91 | 99.88 | 99.92 | 99.91 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-08-14.21.39.213577 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-08
03 | 04 | PSNA1 | 582450768 | 20250612 | 1 | 08 | FD | 4 | N | CHAPMAR1 | 5.403 |  |  | 20442 | 20442 | N |  |  | 99.87 | 99.93 | 99.85 | 99.87 | 99.93 | 99.85 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-14.27.34.117536 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-12
03 | 04 | PSNA1 | 582450769 | 20250602 | 1 | 08 | FD | 4 | N | KILBURB | 12.470 |  |  | 57 | 57 | N |  |  | 99.90 | 99.93 | 99.91 | 99.90 | 99.93 | 99.91 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-12.59.36.647918 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 04 | PSNA1 | 582450770 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 4 | N | KILBURB | 7.200 |  |  | 7370 | 7370 | N |  |  | 99.93 | 99.98 | 99.96 | 99.93 | 99.98 | 99.96 | 2954 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.01.32.898095 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | PSNA1 | 582450780 | 20250701 | 1 | 08 | FD | 4 | N | CHAPMAR1 | 2.600 |  |  | 2527 | 2527 | N |  |  | 100.02 | 100.07 | 100.05 | 100.02 | 100.07 | 100.05 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-11.01.31.524286 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-07-01
03 | 04 | PSNA1 | 582450771 | 20250724 | 1 | 08 | FD | 4 | N | COMBSAD | 7.200 |  |  | 11463 | 11463 | N |  |  | 99.94 | 99.96 | 99.95 | 99.94 | 99.96 | 99.95 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-24-10.43.36.096050 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-24
03 | 04 | PSNA1 | 582450764 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 1 | N | JACKSOD6 | 2.300 |  |  | 5938 | 5938 | N |  |  | 99.87 | 0.00 | 99.90 | 99.87 | 0.00 | 99.90 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.48.46.320310 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | PSNA1 | 582450786 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 4 | N | PREECEB | 6.928 |  |  | 36251 | 36251 | N |  |  | 99.91 | 99.92 | 99.94 | 99.91 | 99.92 | 99.94 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.41.36.443695 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | PSNA1 | 582450788 | 20250711 | 1 | 08 | FD | 4 | N | WRIGHTR4 | 6.235 |  |  | 20260 | 20260 | N |  |  | 99.96 | 100.00 | 99.97 | 99.96 | 100.00 | 99.97 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-11-13.00.38.006901 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-11
03 | 04 | PSNA1 | 582450789 | 20250617 | 1 | 08 | FD | 4 | N | CHAPMAR1 | 3.602 |  |  | 7661 | 7661 | N |  |  | 99.94 | 99.99 | 99.97 | 99.94 | 99.99 | 99.97 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-15.24.35.271915 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-17
03 | 04 | PSNA1 | 582450790 | 20250626 | 1 | 08 | FD | 4 | N | CHAPMAR1 | 7.205 |  |  | 49961 | 49961 | N |  |  | 99.94 | 99.97 | 99.94 | 99.94 | 99.97 | 99.94 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.04.36.117592 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-06-26
03 | 04 | PSNA1 | 582450791 | 20250627 | 1 | 08 | FD | 4 | N | CHAPMAR1 | 3.602 |  |  | 6486 | 6486 | N |  |  | 99.90 | 99.92 | 99.92 | 99.90 | 99.92 | 99.92 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-27-12.16.36.577328 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-27
03 | 04 | PSNA1 | 582450795 | 20250612 | 1 | 08 | FD | 4 | N | CHAPMAR1 | 12.470 |  |  | 94474 | 94474 | N |  |  | 100.00 | 100.07 | 100.02 | 100.00 | 100.07 | 100.02 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-12.42.32.787863 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 04 | PSNA1 | 582450800 | 20250718 | 1 | 08 | FD | 4 | N | WRIGHTR4 | 50.000 |  |  | 1477 | 1477 | N |  |  | 99.92 | 99.93 | 99.95 | 99.92 | 99.93 | 99.95 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-08.53.33.202598 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 04 | PSNA1 | 582450794 | 20250731 | 1 | 08 | FD | 4 | N | PREECEB | 5.403 |  |  | 15477 | 15477 | N |  |  | 99.86 | 99.86 | 99.91 | 99.86 | 99.86 | 99.91 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-31-11.05.38.638861 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-31
03 | 04 | PSNA1 | 582450787 | 20250815 | 1 | 08 | FD | 4 | N | CHAPMAR1 | 6.235 |  |  | 11788 | 11788 | N |  |  | 99.86 | 99.92 | 99.88 | 99.86 | 99.92 | 99.88 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-13.10.39.025118 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | Y | 2025-08-15
03 | 04 | PSNA1 | 582450793 | 20250827 | 1 | 08 | FD | 1 | N | PREECEB | 1.800 |  |  | 9342 | 9342 | N |  |  | 99.86 | 99.89 | 99.95 | 99.86 | 99.89 | 99.95 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-27-12.17.31.729376 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-27
03 | 04 | PSNA1 | 582450805 | 20250714 | 1 | 08 | FD | 4 | N | BURTONTR | 8.313 |  |  | 505610 | 505610 | N |  |  | 99.91 | 99.95 | 99.94 | 99.91 | 99.95 | 99.94 | 2523298 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-14-14.29.32.110802 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-14
03 | 04 | PSNA1 | 582450807 | 20250618 | 1 | 08 | FD | 4 | N | BLACKT | 5.196 |  |  | 1433 | 1433 | N |  |  | 99.99 | 100.01 | 100.01 | 99.99 | 100.01 | 100.01 | 5232974 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-15.41.35.078268 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 04 | PSNA1 | 582450808 | 20250716 | 1 | 08 | FD | 4 | N | BURTONTR | 4.156 |  |  | 7006 | 7006 | N |  |  | 99.92 | 100.07 | 99.98 | 99.92 | 100.07 | 99.98 | 2523298 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-16-13.39.36.135002 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-16
03 | 04 | PSNA1 | 582450810 | 20250620 | 1 | 08 | FD | 1 | N | JACKSOD6 | 2.600 |  |  | 35907 | 35907 | N |  |  | 100.05 | 0.00 | 100.05 | 100.05 | 0.00 | 100.05 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-20-08.09.33.793643 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-20
03 | 04 | PSNA1 | 582450815 | 20250131 | 1 | 08 | FD | 4 | N | WRIGHTR4 | 2.689 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 100.00 | 100.03 | 100.02 | 100.00 | 100.03 | 100.02 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-31-11.15.35.174416 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-31
03 | 04 | PSNA1 | 582450806 | 20250813 | 1 | 08 | FD | 4 | N | PREECEB | 1.800 |  |  | 10028 | 10028 | N |  |  | 99.92 | 99.92 | 99.94 | 99.92 | 99.92 | 99.94 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-13.46.35.537193 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 04 | PSNA1 | 582450814 | 20250819 | 1 | 08 | FD | 4 | N | WRIGHTR4 | 2.559 |  |  | 4756 | 4756 | N |  |  | 99.91 | 99.98 | 99.95 | 99.91 | 99.98 | 99.95 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-14.51.32.007348 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 04 | PSNA1 | 582450812 | 20250822 | 1 | 08 | FD | 1 | N | JACKSOD6 | 7.200 |  |  | 12539 | 12539 | N |  |  | 99.93 | 99.95 | 99.93 | 99.93 | 99.95 | 99.93 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-22-08.27.35.863644 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-22
03 | 04 | PSNA1 | 582450817 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 4 | N | PREECEB | 4.800 |  |  | 592 | 592 | N |  |  | 99.88 | 99.88 | 99.94 | 99.88 | 99.88 | 99.94 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-19.19.31.598455 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-10
03 | 04 | PSNA1 | 582450818 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 4 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.11 | 100.15 | 100.04 | 100.11 | 100.15 | 100.04 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | FAIL RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-12.48.47.943826 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 04 | PSNA1 | 582450819 | 20250715 | 1 | 08 | FD | 4 | N | BURTONTR | 3.602 |  |  | 3784 | 3784 | N |  |  | 99.97 | 100.07 | 99.98 | 99.97 | 100.07 | 99.98 | 2523298 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-15-14.40.34.930565 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-15
03 | 04 | PSNA1 | 582450820 | 20250408 | 1 | 08 | FD | 4 | N | JACKSOD6 | 5.378 |  |  | 17440 | 17440 | N |  |  | 99.96 | 0.00 | 99.98 | 99.96 | 0.00 | 99.98 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-14.42.35.656486 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 04 | PSNA1 | 582450826 | 20250619 | 1 | 08 | FD | 1 | N | PREECEB | 1.800 |  |  | 10555 | 10555 | N |  |  | 99.95 | 99.98 | 100.03 | 99.95 | 99.98 | 100.03 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-11.05.39.079365 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | PSNA1 | 582450828 | 20250710 | 1 | 08 | FD | 4 | N | WRIGHTR4 | 2.689 |  |  | 2551 | 2551 | N |  |  | 100.01 | 100.03 | 100.03 | 100.01 | 100.03 | 100.03 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-10-12.30.34.863710 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-10
03 | 04 | PSNA1 | 582450833 | 20250623 | 1 | 08 | FD | 4 | N | JACKSOD6 | 16.627 |  |  | 47632 | 47632 | N |  |  | 99.88 | 99.95 | 99.92 | 99.88 | 99.95 | 99.92 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-09.49.33.281874 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | PSNA1 | 582450834 | 20250806 | 1 | 08 | FD | 1 | N | BURTONTR | 3.600 |  |  | 52251 | 52251 | N |  |  | 100.04 | 99.77 | 100.08 | 100.04 | 99.77 | 100.08 | 1194967 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-06-10.49.34.271848 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-06
03 | 04 | PSNA1 | 582450809 | 20250827 | 1 | 08 | FD | 1 | N | JACKSOD6 | 2.600 |  |  | 2472 | 2472 | N |  |  | 100.05 | 0.00 | 100.10 | 100.05 | 0.00 | 100.10 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-27-10.16.31.276981 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-27
03 | 04 | PSNA1 | 582450785 | 20250828 | 1 | 08 | FD | 1 | N | PREECEB | 2.700 |  |  | 9656 | 9656 | N |  |  | 99.96 | 99.97 | 100.02 | 99.96 | 99.97 | 100.02 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-28-16.32.38.972184 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-28
03 | 04 | PSNA1 | 582450838 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 1 | N | S137841 | 0.000 | 000.077 | 000.000 | 000362 | 00000 | N |  |  | 100.08 | 100.13 | 99.98 | 100.08 | 100.13 | 99.98 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-10.00.02.830438 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 04 | PSNA1 | 582450840 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 1 | N | S137841 | 0.000 | 000.267 | 000.000 | 000600 | 00000 | N |  |  | 100.10 | 100.02 | 99.95 | 100.10 | 100.02 | 99.95 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-10.00.02.870516 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 04 | PSNA1 | 582450842 | 20250619 | 1 | 08 | FD | 1 | N | JACKSOD6 | 1.706 |  |  | 1266 | 1266 | N |  |  | 99.87 | 99.91 | 99.89 | 99.87 | 99.91 | 99.89 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-10.37.33.972798 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 04 | PSNA1 | 582450843 | 20250716 | 1 | 08 | FD | 4 | N | BURTONTR | 7.205 |  |  | 14144 | 14144 | N |  |  | 99.97 | 100.02 | 100.00 | 99.97 | 100.02 | 100.00 | 2523298 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-16-14.48.32.675965 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-16
03 | 04 | PSNA1 | 582450844 | 20250623 | 1 | 08 | FD | 4 | N | JACKSOD6 | 2.400 |  |  | 649 | 649 | N |  |  | 99.96 | 100.36 | 99.95 | 99.96 | 100.36 | 99.95 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-23-14.04.03.305929 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-23
03 | 04 | PSNA1 | 582450839 | 20250722 | 1 | 08 | FD | 4 | N | JACKSOD6 | 2.600 |  |  | 20896 | 20896 | N |  |  | 100.02 | 100.03 | 100.04 | 100.02 | 100.03 | 100.04 | 1949646 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-07.59.32.803379 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 04 | PSNA1 | 582450837 | 20250723 | 1 | 08 | FD | 4 | N | BURTONTR | 2.689 |  |  | 16027 | 16027 | N |  |  | 99.92 | 99.94 | 99.94 | 99.92 | 99.94 | 99.94 | 2523298 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-23-13.50.38.335054 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-23
03 | 04 | PSNA1 | 582450841 | 20250801 | 1 | 08 | FD | 4 | N | JACKSOD6 | 1.801 |  |  | 12230 | 12230 | N |  |  | 99.93 | 0.00 | 99.94 | 99.93 | 0.00 | 99.94 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-01-11.07.35.220238 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-01
03 | 04 | PSNA1 | 582450835 | 20250806 | 1 | 08 | FD | 1 | N | BURTONTR | 2.600 |  |  | 209 | 209 | N |  |  | 100.01 | 99.64 | 100.01 | 100.01 | 99.64 | 100.01 | 1194967 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-06-10.49.34.557642 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-06
03 | 04 | PSNA1 | 582450836 | 20250818 | 1 | 08 | FD | 4 | N | JACKSOD6 | 1.801 |  |  | 5307 | 5307 | N |  |  | 100.09 | 0.00 | 100.19 | 100.09 | 0.00 | 100.19 | 5332014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-18-13.46.33.447101 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-18
03 | 04 | PSNA1 | 582450792 | 20250911 | 1 | 08 | FD | 4 | N | WRIGHTR4 | 2.400 |  |  | 2623 | 2623 | N |  |  | 100.01 | 100.06 | 100.02 | 100.01 | 100.06 | 100.02 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-11-12.47.35.788345 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-11
03 | 04 | PS008 | 563970808 | 20251007 | 1 | 04 | SH | 4 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00019 | 00000 | N |  |  | 100.06 | 100.12 | 100.03 | 100.06 | 100.12 | 100.03 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKNE BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-12.23.27.550977 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 04 | PS008 | 581508036 | 20251007 | 1 | 04 | SH | 4 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 01051 | 00000 | N |  |  | 100.02 | 100.02 | 100.04 | 100.02 | 100.02 | 100.04 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-12.23.27.637333 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 04 | PSNA1 | 582450815 | 20251118 | 1 | 08 | FD | 4 | N | S358530 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |  |  | 99.96 | 100.04 | 100.00 | 99.96 | 100.04 | 100.00 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 5 | 99.93 | 99.93 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 99.92 | 99.92 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2025-11-18-16.21.11.452029 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 04 | PS008 | 581508047 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-10.00.02.777055 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EA006 | 190167453 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21203 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.00 | 99.84 | 100.01 | 100.00 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-12.46.13.525510 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 06 | EA006 | 190213432 | 20250516 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14575 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.93 | 99.72 | 99.85 | 99.93 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-09.20.13.449102 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EA006 | 190213528 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25811 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.39 | 99.45 | 99.80 | 99.39 | 99.45 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | OUT OF ACCURACY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.33.58.914605 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EA006 | 190213597 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08944 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.44 | 99.73 | 99.97 | 99.44 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.54.18.388913 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EA006 | 190213713 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79812 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.88 | 99.74 | 99.85 | 99.88 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-11.21.18.918072 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 06 | EA006 | 190213979 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16435 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.34 | 99.64 | 99.82 | 99.34 | 99.64 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CAN NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-09.34.34.705371 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EA006 | 190214031 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71689 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.71 | 99.74 | 99.74 | 99.71 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.23.33.691863 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EA006 | 190214048 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82163 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-11.59.46.625869 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EA006 | 190214074 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29513 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.98 | 99.97 | 99.96 | 99.98 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | DISPLAY DARK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-14.42.03.016661 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EA006 | 190214112 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08797 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.91 | 99.81 | 99.89 | 99.91 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-08.34.00.382859 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 06 | EA006 | 190214202 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.40 | 99.76 | 99.83 | 99.40 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-11.59.46.738839 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EA006 | 190214239 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12591 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.39 | 99.69 | 99.96 | 99.39 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-13.11.39.507007 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EA006 | 190214345 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 7118 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.36 | 99.63 | 99.91 | 99.36 | 99.63 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-11.59.46.875096 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EA006 | 190214354 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00058 | 00000 | N | Y | Y | 100.13 | 100.59 | 100.12 | 100.13 | 100.59 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-12.46.13.624112 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 06 | EA006 | 190214371 | 20250616 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89427 | 00000 | N | Y | Y | 100.14 | 100.13 | 100.05 | 100.14 | 100.13 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-09.00.40.461394 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EA006 | 190214450 | 20250428 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33503 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.95 | 99.84 | 99.84 | 99.95 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-15.26.08.378953 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EA006 | 190214438 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95521 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.82 | 99.83 | 100.00 | 99.82 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-11.47.26.057927 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190214476 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00839 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.14 | 100.03 | 100.01 | 100.14 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-09.13.25.071519 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EA006 | 190214500 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03943 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.91 | 99.67 | 99.85 | 99.91 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-12.33.19.995273 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 06 | EA006 | 190214506 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70864 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.65 | 99.77 | 99.74 | 99.65 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-12.14.37.520477 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EA006 | 190214586 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-10.51.22.002622 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 06 | EA006 | 190214689 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67111 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.34 | 99.56 | 99.61 | 99.34 | 99.56 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-14.35.33.537524 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EA006 | 190214714 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-12.14.37.588656 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EA006 | 190214805 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02274 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 100.05 | 100.01 | 100.11 | 100.05 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-13.33.32.048011 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EA006 | 190214847 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35380 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 99.90 | 99.85 | 100.08 | 99.90 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-14.35.44.520231 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EA006 | 190214870 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18357 | 00000 | N | Y | Y | 100.24 | 100.13 | 100.29 | 100.24 | 100.13 | 100.29 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-14.35.15.219717 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 06 | EA006 | 190214891 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62365 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.35 | 99.78 | 99.77 | 99.35 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.42.665701 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 06 | EA006 | 190214937 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23691 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 99.96 | 99.94 | 100.09 | 99.96 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-09.34.34.866656 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EA006 | 190214970 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61798 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 100.04 | 100.03 | 99.85 | 100.04 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-12.33.20.146797 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 06 | EA006 | 190215070 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02554 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.78 | 99.78 | 99.82 | 99.78 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-14.35.33.580821 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EA006 | 190215089 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00299 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.82 | 99.63 | 99.80 | 99.82 | 99.63 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.42.764690 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 06 | EA006 | 190215129 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49021 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.47 | 99.83 | 99.95 | 99.47 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-10.51.22.162957 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 06 | EA006 | 190215159 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42602 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.38 | 99.66 | 99.85 | 99.38 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-14.35.44.667836 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EA006 | 190215201 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09266 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.28 | 99.64 | 99.71 | 99.28 | 99.64 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-12.14.37.632009 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EA006 | 190215269 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58336 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.90 | 99.89 | 99.83 | 99.90 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-12.55.40.797224 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EA006 | 190215291 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47199 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.99 | 100.04 | 100.02 | 99.99 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.42.795080 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 06 | EA006 | 190215297 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21332 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 100.57 | 100.02 | 100.07 | 100.57 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-13.24.06.002463 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EA006 | 190215318 | 20250303 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06469 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.97 | 99.97 | 99.83 | 99.97 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-14.32.14.638078 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EA006 | 190215336 | 20250407 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58615 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.88 | 99.68 | 99.80 | 99.88 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-14.42.31.779168 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EA006 | 190215417 | 20250516 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27797 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.02 | 100.14 | 100.00 | 100.02 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-09.20.13.568050 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EA006 | 190215527 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04578 | 00000 | N | Y | Y | 100.13 | 99.81 | 99.81 | 100.13 | 99.81 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-08.03.07.443316 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EA006 | 190215652 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42856 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.98 | 99.81 | 99.89 | 99.98 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-10.27.16.826485 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 06 | EA006 | 190215669 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23255 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.29 | 99.51 | 99.79 | 99.29 | 99.51 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.54.18.510864 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EA006 | 190215727 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50475 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.92 | 99.82 | 100.02 | 99.92 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-15.07.04.535325 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190215806 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13686 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.92 | 99.93 | 99.97 | 99.92 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-12.14.37.655638 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EA006 | 190215846 | 20250616 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12842 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.85 | 99.93 | 99.87 | 99.85 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-09.00.40.552462 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EA006 | 190215880 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69297 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 99.84 | 99.83 | 100.07 | 99.84 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-13.35.26.719769 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190215881 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39045 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.99 | 100.41 | 100.02 | 99.99 | 100.41 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-15.07.04.575568 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190215933 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48291 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.79 | 99.74 | 99.93 | 99.79 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-15.07.04.600295 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190216320 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04069 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 99.89 | 99.95 | 100.06 | 99.89 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED D8ISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-13.19.59.511882 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EA006 | 190216352 | 20250616 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66109 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 99.38 | 99.79 | 100.05 | 99.38 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-09.00.40.589856 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EA006 | 190216409 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86357 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.85 | 99.81 | 99.86 | 99.85 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-09.34.34.969947 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EA006 | 190216483 | 20250303 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64642 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.04 | 100.04 | 100.00 | 100.04 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-14.32.14.808198 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EA006 | 190216505 | 20250516 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87393 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.81 | 99.92 | 99.70 | 99.81 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-09.20.13.670122 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EA006 | 190216634 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90292 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 100.42 | 99.87 | 99.78 | 100.42 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.23.33.738805 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EA006 | 190216704 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64656 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.00 | 100.11 | 99.89 | 100.00 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-10.05.06.466259 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 06 | EA006 | 190216758 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91501 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.74 | 99.80 | 99.95 | 99.74 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-12.14.37.683881 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EA006 | 190216785 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97863 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.00 | 99.98 | 100.00 | 100.00 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.54.18.610089 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EA006 | 190216870 | 20250616 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40397 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.65 | 99.84 | 99.81 | 99.65 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-09.00.40.633091 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EA006 | 190216914 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 99.97 | 100.01 | 100.06 | 99.97 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-09.13.25.219343 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EA006 | 190216952 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70645 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.27 | 99.80 | 99.79 | 99.27 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.54.18.747095 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EA006 | 190216957 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-08.03.07.627413 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EA006 | 190217012 | 20250303 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78235 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.90 | 99.85 | 99.86 | 99.90 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-14.32.14.903431 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EA006 | 190217087 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15490 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.93 | 99.83 | 99.89 | 99.93 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-11.59.46.993312 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EA006 | 190217134 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-12.58.43.060944 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EA006 | 190217242 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64279 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.95 | 99.92 | 99.97 | 99.95 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-13.19.24.620112 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EA006 | 190217246 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65664 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.98 | 99.78 | 99.83 | 99.98 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-14.35.44.807051 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EA006 | 190217281 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31236 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.79 | 99.91 | 99.83 | 99.79 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-12.58.43.243293 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EA006 | 190217303 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53412 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.94 | 99.82 | 99.98 | 99.94 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-13.24.47.707616 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EA006 | 190217470 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-13.40.56.578480 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EA006 | 190217477 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-14.35.45.304982 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EA006 | 190217491 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84199 | 00000 | N | Y | Y | 100.12 | 100.06 | 100.00 | 100.12 | 100.06 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-12.58.43.272001 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EA006 | 190217627 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-11.21.19.049663 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 06 | EA006 | 190217697 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-15.07.04.627028 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190217736 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84342 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.30 | 99.52 | 99.77 | 99.30 | 99.52 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-12.22.53.300170 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EA006 | 190217750 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01227 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.02 | 99.98 | 100.01 | 100.02 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.42.824543 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 06 | EA006 | 190217774 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72285 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.90 | 99.90 | 99.92 | 99.90 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.42.857150 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 06 | EA006 | 190217834 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-12.18.25.860544 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EA006 | 190217851 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35620 | 00000 | N | Y | Y | 100.20 | 100.19 | 100.47 | 100.20 | 100.19 | 100.47 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-15.07.04.672980 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190217928 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00285 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.64 | 99.82 | 99.80 | 99.64 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-15.10.00.542142 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EA006 | 190218003 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40054 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.95 | 99.94 | 99.92 | 99.95 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.42.880139 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 06 | EA006 | 190218340 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63491 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.43 | 99.82 | 99.94 | 99.43 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-12.22.53.455886 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EA006 | 190218360 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55093 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.72 | 99.65 | 99.90 | 99.72 | 99.65 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-08.03.07.768864 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EA006 | 190218407 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51598 | 00000 | N | Y | Y | 99.59 | 99.81 | 99.78 | 99.59 | 99.81 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-11.21.19.178796 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 06 | EA006 | 190218456 | 20250820 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48448 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.37 | 99.84 | 99.69 | 99.37 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-09.33.46.140921 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 06 | EA006 | 190218518 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33607 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.89 | 99.67 | 99.88 | 99.89 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-12.22.53.573587 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EA006 | 190218561 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76052 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.77 | 99.83 | 99.94 | 99.77 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-13.35.26.773116 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190218589 | 20250616 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95127 | 00000 | N | Y | Y | 100.47 | 99.89 | 99.97 | 100.47 | 99.89 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-09.00.40.668805 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EA006 | 190218595 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | N | N | 99.82 | 99.68 | 99.91 | 99.82 | 99.68 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MISSING "C" RING |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-14.36.26.184402 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EA006 | 190218619 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.23.33.790765 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EA006 | 190218639 | 20250303 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28077 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.89 | 99.77 | 99.94 | 99.89 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-14.32.14.927260 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EA006 | 190218674 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-12.33.20.254563 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 06 | EA006 | 190218734 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-12.58.43.299435 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EA006 | 190218803 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-12.33.20.382161 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 06 | EA006 | 190218834 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61931 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.70 | 99.77 | 99.90 | 99.70 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-13.35.26.804486 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190218935 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63878 | 00000 | N | Y | Y | 100.17 | 99.28 | 99.58 | 100.17 | 99.28 | 99.58 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-10.06.43.025274 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EA006 | 190219004 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86683 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.63 | 99.38 | 99.89 | 99.63 | 99.38 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-12.55.40.948856 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EA006 | 190219080 | 20250616 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40560 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.27 | 99.61 | 99.75 | 99.27 | 99.61 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-09.00.40.709215 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EA006 | 190219101 | 20250429 | 1 | 16 | SH | 9 | Y | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 04 | K5SAM | DEAD/STOPPED METER | [6 empty] | K5CI1 | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-12.45.38.928956 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 06 | EA006 | 190219164 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-09.13.25.354530 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EA006 | 190219200 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-14.35.45.521212 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EA006 | 190219227 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00047 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.95 | 99.86 | 99.96 | 99.95 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-15.10.53.853764 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EA006 | 190219285 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-11.59.47.114519 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EA006 | 190219320 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-12.22.53.684391 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EA006 | 190219360 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.42.921730 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 06 | EA006 | 190219421 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92563 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.01 | 99.95 | 100.02 | 100.01 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-08.03.07.882753 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EA006 | 190219470 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.42.962584 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 06 | EA006 | 190219480 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-12.33.20.489743 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 06 | EA006 | 190219475 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35584 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.01 | 99.86 | 100.04 | 100.01 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-15.35.58.512539 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EA006 | 190219471 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14716 | 00000 | N | Y | Y | 100.39 | 99.38 | 99.79 | 100.39 | 99.38 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-10.06.43.162814 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EA006 | 190219498 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69210 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.39 | 99.66 | 99.83 | 99.39 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-14.35.45.627354 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EA006 | 190219500 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52455 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.97 | 99.98 | 99.99 | 99.97 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-12.55.41.051599 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EA006 | 190219555 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-12.58.43.333642 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EA006 | 190219582 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-12.22.53.787253 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EA006 | 190219635 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-09.34.35.093672 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EA006 | 190219783 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-12.14.37.717567 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EA006 | 190219835 | 20250505 | 1 | 16 | SH | 9 | Y | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 04 | K5SAM | STOPPED - DEAD METER | [6 empty] | K5CI1 | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-13.01.39.015977 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 06 | EA006 | 190219847 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.42.995242 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 06 | EA006 | 190219855 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85547 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 99.99 | 99.88 | 100.08 | 99.99 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-15.07.04.704736 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190220054 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-12.55.41.155436 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EA006 | 190220100 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12308 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.21 | 99.61 | 99.94 | 99.21 | 99.61 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-12.14.37.746816 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EA006 | 190220191 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17052 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.72 | 100.25 | 100.00 | 99.72 | 100.25 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-11.47.26.124221 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190220310 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-14.35.45.733443 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EA006 | 190220403 | 20250303 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78049 | 00000 | N | Y | Y | 100.34 | 99.86 | 99.76 | 100.34 | 99.86 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-14.32.14.955270 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EA006 | 190220456 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12279 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.82 | 99.91 | 99.85 | 99.82 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-10.06.43.265006 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EA006 | 190220566 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-10.06.43.372863 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EA006 | 190220622 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43197 | 00000 | N | Y | Y | 99.64 | 99.82 | 99.51 | 99.64 | 99.82 | 99.51 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-08.34.00.693559 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 06 | EA006 | 190220650 | 20250820 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-09.33.46.314208 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 06 | EA006 | 190220682 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-14.35.33.628625 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EA006 | 190220868 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-12.33.20.596691 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 06 | EA006 | 190220948 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78262 | 00000 | N | Y | Y | 100.16 | 100.04 | 100.01 | 100.16 | 100.04 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-13.39.46.837019 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EA006 | 190220971 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.07.27.029499 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EA006 | 190221066 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50240 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.39 | 99.80 | 99.85 | 99.39 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-09.06.37.788067 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EA006 | 190221201 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.86 | 99.70 | 99.97 | 99.86 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-10.33.17.981333 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 06 | EA006 | 190221243 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-14.42.03.603566 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EA006 | 190221237 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12441 | 00000 | N |  |  | 100.21 | 99.79 | 99.65 | 100.21 | 99.79 | 99.65 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-15.35.58.634312 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EA006 | 190221253 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.23.33.821309 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EA006 | 190221330 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-11.59.09.259909 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EA006 | 190221371 | 20251103 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-03-08.06.34.249674 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-03
03 | 06 | EA006 | 190221412 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.08.21.011080 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EA006 | 190221415 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76149 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.10 | 99.97 | 100.06 | 100.10 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-13.40.56.910939 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EA006 | 190221620 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-14.42.03.746675 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EA006 | 190221647 | 20250410 | 1 | 09 | FD | 9 | N | S353490 | 0.000 |  |  | 55,484 | 55,484 | N |  |  | 100.02 | 99.98 | 99.88 | 100.02 | 99.98 | 99.88 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  |  | I1:1.3 AMPS I2:1.2 AMPS...CREEP TEST:GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-21.27.16.608895 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 06 | EA006 | 190221645 | 20250820 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08450 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.94 | 99.78 | 99.95 | 99.94 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-09.33.46.799599 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 06 | EA006 | 190221666 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33182 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.84 | 99.84 | 99.99 | 99.84 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-11.47.26.152598 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190221824 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80693 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.97 | 99.79 | 99.89 | 99.97 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-11.21.19.293541 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 06 | EA006 | 190221849 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01901 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.89 | 99.67 | 99.84 | 99.89 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-12.18.26.020941 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EA006 | 190221862 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05604 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.38 | 99.73 | 99.77 | 99.38 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-14.42.03.863109 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EA006 | 190221953 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59606 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.89 | 99.56 | 99.79 | 99.89 | 99.56 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-15.35.15.765561 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 06 | EA006 | 190222090 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12250 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 99.47 | 99.76 | 100.10 | 99.47 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-12.10.51.841430 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EA006 | 190222117 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47661 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.36 | 99.69 | 99.76 | 99.36 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-09.06.37.851650 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EA006 | 190222357 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.64 | 99.95 | 99.65 | 99.64 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CRACKED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-15.10.00.675019 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EA006 | 190222548 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.08.21.085175 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EA006 | 190222593 | 20251103 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-03-08.06.34.500318 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-03
03 | 06 | EA006 | 190222669 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.24.26.950568 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EA006 | 190222792 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-13.52.02.205943 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EA006 | 190222788 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-11.47.26.182996 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190222873 | 20250416 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 69767 | 69767 | N |  |  | 99.91 | 99.87 | 99.77 | 99.91 | 99.87 | 99.77 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5CI1 | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-16-10.20.31.123490 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-16
03 | 06 | EA006 | 190222887 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-13.52.02.433744 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EA006 | 190222930 | 20250507 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00705 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.90 | 99.66 | 99.79 | 99.90 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-15.40.46.123270 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EA006 | 190223011 | 20251103 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-03-08.06.34.538820 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-03
03 | 06 | EA006 | 190223022 | 20250203 | 1 | 09 | FD | 9 | N | HALLD | 0.000 |  |  | 32246 | 32246 | N |  |  | 100.00 | 99.95 | 99.89 | 100.00 | 99.95 | 99.89 | 2939 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-13.45.34.647129 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 06 | EA006 | 190223035 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91821 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 100.06 | 100.20 | 100.08 | 100.06 | 100.20 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-09.06.37.901989 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EA006 | 190223036 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.16.55.041610 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EA006 | 190223156 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34650 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.00 | 99.94 | 99.98 | 100.00 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-08.57.33.243056 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EA006 | 190223244 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51281 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.90 | 99.82 | 99.90 | 99.90 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-12.57.06.488662 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EA006 | 190223386 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15365 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.82 | 99.82 | 99.86 | 99.82 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-15.10.00.794882 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EA006 | 190223462 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70590 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.45 | 99.79 | 99.94 | 99.45 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-12.59.26.094896 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 06 | EA006 | 190223594 | 20250211 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31576 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.05 | 99.90 | 100.02 | 100.05 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-11-08.44.14.006697 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-11
03 | 06 | EA006 | 190223643 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47605 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.77 | 99.93 | 99.61 | 99.77 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-15.10.53.977409 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EA006 | 190223690 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59924 | 00000 | N | Y | Y | 100.27 | 99.87 | 99.82 | 100.27 | 99.87 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-14.40.00.071860 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EA006 | 190223744 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.24.27.116799 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EA006 | 190223754 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67506 | 00000 | N |  |  | 99.73 | 99.92 | 99.71 | 99.73 | 99.92 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-13.39.46.886711 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EA006 | 190223936 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97372 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.38 | 99.70 | 99.85 | 99.38 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-10.15.52.736192 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EA006 | 190224001 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.33.58.990919 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EA006 | 190224036 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36702 | 00000 | N |  |  | 99.99 | 99.96 | 99.79 | 99.99 | 99.96 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-13.33.32.166426 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EA006 | 190224080 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-12.58.43.363338 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EA006 | 190224184 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85808 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.98 | 99.91 | 99.92 | 99.98 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-10.15.52.906110 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EA006 | 190224180 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47579 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.77 | 99.75 | 99.95 | 99.77 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-08.15.06.470124 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190224390 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.75 | 99.60 | 99.78 | 99.75 | 99.60 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-12.14.37.772865 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EA006 | 190224506 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20411 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 99.80 | 99.90 | 100.05 | 99.80 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-11.47.26.226867 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190224568 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-13.57.13.576972 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EA006 | 190224567 | 20251106 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-06-09.35.01.738015 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-06
03 | 06 | EA006 | 190224661 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88398 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.84 | 99.60 | 99.97 | 99.84 | 99.60 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-08.15.06.907719 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190224662 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62845 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 99.99 | 100.25 | 100.09 | 99.99 | 100.25 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 03 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-11.47.26.257560 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190224681 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-11.59.09.329427 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EA006 | 190224713 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44733 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.96 | 99.85 | 99.87 | 99.96 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.23.33.858156 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EA006 | 190224715 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27099 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.89 | 99.78 | 99.74 | 99.89 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-12.10.51.924525 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EA006 | 190224861 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48789 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.57 | 99.97 | 99.93 | 99.57 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.33.59.035446 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EA006 | 190224871 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33154 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.34 | 99.55 | 99.79 | 99.34 | 99.55 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-08.57.33.299550 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EA006 | 190224928 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81987 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 100.64 | 100.28 | 100.10 | 100.64 | 100.28 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.26.11.631647 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 06 | EA006 | 190225003 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-10.15.53.017003 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EA006 | 190225229 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00095 | 00000 | N | Y | Y | 100.30 | 99.36 | 99.88 | 100.30 | 99.36 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-14.35.18.395177 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EA006 | 190225266 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52055 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.41 | 99.69 | 99.91 | 99.41 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-08.57.33.351691 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EA006 | 190225300 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66754 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.90 | 99.74 | 99.85 | 99.90 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-13.39.46.922897 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EA006 | 190225383 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.24.27.370675 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EA006 | 190225412 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-13.52.02.550088 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EA006 | 190225451 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65783 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.88 | 99.80 | 99.95 | 99.88 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-14.42.03.966347 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EA006 | 190225601 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-11.47.26.290550 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190225760 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76461 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.98 | 99.83 | 99.94 | 99.98 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | NO DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-14.40.00.221678 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EA006 | 190225766 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45327 | 00000 | N | Y | Y | 99.64 | 99.47 | 99.72 | 99.64 | 99.47 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-15.14.07.989068 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EA006 | 190225771 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.15.00.980382 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 06 | EA006 | 190225886 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-11.47.54.362489 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190225946 | 20251106 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88560 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.81 | 99.92 | 99.88 | 99.81 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-06-09.35.01.958416 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-06
03 | 06 | EA006 | 190225967 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15381 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.95 | 99.84 | 99.98 | 99.95 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.26.11.690419 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 06 | EA006 | 190226040 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79892 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.30 | 99.78 | 99.77 | 99.30 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-14.40.00.337251 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EA006 | 190226292 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-13.02.31.504527 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EA006 | 190226334 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-14.40.00.448922 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EA006 | 190226361 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87736 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.99 | 99.88 | 99.94 | 99.99 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-09.13.25.465097 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EA006 | 190226379 | 20250408 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 92825 | 92825 | N |  |  | 100.04 | 99.95 | 99.84 | 100.04 | 99.95 | 99.84 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5CI1 | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-11.42.37.959255 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 06 | EA006 | 190226658 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10888 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.85 | 99.73 | 99.90 | 99.85 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-14.42.04.073428 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EA006 | 190226669 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08577 | 00000 | N | Y | Y | 100.19 | 99.89 | 100.38 | 100.19 | 99.89 | 100.38 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-13.35.26.848803 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190226695 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01239 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.33 | 99.69 | 99.83 | 99.33 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.43.26.419971 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EA006 | 190226720 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58902 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.86 | 99.51 | 99.78 | 99.86 | 99.51 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.24.27.483965 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EA006 | 190226931 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40794 | 00000 | N | Y | Y | 100.18 | 100.06 | 100.17 | 100.18 | 100.06 | 100.17 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.43.05.211101 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 06 | EA006 | 190226931 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.23.33.888239 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EA006 | 190226964 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13055 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.37 | 99.38 | 99.68 | 99.37 | 99.38 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-14.35.15.274155 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 06 | EA006 | 190227054 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07386 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.95 | 99.99 | 99.94 | 99.95 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-14.40.00.556043 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EA006 | 190227072 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.07.27.093812 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EA006 | 190227127 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34057 | 00000 | N | Y | Y | 100.46 | 99.77 | 99.90 | 100.46 | 99.77 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-11.59.09.360749 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EA006 | 190227152 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-14.40.00.658463 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EA006 | 190227166 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-13.40.57.139289 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EA006 | 190227200 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05361 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.94 | 99.66 | 99.88 | 99.94 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.26.11.711927 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 06 | EA006 | 190227241 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77778 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.40 | 99.67 | 99.82 | 99.40 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-13.02.31.592334 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EA006 | 190227304 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84059 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.86 | 100.32 | 99.99 | 99.86 | 100.32 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-11.47.26.357488 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190227347 | 20250211 | 1 | 16 | SH | 9 | Y | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 04 | K5SAM | STOPPED-DEAD METER | [6 empty] | K5CI1 | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-12.53.06.251726 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 06 | EA006 | 190227351 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78442 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.92 | 99.71 | 99.91 | 99.92 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-15.35.58.748007 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EA006 | 190227397 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08140 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.97 | 99.78 | 99.88 | 99.97 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-14.35.18.442441 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EA006 | 190227624 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36550 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.33 | 99.73 | 99.72 | 99.33 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-13.02.31.631601 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EA006 | 190227630 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19316 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.82 | 99.62 | 99.75 | 99.82 | 99.62 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-15.35.58.870032 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EA006 | 190227675 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59598 | 00000 | N | Y | Y | 99.57 | 99.68 | 99.73 | 99.57 | 99.68 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-12.14.37.801304 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EA006 | 190227702 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47118 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 100.04 | 100.03 | 100.08 | 100.04 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-12.10.51.960501 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EA006 | 190227734 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.33.59.070063 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EA006 | 190227741 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53339 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.81 | 99.87 | 99.99 | 99.81 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-10.33.18.145614 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 06 | EA006 | 190227764 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77632 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.88 | 99.71 | 99.82 | 99.88 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.24.27.589918 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EA006 | 190227764 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.94 | 99.63 | 99.78 | 99.94 | 99.63 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-15.35.58.972261 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EA006 | 190227791 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73369 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.74 | 99.80 | 99.86 | 99.74 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-15.35.59.071700 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EA006 | 190227966 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01956 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.83 | 99.81 | 99.94 | 99.83 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-13.42.53.687711 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 06 | EA006 | 190228005 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30166 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.75 | 99.68 | 99.92 | 99.75 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-11.22.36.182321 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EA006 | 190228126 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00021 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.92 | 99.77 | 99.95 | 99.92 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-09.34.35.196625 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EA006 | 190228148 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19152 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.82 | 99.62 | 99.67 | 99.82 | 99.62 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-12.58.43.446526 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EA006 | 190228230 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.17 | 99.85 | 99.94 | 100.17 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-14.59.14.659803 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EA006 | 190228326 | 20251106 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13975 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.90 | 99.97 | 100.01 | 99.90 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-06-09.35.02.084835 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-06
03 | 06 | EA006 | 190228337 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31002 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.32 | 99.67 | 99.80 | 99.32 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DARK DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-14.42.04.180512 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EA006 | 190228353 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35193 | 00000 | N | Y | Y | 100.38 | 99.91 | 99.87 | 100.38 | 99.91 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-12.18.26.132034 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EA006 | 190228362 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64476 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.79 | 99.74 | 99.86 | 99.79 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-13.57.13.734731 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EA006 | 190228475 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01376 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.89 | 99.82 | 99.87 | 99.89 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.05.22.056381 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EA006 | 190228499 | 20251106 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05891 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.89 | 99.94 | 99.83 | 99.89 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-06-09.35.02.208204 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-06
03 | 06 | EA006 | 190228529 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67161 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.35 | 99.67 | 99.88 | 99.35 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-13.40.57.256947 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EA006 | 190228845 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80027 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.90 | 99.84 | 99.86 | 99.90 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-14.35.18.465235 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EA006 | 190228966 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69659 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.94 | 99.81 | 100.00 | 99.94 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-07.58.23.220337 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EA006 | 190229040 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | COMPONENT MISSING FROM INSIDE METER |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-08.15.07.077546 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190229040 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | COMPONENT MISSING FROM INSIDE METER |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-13.48.04.625205 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EA006 | 190229205 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89556 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.96 | 99.93 | 100.02 | 99.96 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-10.15.53.129281 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EA006 | 190229292 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80123 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.97 | 99.85 | 99.97 | 99.97 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-13.52.02.665550 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EA006 | 190229317 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88923 | 00000 | N |  |  | 99.72 | 99.68 | 99.91 | 99.72 | 99.68 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-10.29.05.680629 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EA006 | 190229350 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48267 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.94 | 99.78 | 99.61 | 99.94 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-10.37.15.110183 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EA006 | 190229464 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.83 | 100.26 | 99.96 | 99.83 | 100.26 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | PARTIAL DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-11.47.26.489211 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190229506 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30142 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.98 | 99.88 | 100.00 | 99.98 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-13.14.19.077908 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 06 | EA006 | 190229574 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01545 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.59 | 99.73 | 99.78 | 99.59 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-15.37.29.234050 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EA006 | 190229641 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.05.22.196621 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EA006 | 190229740 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00598 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.71 | 99.83 | 99.98 | 99.71 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-13.48.04.841956 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EA006 | 190229897 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45566 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.92 | 99.87 | 99.90 | 99.92 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-12.10.51.988616 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EA006 | 190229944 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.31 | 100.00 | 99.98 | 100.31 | 100.00 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER DARK DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-14.42.04.331895 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EA006 | 190229949 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97361 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.88 | 99.81 | 99.93 | 99.88 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-08.57.33.377351 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EA006 | 190229997 | 20250411 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 5806 | 5806 | N |  |  | 100.09 | 99.98 | 99.98 | 100.09 | 99.98 | 99.98 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5CI1 | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-11-15.27.36.462228 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-11
03 | 06 | EA006 | 190230016 | 20251103 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00443 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.75 | 99.97 | 99.82 | 99.75 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-03-15.23.57.571379 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-03
03 | 06 | EA006 | 190230069 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01737 | 00000 | N | Y | Y | 100.34 | 99.98 | 99.95 | 100.34 | 99.98 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-13.12.48.218004 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EA006 | 190230098 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71472 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.87 | 99.66 | 99.82 | 99.87 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-13.11.39.563446 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EA006 | 190230177 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98427 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.97 | 99.95 | 99.94 | 99.97 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-13.33.32.269151 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EA006 | 190230238 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20642 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.50 | 100.14 | 100.05 | 100.50 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-09.17.32.193651 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EA006 | 190230330 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.33.59.105542 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EA006 | 190230340 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85583 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.80 | 99.50 | 99.70 | 99.80 | 99.50 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-13.39.46.948064 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EA006 | 190230525 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14013 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.48 | 99.95 | 99.96 | 99.48 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.26.11.739740 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 06 | EA006 | 190230538 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08099 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 99.96 | 99.99 | 100.07 | 99.96 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-12.10.52.026224 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EA006 | 190230540 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75292 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.87 | 99.62 | 99.81 | 99.87 | 99.62 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.16.55.192250 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EA006 | 190230608 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71388 | 00000 | N |  |  | 99.91 | 99.60 | 99.64 | 99.91 | 99.60 | 99.64 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-13.39.46.978092 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EA006 | 190230611 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50969 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.94 | 99.78 | 99.89 | 99.94 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-12.10.52.055926 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EA006 | 190230695 | 20251106 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67627 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.98 | 100.00 | 100.08 | 100.00 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-06-09.35.02.336696 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-06
03 | 06 | EA006 | 190230897 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07460 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.88 | 100.32 | 99.97 | 99.88 | 100.32 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-15.07.04.740158 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190230957 | 20250303 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19030 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.00 | 100.00 | 99.94 | 100.00 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-14.32.14.980089 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EA006 | 190230975 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41587 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.94 | 99.83 | 99.90 | 99.94 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-13.14.19.223875 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 06 | EA006 | 190231032 | 20251106 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.79 | 99.81 | 99.88 | 99.79 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-06-09.35.02.460406 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-06
03 | 06 | EA006 | 190231048 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47059 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.93 | 99.96 | 99.94 | 99.93 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-13.19.24.690721 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EA006 | 190231061 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32128 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.95 | 99.86 | 99.86 | 99.95 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.59.17.220958 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EA006 | 190231065 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97607 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.70 | 100.39 | 99.99 | 99.70 | 100.39 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-11.47.26.521675 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190231130 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00425 | 00000 | N | Y | Y | 100.44 | 100.01 | 99.94 | 100.44 | 100.01 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.11.20.732352 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 06 | EA006 | 190231203 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40062 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.80 | 99.59 | 99.76 | 99.80 | 99.59 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-12.10.52.079882 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EA006 | 190231312 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49269 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.94 | 99.73 | 99.61 | 99.94 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-10.15.53.302022 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EA006 | 190231435 | 20251106 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36707 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.64 | 99.80 | 99.97 | 99.64 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-06-09.35.02.595031 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-06
03 | 06 | EA006 | 190231442 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17518 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.91 | 99.93 | 99.89 | 99.91 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.15.01.112460 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 06 | EA006 | 190231502 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22650 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.85 | 99.70 | 99.81 | 99.85 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-09.06.37.928383 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EA006 | 190231528 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-12.58.43.477078 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EA006 | 190231577 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10090 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.75 | 99.69 | 99.94 | 99.75 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-11.22.36.349384 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EA006 | 190231764 | 20251103 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64336 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.92 | 99.98 | 99.98 | 99.92 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-03-08.06.34.577029 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-03
03 | 06 | EA006 | 190232008 | 20250820 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13019 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.30 | 99.41 | 99.82 | 99.30 | 99.41 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | FADED DISPLAY, MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-09.33.46.909443 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 06 | EA006 | 190232077 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73157 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.56 | 99.76 | 100.00 | 99.56 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-09.06.37.962910 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EA006 | 190232142 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20991 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.46 | 99.98 | 99.91 | 99.46 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.54.18.980994 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EA006 | 190232197 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75267 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.01 | 99.95 | 99.97 | 100.01 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-09.17.32.427351 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EA006 | 190232458 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-13.02.31.663695 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EA006 | 190232578 | 20250820 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-09.33.47.019988 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 06 | EA006 | 190232611 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35613 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.81 | 99.69 | 100.01 | 99.81 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-08.15.07.265033 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190232802 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81240 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.66 | 99.83 | 99.86 | 99.66 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-10.29.05.785919 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EA006 | 190232869 | 20251103 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09879 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.78 | 99.92 | 99.98 | 99.78 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-03-08.06.34.616803 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-03
03 | 06 | EA006 | 190232886 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-10.15.53.415206 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EA006 | 190232891 | 20250303 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45040 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.87 | 99.79 | 99.78 | 99.87 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-14.32.15.012952 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EA006 | 190232883 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59914 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.81 | 99.50 | 99.70 | 99.81 | 99.50 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.16.55.296244 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EA006 | 190232979 | 20250211 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41066 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.89 | 99.66 | 99.80 | 99.89 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-11-08.44.14.275388 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-11
03 | 06 | EA006 | 190233123 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.59.17.292608 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EA006 | 190233124 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41088 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 99.95 | 100.02 | 100.03 | 99.95 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-09.17.32.541961 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EA006 | 190233249 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09720 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.69 | 99.77 | 99.95 | 99.69 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-13.35.26.886895 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190233272 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27213 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.96 | 99.82 | 99.95 | 99.96 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-14.42.04.443428 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EA006 | 190233292 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25573 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.83 | 99.93 | 99.99 | 99.83 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-11.59.09.394597 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EA006 | 190233364 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20436 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.54 | 99.81 | 99.89 | 99.54 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-13.48.04.950295 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EA006 | 190233462 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20522 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.00 | 99.97 | 100.00 | 100.00 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-13.52.03.122493 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EA006 | 190233525 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32939 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.92 | 99.81 | 99.87 | 99.92 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-13.33.32.368455 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EA006 | 190233602 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44146 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.40 | 99.76 | 99.93 | 99.40 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-13.45.02.326154 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 06 | EA006 | 190233648 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04449 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 100.09 | 100.11 | 100.09 | 100.09 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.43.26.544766 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EA006 | 190233727 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02207 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.97 | 99.72 | 99.91 | 99.97 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-14.42.04.549369 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EA006 | 190233728 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91056 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.74 | 99.75 | 99.88 | 99.74 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-14.35.18.500643 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EA006 | 190233770 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43260 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.96 | 99.96 | 99.91 | 99.96 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-13.39.47.001233 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EA006 | 190233869 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61418 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 99.90 | 99.74 | 100.06 | 99.90 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-11.22.36.464234 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EA006 | 190233891 | 20251103 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36740 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.88 | 99.99 | 99.97 | 99.88 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-03-15.23.57.747778 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-03
03 | 06 | EA006 | 190233893 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91059 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.86 | 99.96 | 99.99 | 99.86 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-15.09.13.054629 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EA006 | 190234169 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40372 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.83 | 99.49 | 99.76 | 99.83 | 99.49 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.08.21.120336 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EA006 | 190234303 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00008 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.52 | 99.95 | 100.02 | 99.52 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.26.11.762957 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 06 | EA006 | 190234386 | 20250411 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 44154 | 44154 | N |  |  | 100.04 | 99.98 | 99.89 | 100.04 | 99.98 | 99.89 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5CI1 | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-11-08.37.34.364358 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-11
03 | 06 | EA006 | 190234398 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60204 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.90 | 99.91 | 99.92 | 99.90 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-15.35.59.172833 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EA006 | 190234440 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-13.35.26.912505 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190234497 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.24.27.698838 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EA006 | 190234528 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.67 | 99.95 | 99.90 | 99.67 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-13.57.13.984071 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EA006 | 190234710 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16584 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 99.99 | 99.95 | 100.06 | 99.99 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-14.42.04.648794 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EA006 | 190234729 | 20250411 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 53206 | 53206 | N |  |  | 99.96 | 99.92 | 99.86 | 99.96 | 99.92 | 99.86 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5CI1 | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-11-14.40.31.284446 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-11
03 | 06 | EA006 | 190234733 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31113 | 00000 | N | Y | Y | 100.13 | 100.10 | 100.09 | 100.13 | 100.10 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.33.59.144903 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EA006 | 190234764 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07778 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 99.93 | 99.97 | 100.03 | 99.93 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-13.02.31.696851 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EA006 | 190234779 | 20251106 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09158 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.79 | 99.86 | 99.87 | 99.79 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-06-09.35.02.720855 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-06
03 | 06 | EA006 | 190234876 | 20251106 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.33 | 99.27 | 99.74 | 99.33 | 99.27 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BENT TERMINAL BLADE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-06-09.35.02.836870 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-06
03 | 06 | EA006 | 190234938 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19510 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.84 | 99.69 | 99.94 | 99.84 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-10.37.15.245730 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EA006 | 190234976 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.80 | 99.80 | 99.95 | 99.80 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-13.48.05.072089 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EA006 | 190235024 | 20251103 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.97 | 99.94 | 99.97 | 99.97 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-03-15.23.57.856022 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-03
03 | 06 | EA006 | 190235033 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 99.98 | 99.96 | 100.03 | 99.98 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-12.18.26.242033 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EA006 | 190235058 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10919 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.63 | 99.83 | 99.87 | 99.63 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-13.57.14.093220 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EA006 | 190235159 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24878 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.77 | 99.80 | 99.92 | 99.77 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.08.21.150412 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EA006 | 190235210 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04214 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.33 | 99.78 | 99.80 | 99.33 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-09.17.32.645260 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EA006 | 190235254 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.91 | 99.87 | 99.94 | 99.91 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-08.15.07.382702 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190235259 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24550 | 00000 | N | Y | Y | 100.32 | 99.91 | 99.83 | 100.32 | 99.91 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-09.06.37.994708 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EA006 | 190235371 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28882 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.92 | 99.82 | 99.86 | 99.92 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-09.06.38.026417 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EA006 | 190235376 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-13.33.32.626419 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EA006 | 190235392 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30203 | 00000 | N | Y | Y | 100.32 | 99.93 | 99.80 | 100.32 | 99.93 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-12.58.43.507306 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EA006 | 190235407 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23700 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.74 | 99.75 | 100.00 | 99.74 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-08.15.07.486954 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EA006 | 190235571 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.93 | 99.84 | 99.91 | 99.93 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-13.52.03.246091 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EA006 | 190235585 | 20250212 | 1 | 09 | FD | 9 | N | HALLD | 0.000 |  |  | 14797 | 14797 | N |  |  | 100.11 | 100.05 | 99.95 | 100.11 | 100.05 | 99.95 | 2934 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-11.15.38.621585 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 06 | EA006 | 190235615 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98669 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.94 | 99.78 | 99.91 | 99.94 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-10.15.53.525326 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EA006 | 190235618 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29156 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.95 | 99.85 | 99.97 | 99.95 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-13.33.32.744846 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EA006 | 190235724 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95134 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.95 | 99.78 | 99.82 | 99.95 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-15.10.48.023994 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EA006 | 190235811 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77119 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.90 | 99.76 | 99.95 | 99.90 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-09.06.38.053871 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EA006 | 190235829 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78272 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.92 | 99.71 | 99.97 | 99.92 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-13.48.05.183517 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EA006 | 190236749 | 20250516 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08503 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.37 | 99.73 | 99.80 | 99.37 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-09.20.13.771546 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EA006 | 190236767 | 20250616 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 96379 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.91 | 99.86 | 99.82 | 99.91 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-09.00.40.745761 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EA006 | 190236792 | 20250616 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86368 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.73 | 99.61 | 99.67 | 99.73 | 99.61 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-09.00.40.778937 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EA006 | 190236819 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87362 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.88 | 99.82 | 99.81 | 99.88 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-13.19.24.716824 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EA006 | 190236965 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99138 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 99.98 | 99.91 | 100.04 | 99.98 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-13.39.47.028484 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EA006 | 190236971 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.98 | 100.00 | 99.98 | 99.98 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-13.57.14.400817 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EA006 | 190237044 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31204 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 99.73 | 99.72 | 100.05 | 99.73 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-11.22.36.612128 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EA036 | 190088613 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02152 | 00000 | N | Y | Y | 100.20 | 100.02 | 100.10 | 100.20 | 100.02 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-11.59.46.477555 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EA036 | 190088615 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12977 | 00000 | N | Y | Y | 100.25 | 99.79 | 99.90 | 100.25 | 99.79 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.07.26.924023 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EA036 | 190236070 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36736 | 00000 | N | Y | Y | 100.42 | 100.04 | 100.13 | 100.42 | 100.04 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-13.48.05.289898 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EA036 | 190236607 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62273 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.87 | 99.94 | 99.86 | 99.87 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 | PRDC | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-10.31.50.103598 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 06 | EA036 | 190251186 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00116 | 00000 | N | Y | Y | 100.18 | 99.97 | 100.03 | 100.18 | 99.97 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-14.30.30.599893 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190241054 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07569 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.92 | 99.84 | 99.80 | 99.92 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-12.14.37.841362 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EH006 | 190241056 | 20250616 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08570 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.29 | 99.80 | 99.79 | 99.29 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-09.00.40.817467 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EH006 | 190241078 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02707 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 100.01 | 99.81 | 99.93 | 100.01 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-14.53.35.510811 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190241079 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00347 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.83 | 99.94 | 99.80 | 99.83 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CRACKED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-14.35.33.666821 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EH006 | 190285208 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08305 | 00000 | N | Y | Y | 100.13 | 99.92 | 99.78 | 100.13 | 99.92 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-11.39.43.985995 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190285208 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 100.00 | 99.79 | 99.74 | 100.00 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-13.11.39.622070 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190270969 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19422 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.00 | 99.90 | 99.96 | 100.00 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-15.35.59.280875 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190295223 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18492 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.92 | 99.91 | 99.84 | 99.92 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-13.52.03.361514 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190295224 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97116 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.95 | 100.01 | 99.95 | 99.95 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-09.34.35.299561 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190314519 | 20250303 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04572 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.93 | 99.79 | 99.86 | 99.93 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-14.32.15.044244 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190314536 | 20250820 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-09.33.47.131348 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 06 | EH006 | 190330919 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98740 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.94 | 99.89 | 99.88 | 99.94 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-13.19.24.748492 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190331024 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13594 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.95 | 99.78 | 99.85 | 99.95 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-08.34.00.805428 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 06 | EH006 | 190331044 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05271 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.92 | 100.01 | 99.99 | 99.92 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-14.53.35.544741 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190331148 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78846 | 00000 | N | Y | Y | 100.42 | 99.95 | 99.84 | 100.42 | 99.95 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.54.19.099655 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190331164 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54674 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.98 | 100.02 | 99.95 | 99.98 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.59.17.335362 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190331165 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06344 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.96 | 100.12 | 99.99 | 99.96 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-14.35.45.845958 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190331245 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39036 | 00000 | N | Y | Y | 100.20 | 99.94 | 99.94 | 100.20 | 99.94 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.43.032330 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 06 | EH006 | 190331299 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60754 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.87 | 99.77 | 99.83 | 99.87 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.07.27.128758 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190331351 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84458 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.89 | 99.89 | 99.78 | 99.89 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.23.33.962809 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EH006 | 190331397 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01498 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.00 | 99.74 | 100.05 | 100.00 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-08.15.07.593620 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190331571 | 20250428 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38371 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.89 | 99.70 | 99.65 | 99.89 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | [10 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-12.22.34.363080 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190331573 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43425 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.92 | 99.90 | 99.91 | 99.92 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-09.34.35.420429 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190331637 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 59470 | 0 | N |  |  | 100.04 | 99.99 | 100.47 | 100.04 | 99.99 | 100.47 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-14.02.42.888638 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 06 | EH006 | 190331658 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63615 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.93 | 99.74 | 99.94 | 99.93 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-09.59.53.579096 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190331685 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22546 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.42 | 99.82 | 99.91 | 99.42 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-14.35.18.525592 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EH006 | 190331718 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56680 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.89 | 100.11 | 99.84 | 99.89 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-14.30.30.655194 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190331819 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78365 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.81 | 99.79 | 99.95 | 99.81 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-11.22.36.727574 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH006 | 190331828 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41781 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.94 | 99.77 | 99.90 | 99.94 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | PARTIAL DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-10.15.53.637042 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190340526 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51996 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.01 | 100.14 | 100.02 | 100.01 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-12.58.43.542989 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190356610 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71417 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.57 | 99.81 | 99.97 | 99.57 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-13.39.47.061162 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190356613 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00026 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.01 | 99.93 | 99.97 | 100.01 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-14.35.15.305750 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 06 | EH006 | 190356617 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | COVER IS METED INTO METER CAN NOT TEST | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.15.01.153036 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 06 | EH006 | 190356622 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14234 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 99.99 | 100.15 | 99.96 | 99.99 | 100.15 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-15.35.15.844687 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 06 | EH006 | 190356672 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41953 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.94 | 99.85 | 99.99 | 99.94 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-11.59.47.241407 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190356672 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 99.85 | 99.81 | 100.11 | 99.85 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.27.04.814703 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 06 | EH006 | 190356824 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04256 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.68 | 100.15 | 99.81 | 99.68 | 100.15 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-11.47.26.554648 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190356864 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07519 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.95 | 99.80 | 99.90 | 99.95 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.05.22.268415 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190356897 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.34 | 99.54 | 99.81 | 99.34 | 99.54 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.43.05.330099 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 06 | EH006 | 190364086 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09430 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.90 | 99.81 | 99.87 | 99.90 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-13.39.47.086786 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190364155 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56492 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.83 | 99.76 | 99.91 | 99.83 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-13.48.05.522002 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH006 | 190364196 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07484 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.93 | 99.83 | 99.95 | 99.93 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-11.59.47.352660 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190364200 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.93 | 100.13 | 99.89 | 99.93 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-10.15.53.753220 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190364207 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80106 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.02 | 99.89 | 99.89 | 100.02 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.26.11.788954 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 06 | EH006 | 190364223 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37444 | 00000 | N | Y | Y | 100.38 | 99.88 | 99.92 | 100.38 | 99.88 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.26.11.819417 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 06 | EH006 | 190364268 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79430 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.86 | 99.95 | 99.90 | 99.86 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-12.14.37.876411 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EH006 | 190364317 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71263 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.94 | 99.99 | 99.91 | 99.94 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.33.59.184315 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EH006 | 190364416 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11687 | 00000 | N | Y | Y | 100.31 | 99.47 | 99.83 | 100.31 | 99.47 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-13.52.03.485274 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190364421 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18727 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.91 | 99.68 | 99.83 | 99.91 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-13.33.32.848662 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190364443 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29653 | 00000 | N | Y | Y | 100.47 | 100.17 | 99.89 | 100.47 | 100.17 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-10.30.01.686935 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190364518 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20512 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.01 | 99.81 | 99.88 | 100.01 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-09.34.35.532943 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190364560 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75916 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.93 | 99.73 | 99.80 | 99.93 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-13.39.47.112625 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190364562 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34821 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.92 | 100.05 | 99.93 | 99.92 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-12.10.52.109520 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190364591 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05105 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.92 | 99.89 | 99.95 | 99.92 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.16.55.415813 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190364597 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-13.40.57.401969 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190364604 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37760 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.96 | 99.74 | 99.97 | 99.96 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-08.15.07.714150 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190364648 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50244 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.97 | 100.12 | 99.94 | 99.97 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-13.24.06.116282 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190364685 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52989 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 100.04 | 100.23 | 100.09 | 100.04 | 100.23 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-11.22.36.844910 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH006 | 190364721 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 77948 | 0 | N |  |  | 100.11 | 99.97 | 100.08 | 100.11 | 99.97 | 100.08 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-14.02.42.964439 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 06 | EH006 | 190364746 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38490 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.88 | 99.92 | 99.92 | 99.88 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-14.35.33.729384 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EH006 | 190364743 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12388 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.23 | 100.03 | 100.02 | 100.23 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-12.55.41.263391 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190364751 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 36151 | 0 | N |  |  | 100.07 | 99.88 | 100.10 | 100.07 | 99.88 | 100.10 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-14.02.42.997594 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 06 | EH006 | 190364775 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18589 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.97 | 99.96 | 99.93 | 99.97 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-14.53.35.596685 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190364778 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00236 | 00000 | N | Y | Y | 100.19 | 99.99 | 100.01 | 100.19 | 99.99 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.05.22.303348 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190364786 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41681 | 00000 | N | Y | Y | 100.13 | 99.91 | 100.40 | 100.13 | 99.91 | 100.40 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-11.47.26.589705 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190364820 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64590 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.94 | 99.80 | 99.89 | 99.94 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-13.39.47.138548 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190364841 | 20250218 | 1 | 16 | SH | 9 | Y | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 04 | K5SAM | STOPPED - DEAD METER | [6 empty] | K5CI2 | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-12.55.09.386937 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 06 | EH006 | 190364918 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92774 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.02 | 99.95 | 99.95 | 100.02 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.54.19.207933 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190388215 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08430 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 99.98 | 99.97 | 100.06 | 99.98 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-10.15.53.866273 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190393464 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61102 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.92 | 99.75 | 99.79 | 99.92 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.15.01.198882 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 06 | EH006 | 190394350 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27771 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.88 | 99.85 | 99.87 | 99.88 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-15.10.48.079187 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EH006 | 190395017 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11193 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.57 | 100.09 | 99.99 | 99.57 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-15.10.48.114103 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EH006 | 190400017 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17462 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.05 | 100.30 | 100.00 | 100.05 | 100.30 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-14.35.15.340713 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 06 | EH006 | 190407701 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74289 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.88 | 99.99 | 99.98 | 99.88 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-10.45.26.763130 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 06 | EH006 | 190407720 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28657 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.91 | 99.96 | 99.95 | 99.91 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-13.24.06.145686 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190407728 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00380 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.47 | 99.85 | 99.93 | 99.47 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-12.18.26.359660 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EH006 | 190407730 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00007 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.92 | 99.50 | 99.85 | 99.92 | 99.50 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-14.35.33.763192 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EH006 | 190407734 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03903 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 99.94 | 99.91 | 100.08 | 99.94 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.05.22.333621 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190407767 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01901 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.97 | 100.27 | 100.00 | 99.97 | 100.27 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-13.48.05.632354 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH006 | 190407786 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87474 | 00000 | N | Y | Y | 100.39 | 99.97 | 99.96 | 100.39 | 99.97 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-10.29.05.826108 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190407804 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04037 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-10.51.22.424457 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 06 | EH006 | 190407825 | 20250407 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44901 | 00000 | N | Y | Y | 99.50 | 99.76 | 99.86 | 99.50 | 99.76 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAD BLASES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-14.42.31.929870 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190407846 | 20250407 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86914 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.43 | 99.89 | 99.95 | 99.43 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-14.42.32.041704 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190407856 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90510 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.85 | 99.67 | 99.85 | 99.85 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-11.59.09.435282 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190407871 | 20251007 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12038 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.37 | 99.82 | 99.91 | 99.37 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-07.03.18.311818 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 06 | EH006 | 190407877 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51779 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.94 | 99.95 | 99.96 | 99.94 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-10.51.22.544280 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 06 | EH006 | 190407943 | 20250604 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75224 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.98 | 99.95 | 100.01 | 99.98 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-12.12.39.571205 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 06 | EH006 | 190407971 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.24.27.812198 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190407991 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19540 | 00000 | N | Y | Y | 100.26 | 99.95 | 99.83 | 100.26 | 99.95 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-13.52.03.597845 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190407993 | 20250604 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62711 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.01 | 100.01 | 100.02 | 100.01 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-12.12.39.614289 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 06 | EH006 | 190408001 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91713 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.98 | 99.97 | 99.84 | 99.98 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.38.34.285533 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 06 | EH006 | 190407992 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56985 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.99 | 99.91 | 99.82 | 99.99 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-13.57.14.524213 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190408120 | 20250408 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78646 | 00000 | N |  |  | 100.00 | 99.30 | 99.79 | 99.77 | 99.30 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-13.42.30.360541 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 06 | EH006 | 190408158 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09794 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 99.41 | 99.92 | 100.06 | 99.41 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-12.46.13.650943 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 06 | EH006 | 190408150 | 20251103 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34833 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 99.89 | 99.98 | 99.98 | 99.89 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-03-08.06.34.659008 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-03
03 | 06 | EH006 | 190408150 | 20251103 | 2 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34833 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.91 | 99.99 | 99.92 | 99.91 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-03-08.06.34.708310 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-03
03 | 06 | EH006 | 190408202 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.58 | 99.71 | 99.54 | 99.58 | 99.71 | 99.54 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-12.58.43.577340 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190408222 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81373 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.45 | 99.91 | 99.87 | 99.45 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-11.39.44.151776 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190408231 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.17 | 99.99 | 99.97 | 100.17 | 99.99 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.24.27.929959 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190408240 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28871 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.99 | 99.97 | 100.01 | 99.99 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.24.28.041409 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190408243 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51489 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.01 | 100.07 | 99.98 | 100.01 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-10.15.53.978312 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190408291 | 20250604 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33281 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.21 | 99.97 | 100.05 | 100.21 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-12.12.39.639183 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 06 | EH006 | 190408361 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01899 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.99 | 99.99 | 99.97 | 99.99 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.05.22.358081 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190408370 | 20250604 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05309 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.98 | 99.83 | 99.82 | 99.98 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-12.12.39.673087 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 06 | EH006 | 190408389 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03942 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.84 | 99.63 | 100.00 | 99.84 | 99.63 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-13.11.39.651750 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190408413 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21351 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.94 | 99.96 | 99.87 | 99.94 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-14.42.04.753840 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EH006 | 190408416 | 20250124 | 1 | 09 | FD | 9 | N | CHAPMAR1 | 0.000 |  |  | 23557 | 23557 | N |  |  | 100.07 | 100.03 | 100.00 | 100.07 | 100.03 | 100.00 | 2994 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-24-14.49.37.616368 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-24
03 | 06 | EH006 | 190408442 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01103 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.72 | 99.57 | 99.60 | 99.72 | 99.57 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-12.18.26.485725 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EH006 | 190408451 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29015 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.84 | 99.83 | 99.93 | 99.84 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-11.59.09.467439 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190408457 | 20251007 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35092 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 100.06 | 99.82 | 99.88 | 100.06 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-07.03.18.450311 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 06 | EH006 | 190408537 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.41 | 99.92 | 99.89 | 99.41 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.07.27.170364 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190408541 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82028 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.97 | 100.08 | 99.83 | 99.97 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-10.35.14.804018 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 06 | EH006 | 190408546 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71842 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.56 | 99.84 | 99.88 | 99.56 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-10.05.06.820382 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 06 | EH006 | 190408560 | 20251007 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12754 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.86 | 99.78 | 99.98 | 99.86 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-07.03.18.488881 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 06 | EH006 | 190408580 | 20250604 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12340 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 100.05 | 100.00 | 100.09 | 100.05 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-12.12.39.719041 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 06 | EH006 | 190408592 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00271 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.94 | 99.94 | 99.89 | 99.94 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-13.02.31.726502 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EH006 | 190408695 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25958 | 00000 | N |  |  | 99.90 | 99.94 | 99.96 | 99.90 | 99.94 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-15.09.13.121505 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190408714 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41233 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.84 | 99.76 | 99.78 | 99.84 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-11.59.09.494346 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190408743 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98192 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.92 | 99.97 | 99.90 | 99.92 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.16.55.526626 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190408858 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00958 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.93 | 99.84 | 99.88 | 99.93 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-14.59.14.715340 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EH006 | 190408875 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36137 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 100.00 | 99.95 | 99.92 | 100.00 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-14.53.35.626471 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190408880 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11201 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.97 | 99.92 | 99.93 | 99.97 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-12.58.43.608698 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190408924 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08939 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 100.06 | 100.10 | 100.09 | 100.06 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-11.59.09.525052 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190409011 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14900 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 99.99 | 100.25 | 100.03 | 99.99 | 100.25 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-14.38.09.519529 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 06 | EH006 | 190409030 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22648 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.97 | 99.84 | 99.95 | 99.97 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-15.35.15.874465 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 06 | EH006 | 190409031 | 20250211 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71248 | 00000 | N |  |  | 100.01 | 99.99 | 99.91 | 100.01 | 99.99 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-11-08.44.14.377473 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-11
03 | 06 | EH006 | 190409029 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26053 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.95 | 99.63 | 99.98 | 99.95 | 99.63 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.08.21.260624 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190409123 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00016 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.99 | 99.90 | 99.85 | 99.99 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-12.33.20.704977 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 06 | EH006 | 190409222 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43620 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 100.07 | 99.97 | 100.09 | 100.07 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-13.24.06.170049 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190409228 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99008 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.96 | 99.88 | 99.94 | 99.96 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-13.33.32.956801 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190409244 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99310 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.92 | 99.85 | 99.89 | 99.92 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-10.05.06.943166 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 06 | EH006 | 190409297 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04972 | 00000 | N | Y | Y | 100.31 | 99.49 | 99.92 | 100.31 | 99.49 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-14.59.14.772941 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EH006 | 190409300 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65273 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.98 | 99.95 | 99.99 | 99.98 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-10.29.05.859401 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190409370 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33150 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.98 | 99.95 | 99.93 | 99.98 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.15.01.233891 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 06 | EH006 | 190409374 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26516 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.42 | 99.81 | 99.92 | 99.42 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-14.42.04.856831 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EH006 | 190409393 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19014 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.98 | 99.94 | 100.01 | 99.98 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-14.53.35.672289 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190409394 | 20250616 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52767 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-09.00.40.859770 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EH006 | 190409454 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24969 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.74 | 99.86 | 99.83 | 99.74 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.33.59.228764 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EH006 | 190409518 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15011 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.72 | 99.76 | 99.79 | 99.72 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.08.21.292362 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190409522 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67218 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.86 | 99.51 | 99.67 | 99.86 | 99.51 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.08.21.320015 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190409624 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73941 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.41 | 99.68 | 99.90 | 99.41 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-07.05.28.737967 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190409618 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92285 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.73 | 99.66 | 99.92 | 99.73 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-11.22.36.966112 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH006 | 190409650 | 20250604 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98466 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.97 | 99.77 | 99.93 | 99.97 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-12.12.39.743184 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 06 | EH006 | 190409741 | 20251007 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11748 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.44 | 99.90 | 99.69 | 99.44 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-07.03.18.515906 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 06 | EH006 | 190409771 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55190 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 99.87 | 99.94 | 100.08 | 99.87 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.43.087540 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 06 | EH006 | 190409788 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47800 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.95 | 99.96 | 99.96 | 99.95 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-11.52.00.639911 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190409775 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00012 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.03 | 99.98 | 100.01 | 100.03 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-13.57.14.630331 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190409882 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 96716 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.97 | 99.83 | 99.86 | 99.97 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-14.35.45.964792 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190409884 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14667 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.93 | 99.84 | 99.90 | 99.93 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-11.59.47.461486 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190409883 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77003 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.83 | 99.81 | 100.02 | 99.83 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-15.07.04.772439 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190409943 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04339 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 100.45 | 99.96 | 100.07 | 100.45 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-13.19.24.801417 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190409956 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14667 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.96 | 99.95 | 99.94 | 99.96 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-13.33.33.059514 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190410007 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 117 | 0 | N |  |  | 100.02 | 99.96 | 100.11 | 100.02 | 99.96 | 100.11 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-14.02.43.023370 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 06 | EH006 | 190410028 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-15.10.54.229391 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190410059 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58311 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.93 | 99.69 | 99.84 | 99.93 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-10.27.16.946041 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 06 | EH006 | 190410084 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13368 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 100.54 | 100.00 | 99.73 | 100.54 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-10.51.22.657842 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 06 | EH006 | 190410140 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30326 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.90 | 99.96 | 99.90 | 99.90 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-13.40.57.523985 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190410202 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90415 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.99 | 99.89 | 99.98 | 99.99 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-13.52.03.703917 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190410228 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00185 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.32 | 99.70 | 99.86 | 99.32 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-12.58.43.644735 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190410300 | 20250604 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23406 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.58 | 100.04 | 99.97 | 100.58 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-12.12.39.768576 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 06 | EH006 | 190410335 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81567 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.42 | 99.82 | 99.96 | 99.42 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-06.54.45.385771 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190410379 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58192 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.89 | 99.85 | 99.93 | 99.89 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-14.53.17.986371 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 06 | EH006 | 190410399 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06218 | 00000 | N | Y | Y | 100.18 | 99.89 | 99.84 | 100.18 | 99.89 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-13.45.02.542101 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 06 | EH006 | 190410449 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-14.35.46.065804 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190410524 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61597 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.39 | 99.92 | 99.96 | 100.39 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-13.19.24.835042 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190410525 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63642 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 100.02 | 99.82 | 100.07 | 100.02 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-08.57.33.410095 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190410531 | 20250408 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35605 | 00000 | N |  |  | 99.89 | 99.92 | 99.74 | 99.89 | 99.92 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-13.42.30.767948 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 06 | EH006 | 190410583 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55316 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.91 | 99.94 | 99.97 | 99.91 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-13.19.24.860311 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190410597 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75067 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.96 | 99.85 | 99.97 | 99.96 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-09.34.35.634022 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190410604 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-11.22.37.081825 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH006 | 190410619 | 20250303 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03327 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.26 | 99.94 | 99.82 | 99.26 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-14.32.15.078415 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190410660 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15045 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.02 | 100.03 | 99.98 | 100.02 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-08.03.07.993147 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EH006 | 190410689 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02135 | 00000 | N |  |  | 100.03 | 99.99 | 100.02 | 100.03 | 99.99 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-15.10.00.904440 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190410707 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87888 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.85 | 99.97 | 99.85 | 99.85 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-09.13.25.588613 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190410758 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37401 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-12.57.06.642638 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190410776 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14217 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.01 | 99.84 | 100.05 | 100.01 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-12.18.26.693666 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EH006 | 190410798 | 20250429 | 1 | 16 | SH | 9 | Y | S137841 | 0.000 |  |  | 87102 | 87102 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 04 | K5SAM | METER WILL NOT PULSE | [6 empty] | K5CI2 | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-13.05.34.958408 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 06 | EH006 | 190410853 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77571 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.40 | 99.83 | 99.88 | 99.40 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-14.35.33.792257 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EH006 | 190410894 | 20250604 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35696 | 00000 | N | Y | Y | 100.46 | 99.91 | 100.00 | 100.46 | 99.91 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-12.12.39.798639 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 06 | EH006 | 190410936 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29611 | 00000 | N |  |  | 99.84 | 99.86 | 99.75 | 99.84 | 99.86 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.24.28.146669 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190410985 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45556 | 00000 | N | Y | Y | 100.45 | 99.88 | 99.96 | 100.45 | 99.88 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.23.33.991644 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EH006 | 190410999 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60576 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.95 | 99.90 | 100.00 | 99.95 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-13.19.24.883566 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190411052 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38697 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.96 | 99.75 | 99.94 | 99.96 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-10.05.07.052243 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 06 | EH006 | 190411053 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26032 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.95 | 99.99 | 99.79 | 99.95 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-10.05.07.155322 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 06 | EH006 | 190411089 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65184 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.98 | 99.99 | 99.85 | 99.98 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.15.01.260467 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 06 | EH006 | 190411149 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42940 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 99.97 | 99.80 | 100.03 | 99.97 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-13.19.24.907100 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190411210 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01248 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.99 | 99.71 | 99.85 | 99.99 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-08.03.08.101211 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EH006 | 190411231 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47495 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.02 | 99.98 | 100.03 | 100.02 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.43.05.533844 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 06 | EH006 | 190411252 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 6780 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.89 | 99.97 | 99.90 | 99.89 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-11.59.47.580464 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190411252 | 20250211 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 6780 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.05 | 99.99 | 100.04 | 100.05 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-11-09.56.59.351158 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-11
03 | 06 | EH006 | 190411269 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78854 | 00000 | N | Y | Y | 100.15 | 99.99 | 100.15 | 100.15 | 99.99 | 100.15 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-10.05.07.259089 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 06 | EH006 | 190411284 | 20251106 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26245 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.97 | 99.94 | 99.95 | 99.97 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-06-09.35.02.960350 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-06
03 | 06 | EH006 | 190411424 | 20250303 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83018 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.62 | 99.81 | 99.93 | 99.62 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-14.32.15.107792 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190411427 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51155 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.89 | 99.83 | 99.89 | 99.89 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-11.21.19.408894 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 06 | EH006 | 190411475 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18121 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.93 | 99.98 | 99.89 | 99.93 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.26.11.846762 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 06 | EH006 | 190411541 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53923 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.99 | 99.99 | 100.01 | 99.99 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-14.53.18.028796 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 06 | EH006 | 190411562 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00088 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.87 | 99.70 | 99.81 | 99.87 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.07.27.200269 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190411590 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42470 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.95 | 100.06 | 99.95 | 99.95 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-14.35.15.369810 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 06 | EH006 | 190411648 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07992 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.90 | 99.70 | 99.90 | 99.90 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.16.55.629077 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190411681 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25781 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-15.10.54.355636 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190411731 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73582 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.00 | 100.37 | 100.04 | 100.00 | 100.37 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-13.35.26.948943 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190411804 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00163 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.98 | 99.75 | 99.96 | 99.98 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.38.37.557489 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 06 | EH006 | 190411837 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00478 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.94 | 99.95 | 99.96 | 99.94 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.05.22.386231 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190411834 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48742 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.94 | 99.87 | 99.88 | 99.94 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-11.59.09.556441 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190411875 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25887 | 00000 | N | Y | Y | 100.46 | 100.00 | 99.89 | 100.46 | 100.00 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-11.59.47.698734 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190411875 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.94 | 99.67 | 100.01 | 99.94 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.27.04.930813 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 06 | EH006 | 190411881 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00005 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.99 | 99.96 | 99.93 | 99.99 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-09.34.35.755072 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190411946 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28429 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 99.95 | 99.95 | 100.07 | 99.95 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-12.57.07.089095 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190412017 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97099 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 99.88 | 99.76 | 99.93 | 99.88 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-13.40.57.626144 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190412050 | 20250604 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43104 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.95 | 99.84 | 99.88 | 99.95 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-12.12.39.826488 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 06 | EH006 | 190412064 | 20250303 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86717 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.41 | 99.78 | 100.02 | 99.41 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-14.32.15.134688 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190412119 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29579 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.42 | 99.85 | 99.83 | 99.42 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-08.34.01.034418 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 06 | EH006 | 190412150 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05634 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.45 | 100.04 | 99.92 | 99.45 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-08.57.33.434786 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190412152 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04612 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 100.02 | 99.77 | 100.08 | 100.02 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-15.07.04.800821 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190412161 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-12.58.43.673395 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190412213 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48516 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.14 | 100.01 | 99.97 | 100.14 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-12.55.41.367769 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190412248 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83267 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.94 | 99.78 | 99.93 | 99.94 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.54.19.309538 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190412233 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24977 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.98 | 99.75 | 100.01 | 99.98 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-15.35.59.520091 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190412262 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94521 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.42 | 99.82 | 99.74 | 99.42 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-08.30.54.577482 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 06 | EH006 | 190412298 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01436 | 00000 | N | Y | Y | 100.36 | 99.94 | 99.86 | 100.36 | 99.94 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.59.17.377760 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190412323 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98800 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.02 | 100.00 | 100.00 | 100.02 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-12.57.07.193336 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190412320 | 20251106 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94056 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 100.19 | 100.04 | 100.10 | 100.19 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-06-09.35.03.080142 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-06
03 | 06 | EH006 | 190412371 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51439 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.87 | 99.99 | 99.93 | 99.87 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-10.29.05.886546 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190412378 | 20251007 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00001 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.99 | 99.80 | 99.95 | 99.99 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-07.03.18.543870 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 06 | EH006 | 190412404 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32475 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.14 | 99.96 | 99.95 | 100.14 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-12.14.37.907658 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EH006 | 190412409 | 20250211 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55040 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.77 | 99.85 | 99.63 | 99.77 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-11-08.44.14.483365 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-11
03 | 06 | EH006 | 190412440 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24620 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.01 | 99.99 | 100.05 | 100.01 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-10.37.15.360635 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EH006 | 190412483 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02937 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 100.32 | 99.97 | 100.10 | 100.32 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-12.18.26.827374 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EH006 | 190412469 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65473 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 99.97 | 99.86 | 100.09 | 99.97 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.16.55.728276 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190412503 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65313 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.96 | 99.86 | 99.92 | 99.96 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-13.58.41.964995 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190412518 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06592 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.96 | 100.07 | 99.95 | 99.96 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-10.51.22.768393 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 06 | EH006 | 190412521 | 20250407 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-14.42.32.146814 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190412553 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19520 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.83 | 99.65 | 99.78 | 99.83 | 99.65 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-08.57.33.455924 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190412540 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92488 | 00000 | N | Y | Y | 100.27 | 99.75 | 99.95 | 100.27 | 99.75 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-15.21.57.548473 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 06 | EH006 | 190412571 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 96221 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.99 | 99.97 | 99.97 | 99.99 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-13.58.42.085751 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190412580 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.49 | 100.00 | 100.12 | 100.49 | 100.00 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-12.57.07.293897 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190412607 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72673 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.92 | 100.11 | 99.93 | 99.92 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-14.59.14.804046 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EH006 | 190412689 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.24.28.246506 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190412688 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90813 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 100.07 | 99.90 | 99.91 | 100.07 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.16.55.827573 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190412687 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46182 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.93 | 99.86 | 99.91 | 99.93 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.08.21.345999 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190412732 | 20250408 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00522 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.88 | 99.82 | 99.78 | 99.88 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-13.42.30.805362 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 06 | EH006 | 190412757 | 20250407 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93686 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.99 | 99.87 | 99.97 | 99.99 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-14.42.32.256777 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190412742 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47071 | 00000 | N |  |  | 99.91 | 99.92 | 99.83 | 99.91 | 99.92 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-13.40.57.730200 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190412815 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40758 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.91 | 99.79 | 99.86 | 99.91 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-12.57.07.395963 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190412865 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79000 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.98 | 99.96 | 99.97 | 99.98 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.43.05.640572 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 06 | EH006 | 190412998 | 20250303 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09193 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.91 | 99.88 | 99.98 | 99.91 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-14.32.15.158559 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190413073 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29970 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 100.02 | 99.87 | 99.92 | 100.02 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.54.19.412593 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190413199 | 20250411 | 1 | 07 | FD | 9 | N | K360569 | 0.000 |  |  | 13568 | 0 | N |  |  | 99.96 | 99.90 | 99.83 | 99.96 | 99.90 | 99.83 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  | K5SAM | CREEP TEST OK | [6 empty] | K5CI2 | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-11-09.26.54.550250 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-11
03 | 06 | EH006 | 190413199 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.93 | 99.79 | 99.85 | 99.93 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-08.57.33.479448 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190413201 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00320 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.96 | 99.96 | 100.00 | 99.96 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.23.34.015932 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EH006 | 190413355 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08527 | 00000 | N | Y | Y | 100.25 | 99.99 | 100.00 | 100.25 | 99.99 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-10.06.43.489732 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190413349 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02396 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.91 | 99.76 | 99.93 | 99.91 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-15.07.04.827750 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190413370 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78547 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 99.87 | 99.84 | 99.93 | 99.87 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-13.40.57.834766 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190413396 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46497 | 00000 | N | Y | Y | 99.49 | 99.62 | 99.77 | 99.49 | 99.62 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-12.14.37.940264 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EH006 | 190413418 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43086 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.84 | 99.96 | 99.97 | 99.84 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-15.10.01.010936 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190413459 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13328 | 00000 | N | Y | Y | 100.12 | 99.88 | 99.96 | 100.12 | 99.88 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-15.09.13.157475 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190413532 | 20250411 | 1 | 07 | FD | 9 | N | K360569 | 0.000 |  |  | 27049 | 0 | N |  |  | 99.92 | 99.82 | 99.91 | 99.92 | 99.82 | 99.91 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  | K5SAM | CREEP TEST | [6 empty] | K5CI2 | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-11-09.25.10.630549 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-11
03 | 06 | EH006 | 190413532 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.96 | 99.90 | 99.88 | 99.96 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-12.57.07.508205 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190413559 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01203 | 00000 | N |  |  | 99.90 | 99.95 | 99.71 | 99.90 | 99.95 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-14.53.35.701721 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190413552 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-13.35.26.985323 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190413576 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17587 | 00000 | N |  |  | 100.00 | 99.96 | 100.00 | 100.00 | 99.96 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-13.39.47.166067 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190413609 | 20251103 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82588 | 00000 | N | Y | Y | 100.43 | 99.71 | 99.99 | 100.43 | 99.71 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-03-08.06.34.748648 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-03
03 | 06 | EH006 | 190413630 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00008 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.98 | 99.83 | 99.92 | 99.98 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-10.06.43.591515 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190413668 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68975 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.43 | 99.83 | 99.97 | 99.43 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-12.18.26.931711 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EH006 | 190413660 | 20251103 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32082 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.99 | 99.99 | 100.02 | 99.99 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-03-08.06.34.786576 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-03
03 | 06 | EH006 | 190413725 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50755 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.86 | 99.92 | 99.97 | 99.86 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-15.10.01.121012 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190413803 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82874 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.95 | 99.95 | 99.98 | 99.95 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-12.33.20.813455 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 06 | EH006 | 190413805 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80368 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.82 | 99.86 | 99.80 | 99.82 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.23.34.066644 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EH006 | 190413827 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28950 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.95 | 99.90 | 99.96 | 99.95 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-08.34.01.147228 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 06 | EH006 | 190413861 | 20250205 | 1 | 09 | FD | 9 | N | COMBSAD | 0.000 |  |  | 35586 | 35586 | N |  |  | 100.17 | 100.03 | 100.09 | 100.17 | 100.03 | 100.09 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-10.59.32.504156 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 06 | EH006 | 190413861 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35612 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.27 | 99.96 | 99.71 | 99.27 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-12.22.53.902551 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190413886 | 20250820 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14266 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.97 | 99.78 | 99.93 | 99.97 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-09.33.47.249358 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 06 | EH006 | 190413888 | 20250820 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06468 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 99.95 | 99.90 | 100.04 | 99.95 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-09.33.47.361484 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 06 | EH006 | 190413907 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88875 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.82 | 99.81 | 99.83 | 99.82 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-08.34.01.249117 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 06 | EH006 | 190414036 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48994 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 100.09 | 99.89 | 99.86 | 100.09 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-11.21.19.522211 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 06 | EH006 | 190414072 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-13.02.31.763766 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EH006 | 190414078 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02150 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 99.85 | 99.90 | 100.04 | 99.85 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-11.22.37.198566 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH006 | 190414096 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91853 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 100.16 | 100.21 | 100.08 | 100.16 | 100.21 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-10.27.17.054224 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 06 | EH006 | 190414118 | 20250411 | 1 | 07 | FD | 9 | N | CHAPMAR1 | 0.000 |  |  | 17337 | 17337 | N |  |  | 100.13 | 100.08 | 99.99 | 100.13 | 100.08 | 99.99 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5CI2 | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-11-10.46.33.847184 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-11
03 | 06 | EH006 | 190414204 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64961 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.91 | 99.85 | 99.89 | 99.91 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-12.46.13.688579 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 06 | EH006 | 190414236 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03273 | 00000 | N |  |  | 100.10 | 100.51 | 100.24 | 100.10 | 100.51 | 100.24 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-13.12.48.356651 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190414238 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22715 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.89 | 99.63 | 99.81 | 99.89 | 99.63 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-11.52.00.771827 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190414238 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06737 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.72 | 100.20 | 99.91 | 99.72 | 100.20 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-08.15.07.822820 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190414313 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40877 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.93 | 99.71 | 100.02 | 99.93 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-15.07.04.854157 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190414463 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34833 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 99.94 | 99.94 | 100.03 | 99.94 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-10.27.17.212842 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 06 | EH006 | 190414472 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00385 | 00000 | N | Y | Y | 100.13 | 100.00 | 99.99 | 100.13 | 100.00 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.43.05.738228 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 06 | EH006 | 190414525 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92306 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 100.03 | 100.10 | 99.97 | 100.03 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-13.42.54.190365 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 06 | EH006 | 190414534 | 20251103 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15698 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.84 | 100.13 | 99.61 | 99.84 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-03-08.06.34.815307 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-03
03 | 06 | EH006 | 190414525 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 99.96 | 100.01 | 100.07 | 99.96 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-12.55.41.469315 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190414570 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66469 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.91 | 99.86 | 100.02 | 99.91 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.59.17.419066 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190414565 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13086 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.96 | 99.84 | 100.02 | 99.96 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-08.15.07.928555 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190414598 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07350 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 100.04 | 99.95 | 99.92 | 100.04 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-09.17.32.751327 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EH006 | 190414623 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11419 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.98 | 100.00 | 100.02 | 99.98 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-12.10.52.143063 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190414629 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16028 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 99.74 | 100.34 | 100.11 | 99.74 | 100.34 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-11.47.26.619420 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190414687 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13729 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 99.97 | 99.89 | 100.10 | 99.97 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-09.34.35.854445 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190414725 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00004 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.88 | 99.81 | 99.90 | 99.88 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-13.52.03.809008 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190414819 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19096 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.95 | 99.98 | 99.90 | 99.95 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.38.37.583924 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 06 | EH006 | 190414827 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81863 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.93 | 99.83 | 99.96 | 99.93 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-14.30.30.703112 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190414853 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75999 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.02 | 100.04 | 100.05 | 100.02 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-12.46.13.714788 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 06 | EH006 | 190414898 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46468 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 99.93 | 99.97 | 99.93 | 99.93 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-13.12.48.465158 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190414903 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89047 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.84 | 99.79 | 99.91 | 99.84 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-14.35.18.567426 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EH006 | 190414916 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94257 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.99 | 99.96 | 99.99 | 99.99 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-10.05.07.366645 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 06 | EH006 | 190414952 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95800 | 00000 | N |  |  | 100.44 | 99.93 | 99.85 | 100.44 | 99.93 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-13.12.48.568097 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190414954 | 20250407 | 1 | 16 | SH | 9 | Y | S137841 | 0.000 |  |  | 63171 | 63171 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 04 | K5SAM | STOPPED NO PULSE | [6 empty] | K5CI2 | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-12.57.53.341814 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 06 | EH006 | 190415031 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15821 | 00000 | N | Y | Y | 100.17 | 100.22 | 99.87 | 100.17 | 100.22 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-15.07.04.877992 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190415059 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30001 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 100.58 | 100.00 | 99.96 | 100.58 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-13.40.57.935376 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190415145 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23702 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.93 | 99.87 | 99.80 | 99.93 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.43.114405 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 06 | EH006 | 190415152 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00711 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.98 | 99.82 | 99.92 | 99.98 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-14.35.46.177783 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190415181 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26507 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.97 | 99.90 | 99.97 | 99.97 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-11.59.47.810787 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190415203 | 20250407 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16783 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.94 | 99.97 | 99.99 | 99.94 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-14.42.32.361257 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190415223 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76178 | 00000 | N | Y | Y | 100.13 | 100.07 | 100.04 | 100.13 | 100.07 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.43.26.656600 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190415230 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05558 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 100.01 | 99.96 | 99.96 | 100.01 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-10.30.01.780102 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190415220 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34517 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.95 | 99.93 | 99.85 | 99.95 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-15.10.01.221287 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190415213 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-15.07.04.902258 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190415241 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11362 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 100.03 | 99.95 | 99.92 | 100.03 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-11.59.09.586642 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190415361 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41459 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.98 | 99.96 | 99.88 | 99.98 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-12.22.54.017205 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190415370 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40919 | 00000 | N | Y | Y | 100.15 | 99.97 | 99.88 | 100.15 | 99.97 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | PARTIAL DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-10.51.22.890997 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 06 | EH006 | 190415427 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74329 | 00000 | N | Y | Y | 100.19 | 99.09 | 99.92 | 100.19 | 99.09 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-14.35.18.597324 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EH006 | 190415430 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06985 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 100.12 | 100.34 | 100.08 | 100.12 | 100.34 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-11.47.26.647325 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190415450 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86524 | 00000 | N | Y | Y | 99.53 | 100.05 | 99.94 | 99.53 | 100.05 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.33.59.255100 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EH006 | 190415447 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00008 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 100.10 | 100.10 | 100.10 | 100.10 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-15.10.01.339086 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190415474 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27565 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.97 | 99.98 | 99.94 | 99.97 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-13.52.04.172522 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190415541 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94147 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN COVER , LOOSE INTERNAL COMPONENTS NO PUL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.33.59.282919 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EH006 | 190415598 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79987 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.01 | 99.83 | 99.94 | 100.01 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-13.12.49.028305 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190415688 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04249 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.94 | 99.77 | 99.88 | 99.94 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-14.40.00.777378 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190415693 | 20250414 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09907 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.06 | 99.95 | 100.04 | 100.06 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-11.40.02.031816 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190415712 | 20250820 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15612 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.97 | 99.90 | 99.94 | 99.97 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-09.33.47.461707 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 06 | EH006 | 190415713 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 100.09 | 100.00 | 100.09 | 100.09 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-15.09.13.183068 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190415726 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54693 | 00000 | N | Y | Y | 100.49 | 99.96 | 100.40 | 100.49 | 99.96 | 100.40 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-12.57.07.612508 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190415804 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 99.91 | 100.02 | 100.03 | 99.91 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-09.13.25.695497 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190415810 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13237 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.94 | 99.77 | 99.92 | 99.94 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-08.15.08.028414 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190415926 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30266 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.95 | 99.82 | 99.95 | 99.95 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-12.57.07.862563 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190415924 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19511 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.83 | 99.94 | 99.93 | 99.83 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-10.29.05.918063 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190415982 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00577 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.98 | 99.80 | 99.91 | 99.98 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.05.22.415415 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190415999 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44011 | 00000 | N | Y | Y | 101.26 | 100.24 | 100.66 | 101.26 | 100.24 | 100.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | WATER INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-10.51.23.052045 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 06 | EH006 | 190416011 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58696 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.96 | 99.90 | 99.81 | 99.96 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-13.58.42.185729 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190416010 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83687 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.86 | 99.97 | 99.94 | 99.86 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-10.29.05.945570 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190416034 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79885 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.96 | 99.81 | 99.88 | 99.96 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-12.58.43.704940 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190416051 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82893 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.76 | 99.76 | 100.02 | 99.76 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-13.35.27.023964 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190416108 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18426 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.97 | 99.92 | 99.96 | 99.97 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.54.19.510120 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190416123 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00448 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.88 | 99.81 | 99.88 | 99.88 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-11.59.09.617334 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190416147 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16318 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.99 | 99.80 | 99.97 | 99.99 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-13.12.49.137376 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190416170 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46304 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.95 | 99.98 | 99.97 | 99.95 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-12.18.27.037019 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EH006 | 190416175 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01891 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.93 | 100.12 | 99.84 | 99.93 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-12.22.54.129786 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190606101 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00836 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.95 | 99.86 | 99.95 | 99.95 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-13.52.04.340500 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190644868 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.99 | 99.67 | 99.99 | 99.99 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.43.05.842412 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 06 | EH006 | 190644858 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69370 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.86 | 99.95 | 99.97 | 99.86 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-12.55.41.568466 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190644866 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 5 | 0 | N |  |  | 99.92 | 99.78 | 100.00 | 99.92 | 99.78 | 100.00 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-14.02.43.053826 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 06 | EH006 | 190644921 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10976 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.86 | 100.01 | 100.01 | 99.86 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | PARTIAL DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-10.29.05.971883 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190644903 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 85602 | 0 | N |  |  | 99.92 | 99.69 | 100.01 | 99.92 | 99.69 | 100.01 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-12.52.30.521982 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 06 | EH006 | 190681864 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00011 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.56 | 99.95 | 99.96 | 100.56 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-11.59.47.919968 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190681864 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00011 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.59 | 99.87 | 100.01 | 100.59 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-13.02.31.804869 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EH006 | 190681847 | 20251103 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-03-15.23.57.965474 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-03
03 | 06 | EH006 | 190681928 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92634 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 100.01 | 100.02 | 100.07 | 100.01 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-11.52.00.880411 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190681933 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52370 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.43 | 99.75 | 99.83 | 99.43 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-14.35.33.820625 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EH006 | 190682074 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72216 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.80 | 99.60 | 99.71 | 99.80 | 99.60 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.07.27.229796 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190682091 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19708 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.94 | 99.97 | 99.96 | 99.94 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-14.40.00.889242 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190682139 | 20250415 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 90483 | 90483 | N |  |  | 100.19 | 100.10 | 100.07 | 100.19 | 100.10 | 100.07 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5CI2 | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-17.46.31.872939 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 06 | EH006 | 190683862 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08537 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.86 | 99.67 | 99.81 | 99.86 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-13.12.49.245375 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190683863 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97041 | 00000 | N | Y | Y | 100.20 | 100.02 | 100.16 | 100.20 | 100.02 | 100.16 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-12.57.07.964364 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190683871 | 20251106 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86414 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 99.97 | 99.97 | 100.05 | 99.97 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-06-09.35.03.194813 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-06
03 | 06 | EH006 | 190683881 | 20250407 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46449 | 00000 | N |  |  | 100.29 | 99.85 | 99.92 | 100.29 | 99.85 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-14.42.32.466391 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190683897 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54738 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.02 | 99.87 | 100.00 | 100.02 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.07.27.275214 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190683923 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61138 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.93 | 99.95 | 99.89 | 99.93 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.23.34.094230 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EH006 | 190683954 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69742 | 00000 | N | Y | Y | 100.37 | 99.99 | 99.91 | 100.37 | 99.99 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-10.35.14.897675 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 06 | EH006 | 190684828 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76669 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.01 | 99.72 | 100.05 | 100.01 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-12.18.27.152478 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EH006 | 190684822 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-11.22.37.305172 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH006 | 190684846 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89255 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.96 | 99.82 | 99.93 | 99.96 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-14.35.15.395330 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 06 | EH006 | 190708269 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37753 | 00000 | N | Y | Y | 100.19 | 99.97 | 99.81 | 100.19 | 99.97 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-14.35.46.285102 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190708299 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62315 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.89 | 99.80 | 99.75 | 99.89 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-13.24.06.196469 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190708392 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05803 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.50 | 99.86 | 99.92 | 99.50 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-08.03.08.214756 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EH006 | 190708441 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53347 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 100.00 | 99.60 | 99.62 | 100.00 | 99.60 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-13.11.39.683073 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190708450 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38383 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.97 | 99.91 | 99.93 | 99.97 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-12.59.26.315645 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 06 | EH006 | 190708461 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99205 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.76 | 99.81 | 100.00 | 99.76 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-13.24.47.845787 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190708474 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23914 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.02 | 99.94 | 99.98 | 100.02 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.05.52.310799 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 06 | EH006 | 190708488 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32625 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.95 | 99.73 | 99.95 | 99.95 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-15.07.04.939181 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190708643 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08949 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.89 | 99.66 | 99.90 | 99.89 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-12.14.37.965043 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EH006 | 190708636 | 20251103 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 098 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 99.71 | 99.97 | 100.08 | 99.71 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-03-08.06.34.853227 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-03
03 | 06 | EH006 | 190708659 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38834 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.53 | 99.76 | 99.93 | 99.53 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-12.22.54.230364 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190708665 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46240 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.98 | 99.94 | 100.01 | 99.98 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-08.34.01.356004 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 06 | EH006 | 190708666 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01079 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 99.98 | 99.97 | 100.05 | 99.98 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-08.34.01.454387 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 06 | EH006 | 190708784 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11569 | 00000 | N |  |  | 100.01 | 99.90 | 99.98 | 100.01 | 99.90 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-12.55.41.686207 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190708787 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04163 | 00000 | N | Y | Y | 92.08 | 123.40 | 91.30 | 92.08 | 123.40 | 91.30 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.59.17.451376 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190708812 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60793 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.08 | 99.87 | 100.00 | 100.08 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-10.33.18.259383 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 06 | EH006 | 190708852 | 20250303 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47441 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 100.04 | 99.93 | 99.92 | 100.04 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-14.32.15.180922 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190708855 | 20250211 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18514 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.34 | 99.81 | 99.89 | 99.34 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-11-08.44.14.581662 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-11
03 | 06 | EH006 | 190708874 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89930 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.79 | 99.82 | 99.97 | 99.79 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-13.40.58.368563 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190708921 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36326 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.90 | 99.75 | 99.93 | 99.90 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-11.59.09.646468 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190708948 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26582 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.94 | 99.78 | 99.93 | 99.94 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-15.35.59.625631 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190708965 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02664 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.01 | 100.13 | 99.97 | 100.01 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-10.15.54.094410 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190708978 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41942 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.49 | 100.11 | 100.01 | 99.49 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-13.02.31.834721 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EH006 | 190708977 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21670 | 00000 | N | Y | Y | 99.63 | 99.68 | 99.69 | 99.63 | 99.68 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-13.48.05.749981 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH006 | 190709002 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20601 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.87 | 99.54 | 99.73 | 99.87 | 99.54 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-15.10.48.142335 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EH006 | 190709026 | 20250211 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49304 | 00000 | N | Y | Y | 100.12 | 100.02 | 99.93 | 100.12 | 100.02 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-11-08.44.14.683472 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-11
03 | 06 | EH006 | 190709103 | 20250303 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50995 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.27 | 99.65 | 99.70 | 99.27 | 99.65 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-14.32.15.201741 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190709122 | 20250408 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 88271 | 88271 | N |  |  | 99.99 | 99.95 | 99.88 | 99.99 | 99.95 | 99.88 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5CI3 | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-10.48.33.112018 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 06 | EH006 | 190709542 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24138 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.91 | 99.82 | 99.82 | 99.91 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-10.37.15.471736 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EH006 | 190709591 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00528 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.93 | 99.51 | 99.88 | 99.93 | 99.51 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-08.03.08.329159 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EH006 | 190709596 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.02 | 99.82 | 99.94 | 100.02 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-15.10.01.451408 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190709621 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.02 | 100.02 | 100.01 | 100.02 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-12.55.41.790444 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190709660 | 20250516 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11355 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.91 | 99.69 | 99.79 | 99.91 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-09.20.13.876546 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EH006 | 190709665 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33373 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 100.02 | 99.89 | 99.94 | 100.02 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-14.53.35.724907 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190709664 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03326 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.63 | 99.74 | 99.88 | 99.63 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-13.35.27.053449 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190709686 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | DEAD | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-09.44.01.940331 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 06 | EH006 | 190714971 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.86 | 100.15 | 99.97 | 99.86 | 100.15 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-08.15.08.132228 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190719761 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49683 | 00000 | N |  |  | 100.41 | 99.87 | 99.82 | 100.41 | 99.87 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.24.28.355005 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190725799 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00250 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.94 | 99.94 | 99.93 | 99.94 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.11.20.767799 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 06 | EH006 | 190736406 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19050 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.88 | 99.68 | 99.77 | 99.88 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-08.03.08.435711 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EH006 | 190736405 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08538 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.83 | 99.87 | 99.88 | 99.83 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-13.19.59.559727 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190736415 | 20250820 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45114 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.88 | 99.81 | 99.87 | 99.88 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-09.33.47.587872 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 06 | EH006 | 190736445 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06430 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 99.54 | 99.80 | 100.05 | 99.54 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.54.19.609992 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190736472 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60563 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.82 | 99.85 | 99.89 | 99.82 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-13.19.24.928669 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190736515 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08476 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.88 | 99.53 | 99.88 | 99.88 | 99.53 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-08.34.01.556290 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 06 | EH006 | 190736531 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74421 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.92 | 99.85 | 99.92 | 99.92 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-13.12.49.355809 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190736554 | 20250407 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38621 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.96 | 99.95 | 99.91 | 99.96 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-14.42.32.579489 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190736564 | 20250408 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66218 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 100.63 | 99.84 | 99.92 | 100.63 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-13.42.30.834799 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 06 | EH006 | 190736665 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09518 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 100.00 | 99.97 | 100.08 | 100.00 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-12.10.52.173482 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190736727 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72280 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.88 | 99.85 | 99.69 | 99.88 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-09.17.32.859647 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EH006 | 190736762 | 20250519 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75366 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.41 | 99.67 | 99.83 | 99.41 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-07.58.23.362878 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190736911 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00511 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 99.98 | 99.94 | 100.03 | 99.98 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.05.22.448597 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190736914 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75566 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.89 | 99.73 | 99.79 | 99.89 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-13.14.19.331841 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 06 | EH006 | 190737018 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95374 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.91 | 99.79 | 99.87 | 99.91 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.26.11.878446 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 06 | EH006 | 190737067 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45763 | 00000 | N | Y | Y | 100.12 | 100.03 | 100.25 | 100.12 | 100.03 | 100.25 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-15.35.15.900625 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 06 | EH006 | 190737105 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64361 | 00000 | N | Y | Y | 100.12 | 99.37 | 99.80 | 100.12 | 99.37 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-13.24.06.224909 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190737211 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65223 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.87 | 99.85 | 99.91 | 99.87 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-12.46.13.740739 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 06 | EH006 | 190737244 | 20250414 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99734 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.46 | 99.92 | 99.99 | 99.46 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-11.40.02.257077 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190737255 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00089 | 00000 | N | Y | Y | 100.36 | 99.74 | 99.80 | 100.36 | 99.74 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.08.21.374459 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190737297 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-10.29.06.065518 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190737322 | 20250417 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 78165 | 78165 | N |  |  | 99.97 | 99.91 | 99.81 | 99.97 | 99.91 | 99.81 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5CI3 | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-17-13.56.32.747999 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-17
03 | 06 | EH006 | 190737314 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48367 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.95 | 99.97 | 99.98 | 99.95 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-09.13.25.801609 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190737341 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23292 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.86 | 99.97 | 100.00 | 99.86 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-09.13.25.908135 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190737361 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73997 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.95 | 99.79 | 99.97 | 99.95 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-13.52.04.450811 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190738466 | 20250604 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33496 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.39 | 99.66 | 99.81 | 99.39 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-12.12.39.854171 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 06 | EH006 | 190740085 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46536 | 00000 | N | Y | Y | 100.50 | 100.01 | 99.92 | 100.50 | 100.01 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-12.10.52.203418 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190740097 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10934 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.93 | 99.79 | 99.88 | 99.93 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.59.17.540285 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190740107 | 20250210 | 1 | 09 | FD | 9 | N | HALLD | 0.000 |  |  | 9747 | 9747 | N |  |  | 100.05 | 99.88 | 99.93 | 100.05 | 99.88 | 99.93 | 2939 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | CREEP TEST OK--V1N-124.2 V3N-126.1 V12-252.2 | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-12.38.35.030862 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 06 | EH006 | 190740155 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95315 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.98 | 99.87 | 99.96 | 99.98 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-09.06.38.081592 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190740472 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00256 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 100.01 | 99.76 | 99.85 | 100.01 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.05.22.479628 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190740524 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61139 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.97 | 99.76 | 99.97 | 99.97 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-12.58.43.734659 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190745356 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50845 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.80 | 99.81 | 99.95 | 99.80 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-10.33.18.370911 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 06 | EH006 | 190751950 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73203 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.39 | 99.86 | 99.95 | 99.39 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-08.30.54.766280 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 06 | EH006 | 190751952 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74700 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.90 | 99.83 | 99.92 | 99.90 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.23.34.128369 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EH006 | 190752002 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29389 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.85 | 99.94 | 99.93 | 99.85 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-13.35.27.084356 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190752038 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03763 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.90 | 100.05 | 99.92 | 99.90 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-11.21.19.632012 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 06 | EH006 | 190768206 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82814 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 99.95 | 99.97 | 100.07 | 99.95 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-10.29.06.113484 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190768213 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08818 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.44 | 99.79 | 99.89 | 99.44 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-10.35.14.952487 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 06 | EH006 | 190768254 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80258 | 00000 | N |  |  | 99.92 | 99.95 | 99.64 | 99.92 | 99.95 | 99.64 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-15.35.15.927668 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 06 | EH006 | 190768277 | 20250407 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10225 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.33 | 99.64 | 99.78 | 99.33 | 99.64 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-14.42.32.690874 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190768603 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97202 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.80 | 99.62 | 99.78 | 99.80 | 99.62 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-12.57.08.106018 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190768240 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11929 | 00000 | N | Y | Y | 100.37 | 99.77 | 99.64 | 100.37 | 99.77 | 99.64 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.07.27.310054 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190778100 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01497 | 00000 | N | Y | Y | 99.51 | 99.66 | 99.75 | 99.51 | 99.66 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-10.06.43.692065 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190810018 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.89 | 99.97 | 99.82 | 99.89 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | METER ALREADY RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.29.56.197262 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 06 | EH006 | 190810022 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06622 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.07 | 100.00 | 99.98 | 100.07 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-09.13.26.011413 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190810037 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.01 | 100.04 | 99.89 | 100.01 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-10.29.06.145303 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190810065 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01712 | 00000 | N | Y | Y | 100.45 | 99.84 | 100.02 | 100.45 | 99.84 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-10.06.43.797553 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190810119 | 20250616 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 82915 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 100.13 | 99.95 | 99.92 | 100.13 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-09.00.40.898488 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EH006 | 190810176 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66721 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.88 | 99.99 | 99.92 | 99.88 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.16.55.926724 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190810195 | 20250211 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16725 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.10 | 100.14 | 100.05 | 100.10 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-11-08.44.14.790767 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-11
03 | 06 | EH006 | 190810456 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71880 | 00000 | N |  |  | 99.91 | 99.94 | 100.02 | 99.91 | 99.94 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-15.35.15.956658 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 06 | EH006 | 190810587 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05552 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.94 | 99.92 | 99.91 | 99.94 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-09.44.55.255393 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 06 | EH006 | 190810678 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69769 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.84 | 99.91 | 99.83 | 99.84 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.05.52.431589 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 06 | EH006 | 190810720 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80507 | 00000 | N | Y |  | 99.96 | 99.99 | 99.99 | 99.96 | 99.99 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.05.52.535414 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 06 | EH006 | 190810710 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52902 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 100.08 | 100.13 | 100.10 | 100.08 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-13.35.27.111796 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190810723 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00048 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.74 | 99.87 | 99.91 | 99.74 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.23.34.177372 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EH006 | 190810725 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16384 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.69 | 99.99 | 100.04 | 100.69 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-12.46.13.771461 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 06 | EH006 | 190810732 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05387 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.08 | 100.10 | 100.06 | 100.08 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.54.19.712755 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190810739 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | DEAD METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-12.52.30.611218 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 06 | EH006 | 190810865 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09073 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED NO PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-14.35.46.713512 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190810866 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12663 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.66 | 99.74 | 99.70 | 99.66 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-12.22.54.341262 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190810868 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73027 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.04 | 100.07 | 99.98 | 100.04 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-15.09.13.213508 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190810912 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91689 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.95 | 99.98 | 100.02 | 99.95 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.26.11.913008 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 06 | EH006 | 190810899 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00006 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.95 | 100.06 | 99.87 | 99.95 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-15.35.59.732108 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190810921 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51168 | 00000 | N | Y | Y | 99.59 | 99.81 | 99.83 | 99.59 | 99.81 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-12.10.52.231338 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190810952 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 96477 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.81 | 99.97 | 99.74 | 99.81 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-12.18.27.275900 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EH006 | 190810962 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03414 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.84 | 99.97 | 99.94 | 99.84 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-13.40.58.486162 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190810984 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13891 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.44 | 100.05 | 99.93 | 100.44 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-14.35.15.428374 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 06 | EH006 | 190811002 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89642 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.75 | 99.89 | 99.83 | 99.75 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-15.35.15.980305 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 06 | EH006 | 190811027 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10593 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.96 | 99.97 | 99.99 | 99.96 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-10.29.06.170657 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190811103 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76508 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.04 | 100.04 | 100.02 | 100.04 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.38.37.609934 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 06 | EH006 | 190811139 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45811 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.91 | 99.88 | 99.86 | 99.91 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.11.20.796598 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 06 | EH006 | 190811191 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92799 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.90 | 99.88 | 99.78 | 99.90 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-10.15.54.204397 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190823148 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63425 | 00000 | N | Y | Y | 99.64 | 99.56 | 99.64 | 99.64 | 99.56 | 99.64 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-14.35.18.629726 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EH006 | 190823515 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.88 | 99.94 | 99.86 | 99.88 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-10.27.17.509379 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 06 | EH006 | 190824206 | 20250211 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34013 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.86 | 99.96 | 99.87 | 99.86 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-11-08.44.14.899132 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-11
03 | 06 | EH006 | 190824424 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01276 | 00000 | N | Y | Y | 100.13 | 99.62 | 99.99 | 100.13 | 99.62 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.54.19.813064 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190824455 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90464 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.84 | 99.92 | 99.84 | 99.84 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-09.06.38.114225 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190824431 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18803 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.92 | 99.83 | 99.86 | 99.92 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-08.15.08.236190 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190824534 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06971 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.04 | 100.05 | 100.02 | 100.04 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-10.06.43.899588 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190824535 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00403 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.02 | 100.02 | 100.01 | 100.02 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-10.29.06.195772 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190824681 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00704 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.97 | 100.04 | 99.92 | 99.97 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-13.52.04.564452 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190824623 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 17304 | 0 | N |  |  | 99.86 | 99.93 | 99.90 | 99.86 | 99.93 | 99.90 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-12.52.30.659443 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 06 | EH006 | 190824746 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00711 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.93 | 99.92 | 99.90 | 99.93 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-14.40.00.993106 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190824762 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25307 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.91 | 99.97 | 99.96 | 99.91 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-12.22.54.461371 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190824820 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01169 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 100.06 | 100.03 | 99.85 | 100.06 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.54.19.915371 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190824857 | 20250115 | 1 | 09 | FD | 9 | N | COMBSAD | 0.000 |  |  | 70033 | 70033 | N |  |  | 99.97 | 100.01 | 99.99 | 99.97 | 100.01 | 99.99 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-15-16.38.36.487785 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-15
03 | 06 | EH006 | 190824852 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80292 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.94 | 99.98 | 99.91 | 99.94 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-10.06.44.004567 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190824835 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86683 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.01 | 100.00 | 100.04 | 100.01 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-12.55.41.894561 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190824850 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60443 | 00000 | N |  |  | 100.03 | 100.08 | 100.08 | 100.03 | 100.08 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-15.10.01.556900 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190824801 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41559 | 00000 | N |  |  | 100.04 | 100.09 | 100.11 | 100.04 | 100.09 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-15.07.04.965073 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190824882 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70388 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.84 | 99.87 | 99.82 | 99.84 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-12.57.08.208775 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190824928 | 20250516 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08304 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.90 | 99.93 | 99.87 | 99.90 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-09.20.13.986236 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EH006 | 190824935 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52779 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.96 | 99.94 | 99.93 | 99.96 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-10.05.07.484484 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 06 | EH006 | 190824816 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 1649 | 0 | N |  |  | 99.95 | 99.92 | 99.96 | 99.95 | 99.92 | 99.96 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-12.52.30.690556 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 06 | EH006 | 190825015 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11307 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 100.03 | 99.95 | 99.78 | 100.03 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.23.34.207391 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EH006 | 190825020 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16238 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.04 | 100.16 | 100.02 | 100.04 | 100.16 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-10.05.07.595133 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 06 | EH006 | 190825008 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66723 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.90 | 100.03 | 99.81 | 99.90 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-09.13.26.115846 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190825073 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28984 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.88 | 99.96 | 99.96 | 99.88 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.26.11.936493 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 06 | EH006 | 190825255 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78782 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.84 | 99.91 | 99.97 | 99.84 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-08.57.33.511846 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190825286 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22804 | 00000 | N |  |  | 99.62 | 99.72 | 99.82 | 99.62 | 99.72 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-09.06.38.139318 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190825254 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00009 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.96 | 99.97 | 99.97 | 99.96 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-12.55.41.996127 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190825357 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85070 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.85 | 99.97 | 99.73 | 99.85 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-14.35.15.465775 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 06 | EH006 | 190826425 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18206 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.99 | 99.97 | 99.97 | 99.99 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-09.13.26.222060 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190826436 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72474 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.96 | 99.95 | 99.87 | 99.96 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-09.13.26.328068 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190826555 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.97 | 99.99 | 99.97 | 99.97 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-10.27.17.625824 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 06 | EH006 | 190826557 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17340 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.89 | 99.93 | 99.90 | 99.89 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-13.35.27.136529 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190826567 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.64 | 99.97 | 99.92 | 99.64 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO RF RESPONSE, BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.33.59.320215 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EH006 | 190826631 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24708 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.77 | 99.84 | 99.76 | 99.77 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-08.03.08.557796 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EH006 | 190826628 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37959 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 100.12 | 100.06 | 100.08 | 100.12 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-13.57.14.735424 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190826625 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01729 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.87 | 99.71 | 99.88 | 99.87 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-11.22.37.432055 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH006 | 190826676 | 20250203 | 1 | 02 | SH | 9 | N | K360569 | 0.000 |  |  | 917 | 0 | N |  |  | 99.99 | 100.15 | 100.14 | 99.99 | 100.15 | 100.14 | 2934 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  | K5SAM | CREEP TEST OK | [6 empty] | K5CI3 | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-10.37.48.724171 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 06 | EH006 | 190826659 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49966 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.83 | 99.72 | 99.82 | 99.83 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-13.57.14.836250 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190826739 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00026 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 99.90 | 99.97 | 100.10 | 99.90 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-15.10.48.170022 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EH006 | 190826752 | 20250604 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09506 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.95 | 100.00 | 99.95 | 99.95 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-12.12.39.881792 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 06 | EH006 | 190826753 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37946 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.92 | 100.02 | 99.87 | 99.92 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-09.17.32.966841 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EH006 | 190826766 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95408 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.93 | 99.90 | 99.93 | 99.93 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-15.10.01.670242 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190826807 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87644 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.85 | 99.91 | 99.86 | 99.85 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-13.39.47.194007 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190826820 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19573 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.85 | 99.90 | 99.85 | 99.85 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.24.28.455231 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190826862 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72183 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.87 | 99.87 | 99.84 | 99.87 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.43.136921 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 06 | EH006 | 190826914 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00667 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.80 | 99.96 | 99.90 | 99.80 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-12.22.54.567615 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190826915 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.85 | 99.74 | 99.77 | 99.85 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-12.55.42.094529 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190826913 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03554 | 00000 | N |  |  | 100.04 | 100.13 | 100.13 | 100.04 | 100.13 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-13.57.14.934708 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190826958 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54322 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.74 | 99.81 | 99.99 | 99.74 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-12.22.54.673042 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190826974 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.27 | 100.06 | 99.99 | 100.27 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-13.11.39.709228 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190826998 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67770 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 100.15 | 99.98 | 99.81 | 100.15 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-14.53.35.748384 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190827004 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59541 | 00000 | N | Y | Y | 99.53 | 99.83 | 100.00 | 99.53 | 99.83 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.33.59.356363 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EH006 | 190827048 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81656 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.00 | 100.03 | 99.99 | 100.00 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-13.35.27.157642 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190827073 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49024 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.87 | 99.97 | 99.88 | 99.87 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-12.33.20.914113 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 06 | EH006 | 190827066 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52425 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.09 | 100.12 | 100.05 | 100.09 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-10.29.06.221297 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190827120 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41124 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.13 | 100.05 | 100.00 | 100.13 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.05.52.667323 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 06 | EH006 | 190827114 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06071 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.88 | 99.91 | 99.86 | 99.88 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-15.07.04.992257 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190827170 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00038 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.92 | 99.96 | 99.96 | 99.92 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-12.22.54.772740 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190827156 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 2954 | 0 | N |  |  | 99.97 | 100.01 | 100.04 | 99.97 | 100.01 | 100.04 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-12.52.30.719260 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 06 | EH006 | 190827191 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04180 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.08 | 99.98 | 99.95 | 100.08 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.24.28.554984 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190827234 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88824 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 99.92 | 99.98 | 99.93 | 99.92 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-13.40.58.596341 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190827246 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89680 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.87 | 100.01 | 99.90 | 99.87 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-11.59.48.031673 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190827318 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09980 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.68 | 99.80 | 99.72 | 99.68 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-13.24.06.249300 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190827330 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12043 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.90 | 99.99 | 99.95 | 99.90 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-13.02.31.868043 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EH006 | 190827352 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04426 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 100.02 | 99.98 | 99.81 | 100.02 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-15.10.01.774072 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190827377 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46580 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.92 | 100.03 | 99.98 | 99.92 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-14.35.46.847466 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190827389 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61912 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 100.01 | 100.06 | 99.92 | 100.01 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-08.34.01.662922 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 06 | EH006 | 190827396 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81310 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.06 | 100.02 | 99.95 | 100.06 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.43.159685 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 06 | EH006 | 190827420 | 20250303 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09252 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.90 | 99.98 | 99.77 | 99.90 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-14.32.15.223568 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190827524 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12392 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.77 | 99.82 | 99.73 | 99.77 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-14.35.15.492729 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 06 | EH006 | 190827565 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89931 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.84 | 99.90 | 99.79 | 99.84 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-11.59.48.136366 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190870438 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 99.99 | 100.01 | 100.04 | 99.99 | 100.01 | 100.04 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-12.52.30.769487 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 06 | EH006 | 190871079 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78888 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 99.95 | 100.04 | 100.04 | 99.95 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-12.46.13.799087 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 06 | EH006 | 190871089 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17741 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.00 | 100.05 | 100.02 | 100.00 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-14.59.14.840658 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EH006 | 190871092 | 20250211 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94650 | 00000 | N |  |  | 99.90 | 100.03 | 100.09 | 99.90 | 100.03 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-11-08.44.15.005717 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-11
03 | 06 | EH006 | 190871108 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81904 | 00000 | N |  |  | 100.25 | 100.13 | 100.12 | 100.25 | 100.13 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-13.33.33.161973 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190871156 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.23.34.238008 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EH006 | 190871165 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61316 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.99 | 100.00 | 99.94 | 99.99 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-08.34.01.771758 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 06 | EH006 | 190871171 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90013 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.82 | 100.04 | 99.84 | 99.82 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-10.27.17.728335 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 06 | EH006 | 190871265 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.07.27.349636 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190871281 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 16665 | 0 | N |  |  | 100.05 | 100.06 | 100.07 | 100.05 | 100.06 | 100.07 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-14.02.43.082892 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 06 | EH006 | 190871306 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17444 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 99.99 | 100.08 | 100.10 | 99.99 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-11.59.48.242398 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190871333 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91122 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.89 | 100.03 | 99.94 | 99.89 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-09.34.35.957764 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190871375 | 20250414 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63822 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.02 | 100.01 | 100.00 | 100.02 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-11.40.02.363670 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190871382 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74175 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.06 | 100.01 | 100.01 | 100.06 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-11.47.26.676538 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190871441 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01587 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.02 | 99.87 | 99.97 | 100.02 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-15.10.01.881518 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190871484 | 20251007 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09718 | 00000 | N | Y | Y | 114.77 | 112.95 | 113.80 | 114.77 | 112.95 | 113.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | OUT OF ACCURACK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-07.03.18.579344 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 06 | EH006 | 190871523 | 20250408 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03048 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.87 | 99.99 | 99.89 | 99.87 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-13.42.30.863857 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 06 | EH006 | 190871541 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00851 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 100.02 | 100.10 | 99.91 | 100.02 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.08.21.425344 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190871630 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00624 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.83 | 99.94 | 99.89 | 99.83 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-09.34.36.060540 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190871633 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 98259 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 100.02 | 100.08 | 99.94 | 100.02 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-13.33.33.264914 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190871665 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | COMPONENT MISSING FROM INSIDE METER |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-11.47.26.710691 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190871665 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | COMPONENT MISSING FROM INSIDE METER |  |  |  | 01 |  |  |  | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-13.48.06.073356 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH006 | 190871703 | 20250411 | 1 | 07 | FD | 9 | N | K360569 | 0.000 |  |  | 40929 | 0 | N |  |  | 100.07 | 100.12 | 100.17 | 100.07 | 100.12 | 100.17 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  | K5SAM | CREEP TET OK | [6 empty] | K5CI3 | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-11-09.31.37.923975 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-11
03 | 06 | EH006 | 190871703 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 000000 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.98 | 100.14 | 100.00 | 99.98 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.26.11.962394 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 06 | EH006 | 190871703 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00113 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 100.14 | 100.11 | 100.07 | 100.14 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-09.13.26.428980 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190871768 | 20250211 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80458 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 99.97 | 100.07 | 100.05 | 99.97 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-11-08.44.15.111556 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-11
03 | 06 | EH006 | 190871757 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99777 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 99.95 | 100.09 | 100.06 | 99.95 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.16.56.033183 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190871831 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.09 | 100.11 | 100.00 | 100.09 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-12.14.37.995652 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EH006 | 190871835 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78812 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.90 | 99.99 | 99.82 | 99.90 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.59.17.565953 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190871880 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49511 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.79 | 99.94 | 99.66 | 99.79 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.08.21.450709 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190871892 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93181 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.28 | 100.06 | 99.94 | 100.28 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-14.35.18.666505 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EH006 | 190871906 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94304 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.04 | 100.03 | 100.01 | 100.04 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-15.09.13.246406 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190871953 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58301 | 00000 | N | Y | Y | 100.30 | 99.89 | 99.96 | 100.30 | 99.89 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-13.33.33.359663 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190871984 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00076 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.92 | 99.96 | 100.02 | 99.92 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-13.24.06.276751 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190871992 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62415 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.73 | 100.01 | 100.01 | 99.73 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.26.11.994617 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 06 | EH006 | 190871997 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32012 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.14 | 100.10 | 100.04 | 100.14 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-09.06.38.163027 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190872059 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49995 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.08 | 100.17 | 100.06 | 100.08 | 100.17 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-13.02.31.898585 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EH006 | 190872062 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14544 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.96 | 100.00 | 99.93 | 99.96 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-13.52.04.672001 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190872049 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08128 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.01 | 100.09 | 100.05 | 100.01 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.07.27.384531 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190872069 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 88707 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 100.08 | 100.10 | 100.10 | 100.08 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-08.57.33.548336 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190872085 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35314 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.82 | 100.04 | 99.81 | 99.82 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-11.22.37.542778 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH006 | 190872096 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85908 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.16 | 100.07 | 100.00 | 100.16 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-09.06.38.188482 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190872105 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36621 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 100.10 | 100.07 | 100.09 | 100.10 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-11.59.09.674802 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190872173 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-15.10.48.250643 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EH006 | 190872172 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01285 | 00000 | N |  |  | 100.04 | 100.01 | 99.96 | 100.04 | 100.01 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-15.10.01.984312 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190872210 | 20250507 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89015 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.03 | 100.07 | 99.97 | 100.03 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | [10 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-12.18.25.017928 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190872233 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55651 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.99 | 100.02 | 99.91 | 99.99 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-10.35.15.003896 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 06 | EH006 | 190872241 | 20250820 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29241 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 100.14 | 100.18 | 100.11 | 100.14 | 100.18 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-09.33.47.690277 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 06 | EH006 | 190872275 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36092 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.87 | 99.93 | 99.84 | 99.87 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-13.11.39.737838 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190872306 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00208 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.94 | 99.95 | 99.91 | 99.94 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-08.57.33.579904 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190872314 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36693 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.05 | 100.10 | 99.99 | 100.05 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-09.06.38.213156 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190872345 | 20250820 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54349 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.03 | 100.07 | 100.00 | 100.03 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-09.33.47.793532 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 06 | EH006 | 190872395 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32991 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.01 | 100.09 | 99.97 | 100.01 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-12.59.26.468509 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 06 | EH006 | 190872389 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33953 | 00000 | N |  |  | 100.04 | 100.03 | 100.12 | 100.04 | 100.03 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-15.10.02.084925 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190872467 | 20250514 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80554 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.94 | 100.00 | 99.88 | 99.94 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.35.31.958445 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 06 | EH006 | 190872496 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07807 | 00000 | N |  |  | 99.88 | 99.90 | 99.95 | 99.88 | 99.90 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-13.40.58.699490 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190872507 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49432 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.82 | 100.01 | 99.91 | 99.82 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-11.59.09.702091 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190872554 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04329 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.01 | 100.00 | 99.96 | 100.01 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-11.47.26.759363 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190872589 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05631 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.02 | 100.05 | 99.95 | 100.02 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-08.57.33.632849 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190872603 | 20251106 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05187 | 00000 | N | Y | Y | 100.12 | 100.02 | 100.11 | 100.12 | 100.02 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-06-09.35.03.316105 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-06
03 | 06 | EH006 | 190872628 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05108 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.93 | 100.12 | 99.88 | 99.93 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-10.35.15.043882 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 06 | EH006 | 190872615 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61418614 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.07 | 100.05 | 100.00 | 100.07 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-11.22.37.650813 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH006 | 190872676 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06471 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.06 | 100.07 | 100.06 | 100.06 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-08.15.08.338645 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190872752 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35652 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.99 | 99.99 | 99.92 | 99.99 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-08.57.33.709169 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190872769 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08593 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.00 | 100.07 | 99.94 | 100.00 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-13.52.04.780406 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190872798 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.84 | 99.96 | 99.93 | 99.84 | 99.96 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.05.22.511416 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190872813 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69156 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.89 | 99.98 | 99.78 | 99.89 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.16.56.139199 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190872842 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73292 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.86 | 99.94 | 99.80 | 99.86 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-08.15.08.441042 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190872870 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05276 | 00000 | N | Y | Y | 99.56 | 100.07 | 99.99 | 99.56 | 100.07 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-09.34.36.161942 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190872904 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01776 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.69 | 99.93 | 99.74 | 99.69 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-14.35.33.852318 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EH006 | 190872910 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87716 | 00000 | N | Y | Y | 100.12 | 99.43 | 100.14 | 100.12 | 99.43 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-14.38.09.648974 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 06 | EH006 | 190872901 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.01 | 100.04 | 99.96 | 100.01 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-13.40.58.805148 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190872945 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08395 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.93 | 100.00 | 100.02 | 99.93 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-14.30.30.765034 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190872958 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49625 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.92 | 99.94 | 99.91 | 99.92 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-15.07.05.017286 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190873003 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54261 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.96 | 100.07 | 99.79 | 99.96 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-09.06.38.233574 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190873113 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81598 | 00000 | N | Y | Y | 100.48 | 99.83 | 99.93 | 100.48 | 99.83 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-15.10.48.475376 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EH006 | 190873131 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.99 | 100.03 | 99.95 | 99.99 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-15.35.59.839034 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190873160 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73319 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.90 | 99.95 | 99.89 | 99.90 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-12.10.52.272228 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190873150 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.03 | 100.13 | 99.99 | 100.03 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-11.22.37.759100 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH006 | 190873175 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55704 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 100.05 | 100.10 | 100.09 | 100.05 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.23.34.275963 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EH006 | 190873234 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.91 | 100.05 | 99.97 | 99.91 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.54.20.017064 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190873222 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 99.99 | 99.84 | 100.11 | 99.99 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | PARTIAL DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-15.09.13.295827 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190873248 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45734 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 100.00 | 99.96 | 99.66 | 100.00 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.26.12.017971 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 06 | EH006 | 190873262 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49481 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.88 | 99.89 | 100.01 | 99.88 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.16.56.615975 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190873287 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61041 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.98 | 100.06 | 99.85 | 99.98 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-12.57.08.311502 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190873296 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 96873 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.00 | 100.03 | 100.01 | 100.00 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-08.57.33.754572 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190873372 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-09.13.26.529872 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190873383 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.08 | 100.07 | 100.00 | 100.08 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-10.29.06.248425 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190873449 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32695 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.98 | 99.89 | 99.94 | 99.98 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD TERMINAL BLADE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-14.42.05.054469 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EH006 | 190873454 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01051 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.89 | 100.03 | 99.91 | 99.89 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.05.22.539832 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190873500 | 20250512 | 1 | 16 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-14.53.18.059076 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 06 | EH006 | 190873518 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81422 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.00 | 100.01 | 100.01 | 100.00 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-11.47.26.783723 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190873558 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-15.10.48.512308 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EH006 | 190873550 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55580 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.12 | 100.10 | 100.05 | 100.12 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-13.35.27.200467 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190873583 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 58149 | 00000 | N |  |  | 99.91 | 99.93 | 100.06 | 99.91 | 99.93 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-15.35.59.942084 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190873584 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61071 | 00000 | N |  |  | 100.11 | 100.15 | 100.14 | 100.11 | 100.15 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-11.47.26.808988 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190873630 | 20251103 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02087 | 00000 | N | Y | Y | 100.16 | 100.11 | 100.26 | 100.16 | 100.11 | 100.26 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-03-08.06.34.891679 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-03
03 | 06 | EH006 | 190873765 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03544 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.97 | 100.07 | 99.94 | 99.97 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-07.58.23.476084 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190873764 | 20251106 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07847 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 100.08 | 100.07 | 100.10 | 100.08 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-06-09.35.03.432487 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-06
03 | 06 | EH006 | 190873835 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02528 | 00000 | N | Y | Y | 99.54 | 100.11 | 100.11 | 99.54 | 100.11 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-12.58.43.762476 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190873863 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43062 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.03 | 100.08 | 100.04 | 100.03 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-15.14.08.154462 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190885359 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56494 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.07 | 100.02 | 100.00 | 100.07 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-11.22.37.861299 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH006 | 190885485 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35493 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.97 | 100.01 | 99.94 | 99.97 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-12.55.42.194974 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190886126 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40731 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.91 | 100.01 | 100.01 | 99.91 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-15.14.08.261423 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190886128 | 20250211 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29278 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.80 | 100.07 | 99.99 | 99.80 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-11-08.44.15.213500 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-11
03 | 06 | EH006 | 190886136 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60416 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.85 | 99.99 | 99.81 | 99.85 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-14.40.01.094384 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190886159 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15129 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.87 | 100.00 | 99.67 | 99.87 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.16.56.735251 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190886241 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01035 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.89 | 99.97 | 99.88 | 99.89 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-13.33.33.461593 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190886248 | 20250407 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56180 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.92 | 100.04 | 99.93 | 99.92 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-14.42.32.799493 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190886411 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84415 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.75 | 99.82 | 99.74 | 99.75 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.05.22.565574 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190886428 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22441 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.85 | 100.01 | 99.97 | 99.85 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-13.42.54.354973 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 06 | EH006 | 190886440 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 48291 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 100.58 | 99.96 | 99.90 | 100.58 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.23.34.304233 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EH006 | 190886440 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.98 | 100.00 | 99.98 | 99.98 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-13.57.15.040239 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190886511 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99236 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.87 | 99.94 | 99.78 | 99.87 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-14.53.35.801883 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190886544 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05028 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.99 | 99.92 | 99.79 | 99.99 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-15.35.16.006206 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 06 | EH006 | 190886531 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75819 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.96 | 99.96 | 99.90 | 99.96 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-13.35.27.236047 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190886580 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00145 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-11.59.09.726644 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190886612 | 20250604 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 61486 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.86 | 99.92 | 99.85 | 99.86 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-12.12.39.910171 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 06 | EH006 | 190886644 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09913 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.94 | 100.00 | 99.88 | 99.94 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-13.24.06.353993 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190886671 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.91 | 100.01 | 99.92 | 99.91 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-14.42.05.177098 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EH006 | 190886687 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 74487 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.98 | 100.03 | 99.84 | 99.98 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-13.11.39.762961 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190886689 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54987 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.91 | 100.02 | 99.95 | 99.91 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.05.52.770836 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 06 | EH006 | 190886693 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69462 | 00000 | N | Y | Y | 99.59 | 99.99 | 99.94 | 99.59 | 99.99 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-10.51.23.170152 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 06 | EH006 | 190886713 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16477 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.77 | 99.90 | 99.91 | 99.77 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-10.51.23.282279 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 06 | EH006 | 190886785 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49235 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.87 | 99.93 | 99.86 | 99.87 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-14.42.05.278600 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EH006 | 190886829 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49497 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.80 | 99.91 | 99.85 | 99.80 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-08.03.08.661725 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EH006 | 190886838 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24992 | 00000 | N | Y | Y | 99.62 | 99.46 | 99.65 | 99.62 | 99.46 | 99.65 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-12.46.13.831436 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 06 | EH006 | 190886897 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95218 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.12 | 100.14 | 100.03 | 100.12 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-13.57.15.140544 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190886949 | 20250407 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87834 | 00000 | N |  |  | 100.01 | 100.04 | 100.05 | 100.01 | 100.04 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-14.42.32.907561 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190886993 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78720 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 100.08 | 100.03 | 100.10 | 100.08 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-12.55.42.296339 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190887028 | 20250707 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03583 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.00 | 100.00 | 99.98 | 100.00 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-08.30.22.460805 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 06 | EH006 | 190887027 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 105.35 | 103.79 | 104.03 | 105.35 | 103.79 | 104.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | WATER INSIDE METER, NO DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-13.40.58.925406 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190887030 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55773 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.83 | 99.92 | 99.80 | 99.83 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-14.35.47.071080 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190887096 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-13.33.33.565077 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190887198 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 72441 | 00000 | N | Y | Y | 100.42 | 99.93 | 100.05 | 100.42 | 99.93 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-10.37.15.582766 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EH006 | 190887217 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53874 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.79 | 99.93 | 99.74 | 99.79 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-13.52.04.883390 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190887239 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01616 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.83 | 99.97 | 99.92 | 99.83 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.24.28.654438 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190887240 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45846 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.97 | 100.11 | 99.99 | 99.97 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-14.35.18.691532 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EH006 | 190887292 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69804 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.79 | 99.90 | 99.88 | 99.79 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-08.30.54.886801 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 06 | EH006 | 190892081 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26632 | 00000 | N | Y | Y | 100.45 | 99.62 | 99.96 | 100.45 | 99.62 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-14.40.01.194985 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190909974 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03257 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.88 | 99.95 | 99.93 | 99.88 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-13.39.47.226782 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190909980 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09249 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.73 | 99.81 | 99.81 | 99.73 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-13.42.54.476172 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 06 | EH006 | 190910013 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15305 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.98 | 100.08 | 99.90 | 99.98 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.24.28.754414 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190910079 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60453 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.70 | 99.86 | 99.87 | 99.70 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | PARTIAL DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-11.59.09.760322 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190910117 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06167 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 99.94 | 100.02 | 100.10 | 99.94 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-08.57.33.799573 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190910124 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78529 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.93 | 99.92 | 99.90 | 99.93 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-12.57.08.416872 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190910214 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00068 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.94 | 100.09 | 100.00 | 99.94 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-10.27.17.839813 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 06 | EH006 | 190910235 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18513 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.98 | 100.06 | 99.89 | 99.98 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-13.11.39.790420 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190910237 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00935 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.96 | 100.05 | 99.95 | 99.96 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-10.15.54.318195 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190910268 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30991 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 99.99 | 100.10 | 100.05 | 99.99 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-14.35.33.880005 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EH006 | 190910286 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94110 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.10 | 100.15 | 99.99 | 100.10 | 100.15 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-15.36.00.047908 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190910316 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27914 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.05 | 100.06 | 100.00 | 100.05 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-10.37.15.692603 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EH006 | 190910324 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93602 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.90 | 99.89 | 99.84 | 99.90 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-09.34.36.264150 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190910313 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89619 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.04 | 100.04 | 99.98 | 100.04 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-08.15.08.547468 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190910358 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90833 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.82 | 99.87 | 99.84 | 99.82 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-13.02.31.926233 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EH006 | 190910344 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51952 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.94 | 100.07 | 99.83 | 99.94 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.08.21.479389 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190910366 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62014 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.92 | 99.98 | 100.02 | 99.92 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-13.33.33.684709 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190910363 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62413 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.87 | 100.04 | 99.93 | 99.87 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.07.27.411774 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190910392 | 20250409 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 21695 | 21695 | N |  |  | 100.00 | 100.04 | 100.03 | 100.00 | 100.04 | 100.03 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5CI4 | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-15.50.34.936158 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 06 | EH006 | 190910426 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01087 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.85 | 99.95 | 99.97 | 99.85 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-08.57.33.828844 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190910432 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49376 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 100.01 | 99.91 | 99.90 | 100.01 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-09.13.26.700546 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190910513 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-10.29.06.283065 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190910536 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.85 | 99.97 | 99.97 | 99.85 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-11.39.44.277615 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190910549 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.06 | 100.05 | 99.99 | 100.06 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-11.22.37.962703 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH006 | 190910600 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44786 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.95 | 100.03 | 99.88 | 99.95 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-12.18.27.388258 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EH006 | 190910610 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22993 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.97 | 99.98 | 99.87 | 99.97 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-08.57.33.851104 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190910614 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81848 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.03 | 100.01 | 99.95 | 100.03 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-08.15.08.655731 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190910677 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27313 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.00 | 100.05 | 100.06 | 100.00 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-10.37.15.804446 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EH006 | 190910695 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22598 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.04 | 100.07 | 99.97 | 100.04 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-13.39.47.262859 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190910709 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50976 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.93 | 100.01 | 99.93 | 99.93 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-12.10.52.301210 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190910748 | 20250616 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67002 | 00000 | N |  |  | 99.73 | 99.67 | 99.99 | 99.73 | 99.67 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-09.00.40.930266 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EH006 | 190910749 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47754 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.93 | 100.03 | 99.87 | 99.93 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-12.10.52.328452 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190910789 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03870 | 00000 | N |  |  | 100.02 | 100.02 | 100.00 | 100.02 | 100.02 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-14.42.05.382955 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EH006 | 190910837 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80702 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.00 | 100.01 | 100.02 | 100.00 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-14.42.05.482964 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EH006 | 190910892 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28448 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.99 | 100.00 | 99.92 | 99.99 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-13.39.47.284926 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190910896 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 76116 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 100.05 | 100.09 | 100.08 | 100.05 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-09.17.33.069801 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EH006 | 190911004 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00187 | 00000 | N |  |  | 100.02 | 99.97 | 99.99 | 100.02 | 99.97 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.05.22.596952 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190911055 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65919 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.99 | 100.04 | 99.99 | 99.99 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.16.56.840764 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190911066 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 94693 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.12 | 100.13 | 100.04 | 100.12 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-09.13.26.803334 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190911089 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02654 | 00000 | N | Y | Y | 99.55 | 99.82 | 99.94 | 99.55 | 99.82 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.54.20.127553 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190915930 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04488 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.96 | 100.01 | 99.97 | 99.96 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.54.20.255331 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190911119 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60739 | 00000 | N |  |  | 100.03 | 100.03 | 100.10 | 100.03 | 100.03 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-10.29.06.323381 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190916173 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67322 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.90 | 100.01 | 99.96 | 99.90 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-13.11.39.816186 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190916189 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01520 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.00 | 100.06 | 99.96 | 100.00 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-11.39.44.425058 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190916189 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01520 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 100.47 | 100.05 | 99.91 | 100.47 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-14.53.35.826811 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190916237 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20140 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 100.00 | 100.00 | 99.85 | 100.00 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-09.34.36.368635 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190916258 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07310 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.93 | 100.00 | 99.80 | 99.93 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-13.42.54.588478 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 06 | EH006 | 190916319 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25880 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.01 | 100.00 | 99.93 | 100.01 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-13.57.15.241251 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190916343 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35263 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.99 | 100.13 | 100.01 | 99.99 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-08.15.08.765030 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190916361 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05699 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.94 | 100.03 | 99.90 | 99.94 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-14.42.05.586235 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EH006 | 190916370 | 20251103 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29692 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.06 | 100.03 | 100.02 | 100.06 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-03-08.06.34.937948 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-03
03 | 06 | EH006 | 190916350 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18376 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.84 | 99.85 | 99.86 | 99.84 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-08.15.08.869389 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190916436 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 345 | 0 | N |  |  | 100.04 | 100.07 | 99.97 | 100.04 | 100.07 | 99.97 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-12.52.31.022744 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 06 | EH006 | 190916481 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16591 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 99.69 | 100.03 | 100.10 | 99.69 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.54.20.352603 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190916551 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00160 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.00 | 100.06 | 100.00 | 100.00 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.11.20.823765 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 06 | EH006 | 190916586 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45233 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.98 | 100.07 | 99.91 | 99.98 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-14.35.47.173916 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190916625 | 20250408 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-13.42.30.895074 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 06 | EH006 | 190916630 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46128 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 100.02 | 100.01 | 99.92 | 100.02 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-13.24.06.385292 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190916632 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49036 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.99 | 100.04 | 99.99 | 99.99 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-11.39.44.545926 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190916632 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49036 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.05 | 100.04 | 100.04 | 100.05 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-13.11.39.838451 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190916636 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00355 | 00000 | N | Y | Y | 100.48 | 100.11 | 100.04 | 100.48 | 100.11 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.16.56.978955 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190916653 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 95886 | 00000 | N | Y | Y | 100.14 | 100.19 | 100.06 | 100.14 | 100.19 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-09.17.33.170086 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EH006 | 190916639 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85279 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.98 | 100.08 | 99.79 | 99.98 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.16.57.108818 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190916731 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06452 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.98 | 100.10 | 99.99 | 99.98 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-09.06.38.261410 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190916760 | 20250408 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 75561 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.08 | 100.11 | 100.03 | 100.08 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-13.42.31.333781 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 06 | EH006 | 190916807 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60735 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.91 | 99.99 | 99.84 | 99.91 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-08.57.33.876318 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190916829 | 20250414 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44463 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.05 | 100.07 | 99.98 | 100.05 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-11.40.02.474967 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190916853 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12484 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.79 | 99.88 | 99.81 | 99.79 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-13.24.06.412848 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190916852 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01748 | 00000 | N | Y | Y | 100.41 | 99.88 | 100.04 | 100.41 | 99.88 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-10.06.44.109342 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190916881 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 79994 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.96 | 99.94 | 99.93 | 99.96 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-12.55.42.402119 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190916903 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85949 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.96 | 100.02 | 100.00 | 99.96 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-08.03.08.771223 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EH006 | 190916899 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.95 | 100.00 | 99.95 | 99.95 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-11.59.09.800333 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190916962 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01146 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.11 | 100.03 | 99.99 | 100.11 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-14.59.14.868453 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EH006 | 190916979 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 62589 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.90 | 99.97 | 99.89 | 99.90 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-09.17.33.271101 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EH006 | 190916980 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37458 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.05 | 100.05 | 99.95 | 100.05 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-09.17.33.366188 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EH006 | 190916983 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00467 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.17 | 100.03 | 99.96 | 100.17 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-10.06.44.217219 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190917003 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-15.09.13.343561 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190917060 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37196 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.97 | 100.03 | 99.95 | 99.97 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-10.37.15.908261 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EH006 | 190917063 | 20250820 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04952 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.85 | 99.91 | 99.82 | 99.85 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-09.33.47.893203 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 06 | EH006 | 190917122 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20186 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.98 | 100.05 | 100.00 | 99.98 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-08.03.08.883842 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EH006 | 190917167 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 10295 | 0 | N |  |  | 100.05 | 100.10 | 100.13 | 100.05 | 100.10 | 100.13 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-12.52.31.054834 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 06 | EH006 | 190917177 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49847 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.99 | 100.01 | 99.88 | 99.99 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-13.19.24.953777 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190917190 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16481 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.97 | 99.89 | 99.86 | 99.97 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-10.29.06.352088 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190917208 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21495 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.85 | 99.97 | 99.88 | 99.85 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-13.39.47.306772 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190917215 | 20250416 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 86023 | 86023 | N |  |  | 100.05 | 100.09 | 100.10 | 100.05 | 100.09 | 100.10 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5CI4 | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-16-11.12.30.532651 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-16
03 | 06 | EH006 | 190917278 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04510 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.96 | 99.99 | 99.95 | 99.96 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-09.17.33.472443 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EH006 | 190917296 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 57721 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.03 | 100.02 | 99.89 | 100.03 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-12.10.52.351945 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190917298 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00591 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-13.35.27.262640 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190917331 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81747 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.99 | 100.02 | 99.86 | 99.99 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-09.17.33.568712 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EH006 | 190917336 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | CORROSION ON TERMINAL BLADES | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.05.22.633273 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190917350 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12756 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.81 | 99.89 | 99.83 | 99.81 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-13.02.31.951248 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EH006 | 190917370 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25181 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.76 | 99.88 | 99.75 | 99.76 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-09.06.38.286212 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190917376 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41345 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 99.96 | 100.00 | 100.09 | 99.96 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-10.06.44.317094 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190917401 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01360 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-13.02.31.975039 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EH006 | 190917403 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 65051 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.77 | 99.97 | 99.89 | 99.77 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-09.06.38.310004 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190917457 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69519 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.03 | 99.98 | 100.06 | 100.03 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-15.10.02.186368 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190917472 | 20250411 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 44127 | 44127 | N |  |  | 100.06 | 100.08 | 100.10 | 100.06 | 100.08 | 100.10 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5CI4 | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-11-10.36.35.428036 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-11
03 | 06 | EH006 | 190917475 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04754 | 00000 | N |  |  | 99.99 | 100.01 | 100.06 | 99.99 | 100.01 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-14.42.05.689875 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EH006 | 190917495 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07891 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.67 | 100.01 | 99.66 | 99.67 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.24.28.862434 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190917508 | 20250414 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 85968 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.46 | 99.92 | 99.78 | 99.46 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-11.40.02.584678 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190917558 | 20250414 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 87507 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.95 | 100.01 | 99.88 | 99.95 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-11.40.02.688063 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190917592 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01016 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.95 | 100.03 | 99.96 | 99.95 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-12.22.54.879393 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190917608 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01877 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.02 | 100.09 | 100.00 | 100.02 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.43.05.950648 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 06 | EH006 | 190917624 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68740 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.90 | 100.01 | 99.95 | 99.90 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-12.22.54.979212 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190917630 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 97492 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.88 | 99.99 | 99.77 | 99.88 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-13.19.24.979263 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190917642 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32056 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.89 | 99.95 | 99.89 | 99.89 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-13.14.19.438426 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 06 | EH006 | 190917642 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.87 | 99.96 | 99.86 | 99.87 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-12.46.13.860571 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 06 | EH006 | 190917655 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06050 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 100.03 | 100.09 | 99.90 | 100.03 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-11.59.48.353224 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190917672 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02624 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 100.12 | 100.10 | 100.09 | 100.12 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-13.57.15.344472 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190917688 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16698 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.92 | 99.95 | 99.86 | 99.92 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-12.33.21.023002 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 06 | EH006 | 190917700 | 20250507 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19183 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.83 | 99.92 | 99.85 | 99.83 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | [10 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-12.44.29.504110 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190917704 | 20250407 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42379 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.00 | 100.05 | 99.99 | 100.00 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-14.42.33.012624 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190917776 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52746 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.97 | 99.98 | 99.87 | 99.97 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-10.05.07.712073 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 06 | EH006 | 190917815 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41023 | 00000 | N |  |  | 100.02 | 99.99 | 100.09 | 100.02 | 99.99 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-14.40.01.314429 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190917827 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55963 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.85 | 99.96 | 99.83 | 99.85 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-13.39.47.330743 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190917828 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68507 | 00000 | N | Y | Y | 100.24 | 99.99 | 100.03 | 100.24 | 99.99 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-13.39.47.351398 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190917881 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00180 | 00000 | N | Y | Y | 100.25 | 100.00 | 100.09 | 100.25 | 100.00 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.26.12.041788 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 06 | EH006 | 190917923 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66322 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.79 | 99.94 | 99.85 | 99.79 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-13.33.33.783845 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190927937 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03463 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.92 | 99.93 | 99.97 | 99.92 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-13.19.25.001838 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190927974 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17771 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.92 | 99.89 | 99.83 | 99.92 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-12.58.43.791558 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190927972 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 553 | 0 | N |  |  | 99.90 | 99.89 | 99.89 | 99.90 | 99.89 | 99.89 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-12.52.31.080531 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 06 | EH006 | 190928026 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16369 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.77 | 99.93 | 99.91 | 99.77 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-08.03.08.987941 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EH006 | 190928053 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90549 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.83 | 99.89 | 99.83 | 99.83 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-11.59.48.467676 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190928078 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39076 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.91 | 99.95 | 99.81 | 99.91 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.43.182741 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 06 | EH006 | 190928088 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50983 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 100.11 | 100.10 | 100.11 | 100.11 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-12.55.42.512208 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190928111 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35585 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.94 | 99.98 | 99.82 | 99.94 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-14.35.47.280206 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190928162 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 99.83 | 99.92 | 99.98 | 99.83 | 99.92 | 99.98 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-12.52.31.107518 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 06 | EH006 | 190928228 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20129 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.06 | 100.06 | 100.05 | 100.06 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-08.15.08.969010 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190928228 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20129 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.06 | 100.26 | 100.04 | 100.06 | 100.26 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-11.22.38.074995 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH006 | 190928302 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03956 | 00000 | N | Y | Y | 100.13 | 99.98 | 100.06 | 100.13 | 99.98 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-14.35.15.514891 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 06 | EH006 | 190928313 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 77292 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.00 | 100.00 | 99.89 | 100.00 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-09.17.33.668773 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EH006 | 190928325 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55832 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.00 | 100.07 | 100.05 | 100.00 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-12.18.27.494240 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 06 | EH006 | 190928413 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.87 | 99.99 | 100.00 | 99.87 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ERT NO DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-09.34.36.471897 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190928430 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60211 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.97 | 100.04 | 99.92 | 99.97 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-12.14.38.027327 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EH006 | 190928436 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.88 | 100.02 | 99.98 | 99.88 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-13.40.59.043860 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190928480 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00230 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.83 | 99.99 | 99.95 | 99.83 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-12.10.52.384044 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 06 | EH006 | 190928566 | 20250428 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32335 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.91 | 99.91 | 99.89 | 99.91 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-15.26.08.503649 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190928571 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07224 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.03 | 99.99 | 100.00 | 100.03 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-13.35.27.313713 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190928601 | 20250820 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00386 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.87 | 99.94 | 99.88 | 99.87 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-09.33.47.997676 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 06 | EH006 | 190928597 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12487 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.07 | 100.04 | 99.97 | 100.07 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-11.59.09.826172 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190928634 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49363 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.90 | 99.99 | 99.88 | 99.90 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-13.19.59.586731 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190928661 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04597 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.83 | 99.91 | 99.83 | 99.83 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-08.03.09.088727 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EH006 | 190928701 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47503 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.86 | 99.97 | 99.92 | 99.86 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-15.36.00.164270 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190928700 | 20250820 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01435 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.88 | 99.98 | 99.97 | 99.88 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-09.33.48.095890 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 06 | EH006 | 190928733 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20673 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.84 | 99.90 | 99.84 | 99.84 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-10.15.54.423203 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190928746 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00164 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.86 | 99.89 | 99.86 | 99.86 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.05.22.677329 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190928791 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.43.212780 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 06 | EH006 | 190928786 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01132 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.02 | 99.98 | 99.95 | 100.02 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-10.06.44.423485 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190928844 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91539 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 99.93 | 99.97 | 100.09 | 99.93 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-13.19.25.029624 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190928848 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 90963 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.95 | 99.87 | 99.92 | 99.95 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-09.13.26.909929 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190928878 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 78427 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.85 | 99.95 | 99.82 | 99.85 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-13.14.19.545533 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 06 | EH006 | 190928899 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11181 | 00000 | N | Y | Y | 100.36 | 100.04 | 100.02 | 100.36 | 100.04 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-10.37.16.014610 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EH006 | 190928903 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-14.01.24.703495 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190928895 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39768 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.96 | 99.95 | 99.91 | 99.96 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.16.57.209493 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH006 | 190928925 | 20250211 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36231 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.91 | 99.96 | 99.88 | 99.91 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-11-08.44.15.316656 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-11
03 | 06 | EH006 | 190928935 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20207 | 00000 | N | Y | Y | 100.36 | 99.87 | 99.92 | 100.36 | 99.87 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.26.12.064938 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 06 | EH006 | 190928953 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71447 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.94 | 100.03 | 99.88 | 99.94 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-10.37.16.115341 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EH006 | 190928988 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00568 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.85 | 99.95 | 99.71 | 99.85 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-14.35.18.723102 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EH006 | 190929086 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00037 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.93 | 99.99 | 99.86 | 99.93 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.26.12.089304 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 06 | EH006 | 190929114 | 20250604 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04031 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.93 | 100.01 | 99.98 | 99.93 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-12.12.39.942695 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 06 | EH006 | 190952904 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 93640 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.64 | 99.93 | 99.65 | 99.64 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-12.22.55.079938 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190952905 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14345 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 99.94 | 100.04 | 100.03 | 99.94 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-08.30.55.001257 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 06 | EH006 | 190952910 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21150 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 100.01 | 100.06 | 99.78 | 100.01 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-13.19.25.054409 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190952849 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05196 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.99 | 100.06 | 100.02 | 99.99 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-15.36.00.276053 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190952870 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26393 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.04 | 100.04 | 100.06 | 100.04 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-15.10.02.295172 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 06 | EH006 | 190952930 | 20250428 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 70640 | 00000 | N | Y | Y | 99.58 | 99.83 | 99.89 | 99.58 | 99.83 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-15.26.08.610041 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 06 | EH006 | 190953075 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 96486 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.90 | 100.00 | 99.91 | 99.90 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-10.05.07.832359 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 06 | EH006 | 190953128 | 20250430 | 1 | 16 | SH | 9 | Y | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 04 | K5SAM | DEAD METER-WILL NOT POWER UP | [6 empty] | K5CI4 | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-12.42.41.701746 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 06 | EH006 | 190953129 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 67191 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.88 | 100.02 | 99.97 | 99.88 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-12.57.08.519592 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190953145 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52182 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 100.03 | 100.07 | 100.11 | 100.03 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-13.12.49.465072 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190953146 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45945 | 00000 | N | Y | Y | 99.59 | 99.89 | 99.99 | 99.59 | 99.89 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-10.05.08.072572 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 06 | EH006 | 190953164 | 20250604 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27939 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.79 | 99.83 | 99.77 | 99.79 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-12.12.39.972714 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 06 | EH006 | 190953235 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25278 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.95 | 100.00 | 100.00 | 99.95 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-13.19.59.616141 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190953267 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89389 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.67 | 100.11 | 100.01 | 100.67 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-10.51.23.407809 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 06 | EH006 | 190953296 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 59432 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.92 | 99.96 | 99.91 | 99.92 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-13.12.49.571858 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190953328 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 83484 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.95 | 100.00 | 99.92 | 99.95 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-13.24.06.434618 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190953354 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 68558 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.03 | 100.07 | 100.02 | 100.03 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.43.251835 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 06 | EH006 | 190953395 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17196 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.86 | 100.05 | 99.98 | 99.86 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-13.24.06.454767 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190953393 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 73733 | 00000 | N |  |  | 99.96 | 100.07 | 99.96 | 99.96 | 100.07 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-13.40.59.153921 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH006 | 190953473 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08747 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.98 | 100.05 | 100.00 | 99.98 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-08.03.09.190525 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EH006 | 190953487 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18904 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.97 | 100.00 | 100.02 | 99.97 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.43.06.060553 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 06 | EH006 | 190953497 | 20250516 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 52679 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.91 | 99.95 | 99.85 | 99.91 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-09.20.14.092869 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 06 | EH006 | 190953418 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23084 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.95 | 100.02 | 100.00 | 99.95 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-15.07.05.042075 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190953407 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05395 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 100.00 | 100.04 | 100.07 | 100.00 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-11.22.38.187714 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH006 | 190953456 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01497 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.93 | 99.98 | 99.94 | 99.93 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-11.22.38.291155 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH006 | 190953503 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 100.04 | 99.98 | 100.08 | 100.04 | 99.98 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-06.54.45.507163 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190953588 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00069 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 99.55 | 99.87 | 100.08 | 99.55 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.33.59.381214 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EH006 | 190953627 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32991 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.83 | 99.90 | 99.91 | 99.83 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-12.59.26.576434 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 06 | EH006 | 190953688 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 99471 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.96 | 100.03 | 99.98 | 99.96 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.05.22.709542 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 06 | EH006 | 190953700 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 49000 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.85 | 99.95 | 99.88 | 99.85 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-11.39.44.680481 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190953707 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39213 | 00000 | N | Y | Y | 100.40 | 99.83 | 100.13 | 100.40 | 99.83 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-12.57.08.623454 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 06 | EH006 | 190953736 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03902 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.89 | 100.00 | 99.91 | 99.89 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-10.15.54.529566 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190953697 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20967 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.97 | 99.92 | 99.94 | 99.97 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-11.22.38.389415 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH006 | 190953633 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26694 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.90 | 99.91 | 99.97 | 99.90 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-13.48.06.191360 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH006 | 190953791 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 69171 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.94 | 99.98 | 99.94 | 99.94 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-09.06.38.337695 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 06 | EH006 | 190953799 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56933 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.83 | 100.00 | 99.95 | 99.83 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-13.33.33.884635 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 06 | EH006 | 190953806 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 80138 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.94 | 99.99 | 99.90 | 99.94 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-10.37.16.219364 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 06 | EH006 | 190953808 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03886 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 99.95 | 99.97 | 100.03 | 99.95 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-14.35.18.752537 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 06 | EH006 | 190953811 | 20250616 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04400 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.83 | 99.93 | 99.92 | 99.83 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-09.00.40.962886 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EH006 | 190953835 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02340 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.88 | 99.98 | 99.91 | 99.88 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-10.27.17.959774 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 06 | EH006 | 190953885 | 20250507 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05642 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.84 | 99.96 | 99.97 | 99.84 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-15.40.46.185474 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190953923 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81216 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.81 | 99.95 | 99.91 | 99.81 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-13.19.25.131354 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 06 | EH006 | 190953942 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01088 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.83 | 99.99 | 99.83 | 99.83 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-11.59.48.574556 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 06 | EH006 | 190953962 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00393 | 00000 | N | Y |  | 99.91 | 99.82 | 99.96 | 99.91 | 99.82 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-10.35.15.083296 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 06 | EH006 | 190953893 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00503 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.91 | 99.94 | 99.99 | 99.91 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-10.06.44.530556 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 06 | EH006 | 190954014 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 63445 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.89 | 100.09 | 99.94 | 99.89 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-12.14.38.057318 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 06 | EH006 | 190954087 | 20250408 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00652 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.79 | 99.92 | 99.78 | 99.79 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-13.42.31.364090 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 06 | EH006 | 190954093 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21933 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.97 | 99.97 | 99.95 | 99.97 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-14.53.18.102820 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 06 | EH006 | 190954193 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07003 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.75 | 99.96 | 99.60 | 99.75 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.26.12.116468 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 06 | EH006 | 190954141 | 20250820 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00389 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.97 | 100.00 | 100.01 | 99.97 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-09.33.48.194546 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 06 | EH006 | 190954139 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13363 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.93 | 99.93 | 99.95 | 99.93 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-15.07.05.068509 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 06 | EH006 | 190954253 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17334 | 00000 | N |  |  | 100.05 | 100.00 | 100.06 | 100.05 | 100.00 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-13.12.49.675402 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190954303 | 20250507 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44900 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 99.99 | 100.02 | 100.05 | 99.99 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | [10 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-12.24.10.478338 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 06 | EH006 | 190954328 | 20250408 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04623 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.73 | 99.90 | 99.81 | 99.73 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-13.42.31.406785 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 06 | EH006 | 190954262 | 20251103 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09628 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.97 | 99.79 | 99.96 | 99.97 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-03-08.06.34.973666 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-03
03 | 06 | EH006 | 190954248 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35530 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.82 | 99.90 | 99.94 | 99.82 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-10.29.06.383086 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190954210 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.99 | 99.99 | 100.02 | 99.99 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-13.57.15.444419 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190954355 | 20250408 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02568 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.93 | 100.03 | 99.97 | 99.93 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-13.42.31.470169 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 06 | EH006 | 190954405 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12237 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.78 | 99.92 | 99.77 | 99.78 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-14.19.16.972261 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 06 | EH006 | 190954406 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24379 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.03 | 100.06 | 100.06 | 100.03 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-10.51.23.522516 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 06 | EH006 | 190954445 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64636 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.00 | 100.05 | 100.00 | 100.00 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-13.42.54.702272 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 06 | EH006 | 190954453 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 81095 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.88 | 100.00 | 99.89 | 99.88 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-08.34.01.899549 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 06 | EH006 | 190954358 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30962 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.00 | 100.03 | 100.03 | 100.00 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.07.27.442344 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 06 | EH006 | 190954213 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 64680 | 00000 | N | Y | Y | 100.30 | 99.96 | 100.21 | 100.30 | 99.96 | 100.21 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-13.57.15.543378 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190954300 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17503 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.96 | 99.92 | 99.99 | 99.96 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-13.57.15.640881 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 06 | EH006 | 190954466 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05832 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.89 | 99.95 | 99.95 | 99.89 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-13.12.49.777809 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 06 | EH006 | 190954524 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00508 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.80 | 99.97 | 100.02 | 99.80 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-10.15.54.639253 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH006 | 190954611 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 100.04 | 99.97 | 99.92 | 100.04 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.43.283244 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 06 | EH006 | 190954616 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUDINSIDE METER STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-13.02.32.015240 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 06 | EH006 | 190954594 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.91 | 99.96 | 99.91 | 99.91 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-09.44.55.394450 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 06 | EH008 | 190318088 | 20250523 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01866 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.90 | 99.92 | 99.78 | 99.90 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-23-08.59.13.766331 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-23
03 | 06 | EH008 | 190772040 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08085 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.94 | 99.98 | 99.94 | 99.94 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-14.30.30.734795 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 06 | EH008 | 190772002 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36218 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.95 | 99.94 | 99.93 | 99.95 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.08.21.399235 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH008 | 190771991 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18538 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.98 | 100.04 | 99.98 | 99.98 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-13.48.05.962793 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH015 | 190322978 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-10.51.22.291604 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 06 | EH015 | 190322974 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02757 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.88 | 99.82 | 99.97 | 99.88 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-15.35.59.403291 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 06 | EH015 | 190772536 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04095 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.06 | 99.98 | 99.98 | 100.06 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-13.45.02.652249 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 06 | EH036 | 190261440 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.02 | 99.97 | 99.99 | 100.02 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.23.33.933521 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 06 | EH036 | 190319809 | 20250204 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 |  |  | 49,742 | 49,742 | N |  |  | 100.13 | 99.97 | 100.19 | 100.13 | 99.97 | 100.19 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.10.19.019038 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 06 | EH036 | 190319847 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 45230 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 99.98 | 100.01 | 100.10 | 99.98 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-13.48.05.408042 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 06 | EH036 | 190332130 | 20250523 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06358 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.01 | 99.94 | 99.99 | 100.01 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-23-08.59.13.835354 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-23
03 | 06 | EH036 | 190332132 | 20250523 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02148 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.07 | 99.68 | 99.94 | 100.07 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-23-08.59.13.868345 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-23
03 | 06 | EH036 | 190332133 | 20250523 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00146 | 00000 | N |  |  | 100.17 | 99.94 | 100.03 | 100.17 | 99.94 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-23-08.59.13.899362 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-23
03 | 06 | EH036 | 190351352 | 20250820 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32203 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.98 | 99.84 | 99.81 | 99.98 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PRDC | [8 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-10.31.50.236231 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 06 | EH036 | 190351930 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 89121 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.82 | 99.81 | 99.82 | 99.82 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.08.21.174188 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH036 | 190355140 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 84518 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.87 | 99.70 | 99.94 | 99.87 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.08.21.208756 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH036 | 190355143 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 86075 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.98 | 100.07 | 100.00 | 99.98 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.08.21.235281 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 06 | EH036 | 190745713 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 60041 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 99.70 | 100.09 | 100.03 | 99.70 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-13.48.05.856083 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 19 | EH006 | 191000005 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00301 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.93 | 99.71 | 99.84 | 99.93 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.54.20.454016 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 19 | EH006 | 191000019 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00069 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.97 | 99.92 | 99.96 | 99.97 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.43.06.184827 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 19 | EH006 | 191000024 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20582 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.79 | 99.67 | 99.75 | 99.79 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-14.54.20.555553 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 19 | EH006 | 191000029 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13903 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.98 | 99.93 | 99.93 | 99.98 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-12.22.55.191575 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 19 | EH006 | 191000047 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21927 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.35 | 100.04 | 99.79 | 99.35 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-10.27.18.075649 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 19 | EH006 | 191000049 | 20250428 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12754 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.03 | 100.01 | 99.98 | 100.03 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-15.26.08.716123 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 19 | EH006 | 191000050 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07579 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.96 | 99.85 | 99.99 | 99.96 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-09.34.36.583499 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 19 | EH006 | 191000051 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.25 | 99.75 | 99.66 | 100.25 | 99.75 | 99.66 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-15.37.29.318529 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191000059 | 20250425 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 91853 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.00 | 99.95 | 99.95 | 100.00 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-25-10.27.18.179316 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-25
03 | 19 | EH006 | 191000080 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 6566 | 00000 | N |  |  | 100.03 | 99.70 | 100.08 | 100.03 | 99.70 | 100.08 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-12.52.31.134431 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 19 | EH006 | 191000121 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08122 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.91 | 99.79 | 99.87 | 99.91 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-14.40.01.419068 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 19 | EH006 | 191000134 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00323 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.97 | 99.87 | 99.84 | 99.97 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-12.18.27.611063 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 19 | EH006 | 191000142 | 20250211 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18652 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.75 | 99.82 | 99.82 | 99.75 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-11-08.44.15.419060 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-11
03 | 19 | EH006 | 191000172 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42509 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.95 | 99.82 | 99.92 | 99.95 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-13.39.47.376787 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 19 | EH006 | 191000184 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10337 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.03 | 99.85 | 99.93 | 100.03 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-10.15.54.745851 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 19 | EH006 | 191000189 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03399 | 00000 | N |  |  | 99.89 | 99.92 | 99.95 | 99.89 | 99.92 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-14.53.35.911587 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 19 | EH006 | 191000189 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00368 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.94 | 99.85 | 99.88 | 99.94 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-10.06.44.643912 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 19 | EH006 | 191000211 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.95 | 99.93 | 99.98 | 99.95 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-09.13.43.312759 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 19 | EH006 | 191000235 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.89 | 99.96 | 99.92 | 99.89 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-13.33.33.990529 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 19 | EH006 | 191000241 | 20250428 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23761 | 00000 | N | Y | Y | 100.12 | 99.92 | 100.02 | 100.12 | 99.92 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-15.26.08.821505 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 19 | EH006 | 191000263 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12506 | 00000 | N | Y | Y | 100.46 | 99.92 | 99.95 | 100.46 | 99.92 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-14.35.18.782877 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 19 | EH006 | 191000294 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 50460 | 00000 | N | Y | Y | 100.44 | 99.83 | 99.91 | 100.44 | 99.83 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-13.19.59.647846 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 19 | EH006 | 191000320 | 20250516 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27797 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.98 | 99.86 | 99.98 | 99.98 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-09.20.14.200655 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 19 | EH006 | 191000356 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16681 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.87 | 100.03 | 99.94 | 99.87 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-13.19.25.155175 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 19 | EH006 | 191000369 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00143 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.93 | 99.93 | 99.89 | 99.93 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-12.33.21.146682 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 19 | EH006 | 191000379 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-15.36.00.419879 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 19 | EH006 | 191000361 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.01 | 100.01 | 99.95 | 100.01 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-09.13.27.017516 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 19 | EH006 | 191000376 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.00 | 99.94 | 99.96 | 100.00 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-12.55.42.614989 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 19 | EH006 | 191000396 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02667 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.96 | 100.02 | 100.02 | 99.96 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-09.34.36.694134 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 19 | EH006 | 191000412 | 20250616 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07919 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.96 | 100.00 | 100.01 | 99.96 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-09.00.41.000721 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191000425 | 20250211 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00219 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 99.97 | 99.85 | 100.03 | 99.97 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-11-08.44.15.523427 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-11
03 | 19 | EH006 | 191000434 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00490 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.06 | 100.09 | 100.04 | 100.06 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-15.36.00.556182 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 19 | EH006 | 191000450 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00039 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.99 | 99.89 | 100.02 | 99.99 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.05.22.742865 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 19 | EH006 | 191000468 | 20250414 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38365 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 100.12 | 100.10 | 99.98 | 100.12 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-11.40.02.792752 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 19 | EH006 | 191000472 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54979 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.92 | 99.97 | 99.91 | 99.92 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-13.42.54.813702 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 19 | EH006 | 191000481 | 20250211 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38666 | 00000 | N | M | M | 99.94 | 99.84 | 99.91 | 99.94 | 99.84 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-11-08.44.15.623245 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-11
03 | 19 | EH006 | 191000492 | 20250211 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22552 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.63 | 99.99 | 99.81 | 99.63 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-11-08.44.15.721865 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-11
03 | 19 | EH006 | 191000508 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02398 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 100.24 | 100.06 | 100.00 | 100.24 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-12.58.43.816568 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 19 | EH006 | 191000503 | 20251106 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19577 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.03 | 99.91 | 100.02 | 100.03 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-06-09.35.03.558466 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-06
03 | 19 | EH006 | 191000513 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10018 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.02 | 100.05 | 100.01 | 100.02 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-10.15.54.856241 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 19 | EH006 | 191000521 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02446 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.01 | 100.12 | 100.06 | 100.01 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-13.52.04.991518 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 19 | EH006 | 191000551 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-12.14.38.085862 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191000548 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21659 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.00 | 99.98 | 100.03 | 100.00 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-15.09.13.399626 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 19 | EH006 | 191000566 | 20250414 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00683 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 99.94 | 99.90 | 99.93 | 99.94 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-11.40.02.904920 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 19 | EH006 | 191000587 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00463 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.99 | 99.99 | 99.95 | 99.99 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-10.51.23.634862 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 19 | EH006 | 191000589 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-14.59.14.938404 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191000616 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00239 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.81 | 100.05 | 99.87 | 99.81 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-10.16.57.707397 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 19 | EH006 | 191000671 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25099 | 00000 | N |  |  | 99.73 | 99.89 | 100.04 | 99.73 | 99.89 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-12.57.08.725172 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 19 | EH006 | 191000690 | 20250820 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17809 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-20-09.33.48.310231 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-20
03 | 19 | EH006 | 191000753 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.03 | 100.14 | 100.03 | 100.03 | 100.14 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-12.18.27.807611 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 19 | EH006 | 191000766 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06568 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.96 | 99.98 | 99.85 | 99.96 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.24.28.966741 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 19 | EH006 | 191000808 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00699 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.94 | 100.08 | 99.94 | 99.94 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-12.18.27.912654 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 19 | EH006 | 191000828 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00575 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.96 | 99.99 | 99.93 | 99.96 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.38.37.649243 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 19 | EH006 | 191000850 | 20250211 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41711 | 00000 | N |  |  | 100.00 | 99.97 | 100.07 | 100.00 | 99.97 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-11-08.44.15.819867 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-11
03 | 19 | EH006 | 191000874 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07022 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.60 | 100.04 | 99.81 | 99.60 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-13.33.34.098272 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 19 | EH006 | 191000881 | 20250411 | 1 | 07 | FD | 9 | N | K360569 | 0.000 |  |  | 24753 | 0 | N |  |  | 99.91 | 99.86 | 99.91 | 99.91 | 99.86 | 99.91 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  | K5SAM | CREEP TEST OK | [6 empty] | K5I2M | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-11-09.30.03.440573 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-11
03 | 19 | EH006 | 191000873 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.07.27.472056 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 19 | EH006 | 191000881 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.79 | 99.79 | 99.78 | 99.79 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-12.57.08.832571 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 19 | EH006 | 191000903 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01674 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.94 | 99.79 | 99.90 | 99.94 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-12.10.52.420991 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 19 | EH006 | 191000914 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22272 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.96 | 100.02 | 99.75 | 99.96 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-12.10.52.451046 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 19 | EH006 | 191000954 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01759 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.89 | 100.02 | 99.95 | 99.89 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.05.22.775960 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 19 | EH006 | 191000988 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35458 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.97 | 99.89 | 100.02 | 99.97 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-09.17.33.774492 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 19 | EH006 | 191000990 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02660 | 00000 | N |  |  | 99.77 | 99.67 | 99.82 | 99.77 | 99.67 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-12.18.28.012952 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 19 | EH006 | 191001003 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03419 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.87 | 99.93 | 99.88 | 99.87 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-11.22.38.488844 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 19 | EH006 | 191001027 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00528 | 00000 | N |  |  | 100.00 | 99.97 | 100.07 | 100.00 | 99.97 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.59.17.607134 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 19 | EH006 | 191001060 | 20250211 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08991 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 99.99 | 100.04 | 100.10 | 99.99 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-11-08.44.15.919645 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-11
03 | 19 | EH006 | 191001062 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 28922 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 99.97 | 100.01 | 100.07 | 99.97 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-15.14.08.365588 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 19 | EH006 | 191001063 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 41343 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.95 | 99.92 | 99.83 | 99.95 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-09.06.38.367012 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 19 | EH006 | 191001094 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14288 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.93 | 99.95 | 99.95 | 99.93 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-08.57.33.903852 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 19 | EH006 | 191001119 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04257 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.85 | 99.87 | 99.86 | 99.85 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-13.48.06.304028 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 19 | EH006 | 191001140 | 20250424 | 1 | 09 | FD | 9 | N | COMBSAD | 0.000 |  |  | 30222 | 30222 | N |  |  | 100.24 | 100.19 | 100.06 | 100.24 | 100.19 | 100.06 | 9696 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-15.52.39.524870 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 19 | EH006 | 191001145 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00009 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.98 | 99.97 | 99.93 | 99.98 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.23.34.333693 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 19 | EH006 | 191001164 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01875 | 00000 | N |  |  | 100.01 | 99.98 | 99.91 | 100.01 | 99.98 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-15.10.02.402825 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 19 | EH006 | 191001177 | 20250707 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27461 | 00000 | N |  |  | 100.00 | 99.98 | 100.05 | 100.00 | 99.98 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-08.30.22.787571 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 19 | EH006 | 191001191 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12996 | 00000 | N | Y | Y | 100.19 | 100.16 | 100.16 | 100.19 | 100.16 | 100.16 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-09.13.27.120254 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 19 | EH006 | 191001230 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09334 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.04 | 100.05 | 100.01 | 100.04 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-12.14.38.133565 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191001263 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03911 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.89 | 99.91 | 99.86 | 99.89 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-13.33.34.210664 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 19 | EH006 | 191001279 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | BLOWN INTERNAL COMPONENT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-10.06.44.748957 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 19 | EH006 | 191001282 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 100.13 | 100.04 | 100.11 | 100.13 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-15.10.02.500746 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 19 | EH006 | 191001291 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08123 | 00000 | N |  |  | 100.07 | 100.02 | 100.09 | 100.07 | 100.02 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-13.24.06.485534 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 19 | EH006 | 191001308 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19035 | 00000 | N | Y | Y | 100.16 | 99.84 | 100.01 | 100.16 | 99.84 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-13.19.25.179105 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 19 | EH006 | 191001315 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07259 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.90 | 100.08 | 99.79 | 99.90 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-13.19.25.200679 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 19 | EH006 | 191001359 | 20250707 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19245 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.91 | 100.02 | 99.90 | 99.91 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-08.30.22.907891 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 19 | EH006 | 191001347 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.94 | 99.88 | 99.91 | 99.94 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-09.13.27.226000 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 19 | EH006 | 191001354 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22076 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.96 | 99.89 | 99.90 | 99.96 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-12.55.42.721699 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 19 | EH006 | 191001344 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 000000 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 100.06 | 100.08 | 100.05 | 100.06 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-13.35.27.344174 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 19 | EH006 | 191001375 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02665 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 99.92 | 100.07 | 100.06 | 99.92 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-13.19.25.223933 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 19 | EH006 | 191001383 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11937 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.96 | 99.97 | 99.86 | 99.96 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-14.53.35.946892 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 19 | EH006 | 191001414 | 20250707 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37017 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 99.94 | 100.02 | 100.06 | 99.94 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-08.30.23.017059 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 19 | EH006 | 191001444 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.89 | 100.12 | 100.01 | 99.89 | 100.12 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-12.18.28.116693 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 19 | EH006 | 191001449 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19658 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 99.97 | 100.03 | 100.03 | 99.97 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-12.22.55.307093 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 19 | EH006 | 191001466 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 34371 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.02 | 99.86 | 99.97 | 100.02 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.27.05.038101 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 19 | EH006 | 191001468 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22331 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.96 | 100.00 | 99.81 | 99.96 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-13.11.39.860593 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 19 | EH006 | 191001477 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17412 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.93 | 99.98 | 99.98 | 99.93 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-08.30.55.123342 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 19 | EH006 | 191001510 | 20251103 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23468 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 99.97 | 99.92 | 100.07 | 99.97 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-03-15.23.58.084562 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-03
03 | 19 | EH006 | 191001549 | 20250122 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00214 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.80 | 99.95 | 99.90 | 99.80 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-22-12.18.28.225076 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-22
03 | 19 | EH006 | 191001553 | 20250414 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02407 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.99 | 100.03 | 100.00 | 99.99 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-11.40.03.014119 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 19 | EH006 | 191001589 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20823 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.90 | 99.94 | 99.93 | 99.90 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.08.21.509160 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 19 | EH006 | 191001618 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04179 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.98 | 99.99 | 100.02 | 99.98 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-10.05.08.184593 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 19 | EH006 | 191001628 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00069 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.96 | 99.79 | 99.94 | 99.96 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-09.34.36.795216 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 19 | EH006 | 191001639 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10494 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.46 | 99.82 | 99.98 | 99.46 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.24.29.071056 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 19 | EH006 | 191001673 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00245 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.06 | 100.09 | 100.06 | 100.06 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.59.17.646325 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 19 | EH006 | 191001681 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 44186 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.89 | 99.98 | 99.96 | 99.89 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-11.59.09.861692 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 19 | EH006 | 191001674 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00179 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.94 | 99.85 | 99.84 | 99.94 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.07.27.516439 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 19 | EH006 | 191001680 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46379 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.71 | 99.95 | 99.94 | 99.71 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-10.29.06.411706 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 19 | EH006 | 191001696 | 20250411 | 1 | 07 | FD | 9 | N | K360569 | 0.000 |  |  | 1557 | 0 | N |  |  | 100.02 | 99.92 | 99.86 | 100.02 | 99.96 | 99.86 | 9521 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  | K5SAM | CREEP TEST OK | [6 empty] | K5I2M | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-11-09.28.35.308065 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-11
03 | 19 | EH006 | 191001696 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.95 | 99.82 | 99.88 | 99.95 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-12.57.08.931309 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 19 | EH006 | 191001706 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00348 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.11 | 99.78 | 99.80 | 99.11 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-14.38.09.758616 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 19 | EH006 | 191001707 | 20250211 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07964 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.88 | 100.04 | 99.91 | 99.88 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-11-08.44.16.017701 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-11
03 | 19 | EH006 | 191001707 | 20250707 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.80 | 99.99 | 99.98 | 99.80 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-10.51.23.759878 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 19 | EH006 | 191001706 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.07.27.546159 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 19 | EH006 | 191001711 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00619 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 100.03 | 99.98 | 99.87 | 100.03 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-15.10.02.598841 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 19 | EH006 | 191001773 | 20250407 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00202 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.87 | 99.96 | 99.87 | 99.87 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-14.42.33.121100 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 19 | EH006 | 191001774 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00449 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.84 | 99.92 | 99.81 | 99.84 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-13.40.59.266775 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 19 | EH006 | 191001788 | 20251007 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00420 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.41 | 99.80 | 99.90 | 99.41 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-07.03.18.679185 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 19 | EH006 | 191001768 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05055 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.92 | 99.97 | 99.96 | 99.92 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-13.57.15.745792 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 19 | EH006 | 191001790 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32666 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.91 | 99.93 | 99.95 | 99.91 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-15.35.16.076370 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 19 | EH006 | 191001796 | 20250407 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00205 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.99 | 99.95 | 99.98 | 99.99 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-14.42.33.230367 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 19 | EH006 | 191001808 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10946 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.00 | 100.09 | 99.95 | 100.00 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-12.57.09.030401 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 19 | EH006 | 191001982 | 20250519 | 1 | 16 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-15.14.08.471532 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 19 | EH006 | 191001986 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14719 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.78 | 99.85 | 99.70 | 99.78 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-12.10.52.478297 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 19 | EH006 | 191001988 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07570 | 00000 | N |  |  | 99.89 | 99.92 | 99.82 | 99.89 | 99.92 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-10.05.22.798587 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 19 | EH006 | 191001994 | 20250502 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13486 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 99.96 | 100.07 | 100.03 | 99.96 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-02-09.17.33.892914 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-02
03 | 19 | EH006 | 191002002 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.11 | 100.10 | 99.95 | 100.11 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-13.33.34.311604 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 19 | EH006 | 191002028 | 20250217 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.97 | 99.92 | 99.82 | 99.97 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-17-13.52.05.108961 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-17
03 | 19 | EH006 | 191002028 | 20250514 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.89 | 99.93 | 99.86 | 99.89 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-14-14.26.12.150890 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-14
03 | 19 | EH006 | 191002033 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01371 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.99 | 99.99 | 99.96 | 99.99 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-13.35.27.368258 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 19 | EH006 | 191002053 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00067 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.89 | 99.97 | 99.89 | 99.89 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-11.39.44.823328 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 19 | EH006 | 191002115 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22909 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.92 | 100.04 | 99.93 | 99.92 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-12.46.13.896197 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 19 | EH006 | 191002116 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35418 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 100.02 | 100.06 | 99.89 | 100.02 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-15.35.16.112691 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 19 | EH006 | 191002095 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 000000 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 100.03 | 99.94 | 99.97 | 100.03 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-13.57.15.849264 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 19 | EH006 | 191002142 | 20250428 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16261 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.96 | 99.80 | 99.89 | 99.96 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-28-12.22.55.409183 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-28
03 | 19 | EH006 | 191002150 | 20250408 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03425 | 00000 | N |  |  | 100.00 | 99.88 | 100.02 | 100.00 | 99.88 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-13.42.31.497282 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 19 | EH006 | 191002159 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00950 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.88 | 99.98 | 99.85 | 99.88 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-10.15.54.965641 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 19 | EH006 | 191002164 | 20250604 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31983 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.94 | 99.95 | 100.00 | 99.94 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-12.12.40.018405 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 19 | EH006 | 191002191 | 20250604 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00039 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.86 | 99.95 | 99.94 | 99.86 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-12.12.40.048004 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 19 | EH006 | 191002217 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30817 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 99.91 | 100.00 | 100.07 | 99.91 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-13.12.49.881416 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 19 | EH006 | 191002223 | 20250513 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23359 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.97 | 99.98 | 99.87 | 99.97 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-08.57.33.940295 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 19 | EH006 | 191002240 | 20250604 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 32212 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.99 | 100.07 | 99.98 | 99.99 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-12.12.40.070181 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 19 | EH006 | 191002262 | 20250507 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00072 | 00000 | N |  |  | 99.99 | 99.88 | 99.84 | 99.99 | 99.88 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | [10 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-12.12.17.807556 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 19 | EH006 | 191002268 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08925 | 00000 | N | Y | Y | 100.12 | 99.69 | 99.51 | 100.12 | 99.69 | 99.51 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-13.57.15.948985 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 19 | EH006 | 191002269 | 20250530 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22865 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.96 | 99.83 | 99.96 | 99.96 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-30-12.46.13.932110 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-30
03 | 19 | EH006 | 191002292 | 20250123 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00699 | 00000 | N |  |  | 100.11 | 100.06 | 100.03 | 100.11 | 100.06 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-23-06.54.45.608185 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-23
03 | 19 | EH006 | 191002346 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00832 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.87 | 99.99 | 99.90 | 99.87 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.33.59.408954 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 19 | EH006 | 191002327 | 20251106 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26731 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 100.01 | 99.92 | 99.82 | 100.01 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-06-09.35.03.682922 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-06
03 | 19 | EH006 | 191002348 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00641 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.90 | 100.04 | 99.88 | 99.90 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-15.10.48.548452 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 19 | EH006 | 191002362 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.89 | 100.04 | 99.94 | 99.89 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-14.59.14.991578 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191002363 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00005 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.36 | 99.81 | 99.71 | 99.36 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-14.59.15.063452 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191002364 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.86 | 99.95 | 99.80 | 99.86 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-15.37.29.349983 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191002365 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00409 | 00000 | N | Y | Y | 100.20 | 100.09 | 99.94 | 100.20 | 100.09 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-15.37.29.373618 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191002375 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00049 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 100.27 | 100.03 | 99.74 | 100.27 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.33.59.434703 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 19 | EH006 | 191002377 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00170 | 00000 | N | Y | Y | 100.11 | 99.75 | 99.77 | 100.11 | 99.75 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-15.07.27.581019 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 19 | EH006 | 191002388 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.83 | 99.86 | 99.95 | 99.83 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-09.44.55.531145 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 19 | EH006 | 191002414 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.07 | 100.17 | 99.97 | 100.07 | 100.17 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.33.59.455360 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 19 | EH006 | 191002415 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00056 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.05 | 100.10 | 100.03 | 100.05 | 100.10 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-14.59.15.088197 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191002416 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.96 | 99.81 | 99.94 | 99.96 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.33.59.476958 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 19 | EH006 | 191002417 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00008 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.61 | 99.85 | 99.73 | 99.61 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-14.59.15.112474 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191002418 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00027 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.94 | 99.97 | 99.83 | 99.94 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.33.59.499349 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 19 | EH006 | 191002419 | 20250414 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.90 | 99.97 | 100.01 | 99.90 | 99.97 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-14-09.24.29.172924 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-14
03 | 19 | EH006 | 191002420 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.98 | 99.99 | 99.88 | 99.98 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-14.59.15.134915 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191002420 | 20250616 | 2 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.87 | 99.99 | 99.90 | 99.87 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-14.59.15.160657 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191002421 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00577 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.97 | 99.99 | 99.91 | 99.97 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-14.59.15.185501 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191002438 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00090 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.00 | 99.80 | 99.94 | 100.00 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-14.35.18.816697 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 19 | EH006 | 191002454 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00336 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.66 | 99.90 | 99.86 | 99.66 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-14.38.09.865448 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 19 | EH006 | 191002494 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.52 | 99.63 | 99.70 | 99.52 | 99.63 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-14.59.15.219001 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191002495 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.83 | 100.05 | 99.97 | 99.83 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-15.37.29.396538 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191002496 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.24 | 99.16 | 99.85 | 100.24 | 99.16 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-14.59.15.243208 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191002496 | 20250616 | 2 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.25 | 99.24 | 99.81 | 99.25 | 99.24 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-14.59.15.270308 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191002496 | 20250616 | 3 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.14 | 99.21 | 99.81 | 100.14 | 99.21 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-14.59.15.300016 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191002497 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.89 | 99.91 | 99.91 | 99.89 | 99.91 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-15.37.29.417579 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191002510 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00004 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.00 | 100.09 | 100.01 | 100.00 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-14.59.15.322077 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191002511 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00025 | 00000 | N | Y | Y | 99.53 | 99.91 | 99.99 | 99.53 | 99.91 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.33.59.536072 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 19 | EH006 | 191002512 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00014 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 100.11 | 100.01 | 99.73 | 100.11 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-15.37.29.446389 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191002513 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00740 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.86 | 99.93 | 99.83 | 99.86 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-14.59.15.351040 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191002516 | 20251031 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.99 | 100.02 | 99.96 | 99.99 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-31-10.45.26.828171 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-31
03 | 19 | EH006 | 191002551 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.44 | 100.03 | 100.05 | 100.44 | 100.03 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-13.02.32.054130 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 19 | EH006 | 191002571 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 100.26 | 99.95 | 99.60 | 100.26 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-10.33.59.561821 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 19 | EH006 | 191002565 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.97 | 99.90 | 100.02 | 99.97 | 99.90 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-13.40.59.379423 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 19 | EH006 | 191002568 | 20251105 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.00 | 99.90 | 99.93 | 100.00 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-05-15.09.13.428120 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-05
03 | 19 | EH006 | 191002659 | 20250516 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03841 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-16-08.03.09.305509 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-16
03 | 19 | EH006 | 191002667 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00318 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.90 | 99.82 | 99.69 | 99.90 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-08.34.02.007271 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 19 | EH006 | 191002681 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-14.35.47.394339 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 19 | EH006 | 191002695 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00957 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.31 | 99.86 | 99.87 | 99.31 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-12.33.21.253022 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 19 | EH006 | 191002709 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06536 | 00000 | N | Y | Y | 100.10 | 99.94 | 99.97 | 100.10 | 99.94 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-13.23.34.363597 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 19 | EH006 | 191002723 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-15.36.00.686934 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 19 | EH006 | 191002710 | 20250922 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04404 | 00000 | N | Y | Y | 100.34 | 99.91 | 100.01 | 100.34 | 99.91 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-22-12.58.43.844701 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-22
03 | 19 | EH006 | 191002735 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02604 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.98 | 99.93 | 99.80 | 99.98 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-12.33.21.354275 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 19 | EH006 | 191002747 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06730 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.41 | 100.05 | 99.91 | 99.41 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-13.19.25.244614 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 19 | EH006 | 191002749 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00325 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.00 | 99.82 | 99.99 | 100.00 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-12.33.21.456306 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 19 | EH006 | 191002756 | 20251104 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00823 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.00 | 100.02 | 100.04 | 100.00 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-04-12.55.42.822240 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-04
03 | 19 | EH006 | 191002738 | 20251124 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.65 | 99.67 | 99.92 | 99.65 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-24-15.07.05.097095 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-24
03 | 19 | EH006 | 191002782 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00067 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.01 | 99.87 | 99.96 | 100.01 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.43.06.295374 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 19 | EH006 | 191002830 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00923 | 00000 | N | Y | Y | 100.14 | 99.93 | 99.89 | 100.14 | 99.93 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-08.34.02.108946 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 19 | EH006 | 191002819 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 16994 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.69 | 99.51 | 99.95 | 99.69 | 99.51 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-12.52.31.161006 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 19 | EH006 | 191002850 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15983 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.33 | 99.61 | 99.80 | 99.33 | 99.61 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-08.34.02.562979 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 19 | EH006 | 191002859 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16365 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.84 | 99.90 | 99.99 | 99.84 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-08.30.55.246761 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 19 | EH006 | 191002872 | 20250616 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00116 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.92 | 99.78 | 99.93 | 99.92 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-16-12.14.38.161982 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-16
03 | 19 | EH006 | 191002874 | 20250204 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01195 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.93 | 99.87 | 99.95 | 99.93 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-04-14.35.47.514038 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-04
03 | 19 | EH006 | 191003170 | 20250722 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.91 | 99.90 | 99.85 | 99.91 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-22-14.08.21.538587 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-22
03 | 19 | EH006 | 191003183 | 20250923 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00001 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 100.46 | 99.93 | 99.68 | 100.46 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-23-11.59.09.895298 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-23
03 | 19 | EH006 | 191003173 | 20251103 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 99.99 | 100.05 | 100.05 | 99.99 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-03-08.06.35.005717 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-03
03 | 19 | EH006 | 191003238 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.85 | 99.67 | 99.93 | 99.85 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | NO DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-13.48.06.408700 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 19 | EH006 | 191003260 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02488 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.78 | 99.86 | 99.91 | 99.78 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-10.33.18.473782 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 19 | EH006 | 191003261 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.83 | 99.88 | 99.98 | 99.83 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-13.48.06.518368 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 19 | EH006 | 191003262 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00546 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.91 | 100.30 | 100.01 | 99.91 | 100.30 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-13.48.06.612896 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 19 | EH006 | 535000011 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39734 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.79 | 99.93 | 99.84 | 99.79 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-10.08.24.242483 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 19 | EH006 | 535000030 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31640 | 00000 | N | Y | Y | 100.05 | 99.85 | 100.00 | 100.05 | 99.85 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-11.37.53.513066 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 19 | EH006 | 535000089 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09378 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.80 | 100.08 | 99.86 | 99.80 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.22.48.213420 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 19 | EH006 | 535000101 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00001 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.61 | 100.00 | 99.91 | 99.61 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-09.44.16.261329 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 19 | EH006 | 535000108 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.86 | 99.79 | 99.78 | 99.86 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-08.47.25.034643 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 19 | EH006 | 535000099 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00233 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.84 | 99.85 | 99.83 | 99.84 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-15.27.34.835352 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 19 | EH006 | 535000115 | 20250519 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01251 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.96 | 99.87 | 99.88 | 99.96 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-07.58.24.331748 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 19 | EH006 | 535000124 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 99.93 | 99.83 | 99.93 | 99.93 | 99.83 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-12.52.31.189791 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 19 | EH006 | 535000136 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 000000 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.84 | 99.98 | 99.91 | 99.84 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-13.56.31.794772 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 19 | EH006 | 535000146 | 20250424 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 40340 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.74 | 99.86 | 99.84 | 99.74 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-15.30.40.793912 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 19 | EH006 | 535000137 | 20250919 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | STOPPED WATER INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-19-09.25.34.119041 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-19
03 | 19 | EH006 | 535000169 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.89 | 99.84 | 99.82 | 99.89 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.09.13.264176 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 19 | EH006 | 535000214 | 20250109 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01871 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.93 | 99.90 | 99.81 | 99.93 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-09-10.17.44.032850 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-09
03 | 19 | EH006 | 535000224 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17702 | 00000 | N | Y | Y | 99.59 | 99.50 | 99.60 | 99.59 | 99.50 | 99.60 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-09.14.19.227594 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 19 | EH006 | 535000228 | 20250421 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.00 | 99.97 | 100.09 | 100.00 | 99.97 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-14.34.47.402950 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 19 | EH006 | 535000235 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00039 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.85 | 99.83 | 99.76 | 99.85 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-13.04.53.010945 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 19 | EH006 | 535000240 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00201 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.82 | 99.68 | 99.66 | 99.82 | 99.68 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-13.31.31.946586 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 19 | EH006 | 535000241 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00007 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.83 | 99.91 | 99.87 | 99.83 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-09.46.41.979468 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 19 | EH006 | 535000253 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.89 | 99.92 | 99.89 | 99.89 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.36.39.647165 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 19 | EH006 | 535000254 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00016 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.88 | 99.93 | 99.90 | 99.88 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-14.33.11.121293 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 19 | EH006 | 535000256 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.90 | 100.00 | 99.95 | 99.90 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-13.54.16.920984 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 19 | EH006 | 535000262 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00296 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.86 | 99.92 | 99.87 | 99.86 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-12.06.09.957072 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 19 | EH006 | 535000271 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26727 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.73 | 99.87 | 99.82 | 99.73 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-14.05.53.949276 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 19 | EH006 | 535000258 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00191 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.03 | 99.97 | 99.98 | 100.03 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-15.31.35.172067 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 19 | EH006 | 535000282 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17794 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.82 | 99.96 | 99.90 | 99.82 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-11.02.10.256075 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 19 | EH006 | 535000285 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00006 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.91 | 99.94 | 99.93 | 99.91 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-12.09.16.515933 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 19 | EH006 | 535000287 | 20250203 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00901 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.74 | 99.92 | 99.91 | 99.74 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-03-09.45.07.903416 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-03
03 | 19 | EH006 | 535000288 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04357 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.86 | 99.98 | 99.93 | 99.86 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-15.41.01.944182 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 19 | EH006 | 535000286 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09940 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.73 | 99.83 | 99.81 | 99.73 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-15.22.32.255818 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 19 | EH006 | 535000299 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27998 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.80 | 100.02 | 100.02 | 99.80 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-15.27.58.845903 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 19 | EH006 | 535000296 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.88 | 99.84 | 99.84 | 99.88 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-11.37.53.551073 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 19 | EH006 | 535000309 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-15.32.31.951382 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 19 | EH006 | 535000325 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00016 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.73 | 99.79 | 99.75 | 99.73 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.14.35.362952 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 19 | EH006 | 535000322 | 20251024 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37738 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.81 | 99.82 | 99.79 | 99.81 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-24-09.28.23.514572 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-24
03 | 19 | EH006 | 535000330 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 46359 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.86 | 99.98 | 99.90 | 99.86 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-14.53.18.583627 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 19 | EH006 | 535000335 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00026 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.49 | 99.82 | 99.68 | 99.49 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-11.54.34.874623 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 19 | EH006 | 535000338 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09277 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.79 | 99.88 | 99.85 | 99.79 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-15.30.13.407689 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 19 | EH006 | 535000349 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 99.92 | 100.05 | 100.01 | 99.92 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-08.47.25.144274 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 19 | EH006 | 535000356 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14758 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.42 | 99.79 | 99.65 | 99.42 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-14.34.39.055348 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 19 | EH006 | 535000362 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07795 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.46 | 99.88 | 99.71 | 99.46 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-11.54.34.904395 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 19 | EH006 | 535000370 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05022 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.94 | 99.97 | 99.93 | 99.94 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-15.41.02.064029 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 19 | EH006 | 535000361 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04327 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.92 | 99.94 | 99.89 | 99.92 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-11.37.53.581808 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 19 | EH006 | 535000382 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.80 | 99.96 | 99.90 | 99.80 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-15.32.32.068942 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 19 | EH006 | 535000398 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05862 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.91 | 99.73 | 99.76 | 99.91 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-09.59.54.274142 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 19 | EH006 | 535000404 | 20250120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.80 | 99.87 | 99.79 | 99.80 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-20-09.44.16.288098 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-20
03 | 19 | EH006 | 535000386 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06898 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.88 | 99.82 | 99.82 | 99.88 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MISSING RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-14.03.01.656869 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 19 | EH006 | 535000409 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.97 | 99.83 | 99.96 | 99.97 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-14.03.01.770770 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 19 | EH006 | 535000439 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.86 | 99.90 | 99.85 | 99.86 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.21.05.066892 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 19 | EH006 | 535000458 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | MUD INSIDE METER STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.14.35.475507 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 19 | EH006 | 535000464 | 20250403 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.88 | 100.00 | 99.94 | 99.88 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-03-09.09.05.362852 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-03
03 | 19 | EH006 | 535000473 | 20250505 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.95 | 99.91 | 99.85 | 99.95 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-05-15.34.37.099923 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-05
03 | 19 | EH006 | 535000488 | 20250611 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00413 | 00000 | N | Y | Y | 99.70 | 99.43 | 99.80 | 99.70 | 99.43 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.39.20.256964 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 19 | EH006 | 535000499 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00639 | 00000 | N | Y | Y | 100.09 | 100.05 | 100.11 | 100.09 | 100.05 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN INTERNAL RUBBER SEAT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-13.33.37.025235 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 19 | EH006 | 535000511 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.17 | 100.08 | 100.20 | 100.17 | 100.08 | 100.20 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-14.14.35.719870 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 19 | EH006 | 535000538 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11982 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.86 | 99.92 | 99.91 | 99.86 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-15.44.54.424116 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 19 | EH006 | 535000541 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42451 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.93 | 100.01 | 99.95 | 99.93 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-13.56.31.823243 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 19 | EH006 | 535000545 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.87 | 99.92 | 99.93 | 99.87 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-12.27.37.551035 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 19 | EH006 | 535000592 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14969 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.21 | 100.08 | 100.03 | 100.21 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-08.30.56.285118 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 19 | EH006 | 535000596 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.84 | 99.96 | 99.93 | 99.84 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-08.47.25.249434 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 19 | EH006 | 535000586 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.08 | 100.11 | 100.11 | 100.08 | 100.11 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-12.27.37.583574 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 19 | EH006 | 535000609 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05433 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.98 | 100.01 | 99.97 | 99.98 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-13.56.31.851546 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 19 | EH006 | 535000610 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.09.13.296358 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 19 | EH006 | 535000613 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.91 | 99.95 | 99.87 | 99.91 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-13.31.32.055107 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 19 | EH006 | 535000614 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01652 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.83 | 99.87 | 99.85 | 99.83 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-10.02.51.946474 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 19 | EH006 | 535000633 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.87 | 100.01 | 99.97 | 99.87 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-08.47.25.358110 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 19 | EH006 | 535000638 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 27160 | 00000 | N | Y | Y | 99.68 | 99.61 | 99.72 | 99.68 | 99.61 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-14.16.06.284442 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 19 | EH006 | 535000618 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00009 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.70 | 99.73 | 99.71 | 99.70 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-15.28.00.511422 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 19 | EH006 | 535000642 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 55270 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 100.01 | 99.98 | 99.96 | 100.01 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-11.01.23.248974 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 19 | EH006 | 535000659 | 20250619 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.80 | 99.92 | 99.66 | 99.80 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-19-12.54.00.077320 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-19
03 | 19 | EH006 | 535000658 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00043 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.96 | 99.87 | 99.86 | 99.96 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-15.09.01.929135 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 19 | EH006 | 535000657 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00009 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.99 | 99.90 | 99.98 | 99.99 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-09.14.05.118330 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 19 | EH006 | 535000680 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00629 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.69 | 99.97 | 99.83 | 99.69 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.25.09.117544 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 19 | EH006 | 535000683 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01379 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.92 | 99.92 | 99.90 | 99.92 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-13.31.32.161988 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 19 | EH006 | 535000677 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33465 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.02 | 100.07 | 100.02 | 100.02 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.24.28.439521 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 19 | EH006 | 535000692 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31135 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.91 | 99.76 | 99.74 | 99.91 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-11.02.10.293961 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 19 | EH006 | 535000694 | 20250506 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-06-15.32.32.170408 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-06
03 | 19 | EH006 | 535000697 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00008 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.32 | 99.89 | 99.75 | 99.32 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DISPLAY LOOK WET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-08.47.25.456029 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 19 | EH006 | 535000707 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.96 | 99.85 | 99.79 | 99.96 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.21.05.099407 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 19 | EH006 | 535000717 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02176 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.84 | 99.75 | 99.75 | 99.84 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-14.33.11.226065 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 19 | EH006 | 535000714 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00188 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.79 | 99.83 | 99.82 | 99.79 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-11.37.53.616358 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 19 | EH006 | 535000765 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.75 | 99.94 | 99.86 | 99.75 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-11.01.23.371226 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 19 | EH006 | 535000782 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00203 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 100.03 | 99.85 | 100.03 | 100.03 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-15.22.06.460008 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 19 | EH006 | 535000800 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.75 | 99.71 | 99.71 | 99.75 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-15.22.06.482421 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 19 | EH006 | 535000804 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00201 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.88 | 99.97 | 99.90 | 99.88 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-15.22.06.502121 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 19 | EH006 | 535000803 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.78 | 99.85 | 99.78 | 99.78 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-09.14.05.150893 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 19 | EH006 | 535000806 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.82 | 99.75 | 99.83 | 99.82 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-14.56.40.643713 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 19 | EH006 | 535000825 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00182 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.02 | 99.96 | 99.94 | 100.02 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-12.47.44.689811 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 19 | EH006 | 535000830 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00013 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.96 | 100.05 | 99.94 | 99.96 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-15.07.15.538117 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 19 | EH006 | 535000826 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.43 | 99.83 | 99.66 | 99.43 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-14.33.25.847897 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 19 | EH006 | 535000815 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.99 | 99.97 | 99.94 | 99.99 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-15.42.48.521617 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 19 | EH006 | 535000842 | 20250605 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00013 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.82 | 99.96 | 99.88 | 99.82 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-05-09.14.19.261580 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-05
03 | 19 | EH006 | 535000843 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00120 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.88 | 99.93 | 99.82 | 99.88 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-11.51.56.624928 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 19 | EH006 | 535000851 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38380 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.01 | 99.94 | 99.99 | 100.01 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-14.00.40.806894 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 19 | EH006 | 535000879 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 56521 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 100.05 | 99.96 | 99.90 | 100.05 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-12.33.29.019374 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 19 | EH006 | 535000885 | 20250606 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42975 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.90 | 99.90 | 99.91 | 99.90 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-06-10.03.52.620941 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-06
03 | 19 | EH006 | 535000886 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00001 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.79 | 99.85 | 99.80 | 99.79 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | KWH HAD A - IN FRONT OF IT | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-12.33.29.126141 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 19 | EH006 | 535000887 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23229 | 00000 | N |  |  | 99.93 | 99.77 | 100.00 | 99.93 | 99.77 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.16.31.919675 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 19 | EH006 | 535000887 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.01 | 100.02 | 99.87 | 100.01 | 100.02 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-09.44.45.438040 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 19 | EH006 | 535000912 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03983 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 100.01 | 99.94 | 99.91 | 100.01 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-12.55.50.039803 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 19 | EH006 | 535000923 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00626 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.92 | 99.97 | 99.92 | 99.92 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-08.40.35.066277 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 19 | EH006 | 535000973 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.77 | 99.93 | 99.86 | 99.77 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-12.33.29.233401 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 19 | EH006 | 535000979 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51009 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.76 | 99.78 | 99.72 | 99.76 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-07.39.34.015805 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 19 | EH006 | 535000972 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.95 | 99.82 | 99.94 | 99.95 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-09.47.55.827083 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 19 | EH006 | 535000966 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00727 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 100.00 | 99.94 | 99.98 | 100.00 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-15.29.44.869280 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 19 | EH006 | 535000959 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02017 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.92 | 99.96 | 99.89 | 99.92 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.10.03.656896 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 19 | EH006 | 535000981 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.81 | 99.91 | 99.89 | 99.81 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-12.55.50.151211 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 19 | EH006 | 535000982 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 53758 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.77 | 99.84 | 99.81 | 99.77 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-15.42.54.605175 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 19 | EH006 | 535001021 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71072 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.98 | 100.02 | 99.97 | 99.98 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-12.17.19.547787 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 19 | EH006 | 535001023 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00241 | 00000 | N | Y | Y | 99.69 | 99.77 | 99.72 | 99.69 | 99.77 | 99.72 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.22.48.319934 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 19 | EH006 | 535001059 | 20250107 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 33864 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.91 | 99.94 | 99.91 | 99.91 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-07-14.43.41.800085 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-07
03 | 19 | EH006 | 535001056 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03696 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.80 | 99.73 | 99.74 | 99.80 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-15.22.32.282094 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 19 | EH006 | 535001081 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31410 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 100.21 | 99.96 | 99.83 | 100.21 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-14.53.18.617256 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 19 | EH006 | 535001099 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 23274 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.83 | 99.90 | 99.88 | 99.83 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-08.52.14.594245 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 19 | EH006 | 535001144 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16340 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.59 | 99.79 | 99.71 | 99.59 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-15.07.15.599914 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 19 | EH006 | 535001146 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13597 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.79 | 99.81 | 99.73 | 99.79 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-13.33.37.063023 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 19 | EH006 | 535001166 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.80 | 99.77 | 99.78 | 99.80 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-09.47.55.933932 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 19 | EH006 | 535001181 | 20250228 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01609 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 100.04 | 99.95 | 99.94 | 100.04 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-28-11.01.23.495389 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-28
03 | 19 | EH006 | 535001182 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19258 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.90 | 99.77 | 99.73 | 99.90 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-12.33.22.015012 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 19 | EH006 | 535001187 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.93 | 99.96 | 99.93 | 99.93 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MISSING RUBBER SEAL | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-14.03.01.874218 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 19 | EH006 | 535001210 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13755 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 100.02 | 99.94 | 99.91 | 100.02 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-14.02.17.416980 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 19 | EH006 | 535001211 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00620 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.23 | 100.11 | 100.04 | 100.23 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-13.22.14.815120 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 19 | EH006 | 535001231 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00222 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.90 | 99.88 | 99.87 | 99.90 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-12.09.16.635549 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 19 | EH006 | 535001279 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 35911 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.91 | 99.97 | 99.94 | 99.91 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-13.04.53.042211 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 19 | EH006 | 535001280 | 20250507 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18763 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.89 | 100.01 | 99.96 | 99.89 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-15.40.46.318418 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 19 | EH006 | 535001285 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10448 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.74 | 99.89 | 99.71 | 99.74 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | NO ACK OR NAK | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.09.20.070709 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 19 | EH006 | 535001367 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20687 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.71 | 99.99 | 99.90 | 99.71 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.36.39.756126 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 19 | EH006 | 535001370 | 20250219 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00002 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.83 | 99.93 | 99.92 | 99.83 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-10.32.58.951000 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 19 | EH006 | 535001391 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17726 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.89 | 99.95 | 99.93 | 99.89 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.15.43.209331 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 19 | EH006 | 535001445 | 20251117 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 47856 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.85 | 99.74 | 99.83 | 99.85 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-17-09.30.26.159708 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-17
03 | 19 | EH006 | 535001464 | 20250417 | 1 | 09 | FD | 9 | N | KILBURB | 0.000 |  |  | 12456 | 12456 | N |  |  | 100.00 | 99.76 | 100.00 | 100.00 | 99.76 | 100.00 | 9666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-17-13.13.35.362491 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-17
03 | 19 | EH006 | 535001478 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16172 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.70 | 99.82 | 99.79 | 99.70 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.15.43.310552 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 19 | EH006 | 535001490 | 20250507 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06854 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.59 | 99.76 | 99.71 | 99.59 | 99.76 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-07-10.02.52.055884 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-07
03 | 19 | EH006 | 535001493 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19986 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.93 | 99.88 | 99.87 | 99.93 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-15.15.43.404904 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 19 | EH006 | 535001525 | 20250213 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.81 | 99.85 | 99.81 | 99.81 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-13-13.24.52.801415 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-13
03 | 19 | EH006 | 535001503 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00130 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.66 | 99.75 | 99.76 | 99.66 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-14.29.24.228335 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 19 | EH006 | 535001541 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06813 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.07 | 100.25 | 100.02 | 100.07 | 100.25 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | WATER INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-15.07.15.628044 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 19 | EH006 | 535001549 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07763 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.99 | 100.02 | 99.99 | 99.99 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-10.31.06.958416 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 19 | EH006 | 535001550 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 13489 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.86 | 99.98 | 99.94 | 99.86 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | ANTS INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-14.42.25.228470 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 19 | EH006 | 535001551 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16793 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.95 | 99.95 | 99.91 | 99.95 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-13.31.32.261648 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 19 | EH006 | 535001554 | 20250205 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03587 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.67 | 99.85 | 99.75 | 99.67 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | DIRT INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-05-14.33.11.324822 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-05
03 | 19 | EH006 | 535001555 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 43660 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.72 | 99.82 | 99.79 | 99.72 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-14.42.25.347091 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 19 | EH006 | 535001563 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y |  | 99.89 | 99.67 | 99.97 | 99.89 | 99.67 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-12.06.09.995477 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 19 | EH006 | 535001557 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07962 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.78 | 99.71 | 99.80 | 99.78 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-09.14.05.179122 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 19 | EH006 | 535001594 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18769 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.95 | 100.02 | 99.91 | 99.95 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-11.02.10.319606 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 19 | EH006 | 535001596 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06383 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.02 | 99.98 | 100.04 | 100.02 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-13.33.37.093267 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 19 | EH006 | 535001598 | 20250423 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09271 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.99 | 99.91 | 99.89 | 99.99 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-23-12.55.50.256282 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-23
03 | 19 | EH006 | 535001615 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71145 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.84 | 99.92 | 99.91 | 99.84 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-09.49.03.201694 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 19 | EH006 | 535001601 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08017 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.85 | 99.78 | 99.78 | 99.85 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-12.39.16.619486 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 19 | EH006 | 535001645 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03433 | 00000 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | METER WILL NOT PULSE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-11.54.34.934982 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 19 | EH006 | 535001661 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10400 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.60 | 99.92 | 99.87 | 99.60 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.39.39.141073 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 19 | EH006 | 535001685 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09686 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.74 | 99.95 | 99.88 | 99.74 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-14.09.20.197168 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 19 | EH006 | 535001693 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71766 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 100.05 | 100.00 | 99.98 | 100.05 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.24.06.600391 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 19 | EH006 | 535001681 | 20251028 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05134 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.84 | 99.85 | 99.86 | 99.84 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-28-09.42.21.633824 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-28
03 | 19 | EH006 | 535001732 | 20250519 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 66227 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.85 | 100.02 | 99.97 | 99.85 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-19-15.14.08.802819 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-19
03 | 19 | EH006 | 535001735 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 000000 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.90 | 99.93 | 99.93 | 99.90 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-08.40.35.189394 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 19 | EH006 | 535001735 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 000000 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 99.86 | 99.93 | 99.93 | 99.86 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-12.39.16.652104 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 19 | EH006 | 535001788 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 22734 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.86 | 99.93 | 99.87 | 99.86 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.39.39.255341 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 19 | EH006 | 535001798 | 20250813 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 30292 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.70 | 99.67 | 99.65 | 99.70 | 99.67 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-13-12.22.48.426515 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-13
03 | 19 | EH006 | 535001804 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00846 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.95 | 99.94 | 99.95 | 99.95 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-14.00.40.920810 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 19 | EH006 | 535001835 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37532 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.77 | 99.80 | 99.73 | 99.77 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-10.28.42.133970 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 19 | EH006 | 535001840 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08414 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.87 | 99.97 | 99.85 | 99.87 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MUD INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-14.38.11.038813 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 19 | EH006 | 535001847 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 24953 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.83 | 99.94 | 99.90 | 99.83 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-15.42.54.637923 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 19 | EH006 | 535001852 | 20250415 | 1 | 07 | FD | 9 | N | WRIGHTR4 | 0.000 |  |  | 60343 | 60343 | N |  |  | 100.07 | 99.88 | 100.08 | 100.07 | 99.88 | 100.08 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2N | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-11.15.36.203792 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 19 | EH006 | 535001839 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.88 | 99.86 | 99.88 | 99.88 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-09.47.56.035120 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 19 | EH006 | 535001900 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38871 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.72 | 99.81 | 99.76 | 99.72 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-12.27.32.525882 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 19 | EH006 | 535001918 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 37135 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.71 | 99.89 | 99.82 | 99.71 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.39.39.369309 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 19 | EH006 | 535001923 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 92395 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 99.99 | 100.05 | 100.02 | 99.99 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-09.18.45.804665 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 19 | EH006 | 535001931 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12085 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 100.03 | 99.85 | 99.86 | 100.03 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-10.35.15.516943 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 19 | EH006 | 535001932 | 20251121 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05824 | 00000 | N | Y | Y | 100.02 | 100.05 | 100.05 | 100.02 | 100.05 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-21-09.44.57.319690 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-21
03 | 19 | EH006 | 535001963 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15537 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.57 | 99.92 | 99.85 | 99.57 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-09.46.25.326995 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 19 | EH006 | 535001983 | 20250210 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.71 | 99.85 | 99.82 | 99.71 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-10-09.46.25.429845 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-10
03 | 19 | EH006 | 535001993 | 20250520 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36678 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.78 | 99.87 | 99.86 | 99.78 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-20-09.18.45.835581 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-20
03 | 19 | EH006 | 535002024 | 20250408 | 1 | 07 | FD | 9 | N | CHAPMAR1 | 0.000 |  |  | 25407 | 25407 | N |  |  | 100.08 | 100.00 | 100.11 | 100.08 | 100.00 | 100.11 | 9686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | K5SAM | [7 empty] | K5I2N | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-08-13.16.34.546338 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-08
03 | 19 | EH006 | 535002033 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09906 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.82 | 99.91 | 99.84 | 99.82 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-14.38.49.210756 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 19 | EH006 | 535002054 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17464 | 00000 | N | Y | Y | 99.89 | 99.89 | 99.94 | 99.89 | 99.89 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-09.39.39.478695 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 19 | EH006 | 535002075 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00771 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.90 | 99.83 | 99.79 | 99.90 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.43.58.716254 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 19 | EH006 | 535002144 | 20250603 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12340 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 100.07 | 100.00 | 99.99 | 100.07 | 100.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-03-13.45.04.354526 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-03
03 | 19 | EH006 | 535002180 | 20250430 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18936 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.81 | 99.88 | 99.88 | 99.81 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-30-12.17.19.584842 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-30
03 | 19 | EH006 | 535002182 | 20250429 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14577 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.77 | 99.92 | 99.86 | 99.77 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-29-14.16.51.517083 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-29
03 | 19 | EH006 | 535002193 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.91 | 99.85 | 99.83 | 99.91 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-08.52.14.640212 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 19 | EH006 | 535002226 | 20250513 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-15.47.11.385381 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 19 | EH006 | 535002236 | 20250521 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 39004 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.73 | 99.84 | 99.76 | 99.73 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-21-09.49.03.227785 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-21
03 | 19 | EH006 | 535002244 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 71921 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.83 | 99.85 | 99.86 | 99.83 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-14.02.17.470662 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 19 | EH006 | 535002265 | 20250422 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 38383 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.92 | 99.87 | 99.87 | 99.92 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-11.02.10.349937 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 19 | EH006 | 535002279 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03813 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.68 | 99.82 | 99.76 | 99.68 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-14.42.25.451215 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 19 | EH006 | 535002271 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02578 | 00000 | N | Y | Y | 100.06 | 100.07 | 100.09 | 100.06 | 100.07 | 100.09 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.10.03.765355 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 19 | EH006 | 535002287 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54824 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.77 | 99.84 | 99.75 | 99.77 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-10.28.57.721713 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 19 | EH006 | 535002300 | 20250701 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02660 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.99 | 100.07 | 99.99 | 99.99 | 100.07 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-01-10.09.13.339743 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-01
03 | 19 | EH006 | 535002302 | 20250206 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00837 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.93 | 99.99 | 99.98 | 99.93 | 99.99 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-06-09.36.39.860526 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-06
03 | 19 | EH006 | 535002332 | 20250218 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01199 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.87 | 99.91 | 99.86 | 99.87 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-18-13.36.02.614258 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-18
03 | 19 | EH006 | 535002313 | 20250919 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00036 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 100.03 | 99.93 | 99.92 | 100.03 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-19-09.25.34.248395 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-19
03 | 19 | EH006 | 535002311 | 20251113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03300 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.98 | 99.84 | 99.85 | 99.98 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-13-15.28.00.619863 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-13
03 | 19 | EH006 | 535002343 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26242 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.81 | 100.05 | 99.96 | 99.81 | 100.05 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-08.57.21.501016 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 19 | EH006 | 535002377 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 08236 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.59 | 99.79 | 99.74 | 99.59 | 99.79 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-10.30.02.392100 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 19 | EH006 | 535002385 | 20250917 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.93 | 99.97 | 99.95 | 99.93 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-17-15.09.14.613731 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-17
03 | 19 | EH006 | 535002397 | 20250422 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 99.96 | 100.01 | 99.98 | 99.96 | 100.01 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-22-15.40.25.943797 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-22
03 | 19 | EH006 | 535002405 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05904 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.77 | 99.89 | 99.90 | 99.77 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-12.48.47.914797 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 19 | EH006 | 535002416 | 20250509 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 21852 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.95 | 99.80 | 99.77 | 99.95 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-09-10.28.42.170083 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-09
03 | 19 | EH006 | 535002425 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01308 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.73 | 99.84 | 99.79 | 99.73 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-13.28.10.150535 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 19 | EH006 | 535002436 | 20250407 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07248 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.81 | 99.90 | 99.83 | 99.81 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-11.52.02.506167 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07
03 | 19 | EH006 | 535002442 | 20250513 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.92 | 99.91 | 99.96 | 99.92 | 99.91 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-13-15.47.11.502690 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-13
03 | 19 | EH006 | 535002462 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15326 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.92 | 99.88 | 99.88 | 99.92 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-11.42.08.436664 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 19 | EH006 | 535002464 | 20250107 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16130 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.71 | 99.92 | 99.83 | 99.71 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | KV HAS A - IN FRONT OF READING | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-07-14.43.41.826492 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-07
03 | 19 | EH006 | 535002459 | 20251006 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00011 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.68 | 99.93 | 99.81 | 99.68 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-06-12.04.20.976217 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-06
03 | 19 | EH006 | 535002489 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01459 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.78 | 99.91 | 99.85 | 99.78 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-13.14.42.547276 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 19 | EH006 | 535002501 | 20250618 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20584 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.70 | 99.86 | 99.72 | 99.70 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BAD DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-18-10.25.09.224085 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-18
03 | 19 | EH006 | 535002505 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06471 | 00000 | N | Y | Y | 99.93 | 100.04 | 99.95 | 99.93 | 100.04 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-12.27.37.614200 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 19 | EH006 | 535002509 | 20250919 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31389 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 99.98 | 100.04 | 100.04 | 99.98 | 100.04 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-19-09.25.34.352197 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-19
03 | 19 | EH006 | 535002541 | 20250703 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00840 | 00000 | N | Y | Y | 99.86 | 99.77 | 99.93 | 99.86 | 99.77 | 99.93 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-03-11.01.34.250216 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-03
03 | 19 | EH006 | 535002538 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-15.32.28.810504 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 19 | EH006 | 535002571 | 20250718 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.73 | 99.89 | 99.74 | 99.73 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.39.00.701140 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 19 | EH006 | 535002592 | 20250214 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00043 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.83 | 99.89 | 99.94 | 99.83 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-14-14.11.21.307710 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-14
03 | 19 | EH006 | 535002613 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00726 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.66 | 99.84 | 99.95 | 99.66 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-10.48.29.989458 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 19 | EH006 | 535002616 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00310 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.80 | 99.85 | 99.79 | 99.80 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-15.32.36.023876 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 19 | EH006 | 535002644 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09350 | 00000 | N |  |  | 99.86 | 99.78 | 99.84 | 99.86 | 99.78 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-14.44.19.750602 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 19 | EH006 | 535002675 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 18853 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.81 | 99.83 | 99.65 | 99.81 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-14.42.14.458819 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 19 | EH006 | 535002702 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 25888 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.85 | 99.87 | 99.84 | 99.85 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-15.27.18.831387 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 19 | EH006 | 535002712 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15777 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.60 | 99.73 | 99.81 | 99.60 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-14.25.08.893693 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 19 | EH006 | 535002729 | 20250212 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.61 | 99.74 | 99.91 | 99.61 | 99.74 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-12-14.24.06.711419 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-12
03 | 19 | EH006 | 535002704 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00004 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.82 | 99.92 | 99.82 | 99.82 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-13.14.49.237880 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 19 | EH006 | 535002732 | 20251022 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.75 | 99.82 | 99.75 | 99.75 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-22-12.01.43.387375 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-22
03 | 19 | EH006 | 535002764 | 20250718 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01337 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.85 | 99.89 | 99.73 | 99.85 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.39.00.819537 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 19 | EH006 | 535002772 | 20250501 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 36047 | 00000 | N | Y | Y | 99.85 | 99.81 | 99.90 | 99.85 | 99.81 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-01-15.42.54.665529 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-01
03 | 19 | EH006 | 535002773 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04016 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.68 | 100.03 | 99.92 | 99.68 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.16.31.944830 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 19 | EH006 | 535002806 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00007 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.71 | 99.70 | 99.74 | 99.71 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.15.01.697475 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 19 | EH006 | 535002817 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15495 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.68 | 99.71 | 99.75 | 99.68 | 99.71 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-12.06.05.570167 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 19 | EH006 | 535002843 | 20250508 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16991 | 00000 | N |  |  | 99.77 | 99.76 | 99.81 | 99.77 | 99.76 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-08-12.06.05.682843 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-08
03 | 19 | EH006 | 535002905 | 20250207 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 15592 | 00000 | N | Y | Y | 99.64 | 99.84 | 99.94 | 99.64 | 99.84 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-14.38.49.240547 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 19 | EH006 | 535002930 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.78 | 99.84 | 99.87 | 99.78 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-10.48.30.097594 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 19 | EH006 | 535002925 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 51319 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.87 | 99.96 | 99.88 | 99.87 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-09.55.13.157152 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 19 | EH006 | 535002949 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 17555 | 00000 | N | Y | Y | 99.65 | 99.80 | 99.80 | 99.65 | 99.80 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.24.00.695066 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 19 | EH006 | 535002980 | 20250721 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 26032 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.87 | 99.88 | 99.78 | 99.87 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-21-09.55.13.191176 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-21
03 | 19 | EH006 | 535003037 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02378 | 00000 | N | Y | Y | 100.44 | 99.80 | 99.87 | 100.44 | 99.80 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-10.31.06.987108 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 19 | EH006 | 535003068 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.96 | 99.86 | 99.91 | 99.96 | 99.86 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.16.31.968122 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 19 | EH006 | 535003083 | 20250421 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 29336 | 00000 | N | Y | Y | 99.90 | 99.89 | 100.06 | 99.90 | 99.89 | 100.06 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-21-10.28.57.751028 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-21
03 | 19 | EH006 | 535003075 | 20251021 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 31640 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.83 | 99.80 | 99.60 | 99.83 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-09.47.13.468275 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 19 | EH006 | 535003110 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00976 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.87 | 99.84 | 99.87 | 99.87 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-13.33.37.116308 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 19 | EH006 | 535003157 | 20250702 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 10428 | 00000 | N | Y | Y | 99.78 | 99.73 | 99.90 | 99.78 | 99.73 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-02-15.30.45.748470 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-02
03 | 19 | EH006 | 535003158 | 20250707 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12745 | 00000 | N | Y | Y | 99.92 | 99.79 | 100.11 | 99.92 | 99.79 | 100.11 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-07-08.30.23.693175 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-07
03 | 19 | EH006 | 535003153 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 04221 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.75 | 99.82 | 99.82 | 99.75 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-15.42.48.552400 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 19 | EH006 | 535003209 | 20250227 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 54093 | 00000 | N | Y | Y | 99.74 | 99.76 | 99.82 | 99.74 | 99.76 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-27-08.47.25.561397 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-27
03 | 19 | EH006 | 535003202 | 20251118 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11482 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.89 | 99.89 | 99.88 | 99.89 | 99.89 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-18-14.56.40.756046 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-18
03 | 19 | EH006 | 535003253 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 19576 | 00000 | N | Y | Y | 99.60 | 99.50 | 99.69 | 99.60 | 99.50 | 99.69 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.21.05.139335 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 19 | EH006 | 535003265 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00542 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.81 | 99.86 | 99.71 | 99.81 | 99.86 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-15.07.15.659571 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 19 | EH006 | 535003263 | 20250814 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | STOPPED WATER INSIDE METER | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-14-12.27.37.638559 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-14
03 | 19 | EH006 | 535003337 | 20250303 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06516 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.83 | 99.91 | 99.88 | 99.83 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-03-09.59.54.311213 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-03
03 | 19 | EH006 | 535003363 | 20250613 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11291 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.74 | 99.91 | 99.98 | 99.74 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-12.16.23.820395 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 19 | EH006 | 535003366 | 20250424 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00077 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.79 | 100.02 | 99.83 | 99.79 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-24-10.31.07.011231 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-24
03 | 19 | EH006 | 535003378 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00122 | 00000 | N | Y | Y | 100.27 | 100.35 | 99.82 | 100.27 | 100.35 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-13.22.14.938216 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 19 | EH006 | 535003437 | 20250116 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 02878 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.75 | 99.83 | 99.81 | 99.75 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-16-13.22.15.042720 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-16
03 | 19 | EH006 | 535003448 | 20250512 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03679 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.88 | 99.83 | 99.82 | 99.88 | 99.83 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-12-11.42.08.474564 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-12
03 | 19 | EH006 | 535003482 | 20250207 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00002 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.47 | 99.87 | 99.82 | 99.47 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-08.00.41.289430 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 19 | EH006 | 535003478 | 20251023 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03339 | 00000 | N |  |  | 99.78 | 99.78 | 99.77 | 99.78 | 99.78 | 99.77 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-23-11.37.53.656348 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-23
03 | 19 | EH006 | 535003521 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 12149 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.75 | 99.84 | 99.73 | 99.75 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-10.15.01.739955 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 19 | EH006 | 535003525 | 20250815 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 42915 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.81 | 99.94 | 99.82 | 99.81 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-15-10.24.28.466429 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-15
03 | 19 | EH006 | 535003529 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 14821 | 00000 | N | Y | Y | 99.98 | 99.91 | 99.94 | 99.98 | 99.91 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-12.05.51.491140 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 19 | EH006 | 535003553 | 20250602 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 11832 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.79 | 99.87 | 99.82 | 99.79 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-02-14.02.17.510165 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-02
03 | 19 | EH006 | 535003575 | 20250415 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 07598 | 00000 | N | Y | Y | 99.73 | 99.87 | 99.87 | 99.73 | 99.87 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-15-14.30.05.356428 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-15
03 | 19 | EH006 | 535003674 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01184 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.78 | 99.80 | 99.88 | 99.78 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-10.48.30.430778 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 19 | EH006 | 535003675 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.76 | 99.73 | 99.80 | 99.76 | 99.73 | 99.80 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-14.32.22.476337 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 19 | EH006 | 535003676 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 03628 | 00000 | N |  |  | 99.75 | 99.73 | 99.91 | 99.75 | 99.73 | 99.91 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-14.44.28.750689 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 19 | EH006 | 535003678 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.77 | 99.81 | 99.81 | 99.77 | 99.81 | 99.81 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-12.42.51.758596 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 19 | EH006 | 535003679 | 20250114 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01315 | 00000 | N | Y | Y | 99.87 | 99.78 | 99.92 | 99.87 | 99.78 | 99.92 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-14-12.42.51.866662 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-14
03 | 19 | EH006 | 535003680 | 20250113 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00707 | 00000 | N | Y | Y | 99.56 | 99.90 | 99.85 | 99.56 | 99.90 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-13-10.48.30.530595 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-13
03 | 19 | EH006 | 535003680 | 20250609 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.72 | 99.66 | 99.88 | 99.72 | 99.66 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-09-10.21.05.164764 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-09
03 | 19 | EH006 | 535003731 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-14.16.31.999677 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 19 | EH006 | 535003746 | 20250409 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 06087 | 00000 | N | Y | Y | 99.84 | 99.80 | 99.87 | 99.84 | 99.80 | 99.87 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-09-10.35.15.549857 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-09
03 | 19 | EH006 | 535003752 | 20251027 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00143 | 00000 | N | Y | Y | 100.15 | 99.90 | 100.08 | 100.15 | 99.90 | 100.08 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-27-08.49.33.989509 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-27
03 | 19 | EH006 | 535003773 | 20250207 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00313 | 00000 | N | Y | Y | 99.81 | 99.92 | 99.85 | 99.81 | 99.92 | 99.85 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-07-08.00.41.411887 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-07
03 | 19 | EH006 | 535003787 | 20250918 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.94 | 99.95 | 99.80 | 99.94 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-18-12.05.51.602506 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-18
03 | 19 | EH006 | 535003815 | 20250718 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 20161 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.69 | 99.74 | 99.67 | 99.69 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-07-18-10.39.00.932889 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-07-18
03 | 19 | EH006 | 535005005 | 20250916 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 09463 | 00000 | N | Y | Y | 99.88 | 99.88 | 100.13 | 99.88 | 99.88 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | BROKEN BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-16-15.32.28.934192 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-16
03 | 19 | EH006 | 535005027 | 20250819 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.83 | 99.95 | 99.95 | 99.83 | 99.95 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-08-19-10.30.02.427228 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-08-19
03 | 19 | EH006 | 535005056 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.83 | 99.85 | 99.75 | 99.83 | 99.85 | 99.75 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-10.19.56.951840 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 19 | EH006 | 535005092 | 20251029 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 16645 | 00000 | N | Y | Y | 99.94 | 99.60 | 100.02 | 99.94 | 99.60 | 100.02 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-29-12.15.41.678062 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-29
03 | 19 | EH006 | 535005137 | 20251120 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.75 | 99.76 | 99.74 | 99.75 | 99.76 | 99.74 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-20-09.44.45.558859 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-20
03 | 19 | EH006 | 535005115 | 20251126 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.80 | 99.80 | 99.78 | 99.80 | 99.80 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-26-08.14.31.959124 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-26
03 | 19 | EH006 | 535005176 | 20251119 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 99.96 | 99.88 | 99.95 | 99.96 | 99.88 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-19-09.47.56.134481 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-19
03 | 19 | EH006 | 535005204 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 01156 | 00000 | N | Y | Y | 100.16 | 99.99 | 99.90 | 100.16 | 99.99 | 99.90 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | FADED DISPLAY | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-14.35.18.899161 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 19 | EH006 | 535005205 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00407 | 00000 | N | Y | Y | 99.54 | 99.40 | 99.70 | 99.54 | 99.40 | 99.70 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-15.47.20.359218 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 19 | EH006 | 535005488 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.79 | 99.76 | 99.96 | 99.79 | 99.76 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-15.47.20.384636 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 19 | EH006 | 535005494 | 20250604 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00003 | 00000 | N | Y | Y | 99.97 | 99.99 | 99.98 | 99.97 | 99.99 | 99.98 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-04-15.24.00.729170 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-04
03 | 19 | EH006 | 535005497 | 20250610 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00565 | 00000 | N | Y | Y | 99.66 | 99.60 | 99.82 | 99.66 | 99.60 | 99.82 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-10-11.54.34.989044 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-10
03 | 19 | EH006 | 535005498 | 20250617 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.03 | 99.97 | 100.15 | 100.03 | 99.97 | 100.15 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-14.35.18.935580 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 19 | EH006 | 535005564 | 20250410 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 05265 | 00000 | N | Y | Y | 99.91 | 99.81 | 99.97 | 99.91 | 99.81 | 99.97 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-10-12.24.40.418187 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-10
03 | 19 | EH006 | 535005570 | 20250611 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.67 | 99.61 | 99.78 | 99.67 | 99.61 | 99.78 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-11-10.39.20.373290 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-11
03 | 19 | EH006 | 535005561 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.82 | 99.84 | 99.73 | 99.82 | 99.84 | 99.73 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.10.03.885610 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 19 | EH006 | 535005571 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.98 | 99.94 | 99.99 | 99.98 | 99.94 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.10.03.989806 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 19 | EH006 | 535005656 | 20250612 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 100.04 | 100.00 | 100.03 | 100.04 | 100.00 | 100.03 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-12-10.44.57.019316 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-12
03 | 19 | EH006 | 535005657 | 20250613 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.71 | 99.54 | 99.84 | 99.71 | 99.54 | 99.84 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-13-07.26.59.231415 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-13
03 | 19 | EH006 | 535005816 | 20250515 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.95 | 100.02 | 99.96 | 99.95 | 100.02 | 99.96 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-05-15-14.42.25.563952 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-05-15
03 | 19 | EH006 | 535006455 | 20251021 | 1 | 00 | FD | 9 | N | K360569 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |  |  | 100.00 | 99.84 | 99.96 | 100.00 | 99.84 | 99.96 | 801028 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 | [10 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-12.28.12.515321 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 19 | EH006 | 535006455 | 20251021 | 2 | 00 | FD | 9 | N | K360569 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 100.00 | 99.84 | 99.96 | 100.00 | 99.84 | 99.96 | 801028 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | [10 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-21-12.39.44.172834 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-21
03 | 19 | EH006 | 535006708 | 20250617 | 1 | 02 | SH | 9 | N | S353490 | 0.000 |  |  | 57 | 0 | N |  |  | 100.02 | 100.05 | 100.03 | 100.02 | 100.05 | 100.03 | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |  |  | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-17-11.19.15.895051 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-17
03 | 19 | EH006 | 535006704 | 20251125 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N | Y | Y | 99.99 | 99.97 | 100.13 | 99.99 | 99.97 | 100.13 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-11-25-15.10.04.090729 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-11-25
03 | 19 | EH036 | 191004344 | 20250130 | 1 | 04 | SH | 9 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N | Y | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-30-12.48.47.438550 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-30
03 | 19 | G3NA8 | 535006970 | 20250128 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 07130 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 100.35 | 99.92 | 99.81 | 100.35 | 99.92 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-28-14.23.18.369992 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-28
03 | 19 | G30F8 | 535006934 | 20250129 | 1 | 04 | SH | 4 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 2466 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 99.91 | 100.00 | 99.98 | 99.91 | 100.00 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 02 |  | BAD METER FACE LABLE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-29-14.14.23.860409 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-29
03 | 19 | G3008 | 535500005 | 20250924 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 7959 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.88 | 99.94 | 99.87 | 99.88 | 99.94 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 0.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-24-09.23.11.749106 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-24
03 | 19 | G3008 | 535500074 | 20250924 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 01057 | 00000 | N |  |  | 99.99 | 99.96 | 99.95 | 99.99 | 99.96 | 99.95 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-09-24-09.23.11.881119 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-09-24
03 | 19 | G3008 | 535500094 | 20250304 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | STOPPED | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-03-04-10.23.16.691609 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-03-04
03 | 19 | G3008 | 535500106 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 00.000 | 05329 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.80 | 99.93 | 99.85 | 99.80 | 99.93 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-12.07.22.674111 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 19 | G3008 | 535500404 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 06960 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 99.88 | 99.98 | 99.98 | 99.88 | 99.98 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-12.07.22.713034 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 19 | G3008 | 535500425 | 20250630 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-30-10.00.02.676678 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-30
03 | 19 | G3008 | 535500441 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 15.1 | 000.000 | 21827 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.81 | 99.83 | 99.80 | 99.81 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 |  | CAN NOT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.19.09.362876 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 19 | G3008 | 535500452 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 02495 | 00000 | N |  |  | 99.80 | 99.75 | 99.83 | 99.80 | 99.75 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-12.07.22.742597 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 19 | G3008 | 535500460 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00470 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.87 | 99.94 | 99.85 | 99.87 | 99.94 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-12.07.22.794196 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 19 | G3008 | 535500564 | 20251007 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 28739 | 00000 | N |  |  | 99.94 | 99.79 | 99.89 | 99.94 | 99.79 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-10-07-12.23.27.516642 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-10-07
03 | 19 | G3008 | 535500582 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 01906 | 00000 | N |  |  | 99.74 | 99.69 | 99.83 | 99.74 | 99.69 | 99.83 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.19.09.404373 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 19 | G3008 | 535500585 | 20250220 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00282 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.83 | 99.90 | 99.83 | 99.83 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-20-10.45.05.443162 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-20
03 | 19 | G3008 | 535500627 | 20251230 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.96 | 99.89 | 99.95 | 99.96 | 99.89 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-30-15.35.28.437721 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-30
03 | 19 | G3008 | 535500636 | 20251216 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 11590 | 00000 | N |  |  | 99.95 | 99.91 | 99.93 | 99.95 | 99.91 | 99.93 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 04 |  | WONT RESET | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-16-12.52.31.218343 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-16
03 | 19 | G3008 | 535500672 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 21203 | 00000 | N |  |  | 99.75 | 99.75 | 99.87 | 99.75 | 99.75 | 99.87 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.19.09.430470 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 19 | G3008 | 535500662 | 20251230 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 15602 | 00000 | N |  |  | 99.98 | 99.98 | 99.95 | 99.98 | 99.98 | 99.95 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-30-15.35.28.627764 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-30
03 | 19 | G3008 | 535500678 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 44149 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.79 | 99.90 | 99.85 | 99.79 | 99.90 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-12.07.22.822094 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 19 | G3008 | 535500698 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.3 | 000.000 | 08171 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.70 | 99.84 | 99.79 | 99.70 | 99.84 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-12.07.22.850787 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 19 | G3008 | 535500685 | 20251230 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 0 | 00000 | N |  |  | 99.83 | 99.87 | 99.85 | 99.83 | 99.87 | 99.85 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-30-15.35.28.829623 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-30
03 | 19 | G3008 | 535500698 | 20251230 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S290906 | 0.000 |  |  | 18662 | 00000 | N |  |  | 99.81 | 99.83 | 99.85 | 99.81 | 99.83 | 99.85 | 6386 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-12-30-15.35.28.997819 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-12-30
03 | 19 | G3008 | 535500703 | 20250219 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.79 | 99.97 | 99.85 | 99.79 | 99.97 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 |  |  | 04 | [9 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-19-14.34.21.958635 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-19
03 | 19 | G3008 | 535500713 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 00.000 | 00000 | 00000 | N |  |  | 99.85 | 99.77 | 99.89 | 99.85 | 99.77 | 99.89 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.19.09.453581 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 19 | G3008 | 535500769 | 20250625 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 25.7 | 000.000 | 17940 | 00000 | N |  |  | 99.87 | 99.79 | 99.81 | 99.87 | 99.79 | 99.81 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-25-12.19.09.477849 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-25
03 | 19 | G3008 | 535500777 | 20250127 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 |  |  | 0 | 0 | N |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | W9206 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  | 02 |  | MELTED BASE | [7 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-01-27-14.33.21.344798 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-01-27
03 | 19 | G3008 | 535500793 | 20250221 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 55088 | 00000 | N |  |  | 99.79 | 99.75 | 99.84 | 99.79 | 99.75 | 99.84 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-02-21-09.53.56.030680 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-02-21
03 | 19 | G3008 | 535500861 | 20250626 | 1 | 04 | SH | 7 | N | S137841 | 0.000 | 000.000 | 000.000 | 02738 | 00000 | N |  |  | 99.99 | 100.00 | 100.01 | 99.99 | 100.00 | 100.01 | W9206 | 100.00 | 100.00 | 15 | 100.00 | 100.00 | [12 empty] | KY | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-06-26-12.43.35.630594 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-06-26
03 | 19 | G3008 | 535500889 | 20250407 | 1 | 03 | SH | 7 | N | S353490 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 34,438 | 0.0 | N |  |  | 100.14 | 100.12 | 100.17 | 100.14 | 100.12 | 100.17 | 9636 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 100.07 | 5 | 5 |  | PRDC | CREEP TEST: GOOD | [7 empty] | KY | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 2025-04-07-13.30.12.333718 | N |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |  |  | 0 | N | N | N | 2025-04-07